## planillagestion18_ (10)
ID | Estado UEM | Instrumental/Acce | Servicio o Unidad | Equipo | Marca | Modelo | Serie | Inventario | Fecha recepcion OT | N°OT | Clasificación | Tipo de mantención | Trabajo realizado en | Fecha de asiganación | Nombre Técnico | Rut | Pertenece al Hospital | N° Guia de Servicio | Descripción de la falla por usuario | Fecha Inicio | Trabajo Realizado | Descripción de Falla real | Cambio de Repuesto | Protocolo de mantenimiento | Pruebas de seguridad eléctrica | Critico/Relevante | Daño intencional | Error del Operador | Observaciones | Fecha Termino | Valor Hora Hombre | Horas Hombres | Total Hora Hombre | FOFI Material 1 | Cantidad | Valor | Valor total | FOFI Material 2 | Cantidad2 | Valor3 | Valor total4 | N° Solicitud de Compra | N° Publicación MP | N° Orden de Compra | Fecha Orden de compra | N°Orden de Salida | Fecha de Salida | Nombre STE | Enviado para | Jefe Servicio o EU Supervisor | Rut5 | Fecha Termino6 | Trabajo Conforme | N° Informe de Baja | Mes Inicio | Mes Termino | FECHA DE ENVIO DE ORDEN DE TRABAJO | FECHA DE INGRESO DEL EQUIPO A LA UEM | FECHA DE ASIGNACION DE OT AL TECNICO2 | FECHA DE TERMINO | TIEMPO DE RESPUESTA | FECHA DE ENTREGA
1 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-01-02 | 5532 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1 | REPARAR MANGUITO PANI DISFUNCIONAL | 2018-01-02 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | MANGO PANI CON FUGA, VELCRO PRESENTA DESCAGSTE. SIN POSIBILIDAD DE REPARACION, SE REALIZA SUGERENCIA DE BAJA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 39M/2018. oj 01-10-2018 | 2018-10-01 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  | ENERO | ENERO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-10-01 | 272 | 2018-10-01
2 | ESPERA SALIDA STE | OPTICA 30° 10MM | UAPQ | OPTICA | STORZ | HOPLANS II | 26003BA |  | 2018-01-02 | 23635 | MCC | T4 | STE | 2018-01-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 2 | OPTICA NUBLADA. POCA VISION INTRAOPERATORIO. | 2018-01-02 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08010805 | 10-35252 | 2018-01-02 | 13195 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-02 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 3 | REVISAR, NO SENSA VOLUMENES | 2018-01-02 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO: PRUEBA DE FUGA, COMPLIANCE, Y VENTILACIÓN MECÁNICA, REVISIÓN DE ALARMAS. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE DETECTO DESCONEXION DE LINEA PROXIMAL Y COMPENSACON DE FUGA, PROBABLE FUGA DE CIRCUITO | 2018-01-01 | 4074 | 4.5 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-01-02 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 0 | 2018-01-02
4 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | CAMA DE PREPARTO | STRYKER | 4701 | 1501032989 |  | 2017-12-29 | 5376 | MCC | T1 | UEM | 2017-12-29 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 4 | REPARAR PIERNERA DE MESA ( NO SE FIJA) | 2018-01-29 | MANTENCION CORRECTIVA | [8 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
5 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CUNA RADIANTE | DRAGER | RESUCITAIRE | SN 3333 | 10-32964 | 2017-12-26 | 4870 | MCC | T1 | UEM | 2017-12-26 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 5 | BARANDA MALA | 2018-01-02 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE CUNA SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Equipo reparado en STE, término según OT 4877 cerrada 06-12-2018 | 2018-01-02 | 4074 | 3.0 | 12222 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-02 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2018-01-02 | 7 | 2018-01-02
6 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ TEMPERATURA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FISHER & PAYKEL |  | 900MR805 | 10-40246 | 2018-01-02 | 7004 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 6 | REPARAR BASE CALEFACTORA | 2018-01-02 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INTERFAZ CORTADA, SIN POSIBILIDAD DE REPARACION, SE REALIZA SUGERENCIA DE BAJA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-09 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-02-09 | SI | 23 | ENERO | FEBRERO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-02-09 | 38 | 2018-02-09
7 | TRABAJO TERMINADO | MODULO | UCI-A/UPC | MONITOR MULTIPARAMETROS | GE | hola | 6216915 | 123123 | 2018-01-02 | 5533 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-02 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1591 | MODULO MULTIPARAMETROS NO SENSA P1. | 2018-01-02 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Modulo con tri en fallo, no es posible de reparar. Razon por la cual se recomienda su baja. Adjunto su informe de baja N.03/18.12312312333333333 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-04 | 4074 | 6.0 | 24444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 10748918-5 | 2018-01-04 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 2 | 2018-01-04
9 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC ADULTO | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2018-01-02 | 5535 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-02 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1590 | NO SENSA. | 2018-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | SATUROMETRO NO MIDE SPO2. SE REPARA CABLEADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SENSOR OPERATIVO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-03 | 4074 | 2.5 | 10185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15018665-9 | 2018-01-03 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 1 | 2018-01-03
10 | ESPERA SALIDA STE |  | ANATOMIA PATOLOGICA | MICROTOMO ROTATORIO | LEICA | RM 2235 | 4434 | 10-36822 | 2018-01-02 | 3922 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 10 | LIMPIEZA Y MANTENCION | 2018-01-02 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
11 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | Monitor Cardio Fetal | GE | Corometric 170 | 5A513411278SA | 10-41099 | 2018-01-02 | 5379 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-02 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 10 | EVALUACION Y REPARACION DE DOPPLER AUDITIVO. | 2018-01-02 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE TOCOTRANSDUCTOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 16186030-1 | 2018-01-02 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 0 | 2018-01-02
12 | ESPERA SALIDA STE |  | ANATOMIA PATOLOGICA | MICROTOMO ROTATORIO | LEICA | RM 2235 | 4435 | 10-36823 | 2018-01-02 | 3923 | MCC | T4 | STE | 2018-01-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 11 | LIMPIEZA Y MANTENCION | 2018-01-02 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
13 | ESPERA SALIDA STE |  | ANATOMIA PATOLOGICA | MICROTOMO ROTATORIO | LEICA | RM 2125 RT | 8794 | 10-40059 | 2018-01-02 | 3924 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 13 | LIMPIEZA Y MANTENCION | 2018-01-02 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
14 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UPC ADULTO | ACCESORIOS | GE | MAQUETTE |  |  | 2018-01-02 | 27713 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 14 | NO SENSA | 2018-01-02 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REEMPLAZO DE CABLE P1 EN COMODATO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-18 | 1865 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-01-18 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-18 | 16 | 2018-01-18
15 | TRABAJO TERMINADO | CABEZAL EEG | NEUROLOGIA | OTRO | CADWEL |  | 050051X85 | 10-43566 | 2018-01-02 | 23454 | MCC | T4 | STE | 2018-01-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 15 | SOLDADURA Y CAMBIO DE PINES | 2018-01-02 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | SOLDADURA Y CAMBIO DE PINES | [5 empty] | NO | REPARACION DE EQUIPO EN SERVICIO TECNICO DE LA EMPRESA RCTEC | 2018-01-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [8 empty] | 15-2018 |  |  | 00-00-0000 | 942 | 2018-01-04 | RCTEC | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 2018-01-25 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-25 | 23 | 2018-01-25
16 | TRABAJO TERMINADO |  | NEUROLOGIA | ELECTROMIOGRAFO | CADWEL |  | 10014 | 10-35530 | 2018-01-02 | 23453 | MCC | T4 | STE | 2018-01-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 16 | DAÑO DE SCROLL DE ESTIMULADOR ELECTRICO DE ELECTROMIOGRAFO | 2018-01-02 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | DAÑO DE SCROLL DE ESTIMULADOR ELECTRICO DE ELECTROMIOGRAFO | [5 empty] | NO | REPARACION DE EQUIPO EN SERVICIO TECNICO DE LA EMPRESA RCTEC | 2018-01-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [8 empty] | 15-2018 |  |  | 00-00-0000 | 943 | 2018-01-04 | RCTEC | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 2018-01-25 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-25 | 23 | 2018-01-25
17 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MESA QUIRURGICA | TRUMPF MEDIZIN SYSTEM GmbH | SATURN SELECT 3.02 | 101652647 | 10-39962 | 2018-01-02 | 23638 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-02 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 17 | MAL FUNCIONAMIENTO | 2018-01-02 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, MEMBRANA DE CONTROL DE COLUMNA DE MESA IN-OPERATIVA, ES REEMPLAZADA Y REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SE ENCUENTRA MEMBRANA ROTA | 2018-01-31 | 4074 | 4.0 | 16296 | TECLADO COLUMNA | 1 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-01-31 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 29 | 2018-01-31
18 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | MEDILAND | P2000 | 0441020510V6.02 |  | 2018-01-02 | 23637 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-02 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 18 | SIN CONTROL REMOTO, MAL FUNCIONAMIENTO | 2018-01-02 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO CON DETALLE, SE REALIZA INSPECCIÓN DETECTANDO FALLA DE MEMBRANA DE CONTROL REMOTO, CABLE DEFECTUOSO, SE REALIZA AJUSTE Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.- | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SE SOLICITA COMPRA DE REPUESTOS (MEMBRANA DE TECLADO Y CABLE DE CONEXIÓN A MESA) | 2018-01-11 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-01-11 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-11 | 9 | 2018-01-11
19 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08100887 | 10-35939 | 2018-01-02 | 13196 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-02 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 19 | REVISAR SENSOR DE O2 Y DE VOLUMENES | 2018-01-02 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUGA, COMPLIANCE, Y VENTILACIÓN MECÁNICA SATISFACTORIAMENTE, FALLA EN CELDA DE OXIGENO, SE REALIZA REEMPLAZO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE VERIFICA LA CALIBRACION DE LA CELDA A 21%, 60% Y 100% | 2018-01-01 | 4074 | 4.5 | 16296 | CELDA DE O2 | 1 | 80000 | 80000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-01-02 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 0 | 2018-01-02
20 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASCM-0280 | 10-38706 | 2018-01-02 | 23636 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-02 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 20 | MAQUINA CON FUGA | 2018-01-02 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUGA, PRUEBA DE PRESIÓN DE VÁLVULA APL, VENTILACIÓN MECÁNICA, CALIBRACIÓN DE SENSORES. PRUEBAS SATISFACTORIAS | NO | NO | NO | NO | NO | SI | PROBABLE FUGA DE CIRCUITO DE PACIENTE | 2018-01-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-01-02 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 0 | 2018-01-02
22 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | VENTILADOR DE TRANSPORTE | FLIGHT | FLIGHT-50 | 120110483 | SN | 2018-01-02 | 5979 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-02 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 22 | NO CICLA. | 2018-01-02 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA PRUEBA DE FUGA DE CIRCUITO DE PACIENTE Y VENTILACIÓN MECÁNICA, NO PRESENTA NINGÚN PROBLEMA EN LAS PRUEBAS |  | NO | NO |  |  | NO | SE REALIZAN PRUEBAS DE FUGA Y COMPLIANCE DE CIRCUITO | 2018-01-01 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | ILEGIBLE | 2018-01-02 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 0 | 2018-01-02
23 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOPANENDOSCOPIO | OLYMPUS | GIF-Q150 | 2103686 | SN | 2017-10-05 | 20231 | MCC | T4 | STE | 2017-10-05 | GONZALO VALDIVIA | 15939134-5 | NO | 23 | Escribe aquí tus comentarios | 2017-10-05 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Reparacion de equipo en servicio tecnico de la empresa Surmedical. Se adjunta informe de empresa N°5397. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-02 | 4074 | 0.0 | 0 | OC 608-11375-SE17 | 1 | 5356190 | 5356190 |  |  |  | 0 |  |  | 608-11375-SE17 | 2017-11-16 | 910 | 2017-10-05 | SURMEDICAL |  | PATRICIA DIAZ | 7326094-9 | 2018-01-02 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2018-01-02 | 89 | 2018-01-02
24 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBAS DE INFUSI | FRESENIUS | INJECTOMAT SP. | 22328520 | 10-41685 | 2017-12-28 | 7002 | MCC | T1 | UEM | 2017-12-29 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 24 | CON CABLE DE PODER. | 2017-12-29 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO SE CHEQUEA, DEBIDO A QUE MARCA FALTA DE MANTENCION. SE CHEQUEA FUNCIONAMIENTO COMPLETO. EQUIPO OPERATIVO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | ¦ | [10 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 8954690-7 | 2018-01-02 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 4 | 2018-01-02
25 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS | EDAN | M8A+IBP | 301203-M12201260010-01 | 10-39707 | 2018-01-02 | 6413 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-02 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 25 | CON CABLE DE PODER. | 2018-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, EQUIPO CON FALTA DE TORNILLOS EN SOPORTE, SE REPONEN E INSTALA EN CARRO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA.- | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-04 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CONSTANZA GHERARDELLI | 15830959-9 | 2018-01-04 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 2 | 2018-01-04
28 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | LAMPARA DENTAL | LIGHTDENT |  |  | 10-24147 | 2018-01-03 | 4380 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-03 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 26 | BRAZO DE LAMPARA SUELTA | 2018-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | TENSADO MECÁNICO DEL SISTEMA DE FIJACIÓN DE ALTURA , LIMPIEZA Y ARMADO FINAL, TESTEO LAMPARA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-03 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA ANGELICA RIVERA |  | 2018-01-03 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 0 | 2018-01-03
30 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PAYKEL | MR850ALU | 100408081504 | 10-40246 | 2018-01-03 | 7003 | MCC | T2 | UEM | 2018-01-04 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 30 | SE CAE Y QUIEBRA. PIEZA CELESTE QUE AFIRMA EL VASO. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA REPARACIÓN DE CARCASA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-07 | 1865 | 6.0 | 11190 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-02-07 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-02-07 | 34 | 2018-02-07
31 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PAYKEL | MR850AEK | 130617183101 |  | 2018-01-03 | 5196 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-08 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 31 | REVISION. (FALTAN ACCESORIOS PARA INICIAR EL TRABAJO) | 2018-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISON DE BASE CALEFACTORA SIN ENCONTRAR PROBLEMAS PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-08 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 0 | 2018-01-08
32 | TRABAJO TERMINADO | CABLE CALEFACTOR | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FISHER & PAYKEL | 900MR510 |  |  | 2018-01-03 | 7011 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-03 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 32 | SD. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CABLE CORTADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-09 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-01-09 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-09 | 6 | 2018-01-09
33 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | BOMBA DE INFUSION ENTERAL | FRESENIUS KABI | APPLIX SMART | 21636697 |  | 2018-01-04 | 14195 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-04 | OSVALDO JARA | 17089850-8 | ".$_POST["es"]." | 33 | ".$_POST["comentarios"]." | 2018-01-04 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REEMPLAZO DE BOMBA EN COMODATO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-04 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SIHOMARA HERNANDEZ | 16700949-2 | 2018-01-04 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 0 | 2018-01-04
35 | CERRAR OT |  | UPC CARDIOVASCULAR | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | CARDIOFAX | 22151 | SN | 2018-01-03 | 14295 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-03 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 35 | EQUIPO TIENE ROTA UNA PLACA QUE SUJETA EL PAPEL DE REGISTRO DEL DISPOSITIVO. | 2018-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | [8 empty] | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
36 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689259 | 10-33650 | 2018-01-03 | 26704 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-03 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 36 | BOMBA JERINGA CON PEDESTAL ROTO. | 2018-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | SE HA REEMPLAZADO EL SOPORTE PARA BARRA PORTA SUERO, SETEO FECHA DE MANTENIMIENTO. REPARACIÓN Y AJUSTE DEL CABEZAL PORTA JERINGA. BOMBA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-03 | 3300 | 4.0 | 13200 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FERNANDA ROSALES | 17552951-9 | 2018-01-03 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 0 | 2018-01-03
37 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MOTOR QUIRURGICO | STRYKER | CORDLESS DRIVER 2 | 1102000263 |  | 2018-01-03 | 23642 | MCC | T4 | STE | 2018-01-03 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 37 | FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO. PRESENTA PIEZA EN ???? TORCIDA, POR LO QUE NO PUEDE SER ADJUNTADA A MOTOR. | 2018-01-03 |  | Pieza torcida por loq ue no se puede utilizar | [5 empty] | NO |  | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 940 | 2018-01-04 | STRYKER | EFECTUAR PRESUPUESTO |  | 2018-03-04 | 2018-03-04 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-03-04 | 60 | 2018-03-04
38 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2017-10-03 | 22858 | MCC | T4 | STE | 2017-10-03 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 38 | REPARACION FIBRA. | 2017-10-03 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION FIBRA. | NO |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-01-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 918 | 2017-10-12 | FAIQ |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-01-03 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2018-01-03 | 92 | 2018-01-03
39 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2017-12-01 | 23575 | MCC | T4 | STE | 2017-12-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 39 | FIBRA OPTICA EN MAL ESTADO. MAL FUNCIONAMIENTO. | 2017-12-01 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE FIBRA. | NO |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-01-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-01-03 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 33 | 2018-01-03
40 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | ELECTROBISTURI ALTA POTENCIA | VALLEYLAB | FORCE FX | F1E68021AX | 10-38164 | 2018-01-03 | 23641 | MCC | T3 | STE | 2018-01-03 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | 0 | 40 | NO COAGULA. | 2018-01-03 | GESTION DE GARANTIAS DE MANTENCION | OPERATIVO, SE ENVÍA EQUIPO PARA REPARACIÓN EN STE SEGÚN INFORME 201800173, SE REALIZA INSPECCIÓN OPERACIONAL EN UEM CON EQUIPO RF302, PARA CORROBORAR FUNCIONAMIENTO | SI | SI | SI |  | NO | NO |  | 2018-03-13 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 941 | 2018-01-04 | MEDTRONIC | AJUSTE DE GARANTÍA | GABRIELA ROTTO |  | 2018-03-13 | SI |  | ENERO | MARZO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-03-13 | 69 | 2018-03-13
41 | TRABAJO TERMINADO |  | OFTALMOLOGIA | LAMPARA HENDIDURA | ALEON | SL-1000 | 0960790X | 10-40189 | 2017-12-15 | 4816 | MCC | T2 | UEM | 2017-12-15 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1578 | LAMPARA DE HENDIDURA NECESITA AJUSTE DE PRISMAS Y LIMPIEZA. | 2017-12-22 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA FUNCIONAMIENTO DE LAMPARA NO PRESENTA FALLAS DE FUNCIONES, LO QUE SE DETECTO ES UN DESGASTE EN LOS DOS PRISMAS. ESTOS NO SE PUEDEN REPARAR O PULIR | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-03 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-01-03 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-01-03 | 19 | 2018-01-03
43 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6399 | SN | 2018-01-04 | 5536 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-04 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 42 | PRISMA DESCALIBRADA | 2018-01-04 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE INGRESA A MENÚ DE SERVICIO EN MAQUINA DE HEMODIALISIS NO ENCONTRANDO BASCULAS DESCALIBRADAS. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | Termino en base a finalización de OT 11569, 2018. oj. | 2018-01-04 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-04 |  |  | ENERO | ENERO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 0 | 2018-01-04
44 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616344 | 10-37341 | 2018-01-04 | 5543 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-05 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 44 | VENTILADOR NO ALCANZA FIO2 | 2018-01-05 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE CELDA DE O2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CALIBRACIÓN DE VOLÚMENES |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-01-05 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-01-05 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 0 | 2018-01-05
45 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA RECTA | UAPQ | INSTRUMENTAL | TUT INSTRUMENTS |  | 2201615 |  | 2018-01-04 | 23643 | MCC | T4 | STE | 2018-01-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 45 | FILO DEFECTUOSO. | 2018-06-13 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-06-13 | 160 | 2018-06-13
46 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA CURVA | UAPQ | INSTRUMENTAL | DIMEDA |  | 828115 |  | 2018-01-04 | 23644 | MCC | T4 | STE | 2018-01-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 46 | FILO DEFECTUOSO. | 2018-01-04 |  | instrumental de baja | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL DE BAJA | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-04 |  |  | MARZO | JUNIO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-02-04 | 31 | 2018-02-04
47 | ESPERA SALIDA STE | TIJERA DE IRIS | UAPQ | INSTRUMENTAL | BEKHANAY INTERNATIONAL |  |  |  | 2018-01-04 | 23645 | MCC | T4 | STE | 2018-01-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 47 | FILO DEFECTUOSO Y TORNILLO SUELTO. | 00-00-0000 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
49 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL |  |  | 10-44372 | 2018-01-03 | 5542 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-03 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1594 | REPARAR ???? MALOS. | 2018-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | Se chequea equipo. Fallo en cajon de insumos. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-03 | 4074 | 1.5 | 6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | ILEGIBLE | 2018-01-03 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 0 | 2018-01-03
50 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | ACCESORIOS | KARL STORZ | 495NCS | H6F025 |  | 2017-11-28 | 23560 | MCC | T3 | UEM | 2017-11-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 50 | NO TRASPASA LUZ. | 2017-11-28 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 2017-12-14 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-01-03 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2018-01-03 | 36 | 2018-01-03
51 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | ACCESORIOS | STORZ | 495NCS | R202 |  | 2017-12-01 | 23574 | MCC | T3 | UEM | 2017-12-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 51 | EN MAL ESTADO. | 2017-12-01 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA | NO |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-01-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 2017-12-15 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-01-03 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 33 | 2018-01-03
52 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | ACCESORIOS | AESCULAP | OP913 | 411436 |  | 2017-12-01 | 23577 | MCC | T3 | UEM | 2017-12-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 52 | EN MAL FUNCIONAMIENTO. | 2017-12-01 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-01-03 | NO |  | 2017 | ENERO | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 33 | 2018-01-03
53 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 10MM | UAPQ | INSTRUMENTAL | STORZ | HOPKINS | 723750B |  | 2017-11-27 | 23556 | MCC | T4 | STE | 2017-11-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 53 | NO SE VE POR INSTRUMENTO. SE ENTREGA CON FUNDA. | 2017-11-27 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA. | NO |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-01-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 2017-11-27 | 0 | 2017-11-27 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-01-03 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2018-01-03 | 37 | 2018-01-03
54 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 3.9MM | UAPQ | INSTRUMENTAL | STORZ | HOPKINS II | 27005BA |  | 2017-11-21 | 23552 | MCC | T4 | STE | 2017-11-21 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 53 | NUBLADO. SE ENVIA CON CAPUCHON. | 2017-11-21 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 2017-12-15 | FAIQ |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-01-03 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2018-01-03 | 43 | 2018-01-03
55 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | 141456 | IM202301 |  | 2017-12-01 | 23573 | MCC | T4 | STE | 2017-12-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 53 | PIXELES FUNCIONAN EN UN 50% | 2017-12-01 |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | n | 2018-01-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 2017-12-14 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-01-03 | NO |  | 2017 | ENERO | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 33 | 2018-01-03
56 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL |  |  | 10-44372 | 2018-01-04 | 6607 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-04 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1595 | SOLICITO ARREGLAR CAJONES (2) DE OMNICELL DE UPC INTERMEDIO. | 2018-01-04 | MANTENCION CORRECTIVA | Se detectan dos cajones en fallo, uno se reparo y volvio a instalar. El otrofallo el ASS y PCB por lo cual se reemplazo. Se chequea Soft. Equipo operativo, | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-04 | 4074 | 3.5 | 14259 | ASS y PCB Omnicell (led) | 1 | 44750 | 44750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | ILEGIBLE | 2018-01-04 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 0 | 2018-01-04
58 | TRABAJO TERMINADO | CABLE TEMPERATURA | UPC CV | ACCESORIOS | GE | M1024247 |  |  | 2018-01-04 | 27717 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-05 | OSVALDO JARA | 17089850-8 | 0 | 58 | Escribe aquí tus comentarios | 2018-01-05 | MANTENCION CORRECTIVA | Cable de temperatura recibido fue dado de baja. Se entrega 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFAGICO M1024247 para monitor EG de alta complejidad en la unidad de UPC CV segun acta de entrega accesorios N°2/2018. | SI | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-01-05 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-01-05 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 0 | 2018-01-05
60 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | LAMPARA QUIRURGICA | MARTIN | ML501 | SN | 10-40158 | 2017-12-15 | 5358 | MCC | T2 | UEM | 2017-12-15 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 60 | NO ENCIENDE. | 2017-12-15 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE TARJETA LAMPARA QUIRURGICA. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-03 | 4074 | 9.0 | 36666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-01-03 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-01-03 | 19 | 2018-01-03
62 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | ALARIS | ASENA GH MKIII | 800247168 | 10-33106 | 2018-01-03 | 7009 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-04 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 62 | acc: cable de poder. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | RECONECCION DE BUS DE DATOS PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-05 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-01-05 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 1 | 2018-01-05
63 | TRABAJO TERMINADO | MODULO | UCI-A/UPC | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | E-PRESTN-00 | 6339187 | SN | 2018-01-04 | 26732 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-05 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 63 | modulo ???? 5 (de presion invasiva malo). Se desplaza zona de conexion. | 2018-01-05 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE MODULO AFECTADO POR CAÍDA, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PANI, ECG, Y SPO2. | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-01-05 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-01-05 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 0 | 2018-01-05
68 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | LAMPARA QUIRURGICA | MARTIN | ML 701 | 2235-02-01 |  | 2018-01-05 | 5386 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-05 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 64 | NO FUNCIONA BOTON DE APAGADO | 2018-01-05 | MANTENCION CORRECTIVA | se reemplaza base de lamparas |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-15 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA FAUNDEZ | 8097850-2 | 2018-06-15 | SI |  | ENERO | JUNIO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-06-15 | 161 | 2018-06-15
69 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CALEFACTOR RADIANTE | AIR SHIELDS |  | H201485 | 10-14787 | 2018-01-05 | 5184 | MCC | T2 | UEM | 2018-01-05 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 69 | DA LA CORRIENTE | 2018-01-05 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO LLEGA CON SUPUESTA FALLA ELÉCTRICA (EQUIPO DA LA CORRIENTE) SE EFECTÚA UN CHEQUEO DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS , SE HAN RE AISLADOS ALGUNAS CONEXIONES POR SEGURIDAD SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRA PROBLEMA ALGUNO. SE ADJUNTA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. SE HA INSTALADO TAPA EN EL CONTROL DEL CALEFACTOR. EL EQUIPO VENÍA SIN ELLA. | NO | NO | SI | NO | NO | NO |  | 2018-01-23 | 3300 | 4.0 | 13200 | TERMINALES | 2 | 500 | 1000 | CINTA AISLANTE | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-9 | 2018-01-23 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-23 | 18 | 2018-01-23
70 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | M8A30310C3496LA | 10-39717 | 2018-01-05 | 3727 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-05 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 69 | REPARACION CABLE ECG | 2018-01-05 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, EQUIPO NO RECONOCÍA CABLE ECG POR ERROR EN CONFIGURACIÓN DE USUARIO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | CUANDO SE CONECTE CABLE DE 3 DERIVADAS CONFIGURAR DERIVADAS EN MONITOR | 2018-01-05 | 1865 | 2.0 | 3730 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-01-05 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 0 | 2018-01-05
71 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CUNA RADIANTE | OHMEDA | IWS 3300 | HCCK50090 | 10-33096 | 2018-01-05 | 7012 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1597 | NO FUNCIONA PALANCA QUE ACCIONA CAMBIO DE BANDEJA | 2018-01-05 | MANTENCION CORRECTIVA | Soporte de bandeja totalmente roto, se reparo dejandola fija. Botones de + y - temperatura se repararon. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-10 | 4074 | 5.5 | 22407 | PERNOS INOXIDABLES | 5 | 350 | 1750 | GOLILLAS INOXIDABLES | 5 | 350 | 1750 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-01-10 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 5 | 2018-01-10
72 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472514SA | 10-41928 | 2018-01-05 | 5982 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-05 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 72 | NO INSUFLA | 2018-01-05 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE BOMBA NIBP PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 0 | 2018-01-05
73 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | MEDICINA | CAMA ELECTRICA | LINET | ELEGANZA | 20080095148 | 10-35972 | 2018-01-05 | 6414 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-05 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 73 | NO BAJA NI SUBE | 2018-01-05 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
74 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | CAMA ELECTRICA | ACARE |  | 201301001 |  | 2018-01-05 | 6652 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1814 | BARANDAS QUEBRADAS | 2018-01-05 | MANTENCION CORRECTIVA | Cama electrica con las 2 barandas quebradas, no se pueden reparar; por lo cual se cotizan nuevas. Se instalan. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-07 | 4074 | 5.0 | 20370 | BARANDAS CAMA GEMCO | 2 | 85559 | 171118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JUBITZA CURIQUEO | 15951116-2 | 2018-05-07 | SI |  | ENERO | MAYO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-05-07 | 122 | 2018-05-07
76 | TRABAJO TERMINADO | LAMPARA SILLON DENTAL | UEA | ACCESORIOS | AOL |  |  |  | 2018-01-05 | 5988 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-05 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 75 | LAMPARA ESTA DESPERFECTA. | 2018-01-05 | MANTENCION CORRECTIVA | AMPOLLETA QUEMADA. REEMPLAZO AMPOLLETA BI-PIN, LIMPIEZA PROTECTOR. AJUSTE DEL PUNTO FOCAL LAMPARA OPERATIVA | SI | NO |  | NO | NO | NO |  | 2018-01-09 | 3300 | 2.0 | 6600 | AMPOLLETA 12VOLTS BI-PIN | 1 | 6000 | 6000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-01-09 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-09 | 4 | 2018-01-09
77 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DINAMAP V100 | SN | 10-41922 | 2018-01-05 | 3731 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-05 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 76 | Solicito revision y reparacion de monitor no funciona sin conexion de cable (sin carga permanente). acc:mango de presion, oximetro de pulso y cable de poder. | 2018-01-05 | OTROS | Se carga el equipo por +72 hrs. Al desconectarse de la red eléctrica es capaz de realizar solo 1 medición de presión. Batería mala, se inicia proceso de adquisición de reposición. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se inicia proceso de adquisición de batería, con estimación de adquisición de febrero 2018. | 2018-01-08 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 3 | 2018-01-08
80 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | MODULO | GENERAL ELECTRIC | E-PRESTIN | 6339187 |  | 2018-01-05 | 6609 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-05 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 78 | REVISAR MODULO MULTIPARAMETROS | 2018-01-05 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCION DE MODULO, LIMPIEZA, REPARACION DE CARCAZA PLASTICA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE ECG, PANI, SPO2.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | MODULO POSEE VARIAS REPARACIONES PREVIAS, AFECTADO POR CAÍDA ETC. | 2018-01-05 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-01-05 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 0 | 2018-01-05
81 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E500 |  |  | 2018-01-05 | 26730 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-05 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 81 | REPARAR YA QUE NO PASA PRUEBAS DE FUGA | 2018-01-05 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA PRUEBAS DE FUGA, COMPLIANCE Y VENTILACIÓN MECÁNICA OPTIMAS CON CIRCUITOS Y PULMÓN DE PRUEBA, SE REALIZA LA PRUEBA CON CIRCUITO DESECHABLE, DETECTANDO FALLA EN ESTE. | NO | NO | NO | SI | NO | NO | FUGA PRODUCIDA EN LINEA PROXIMAL A LA CONEXIÓN DEL VENTILADOR | 2018-01-08 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 3 | 2018-01-08
82 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC - OHMEDA MEDICAL | GIRAFFE INCUBATOR | HDHR50201 | SN | 2018-01-05 | 7013 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-05 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 82 | Puerto de manguerilla de acero suelto y roto. | 2018-06-06 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambia puerta |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-K | 2018-06-06 | SI |  | ENERO | JUNIO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-06-06 | 152 | 2018-06-06
83 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | VENTILADOR MECANICO | CAREFUSION | AVEA | BBV03447 | 10-44771 | 2018-01-05 | 5544 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-05 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 83 | No pasa pruebas. | 00-00-0000 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN OPERACIONAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUGA, COMPLIANCE, CALIBRACIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA, REVISIÓN DE ALARMAS | NO | NO | NO | SI | NO | NO | FALLA DE PRUEBAS POR CIRCUITO DE PACIENTE DEFECTUOSO | 2018-01-08 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 3 | 2018-01-08
84 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | UNIDAD DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021104 | SN | 2018-01-05 | 4381 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-05 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 84 | Filtración de agua en equipo. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN FUGA DE AGUA, DESARME DEL EQUIPO PARA TENER ACCESO A LA LINEA DE AGUA ALIMENTACIÓN AGUA DESTILADA. EQUIPO OPERATIVO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-05 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA ANGELICA RIVERA |  | 2018-01-05 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 0 | 2018-01-05
85 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2018-01-08 | 5387 | OTROS | T1 | UEM | 2018-01-08 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 85 | Saturometro no funciona. | 2018-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | Se revisa el accesorio estructuralmente y se aplica revisión de los sensores, mostrando que no se encuentra cortado internamente, y que el sensor infrarrojo cuenta con sobre 60% de señal. Se limpia. Accesorio operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Resorte interno muestra señales de fatiga. | 2018-01-08 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA FERNANDEZ |  | 2018-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 0 | 2018-01-08
86 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL | RIESTER | RI-CHAMPION | 3000248 | SN | 2018-01-08 | 5998 | OTROS | T1 | UEM | 2018-01-08 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 86 | SD. | 2018-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REPARACION DE BOMBA DE ALIVIO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-08 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CHRISTIAN FUENZALIDA | 12847946-5 | 2018-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 0 | 2018-01-08
87 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K020359 | 10-39310 | 2018-01-08 | 4382 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-08 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 87 | Cubierta de sillon fuera de lugar. Clinica 13. | 2018-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | CUBIERTA DEL SILLÍN UNIDAD DENTAL FUERA DE LUGAR. RE ACONDICIONAMIENTO DE LOS PERNOS DE FIJACIÓN, INSTALACIÓN DE TUERCAS MARIPOSAS EN LA PARTE TRASERA Y REAPRIETE DE LOS PERNOS DELANTEROS. UNIDAD DENTAL OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-08 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA ANGELICA RIVERA |  | 2018-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 0 | 2018-01-08
88 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69561 | 10-39493 | 2018-01-05 | 7214 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-05 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 88 | No enciende. acc:cable de poder. | 2018-01-05 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo es cargado +72 hrs. Se hace prueba de funcionamiento. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-08 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 3 | 2018-01-08
89 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-01-05 | 3728 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-08 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 89 | SD. | 2018-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | Accesorio dado de baja. Se realiza reposición según acta N°3/2018. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se realiza reposición según acta N°4/2018. | 2018-01-08 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA SALAZAR | 17356671-9 | 2018-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 0 | 2018-01-08
90 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-01-05 | 3730 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-08 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 90 | SD. | 2018-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | Accesorio dado de baja. Se realiza reposición según acta N°3/2018. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se realiza reposición según acta N°3/2018. | 2018-01-08 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA SALAZAR | 17356671-9 | 2018-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 0 | 2018-01-08
91 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UEA | ACCESORIOS | EDAN |  | 5990 |  | 2018-01-05 | 5990 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-08 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 91 | SD. | 2018-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | Accesorio dado de baja. Se realiza reposición según acta N°3/2018. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se realiza reposición según acta N°3/2018. | 2018-01-08 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CHRISTIAN FUENZALIDA | 12847946-5 | 2018-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 0 | 2018-01-08
92 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UEA | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-01-05 | 5995 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-08 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 92 | SD. | 2018-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | Accesorio dado de baja. Se realiza reposición según acta N°3/2018. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se realiza reposición según acta N°3/2018. | 2018-01-08 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CHRISTIAN FUENZALIDA | 12847946-5 | 2018-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 0 | 2018-01-08
93 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CENTRIFUGA SOBREMESA | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 001233-0100 | 10-33056 | 2018-01-08 | 7015 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-08 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 93 | Comienza el sábado a centrifugar mal, pero luego deteriora y no funciono mas. Solicito reparar con respaldo de otra. Urgente. | 2018-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CENTRIFUGA DESBALANCEADA FUNCIONAMIENTO OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-09 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 8954690-7 | 2018-01-09 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 1 | 2018-01-09
94 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL |  |  |  | 2018-01-08 | 5547 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-08 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 94 | Solicito realizar mantención y limpieza de gavetas y cajones. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término en base a finalización de OT 15432 con fecha 14-08-2018. oj | 2018-08-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-22 |  |  | ENERO | ENERO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-08-22 | 226 | 2018-08-22
95 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E500 | GDU08010802 |  | 2018-01-08 | 5547 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-08 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 95 | VMI no realiza volumentes programados. | 2018-01-08 | OTROS | OPERATIVO, EQUIPO ES INSPECCIONADO, REALIZANDO PRUEBAS DE FUGA, Y VENTILACION MECANICA DE FORMA OPTIMA. | NO | NO | NO | SI | NO | NO | EL HISTORIAL DE ERRORES INDICA DESCONEXIÓN DE LINEA PROXIMAL Y ALARMA DE BAJA PRESIÓN | 2018-01-09 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-01-09 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 1 | 2018-01-09
96 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL | RIESTER | RI-CHAMPION N | 11000943 |  | 2018-01-04 | 5985 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-04 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 95 | REVISAR. MARCA HIPOTENSION | 2018-01-04 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | EQUIPO NO OPERATIVO DEBIDO A CAÍDA, QUIEBRE DE CARCASA Y FALLO EN BOMBA DE ALIVIO. SE REALIZA SUGERENCIA DE BAJA DE EQUIPO CON INFORME 02/18 |  | NO | NO |  |  | NO | Terminada en base a entrega de informe de baja 02/18, recibido en la UEA con fecha 12-01-2018. | 2018-01-09 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-09 |  | 2 | ENERO | ENERO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-09 | 5 | 2018-01-09
97 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-01-04 | 6606 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-04 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 97 | REPARAR SATUROMETRO | 2018-01-04 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. CONECTOR A MONITOR CON PINES DOBLADOS, SE AJUSTAN Y SE REALIZAN PRUEBAS. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | Término en base a acta de entrega de accesorios 39M/2018. oj 01-10-2018 | 2018-01-30 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-30 |  |  | ENERO | ENERO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-30 | 26 | 2018-01-30
98 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | PEDIATRIA | ACCESORIOS | MASIMO |  |  |  | 2018-01-04 | 14199 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-04 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 98 | SOLICITO REPARAR SENSOR E INTERFAZ DE SATUROMETRIA | 2018-01-04 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR DE SATUROMETRIA CORTADO EN EXTREMO INTERNO, SIN POSIBILIDAD DE REPARACIÓN, SE REALIZA SUGERENCIA DE BAJAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Cerrado según acta de entrega de accesorios 15/18. OJ, | 2018-01-30 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-30 |  |  | ENERO | ENERO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-30 | 26 | 2018-01-30
100 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA ENDOSCOPICA | CHOYANG | CYW-501 | 12C606 |  | 2018-01-08 | 4077 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-08 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 99 | Reparación de pedal para abertura de puerta de lavadora endoscopica. | 2018-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | PIEZA METÁLICA QUEBRADA, SE RETIRA PEDAL DE LA MAQUINA PARA EFECTUAR SOLDADURAS. LIMPIEZA DE OXIDO, APLICACIÓN DE ESMALTE, INSTALACIÓN Y AJUSTES MAQUINA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-08 | 3300 | 4.0 | 13200 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA CISTERNA |  | 2018-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 0 | 2018-01-08
101 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | CAREFUSION | AVEA | BBV03447 | SN | 2017-10-20 | 3842 | MCC | T3 | UEM | 2017-10-20 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 101 | VMI no pasa pruebas. | 2017-10-20 | OTROS | OPERATIVO, EQUIPO NO PRESENTA FUGA AL USAR CIRCUITO DE PRUEBA. | NO | NO |  | NO | NO | NO |  | 2018-01-08 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-01-08 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2018-01-08 | 80 | 2018-01-08
102 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE | DRAGER | SCIO FOUR OXI PLUS | ASHB-0022¦ |  | 2017-10-23 | 22896 | MCC | T4 | STE | 2017-10-23 | CARLOS LOBOS | 15071930-5 | NO | 102 | No funciona. | 2017-10-23 | GESTION DE GARANTIAS EQUIPOS NUEVOS | OPERATIVO, SE ENVIA EQUIPO A STE POR FALLA DE LECTURA DE PARAMETROS, UNA VEZ DE VUELTA SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SE ADJUNTA INFORME TECNICO | 2018-01-08 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 919 | 2017-10-24 | DRAGER |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-01-08 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2018-01-08 | 77 | 2018-01-08
103 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL |  |  |  | 2018-01-08 | 6611 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-08 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1651 | Solicito realizar mantencion a omnicell UPC Intermedio y limpieza de gabetas y cajones. | 2018-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | Se realiza mantencion y limpieza de gabetas de medicamentos. Se detectan botoneras dañadas, se reemplaza. Se reconfiguran gabetas. Equipo operativo. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-08 | 4074 | 4.0 | 16296 | Botonera completa omnicell | 1 | 70000 | 70000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA MORGADO | 16574355-5 | 2018-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 0 | 2018-01-08
104 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | MOTOR COLGANTE | FOREDOM | NO DETERMINADO | K00O425 | 10-30802 | 2018-01-09 | 4384 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-09 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 104 | ??? clinica 11. Pedal con falla intermitente. | 2018-01-09 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE PEDAL, RESISTENCIA VARIABLE CONTAMINADA, MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN DE DISCOS DE CARBÓN. ARMADO Y SELLADO FINAL | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-09 | 3300 | 3.0 | 9900 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA ANGELICA RIVERA |  | 2018-01-09 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 0 | 2018-01-09
105 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2018-01-09 | 4510 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-09 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 105 | SD. | 2018-01-10 | MANTENCION CORRECTIVA | FIJACIÓN DE ASA, RECONSTRUCCIÓN DE HILO. OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-10 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-01-10 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 1 | 2018-01-10
106 | TRABAJO TERMINADO | CLAMP | UAPQ | INSTRUMENTAL | STRYKER |  | 250-080-233 |  | 2018-01-09 | 24916 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 106 | Instrumental defectuoso. | 2018-09-03 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-09-03 | 237 | 2018-09-03
107 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA METZ | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33121 CLICK LINE | 30310 MWS |  | 2018-01-09 | 24915 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 107 | Instrumental defectuoso. | 00-00-0000 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REPARACION EN STE ENTREGADO CON ACTA CONSTANCIA DE ENTREGA Nº 07 | [5 empty] | NO |  | 2018-04-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-04-10 | 91 | 2018-04-10
108 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA METZ | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | CLICK LINE 33121 | ZN54 | SN | 2018-01-09 | 24914 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 108 | Instrumental defectuoso. | 00-00-0000 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REPARACION EN STE ENTREGADO CON ACTA CONSTANCIA DE ENTREGA Nº 07 | [5 empty] | NO |  | 2018-04-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | ENERO | ABRIL | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-04-10 | 91 | 2018-04-10
109 | TRABAJO TERMINADO | PINZA KELLY RECTA | UAPQ | INSTRUMENTAL | SCHREIBER |  | 15-11150 | SN | 2018-01-09 | 24913 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 109 | Instrumental defectuoso. | 00-00-0000 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REPARACION EN STE ENTREGADO CON ACTA CONSTANCIA DE ENTREGA Nº 07 | [5 empty] | NO |  | 2018-04-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | ENERO | ABRIL | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-04-10 | 91 | 2018-04-10
110 | TRABAJO TERMINADO | PINZA KELLY CURVA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  | SN | SN | 2018-01-08 | 24912 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 110 | Instrumental defectuoso. | 2018-01-09 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REPARACION EN STE ENTREGADO CON ACTA CONSTANCIA DE ENTREGA Nº 07 | [5 empty] | NO |  | 2018-04-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | ENERO | ABRIL | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-04-10 | 91 | 2018-04-10
111 | TRABAJO TERMINADO | ROCHESTER CURVA | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP |  | BH445 | SN | 2018-01-08 | 24911 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 111 | Instrumental defectuoso. | 2018-09-03 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-09-03 | 237 | 2018-09-03
112 | TRABAJO TERMINADO | CUCHARILLA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  | 4901K | FK613R | SN | 2018-01-08 | 24910 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 112 | Instrumental defectuoso. | 00-00-0000 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REPARACION EN STE ENTREGADO CON ACTA CONSTANCIA DE ENTREGA Nº 07 | [5 empty] | NO |  | 2018-04-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | ENERO | ABRIL | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-04-10 | 91 | 2018-04-10
113 | TRABAJO TERMINADO | CLAMP BULLDOG | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP |  | FB425R |  | 2018-01-08 | 24909 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 113 | Instrumental defectuoso. | 2018-09-03 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-09-03 | 237 | 2018-09-03
114 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  | SN |  | 2018-01-08 | 24908 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 114 | Instrumental defectuoso. | 2018-09-03 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-09-03 | 237 | 2018-09-03
115 | TRABAJO TERMINADO | DISECTOR CURVO | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  | SN | 34 | 2018-01-08 | 24907 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 115 | Instrumental defectuoso. | 00-00-0000 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REPARACION EN STE ENTREGADO CON ACTA CONSTANCIA DE ENTREGA Nº 07 | [5 empty] | NO |  | 2018-04-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | ENERO | ABRIL | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-04-10 | 91 | 2018-04-10
116 | TRABAJO TERMINADO | DISECTOR CURVO | UAPQ | INSTRUMENTAL | R.WOLF | ERAGON | 83930074 |  | 2018-01-08 | 24905 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 116 | Instrumental defectuoso. | 00-00-0000 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REPARACION EN STE ENTREGADO CON ACTA CONSTANCIA DE ENTREGA Nº 07 | [5 empty] | NO |  | 2018-04-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | ENERO | ABRIL | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-04-10 | 91 | 2018-04-10
117 | TRABAJO TERMINADO | INSERTO BIPOLAR | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26176HW | ZV03 | 25 | 2018-01-08 | 24904 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 117 | Instrumental defectuoso. | 2018-09-03 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-09-03 | 237 | 2018-09-03
118 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  | BC600R | SN | 2018-01-08 | 24903 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 118 | Instrumental defectuoso. | 2018-01-09 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REPARACION EN STE ENTREGADO CON ACTA CONSTANCIA DE ENTREGA Nº 07 | [5 empty] | NO |  | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | ENERO | ABRIL | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-04-10 | 91 | 2018-04-10
119 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | TUT INSTRUMENTS |  | 02.2028.18 | SN | 2018-01-08 | 24902 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 119 | Instrumental defectuoso. | 00-00-0000 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REPARACION EN STE ENTREGADO CON ACTA CONSTANCIA DE ENTREGA Nº 07 | [5 empty] | NO |  | 2018-04-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | ENERO | ABRIL | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-04-10 | 91 | 2018-04-10
120 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ |  | SN | SN | 2018-01-08 | 23650 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 120 | Visibilidad menor al 50%. | 2018-01-31 | MANTENCION CORRECTIVA | FIBRA REPARADA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-01-31 | 4074 | 0.0 | 0 | [8 empty] | CONVENIO |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | FAIQ |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-01-31 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-31 | 22 | 2018-01-31
121 | TRABAJO TERMINADO | CABLE CALEFACTOR | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PAYKEL | MR850AEK |  |  | 2018-01-09 | 7014 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-09 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 121 |  | 2018-01-09 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CABLE CON DESGASTE DE USO NO REPARABLE SE DA DE BAJA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-09 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-01-09 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 0 | 2018-01-09
122 | TRABAJO TERMINADO | INSERTO BIPOLAR | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26176HW | 25 | 25 | 2018-01-08 | 24921 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 121 | Instrumental defectuoso. | 2018-09-03 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-09-03 | 237 | 2018-09-03
123 | TRABAJO TERMINADO | INSERTO BIPOLAR | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26176HW | ZV03 | 25 | 2018-01-08 | 24920 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 123 | Instrumental defectuoso. | 2018-09-03 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-09-03 | 237 | 2018-09-03
124 | TRABAJO TERMINADO | INSERTO BIPOLAR | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26176HW | zv03 | 25 | 2018-01-08 | 24919 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 124 | Instrumental defectuoso. | 2018-01-09 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-09-03 | 237 | 2018-09-03
125 | TRABAJO TERMINADO | INSERTO BIPOLAR | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26176HW | ZV03 | 25 | 2018-01-08 | 24918 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 125 | Instrumental defectuoso. | 2018-09-03 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-09-03 | 237 | 2018-09-03
126 | TRABAJO TERMINADO | INSERTO BIPOLAR | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26176HW | ZV03 | 25 | 2018-01-08 | 24917 | MCC | T4 | STE | 2018-01-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 126 | Instrumental defectuoso. | 2018-09-03 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-09-03 | 237 | 2018-09-03
127 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MEC | MAQUET | SERVO-I | 81338 | 10-42900 | 2018-01-09 | 27719 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-09 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 127 | Marca fuga excesiva. Revisar urgente. | 2018-01-09 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | PUERTO ESPIRATORIO ROTO, SE DEBE REEMPLAZAR, EQUIPO QUEDA OPERATIVO CON OTRA VÁLVULA | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SE REALIZAN PRUEBAS EN EL EQUIPO PARA COMPROBAR FALLA | 00-00-0000 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-01-09 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 0 | 2018-01-09
128 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CV | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO | START | 20009556 | 10-43466 | 2018-01-09 | 27718 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-09 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 127 | Cama n0 se mueve. | 2018-01-09 | [7 empty] | NO | Orden posterior OT 7826 .OJ. | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  |  | ENERO | ENERO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 0 | 2018-01-09
129 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | DRAGER | ISOLETTE C 450 | LW07873 | 10-32511 | 2018-01-09 | 7016 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-10 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 129 | Apnea fallo de sistema. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA RETIRO DE MODULO DE CONTROL, SE REALIZA LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERÍA. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | BATERÍA DE ALARMA DE SEGURIDAD | 2018-01-11 | 4074 | 4.0 | 16296 | BATERIA 9 VOLTS | 1 | 1200 | 1200 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 8954690-7 | 2018-01-11 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 1 | 2018-01-11
130 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHK 51238 | 10-33097 | 2018-01-09 | 7017 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-10 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 130 | Solio humo del dispositivo que entra el agua genera humedad (quemado). | 2018-06-06 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | se da de baja, se adjunta informe |  | NO | NO |  | NO | NO | equipo se quedo sin agua en el reservorio lo que produjo el sobrecalentamiento de la unidad | 2018-06-06 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-06-06 | SI | 20/18 | ENERO | JUNIO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-06-06 | 147 | 2018-06-06
131 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHI | M5-ISO | 60314001 | 10-39822 | 2018-01-10 | 4079 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-10 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 131 | Presenta falla electrica. Queda sin uso. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO DE CALEFACTOR, LIMPIEZA DE FILTRO, DESMONTAJE Y CAMBIO DE TURBINA QUEMADA. LAVADORA OPERATIVA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-10 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-01-10 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 0 | 2018-01-10
132 | CERRAR OT | MODULO | UCI-A/UPC | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | E-PRESTN | 6322669 | SN | 2018-01-09 | 5549 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-10 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 132 | No marca P1. Reparado la semana pasada. | 00-00-0000 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | MODULO PRESENTA CORTE EN UN FLEX INTERNO DE BOMBA PANI. SIN POSIBILIDAD DE REPARACIÓN, SE SUGIERE SU BAJA | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-01-15 | 1865 | 6.0 | 11190 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-15 | 5 | 2018-01-15
133 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | VENTILADOR MECANICO | FLIGHT | FLIGHT-50 |  |  | 2018-01-09 | 4511 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-10 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 133 | SD. | 2018-01-10 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA EVALUACIÓN DE EQUIPO EN SERVICIO CLÍNICO, REALIZANDO PRUEBAS DE FUGA Y RESISTENCIA DE CIRCUITOS, PRUEBA DE VENTILADOR MECÁNICO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE MEZCLADOR AIRE/OXIGENO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE ASISTE EN DOS OPORTUNIDADES PARA SU EVALUACIÓN, SE UTILIZA OXIMETRO AMBIENTAL MAXTEC, PARA LA VERIFICACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXIGENO | 2018-01-12 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-12 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 2 | 2018-01-12
135 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MEC | MAQUET | SERVO-I | 81337 | 10-42901 | 2018-01-10 | 27720 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-10 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 135 | Equipo sin boquilla. | 00-00-0000 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | PUERTO ESPIRATORIO ROTO, SE DEBE REEMPLAZAR, EQUIPO QUEDA OPERATIVO CON OTRA VÁLVULA | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SE REALIZAN PRUEBAS DE COMPROBACIÓN | 2018-01-17 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-01-17 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 7 | 2018-01-17
136 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | RX ARCO C | INTERMEDICAL | RADIUS R-9 DFG | 84 | 10-39874 | 2018-01-10 | 24922 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-10 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 136 | Revisar pantalla defectuosa. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REPARACIÓN DE CABLE TRONCAL DE DATOS Y ENERGÍA ELÉCTRICA, AJUSTA CONEXIÓN PROXIMAL Y REPARAN CABLES CORTADOS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO |  | NO | NO |  |  | NO | SE HARÁ SOLICITUD DE CABLE TRONCAL NUEVO. | 2018-01-10 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-01-10 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 0 | 2018-01-10
137 | TRABAJO TERMINADO |  | OFTALMOLOGIA | PROYECTOR DE OPTOTIPOS | NIKON | NP-3 | 3934 | 10-20982 | 2018-01-10 | 4831 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-10 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 137 | No enciende. | 2018-01-10 | MANTENCION CORRECTIVA | REEMPLAZO DE AMPOLLETA BI-PIN OSRAM G4, LIMPIEZA DE LENTES OPTICOS. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-10 | 3300 | 2.0 | 6600 | AMPOLLETA 6 VOLTS BI-PIN | 1 | 8000 | 8000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | IGNACIA ARIAS | 17349786-5 | 2018-01-10 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 0 | 2018-01-10
138 | TRABAJO TERMINADO | GUBIA | UAPQ | INSTRUMENTAL | LAWTON | 45-0460 | SN | SN | 2018-01-10 | 24923 | MCC | T4 | STE | 2018-01-10 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 138 | Instrumento con tornillo faltante. | 2018-06-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | 2018-06-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-06-28 | 169 | 2018-06-28
139 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 0° 2.7MM | UAPQ | OPTICA | R.WOLF | 8616411 | 50000223533 | SN | 2018-01-10 | 24924 | MCC | T4 | STE | 2018-01-10 | CRISTIAN REBOLLEDO | 165000013-7 | NO | 139 | Óptica nublada. Sin visión. Se entrega con contenedor de óptica. | 00-00-0000 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | OPTICA IRREPARABLE | [5 empty] | NO |  | 2018-02-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 946 | 2018-01-15 | FAIQ CHILE |  |  |  | 2018-02-06 |  | 6 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-02-06 | 27 | 2018-02-06
140 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 10MM | UAPQ | OPTICA | KARL STORZ | HOPKINS II | 1789179 |  | 2018-01-10 | 24925 | MCC | T4 | STE | 2018-01-10 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 140 | Visión nublada. Color amarillo. Urgente. | 2018-02-22 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA NUBLADA , POR LO QUE LA EMPRESA REALIZO REPARACIÓN | [5 empty] | NO |  | 2018-02-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 947 | 2018-01-15 | FAIQ CHILE | EFECTUAR MANTENCION CORRECTIVA | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-02-22 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-02-22 | 43 | 2018-02-22
141 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 100/200 2E | YG 22671 | 10-20493 | 2018-01-10 | 7022 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-11 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 141 | Pasa corriente pero no enciende. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CABLE DE PODER | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-11 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JENNY ZARATE | 8954690-7 | 2018-01-11 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 0 | 2018-01-11
144 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHK 51253 | 10-33112 | 2018-01-11 | 7025 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-11 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 144 | Humedad descontrolada. (Se pide 50% y marca 39% y condensa toda incuvadora con 50% humedad. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambia sensor de otra incubasdora | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-17 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JENNY ZARATE | 8954690-7 | 2018-01-17 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-17 | 6 | 2018-01-17
146 | TRABAJO TERMINADO |  | SAMU | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | MEC1200 | CC-7A101509 | 10-35600 | 2018-01-09 | 6421 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-11 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 145 | Puerto del cable de poder no conecta. | 2018-01-16 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, EQUIPO AFECTADO POR CAÍDA, CONECTOR AC Y DE SENSORES DAÑADOS, ENCONDER DAÑADO,SE REPARAN Y SE CAMBIA CONECTOR AC, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ECG, SPO2, PANI, Y TEMPERATURA | 2018-01-16 | 4074 | 12.0 | 48888 | ENCHUFE MACHO CHASIS AC | 1 | 2000 | 2000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MACARENA ARANDA |  | 2018-01-16 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 2018-01-16 | 5 | 2018-01-16
147 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MOTOR QUIRURGICO DENTAL | NSK | SURGIC AP | B9200961 | 10-37685 | 2018-01-11 | 4515 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-12 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 147 | Solicito reparacion de cable que conecta pedal con motor quirurgico, ya que tiene tiene "palitos" doblados. Acc: cable de poder, cable de pieza de mano y pedal. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | CONECTOR MACHO DE PEDAL CON PINES DOBLADOS, Y UNO DE ELLOS QUEBRADO. SE HAN ENDEREZADO LOS PINES, LUEGO DE INSPECCIÓN INTERNA SE PUEDE APRECIAR QUE EL PIN QUEBRADO NO ESTÁ SIENDO UTILIZADO. TESTEO FINAL DEMUESTRA QUE EL EQUIPO ESTÁ FUNCIONANDO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-16 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 15948600-0 | 2018-01-16 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 4 | 2018-01-16
148 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | ELECTROCARDIOGRAFO | HEART SCREEN | HS80G-L | 6132061 | 10-34458 | 2018-01-10 | 11348 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-11 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 148 | Solicito evaluar impresora ECG. Imprime mitad inferior. | 2018-01-11 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REPARACIÓN DE MECANISMO DE IMPRESORA CON FALTA DE BUJE, SE REEMPLAZA CONDENSADOR DE FUENTE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO E IMPRESIÓN DE SIMULACIÓN DE ECG | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SE DEBE CONFECCIONAR BUJE EN SERVICIO TÉCNICO EXTERNO | 2018-07-10 | 4074 | 10.0 | 40740 | BUJE PARA IMPRESORA | 1 | 10000 | 10000 | CONDENSADOR 47uF | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-07-10 | SI |  | ENERO | JULIO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-07-10 | 180 | 2018-07-10
149 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DINAMAP V100 | SDT10210177SA | 10-44762 | 2018-01-11 | 7216 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-11 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 149 | Acc: cable de poder, carro y cable de presión. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA REVISIÓN DE DE MONITOR DE MANERA URGENTE ENCONTRANDO EL CABLE DE PODER CORTADO, SE REALIZA REPARACIÓN Y SE MANTIENE EQUIPO CARGADO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-01-11 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-01-11 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 0 | 2018-01-11
150 | TRABAJO TERMINADO |  | HEMATOLOGIA | MOTOR ANTIESCARAS | APEX | 9P-047580 | 1.0472e+28 | SN | 2018-01-08 | 5630 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-11 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 813 | Solicito revisión y reparación de motor colchón anti escaras. | 2018-01-11 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo no entrega presión de inflado, se detecto las membranas de goma rotas. Se reemplazaron ambas. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-11 | 4074 | 3.5 | 14259 | Membranas de goma | 2 | 15000 | 30000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MACARENA ARANDA | 16484276-2 | 2018-01-11 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 0 | 2018-01-11
151 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | MEDILAND | C600 | 063200905V0 | 10-40282 | 2018-01-11 | 23639 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-11 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 151 | Mal funcionamiento | 2018-01-11 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA MEMBRANA DE TECLADO, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SE REALIZA SOLICITUD DE REPUESTO | 2018-01-11 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-01-11 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 0 | 2018-01-11
152 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS | BEARCUB 850 | 1040319 | 10-53113 | 2018-01-11 | 7026 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-11 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 152 | Alarma mala, no cicla. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-11 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-11 |  |  |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-06-11 | 151 | 2018-06-11
154 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360 | N10360613345 |  | 2018-01-12 | 6751 | MCC | T4 | STE | 2018-01-12 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 154 | Conexión O2 suelta, favor cambiarla. | 2018-01-12 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REEMPLAZO DE CONECTOR MACHO DIAMOND DE OXIGENO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | CONECTOR AFECTADO POR CAIDA | 2018-01-24 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-01-24 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 12 | 2018-01-24
155 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PAYKEL | MR730 | 30613010207 | 10-40257 | 2018-01-09 | 7018 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-12 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 155 | Por favor revision de la base. Acc: interfaz termperatura. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE BASE CALEFACTORA SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-15 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JENNY ZARATE | 8954690-7 | 2018-01-15 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 3 | 2018-01-15
156 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PAYKEL | MR730 | 9673ASU11704 |  | 2018-01-11 | 7023 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-12 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 156 | Por favor revisión. | 2018-01-12 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE BASE CALEFACTORA SIN ENCONTRAR PROBLEMA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-15 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JENNY ZARATE | 8954690-7 | 2018-01-15 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 3 | 2018-01-15
157 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | SENSOR TEMPERATURA | FISHER & PAYKEL | 900MR560 | SN | SN | 2018-01-11 | 7024 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-12 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 157 | Por favor revisión. | 2018-01-12 | MANTENCION CORRECTIVA | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-15 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JENNY ZARATE | 8954690-7 | 2018-01-15 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 3 | 2018-01-15
158 | TRABAJO TERMINADO | PINZA DE AGARRE | UAPQ | INSTRUMENTAL | MELCHER |  | SN | SN | 2018-01-12 | 24929 | MCC | T4 | STE | 2018-01-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 158 | Instrumental defectuoso. Puntas dañadas. | 2018-06-20 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | ENERO | JUNIO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-06-20 | 159 | 2018-06-20
159 | TRABAJO TERMINADO | PINZA KELLY CURVA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  | SN | SN | 2018-01-12 | 24930 | MCC | T4 | STE | 2018-01-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 159 | Punta fatigada. | 2018-01-12 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-09-03 | 234 | 2018-09-03
160 | TRABAJO TERMINADO | MANGO BISTURI | UAPQ | INSTRUMENTAL | REDA | 07103-00 | SN | SN | 2018-01-12 | 24931 | MCC | T4 | STE | 2018-01-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 160 | Punta gastada. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | 2018-06-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-06-28 | 167 | 2018-06-28
161 | TRABAJO TERMINADO | PINZA ANATOMICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | TUT INSTRUMENTS | 05.1000.18 | SN | SN | 2018-01-12 | 24932 | MCC | T4 | STE | 2018-01-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 161 | Fisurada. | 2018-09-03 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-09-03 | 234 | 2018-09-03
162 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA METZ CURVA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  | SN | SN | 2018-01-12 | 24933 | MCC | T4 | STE | 2018-01-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 162 | Sin filo. | 2018-06-20 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | ENERO | JUNIO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-06-20 | 159 | 2018-06-20
163 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020426 | SN | 2018-01-12 | 27727 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-12 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 163 | Marca fallo de prueba. | 2018-01-12 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE DETECTA ERROR DE AUTO-DIAGNOSTICO, SE REALIZAN PRUEBAS INTERNAS DEL EQUIPO DESFIBRILADOR NO SUPERÁNDOLA, SE REALIZA AJUSTE DE ELECTRODOS DE PRUEBA DE PALAS, SE REALIZA PRUEBAS DEL DESFIBRILADOR ENCONTRÁNDOSE OPERATIVO, SE REALIZAN PRUEBAS DE DESCARGA TAMBIÉN. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE UTILIZA ANALIZADOR DE DESFIBRILADOR EN EL DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN | 2018-01-16 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-01-16 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 4 | 2018-01-16
164 | TRABAJO TERMINADO | ELECTROCOAGULADOR | CAE | OTRO |  |  |  |  | 2018-01-12 | 4832 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-12 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 164 | Reparación de placa de electro-coagulador por corte de cable. | 2018-01-12 | MANTENCION CORRECTIVA | Se repara la conexión entre el cable y la placa del electrocoagulador. | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 00-00-0000 | 1865 | 1.0 | 1865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-12 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0 | 2018-01-12
165 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL |  |  |  | 2018-01-12 | 4517 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-12 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 165 | Solicito reparar puerta de Omnicell de box 2. | 2018-01-12 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA FUNCIONAMIENTO DE DISPENSADOR DE MEDICAMENTOS. OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-12 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-12 | SI |  | ENERO | SEPTIEMBRE | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-09-12 | 243 | 2018-09-12
166 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | OFTALMOLOGIA | ECOGRAFO | TOMEY | Ultrasonic B Scanner | UD-8000 |  | 2018-01-12 | 4836 | OTROS | T1 | UEM | 2018-01-12 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 164 | Incorporar impresora anexa. Marca EPSON modelo B385A. | 00-00-0000 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
167 | TRABAJO TERMINADO | CABLE DE PODER | UAPQ | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-01-11 | 24927 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-12 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 167 | Cable mesa quirurgica pabellon 4 roto. | 2018-01-12 | MANTENCION CORRECTIVA | Se rehacen las conexiones del adaptador hembra. Cable de poder operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-12 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE |  | 2018-01-12 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0 | 2018-01-12
168 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69130 | SN | 2018-01-05 | 7212 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-08 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 168 | No infunde con jeringa 50 ml. Sin cable de poder. | 2018-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | Se realiza re-configuración de la bomba por software. Se configura para ejercer presión máxima. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-12 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALICIA COLOMA | 11329834-0 | 2018-01-12 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 4 | 2018-01-12
169 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR | N600X | G09834286 | 10-37045 | 2017-12-20 | 7206 | MCC | T2 | UEM | 2017-12-20 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 169 |  | 2017-12-20 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | REVISION DE EQUIPO SE DA DE BAJA CABLE INTERFASE TRANSDUCTOR SP02 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-11 | 4074 | 0.0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-01-11 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2018-01-11 | 22 | 2018-01-11
170 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL |  |  |  | 2018-01-04 | 5541 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-08 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1620 | Solicito limpieza de Omnicell. | 2018-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | Se realiza mantencion poreventiva y limpieza a armario completo. Se instalan 3 soportes dañados. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-08 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818661-9 | 2018-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 0 | 2018-01-08
171 | TRABAJO TERMINADO |  | ANATOMIA PATOLOGICA | CENTRO DE INCLUSION | LEICA | EG 1150H | 5643/06.2005 | 10-38274 | 2018-01-12 | 3927 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-12 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 171 | Equipo deja de funcionar luego de corte de energía general. | 2018-01-12 | CONTRAPARTE TECNICA | EQUIPO REPARADO POR LA EMPRESA ARQUIMED , |  | NO | NO |  |  | NO | EQUIPO REVISADO POR PRIMERA INSTANCIA EN LA UNIDAD DE EQUIPOS MEDICOS | 2018-07-11 | 3300 | 6.0 | 19800 | [10 empty] | 608-2918-SE18 | 00-00-0000 | 945 | 2018-01-15 | ARQUIMED | EFECTUAR MANTENCION CORRECTIVA | MARLENE GERMAIN | 16574176-5 | 2018-07-11 | SI |  | ENERO | JULIO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-07-11 | 180 | 2018-07-11
173 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS GE | VIVO 40 | E010211 | 10-38500 | 2017-11-10 | 24600 | MCC | T4 | STE | 2017-11-10 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2661 | Base calefactora no calefacciona. | 2017-11-10 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCION DE EQUIPO DETECTANDO FALLA DE CALEFACTOR. SE REALIZA REEMPLAZO DE MODULO CALEFACTOR INTERNO, Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE RECURRE A EQUIPO DE BAJA PARA REEMPLAZO DE REPUESTO. | 2018-01-10 | 4074 | 8.0 | 32592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-01-10 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2018-01-10 | 61 | 2018-01-10
175 | TRABAJO TERMINADO | TRANSFORMADOR VAC | UPC CV | OTRO | smith&nephew | RENASYS GO | KGUC120975 | SN | 2018-01-15 | 5321 | MCC | T2 | STE | 2018-01-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 175 | No funciona correctamente. Sin cable, sin bolso. | 2018-01-15 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REALIZA CAMBIO INTEGRADO LTC 4100 SE REALIZA MANTENCION Y CAMBIO DE FILTROS |  |  | SI |  |  | NO |  | 2018-01-29 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 2018-01-15 | LBF |  | M.CAROLINA ALBERTINI | 13441490-1 | 2018-01-29 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-29 | 14 | 2018-01-29
176 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CV | MARCAPASOS EXTERNO INVASIVO | MEDTRONIC | 5348 | PEP008151P |  | 2018-01-12 | 5318 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-15 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 176 | No entrega frecuencias programadas. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE PERILLA DE MARCAPASOS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-16 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA ALBERTINI | 13441490-1 | 2018-01-16 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 1 | 2018-01-16
177 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CUNA PARA RECI | ARJOHUNTLEIGH | CS-B015 | S/N | 10-41663 | 2018-01-15 | 7218 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-15 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | 0 | 177 | Perillas de cuna sueltas. Riesgo de caidas. | 2018-01-15 | MANTENCION CORRECTIVA | se reparan perillas | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-16 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 2018-01-16 | 0 | 2018-01-16 |  |  | ANDREA DURAN | 18170680-5 | 2018-01-16 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 1 | 2018-01-16
178 | TRABAJO TERMINADO |  | IMAGENOLOGIA | ECOGRAFO | GE | LOGIC S6 | 30058YU2 | 10-35306 | 2018-01-15 | 14742 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-15 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 178 | Mensaje en pantalla "sobrecalentamiento". | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | LIMPIEZA FILTROS GENERAL |  | NO |  |  |  | NO |  | 2018-01-18 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARGARITA RODRIGUEZ | 15024525-7 | 2018-01-18 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 3 | 2018-01-18
179 | GESTION FONDO FIJO |  | RECUPERACION | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | MEC1200 | CC-742372R | 10-35672 | 2018-01-15 | 6724 | MCC | T1 | STE | 2018-01-15 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 179 | Equipo presenta problemas de bateria, ya que no funciona sin conexion directa a la corriente. Acc: Cable de poder, mango presion y cable EKG. | 00-00-0000 | [9 empty] | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
180 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | CAMILLA PACIENTE MECANICA | MEDILAND | PA26 | 0548010V0.00 |  | 2018-01-15 | 24945 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-15 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 180 | Brazal poco firme. Accesorio suelto. | 2018-01-15 | MANTENCION CORRECTIVA | Se reafirman las tuercas que afirman el anclaje. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-15 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-01-15 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0 | 2018-01-15
181 | TRABAJO TERMINADO | CARGADOR | PEDIATRIA | ACCESORIOS | getemed AG | NA 3000-2 | 740 30281 |  | 2018-01-15 | 4209 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-16 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 181 | Reparar cargador de monitor cardiorespiratorio. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REEMPLAZO DE UNIDAD DE CARGA DE TRANSFORMADOR DE MONITOR DE SIGNOS VITALES | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | 2018-05-28 | 4074 | 6.0 | 24444 | TRANSFORMADOR 12V CC | 1 | 12000 | 12000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SIHOMARA HERNANDEZ | 16700949-2 | 2018-05-28 | SI |  | ENERO | MAYO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-05-28 | 132 | 2018-05-28
182 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CV | ECOTOMOGRAFO MULTIPROPOSITO | GE | VIVID | CP10282 | 10-42170 | 2018-01-15 | 27729 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-16 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 182 | Revisión de transductor transtoracico. Imagen de mala calidad. | 00-00-0000 | OTROS | EQUIPO NO DISPONIBLE PARA SU REVISION | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE VISITA EL SERVICIO PARA REVISIÓN DE TRANSDUCTOR EN VARIAS OPORTUNIDADES DEJANDO QUE SE AVISARA LA OPORTUNIDAD DE PODER REVISAR COSA QUE NO OCURRIO | 2018-01-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-01-25 | NO |  | ENERO | ENERO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-25 | 9 | 2018-01-25
183 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INJECTOMAT AGILIA SP | 018080-19689268 | SN | 2018-01-15 | 26734 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-16 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 183 | Marca alarma de embolo. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-17 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-01-17 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 1 | 2018-01-17
184 | TRABAJO TERMINADO | CABLE CALEFACTOR | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FISHER & PAYKEL | 900MR510 | SN | SN | 2018-01-15 | 7027 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-16 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 184 | Reparación cable calefactor. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara | NO | NO |  | NO | NO | NO |  | 2018-01-16 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-01-16 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0 | 2018-01-16
185 | TRABAJO TERMINADO | PINZA DE AGARRE | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33123 CLICK LINE |  |  | 2018-01-16 | 24947 | MCC | T4 | STE | 2018-01-16 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 185 | Mango n0 ajusta a camisa. | 2018-06-20 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | ENERO | JUNIO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-06-20 | 155 | 2018-06-20
186 | TRABAJO TERMINADO | MICROTIJERAS | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33121 CLICK LINE |  |  | 2018-01-16 | 24948 | MCC | T4 | STE | 2018-01-16 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 186 | Mango de microtijera no se ajusta a camisa. | 2018-06-20 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | ENERO | JUNIO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-06-20 | 155 | 2018-06-20
187 | TRABAJO TERMINADO | GUBIA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  | SN | SN | 2018-01-16 | 24949 | MCC | T4 | STE | 2018-01-16 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 187 | Falta tornillo central. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | 2018-06-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-06-28 | 163 | 2018-06-28
188 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | BOMBA DE INFUSION ENTERAL | FRESENIUS KABI | APPLIX | 21636683 | SN | 2018-01-16 | 26733 | OTROS | T1 | UEM | 2018-01-16 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 188 | Se reemplaza bomba enteral en funcion al acta de entrega de equipo en comodato N° 06/2018. Serie de equipo a ser entregado 22687851. Serie de equipo a ser reemplazado: 21636683. | 2018-01-16 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Se reemplaza bomba enteral en funcion al acta de entrega de equipo en comodato N° 06/2018. Serie de equipo a ser entregado 22687851. Serie de equipo a ser reemplazado: 21636683 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-16 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-01-16 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0 | 2018-01-16
189 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS | WELCH ALLYN | GS 600 | N344 | SN | 2018-01-16 | 3796 | MCC | T2 | UEM | 2018-01-16 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 189 | No enciende. | 2018-01-16 | MANTENCION CORRECTIVA | LAMPARA DE PROCEDIMIENTO CON FUENTE DE PODER QUEMADA, SE ADQUIERE FUENTE UNIVERSAL,ADAPTACIÓN DE CONECTORES, RECONEXION Y ARMADO FINAL LAMPARA OPERATIVA, TESTEADA DURANTE DOS HORAS | SI | NO | NO | NO | NO | NO | LA CANTIDAD DE HORAS HOMBRE INCLUYE EL TIEMPO TRANSCURRIDO EN LA COMPRA DE LOS ELEMENTOS INDICADOS | 2018-02-05 | 3300 | 5.0 | 16500 | FUENTE UNIVERSAL | 1 | 9000 | 9000 | TERMOCONTRAIBLE | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-02-05 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-02-05 | 20 | 2018-02-05
190 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NELLCOR | OXIMAX | 2.1301e+18 | SN | 2018-01-16 | 7028 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-16 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 190 | Luz del sensor parpadea y luego marca error. | 00-00-0000 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 06/18 | 2018-01-18 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JENNY ZARATE | 8954690-7 | 2018-01-18 | SI | 2018-06-01 | ENERO | ENERO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 2 | 2018-01-18
191 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941630 | 10-37015 | 2018-01-16 | 6756 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-16 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 191 | No infunde. Favor revisar. | 2018-01-16 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo es probado en modo jeringa vacía a 200 ml/h, 50 ml/h, 5 ml/h y purga, funcionando sin anormalidades por un total de 6 horas. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-01-16 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-01-16 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0 | 2018-01-16
192 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASSIMO |  | SN | SN | 2018-01-09 | 7019 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-16 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 192 | Por favor revisión. | 2018-02-16 | OTROS | Accesorio es analizado en tester de sensor SPO2 Sensitest. Accesorio muestra conexiones correctas y captación de señal de mas del 90%. Accesorio operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-02-16 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-K | 2018-02-16 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 0 | 2018-02-16
193 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA3714 | 10-35931 | 2018-01-16 | 5425 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-17 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 193 | No enciende. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. MAQUINA DE HEMODIALISIS ES REVISADA EN SERVICIO DONDE NO LOGRA ENCENDER, SE PROCEDE A BAJAR EQUIPO A UNIDAD DE EQUIPOS MÉDICOS DONDE SE REALIZA REVISIÓN DE FUENTE DE PODER, CONEXIONES INTERNAS DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA, FUSIBLES Y FUENTE DE PODER. SE DETECTA BATERÍA INTERNA DESGASTADA, NECESARIA PARA ENCENDIDO DE EQUIPO, SE REALIZA CAMBIO POR UNA NUEVA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN DE BASCULAS Y REVISIÓN DE BOMBAS INTERNAS. |  | NO | NO |  |  | NO | RECORDAR MANTENER EQUIPO ENCHUFADO A RED ELÉCTRICA PARA EXTENDER VIDA ÚTIL DE BATERÍA INTERNA | 2018-01-18 | 1865 | 10.0 | 18650 | BATERIA | 1 | 17850 | 17850 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-01-18 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 1 | 2018-01-18
194 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08040838 | 10-35526 | 2018-01-16 | 5426 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-17 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 194 | Ventilador no sensa. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, "TRIGGER" SIN SENSIBILIDAD, SE CALIBRA VÁLVULA EXHALATORIA, Y REALIZAN PRUEBAS DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA SATISFACTORIAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-25 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2018-01-25 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 8 | 2018-01-25
195 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | EXTRACTOR LECHE | SPECTRA | SPECTRA 3 | HH290038 | SN | 2018-01-10 | 4873 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-10 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 195 | No funciona bien. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-01-17 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 2018-01-17 | 0 | 2018-01-17 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-01-17 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 7 | 2018-01-17
196 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CUNA PARA RECI | ARJOHUNTLEIGH | CS-B015 | S/N | 10-41669 | 2018-01-17 | 7221 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-17 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 196 | Cuna mala, perillas sueltas. | 2018-01-17 | MANTENCION CORRECTIVA | se ajusta | NO | NO |  | NO | NO | NO |  | 2018-01-17 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 2018-01-17 | 0 | 2018-01-17 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-01-17 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 0 | 2018-01-17
197 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CUNA PARA RECI | ARJOHUNTLEIGH | CS-B015 | S/N | 10-41661 | 2018-01-17 | 7220 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-17 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 197 | Cuna mala. Perillas sueltas. | 2018-01-17 | MANTENCION CORRECTIVA | se ajuasta | [5 empty] | NO |  | 2018-01-17 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 2018-01-17 | 0 | 2018-01-17 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-01-17 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 0 | 2018-01-17
198 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | RX ARCO C | INTERMEDICAL | RADIUS R-9 DFG | 84 | 10-39874 | 2018-01-17 | 7451 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-17 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 198 | Revisar. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO CON DETALLES, SE REALIZA INSPECCION Y AJUSTE ELECTRONICO DE PANTALLAS, REVISION DE TRONCAL DE DATOS Y ENERGIA ELECTRICA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, NO ARROJANDO FALLAS. | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SE HACE INDICACIÓN AL ESTADO DE DETERIORO DE CABLE TRONCAL. SE ESTA EFECTUANDO LA COMPRA DE UN NUEVO | 2018-01-19 | 4074 | 7.0 | 28518 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-01-19 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 2 | 2018-01-19
199 | TRABAJO TERMINADO | ALARGADOR PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS |  |  | SN | SN | 2018-01-05 | 3729 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-07 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 199 | Solicito revisión y reparación de alargador de manguera PANI 1 via. | 2018-01-07 | MANTENCION CORRECTIVA | Revisión y prueba de interfaz PANI. Se realiza insuflación de prueba sin encontrar problemas. Accesorio operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-01-15 | 4074 | 0.5 | 2037 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-01-15 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 2018-01-15 | 8 | 2018-01-15
200 | TRABAJO TERMINADO |  | FONOAUDIOLOGIA | IMPEDANCIOMETRO | MADSEN | ZODIAC 901 | 173870 | 10-32275 | 2018-01-17 | 7751 | OTROS | T4 | STE | 2018-01-17 | OSVALDO JARA | 17089850-8 | NO | 200 | Solicito calibración de equipo de fonoaudiología. Impedionciometro. | 2018-01-17 | OTROS | Calibración en STE. | NO | SI | NO | NO | NO | NO | Se adjunta informe de mantención/calibración. | 2018-03-15 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 952 | 2018-01-25 | AUDIOMEDICA | OTROS | TITA AGUILERA | 9477618-K | 2018-03-15 | SI |  | ENERO | MARZO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-03-15 | 57 | 2018-03-15
201 | TRABAJO TERMINADO |  | FONOAUDIOLOGIA | POTENCIAL EVOCADOS | GSI | AUDERA | AT050727 |  | 2018-01-17 | 7752 | OTROS | T4 | STE | 2018-01-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 201 | Solicito calibración de equipo de Fonoaudiologia. Potencial evocado auditivo con accesorios: Fonos de inserción TIP 30 P/N ER0033847. | 2018-01-17 | OTROS | Calibración. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-05 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 953 | 2018-01-25 | AUDITRON | OTROS | PAMELA GOMEZ | 16971263-8 | 2018-03-05 | SI |  | ENERO | MARZO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 47 | 2018-03-05
202 | TRABAJO TERMINADO |  | FONOAUDIOLOGIA | AMPLIFICADOR | GSI | AUDERA | 15070034 |  | 2018-01-17 | 7753 | OTROS | T4 | STE | 2018-01-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 202 | Solicito calibración. Pre-amplificador 150700314 / PC Notebook ASUS SN 54N9026A20. | 2018-01-17 | OTROS | Calibración | NO |  |  | NO |  | NO |  | 2018-03-05 | 4074 | 0.0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 954 | 2018-01-25 | AUDITRON | OTROS | PAMELA GOMEZ | 16971263-8 | 2018-03-05 | SI |  | ENERO | MARZO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 47 | 2018-03-05
203 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | OLYMPUS |  | WA03210A | SN | 2018-01-17 | 7454 | MCC | T4 | STE | 2018-01-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 203 | Fibra óptica con visión borrosa. | 2018-03-27 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-03-27 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | FAIQ |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-03-27 | SI |  | ENERO | MARZO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-03-27 | 69 | 2018-03-27
204 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | OLYMPUS |  | WA03210A |  | 2018-01-17 | 7455 | MCC | T4 | STE | 2018-01-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 204 | Fibra óptica con visión borrosa. | 2018-03-27 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-27 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | FAIQ |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-03-27 | SI |  | ENERO | MARZO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-03-27 | 69 | 2018-03-27
205 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | DYONICS |  | 7205178 |  | 2018-01-17 | 7456 | MCC | T4 | STE | 2018-01-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 205 | Fibra óptica con visión borrosa. | 2018-02-09 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-02-09 | 4074 | 0.0 | 0 | [8 empty] | CONVENIO |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | FAIQ |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-02-09 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-02-09 | 23 | 2018-02-09
206 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | PHILIPS | IntelliVue MX700 | DE12512917 | 10-43459 | 2018-01-16 | 5427 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-17 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 206 | Monitor muestra solo 30 minutos de SPO2. Continuación de OT 13163. | 17-12-0018 | MANTENCION CORRECTIVA |  |  | NO | NO |  |  | NO | Continuación de OT 13163. Se realiza petición de reparación o pieza a STE. Continúa en OT 5430. | 2018-01-22 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-22 |  |  | ENERO | ENERO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 5 | 2018-01-22
207 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 |  | SN | 2018-01-17 | 6755 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-15 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 207 | Favor reparar. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN GENERAL EN PRIMERA INSTANCIA MANIFIESTA PROBLEMA DE FUENTE O CONTROL. DESMONTAJE DE FUENTE DE CONTROL Y CONTROL. DESARME DE CONTROL CHEQUEO DE CABLES, REPARACIÓN DE CONEXIONES, SELLADO FINAL Y REARMADO DE LA CAMA. OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-17 | 3300 | 6.0 | 19800 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 1 | 1000 | 1000 | AMARRAS PLASTICAS | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-01-17 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2 | 2018-01-17
208 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE | 1145 | 10-44726 | 2018-01-17 | 6616 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-17 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 207 | Marca error de MPU y no reconoce EKG ni P.Invasiva con paciente conectada. | 00-00-0000 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | ERROR MPU MONITOR IRREPARABLE EN STE DESCONTINUADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-18 | 4074 | 9.0 | 36666 | [11 empty] | 00-00-0000 | 949 | 2018-03-01 | Juan Luis Silva Fernandez | EFECTUAR PRESUPUESTO | PAULINA GARCA | 17995307-2 | 2018-04-18 | SI |  | ENERO | ABRIL | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-04-18 | 91 | 2018-04-18
209 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | NELLCOR | OXIMAX N-65 | G08831435 |  | 2018-01-17 | 7031 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-17 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 209 | Marca error 10 y cuando logra saturar dura muy poco a pesar de estar con pilas nuevas. Acc: sensor spo2 oximax. | 00-00-0000 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 07/18 | 2018-01-18 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JENNY ZARATE | 8954690-7 | 2018-01-18 | SI | 2018-07-01 | ENERO | ENERO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 1 | 2018-01-18
210 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBAS DE INFUSI | FRESENIUS | INJECTOMAT SP. | 22328520 | 10-41685 | 2018-01-17 | 7030 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-17 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 210 | Marca error 22. Fallo de jeringa. Acc: cable de poder, soporte. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA MARCA ERROR 22, REEMPLAZO KIT CHARIOT INJECTOMAT, TESTEO DE CARGA . BOMBA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-19 | 3300 | 3.0 | 9900 | KIT CHARIOT INJECTOMAT | 1 | 114700 | 114700 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 8954690-7 | 2018-01-19 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 2 | 2018-01-19
211 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DINAMAP ProCare 300 | 2019194-001 | 10-33091 | 2018-01-17 | 6657 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-22 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 211 | Solicito evaluar bateria . Acc: maguito, interfaz PANI y cable de poder. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO CON DETALLE, SE REPARA CONECTOR DE ENTRADA DE FUENTE DE PODER., SE DEBE CAMBIAR BATERIA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO DEBE SER USADO ENCHUFADO, A LA ESPERA DE COMPRA DE BATERIA | 2018-01-30 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JUBITZA CURIQUEO | 15951116-2 | 2018-01-30 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 2018-01-30 | 8 | 2018-01-30
212 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC/INTERMEDIO | BOMBA DF ASPIRACION | AEROS | TOTE-L-VAC 4900 | TTJ0026 | 10-36291 | 2018-01-16 | 6760 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 212 | Revisar y evaluación de posible baja. | 00-00-0000 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
213 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC/INTERMEDIO | BOMBA DF ASPIRACION | AEROS | TOTE-L-VAC 4900 | TTH0017 |  | 2018-01-16 | 6761 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 213 | Revisar y evaluación de posible baja. | 00-00-0000 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
214 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC/INTERMEDIO | BOMBA DF ASPIRACION | AEROS | TOTE-L-VAC 4900 | TTJ0007 | 10-36286 | 2018-01-16 | 6762 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 214 | Revisar y evaluación de posible baja. | 00-00-0000 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
215 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR ARTERIAL CON OXIMETRIA | MINDRAY | VS800 | BY-2B142665 | 10-40778 | 2018-01-18 | 3797 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-18 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 215 | Problema de presión para insuflar mango de PIA. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE BOMBA NIBP PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-22 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA GONZALEZ B | 16065350-9 | 2018-01-22 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 4 | 2018-01-22
216 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260016-01 | 10-39733 | 2018-01-18 | 6765 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-18 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 216 | Parametro P1 no es el mismo que PANI. Marca distintos rangos. | 2018-01-18 | [7 empty] | NO | Término de trabajo en base a finalización de OT 11804 21-06-2018. oj | 00-00-0000 | 3300 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-18 |  |  | ENERO | ENERO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 0 | 2018-01-18
217 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | U410-29 | 2.13e+18 |  | 2018-01-18 | 6764 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-18 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 217 | Cable saturometro suelto. Nota: Sin conector macho. | 2018-01-18 | MANTENCION CORRECTIVA | El saturometro se encuentra sin su conector macho. Se instala uno adquirido. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se repone conector macho. | 2018-01-18 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-01-18 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 0 | 2018-01-18
218 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UAPQ | ACCESORIOS | GE | 5211458 | 500001901 |  | 2018-01-08 | 24901 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-18 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 218 | Cable presión invasiva defectuoso. | 2018-01-18 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio cable P1 presenta cortes internos, impidiendo su funcionamiento. No sensa. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Comaptible GE. | 2018-04-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-04-03 | SI | 117/18 | ENERO | ABRIL | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-18 | 2018-04-03 | 75 | 2018-04-03
219 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2018-01-15 | 26735 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-18 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 219 | Solicito revisión de cable PAI. | 2018-01-18 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio cable P1 presenta cortes internos, impidiendo su funcionamiento. No sensa. Se da de baja. | NO |  |  | NO | NO | NO | Compatible GE. | 2018-04-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-04-03 | SI | 115/18 | ENERO | ABRIL | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 2018-04-03 | 75 | 2018-04-03
220 | TRABAJO TERMINADO | NAPOLEON | UAPQ | INSTRUMENTAL | MATTES | 8437.47 | SN | SN | 2018-01-18 | 7459 | MCC | T4 | STE | 2018-01-18 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 220 | Instrumental sin filo. | 2018-06-20 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | ENERO | JUNIO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-06-20 | 153 | 2018-06-20
221 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 3.3MM | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | HOPKINS II | 26007BA |  | 2018-01-18 | 7458 | MCC | T4 | STE | 2018-01-18 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 221 | Visión nublada. Acc: Funda. | 2018-02-09 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-02-09 | 4074 | 0.0 | 0 | [8 empty] | CONVENIO |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | FAIQ |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-02-09 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-02-09 | 22 | 2018-02-09
222 | TRABAJO TERMINADO | PEDAL MONOPÓLAR | UAPQ | ACCESORIOS | COVIDEN | E6008B | MC165821 | SN | 2018-01-18 | 7460 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 222 | Pedal con conexión defectuosa. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE CONEXIÓN DE PEDAL MONO-POLAR PARA ELECTROBISTURI FORCE FX, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN EQUIPO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE UTILIZA ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGIA RF302 | 2018-04-10 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-04-10 | SI |  | ENERO | ABRIL | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-04-10 | 82 | 2018-04-10
224 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CALENTADOR DE PACIENTE | KANMED | BABY WARMER 50W | 1042 36464 | 10-37598 | 2018-01-18 | 7222 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-18 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 224 | No alcanza la temperatura . Acc; Cable de poder, placa amarilla. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CIRCUITO DE CALEFACTOR DE PACIENTE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-22 | 4074 | 5.0 | 20370 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-01-22 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 4 | 2018-01-22
225 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE NANEAS PEDIATRICO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN | M3A | 302019-M12201900014 | 10-39240 | 2018-01-18 | 4847 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-18 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 225 | Revisión monitor signos vitales. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea equipo el cual esta descargado | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-24 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M.VERONICA KAPER | 80667131-8 | 2018-01-24 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 6 | 2018-01-24
226 | TRABAJO TERMINADO | TRANSFORMADOR VAC | CIRUGIA | ACCESORIOS |  | DTM36-21-2A5SN | 66801557 |  | 2017-12-28 | 3723 | MCC | T3 | UEM | 2017-12-28 | ESTEBAN OYARZUN | 17751601-5 | NO | 226 | Gestión STE por cargador faltante. | 00-00-0000 | GESTION DE GARANTIAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Recepción de cargador por parte de empresa proveedora. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Reposicion Modelo: DTM36-21-2A5SN, Ref:66801557. | 2018-01-15 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-01-15 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-15 | 18 | 2018-01-15
227 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | MAQUET |  |  |  | 2017-05-05 | 27395 | MCC | T3 | UEM | 2017-05-05 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 426 | SD. | 2017-05-05 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Reemplazo de cable P1. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-18 | 1865 | 1.0 | 1865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-01-18 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2018-01-18 | 258 | 2018-01-18
228 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2017-08-31 | 27463 | MCC | T3 | UEM | 2017-08-31 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2087 | SD. | 2017-08-31 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REEMPLAZO DE CABLE EN COMODATO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-18 | 1865 | 1.0 | 1865 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-01-18 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2018-01-18 | 140 | 2018-01-18
229 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UPC CV | ACCESORIOS | GE | MAQUETTE |  |  | 2017-09-08 | 28902 | MCC | T3 | UEM | 2017-09-08 | ESTEBAN OYARZUN | 17751601-5 | NO | 2124 | SD. | 2017-09-08 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REEMPLAZO CABLE EN COMODATO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-18 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA ALBERTINI | 13441490-1 | 2018-01-18 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2018-01-18 | 132 | 2018-01-18
230 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UPC CV | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2017-09-22 | 28912 | MCC | T3 | UEM | 2017-09-22 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2239 | SD. | 2017-09-22 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REEMPLAZO DE CABLE EN COMODATO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-18 | 1865 | 1.0 | 1865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA ALBERTINI | 13441490-1 | 2018-01-18 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2018-01-18 | 118 | 2018-01-18
231 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UPC CV | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2017-03-15 | 27373 | MCC | T3 | UEM | 2017-03-15 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 3324 | SD. | 2017-03-15 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REPOSICION DE ACCESORIOS P1 EN STE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-18 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA ALBERTINI | 13441490-1 | 2018-01-18 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2018-01-18 | 309 | 2018-01-18
232 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UPC CV | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2017-03-10 | 24046 | MCC | T3 | UEM | 2017-03-10 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 3094 | SD. | 2017-03-10 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REPOSICION DE CABLE EN COMODATO. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 00-00-0000 | 1865 | 1.0 | 1865 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA ALBERTINI | 13441490-1 | 2018-01-09 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2018-01-09 | 305 | 2018-01-09
233 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | UNIDAD DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021186 |  | 2018-01-19 | 4386 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-19 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 233 | Unidad dental de pabellon de cirugia menor. Ruido extremo. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | DESARME DE LA PARTE BAJA PARA LUBRICACIÓN DE SISTEMA MECÁNICO, LIMPIEZA Y CHEQUEO DE PARTES PLASTICAS EN MOVIMIENTO. EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-18 | 3300 | 2.0 | 6600 | WD40 | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-01-19 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 0 | 2018-01-19
234 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR DE APNEA | GRASEBY | MR10 | 90822 | 10-32481 | 2018-01-19 | 7223 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-19 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 234 | Monitor no enciende. Suena algo suelto. Acc: correa morada y sensor. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO SUFRE CAÍDA, REPARACIÓN DE FRACTURA INTERNA, SE REINSTALAN COMPONENTES QUE SE DESPRENDIERON DE LA PLACA CON EL GOLPE, LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS DEL PORTA PILAS. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PILAS AGOTADAS, DEBEN SER REEMPLAZADAS | 2018-01-19 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-01-19 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 0 | 2018-01-19
235 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR DE ECG MULTIPARAMETROS | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484744WA | 10-42062 | 2018-01-11 | 2609 | MPP | T1 | UEM | 2018-01-11 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1627 | MPP | 2018-01-11 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-01-11 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | IRINA DAROCH | 16513289-0 | 2018-01-11 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 0 | 2018-01-11
237 | TRABAJO TERMINADO | MICROTIJERAS | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | RU 1773-45 | 532 | SN | 2018-01-19 | 7461 | MCC | T4 | STE | 2018-01-19 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 237 | Instrumental sin filo. | 2018-06-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | 2018-06-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-06-28 | 160 | 2018-06-28
238 | TRABAJO TERMINADO | TIJE DIETRICH | UAPQ | INSTRUMENTAL | GEISTER | 26-41023.SC | SN | SN | 2018-01-19 | 7462 | MCC | T4 | STE | 2018-01-19 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 238 | Instrumental sin filo. | 2018-01-19 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | 2018-06-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-06-28 | 160 | 2018-06-28
239 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260014-01 | 10-39785 | 2018-01-10 | 2608 | MPP | T1 | UEM | 2018-01-10 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1983 | MPP | 2018-01-10 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-01-10 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VANIA GALVEZ | 12849760-9 | 2018-01-10 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 0 | 2018-01-10
240 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR DE ECG MULTIPARAMETROS | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484746WA | 10-42061 | 2018-01-11 | 2610 | MPP | T1 | UEM | 2018-01-11 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1628 | MPP | 2018-01-11 | MANTENCION PREVENTIVA | mpp | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-01-11 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-01-11 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 0 | 2018-01-11
241 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260019-01 | 10-39782 | 2018-01-08 | 2602 | MPP | T1 | UEM | 2018-01-08 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 629 | MPP | 2018-01-08 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP y test de seguridad eléctrica. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-01-08 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CONSTANZA GHERARDELLI | 15830959-9 | 2018-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 0 | 2018-01-08
242 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CV | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B BRAUN | PERFUSOR COMPACT S | 69121 | 10-40700 | 2018-01-19 | 27732 | MCC | T4 | STE | 2018-01-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 242 | Marca error 046. | 2018-01-19 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, INSPECCIÓN Y AJUSTE DE PORTA EMBOLO, SE REALIZAN PRUEBAS DE RECORRIDO Y OCLUSIÓN |  | NO | NO |  |  | NO | P-1 137 mmHg, P-2 295 mmHg, P-3 689 mmHg | 2018-02-14 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | C. DELGADO |  | 2018-02-14 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-02-14 | 26 | 2018-02-14
243 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19805521 | 10-34567 | 2018-01-22 | 28332 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-22 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 243 | SD. | 2018-01-22 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA ARROJA CÓDIGO DE ERROR 22. REEMPLAZO DE KIT CHARRIOT INJECTOMAT. REEMPLAZO DE BATERIA. BOMBA OPERATIVA. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-22 | 3300 | 3.0 | 9900 | KIT CHARIOT INJECTOMAT | 1 | 114700 | 114700 | BATERÍA INJECTOMAT AGILIA | 1 | 22610 | 22610 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-01-22 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 0 | 2018-01-22
244 | TRABAJO TERMINADO | LAVADORA ULTRASONICA | ESTERILIZACION | OTRO | STEELCO | US80 | 8054188817525 | 1709210A3001 | 2018-01-22 | 4084 | MCC | T4 | STE | 2018-01-22 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 244 | Repuestos para conectores circuito de lavado (silicona tapa) de ???? lavadora con ultrasonido. | 00-00-0000 | CONTRAPARTE TECNICA | SE REALIZA CAMBIO DE REPUESTO REQUERIDO (TAPA DE SILICONA). TRABAJO REALIZADO POR GEMCO SEGÚN ORDEN N° 7702 RECIBIDO POR CAROLINA POBLETE. SE ADJUNTA COPIA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-09 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | RICARDO BADILLA | 12692870-K | 2018-04-09 | SI |  | ENERO | ABRIL | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-04-09 | 77 | 2018-04-09
245 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2018-01-22 | 5516 | MCC | T3 | STE | 2018-01-22 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 245 | Cable P1 no sensa. | 2018-01-22 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio cable P1 presenta cortes internos, impidiendo su funcionamiento. No sensa. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Compatible GE. | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-04-18 | SI | 114/18 | ENERO | MAYO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-04-18 | 86 | 2018-04-18
246 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | BOMBA DE INFUSION ENTERAL | FRESENIUS KABI | APPLIX | 22771078 | SN | 2018-01-19 | 26740 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-22 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 246 | Bomba no carga. | 2018-01-22 | GESTION DE GARANTIAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se realiza cambio de bomba enteral según acta de entrega 08/18. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Cambio según acta de entrega de equipo en comodato 08/18. | 2018-01-22 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 13427136-1 | 2018-01-22 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 0 | 2018-01-22
247 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | 5203511 | SC0002465 | SN | 2018-01-22 | 6618 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-22 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 247 | Marca presión alterada (muy alta) en monitor la que cede al cambio del cable. | 2018-01-22 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio cable P1 presenta cortes internos, impidiendo su funcionamiento. No sensa. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Compatible EDAN. | 2018-04-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-04-03 | SI | 112/18 | ENERO | ABRIL | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-04-03 | 71 | 2018-04-03
248 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA | FRESENIUS KABI | VOLUMAT AGILIA | 22654255 | SN | 2018-01-22 | 6617 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-22 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 248 | Jeringa marca no conexión a electricidad pese a cambio de cable de poder en 2 oportunidades. | 2018-01-22 | GESTION DE GARANTIAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cambio de bomba volumétrica en comodato según acta de entrega 09/18. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de entrega de equipo en comodato 09/18. | 2018-01-22 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-01-22 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 0 | 2018-01-22
249 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 2000 | PD 10362 | 10-31724 | 2018-01-22 | 7227 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-22 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 249 | Incubadora hace corto-circuito. | 2018-01-22 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE CALEFACTOR PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-10 | 4074 | 8.0 | 32592 | [8 empty] | 106/18 |  | 608-8438-SE18 | 2018-07-26 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-10 | SI |  | ENERO | SEPTIEMBRE | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-09-10 | 231 | 2018-09-10
250 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | MAQUET |  | SN | SN | 2018-01-22 | 26742 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-22 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 250 | Saturometro no sensa. | 2018-01-22 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR IRREPARABLE SE DA DE BAJA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-18 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JACOBED LOPEZ | 17203780-1 | 2018-04-18 | SI |  | ENERO | ABRIL | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-04-18 | 86 | 2018-04-18
251 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU04050208 | 10-32436 | 2018-01-22 | 5550 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-22 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 251 | Se congela pantalla. No enciende. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambia linea proximal y pantalla de equipo de baja... | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-29 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-01-29 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 7 | 2018-01-29
252 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941676 | 10-36994 | 2018-01-22 | 6769 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-22 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 252 | Detecta falla de embolo. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea con diferentes tamaños de jeringas funcionando dentro de los parámetros |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-01-24 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAOLA MIRANDA |  | 2018-01-24 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2 | 2018-01-24
253 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616344 | 10-37341 | 2018-01-22 | 6766 | MCC | T3 | STE | 2018-01-22 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 253 | Se apaga estando funcionando. Deja de ciclar. | 2018-01-22 | CONTRAPARTE TECNICA | EQUIPO REPARADO POR LA EMPRESA ARQUIMED, TESTEADO EN LA UNIDAD FUNCIONANDO NORMALMENTE. SE ADJUNTA PROTOCOLO PARA VENTILADORES E 360, DE LA EMPRESA ARQUIMED. VENTILADOR OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-24 | 3300 | 2.0 | 6600 | TARJETA ANALOGICA | 1 | 2549694 | 2549694 | [6 empty] | 606-6865-SE18 | 00-00-0000 | 954 | 2018-04-12 | ARQUIMED | EFECTUAR PRESUPUESTO | LEYLA CATALDO |  | 2018-07-24 | SI |  | ENERO | JULIO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-07-24 | 183 | 2018-07-24
254 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | MOTOR ANTIESCARAS | AGM | HF62012 | AGM817012648 | SN | 2018-01-22 | 26741 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-22 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 254 | Motor colchon antiescaras malo. Favor reparar. *Carcasa rota. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO SUFRE CAÍDA, REPARACIÓN DE CARCASA RE DISEÑO DE TARJETA ELECTRÓNICA. REEMPLAZO DE RESISTENCIA . MOTOR FUNCIONANDO NORMALMENTE | SI | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-01-31 | 3300 | 8.0 | 26400 | RESISTENCIA | 1 | 50 | 50 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-01-31 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-31 | 9 | 2018-01-31
255 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | VENTILADOR MECANICO | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 111210311081A1V | 10-44768 | 2018-01-22 | 6767 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-22 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 255 | Fuga válvula exhalatoria. | 00-00-0000 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUGA Y FUNCIONAMIENTO OPTIMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | VÁLVULA EXHALATORIA OPERATIVA | 2018-01-24 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-01-24 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2 | 2018-01-24
256 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | MEDILAND | P2000 |  |  | 2018-01-22 | 7465 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-22 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 256 | Conector de control remoto roto. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE CONECTOR DE CHASIS | NO |  |  | NO | NO | NO | Arreglado. Cerrado pues pasó un mes sin cierre | 2018-01-26 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14596299-3 | 2018-01-26 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 4 | 2018-01-26
257 | TRABAJO TERMINADO | PIÑA | UAPQ | INSTRUMENTAL | MEDILAND |  | SN | SN | 2018-01-22 | 7466 | MCC | T4 | STE | 2018-01-22 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 257 | Instrumental defectuoso. Evaluar, reparar o dar de baja. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | ENERO | JUNIO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-06-20 | 149 | 2018-06-20
258 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR DE ECG MULTIPARAMETROS | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484746WA | 10-42061 | 2018-01-19 | 3742 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-22 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 258 | Problema de presión a la décima toma app. Acc: cable pode, cable presión y mango. | 2018-01-22 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE PRESIÓN NIBP SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-22 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 17994194-9 | 2018-01-22 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 0 | 2018-01-22
259 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS PORTATIL | PHILIPS | IntelliVue X2 M3002A | DE315F1691 |  | 2018-01-22 | 5430 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-22 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 259 | Sensor de saturometría malo. Curva inestable. Error reiterativo a pesar de varias revisiones. Continuación de OT 5427. | 2018-01-22 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | EQUIPO REPARADO EN STE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-06 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 950 | 2018-01-21 | ANDOVER | AJUSTE DE GARANTÍA MANTENCIÓN | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-11-06 | SI |  | ENERO | NOVIEMBRE | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-11-06 | 288 | 2018-11-06
260 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | CAMA ELECTRICA | CGM | CLME | CLME 09048006 | 10-36481 | 2018-01-22 | 5431 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-23 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 260 | Baranda izquierda con una sola manilla, no se puede subir baranda ni bajar. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN (FABRICACIÓN DE PIEZA) DE MANILLA DE BARANDA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-16 | 4074 | 9.0 | 36666 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-05-16 | SI |  | ENERO | MAYO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-05-16 | 113 | 2018-05-16
261 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | CAMA ELECTRICA | CGM | CLME | CLME 09048005 | 10-36480 | 2018-01-22 | 5432 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-23 | CARLOS LOBOS | 15071930-5 | NO | 261 | Respaldo de cama no se puede subir manual, ni con los controles, probado en varias oportunidades. | 00-00-0000 | CONTRAPARTE TECNICA | OPERATIVO, SE REALIZA COMPRA DE REPUESTOS DE CAMA ELÉCTRICA, REEMPLAZADOS POR PERSONAL DE STE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-04 | 4074 | 2.0 | 8148 | CONTROL BOX | 1 | 700000 | 700000 | ACTUADOR ESPALDA | 1 | 300000 | 300000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2019-01-04 | SI |  | ENERO | DICIEMBRE | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2019-01-04 | 346 | 2019-01-04
262 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | CAMA ELECTRICA | CGM | CLME | CLME 09048001 | 10-36478 | 2018-01-22 | 5433 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-23 | PABLO SILVA | 15071930-5 | SI | 262 | Cama con baranda derecha sin manilla, por lo que no se puede subir ni bajar baranda. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE SEGURO (FABRICACION DE PIEZA FALTANTE) CAMBIO DE PISTONES DE BARANDAS |  | NO | NO |  |  | NO | Continuación de OT 24174. | 2018-04-24 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-04-24 | SI |  | ENERO | MAYO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-04-24 | 91 | 2018-04-24
263 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN |  | SN | SN | 2018-01-22 | 28951 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-23 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 263 | SD. | 00-00-0000 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | baja con reposicion | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja 02/2018 | 2018-01-24 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA SALAZAR | 17356671-9 | 2018-01-24 | SI | 2018-02-01 | ENERO | ENERO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 1 | 2018-01-24
264 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN |  | SN | SN | 2018-01-16 | 6616 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-23 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 264 | Interfaz EDAN no enciende luz del sensor (al cambiarla funciona). | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea funciona bien | NO |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-01-24 | 4074 | 1.5 | 6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 14207274-2 | 2018-01-24 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 1 | 2018-01-24
265 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UEA | ACCESORIOS | MAQUET | PM-9000 | SN | SN | 2018-01-22 | 4524 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-23 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 265 | No marca saturacion. | 2018-01-23 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 37M/2018 de fecha 14/09. 18/10/2018 oj. | 18-10-0218 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-23 |  |  | ENERO | OCTUBRE | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 0 | 2018-01-23
266 | ANALISIS DE FALLA UEM | MANOMETRO | UPC/INTERMEDIO | OTRO | SPIRE |  | SN | SN | 2018-01-22 | 6619 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-23 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 266 | Tapa suelta. | 00-00-0000 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
267 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | CUFFOMETRO | VBM |  | 1429444 |  | 2018-01-22 | 26739 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-23 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 267 | SD. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA EQUIPO AFECTADO POR GOLPE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, COMPROBACIÓN MEDIDA DE PRESIÓN.- | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-01-25 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIEL CARTES |  | 2018-01-25 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 2 | 2018-01-25
268 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | J3EH6184G | 10-32162 | 2018-01-19 | 7034 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 268 | No funciona sensor de presión ni saturometria, se desaparecen parámetros. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SPO2, OPERATIVA CON VALORES CORRECTOS; SE REEMPLAZA BOMBA Y CORRIGE FUGA DE SISTEMA NIBP, REALIZANDO CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | NO | NO |  |  | NO | PRUEBAS DE SPO2 CON SENSITEST Y OXITEST DATREND Y CALIBRACIÓN DE NIBP CON ANALIZADOR BP PUMP 2 | 2018-01-23 | 4074 | 0.0 | 0 | BOMBA 12VOLTS | 1 |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 8954690-7 | 2018-01-23 |  |  | ENERO | ENERO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 4 | 2018-01-23
269 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR DE ECG MULTIPARAMETROS | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484746WA | 10-42061 | 2018-01-23 | 28952 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-23 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 269 | Solicito nueva revisión de monitor y reparación de toma presión sin fuerza despues de 3 horas de funcionamiento. Acc: cable de poder + interfaz y mango PANI. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | SE PRUEBA NIBP POR MAS DE 5 HORAS SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-23 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SUSANA ARRIAGADA | 16201641-9 | 2018-01-23 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 0 | 2018-01-23
270 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | UNIDAD DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021089 | 10-39317 | 2018-01-23 | 4387 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-23 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 270 | Sillón no funciona. Queda arriba, no baja. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO CON PROBLEMAS DE DESPLAZAMIENTO EN SUS MOVIMIENTOS. PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO. REPARACIÓN Y AJUSTES DEL BRACKET Y APOYO LATERAL PACIENTE. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-23 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-k | 2018-01-23 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 0 | 2018-01-23
271 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | CAMA ELECTRICA | HUNTLEIGH | ENTERPRICE 8000 | SN |  | 2018-01-23 | 6771 | MCC | T2 | UEM | 2018-01-23 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 271 | Reparar cama, 2 barandas malas. | 2018-01-23 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambian pibote |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-06 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-02-06 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-02-06 | 14 | 2018-02-06
273 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CUNA RADIANTE | DRAGER | RESUCITAIRE | SN | 10-32964 | 2018-01-23 | 4877 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-23 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 272 | Calefactor de cuna radiante (cupo 1) marca falla de sistema y alarma no se puede apagar. Ha sucedido reiteradas veces, solo al apagar equipo y esperar algunos minutos el calefactor vuelve a funcionar. | 2018-01-23 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | EQUIPO REPARADO EN STE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Equipo reparado en STE. | 2018-11-14 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 958 | 2018-02-01 | DRAGER | EFECTUAR PRESUPUESTO | NILSON BRAVO MEDINA | 17506446-K | 2018-11-14 | SI |  | ENERO | DICIEMBRE | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-11-14 | 295 | 2018-11-14
274 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | LAMPARA FOTOCURADO | BlueLuxcer | M830 | 07C0215 | 10-37682 | 2018-01-23 | 4526 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-23 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 274 | Lampara de fotocurado se calienta porque no funciona ventilador. Acc: cable de poder. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | LAMPARA DE FOTO-CURADO MANIFESTABA PROBLEMAS CON SU VENTILADOR, TESTEO DE CONEXIONES RE-POSICIONAMIENTO DEL SENSOR Y VENTILADOR MECÁNICO. ARMADO Y SELLADO FINAL. LAMPARA FUNCIONANDO NORMALMENTE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-30 | 3300 | 3.0 | 9900 | POXIPOL | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | ILEGIBLE | 2018-01-30 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-30 | 7 | 2018-01-30
275 | TRABAJO TERMINADO |  | CCV | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | NIHON KOHDEN | OEC-6105K | 20841 | 10-18279 | 2018-01-23 | 14282 | MCC | T2 | UEM | 2018-01-23 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 275 | Tiene sucio el trazado electrocardiografico, y si no tiene arregle, se solicita poder dar de baja. | 00-00-0000 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | NO OPERATIVO, EQUIPO CON SU VIDA ÚTIL SOBREPASADA, SE RECOMIENDA SU BAJA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OBSOLETO, SIN POSIBILIDAD DE REPUESTOS | 2018-02-09 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-02-09 | SI | 7 | ENERO | FEBRERO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-02-09 | 17 | 2018-02-09
276 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | LAMPARA QUIRURGICA | TRUMPF |  |  |  | 2018-01-23 | 7469 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-23 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 276 | Brazo de lampara quirurgica de pabellon 8 no se queda fijo. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTAN AMBOS BRAZOS DE LAMPARAS QX. QUE NO SE ENCONTRABAN FIJAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-30 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-01-30 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-30 | 7 | 2018-01-30
277 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | LAMPARA QUIRURGICA | MEDILAND |  |  |  | 2018-01-23 | 7468 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-23 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 277 | Carcasa de brazo de lampara esta suelta con peligro de caer. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA TAPA DE BRAZO DE LA LAMPARA.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-30 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-01-30 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-30 | 7 | 2018-01-30
278 | TRABAJO TERMINADO |  | ANATOMIA PATOLOGICA | PINZA ELECTRICA | LEICA | EGF | 955 | 10-40054 | 2018-01-23 | 3931 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-24 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 278 | Pinza eléctrica no alcanza la temperatura necesaria para nuestro trabajo. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | PINZA CON FALLA INTERMITENTE,CABLES CORTADOS, DESARME RECONEXION Y SELLADO FINAL. PINZA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-26 | 3300 | 7.0 | 23100 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 1 | 500 | 500 | TERMOCONTRAIBLE | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. SOlEDAD MANDIOLA | 7125631-6 | 2018-01-26 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 2 | 2018-01-26
279 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | CAMA ELECTRICA |  |  |  |  | 2018-01-23 | 6626 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-23 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 279 | Solicito reparación de cama en suma urgencia. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | DESBLOQUEO POR FALLA DE COMANDOS. MANTENIMIENTO SISTEMA MECÁNICO DE BARANDAS, LUBRICACIÓN. CAMA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-23 | 3300 | 2.0 | 6600 | WD-40 | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-01-23 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 0 | 2018-01-23
280 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | SPACE LABS | ELANCE 93300 | 3300-001736 | 10-37030 | 2018-01-23 | 6625 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-24 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 280 | Monitor se encontraba enchufado y no prende. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisa y se deja en pruebas no provocándose la falla se enciende y apaga en varias oportunidades falla pudo deberse a batería descargada así que como prevención dejar enchufado mientras no se ocupe.... |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-01 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA ARANCIBIA | 15771761-8 | 2018-02-01 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-02-01 | 8 | 2018-02-01
281 | TRABAJO TERMINADO |  | KINESIOLOGIA | ELECTROESTIMULADOR | ENRAF | S-84 | D42798008089 | 10-43621 | 2017-09-20 | 23338 | MCC | T4 | STE | 2017-09-20 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 281 | SE APAGADO ESTANDO CON CARGA, NO CARGA CON NINGUNO DE LOS DOS CARGADORES. | 2017-09-20 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Equipo es reemplazado por uno nuevo, serie nueva: 09.050 | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-01-23 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 906 | 2017-09-22 | ANDOVER |  |  |  | 2018-01-23 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2018-01-23 | 125 | 2018-01-23
282 | TRABAJO TERMINADO | ESPECULO | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  | SN | SN | 2018-01-24 | 7475 | MCC | T4 | STE | 2018-01-24 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 282 | Falta tornillo regulador. | 2018-06-20 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | ENERO | JUNIO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-06-20 | 147 | 2018-06-20
283 | TRABAJO TERMINADO | PINZA DE COLAGENO | UAPQ | INSTRUMENTAL | R.WOLF | 8383311 | 1270503 | SN | 2018-01-24 | 7476 | MCC | T4 | STE | 2018-01-24 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 283 | Cuesta abrir instrumental. | 2018-06-20 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | ENERO | JUNIO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-06-20 | 147 | 2018-06-20
284 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  | SN | SN | 2018-01-24 | 7477 | MCC | T4 | STE | 2018-01-24 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 284 | Fibra obra con visibilidad menor a 50%. | 2018-02-09 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-02-09 | 4074 | 0.0 | 0 | [8 empty] | CONVENIO |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | FAIQ |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-02-09 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-02-09 | 16 | 2018-02-09
285 | TRABAJO TERMINADO | PINZA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | STRYKER | 250-080-230 | 197 | SN | 2018-01-24 | 7478 | MCC | T4 | STE | 2018-01-24 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 285 | Se suelta tornillo de instrumental. | 2018-06-20 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | ENERO | JUNIO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-06-20 | 147 | 2018-06-20
286 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHI | M5-ISO | 60314002 | 10-39821 | 2018-01-24 | 4088 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-24 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 286 | EQUIPO CON FUERTE OLOR A QUEMADO | 2018-01-24 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA DE AGUA CON EMBOBINADO QUEMADO POR AGRIPAMIENTO DE ESTA, SE HA REEMPLAZADO POR LA OTRA BOMBA DE LA LAVADORA QUE ESTA DETENIDA.CHEQUEO DE TURBINAS Y CALEFACTOR FUNCIONANDO NORMALMENTE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-23 | 3300 | 5.0 | 16500 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-01-24 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 0 | 2018-01-24
287 | TRABAJO TERMINADO | OPTOSCOPIO (GAFAS PARA NISTAGMUS) | KINESIOLOGIA | OTRO | DEHAG | 503 | SN | SN | 2018-01-24 | 7754 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-24 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 287 | Luz quemada. Se solicita repuesto. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | REEMPLAZO DE AMPOLLETA QUEMADA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-26 | 3300 | 1.0 | 3300 | AMPOLLETA TOCL01-500 | 1 | 9520 | 9520 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-26 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 2 | 2018-01-26
288 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA TRANSPORTE | DRAGER | GLOBE TROTTER | TT500 | 10-30138 | 2018-01-24 | 28335 | MCC | T4 | STE | 2018-01-24 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 288 | Falla oximetria. Acc: cable de poder, mangueras y celda de O2. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA EN SERVICIO TÉCNICO EXTERNO | [5 empty] | NO |  | 2018-07-09 | 4074 | 12.0 | 48888 | [11 empty] | 00-00-0000 | 951 | 2018-06-16 | DRAGER | EFECTUAR PRESUPUESTO | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-07-09 | SI |  | ENERO | JULIO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-07-09 | 166 | 2018-07-09
289 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 495 NA | SN | SN | 2018-01-25 | 7482 | MCC | T4 | STE | 2018-01-25 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 289 | Vision nublada, visibilidad inferior al 50%. | 2018-03-06 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-03-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-03-06 | SI |  | ENERO | MARZO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-03-06 | 40 | 2018-03-06
290 | TRABAJO TERMINADO | CONTROL CAMA ELECTRICA | UAPQ | ACCESORIOS | TRUMPF |  | 101687211 | SN | 2018-01-24 | 7472 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 290 | Control no funciona | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA CONTROL AFECTADO POR CAÍDA, BATERÍA DESCONECTADA, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MESA QUIRÚRGICA | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SE AJUSTARON PIEZAS INTERNAS DEL CONTROL | 2018-01-25 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-01-25 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 0 | 2018-01-25
291 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119823 | 10-44734 | 2018-01-25 | 27734 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 291 | Fuga interna, fallos reiterados. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REEMPLAZA FILTRO DE AIRE DE SENSOR DE PRESIÓN INTERNO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUGA Y FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-30 | 4074 | 3.5 | 14259 | FILTRO DE LINEA DE AIRE | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-01-30 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-30 | 5 | 2018-01-30
292 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020438 | 10-40770 | 2018-01-25 | 4531 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-25 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 292 | Presenta problema para cargarlo. | 2018-01-25 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DEL DESFIBRILADOR SIN ENCONTRAR PROBLEMA DESCRITO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE DESCARGAS OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-26 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-26 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 1 | 2018-01-26
293 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | BALANZA ELECTRONICA DE PRESICION | TEMPRA | DJ-V3000A | DJ111002 | 10-415685 | 2018-01-24 | 7361 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-25 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 293 | Pesa desconfigurada, la que imposibilita peso de placentas. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION Y CALIBRACION DE PESA DIGITAL | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-25 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARYORIE VIDAL | 13998997-K | 2018-01-25 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 0 | 2018-01-25
294 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | BALON DE CONTRAPULSACION | MAQUET | CS300 | SI202190K1 | 10-38505 | 2018-01-24 | 27735 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-25 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 294 | No carga batería. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | BATERÍAS EN MAL ESTADO se envia a STE cambio de baterias... y mantencion preventiva | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-23 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 960 | 2018-02-07 | medikasa | EFECTUAR PRESUPUESTO | EILEEN PINO | 15805378-0 | 2018-02-23 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-02-23 | 29 | 2018-02-23
295 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT08460215SP | 10-36087 | 2018-01-25 | 3746 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-25 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 295 | Al tomar P/A se apaga y dice error en la pantalla. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | falla por estar con la bateria en mal estado usar solo conectado a la corriente |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-01-29 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-01-29 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 4 | 2018-01-29
296 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | ALARIS | ASENA GH MKIII | 800247118 | 10-33124 | 2018-01-17 | 7219 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-17 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 296 | NO RECONOCE JERINGA | 2018-01-10 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequean distintas jeringas funcionando todas sin problemas | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-23 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-01-23 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-23 | 6 | 2018-01-23
297 | TRABAJO TERMINADO | CABLE INTERFAZ T° | UAPQ | ACCESORIOS | GE | M1024247 | SN | SN | 2018-01-24 | 7479 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-25 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 297 | Evaluar, reparar o dar de baja. | 2018-01-25 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor se encuentra con cables internos cortados, los que hicieron punción en el cable. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja 08/2018 | 2018-01-25 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-01-25 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 0 | 2018-01-25
298 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN | M8 | 301203-M125029800-01 | 10-39802 | 2018-01-25 | 7234 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-25 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 298 | Monitor enrrojece la piel de los RN. Acc: interfaz, cable de poder, carro, interfaz y sensor. | 2018-01-25 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE SENSOR SPO2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-26 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-01-26 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 1 | 2018-01-26
299 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC PEDIATRICA | BASE CALEFACTORA | MR850 | MR850ALU | 141216229454 | SN | 2018-01-25 | 5439 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-25 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 299 | Revisar. | 00-00-0000 | OTROS | se prueba equipo no presentando fallas |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-01-31 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LIA URRUTIA | 16851911-5 | 2018-01-31 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 6 | 2018-01-31
300 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CV | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360 | N12360119822 | 10-44729 | 2018-01-25 | 27736 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 300 | Conexión diamante rota. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE CAMBIA CONECTOR DE OXIGENO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SE DEBE EVITAR LA CAÍDA DEL CONECTOR AL SUELO | 2018-01-26 | 4074 | 3.0 | 12222 | CONECTOR DIAMOND OXIGENO | 1 | 80000 | 80000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-01-26 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 1 | 2018-01-26
301 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | CAMA ELECTRICA | STRYKER | 4701 |  |  | 2018-01-25 | 7370 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-25 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 292 | Mesa de partos N°11 que tiene problemas con el freno. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara y re posiciona pivote de rueda | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-31 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 9227185-5 | 2018-01-31 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 6 | 2018-01-31
302 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | BRAUN | PERFUSOR COMPACT S | 68963 | 10-39389 | 2018-01-25 | 4211 | MCC | T4 | STE | 2018-01-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 302 | No carga al enchufar a la corriente. Acc: cable de poder. | 2018-01-26 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CONTACTOS ELÉCTRICOS, AJUSTE Y LIMPIEZA DE PORTA EMBOLO, CARGA DE BATERÍA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE RECORRIDO Y OCLUSIÓN | NO | NO | NO | NO | NO | NO | P-1 175 mmHg, P-2 420 mmHg, P-3 770 mmHg | 2018-02-14 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MABEL CARVAJAL | 13829576-1 | 2018-02-14 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-02-14 | 19 | 2018-02-14
303 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC PEDIATRICA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INJECTOMAT AGILIA SP | 22984237 | 10-44882 | 2018-01-25 | 5440 | MCC | T4 | STE | 2018-01-26 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 303 | Teclera no funciona. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE TARJETA ROTA POR CAIDA, CAMBIO DE PIEZA DE SOPORTE |  | NO | NO |  |  | NO | EQUIPO CON GOLPE POR CAIDA | 2018-08-28 | 4074 | 9.0 | 36666 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2018-08-28 | SI |  | ENERO | SEPTIEMBRE | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-08-28 | 214 | 2018-08-28
307 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | NIHON KOHDEN | PS-10153D | 299 | SN | 2018-01-25 | 5437 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 304 | Sensor roto. | 00-00-0000 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | baja |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-01-31 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 6851599-5 | 2018-01-31 | SI | 15/18 | ENERO | ENERO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-31 | 5 | 2018-01-31
308 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | MASSIMO |  | SN | SN | 2018-01-25 | 5435 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 308 | Sensor de saturometria on pieza faltante. Obs: Conexion interfaz macho rota. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término según acta 33M/18. oj | 2018-08-27 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-27 |  |  | ENERO | ENERO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-08-27 | 213 | 2018-08-27
309 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | NIHON KOHDEN | BEST2042E | 2015012585 | SN | 2018-01-25 | 5436 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-26 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 309 | Interfase rota. Obs: Es un sensor de SPO2 | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término según acta 33M/18. oj | 2018-08-27 | 3300 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-27 |  |  | ENERO | ENERO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-08-27 | 213 | 2018-08-27
310 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | PEDIATRIA | ACCESORIOS | MASIMO |  | SN | SN | 2018-01-25 | 4210 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-26 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 310 | Solicito reparación de interfaz de saturometria, no marca el valor correspondiente. | 2018-01-26 | [7 empty] | NO | Cerrado según acta de entrega de accesorios 15/18. OJ, | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-26 |  |  | ENERO | ENERO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 0 | 2018-01-26
311 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | UAPQ | ACCESORIOS | GE | M1024247 | SN | SN | 2018-01-24 | 7480 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-26 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 311 | No marca parametros. | 2018-01-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Termómetro muestra variación en su transductor con respecto a termómetros de su mismo modelo, haciéndolo incompatible con el equipo para el que fue diseñado. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja de accesorio 09/2018. | 2018-01-26 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-01-26 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 0 | 2018-01-26
312 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | EXTRACTOR DE LECHE | SPECTRA | SPECTRA 3 | HH290037 | SN | 2018-01-26 | 4879 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-26 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 312 | Maquina de extracción de ???? con poca fuerza de succión a pesar de regular válvula. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | LIMPIEZA DE MANGUERAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-26 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 0 | 2018-01-26
313 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | TORRE ENDOSCOPICA | OLYMPUS | CLV-180 |  |  | 2018-01-26 | 7483 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 313 | Revisión de funcionamiento de pantalla. | 2018-01-26 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, EQUIPO CON FALLA DE COMPUTADOR, CONEXIONES ELÉCTRICAS CAMBIADAS, SE CORRIGEN, SE REPARA MOUSE Y CAMBIAN AMPOLLETAS DE RESPALDO DE LA FUENTE DE LUZ ENDOSCOPIA. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | MOUSE AFECTADO POR CAÍDA, NO SE DEBEN INTERVENIR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL TRANSFORMADOR DE AISLACION DE LA TORRE | 2018-01-29 | 4074 | 5.0 | 20370 | AMPOLLETA 15V 150W | 2 | 15000 | 30000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-01-29 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 3 | 2018-01-29
314 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B BRAUN | PERFUSOR COMPACT S | 69547 | 10-39495 | 2018-01-26 | 7036 | MCC | T4 | STE | 2018-01-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 314 | Marca error 047. Acc:cable de poder y soporte. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA LIMPIEZA Y AJUSTE DE PORTA EMBOLO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CARGA DE BATERÍA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE RECORRIDO Y OCLUSION | SI | NO | NO | NO | NO | NO | P-1 125 mmHg, P-2 220 mmHg, P-3 580 mmHg | 2018-02-13 | 4074 | 12.0 | 48888 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-02-13 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-02-13 | 18 | 2018-02-13
315 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | ALARIS | ASENA GH MKIII | 800247168 | 10-33106 | 2018-01-26 | 7035 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-26 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 315 | Falla sensor de jeringa. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA MANIFIESTA PROBLEMAS CON EL SENSOR DE PRESIÓN, UN DESARMA DE LA BOMBA E INSPECCIÓN VISUAL NO DEMUESTRAN DAÑOS FÍSICOS EN EL SENSOR, SE PROCEDE A EFECTUAR UNA LIMPIEZA DE CONECTORES Y TERMINALES DE TARJETA. BOMBA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-29 | 3300 | 4.0 | 13200 | LIMPIA CONTACTO | 1 |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JENNY ZARATE | 8954690-7 | 2018-01-29 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 3 | 2018-01-29
316 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-H170KL | 2500652 | 10-42161 | 2018-01-26 | 17321 | MCC | T4 | STE | 2018-01-26 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 316 | Cabezal partido y fracturado. | 2018-01-26 | MANTENCION CORRECTIVA | Reparado en STE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Adjunto informe de salida de SURMEDICAL (IST 6778). | 2018-03-09 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 955 | 2018-01-26 | SURMEDICAL | EFECTUAR PRESUPUESTO | MARIA PAZ VALDEBENITO | 15095695-1 | 2018-03-09 | SI |  | ENERO | MARZO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-03-09 | 42 | 2018-03-09
317 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2014-06-17 | 4908 | MCC | T4 | STE | 2014-06-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | 0 | 2820 | Fibra oscura. | 2014-06-17 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Reparado. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-25 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-01-25 | SI |  | 2014 | ENERO | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2018-01-25 | 1318 | 2018-01-25
318 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 0° 10MM | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | HOPKINS II | NS1200163 | SN | 2017-12-07 | 23592 | MCC | T4 | STE | 2017-12-07 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 2830 | Visión borrosa. No cumple función. | 2017-12-07 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Optica reparada. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-25 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-01-25 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2018-01-25 | 49 | 2018-01-25
319 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA | ENDOSCOPIA | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | SN | 27005BA |  | 2017-12-12 | 20238 | MCC | T4 | STE | 2017-12-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 2851 | Optica 30.- Aparece empañada y con puntos negros. | 2017-12-12 | MANTENCION CORRECTIVA | Optica reparada. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-25 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2018-01-12 | 0 | 00-00-0000 | FAIQ |  | ILEGIBLE | 7326094-9 | 2018-01-25 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2018-01-25 | 44 | 2018-01-25
320 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2014-01-01 | 4942 | MCC | T4 | STE | 2014-01-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 2814 | SD. | 2014-01-01 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Reparado. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-25 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-01-25 | SI |  | 2014 | ENERO | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2018-01-25 | 1485 | 2018-01-25
321 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | IM202-281 | SN | SN | 2013-11-29 | 11986 | MCC | T4 | STE | 2013-11-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 2705 | SD. | 2013-11-29 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Reparada. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-25 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-01-25 | SI |  | 2013 | ENERO | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 2018-01-25 | 1518 | 2018-01-25
322 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 495NCS | SN |  | 2013-11-29 | 11986 | MCC | T4 | STE | 2013-11-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 1630 | SD. | 2013-11-29 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Reparada. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-25 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-01-25 | SI |  | 2013 | ENERO | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 2018-01-25 | 1518 | 2018-01-25
323 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | STRYKER | 233-050-065 | SN | SN | 2014-05-16 | 2804 | MCC | T4 | STE | 2014-05-16 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 2823 | SD. | 2014-05-16 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Reparada. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-25 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-01-25 | SI |  | 2014 | ENERO | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2018-01-25 | 1350 | 2018-01-25
324 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 495NA | SN | SN | 2018-01-29 | 7485 | MCC | T4 | STE | 2018-01-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 324 | Visión nublada. Favor reparar. | 2018-03-20 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-03-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [10 empty] | 608-2283-SE18 | 2018-03-15 | 0 | 2018-03-13 | FAIQ |  |  |  | 2018-03-20 | SI |  | ENERO | MARZO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-03-20 | 50 | 2018-03-20
325 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | ANDOVER | MAQUET SERVO-i | 167676 | 1043215 | 2018-01-29 | 5443 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-29 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 325 | No pasa prueba de fuga, falla la prueba de fuga interna. | 2018-01-29 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisa encontrándose mal montado válvula exsalatoria |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-01-30 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LIA URRUTIA | 16851599-5 | 2018-01-30 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 1 | 2018-01-30
326 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-01-29 | 6628 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-29 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 326 | Solicito reparación. | 2018-01-29 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 39M/2018. oj 01-10-2018 | 2018-10-01 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  | ENERO | ENERO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-10-01 | 245 | 2018-10-01
327 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL MESA | UAPQ | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-01-29 | 7486 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-29 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 327 | Brazal defectuoso. No se fija. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | SE RECIBE BRAZAL CON SISTEMA DE ANCLAJE SUELTO, CONSTRUCCIÓN DE PIEZA EN BRONCE PARA PODER DAR TENSIÓN AL MECANISMO. BRAZAL OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-16 | 3300 | 5.0 | 16500 | TROZO DE BRONCE | 1 | 2500 | 2500 | PERNOS PARKER | 1 | 620 | 620 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-05-16 | SI |  | ENERO | MAYO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-05-16 | 107 | 2018-05-16
328 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC/INTERMEDIO | CUFOMETRO | VBM |  |  |  | 2018-01-26 | 6778 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-29 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 328 | Cufometro malo. | 00-00-0000 | [9 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
329 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | HEMATOLOGIA | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-01-05 | 5626 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-29 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 329 | Manguito con velcro vencido, imposibilitando bien su funcionamiento. | 2018-01-29 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro de mango PANI se encuentra vencido, imposibilitando su agarre y consecuente uso en paciente. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja de accesorio 10/2018. | 2018-01-29 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CONSTANZA FERNANDEZ | 15830959-9 | 2018-01-29 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 0 | 2018-01-29
330 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | HEMATOLOGIA | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-01-05 | 5625 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-29 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 330 | Velcro vencido imposibilitando su correcto funcionamiento. | 2018-01-29 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro de mango PANI se encuentra vencido, imposibilitando su agarre y consecuente uso en paciente. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja de accesorio 11/2018. | 2018-01-29 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 15830959-9 | 2018-01-29 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 0 | 2018-01-29
331 | ANALISIS DE FALLA STE |  | UPC CV | MONITOR HD | SAMSUNG |  |  |  | 2018-01-29 | 5322 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-29 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 331 | Monitor defectuoso (solo pantalla). | 00-00-0000 |  | RETIRARON MONITOR | [7 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 970 | 00-00-0000 |  | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
332 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE |  |  |  | 2018-01-29 | 26746 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-29 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 332 | No marca frecuencia respiratoria. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | modulo en mal estado se debe enviar a servicio técnico queda pendiente |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-01-30 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA ARANCIBIA | 15771761-8 | 2018-01-30 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 1 | 2018-01-30
333 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | SBG060881396A | 10-33117 | 2017-02-08 | 24629 | MCC | T4 | STE | 2017-02-08 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 3338 | No enciende pantalla. | 2017-02-08 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Equipo reparado en fabrica | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-29 | 4074 | 7.0 | 28518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 8954690-7 | 2018-01-29 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2018-01-29 | 355 | 2018-01-29
334 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CV | MARCAPASOS EXTERNO INVASIVO | MEDTRONIC | 5388 | PFG151397R | SN | 2018-01-30 | 27739 | MCC | T4 | STE | 2018-01-30 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 334 | No permite ingresar al menu. | 30-01-0018 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCION INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE CONTACTOS, CAMBIO DE BATERIA.- | SI | NO | NO | NO | NO | NO | PRECAUCIÓN DEL EQUIPO, SE ENCUENTRA CON INDICIO DE CAÍDA | 2018-02-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | BATERIA 9 VOLTS | 1 | 2000 | 2000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA | 21160797-1 | 2018-02-12 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-02-12 | 13 | 2018-02-12
335 | TRABAJO TERMINADO | TRANSDUCTOR ECOTROMOGRAFO | UPC CV | ACCESORIOS | GE | VIVID |  |  | 2018-01-30 | 27741 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-30 | PABLO SILVA | 15097265-5 | NO | 334 | Revisión transductor ecotomografo GE VIVID CP10282 (10-42170). | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | TRANSDUCTOR TODAVIA EN USO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-27 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA B. |  | 2018-12-27 | SI |  | ENERO | DICIEMBRE | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-12-27 | 331 | 2018-12-27
337 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260012-01 | 10-39784 | 2018-01-29 | 7487 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-29 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 334 | Revisión de manguito. No censa presión arterial. | 2018-01-29 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | MAGUITO GASTADO DE DA DE BAJA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-13 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GABRIELA ROTTO | 17996141-5 | 2018-04-13 | SI | 142/18 | ENERO | ABRIL | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-04-13 | 74 | 2018-04-13
338 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC CV | ACCESORIOS | GE | 110052038/EU586P-I | SN | SN | 2018-01-30 | 27740 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-30 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 338 | Cable no sensa. | 2018-01-30 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor es probado, donde no arroja mediciones. No se observa deterioro o cortes externos, indicando un corte interno. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja de accesorio 13/2018. | 2018-01-30 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA MONTENEGRO | 21160797-1 | 2018-01-30 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 0 | 2018-01-30
339 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119823 | 10-44734 | 2018-01-19 | 27731 | MCC | T4 | STE | 2018-01-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 339 | Falta sensor O2. Fallos reiterados. | 2018-01-19 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN, CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, CALIBRACIÓN DE VÁLVULA EXHALATORIA. PRUEBA COMPLETA DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE FUGA, CALIBRACIÓN CELDA O2, ALARMAS, Y TRIGGER | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-31 | 4074 | 4.0 | 16296 | CELDA DE O2 | 1 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-01-31 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-31 | 12 | 2018-01-31
340 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260017-01 | 10-39162 | 2018-01-30 | 7232 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-30 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 340 | Monitoreo erosiona la piel de RN (por luz?). Acc: cable de poder, control P/A, interfaz y sensor. | 2018-01-30 | MANTENCION CORRECTIVA | Análisis de sensor de saturometería se encuentra en perfecto estado, tanto en funcionamiento como estructuralmente. Sensor no muestra signos de desgaste o deterioro que ocasionen desgaste o daño a la piel expuesta. El sensor no esta compuesto de latex. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-30 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-01-30 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 0 | 2018-01-30
341 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08100885 | 10-35935 | 2018-01-31 | 5445 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-31 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 341 | No funciona medida neonatal. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE PANEL BOTONERA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-05 | 4074 | 7.0 | 28518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-02-05 | SI |  | ENERO | MAYO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 5 | 2018-02-05
342 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02368 | SN | 2018-01-31 | 26747 | MCC | T2 | UEM | 2018-01-31 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 342 | Falla sensor de flujo. | 2018-12-16 | GESTION DE GARANTIAS DE MANTENCION | OPERATIVO, EQUIPO PRESENTO ERROR DE XDRC, FALLA EN SENSOR DE FLUJO, MOTOR, SE ENVÍA A STE PARA SU REPARACIÓN, SE REALIZA VERIFICACIÓN OPERACIONAL | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-16 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 961 | 2018-02-08 | HEMISUR | OTROS | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-02-16 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-16 | 16 | 2018-02-16
343 | TRABAJO TERMINADO | MODULO | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | GE | E-PRESTN-00 | 6339187 | SN | 2018-01-31 | 26748 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-31 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 343 | No marca frecuencia respiratoria. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, CONECTOR INTERNO SUELTO, SE REALIZA AJUSTE, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. |  | NO | NO |  |  | NO | FALLA POR CAÍDA O GOLPE, SE DEBE AJUSTA CONECTOR PARA EVITAR SU DESCONEXION | 2018-02-05 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-02-05 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 5 | 2018-02-05
344 | TRABAJO TERMINADO | CASCO QUIRURGICO T5 | UAPQ | OTRO | STRYKER | 400-601 | 142023 |  | 2018-01-31 | 7490 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-31 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 344 | Conexion defectuosa. | 2018-01-31 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. CASCO NO PRESENTA DIFICULTAD AL SER CONECTADO A BATERIA Y FUNCIONA PERFECTAMENTE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-02 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-02 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2 | 2018-02-02
345 | TRABAJO TERMINADO | CASCO QUIRURGICO T5 | UAPQ | OTRO | STRYKER | 400-601 | 142023 | SN | 2018-01-31 | 7491 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-31 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 345 | Conexión defectuosa. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. CASCO NO PRESENTA DIFICULTAD AL SER CONECTADO A BATERIA Y FUNCIONA PERFECTAMENTE |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-02 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-02 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2 | 2018-02-02
346 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | NIHON KOHDEN | BEST2042E | 2015012583 | SN | 2018-01-31 | 13197 | MCC | T1 | UEM | 2018-01-31 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 346 | No da curva mantenida de saturometría. | 2018-01-31 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor de saturometría se encuentra con corte parcial interno. Si bien el sensor es funcional, mover el cable en el sector delimitado corta la alimentación del sensor y la señal se pierde. Irreparable. Accesorio dado de baja. |  | NO | NO |  |  | NO | Acta de baja de accesorio 16/2018. Acta de entrega de accesorio de reposición 26/2018. | 2018-01-31 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LIA URRUTIA |  | 2018-01-31 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 0 | 2018-01-31
347 | TRABAJO TERMINADO | CABLE DE PODER PINZA BIPOLAR | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | KARL STORZ | 26176 LV | SN | SN | 2018-01-31 | 7489 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-31 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 347 | Cable no funciona, no hace contacto. | 2018-01-31 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cable carbonizado, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-06 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-04-06 | SI | 124/18 | ENERO | ABRIL | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-04-06 | 65 | 2018-04-06
348 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | IM220-040 | SN | SN | 2018-02-01 | 7495 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 348 | Visión nublada. | 2018-02-09 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-02-09 | 4074 | 0.0 | 0 | [8 empty] | CONVENIO |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | FAIQ |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-02-09 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 8 | 2018-02-09
349 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2018-02-01 | 7496 | MCC | T4 | STE | 2018-02-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 165000137 | NO | 349 | Visión borrosa. | 2018-03-06 | MANTENCION CORRECTIVA | FIBRA ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-03-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-03-06 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-03-06 | 33 | 2018-03-06
350 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 495 NCS | WV04 | HGF025 | 2018-02-01 | 7498 | MCC | T4 | STE | 2018-02-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 350 | 24% de visibilidad. | 2018-03-06 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-03-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-03-06 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-03-06 | 33 | 2018-03-06
351 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | SIERRA OSCILANTE | Dimeda Instrumente GmbH | Gänsäcker 54+58 | 30.200.20 | SN | 2018-02-01 | 7497 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-01 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 351 | Encendido intermitente | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | cambio enchufe |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-02 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-02-02 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 1 | 2018-02-02
352 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020438 | 10-40770 | 2018-02-01 | 4535 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-01 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 352 | Solicito revisión si desfibrilador realiza descarga. Acc: saturometro, cable de poder, cable ekg. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA REVISIÓN DE DESFIBRILADOR CON "PROBLEMAS DE DESCARGA". PRUEBAS DE DESCARGA SIN AROJAR ERRORES. SE DETECTA SUCIEDAD EN TODO DESFIBRILADOR | NO | NO | NO | NO | NO | SI | RECORDAR MANTENER DESFIBRILADOR ENCHUFADO PARA EVITAR ERRORES A FUTURO Y LIMPIEZA DE USUARIO A DESFIBRILADOR. Cerrado en base a trabajos posteriores finalizados.. oj | 2018-02-02 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-02 | SI |  | FEBRERO | JULIO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 1 | 2018-02-02
353 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CALEFACTOR RADIANTE | AIR SHIELDS | MIW78 | HZ 01485 | 10-14787 | 2018-02-01 | 7240 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-01 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 353 | No calefacciona. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | se prueba equipo funciona sin problemas se entrega a matrona claudia perez |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-02 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA DURAN | 18170680-5 | 2018-02-02 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 1 | 2018-02-02
354 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | BIOLIGHT | V6 | V026E000556 | 10-40110 | 2018-02-01 | 7233 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-01 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 354 | Sensor dejaría lesiones en la piel. Acc: carro, interfaz, sensor, cable de poder y P/A. | 00-00-0000 | OTROS | OPERATIVO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE ADJUNTA PAGINA DEL MANUAL DE USUARIO DEL EQUIPO, DONDE SE ENCASILLA PÁRRAFO SOBRE LOS EFECTOS DE LA OXIMETRIA EN PACIENTE ADULTO Y "NEONATAL" | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LA DESCRIPCIÓN ADJUNTA APLICA EN GENERAL | 2018-02-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA DURAN | 18170680-5 | 2018-02-02 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 1 | 2018-02-02
355 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT10130251SP | 10-37026 | 2018-02-01 | 7385 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-01 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1652 | Aparentemente descalibrado. Arroja valores hipertensivos en pacientes sin sintomatología y al compararlo con otro monitor no coinciden los valores. Acc: mango y cable de poder. | 2018-02-01 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo mide mal PANI, entrega valores de hipertensión. Se chequea funcionamiento y se reemplaza el cuff. Equipo Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-01 | 4074 | 2.5 | 10185 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA INES PRADO | 15097512-3 | 2018-02-01 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 0 | 2018-02-01
356 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | HEMODINAMIA | ACCESORIOS |  | SH3 | K12200007440 | SN | 2018-02-01 | 3428 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-01 | OSVALDO JARA | 17089850-8 | NO | 356 | Sensa en forma intermitente. | 2018-02-01 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cable de sensor con cortes internos, provocando cortes de señal . Falla irreparable. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja de accesorio 17/2018. Acta de entrega de accesorio 30/2018. | 2018-02-01 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TERESITA CUADRA | 10207324-K | 2018-02-01 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 0 | 2018-02-01
357 | TRABAJO TERMINADO | TRANSMISOR SINTETIZADO UHF | RRPP | OTRO | SONY | UTX-B03 | 108417 | 10-42932 | 2018-02-01 | 2202 | MCC | T3 | UEM | 2018-02-01 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1654 | Reparar conector del micrófono. Cable sigue con el corte en la unión con el plug. Problema que existía no se solucionó completamente. | 12-02-0018 | MANTENCION CORRECTIVA | Cable de microfono se encuentra cortado, se reemplaza el cable dañado. Se hacen pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-14 | 4074 | 4.5 | 18333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-14 | SI |  | FEBRERO | JUNIO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-06-14 | 133 | 2018-06-14
358 | TRABAJO TERMINADO |  | BIBLIOTECA | SONIDO |  |  |  |  | 2018-02-01 | 4162 | OTROS | T1 | UEM | 2018-02-01 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1653 | Manejo de equipo de amplificación para jueves 1/2/18 a las 1030hrs. en auditorio Dr. Kaplan. Consejo técnico ampliado extraordinario. | 2018-02-01 | OTROS | Se realiza sonido en auditorio Kaplan, para Consejo Técnico Ampliado Extraordinario. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-01 | 4074 | 5.5 | 22407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-01 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 0 | 2018-02-01
359 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 495 NCS | SN | HGF025 | 2018-02-02 | 7499 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 359 | Óptica con 24% de visibilidad. | 2018-02-09 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-02-09 | 4074 | 0.0 | 0 | [8 empty] | CONVENIO |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | FAIQ |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-02-09 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 7 | 2018-02-09
360 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UAPQ | ACCESORIOS | UNIMED | U1880NS | SN | SN | 2018-02-02 | 7500 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-02 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 360 | Mango roto, con fuga. Evaluar y dar de baja. | 2018-02-02 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio desgastado no permite una correcta medición. Irreparable. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja de accesorio 18/18. | 2018-02-02 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-02-02 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 0 | 2018-02-02
361 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UAPQ | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-02-02 | 7501 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-02 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 361 | Cango roto, con fuga. | 2018-02-02 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio con velcro desgastado no permite un corecto agarre y medición. Irreparable. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja de accesorio 19/18. | 2018-02-02 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-02-02 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 0 | 2018-02-02
362 | TRABAJO TERMINADO | PINZA DE AGARRE | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33300 | SV 35 | HGF11901 | 2018-02-02 | 7502 | MCC | T4 | STE | 2018-02-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 362 | No funciona pinza de agarre de angulo recto. Acc: caja. | 2018-06-20 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | FEBRERO | JUNIO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-06-20 | 138 | 2018-06-20
363 | TRABAJO TERMINADO | PINZA BIPOLAR | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 38600 | XT09 | HGF0123 | 2018-02-02 | 7503 | MCC | T4 | STE | 2018-02-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 363 | No funciona pinza de agarre y desección bipolar. Acc:caja (junto a OT7502) | 2018-06-20 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | FEBRERO | JUNIO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-06-20 | 138 | 2018-06-20
364 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | CRITIKON | DURA-CUFF | 2204 | SN | 2018-02-02 | 28953 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-02 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 364 | Solicito revisión y/o cambio de mango P/A. | 2018-02-02 | MANTENCION CORRECTIVA | Accesorio sometido a prueba de fuga de aire, encontrándose sin fuga. En caso de mediciones incorrectas cerciórese de utilizar el tamaño de mango apropiado según el grosor del brazo del paciente. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-02-02 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA SALAZAR | ILEGIBLE | 2018-02-02 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 0 | 2018-02-02
365 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-02-02 | 6627 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-02 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 365 | Solicito reparación de saturometro EDAN. | 2018-02-02 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Saturometro entregado con uno de sus pines de conexión al monitor doblado. El material del que está diseñado no es dúctil, imposibilitando su reparación. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | Acta de baja 20/18. Acta de entrega de accesorio 31/18. | 2018-02-02 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-02-02 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 0 | 2018-02-02
366 | TRABAJO TERMINADO | LIMA DOBLE | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2018-02-02 | 7505 | MCC | T4 | STE | 2018-02-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 366 | Falta una lima. Instrumental defectuoso. | 2018-09-03 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-09-03 | 213 | 2018-09-03
367 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2018-02-02 | 7506 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 367 | Visibilidad medida menor al 12%. | 2018-02-09 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-02-09 | 4074 | 0.0 | 0 | [8 empty] | CONVENIO |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | FAIQ |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-02-09 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 7 | 2018-02-09
368 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG 8110K | 5087 | 10-27980 | 2018-02-02 | 7183 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-02 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 368 | Se solicita efectuar mantención del electrocardiógrafo ya revisión de sus cables, algunos ya están deteriorados. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-05 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DEBORA MORALES | 15740454-7 | 2018-02-05 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-05 | 3 | 2018-02-05
369 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250004-01 | 10-39231 | 2018-02-02 | 7184 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-02 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1655 | Se solicita mantención de toma presión ya que arroja valores erróneos y también le falta una rueda. | 2018-02-02 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo mide mal PANI, se reconfiguró modulo PANI, se instalo rueda en carro. Se hace limpieza y chequeo completo. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-02 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | KATHERINE | 15114801-7 | 2018-02-02 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 0 | 2018-02-02
370 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CV | VENTILADOR DE TRANSPORTE | VIVO | Vivo 50 | G500053 | 10-39871 | 2018-02-02 | 5325 | MCC | T4 | STE | 2018-02-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 370 | Favor revisar urgente equipo no carga. | 2018-02-02 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Operativo, se realiza cambio de tarjeta principal de VM, pruebas de funcionamiento | SI | NO | SI |  |  | NO |  | 2018-06-13 | 1865 | 8.0 | 14920 | [11 empty] | 00-00-0000 | 962 | 2018-02-08 | Kaplan | EFECTUAR PRESUPUESTO | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-06-13 | SI |  | FEBRERO | OCTUBRE | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-06-13 | 131 | 2018-06-13
371 | TRABAJO TERMINADO |  | RECUPERACION | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF6B-0079 | 10-44249 | 2018-02-02 | 7508 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-02 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1657 | Revisar pantalla con problemas (queda en blanco, no se logra visualizar). | 2018-02-06 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo presenta falla, pantalla se va a blanco al cabo de 1 hora de funcionamiento. Después de múltiples pruebas se detecta tarjeta de control dañada, la que fue reemplazada. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-06 | 4074 | 7.5 | 30555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-02-06 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-06 | 4 | 2018-02-06
372 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA VITRECTOMIA | UAPQ | INSTRUMENTAL | ASICO |  | AES6063044213 |  | 2018-02-02 | 7504 | MCC | T4 | STE | 2018-02-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 372 | Tijera con curva. | 2018-06-20 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | FEBRERO | JUNIO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-06-20 | 138 | 2018-06-20
373 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 495 NTA | OX 01 | SN | 2018-02-02 | 7510 | MCC | T4 | STE | 2018-02-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 373 | Visibilidad menor al 16%. | 2018-03-20 | MANTENCION CORRECTIVA | CABLE DE FIBRA REPARADO | [5 empty] | NO |  | 2018-03-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 2018-03-15 | 608 | 2018-03-16 | FAIQ |  |  |  | 2018-03-20 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-03-20 | 46 | 2018-03-20
374 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | R.WOLF | 8061456 | 1250584 |  | 2018-02-02 | 7511 | MCC | T4 | STE | 2018-02-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 374 | Visión de 10%. | 2018-03-06 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-03-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-03-06 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-03-06 | 32 | 2018-03-06
375 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | R.WOLF | 495 PA | MC 01 |  | 2018-02-02 | 7512 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 375 | Vision 5%. | 2018-02-09 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-02-09 | 4074 | 0.0 | 0 | [8 empty] | CONVENIO |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | FAIQ |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-02-09 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 7 | 2018-02-09
376 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 495 NA | WV05 |  | 2018-02-02 | 7513 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 376 | Vision 41%. | 2018-02-09 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-02-09 | 4074 | 0.0 | 0 | [8 empty] | CONVENIO |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | FAIQ |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-02-09 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 7 | 2018-02-09
377 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 10MM | UAPQ | INSTRUMENTAL | R.WOLF |  | 5000311280 |  | 2017-11-02 | 23417 | MCC | T4 | STE | 2017-11-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 2573 | Nublado. Visión borrosa. | 2017-11-02 | MANTENCION CORRECTIVA | Óptica nublada. Óptica reparada. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-30 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | FAIQ |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-01-30 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2018-01-30 | 89 | 2018-01-30
378 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 10MM | UAPQ | INSTRUMENTAL | R.WOLF | PANOVIEW | 1261068 |  | 2017-12-04 | 23582 | MCC | T4 | STE | 2017-12-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 2791 | Nublado, con poca visibilidad. Acc: caja. | 2017-12-04 | MANTENCION CORRECTIVA | Óptica se encontraba nublada. Óptica reparada. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-30 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | FAIQ |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-01-30 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2018-01-30 | 57 | 2018-01-30
379 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 10MM | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ |  | 27005CA |  | 2017-03-01 | 24503 | MCC | T4 | STE | 2017-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 2982 | SD. | 2017-03-01 | MANTENCION CORRECTIVA | Óptica reparada. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-31 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | FAIQ |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-01-31 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2018-01-31 | 336 | 2018-01-31
380 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | STRYKER |  |  |  | 2017-12-07 | 23593 | MCC | T4 | STE | 2017-12-07 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 2829 | Solicito revisas y reparar. Pixeles rotos. Están en un 50%. Ademas goma está rota, la fibra está a la vista. | 2017-12-07 | MANTENCION CORRECTIVA | Pixeles rotos. Óptica reparada. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-01-30 | 4074 | 0.0 | 0 | [8 empty] | CONVENIO |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | FAIQ |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-01-30 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2018-01-30 | 54 | 2018-01-30
381 | TRABAJO TERMINADO | MOTOR PEQUEÑOS FRAGMENTOS | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP | GA671 | 1370 |  | 2017-08-09 | 22257 | MCC | T4 | STE | 2017-08-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 739 | SD. | 2017-08-09 | MANTENCION CORRECTIVA | Motor reparado. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-26 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 893 | 2017-08-09 | BRAUN |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-01-26 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2018-01-26 | 170 | 2018-01-26
382 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | OLYMPUS |  |  |  | 2014-08-01 | 8278 | MCC | T4 | STE | 2014-08-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 1817 | Se ve muy oscuro. | 2014-04-01 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Reparación en STE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-31 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-01-31 | SI |  | 2014 | ENERO | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 2018-01-31 | 1279 | 2018-01-31
383 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 | 13 | 10-39451 | 2017-07-24 | 28878 | MCC | T3 | UEM | 2017-07-24 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 629 | Cama no sube completamente. | 2017-07-24 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se repara control remoto. Prueba de funcionamiento. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-18 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-01-18 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2018-01-18 | 178 | 2018-01-18
384 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR VIDEO | GE | D-LCC-15..03 | 15 PN 07370421 | 10-35291 | 2017-10-16 | 3839 | MCC | T3 | UEM | 2017-01-16 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2960 | Pantalla presenta fallos. No enciende (U6) | 2017-10-16 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza retiro del servicio pantalla, se realiza cambio de inversor y reparación de transformador. Se realizan pruebas de funcionamiento. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-18 | 4074 | 6.0 | 24444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-01-18 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-01-16 | 2018-01-18 | 367 | 2018-01-18
385 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119823 | SN | 2017-10-17 | 28927 | MCC | T3 | UEM | 2017-10-17 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2420 | Fallo sensor de presión . 1) Revisar OTs anteriores, falla reiterada. 2) Recién devuelto de STE. | 2017-10-17 | OTROS | Operativo. Se entrega equipo reparado en STE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-02 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-01-02 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2018-01-02 | 77 | 2018-01-02
386 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CV | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E500 | 12360119823 |  | 2017-05-19 | 23995 | MCC | T3 | UEM | 2017-05-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 261 | Variedades de fallos repetidos. - Fallo sensor de flujo. - Fallo sensor de presión. - Deja de ciclar. | 2017-05-19 | OTROS | OT se cierra por tener orden posterior terminada. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-01-31 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-01-31 | SI |  | 2017 | ENERO | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2018-01-31 | 257 | 2018-01-31
387 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119822 | SN | 2017-11-17 | 28943 | MCC | T3 | UEM | 2017-11-17 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2689 | Según revisión externa no pasa fuga. | 2017-11-17 | OTROS | Operativo. al ir a revisión se reporta corrección de la fuga. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-01 | 4074 | 1.5 | 6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-02-01 | SI |  | 2017 | FEBRERO | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2018-02-01 | 76 | 2018-02-01
389 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UAPQ | ACCESORIOS | UNIMED |  |  |  | 2017-11-09 | 2343 | MCC | T3 | UEM | 2017-11-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2647 | SD. | 2017-11-09 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Baja insumo | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-02 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-02-02 | SI |  | 2017 | FEBRERO | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2018-02-02 | 85 | 2018-02-02
391 | CERRAR OT |  | UPC/INTERMEDIO | CAMA ELECTRICA | HUNTLEIGH | ENTERPRICE 8000 |  |  | 2018-02-05 | 6635 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-05 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 391 | Solicito reparación de cama de UPC ya que el freno se encuentra malo. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA SUJECIÓN DE PERNO A FRENO DE CAMA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-14 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-14 | 9 | 2018-02-14
392 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | CALENTADOR DE PACIENTE | ARIZANT HEALTHCARE | BAIR HUGGER 750 | 555981 | 10-39880 | 2018-02-05 | 7515 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-05 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 392 | Cable de poder en mal estado. Favor cambiar enchufe (conexión) a normal 220 (no ancho). | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | REEMPLAZO DE CORDÓN ELÉCTRICO 3X1 MM, CAMBIO DE ENCHUFE SCHUCO A NORMAL, LIMPIEZA DE FILTRO, RECONSTRUCCIÓN DE CARCASA QUEBRADA. CALEFACTOR OPERATIVO. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-07 | 3300 | 4.0 | 13200 | CORDÓN 3X1 | 5 | 690 | 3450 | ENCHUFE 10 AMP | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GABRIELA ROTTO | 17996141-5 | 2018-02-07 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 2 | 2018-02-07
393 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  | SN | SN | 2018-02-05 | 7518 | MCC | T4 | STE | 2018-02-05 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 393 | Fibra de 39% visibilidad. | 2018-03-06 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-03-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-03-06 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-03-06 | 29 | 2018-03-06
394 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2018-02-05 | 7516 | MCC | T4 | STE | 2018-02-05 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 394 | Visibilidad de 36%. | 2018-03-06 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-03-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-03-06 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-03-06 | 29 | 2018-03-06
395 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941676 | 10-36994 | 2018-02-05 | 7403 | MCC | T3 | UEM | 2018-02-05 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 395 | Falla error 22. Error sensor. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA SOMETIDA A REPARACIÓN POR ERROR EN EL SENSOR DE FUERZA, REEMPLAZO KIT CHARRIOT INJECTOMAT, LIMPIEZA DE CONTACTOS , CHEQUEO CONEXIONES TARJETA PRINCIPAL CALIBRACIÓN SENSOR DE FUERZA. .EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-09 | 3300 | 8.0 | 26400 | KIT CHARIOT INJECTOMAT | 1 | 114700 | 114700 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-03-09 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-03-09 | 32 | 2018-03-09
396 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19741619 | 10-34568 | 2018-02-05 | 7402 | MCC | T3 | UEM | 2018-02-05 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 396 | Bomba mala, favor revisar. Acc: Cable de poder. | 2018-02-05 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, PRESIÓN DESCALABRADA, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO DE RECORRIDO Y PRESIONES DE OCLUSIÓN DE BOMBA, REVISIÓN DE BATERÍA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-06 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-03-06 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-03-06 | 29 | 2018-03-06
397 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69051 | SN | 2018-02-01 | 27745 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-06 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 397 | No infunde. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisa encontrándose batería en falla se cambia y se prueba |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-08 | 4074 | 3.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MATIAS LEITON | ILEGIBLE | 2018-02-08 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 2 | 2018-02-08
398 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | MOTOR ANTIESCARAS | ghc Global Healthcare | mass Mobility Assistance | S-0213-15I+2015.04 | SN | 2018-01-31 | 6630 | MCC | T3 | UEM | 2018-02-05 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 398 | Reparación o reposición de colchón anti-escaras, el cual se encuentra roto en válvula. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | CONECTOR SALIDA DE AIRE QUEBRADO, CONSTRUCCIÓN DE CONECTOR EN BRONCE, MODIFICACIÓN APOYO TARJETA DE CONTROL. SELLADO POR FUGA DE AIRE. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-15 | 3300 | 6.0 | 19800 | TROZO DE BRONCE | 1 | 3400 | 3400 | ORING | 1 | 200 | 200 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA NUÑEZ |  | 2018-05-15 | SI |  | ENERO | MAYO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-05-15 | 99 | 2018-05-15
399 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR | N600X | G09834286 | 10-37045 | 2018-02-05 | 7037 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-06 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 399 | Aparece en pantalla "reemplazar sensor". Por favor, modificar estado de sensor de SO2. Acc: Cable de poder e interfaz. | 2018-02-06 | MANTENCION CORRECTIVA | Sensor BLT no es reconocido por el equipo ya que fue modificado para su inserción en el equipo NELLCOR. Tecnologías incompatibles. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-06 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-02-06 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 2018-02-06
400 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | GE | PROCARE 300 |  | 10-33091 | 2018-02-06 | 6671 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-06 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 400 | Se solicita cambio batería. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA CAMBIO DE BATERÍA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO DEBE SER UTILIZADO Y UNA VEZ DESCARGADO, DEBE CARGARSE POR 8 HORAS | 2018-02-06 | 4074 | 3.0 | 12222 | BATERIA 6 VOLTS | 1 | 10000 | 10000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PATRICIA DIAZ | 8695879-1 | 2018-02-06 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 2018-02-06
401 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | AFC01552 | 10-33113 | 2018-02-05 | 7039 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-05 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 401 | Solicito reparar conector de manguera de O2. | 2018-02-05 | MANTENCION CORRECTIVA | MANGUERA DE OXIGENO CON CONECTOR DIAMOND EN MAL ESTADO, REEMPLAZO. VENTILADOR OPERATIVO. |  | NO | NO |  |  | NO | ESTE CONECTOR NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO PUES EL CONECTOR FUE TOMADO DE OTRO VENTILADOR. | 2018-02-05 | 3300 | 1.0 | 3300 | CONECTOR DIAMOND | [10 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-02-05 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 0 | 2018-02-05
402 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020431 | 10-44764 | 2018-02-06 | 4539 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-06 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 402 | Solicito revisión de desfibrilador y asegurar si el equipo esta operativo y desfibrilando. | 2018-02-06 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambia batería |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-07 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-02-07 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 1 | 2018-02-07
403 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC CV | ACCESORIOS | GE | EA007S5A | 1010090080015 | SN | 2018-01-12 | 27728 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-06 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 403 | Cable cortado. | 2018-02-06 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio se encuentra con su capa de cable protector vencida, dejando expuestos los cables conectando a los electrodos, los que se encuentran cortados. Irreparable. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 21/18. | 2018-02-06 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MATIAS LEITON |  | 2018-02-06 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 2018-02-06
404 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED | HDGU60185 | 10-44761 | 2018-02-06 | 7040 | MCC | T3 | UEM | 2018-02-06 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 404 | Marca fallo sonda del aire. | 2018-02-06 | [7 empty] | NO | Término en base a finalización de OT 12216 de fecha 05-07-2018. oj | 2018-08-23 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-23 |  |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-08-23 | 198 | 2018-08-23
405 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP | OP 913 | 134 | sn | 2018-02-06 | 7521 | MCC | T4 | STE | 2018-02-06 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 405 | Fibra con 18% de visibilidad. | 2018-03-06 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-03-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-03-06 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-03-06 | 28 | 2018-03-06
406 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | HOPKINS | 26003AA |  | 2016-06-29 | 21148 | MCC | T4 | STE | 2016-06-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 1631 | Lente se encuentra fatigado. | 2016-06-29 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Reparado. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-06 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-02-06 | SI |  | 2016 | FEBRERO | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2018-02-06 | 587 | 2018-02-06
407 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR PURITAN BENETT | NPB 295 | G02849181 | 10-31516 | 2018-02-06 | 7241 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-06 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 407 | No enciende luz en la pantalla, dificultando su uso. Acc: cable de poder, interfaz y sensor. | 2018-02-06 | OTROS | Equipo obsoleto, compra de repuestos no disponible. Backlight no reparado. Se devuelve al servicio original. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Adjunto guía de servicio de OT 22647, la cual fue generada por falta de backlight. | 2018-02-06 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-02-06 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 2018-02-06
408 | CERRAR OT |  | UEI | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900028 | 10-39902 | 2018-02-07 | 5589 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-07 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 408 | Boton de presión arterial malo. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA CAMBIO DE BOTONES EN PLACA PRINCIPAL. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-03 | 1865 | 6.0 | 11190 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-03 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-04-03 | 55 | 2018-04-03
409 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 10MM | UAPQ | INSTRUMENTAL | R.WOLF | PANOVIEW | 5000311281 |  | 2018-02-07 | 7524 | MCC | T4 | STE | 2018-02-07 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 409 | Visión borrosa. | 2018-03-20 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA, AJUSTE DE GARANTÍA | [5 empty] | NO |  | 2018-03-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 2018-03-12 | FAIQ |  |  |  | 2018-03-20 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-03-20 | 41 | 2018-03-20
410 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 2.7MM | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | HOPKINS | 27018B |  | 2018-02-07 | 7525 | MCC | T4 | STE | 2018-02-07 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 410 | Sin visibilidad. Visión nublada. | 2018-03-06 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-03-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-03-06 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-03-06 | 27 | 2018-03-06
411 | TRABAJO TERMINADO | PIEZO DE MANO | UAPQ | INSTRUMENTAL | ALCON | INFINITI OZil | 1403495103X | SN | 2018-02-07 | 7527 | MCC | T4 | STE | 2018-02-07 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 411 | Queda una pieza (insumo desechable) atorado en punta. | 2018-06-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | 2018-06-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-06-28 | 141 | 2018-06-28
412 | ESPERA SALIDA STE | PIEZO DE MANO | UAPQ | INSTRUMENTAL | ALCON | INFINITI OZil | 1403495103X | SN | 2018-02-07 | 7527 | MCC | T4 | STE | 2018-02-07 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 411 | Queda una pieza (insumo desechable) atorado en punta. | 00-00-0000 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
413 | TRABAJO TERMINADO | UTRATA | UAPQ | INSTRUMENTAL | DUCKWORTH & KENT | 2-714-1NR8 | SN | SN | 2018-02-07 | 7528 | MCC | T4 | STE | 2018-02-07 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 413 | Chueca. | 2018-02-07 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-06-28 | 141 | 2018-06-28
414 | TRABAJO TERMINADO | UTRATA | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUMEX | 4-0311T | SN | SN | 2018-02-07 | 7529 | MCC | T4 | STE | 2018-02-07 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 414 | Chueca. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | 2018-06-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-06-28 | 141 | 2018-06-28
415 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MUKA | AHC1100 | 34350 | 10-40808 | 2018-02-07 | 6636 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-07 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 415 | Solicito reparación urgente de cama 4 UPC. La cabecera se cae y no logra ser elevada. | 2018-02-07 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMA CON PROBLEMAS EN EL MOTO-REDUCTOR QUE ACCIONA EL RESPALDO, REEMPLAZO. CAMA OPERATIVA. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-07 | 3300 | 2.0 | 6600 | MOTOR FOWLER MUKA 3008-003-032 | 1 | 600000 | 600000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-02-07 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 0 | 2018-02-07
416 | ANALISIS DE FALLA STE |  | UPC CV | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69074 | 10-40690 | 2018-02-07 | 27748 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-07 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 416 | Emite sonido constante de alarma. Error 118. | 00-00-0000 |  | SIN CABLE DE POWER SIN SOPORTE | [7 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 963 | 2018-02-13 | braun | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
417 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL |  |  |  | 2018-02-07 | 7405 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-07 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1658 | Solicito arreglar soporte de botonera. | 2018-02-07 | MANTENCION CORRECTIVA | [Se instalan 7 soportes de botonera, que se encontraron dañados. Equipo operativo | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-07 | 4074 | 2.0 | 8148 | Soporte de botoneras Omnicell | 7 | 7000 | 49000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-02-07 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 0 | 2018-02-07
418 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL |  |  |  | 2018-02-07 | 6779 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-07 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 418 | Reconfigurar omnicell UCI-A, UCI-B y UPC. Timer de cierre de cajones a 2 minutos. | 2018-02-07 | MANTENCION CORRECTIVA | SE RECONFIGURAN LOS TIEMPOS DE CERRADO DE USUARIOS DE LOS OMNICELL DE UCI-A, UCI-B E UCI-INTERMEDIO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-07 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-02-07 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 0 | 2018-02-07
419 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260020-01 | 10-39783 | 2018-02-07 | 7522 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-07 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 419 | Monitor no logra sensar presión arterial. Se envía para revisión. Acc: cable de poder y mango PANI. | 2018-02-08 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambia válvula de alivio presion |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-08 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-02-08 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 1 | 2018-02-08
421 | TRABAJO TERMINADO | MOTOR PEQUEÑOS FRAGMENTOS | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP | GA671 | 1370 | SN | 2018-02-07 | 7531 | MCC | T4 | STE | 2018-02-07 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 421 | Motor no tiene fuerza. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN POR SEGUNDA VEZ YA QUE NO TUVO FUERZA AL MOMENTO DE UTILIZARLO. LA EMPRESA LO DEJA OPERATIVO ADEMAS SE DEJA OPERATIVA BATERÍA DEL EQUIPO CON SERIE Nº 13673 REF: GA666 | [5 empty] | NO |  | 2018-05-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-05-03 | SI |  | FEBRERO | MAYO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-05-03 | 85 | 2018-05-03
422 | TRABAJO TERMINADO | HOLA LARINGO MC001 | UAPQ | INSTRUMENTAL | KOWE | HAPLIGRATE C |  |  | 2018-02-07 | 7530 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-09 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1662 | Tornillo perdido, no permite correcta utilización. Reemplazar tornillo. | 2018-02-09 | MANTENCION CORRECTIVA | Se ensambla hoja laringo. Se instala tornillo nuevo y se sella con quimico para pernos. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-09 | 4074 | 1.5 | 6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELAUNOY | 13458596-K | 2018-02-09 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 0 | 2018-02-09
423 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PAYKEL | MR 850 ALU | 60302003924 | 10-40284 | 2016-02-04 | 15630 | MCC | T4 | STE | 2016-02-04 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 423 | SD. | 2016-02-04 | MANTENCION CORRECTIVA | BASE CALEFACTORA CON PROBLEMAS DE CALENTAMIENTO, REEMPLAZO DE KIT ELEMENTO CALEFACTOR FISHER&PAYKEL REF 043041250, TESTEO GENERAL FUNCIONANDO NORMALMENTE. BASE CALEFACTORA OPERATIVA. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-07 | 3300 | 8.0 | 26400 | KIT ELEMENTO CALEFACTOR | 1 | 236810 | 236810 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-02-07 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 2018-02-07 | 734 | 2018-02-07
424 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | Z051146 | 10-33399 | 2016-08-11 | 21070 | MCC | T3 | UEM | 2016-08-11 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 424 | BIPAP no cicla. Acc: cable de poder 8. | 2016-08-11 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INOPERATVO, EQUIPO PRESENTA VARIAS FALLAS, LAS CUALES TIENEN UN COSTO ELEVADO DE REPARACION.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE ENVIAR INFORME 55_17 POR SECRETARIA | 2018-02-08 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-02-08 | SI |  | 2016 | FEBRERO | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2018-02-08 | 546 | 2018-02-08
425 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR | N600X | G11814467 | 10-38159 | 2018-02-08 | 7242 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-08 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 425 | Monitor no carga batería. Acc: cable de poder, interfaz y sensor. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE DETECTA BATERÍA SIN CARGA POR CUMPLIMIENTO DE VIDA ÚTIL. SE REALIZA CAMBIO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-16 | 1865 | 4.0 | 7460 | BATERIA | 1 | 12000 | 12000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VANESSA TORRES | 17971213-K | 2018-02-16 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-16 | 8 | 2018-02-16
426 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | ALARIS | ASENA GH MKIII | 800247118 | 10-33124 | 2018-02-08 | 7041 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-08 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 426 | Sin descripción del problema. Acc: cable de poder. | 00-00-0000 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
427 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | S0040B-L | LA201310060190071 | SN | 2018-01-10 | 3735 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-08 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 427 | Solicito reparación de cable de oxigeno de pulso. | 2018-02-08 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio presenta corte en su cable principal. Irreparable. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja de accesorio 22/18. Acta de entrega de accesorio 38/2018. | 2018-02-08 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 17356671-9 | 2018-02-08 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 2018-02-08
428 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR NO INVASIVO | RESPIRONICS | SYNCHRONY | 4752279 | 10-38259 | 2016-08-26 | 15791 | MCC | T3 | UEM | 2016-08-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 428 | Se detecta que no logra calefaccionar base calefactora. | 2016-08-26 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | NO OPERATIVO, EQUIPO CON PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN Y FALLA DE HUMIDIFICADO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO ES CONFIABLE SU USO | 2018-02-09 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LIA URRUTIA |  | 2018-02-09 | SI |  | 2016 | FEBRERO | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2018-02-09 | 532 | 2018-02-09
429 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | HEMODINAMIA | ACCESORIOS | SIEMENS | AXIOM Artis dfc | 35226 | 10-32938 | 2018-02-08 | 3429 | MCC | T3 | STE | 2018-02-08 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 429 | Solicito limpieza de contactos de cable ECG de angiógrafo. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambian los lead de cable ECG |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-05 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TERESITA CUADRA | 10207324-K | 2018-07-05 | SI |  | FEBRERO | JULIO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-07-05 | 147 | 2018-07-05
430 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | INSUFLADOR LAPAROSCOPIA | STRYKER | 1033435 | 0606CE066 | sn | 2018-02-08 | 7533 | MCC | T4 | STE | 2018-02-08 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1681 | Conexión a manguera en fuga. | 2018-02-08 | MANTENCION CORRECTIVA | Insuflador presenta fuga en conector de entrada de CO2. Se apreto e hicieron pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-26 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 965 | 2018-02-15 | STRYKER | EFECTUAR MANTENCION CORRECTIVA | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-03-26 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-26 | 46 | 2018-03-26
431 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | CAMA ELECTRICA | ACARE | HCB-M0032 |  |  | 2018-01-07 | 6673 | MCC | T3 | UEM | 2018-01-07 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1822 | Se solicita reparación de baranda de cama. | 2018-01-07 | MANTENCION CORRECTIVA | Cama electrica con soportes dañados, seguros quebrados, se procedió a realizar limpieza y ajuste de barandas. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-15 | 4074 | 2.5 | 10185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JUBITZA CURIQUEO | 15951116-2 | 2018-05-15 | SI |  | ENERO | MAYO | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 2018-05-15 | 128 | 2018-05-15
432 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941629 | 10-37013 | 2017-10-10 | 3836 | MCC | T3 | UEM | 2017-10-10 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2373 | BIC jeringa falla. | 2017-10-10 | CONTRAPARTE TECNICA | SE REVISA AL LLEGAR DE SERVICIO TÉCNICO EXTERNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-07 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GLORIA PEREZ | 14227084-7 | 2018-02-07 | SI |  | 2017 | FEBRERO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2018-02-07 | 120 | 2018-02-07
433 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69410 | 10-39481 | 2017-08-30 | 2736 | MCC | T3 | UEM | 2017-08-30 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2028 | NO RECONOCE JERINGA | 2017-08-30 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REVISA BOMBA CON JERINGAS BD SIN ARROJAR PROBLEMAS, PRUEBAS DE INFUSIÓN. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-02-07 | 1865 | 7.0 | 13055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-02-07 | SI |  | 2017 | FEBRERO | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2018-02-07 | 161 | 2018-02-07
434 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69566 | 10-39491 | 2017-08-08 | 2710 | MCC | T3 | UEM | 2017-08-08 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 730 | NO RECONOCE JERINGA | 2018-02-07 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REVISA BOMBA CON JERINGAS BD SIN ARROJAR PROBLEMAS, PRUEBAS DE INFUSIÓN. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-02-07 | 1865 | 7.0 | 13055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-02-07 | SI |  | 2017 | FEBRERO | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2018-02-07 | 183 | 2018-02-07
435 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33121 CLICK LINE | 33300 |  | 2018-02-09 | 7540 | MCC | T4 | STE | 2018-02-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 435 | Sin filo, por favor reparar. | 2018-02-09 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | 2018-06-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-06-28 | 139 | 2018-06-28
436 | TRABAJO TERMINADO | PINZA MOSQUITO | UAPQ | TORRE LAPAROSCOPICA | TUT INSTRUMENTS | 03.1001.12 |  |  | 2018-02-09 | 7541 | MCC | T4 | STE | 2018-02-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 436 | Punta dañada. | 2018-02-09 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | 2018-08-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-21 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-08-21 | 193 | 2018-08-21
437 | TRABAJO TERMINADO | PINZA MOSQUITO | UAPQ | INSTRUMENTAL | TUT INSTRUMENTS | 03.1001.12 |  |  | 2018-02-09 | 7542 | MCC | T4 | STE | 2018-02-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 437 | Punta dañada. | 2018-02-09 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 10 /2018 | 2018-06-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-06-28 | 139 | 2018-06-28
438 | TRABAJO TERMINADO | PINZA DE COLAGENO | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 28378 CH | ZV 02 | hgf025 | 2018-02-09 | 7543 | MCC | T4 | STE | 2018-02-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 438 | Puntas de pinzas no se juntan. | 2018-02-09 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | ENERO | JUNIO | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-06-20 | 131 | 2018-06-20
439 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC CV | ACCESORIOS | GE | BET3307A | 20150122006 | SN | 2018-02-01 | 27744 | MCC | T3 | STE | 2018-02-09 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 439 | No sensa. | 2018-02-01 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 45M/2018. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | FEBRERO | OCTUBRE | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-10-18 | 251 | 2018-10-18
440 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CIRUGIA | ACCESORIOS | GE | DINAMAP |  |  | 2018-02-02 | 3750 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-09 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1664 | Solicito revisión y reparación. Interfaz y sensor. | 2018-02-09 | MANTENCION CORRECTIVA | Se quechea funcionamiento de sensor SPO2. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-09 | 4074 | 1.5 | 6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SUSANA ARRIAGADA | 16231641-9 | 2018-02-09 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 0 | 2018-02-09
441 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | GE | 2386P-I | 2150529256 |  | 2018-02-01 | 26749 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-09 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 441 | No funciona, favor revisar. | 2018-02-09 | [7 empty] | NO | Cerrado según acta de entrega de accesorios 13/18. OJ, | 00-00-0000 | 3300 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 |  |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 0 | 2018-02-09
442 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC CV | ACCESORIOS | MASIMO |  |  |  | 2018-02-07 | 27749 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 442 | No detecta parámetros. | 00-00-0000 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-12 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MATIAS LEITON |  | 2018-02-12 | SI | 24/18 | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 3 | 2018-02-12
443 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-02-05 | 7038 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-09 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 443 | Transmisión de sensor de SO2 sin marca. | 2018-02-09 | MANTENCION CORRECTIVA | SENSOR OPERATIVO, SE REVISA SENSOR CON SIMULADOR SIN ENCONTRAR CORTES O FALLAS EN LA TRANSMISION | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 55M/2018 con fecha 23-11-2018. oj | 2018-02-12 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-12 |  |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 3 | 2018-02-12
444 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL MESA | UAPQ | ACCESORIOS | MAQUET | 10016000 | 17886 |  | 2018-02-08 | 7536 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-09 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 444 | Brazal no se queda en posición. Favor reparar. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | AJUSTES MECÁNICOS DEL SISTEMA DE ANCLAJE, BRAZAL OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-14 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 13458596-K | 2018-02-14 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-14 | 5 | 2018-02-14
445 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ DE SENSOR DE FLUJO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | SLE LIMITED | SLE 5000 | SN | SN | 2018-02-09 | 7042 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 445 | Revisión cable de conexión con sensor de flujo | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA CABLE SE ENCUENTRA BIEN CON CONTINUIDAD EN SUS CONEXIONES |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-12 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-02-12 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 3 | 2018-02-12
446 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | RESPIRONICS | SYNCHRONY | 4752287 | 10-37033 | 2017-10-31 | 24597 | MCC | T3 | UEM | 2017-10-31 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2551 | CALEFACTOR CON PROBLEMAS | 2017-10-31 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | NO OPERATIVO, EQUIPO CON PROBLEMAS PROGRAMACIÓN Y FALLA DE HUMIDIFICADOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ES CONFIABLE SU USO | 2018-02-09 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LIA URRUTIA |  | 2018-02-09 | SI |  | 2017 | FEBRERO | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2018-02-09 | 101 | 2018-02-09
447 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941631 | 10-37020 | 2018-02-12 | 6780 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-12 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1665 | Marca error de embolo. | 2018-02-12 | MANTENCION CORRECTIVA | BIC presenta fallo de embolo. Se calibra y ajusta. Se hacen pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-12 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-02-12 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 0 | 2018-02-12
448 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | LIGHT | 6225152 | 10-33643 | 2018-02-09 | 7539 | MCC | T2 | UEM | 2018-02-12 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 448 | Monitor con falla en medición de parámetros. Se solicita evaluación. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, EQUIPO CON FALLA DE SDRAM, NO PERMITIENDO LA VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS, SE REALIZA REEMPLAZO SDRAM (TIME KEEPER), EN MCU, RE-PROGRAMACIÓN DE EQUIPO, PRUEBA COMPLETA DE FUNCIONAMIENTO. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, EQUIPO SIN BATERIAS | 2018-04-12 | 4074 | 12.0 | 48888 | TIME KEEPER SDRAM | 1 | 6000 | 6000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14599299-3 | 2018-04-12 | SI |  | FEBRERO | ABRIL | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 2018-04-12 | 59 | 2018-04-12
449 | TRABAJO TERMINADO | UNIDAD DENTAL | ODONTOLOGIA | SONDA DE ULTRASONIDO | DAVI ATLANTE | CROMA | K021104 |  | 2018-02-12 | 4390 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-12 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 449 | Solicito reparar cable terminal ultrasonido equipo dental fisurados. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | MANGUERA DE SILICONA PROTECTORA EXTERNA CORTADA, SE PROCEDE A DESARMAR CONECTOR (AGRIPADO), RECONEXIÓN Y PULIDO DE TERMINAL ULTRASONIDO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-20 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALFREDO ESCOBAR |  | 2018-02-20 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 8 | 2018-02-20
450 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR DE ECG MULTIPARAMETROS | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484746WA | 10-42061 | 2018-02-12 | 28970 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-12 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 450 | Sin fuerza para medir P/A. Acc: Cable de poder, interfaz PANI y mango PANI. | 2018-02-12 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA EQUIPO NO ENCONTRÁNDOSE FALLA SEÑALADA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-13 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SUSANA ARRIAGADA | 16231641-9 | 2018-02-13 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 1 | 2018-02-13
451 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | HEALTH FORCE | CLASSIC 90 | J2600HB00075 | 10-37747 | 2018-02-12 | 4543 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-12 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 451 | Solicito revisar y reparar equipo. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA REPARACIÓN INTERNA DE MONITOR Y SUJECIÓN A CARCASA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-13 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-02-13 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 1 | 2018-02-13
452 | TRABAJO TERMINADO | DISCO AMPUTACION | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2018-02-12 | 7544 | MCC | T4 | STE | 2018-02-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 452 | Instrumental con tornillo suelto. (Reparado enero 2018). | 2018-02-12 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | ENERO | JUNIO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-06-20 | 128 | 2018-06-20
453 | TRABAJO TERMINADO | SEPARADOR VOLKMANN | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2018-02-12 | 7546 | MCC | T4 | STE | 2018-02-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 453 | Separador oxidado. | 2018-02-12 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-09-03 | 203 | 2018-09-03
454 | TRABAJO TERMINADO | SEPARADOR VOLKMANN | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2018-02-12 | 7547 | MCC | T4 | STE | 2018-02-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 454 | Separador oxidado. | 2018-02-12 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-09-03 | 203 | 2018-09-03
455 | TRABAJO TERMINADO | PINZA MOSQUITO | UAPQ | INSTRUMENTAL | TUT INSTRUMENTS | 03.1002.12 | 7548 |  | 2018-02-12 | 7548 | MCC | T4 | STE | 2018-02-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 455 | Pinza no cierra. | 2018-02-12 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | FEBRERO | JUNIO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-06-20 | 128 | 2018-06-20
456 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | OTOSCOPIO | WELCH ALLYN | 727xx |  |  | 2018-02-12 | 5596 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-12 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 456 | No funciona. Sin ampolleta. | 2018-02-12 | MANTENCION CORRECTIVA | Ampolleta faltante. Se instala una nueva. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-12 | 4074 | 0.5 | 2037 | Ampolleta otoscopio | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ |  | 2018-02-12 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 0 | 2018-02-12
457 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | OTOSCOPIO | WELCH ALLYN | 727xx |  |  | 2018-02-12 | 5597 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-12 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 457 | No funciona. | 2018-02-12 | MANTENCION CORRECTIVA | Ampolleta quemada. Reemplazada. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-12 | 4074 | 0.5 | 2037 | Ampolleta otoscopio | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ |  | 2018-02-12 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 0 | 2018-02-12
458 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | OTOSCOPIO | WELCH ALLYN | 29000 | SN | 26415 | 2018-02-12 | 5595 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-12 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 458 | Sin ampolleta. | 2018-02-12 | MANTENCION CORRECTIVA | REEMPLAZO DE AMPOLLETA | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE ENTREGA SIN PILAS | 2018-02-14 | 3300 | 1.0 | 3300 | AMPOLLETA 2.5 VOLTS | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LUCILA PEREZ | 9716939-K | 2018-02-14 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 2 | 2018-02-14
459 | TRABAJO TERMINADO |  | BANCO DE SANGRE | AGITADOR DE PLAQUETAS (INCUBADORA Y AGITADOR) | PITEC S.A. | PT-48 | 1129525 | 10-38701 | 2018-02-13 | 20925 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-13 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 459 | Reparación y calibración de agitador de plaquetas. | 2018-02-13 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara y refuerza acrilico |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-13 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NELSON TORRES | 13584998-7 | 2018-02-13 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 0 | 2018-02-13
460 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR ECG MULTIPARAMETROS | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484743WA | 10-41925 | 2018-02-12 | 28969 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-13 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1666 | Solicito revisión y reparación. | 2018-02-13 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo presenta fallo en derivadas II y III, modulo en falla. Desconfiguración de modulo de PANI. Se chequea completo. Equipo operativo. |  | NO | NO |  |  | NO | Modulo intercambiado por uno de equipo en baja. -OJ. | 2018-02-14 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-02-14 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 1 | 2018-02-14
461 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ DE SENSOR DE FLUJO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | SLE LIMITED | 6656 |  |  | 2018-02-13 | 7047 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-13 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 461 | Revisión. | 2018-02-13 | MANTENCION CORRECTIVA | Accesorio presenta discontinuidad de la señal entre ambos extremos, indicando un corte interno irreparable sin disección. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja 26/18. Acta de entrega de accesorio 46/18. | 2018-02-13 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LIBIS CASAS | 8732908-9 | 2018-02-13 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 0 | 2018-02-13
462 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NELLCOR | RSY002DN | 140145960 |  | 2018-01-16 | 7029 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-13 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 462 | Cable roto en ambos extremos. | 2018-02-13 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio muestra desgaste y vencimiento del cable protector alrededor de los sensores, haciendo que cables conductores puedan tomar contacto con la piel del paciente. Irreparable. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja 27/18. Acta de entrega de accesorio 8/18. | 2018-02-13 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LIBIS CASAS | 8732908-9 | 2018-02-13 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 0 | 2018-02-13
463 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR PURITAN BENETT | NPB 295 | G02848999 | 10-31514 | 2018-02-12 | 7244 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-12 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 463 | Solicito reparación de monitor quebrado. Acc: cable de poder e interfaz saturometria. | 2018-02-12 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REPARA CARCASA DE MONITOR CON APARENTE CAÍDA, PRUEBAS DE SATUROMETRIA. |  | NO | NO |  |  | SI |  | 2018-02-14 | 1865 | 8.0 | 14920 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-02-14 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 2 | 2018-02-14
464 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | NELLCOR | RSY002DN | 130068144 | SN | 2018-02-12 | 5446 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-12 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 464 | SD. | 2018-02-12 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio con su circuito de fotodiodos abierto sin señales de desgaste externo o vencimiento de material. Irreparable. | [5 empty] | NO | Acta de baja 25/18. Acta de entrega de accesorio 44/18. | 2018-02-13 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA |  | 2018-02-13 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 1 | 2018-02-13
465 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MEZCLADOR DE OXIGENO/AIRE (BLENDER) | BIOMED |  | 122N088 | 10-35485 | 2017-04-28 | 29151 | MCC | T3 | UEM | 2017-04-28 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 339 | No funciona. | 2017-04-28 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | OPERATIVO, EQUIPO REVISADO Y REPARADO EN STE. INSPECCIONADO Y ARMADO POR UEM | SI | NO | NO | NO | SI | NO |  | 2018-02-13 | 4074 | 5.0 | 20370 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LIBIS CASAS | 8732908-9 | 2018-02-13 | SI |  | 2017 | FEBRERO | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2018-02-13 | 291 | 2018-02-13
466 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MEZCLADOR DE OXIGENO AIRE (BLENDER) | BIOMED | 2003 | B1201840 | 10-40164 | 2017-05-23 | 29159 | MCC | T4 | STE | 2017-05-23 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1053 | Problemas de flujo. | 2017-05-23 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | OPERATIVO, EQUIPO REVISADO Y REPARADO EN STE. INSPECCIONADO Y ARMADO POR UEM | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-13 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LIBIS CASAS | 8732908-9 | 2018-02-13 | SI |  | 2017 | FEBRERO | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2018-02-13 | 266 | 2018-02-13
467 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MEZCLADOR DE OXIGENO/AIRE (BLENDER) | BIOMED |  | 121201844 | 10-39322 | 2017-04-18 | 29108 | MCC | T4 | STE | 2017-04-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 226 | MARCA OXIGENO ERRONEO. | 2017-04-18 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | OPERATIVO, EQUIPO REVISADO Y REPARADO EN STE. INSPECCIONADO Y ARMADO POR UEM | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-13 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-13 |  |  | 2017 | FEBRERO | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2018-02-13 | 301 | 2018-02-13
468 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2018-01-22 | 6770 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-13 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 468 | Favor revisar. | 2018-02-13 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio presenta desgaste en sus terminales a paciente. Irreparable. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja 28/18. Acta de entrega de accesorio 14/18. | 2018-02-13 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-02-13 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 0 | 2018-02-13
469 | TRABAJO TERMINADO | MANGUERA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-02-13 | 7551 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-13 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 469 | Instalar conector diamond a manguera de O2. | 2018-02-13 | MANTENCION CORRECTIVA | REEMPLAZO CONECTOR DIAMOND | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-14 | 3300 | 1.0 | 3300 | TERMINAL COLA BRONCE | 1 | 1900 | 1900 | CONECTOR O2 DIAMOND | 1 | 23000 | 23000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-02-14 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 1 | 2018-02-14
472 | TRABAJO TERMINADO | HEMOSULTOR | ODONTOLOGIA | OTRO | DAVI ATLANTE | CROMA | K021082 | 10-39293 | 2018-02-14 | 4393 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-14 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 472 | Solicito reparar Hemosultor y eyector salida. Equipo dental de clínica 10 Ortodoncia. No cortan. | 2018-02-14 | MANTENCION CORRECTIVA | DESARME COMPLETO PARA LIMPIEZA DE: TRAMPAS DE SOLIDO, EYECTOR, HEMOSUCTOR, MANGUERAS DE VACÍO. TESTEO DE ASPIRACIÓN EN AMBAS TOMAS EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-23 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALFREDO ESCOBAR |  | 2018-02-23 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-23 | 9 | 2018-02-23
473 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL |  |  | SN | SN | 2018-02-14 | 4546 | MCC | T4 | STE | 2018-02-14 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 473 | Solicito reponer. | 2018-09-04 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL EN MAL ESTADO. SE HACE ENTREGA DE INFORME DE BAJA Nº 33/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL EN MAL ESTADO. SE HACE ENTREGA DE INFORME DE BAJA Nº 33/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 33 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-09-04 | 202 | 2018-09-04
474 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT10210177SA | 10-44762 | 2018-02-14 | 7245 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-14 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 474 | Equipo no carga batería. Acc: cable de poder e interfaz PANI. | 2018-02-14 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara conector de voltaje cambio de baterias | SI |  |  |  |  | NO |  | 2018-02-14 | 4074 | 3.0 | 12222 | bateria 6v 3a | 1 | 5300 | 5300 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-02-14 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 0 | 2018-02-14
475 | TRABAJO TERMINADO | MANOMETRO | ENDOSCOPIA | OTRO | FUJINON | LT-7 | 18145 | SN | 2018-02-13 | 17325 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-14 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 475 | No baja a cero. | 2018-02-14 | OTROS | OPERATIVO, VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE INSTRUMENTO DE HERMETICIDAD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | REVISIÓN DE AJUSTE DE LA AGUJA, SE POSICIONA EN 0 | 2018-02-14 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA VALDEBENITO | 15095695-1 | 2018-02-14 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 0 | 2018-02-14
476 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | LAMPARA QUIRURGICA CON SATELITE |  |  |  |  | 2018-02-14 | 7703 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-14 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 476 | Revisar y reparar lampara quirúrgica pabellón 11. | 2018-02-14 | MANTENCION CORRECTIVA | lampara con ampolleta quemada se reemplaza | SI | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-14 | 4074 | 2.0 | 8148 | ampolleta bipin | 1 |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-02-14 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 0 | 2018-02-14
477 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN |  | SN | SN | 2018-01-12 | 6614 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 477 | No realiza lectura, no enciende luz. | 2018-02-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio presenta corte interno de alimentación a fotodiodos generado por desgaste y uso. Se realiza recambio. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja 29/18. Acta de entrega de accesorio 48/18. | 2018-02-14 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-02-14 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 0 | 2018-02-14
478 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | IM220-040 | 12F1014 | SN | 2018-02-14 | 7705 | MCC | T4 | STE | 2018-02-14 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 478 | Poca visibilidad. | 2018-02-14 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-03-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-03-06 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-03-06 | 20 | 2018-03-06
479 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 40 | B230271 | 10-37313 | 2018-02-14 | 6782 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-14 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 706 | Suena sin parar, solo se silencia enchufado. | 2018-02-14 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo con buzzer pegado. Solo se silencia enchufado. Se resetea el equipo, volviendo a seteo de fabrica. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-15 | 4074 | 3.5 | 14259 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-02-15 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 1 | 2018-02-15
480 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69545 | 10-39488 | 2017-12-28 | 7001 | MCC | T4 | STE | 2017-12-28 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2949 | BOMBA MALA, POR FAVOR REVISAR | 2017-12-28 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, REVISIÓN DE PORTA EMBOLO, LIMPIEZA Y AJUSTE, PRUEBA DE RECORRIDO Y OCLUSIÓN | SI | NO | NO | NO | NO | NO | P-1 125 mmHg, P-2 220 mmHg, P-3 600 mmHg | 2018-02-14 | 4074 | 8.0 | 32592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-02-14 | SI |  | 2017 | FEBRERO | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-02-14 | 48 | 2018-02-14
482 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DF ASPIRACION | AEROS | TOTEL-L-VAC |  | 10-36271 | 2017-12-18 | 7203 | MCC | T3 | UEM | 2017-12-18 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2891 | PROBLEMA EN BATERIA | 2017-12-18 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-15 | 1865 | 4.0 | 7460 | BATERIA | 1 | 9000 | 9000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-02-15 | SI |  | 2017 | FEBRERO | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2018-02-15 | 59 | 2018-02-15
483 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ DE SENSOR DE FLUJO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | SLE LIMITED | SLE 5000 | SN | SN | 2018-02-14 | 7555 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 483 | SD. | 2018-02-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz presenta corte interno en la señal. Irreparable sin intervenir en el accesorio. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja 30/18. Acta de entrega de accesorio 51/18. | 2018-02-14 | 4074 | 0.5 | 2037 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-02-14 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 0 | 2018-02-14
484 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | LARINGOSCOPIO | VITALIFE | PROFESSIONAL | SN | SN | 2018-02-15 | 4881 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-15 | IGNACIO VALDIVIA | 8380093-3 | NO | 484 | Equipo en uso de entubación, no funciona ampolleta al momento de introducir, se apaga en 3 ocaciones. Equipo de unidad de recién nacido inmediato. | 2018-02-15 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO.SE REALIZA REVISION DE LARINGOSCOPIO SIN ENCONTRAR PROBLEMAS CON AMPOLLETA O MANGO. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-02-15 | 1865 | 2.0 | 3730 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 17678017-9 | 2018-02-15 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 0 | 2018-02-15
485 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | LAMPARA QUIRURGICA | DRAGER |  |  |  | 2018-02-15 | 7706 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-15 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 485 | Reparar lampara pabellón 11. | 2018-02-15 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA ASISTENCIA DE URGENCIA POR FALLA DE ANTORCHA, SE REALIZA INSPECCIÓN Y CAMBIO DE ZOQUETES, LIMPIEZA DE CONTACTOS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-16 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-02-16 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 1 | 2018-02-16
486 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | PENSIONADO | CAMA ELECTRICA | HILL-ROM |  |  |  | 2018-02-15 | 6676 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-16 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 486 | Control remoto con cables sueltos. Cama 601A. | 00-00-0000 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
487 | TRABAJO TERMINADO |  | UMA | BOMBA DF ASPIRACION | AEROS | TOTEL-L-VAC |  | 10-36290 | 2018-02-16 | 27690 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-16 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1661 | No aspira. | 2018-02-19 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo no aspira, se detecta manguera de demanda regulador de presion malo. Se reemplaza. Equipo operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-19 | 4074 | 3.5 | 14259 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-02-19 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 3 | 2018-02-19
488 | TRABAJO TERMINADO | PINZA DE REDUCCION | UAPQ | INSTRUMENTAL | STRYKER | M10023 | 702932 | 42 | 2018-02-16 | 7714 | MCC | T4 | STE | 2018-02-16 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 488 | No se fija. | 2018-06-20 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | FEBRERO | JUNIO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-06-20 | 124 | 2018-06-20
489 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR DE TRANSPORTE | NEWPORT | HT-50 | 6127892 | 10-33840 | 2018-02-16 | 5422 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-16 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 489 | Revisar, ya que ingresó agua. | 2018-02-16 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE INSPECCIONA VÁLVULA ESPIRATORIA, INSPECCIÓN INTERNA Y EXTERNA, PRUEBA DE FUGAS Y COMPLIANCE, PRUEBA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y ALARMAS SATISFACTORIA.- | NO | NO | NO | NO | NO | SI | EL EQUIPO POSEE UN SISTEMA DE DESPICHE EN LA CONEXIÓN ESPIRATORIA | 2018-02-16 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-02-16 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 0 | 2018-02-16
491 | TRABAJO TERMINADO | PINZA BIPOLAR | UAPQ | ACCESORIOS | WEM | BF-500 | SN | SN | 2018-02-16 | 7715 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-16 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 491 | No funciona. Acc: Cable. | 00-00-0000 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | se chequea pinza esta esta en buenas condiciones se revisa cable de conexión este esta< cortado al ser un equipo esterilizable no admite reparación se da de baja | [5 empty] | NO |  | 2018-02-19 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-02-19 | SI | 32/18 | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 3 | 2018-02-19
492 | TRABAJO TERMINADO |  | HEMODINAMIA | CALENTADOR DE CONTRASTE | BUACAR | B0512 | SN | 10-40811 | 2018-02-16 | 3430 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-16 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 492 | SD. | 2018-02-16 | MANTENCION CORRECTIVA | REEMPLAZO DE FUSIBLE TÉRMICO, REPARACIÓN VENTILADOR 12 VOLTS, REPARACIÓN PISTAS CIRCUITO IMPRESO. TESTEO FINAL. EQUIPO OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-20 | 3300 | 4.0 | 13200 | FUSIBLE TÉRMICO | 1 | 2240 | 2240 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-02-20 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-20 | 4 | 2018-02-20
493 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | V380171 | 10-33400 | 2018-02-19 | 28338 | MCC | T3 | UEM | 2018-02-19 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 493 | Reemplazo de batería de memoria para los parametros medidos del paciente. Bateria: Ni-mh 4.8 V, 70 mAh, marca VARTA. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO NO SE PUEDE RETIRAR DEL SERVICIO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN USO POR PACIENTE. SE CIERRA OT. POR NO DISPONIBILIDAD. | [5 empty] | NO | NO SE PUEDE REPARAR POR NO DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- | 2018-12-26 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-4 | 2018-12-26 | SI |  | FEBRERO | DICIEMBRE | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-12-26 | 310 | 2018-12-26
494 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | MEDICON | 330.50.18 | SN | SN | 2018-02-19 | 15006 | MCC | T4 | STE | 2018-02-19 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 494 | SD. | 2018-02-19 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL EN MAL ESTADO. SE HACE ENTREGA DE INFORME DE BAJA Nº 33/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL EN MAL ESTADO. SE HACE ENTREGA DE INFORME DE BAJA Nº 33/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 33 |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-09-04 | 197 | 2018-09-04
495 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | CAMA ELECTRICA | LINET | ELEGANZA | 20080095148 | 10-35972 | 2018-02-16 | 6447 | MCC | T3 | UEM | 2018-02-19 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 495 | Revisión cama 303-4 ya que se encuentra aparentemente bloqueado, y reparación ya que el control se desconecto. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMA SE REPARA RESPALDO Y SE CONECTA CONTROL. OPERATIVA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-03 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-09-03 | SI |  | FEBRERO | SEPTIEMBRE | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-09-03 | 196 | 2018-09-03
496 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | CAMA ELECTRICA | LINET | ELEGANZA | 20080095147 | 10-35953 | 2018-02-16 | 6446 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-19 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1669 | Revisión cama 303-1 ya que se encuentra bloqueada. | 2018-02-19 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo se encuentra bloqueado, se reinicia y desbloquea. Se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-19 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2018-02-19 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 0 | 2018-02-19
497 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941638 | 10-37002 | 2018-02-19 | 6783 | MCC | T4 | STE | 2018-02-19 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 497 | Error 29. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA NO MANIFIESTA PROBLEMAS, NO SE PUDO REPETIR ERROR 29. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, TESTEADA BAJO DIFERENTES VOLUMENES DE INFUSIÓN. BOMBA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-13 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-03-13 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-03-13 | 22 | 2018-03-13
498 | TRABAJO TERMINADO | CABLE ECG 10 DERIBADAS | UCI B | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG-1350K | 9681 | 10-41897 | 2018-02-19 | 6784 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-19 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | SI | 498 | Cable de electrocardiograma no sensa de manera continua. Acc: cable de poder, derivadas. | 2018-02-20 | MANTENCION CORRECTIVA | SE AJUSTA CONEXIÓN DE ENTRADA CABLE PACIENTE |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-20 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ISABEL MARZAN |  | 2018-02-20 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 1 | 2018-02-20
499 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | SQP | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-02-19 | 23089 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-19 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 499 | SD. | 2018-02-19 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Presenta corte de cable principal interno en el sector de conexión al sensor, ocasionando que el sensor no funcione al moverse el cable. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja 31/18. Acta de entrega de accesorio 55/18. | 2018-02-19 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GLORIA PEREZ | 14608773-6 | 2018-02-19 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 0 | 2018-02-19
500 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | ELECTROBISTURI ALTA POTENCIA | VALLEYLAB | FORCE 2 | F4J44336T | 10-32705 | 2018-02-20 | 28339 | MCC | T4 | STE | 2018-02-20 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 500 | Equipo en loop de reseteo. | 2018-02-20 | MANTENCION CORRECTIVA | El equipo se resetea en forma aleatoria, perdiéndose la configuración establecida. se envia a ste orden de servicio 400303665 medtronic se reemplaza fuente de poder |  | NO | SI |  |  | NO |  | 2018-07-05 | 4074 | 3.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 966 | 2018-02-22 |  | EFECTUAR PRESUPUESTO | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-07-05 | SI |  | FEBRERO | JULIO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-07-05 | 135 | 2018-07-05
501 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | SHIMADZU | MOBILE ART EVOLUTION | 41000334B007 |  | 2018-02-20 | 6785 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-20 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 501 | Equipo Rx portatil arroja erro F14. | 2018-02-20 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea falla 14 se solicita revisión por ste por garantía de cambio de baterías... se evalúa por STE y se re-calibra el equipo quedando operativo se adjunta informe tecnico international clinics |  | NO | NO | SI |  | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 6 | 2018-02-26
502 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | ELECTROBISTURI | ERBE | VIO300D | 11344158 | SN | 2018-02-20 | 7662 | MCC | T3 | UEM | 2018-02-20 | PABLO SILVA | 15097265-5 | 0 | 502 | Marca "error" al utilizar corte. | 00-00-0000 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | EQUIPO REPARADO EN STE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-06 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 969 | 2018-02-22 |  | EFECTUAR PRESUPUESTO | GEORGINA AGUILAR |  | 2018-11-06 | SI |  | FEBRERO | NOVIEMBRE | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-11-06 | 259 | 2018-11-06
503 | TRABAJO TERMINADO |  | LABORATORIO CLINICO | CENTRIFUGA UNIVERSAL |  |  |  |  | 2018-02-20 | 4023 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-20 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1671 | Solicito revisar. | 2018-02-20 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo varía la frecuencia del motor. Se detecta potenciometro controlador de la velocidad dañado. Se reemplaza potenciometro y se realiza limpieza de paneles y de electromecánica. Equipo operativo. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-21 | 4074 | 4.5 | 18333 | Potenciometro 5KA | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 16574108-1 | 2018-02-21 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 1 | 2018-02-21
504 | TRABAJO TERMINADO |  | KINESIOLOGIA | ELECTROESTIMULADOR | ENRAF NONIUS | TENSMED S84 | 1427980 09.050 | 10-43621 | 2018-02-20 | 7758 | MCC | T4 | STE | 2018-02-20 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 504 | Revisar TENS, no enciende al cargar. | 2018-02-20 | MANTENCION CORRECTIVA | TENS, NO ENCIENDE AL CARGAR. EQUIPO REVISADO POR LA EMPRESA ANDOVER, SEGÚN INFORME TÉCNICO SE REALIZA DESARME DEL EQUIPO Y SE PROCEDE A LIMPIEZA DE CONTACTOS, PARA SOMETER A PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO, PASANDO TODAS ESTAS SIN PROBLEMAS. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | REVISIÓN SIN COSTO | 2018-03-19 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 968 | 2018-02-22 | ANDOVER | AJUSTE DE GARANTÍA MANTENCIÓN | FERNANDO TAPIA | 12442265-5 | 2018-03-19 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-19 | 27 | 2018-03-19
505 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL |  |  |  | 2018-02-20 | 7408 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-20 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1672 | Boton urinometro malo. | 2018-02-21 | MANTENCION CORRECTIVA | Botón pegado, se volvió a conectar y se reinicio. Se hacen pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. | NO |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-02-21 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 13427136-1 | 2018-02-21 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 1 | 2018-02-21
507 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MEC | MAQUET | SERVO-I | 81337 | 10-42901 | 2018-02-19 | 7261 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-19 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 507 | Falla sensor y aparece chequear batería. | 2018-02-19 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Termino en base a finalización de OT 11017 el 09-07-2018. oj | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 0 | 2018-02-19
508 | TRABAJO TERMINADO | PUENTE DE CITOSCOPIO | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 27025 GF | EE | 2005 | 2018-02-20 | 7718 | MCC | T4 | STE | 2018-02-20 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | SI | 508 | Reparación de paleta apertura canal lateral derecho. | 2018-09-03 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-09-03 | 195 | 2018-09-03
509 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | RX BASICO PORTATIL | RADIOLOGIA | TRANSPORTIX | G-36841 | 10-37658 | 2017-12-20 | 27707 | MCC | T3 | UEM | 2017-12-20 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2920 | Equipo no se mueve. Problema de batería? Evaluación de funcionamiento. | 2017-12-20 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | equipo se da de baja |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-19 | 4074 | 10.0 | 40740 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA ALBERTINI | 13441490-1 | 2018-02-19 | SI |  | 2017 | FEBRERO | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2018-02-19 | 61 | 2018-02-19
510 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021082 | 10-39293 | 2018-02-21 | 4395 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-21 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 510 | Fuga de aire en equipo dental. Clínica 10. | 2018-02-21 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN FUGA DE AIRE, DESARME COMPLETO DE COMANDOS CONTROL EYECTOR Y HEMOSUCTOR, AJUSTE VÁLVULA DE CONTROL, CHEQUEO DE MEMBRANA, REGULACIÓN PRESIÓN DE AIRE. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | QUEDA PENDIENTE EL CAMBIO DE UNA MANGUERA QUE HA PERDIDO SUS CONDICIONES ORIGINALES Y ES POSIBLE QUE FALLE DE NUEVO | 2018-02-23 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALFREDO ESCOBAR |  | 2018-02-23 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-23 | 2 | 2018-02-23
511 | TRABAJO TERMINADO | LAMPARA INCUBADORA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | GE | GIRAFFE | 6600-0887-705 | SN | 2018-02-21 | 7564 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-21 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 511 | Luz mala. | 2018-02-21 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisa y se repara base de apoyo.... |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-21 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-02-21 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 0 | 2018-02-21
512 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 3.9MM | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | HOPKINS | 27005 BA |  | 2018-02-21 | 7723 | MCC | T4 | STE | 2018-02-21 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 512 | No se ve nada. Sufre caída en esterilización. | 2018-02-21 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-03-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-03-06 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-06 | 13 | 2018-03-06
513 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL |  |  |  | 2018-02-21 | 7904 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-21 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1675 | Cambio de lamina con luces led de cajón de medicamentos. | 2018-02-21 | MANTENCION CORRECTIVA | Placa PCB ASSY Flex dañada por acumulación de líquidos por sobrestock de ampollas. Se reemplaza. Equipo operativo. | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-02-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | PCB ASSY Flex | 1 | 93786 | 93786 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-02-21 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 0 | 2018-02-21
514 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PAYKEL | MR850AEK | 130619183460 | SN | 2018-02-21 | 7567 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-21 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 514 | Solicito revisión. Acc: interfaz de temperatura, vaso y set. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea no presentando fallas equipo operativo | [5 empty] | NO |  | 2018-02-23 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-02-23 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-23 | 2 | 2018-02-23
515 | TRABAJO TERMINADO | CABLE INTERFAZ T° | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FISHER & PAYKEL | 900MR869 | 2100231464 | SN | 2018-02-21 | 7566 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-21 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 515 | Revisar cable calefactor externo (azul). | 2018-02-21 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea durante toda la tarde no presentando mediciones erróneas estando estas dentro del rango de error admisible tanto en la sonda proximal como la distal cable operativo. | [5 empty] | NO |  | 2018-02-23 | 4074 | 4.5 | 18333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-02-23 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-23 | 2 | 2018-02-23
516 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | MICROMOTOR DE CIRUGIA | M/W&H IMPLANT | SI 923 | 1950 | 10-33085 | 2018-02-21 | 4396 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-21 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 516 | Micromotor presenta falla en conector (220V). | 2018-02-21 | MANTENCION CORRECTIVA | REEMPLAZO CONECTOR IEC 3 PINES 320 C14, FUSIBLE Y CONECTORES NUEVOS. LINEA DE ENTRADA EQUIPO OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-21 | 3300 | 4.0 | 13200 | CONECTOR IEC 320 C14 | 1 | 18000 | 18000 | TERMINALES | 4 | 460 | 1840 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALFREDO ESCOBAR |  | 2018-02-21 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 0 | 2018-02-21
517 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL | UAPQ | ACCESORIOS | MEDILAND | PA26 | 0442022V000 | SN | 2017-11-20 | 23446 | MCC | T3 | UEM | 2017-11-20 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 517 | No engancha correctamente en mesa quirúrgica. | 2017-11-20 | MANTENCION CORRECTIVA | BRAZAL PRESENTA RESORTE DE RETENCIÓN QUEBRADO MAS PIÑÓN DE ANCLE CON DIENTES DOBLADOS. SE HA REEMPLAZADO EL RESORTE Y CORREGIDO PROBLEMAS DEL PIÑÓN. BRAZAL OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-21 | 3300 | 4.0 | 13200 | RESORTE | 1 | 3000 | 3000 | PERNOS INOXIDABLES | 5 | 160 | 800 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-02-21 | SI |  | 2017 | FEBRERO | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2018-02-21 | 93 | 2018-02-21
518 | TRABAJO TERMINADO | MONITOR ANALIZADOR PRESION NO INVASIVA | UEM | OTRO | FLUKE | BP PUMP 2L | 1211022 | 10-36933 | 2018-02-21 | 28340 | MCC | T4 | STE | 2018-02-21 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 518 | Al encender el equipo únicamente prende su pantalla, sin mostrar nada en ella. | 2018-02-21 |  | Al encender el equipo únicamente prende su pantalla, sin mostrar nada en ella. | [5 empty] | NO | Equipo recibido en julio. | 2018-04-27 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 967 | 2018-02-22 | TDM | EFECTUAR MANTENCION CORRECTIVA | OSVALDO JARA | 17089580-8 | 2018-04-27 | SI |  | FEBRERO | JULIO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-04-27 | 65 | 2018-04-27
520 | CERRAR OT | MANGUITO PANI | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-02-22 | 7665 | MCC | T3 | UEM | 2018-02-22 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 520 | Reposición mango PANI monitor maquina de anestesia pabellon. | 2018-02-22 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA DE MANGO NIBP SE REMPLAZA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 4 | 2018-02-26
521 | TRABAJO TERMINADO |  | LABORATORIO CLINICO | AGITADOR | VORTEX MIXER | VM-300 | 504523 | SN | 2018-02-22 | 4024 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-22 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1673 | Solicito reparación de agitador Vortex. (Sección química). | 2018-02-22 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo no funciona como corresponde debido a su DIAC en fallo y su pulsador con grada. Operativo. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-23 | 4074 | 4.0 | 16296 | Diodo DIAC bidireccional DB3 | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PARADA | 8060510-2 | 2018-02-23 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 1 | 2018-02-23
522 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CIRUGIA | ACCESORIOS | GE | DINAMAP V100 |  | 10-41922 | 2018-02-22 | 28980 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-22 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1674 | Solicito reemplazo de set completo de saturometria malo. | 2018-02-22 | MANTENCION CORRECTIVA | Saturometro e interface dañadas (SPO2). Se reemplazan por insumos nuevos. Operativo. | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-02-22 | 4074 | 2.0 | 8148 | SENSOR MASIMO SET | 1 | 70000 | 70000 | INTERFACE MASIMO SET | 1 | 80000 | 80000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-02-22 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 0 | 2018-02-22
523 | TRABAJO TERMINADO | DEFLECTOR DE ALBARRAN | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 27026 EF | ZY 02 | SN | 2018-02-22 | 7725 | MCC | T4 | STE | 2018-02-22 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 523 | Quebrado en punta. Acc caja. | 2018-02-22 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  | 34 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-09-03 | 193 | 2018-09-03
524 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E500 | SN | 10-44780 | 2018-02-22 | 7606 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-22 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 524 | Ventilador con conexión de O2 mala. | 2018-02-22 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE CONECTOR AIRE |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-22 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-02-22 | SI |  | FEBRERO | ABRIL | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 0 | 2018-02-22
525 | TRABAJO TERMINADO |  | CLINICA DEL FUNCIONARIO | SILLON DENTAL |  |  |  | 10-31223 | 2018-02-23 | 28578 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-23 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 525 | Falla en turbina de equipo dental. | 2018-02-23 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO GENERAL, SE DA SOLUCIÓN A DOS PROBLEMAS ENCONTRADOS: REPARACIÓN DE EYECTOR, LIMPIEZA DE VENTURI. MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN VÁLVULA HIDRONEUMATICA. EQUIPO OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-26 | 3300 | 3.0 | 9900 | LUBRICANTE GRASA SILICONADA | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CECILIA HERRERA | 6577951-K | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 3 | 2018-02-26
526 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MINDRAY | A.S.X.0125CO | SN | SN | 2018-02-23 | 7569 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | SI | 526 | Monitor multiparametros no detecta sensor saturometria. | 2018-02-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz de saturometría no detecta al saturometro conectado a esta. Accesorio dado de baja. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja 34/18. Acta de entrega 61/18 | 2018-02-23 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-02-23 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 0 | 2018-02-23
527 | TRABAJO TERMINADO | PORTA AGUJA | UAPQ | INSTRUMENTAL | NOPA | AE/430-15 | SN | SN | 2018-02-23 | 7726 | MCC | T4 | STE | 2018-02-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 527 | Fisura en articulación. | 2018-02-23 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-09-04 | 193 | 2018-09-04
528 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | AFC01552 | 10-33113 | 2018-02-23 | 7568 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 528 | Solicito revisión y reparación de VM malo. | 2018-02-26 | MANTENCION CORRECTIVA | problemas en control de peep se limpia y lubrica vástago del sensor queda ok | [5 empty] | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
529 | TRABAJO TERMINADO |  | ANATOMIA PATOLOGICA | PLACA FRIA | LEICA | EG 1150C | 38838037 | 10-40051 | 2018-02-23 | 3935 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-26 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 529 | No tiene temperatura baja. | 2018-02-26 | MANTENCION CORRECTIVA | LIMPIEZA DE FILTROS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARLENE GERMAIN | 16574176-5 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | ABRIL | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
530 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | UAPQ | ACCESORIOS | DRAGER | 5204651 A7 | 08D23653 | SN | 2018-02-23 | 7731 | MCC | T3 | UEM | 2018-02-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 530 | Instrumental defectuoso. No marca parámetros correctamente. | 2018-02-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-06 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-04-06 | SI | 123/18 | FEBRERO | SEPTIEMBRE | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-04-06 | 42 | 2018-04-06
532 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL MESA | UAPQ | ACCESORIOS |  | PA26 | SN | SN | 2018-02-23 | 7730 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-26 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 532 | Defectuoso. No ancla bien y no controla movimiento necesario para la correcta utilización. | 2018-02-26 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN Y AJUSTE DEL GANCHO DE LIBERACIÓN, REEMPLAZO DE RESORTE QUEBRADO. OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-26 | 3300 | 2.0 | 6600 | RESORTE | 1 | 3000 | 3000 | PERNO INOX CON TUERCA | 1 | 200 | 200 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
533 | TRABAJO TERMINADO | CARRO DE PARO | UAPQ | OTRO |  | SN | SN | SN | 2018-02-23 | 7727 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-23 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 533 | Carro de paro tiene cierre de cajones sueltos. | 2018-02-23 | MANTENCION CORRECTIVA | PLACA DE ACRÍLICO QUE MANTIENE TODOS LOS CAJONES CERRADOS CON UN ÚNICO SELLO SUELTA. REPOSICIÓN DE TORNILLOS CENTRAJE Y AJUSTES DE ALTURA. OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-23 | 3300 | 2.0 | 6600 | TORNILLOS Y TUERCAS INOX | 4 | 200 | 800 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-02-23 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 0 | 2018-02-23
534 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UEI | ACCESORIOS | EDAN | SH5 12.01.110521-A0 | K11C00006900 | SN | 2018-02-16 | 5598 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-26 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 534 | Saturometro defectuoso. | 2018-02-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio presenta múltiples cortes en el sector de conexión al equipo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja 35/18. Acta de entrega 65/18. | 2018-02-26 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
535 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UEI | ACCESORIOS | EDAN |  | SN | SN | 2018-02-16 | 5599 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-26 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 535 | Defectuoso. | 26-02-0018 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio presenta múltiples cortes internos, tanto en el extremo de conexión al paciente como en el extremo de conexión al equipo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja 36/18. Acta de entrega 65/18. | 2018-02-26 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
536 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UEI | ACCESORIOS | EDAN |  | SN | SN | 2018-02-16 | 5600 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-26 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 536 | SD. | 2018-02-26 | OTROS | Accesorio funcionando correctamente. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
537 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UEI | ACCESORIOS | EDAN |  | SN | SN | 2018-02-16 | 6851 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-26 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 537 | SD. | 2018-02-26 | OTROS | Accesorio funcionando correctamente. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
538 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UEI | ACCESORIOS | EDAN |  | SN | SN | 2018-02-16 | 6852 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-26 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 538 | SD. | 2018-02-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz presenta cortes internos en el sector de conexión al sensor, provocando que el circuito de alimentación no cierre. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja 37/18. Acta de entrega 64/18. | 2018-02-26 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
539 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UEI | ACCESORIOS | EDAN |  | SN | SN | 2018-02-16 | 6853 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-26 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 539 | SD. | 2018-02-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio con corte en sector de conexión al paciente, provocando que el circuito de sensado no funcione. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja 38/18. Acta de entrega 64/18. | 2018-02-26 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
540 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UEI | ACCESORIOS | EDAN | SH3 12.01.110492-A0 | K12200007499 | SN | 2018-02-16 | 27599 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-26 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 540 | SD. | 2018-02-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio presenta desconexión por corte en su cable principal en el área de conexión al paciente. | NO | NO | NO | NO |  | NO | Acta de baja 39/18. Acta de entrega 65/18. | 2018-02-26 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
541 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UEI | ACCESORIOS | EDAN | SH3 12.01.110492-A0 | K12100007247 | SN | 2018-02-16 | 27600 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-26 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 541 | Defectuoso. | 2018-02-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio presenta corte interno en su sector de conexión al equipo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja 40/18. Acta de entrega 65/18. | 2018-02-26 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
542 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | ENDOSCOPIA | ACCESORIOS | GE |  | SN | SN | 2018-02-26 | 17327 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-26 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 542 | Interfaz no funciona. | 2018-02-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio presenta cortes internos, ocasionando que el sensor de saturometría no encienda. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja 41/18. Acta de entrega reposición 66/18. | 2018-02-26 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ VALDEBENITO | 15095685-1 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
543 | TRABAJO TERMINADO | TURBINA DENTAL | CLINICA DEL FUNCIONARIO | OTRO | MACHTIG | TX-124 | 110123189 | SN | 2018-02-26 | 28579 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-26 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 543 | Solicito reparación. | 2018-02-26 | MANTENCION CORRECTIVA | TURBINA PRESENTA FALLA EN EL CONJUNTO DE AGUA (TAPADO). FALLA NO REPARABLE, POR TANTO SE PROCEDE A INTERCAMBIAR ROTOR CON OTRA TURBINA DEJANDO UNA OPERATIVA, MIENTRAS SE ADQUIERE UNA NUEVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-27 | 3300 | 3.0 | 9900 | LUBRICANTE DE BAJA Y ALTA ROTACIÓN | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CECILIA HERRERA | 6577951-K | 2018-02-27 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 1 | 2018-02-27
544 | TRABAJO TERMINADO | UPS | RADIOLOGIA | OTRO |  |  |  |  | 2017-10-02 | 14725 | MCC | T3 | UEM | 2017-10-02 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1478 | Solicito arreglo de UPS de ecógrafo Logic S6. (Baterías gastadas). | 2017-10-02 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambian baterias | [5 empty] | NO |  | 2018-02-23 | 4074 | 6.0 | 24444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARGARITA RODRIGUEZ | 15024525-7 | 2018-02-23 | SI |  | 2017 | FEBRERO | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2018-02-23 | 144 | 2018-02-23
545 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOPANENDOSCOPIO | FUJINON | EG-530FP | 3G374A906 | 10-40011 | 2017-11-13 | 20234 | MCC | T4 | STE | 2017-11-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 2678 | PRESENTA "BURBUJAS EN LA PANTALLA". | 2017-11-13 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DEL CONDUCTO AIRE AGUA. | [5 empty] | NO |  | 2018-02-01 | 4074 | 0.0 | 0 | [8 empty] | 147/2017 |  | 608-418-SE18 | 2018-01-12 | 927 | 2018-02-08 | ZEPEDA |  | PATRICIA DIAZ | 7326094-9 | 2018-02-01 | SI |  | 2017 | FEBRERO | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2018-02-01 | 80 | 2018-02-01
546 | TRABAJO TERMINADO | EQUIPÒ | PABELLONES (UAPQ) | FIBROSCOPIO DE INTUBACION | KARL STORZ | 11302BD2 | 2188920 | 10-43125 | 2017-08-09 | 22258 | MCC | T4 | STE | 2017-08-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 546 | Reparar fibroscopio con óptica dañada. | 2017-08-09 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO FIBROSCOPIO REPARADO EN FABRICA. SE ADJUNTA INFORME TÉCNICO PARA TENER CONOCIMIENTO DE SUS FALLAS | [5 empty] | NO | EQUIPO OPERATIVO | 2018-03-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [8 empty] | 107 |  | 608-11226-SE17 | 2017-10-13 | 10 | 00-00-0000 | REICH |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14549299-3 | 2018-03-13 | SI |  | 2017 | MARZO | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2018-03-13 | 216 | 2018-03-13
547 | TRABAJO TERMINADO | MANOMETRO | ESTERILIZACION | OTRO | FIJINON | LT-7 | 17249 | SN | 2018-02-26 | 4098 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-26 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 547 | Reparar manometro endoscopia. | 2018-02-26 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO SUFRE CAÍDA, RECONSTRUCCIÓN DE MICA SUPERIOR, APLICACIÓN DE ACRÍLICO AUTO CURABLE. OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-26 | 3300 | 2.0 | 6600 | ACRÍLICO AUTO CURABLE | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
548 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | Monitor Multiparametros | Datex-Ohmeda | Cardio Cap 5 | FBWF00353 | 10-32388 | 2018-02-27 | 7670 | MCC | T3 | UEM | 2018-02-27 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1676 | Agradeceré revisar y reparar manguito de toma presión y conectores de maquina de anestesia, la cual arroja "fuga de aire". Acc: mango PANI, interfaz PANI y cable de poder. | 2018-02-27 | CONTRAPARTE TECNICA | Equipo presenta falla en medición de PANI. El modulo se encuentra quebrado completamente; razón por la cual se realiza el envío a STE para el reemplazo, intalación y calibración del módulo PANI. Equipo operativo. | SI | NO | NO | SI | NO | SI |  | 2018-06-06 | 4074 | 3.0 | 12222 | REPARACION DE FABRICA COTIZ:68636 | 1 | 3421652 | 3421652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 971 | 2018-03-01 | PVEQUIP | EFECTUAR PRESUPUESTO | ROSA FAUNDEZ | 8097850-2 | 2018-06-06 | SI |  | FEBRERO | JUNIO | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-06-06 | 99 | 2018-06-06
549 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UAPQ | ACCESORIOS | BRAUN | SC0000433 | 5203511 | SN | 2018-02-27 | 7733 | MCC | T3 | UEM | 2018-02-27 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 549 | Cable cortado. Sen envía para dar de baja y reponer. Cable monitor EDAN. | 2018-02-27 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio cable P1 presenta cortes internos, impidiendo su funcionamiento. No sensa. Se da de baja. |  | NO | NO |  |  | NO | Cable P1 EDAN. | 2018-04-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-04-03 | SI | 42/18 | FEBRERO | ABRIL | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-04-03 | 35 | 2018-04-03
550 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | UAPQ | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2018-02-27 | 7735 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-27 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 550 | Evaluar o dar de baja para reposición. | 2018-02-27 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio sensor de temperatura entrega valores alejados de los que permiten su funcionamiento. Se da de baja. | [5 empty] | NO | Baja 45/18. | 2018-02-28 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-02-28 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1 | 2018-02-28
551 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UAPQ | ACCESORIOS | EDAN | EDAN 8 |  |  | 2018-02-27 | 7736 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-27 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 551 | Cable roto. | 2018-02-27 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cable presenta signos de desgaste en su recubrimiento de cableado. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 46/18. | 2018-02-28 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 10533841-3 | 2018-02-28 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1 | 2018-02-28
552 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | UAPQ | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2018-01-08 | 23648 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-27 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 552 | No entrega parámetros. | 2018-02-27 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio no muestra mediciones correctas. Defectuoso, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 43/18. | 2018-02-28 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-02-28 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1 | 2018-02-28
553 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | UAPQ | ACCESORIOS | EDAN |  | SN | SN | 2018-01-08 | 23649 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-27 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 553 | Sonda térmica no marca temperatura. | 2018-02-27 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio no entrega valores correctos. Se da de baja. |  | NO | NO |  |  | NO | Baja 44/18. | 2018-02-28 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-02-28 | SI |  | ENERO | FEBRERO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1 | 2018-02-28
555 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | LAMPARA QUIRURGICA |  |  |  |  | 2018-02-26 | 7732 | MCC | T4 | STE | 2018-02-26 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 555 | Lampara quirúrgica pabellón 7 se mueve. No queda fija. | 2018-02-26 | MANTENCION CORRECTIVA | REAPRETE DE BRAZO SUELTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-28 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GABRIELA ROTTO | 17996141-5 | 2018-03-28 | SI |  | FEBRERO | ABRIL | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-28 | 30 | 2018-03-28
557 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE | U410-121 | 2.13e+18 | SN | 2018-02-22 | 7607 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-22 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 557 | Saturometro roto. Favor reparar. | 2018-02-22 | MANTENCION CORRECTIVA | Accesorio desarmado. Se repara y sella grieta en su carcasa. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-28 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-02-28 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 6 | 2018-02-28
558 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2018-02-20 | 7410 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-20 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 558 | Cable EKG defectuoso. | 2018-02-20 | OTROS | Accesorio funcionando correctamente. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-02-28 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-02-28 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 8 | 2018-02-28
559 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2018-02-12 | 6781 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-27 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 559 | Cable no sensa. Favor revisar. | 2018-02-27 | MANTENCION CORRECTIVA | Accesorio funcionando correctamente. Presenta cortes superficieales en uno de sus latigos y en el cable troncal, los cuales son reparados. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-02-28 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-02-28 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1 | 2018-02-28
560 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2018-02-20 | 7411 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-27 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 560 | Cable EKG defectuoso. Favor revisar. | 2018-02-27 | OTROS | Cable accesorio funcionando normalmente. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-02-28 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-02-28 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1 | 2018-02-28
561 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021082 | 10-39293 | 2018-02-28 | 4399 | MCC | T2 | UEM | 2018-02-28 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 561 | Fuga de aire de equipo dental en clínica 10. | 2018-02-28 | MANTENCION CORRECTIVA | FUGA DE AIRE GENERADA POR LA ACTIVACIÓN VÁLVULA DE CONTROL HEMOSUCTOR AL ROMPERSE MANGUERA DE AIRE. REEMPLAZO DE MANGUERA MÁS CONECTOR QUEBRADO. SE REPARÓ EN PRIMERA INSTANCIA PARCHANDO LA MANGUERA A POSTERIOR FUE REEMPLAZADA. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-12 | 3300 | 8.0 | 26400 | MANGUERA 3X2 MM | 4 | 1500 | 6000 | AMARRAS PLASTICAS | 10 | 250 | 2500 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA ANGELICA RIVERA | 9745731-K | 2018-03-12 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-12 | 12 | 2018-03-12
562 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL MESA | UAPQ | ACCESORIOS | MEDILAND | PA26 | 0548010V0.00 | SN | 2018-02-28 | 7742 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-28 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 562 | Brazal con resorte roto. | 2018-02-28 | MANTENCION CORRECTIVA | BRAZAL CON RESORTE ROTO, ALINEAMIENTO DEL MECANISMO DE DESENGANCHE, REEMPLAZO DE RESORTE, FIJACIÓN D PERNO CON TRABA QUÍMICA BRAZAL OPERATIVO. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-06 | 3300 | 2.0 | 6600 | TRABA QUÍMICA | 1 | 1000 | 1000 | RESORTE | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-03-06 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 6 | 2018-03-06
563 | TRABAJO TERMINADO |  | RECUPERACION | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF6B-0089 | 10-44303 | 2018-02-28 | 7739 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-28 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 563 | Equipo no sensa P/A invasiva. Cable interfaz operativo. | 2018-02-28 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA REPARACION DE MODULO ENCONTRANDO FALLA EN LECTURA DE PRESONES INVASIVA. CAMBIO DE CONECTORES Y CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CALIBRACION DE PRESION NO INVASIVA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-06 | 1865 | 8.0 | 14920 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-03-06 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 6 | 2018-03-06
564 | TRABAJO TERMINADO | PINZA GARRA | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP |  | PM974R | SN | 2018-02-28 | 7750 | MCC | T4 | STE | 2018-02-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 564 | Instrumental defectuoso. Para evaluar o dar de baja. | 2018-02-28 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-09-04 | 188 | 2018-09-04
565 | TRABAJO TERMINADO | MANILLA | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | RS 120-000 | SN | SN | 2018-02-28 | 7749 | MCC | T4 | STE | 2018-02-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 565 | Instrumental roto. | 2018-02-28 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-09-04 | 188 | 2018-09-04
566 | TRABAJO TERMINADO | PINZA KELLY RECTA | UAPQ | INSTRUMENTAL | HEBU |  | SN | SN | 2018-02-28 | 7748 | MCC | T4 | STE | 2018-02-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 566 | Puntas separadas. | 2018-02-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | 107 | 2018-06-15
567 | TRABAJO TERMINADO | PINZA ADSON | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP | BD520R | SN | SN | 2018-02-28 | 7747 | MCC | T4 | STE | 2018-02-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 567 | Punta fatigada. | 2018-02-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | 107 | 2018-06-15
568 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA MAYO RECTA | UAPQ | INSTRUMENTAL | VOLK |  | SN | SN | 2018-02-28 | 7746 | MCC | T4 | STE | 2018-02-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 568 | Instrumental sin filo. | 2018-02-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | 107 | 2018-06-15
569 | TRABAJO TERMINADO | AGUJA DE VERES | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ |  | SN | SN | 2018-02-28 | 7745 | MCC | T4 | STE | 2018-02-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 569 | Fatiga material. | 2018-09-04 | INSPECCION INGRESO EQUIPO NUEVO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO |  | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-09-04 | 188 | 2018-09-04
570 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU09060935 | 10-36543 | 2018-02-28 | 6787 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-01 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 570 | Ventilador falla. | 2018-03-01 | MANTENCION CORRECTIVA | equipo con problemas de programación se ajustan parámetros se cicla, realizan pruebas de funcionamiento y se deja operativo |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-01 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-03-01 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 0 | 2018-03-01
571 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360 | 10360616339 | 10-44779 | 2018-03-01 | 7912 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-01 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 571 | No pasa pruebas. | 2018-03-01 | MANTENCION CORRECTIVA | se ajusta celda de oxigeno 0 y 100% quedando FIO2 dentro de valores equipo se entrega operativo |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-01 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-03-01 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 0 | 2018-03-01
572 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA CURVA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2018-03-01 | 25160 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 572 | Sin filo. | 2018-03-01 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-15 | 106 | 2018-06-15
573 | TRABAJO TERMINADO | PINZA DE AGARRE | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2018-03-01 | 25154 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 573 | Manilla suelta. | 2018-03-01 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-15 | 106 | 2018-06-15
574 | TRABAJO TERMINADO | PINZA DE COLAGENO | UAPQ | INSTRUMENTAL | GIMMI | 5.0600.05 | 644135 | SN | 2018-03-01 | 25152 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 574 | Pinza no abre. | 2018-03-01 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-15 | 106 | 2018-06-15
575 | TRABAJO TERMINADO | PINZA OVARIO | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33121 CLICK LINE | 33300 | SN | 2018-03-01 | 25153 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 575 | Funda pelada en punta. | 2018-03-01 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-15 | 106 | 2018-06-15
576 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA METZENBAUN | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | CLICL LINE | 28175 CS | SN | 2018-03-01 | 25155 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 576 | Sin filo. | 2018-03-01 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-15 | 106 | 2018-06-15
577 | TRABAJO TERMINADO | FUNDA PINZA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ |  |  |  | 2018-03-01 | 25156 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 577 | Daño interno. | 2018-03-01 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-09-04 | 187 | 2018-09-04
578 | TRABAJO TERMINADO | PINZA BIOPSIA | UAPQ | INSTRUMENTAL | XMIB |  |  |  | 2018-03-01 | 25157 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 578 | Sin manilla. | 2018-03-01 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO |  | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-09-04 | 187 | 2018-09-04
579 | TRABAJO TERMINADO | CLIPERA | UAPQ | INSTRUMENTAL | ETHICON |  | 1505FQGA1051400V |  | 2018-03-01 | 25158 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 579 | Puntas separadas. | 2018-03-01 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-15 | 106 | 2018-06-15
580 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA CURVA | UAPQ | INSTRUMENTAL | TUT INSTRUMENTS | 712 | 02.2027.20 |  | 2018-03-01 | 25159 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 580 | Sin filo. | 2018-03-01 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-15 | 106 | 2018-06-15
581 | TRABAJO TERMINADO | PORTA AGUJA | UAPQ | INSTRUMENTAL | MARTIN |  | 20-2V6-23 |  | 2018-03-01 | 25161 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 581 | Puntas separadas. | 2018-03-01 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-09-04 | 187 | 2018-09-04
582 | TRABAJO TERMINADO | PORTA AGUJA | UAPQ | INSTRUMENTAL | TEKNO |  | TK20512-16 | SN | 2018-03-01 | 25162 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 582 | Puntas separadas. | 2018-03-01 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-09-04 | 187 | 2018-09-04
583 | TRABAJO TERMINADO | PORTA AGUJA | UAPQ | INSTRUMENTAL | TUT INSTRUMENTS |  | 04.1002.18 | SN | 2018-03-01 | 25163 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 583 | Puntas separadas. | 2018-03-01 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-15 | 106 | 2018-06-15
584 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | OLYMPUS | WA03210A | 11XN |  | 2018-03-01 | 25165 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 584 | Se desprendió punta de goma. | 2018-03-01 | MANTENCION CORRECTIVA | fibra reparada | [5 empty] | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-06 | SI |  | MARZO | JUNIO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-06 | 97 | 2018-06-06
585 | TRABAJO TERMINADO | MESA ORTOPEDICA | UAPQ | OTRO | TRUMPF |  | 25164 |  | 2018-03-01 | 25164 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 585 | Pierna derecha no mantiene la posición, se cae y se debe mantener con tela. | 2018-03-01 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE SEGURO DE PIERNERA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-12 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE VILLAROEL |  | 2018-03-12 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 11 | 2018-03-12
586 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2018-03-01 | 25166 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 586 | Revisar y evaluar. | 2018-06-06 | MANTENCION CORRECTIVA | fibra reparada | [5 empty] | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-06 | SI |  | MARZO | JUNIO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-06 | 97 | 2018-06-06
587 | TRABAJO TERMINADO | TONSILOTOMO | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP | OM768R |  |  | 2018-03-14 | 25267 | MCC | T4 | STE | 2018-03-14 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 587 | Se desprende punta. | 2018-03-14 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-06-15 | 93 | 2018-06-15
588 | TRABAJO TERMINADO | PINZA KELLY CURVA | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2018-03-01 | 25168 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 588 | Puntas separadas. | 2018-03-01 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-09-04 | 187 | 2018-09-04
589 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA METZ CURVA | UAPQ | INSTRUMENTAL | TUT INSTRUMENTS |  | 02 2027 18 |  | 2018-03-01 | 25169 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 589 | Material fatigado. | 2018-03-01 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-09-04 | 187 | 2018-09-04
590 | TRABAJO TERMINADO | PINZA FAURE | UAPQ | INSTRUMENTAL |  |  |  |  | 2018-03-01 | 25170 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 590 | Punta fatigada. | 2018-03-01 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-15 | 106 | 2018-06-15
591 | TRABAJO TERMINADO | PINZA MOSQUITO RECTA | UAPQ | INSTRUMENTAL | TUT INSTRUMENTS |  | 03.1002.12 |  | 2018-03-01 | 25171 | MCC | T4 | STE | 2018-03-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 591 | Material fatigado. | 2018-03-01 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-09-04 | 187 | 2018-09-04
592 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU04050208 | 10-32436 | 2018-03-01 | 6788 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-01 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 592 | Falla prueba de fuga. | 2018-03-01 | MANTENCION CORRECTIVA | se desama equipo en unidad de equipos médicos encontrándose tubin neumático con fisura se reemplaza quedando operativo se realizan los controles de rigor quedando equipo operativo |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-02 | 4074 | 6.5 | 26481 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELICA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-03-02 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 1 | 2018-03-02
593 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | CALENTADOR DE PACIENTE | BLANKITROL |  |  | 10-42918 | 2018-03-02 | 6790 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-02 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1677 | Equipo fallo. | 2018-03-02 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo mal conectado,se lleno de agua destilada. Se instruye a enfermera en el uso y cuidado del equipo. Se hacen pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-03-02 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-03-02 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 0 | 2018-03-02
594 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69566 | 10-39491 | 2018-02-27 | 7573 | MCC | T1 | UEM | 2018-02-27 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 594 | Reviasr. | 2018-02-27 | OTROS | Equipo probado con caudal de 02 ml/hr por +10 hrs. Probado con caudal de 50 ml/hr por 2 horas, no presentando fallas. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-03-02 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-02 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-02 | 3 | 2018-03-02
595 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR PURITAN BENETT | NPB 295 | G02848999 | 10-31514 | 2018-03-01 | 8501 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-01 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 595 | No se apaga. | 2018-03-01 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo funciona con normalidad. Se sellan fisuras en la interfaz en el sector de conexión al equipo. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | Equipo con caída previa. | 2018-03-02 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-02 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 1 | 2018-03-02
596 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021089 | 10-39317 | 2018-03-02 | 4400 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-02 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 596 | Equipo dental con fuga de aire, adicionalmente el compresor presenta un excesivo aumento de temperatura (Clinica 14). | 2018-03-02 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN FUGA DE AIRE, LINEA COMANDOS EYECTOR Y HEMOSUCTOR CAMBIADA, TESTEO FINAL, EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-05 | 3300 | 4.0 | 13200 | MANGUERA 3X2 MM | 7 | 1500 | 10500 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA ANGELICA RIVERA | 9745731-K | 2018-03-05 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 3 | 2018-03-05
597 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 4SXAT961 | SN | 2018-02-26 | 2647 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1702 | MPP. | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP eq. en arriendo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
598 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 4SXACX14 | SN | 2018-02-26 | 2646 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1703 | MPP | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP eq.en arriendo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
599 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 4SXACX34 | SN | 2018-02-26 | 2645 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1704 | MPP | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP eq. en arriemdo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
600 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 4SXACX19 | SN | 2018-02-26 | 2639 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1706 | MPP | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP eq. arriendo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
601 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 4SXACX17 | SN | 2018-02-26 | 2640 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1705 | MPP | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP eq. en arriendo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
602 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 4SXACX22 | SN | 2018-02-26 | 2638 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1707 | MPP | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP eq. en arriendo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
603 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 4SXACX11 | SN | 2018-02-26 | 2637 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1708 | MPP | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
604 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 4SXACX15 | SN | 2018-02-26 | 2636 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1709 | MPP | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
605 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 4SXACX12 | SN | 2018-02-26 | 2635 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1710 | MPP equipo en arriendo. | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP eq. en arriendo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
606 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 4SXACX18 | SN | 2018-02-26 | 2634 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1711 | MPP equipo en arriendo. | 2018-02-26 | MANTENCION CORRECTIVA | MPP eq. en arriendo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
607 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008 | 7V5A8895 | SN | 2018-02-26 | 2633 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1712 | MPP equipo en arriendo. | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP eq. en arriendo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
608 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 7V5A8896 | SN | 2018-02-26 | 2632 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1713 | MPP. | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP eq arriendo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
609 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 4SXACX16 | SN | 2018-02-26 | 2644 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1714 | MPP. | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
610 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 4SXACX20 | SN | 2018-02-26 | 2643 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1715 | MPP equipo arriendo. | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP eq en arriendo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
611 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 4SXACX35 | SN | 2018-02-26 | 2648 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1701 | MPP. | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
612 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 4SXACX13 | SN | 2018-02-26 | 2649 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1650 | MPP | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
613 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 4SXACX36 | SN | 2018-02-26 | 2650 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1649 | MPP | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
614 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | SCHILLER | TRUSCOPE ELITE A5 | A004E001813 | 10-40680 | 2018-02-20 | 2628 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-20 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | SI | 1642 | MPP | 2018-02-20 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protocolo ECRI. Equipo operativo. | NO | SI | SI |  | NO | NO |  | 2018-02-20 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-02-20 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 0 | 2018-02-20
615 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | SCHILLER | TRUSCOPE ELITE A5 | A004E001812 | 10-40586 | 2018-02-23 | 17146 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-23 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1643 | MPP | 2018-02-23 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantencion preventiva segun protocolo ECRI. | NO | SI | SI |  | NO | NO |  | 2018-02-23 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-02-23 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 0 | 2018-02-23
616 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA TRANSPORTE | AIR SHIELDS | TI 500 | PD3707 | 10-31726 | 2018-02-27 | 2641 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-27 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1647 | MPP | 2018-02-27 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-27 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-02-27 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 0 | 2018-02-27
617 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ASBK-0016 | 10-40227 | 2018-02-28 | 2642 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-28 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1648 | MPP | 2018-02-28 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-28 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-02-28 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 0 | 2018-02-28
618 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS GE | VIVO 40 | E010211 | 10-38500 | 2018-02-26 | 2629 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1644 | MPP | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantencion según protocolo ECRI. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 1557300-7 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
619 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | AFC01552 | 10-33113 | 2018-02-26 | 2630 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1645 | MPP | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JENNY ZARATE | 8954690-7 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
620 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | ADC01548 | 10-32158 | 2018-02-26 | 2631 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1646 | MPP | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
621 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA | VIASYS ELECTRIC | SENSOR MEDICS 3100A | JW01038 | 10-35936 | 2018-02-19 | 2624 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-19 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1639 | MPP | 2018-02-19 | MANTENCION PREVENTIVA | MPP. Test de seguridad eléctrica. Se adjuntan resultados. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-02-19 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-02-19 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 0 | 2018-02-19
622 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 40 | B230271 | 10-37313 | 2018-02-15 | 2617 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-15 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1632 | MPP | 2018-02-15 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protocolo ECRI, |  | SI |  |  |  | NO |  | 2018-02-15 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-02-15 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 0 | 2018-02-15
624 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02368 | SN | 2018-02-16 | 2621 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-16 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1636 | MPP | 2018-02-16 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. MPP. | NO | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-02-16 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-02-16 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 0 | 2018-02-16
625 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | Z151057 | 10-33401 | 2018-02-16 | 2618 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-16 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1633 | MPP | 2018-02-16 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva a Ventilador Bipap. Equipo operativo. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-02-16 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-02-16 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 0 | 2018-02-16
626 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA | VIASYS ELECTRIC | SENSOR MEDICS 3100B | BBW01017 | 10-44770 | 2018-03-02 | 2652 | MPP | T1 | UEM | 2018-03-02 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1717 | MPP. | 2018-03-02 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protocolo ECRI. Se reemplaza batería 9V de respaldo. Equipo operativo. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-03-02 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748818-5 | 2018-03-02 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 0 | 2018-03-02
627 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020437 | 10-40029 | 2018-03-05 | 5108 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-05 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 627 | Revisar saturometria y cable de contacto EKG. | 2018-03-05 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | EXTENSIÓN DE SATUROMETRIA CORTADA SE DA DE BAJA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-07 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-03-07 | SI | 51/18 | MARZO | MARZO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2 | 2018-03-07
628 | ANALISIS DE FALLA STE |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69494 | 10-39497 | 2018-03-05 | 7575 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-05 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 628 | Marca error 46. Acc: cable de poder y sujeción. | 2018-03-05 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 977 | 00-00-0000 |  | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
629 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PAYKEL | MR 850 ALU | 50714010904 | 10-40252 | 2018-03-05 | 7578 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1678 | Base calefactora marca todas las alarmas. Se cambian todos los cables y continúa ????. Por favor revisión. Va con set. | 2018-03-05 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo presenta fallo en conector de sensores de T°. Se hacen pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-05 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-05 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 0 | 2018-03-05
630 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FISHER & PAYKEL | 900MR869 | 2100231464 | SN | 2018-02-27 | 7570 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1680 | Revisión. | 2018-03-05 | MANTENCION CORRECTIVA | Se chequea sensor de T°, no marca la T° real, se va a corto el sensor. Razón por la cual se va de baja 49/18. Se entrega insumo nuevo en acta de insumo N° 69/18. No operativo. |  | NO | NO |  |  | NO | Baja 49/18. Entrega accesorio 69/18. | 2018-03-05 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-05 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 0 | 2018-03-05
631 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FISHER & PAYKEL | 900MR869 | 110726 | SN | 2018-02-28 | 7574 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1679 | Revisión. | 2018-03-05 | MANTENCION CORRECTIVA | Sensor de temperatura operativo. Se realizaron pruebas de funcionamiento. Operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-06 | 4074 | 2.5 | 10185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-06 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06
632 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO |  | SN | SN | 2018-01-09 | 7020 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-05 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 632 | Revisión. | 2018-03-05 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio con terminales desgastados por uso. Irreparable. |  | NO | NO |  |  | NO | Acta de baja 48/18. Acta de entrega 74/18. | 2018-03-05 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-05 | SI |  | ENERO | MARZO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 0 | 2018-03-05
633 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CLINICA DEL FUNCIONARIO | ACCESORIOS | GE | DINAMAP V100 | SN | SN | 2018-03-05 | 28580 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-05 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 633 | Cambio de brazalete equipo toma presión digital. | 2018-03-05 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro desgastado no permite mantener el manguito agarrado. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de baja 47/18. Acta de entrega 73/18. | 2018-03-05 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CECILIA HERRERA | 6577951-K | 2018-03-05 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 0 | 2018-03-05
634 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | GE |  | SN | SN | 2018-02-09 | 28966 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-06 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 634 | Solicito revisión y reparación de cable conector del mango de presión arterial. | 2018-03-06 | MANTENCION CORRECTIVA | Conectores de interfaz a mango se encuentran rotos. Se reemplazan. | NO | NO | NO | NO | SI | NO |  | 2018-03-06 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-03-06 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 0 | 2018-03-06
635 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UAPQ | ACCESORIOS | DRAGER | MS 13 235 | SN | SN | 2018-01-13 | 25174 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-06 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 635 | No marca bien los valores. Funciona de forma intermitente y se encuentra trizado. | 2018-03-06 | MANTENCION CORRECTIVA | Fisura sellada. Accesorio viene con interfaz, la que se encuentra cortada internamente. Esta se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 50/18. Acta de entrega de accesorio 75/18. | 2018-03-06 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-03-06 | SI |  | ENERO | MARZO | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 0 | 2018-03-06
636 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021186 |  | 2018-03-02 | 8151 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-02 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 636 | Solicito desconectar sillón de pabellón de Cirugía menor Ambulatoria, y dejarlo transitoriamente a la red eléctrica, para ser utilizado hasta ser reemplazado por la mesa cuirúrgica Stryker. | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | DES CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, RED DE AIRE Y DESCARGAS AL DESAGÜE. INSTALACIÓN DE CORDÓN ELÉCTRICO MÁS ENCHUFE, AISLACIÓN | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-09 | 3300 | 2.0 | 6600 | CORDÓN 3X1 | 2 | 1200 | 2400 | ENCHUFE MACHO | 1 | 1800 | 1800 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA ANGELICA RIVERA | 9745731-K | 2018-03-09 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 7 | 2018-03-09
637 | TRABAJO TERMINADO | MANGUERA MOTOR TRAUMA | UAPQ | ACCESORIOS | DE SOUTTER MEDICAL | HP4 1HL | 11/10102 | SN | 2018-03-02 | 25175 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-07 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | SI | 637 | Manguera rota. | 2018-03-07 | MANTENCION CORRECTIVA | MANGUERA REPARADAS | [5 empty] | NO | MANGUERA REPARADA POR STE CORIMED | 2018-05-17 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 973 | 2018-03-21 | CORIMED | EFECTUAR PRESUPUESTO | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-05-17 | SI |  | MARZO | MAYO | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-05-17 | 71 | 2018-05-17
638 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | UPC CV | ACCESORIOS | GE | M1024247 | 15D90616 | SN | 2018-03-06 | 5336 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-07 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 638 | No funciona. *Sensor roto. | 2018-03-07 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio sensor de temperatura cortado. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 52/18. Acta entrega de accesorio 76/18. | 2018-03-07 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-03-07 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 0 | 2018-03-07
639 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | UPC CV | ACCESORIOS | GE | M1024247 | 42857749 | SN | 2018-03-06 | 5337 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-07 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 639 | Sensor de temperatura; cable roto. | 2018-03-07 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio sensor de temperatura cortado. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 53/18. Acta entrega de accesorio 76/18. | 2018-03-07 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-03-07 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 0 | 2018-03-07
640 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | LAMPARA QUIRURGICA | DRAGER | STELLA | ASAN-0046 |  | 2018-03-06 | 25184 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-06 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 640 | Lampara quirurgica no se apaga. Favor revisar y ajustar. | 06-03-0118 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE CONTROLADOR DE LAMPARA CON CONECTORES SUELTOS,SE REALIZAN AJUSTES Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, AJUSTE DE BRAZOS MECÁNICOS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | FALLA POR EFECTO DE VIBRACIONES O GOLPES | 2018-03-09 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GABRIELA ROTTO |  | 2018-03-09 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 3 | 2018-03-09
641 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69529 | 10-40126 | 2018-03-05 | 7577 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-05 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 641 | No reconoce jeringa. | 2018-03-05 | OTROS | Equipo funciona con normalidad. Probado con jeringas BD de tanto 50 como de 20 ml. Probado a velocidades de 2, 25 y 50 ml/hr sin generar problemas. Equipo operativo. | NO |  |  | NO | NO | NO | Marcas de jeringas compatibles con la bomba de jeringa braun perfusor compact S; Jeringas BRAUN, BD y TERUMO. Jeringas NO compatibles: NIPRO. | 2018-03-08 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-08 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 3 | 2018-03-08
642 | ANALISIS DE FALLA STE |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69523 | 10-40215 | 2018-03-07 | 8505 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-08 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 642 | Bomba emite sonido de error antes de tiempo y frecuentemente. | 2018-03-08 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 978 | 00-00-0000 |  | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
643 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS | ARXN-0140 | 10-33724 | 2018-03-08 | 25188 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-08 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 643 | Maquina con fuga. Pabellón 6. | 2018-03-08 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL SISTEMA NEUMÁTICO, PARA CORREGIR FUGAS, SE LOGRA BAJAR FUGA DE 250 ML A 50 ML, SE REALIZA PRUEBAS DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-13 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GABRIELA ROTTO |  | 2018-03-13 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-13 | 5 | 2018-03-13
644 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS |  | SH3 12.01.110492-A0 | K12100007312 | SN | 2018-03-05 | 8504 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-08 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 644 | Sensor de saturometro enciende luz pero no logra marcar curva. | 2018-03-08 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio se encuentra cortado internamente en uno de sus sensores, provocando que la monitorización sea intermitente . Siendo este de goma es imposible intervenir en este sin destruirlo. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 55/18. Acta de entrega de accesorio 78/18. | 2018-03-08 | 4074 | 0.5 | 2037 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894776-K | 2018-03-08 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0 | 2018-03-08
645 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NELLCOR | sh5 | SN | SN | 2018-03-05 | 7576 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-08 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 645 | Revisión sensor de saturación. | 2018-03-05 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio se encuentra totalmente cortado en uno de sus sensores. Siendo este de goma es imposible intervenir en este sin destruirlo. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 54/18. Acta de entrega de accesorio 77/18. | 2018-03-08 | 4074 | 0.5 | 2037 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-08 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0 | 2018-03-08
646 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC CARDIOVASCULAR | BOMBA DE INFUSION JERINGA | CARDINAL HEALTH | ALARIS GH | 800258235 | SN | 2018-03-09 | 7267 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-09 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1681 | No infunde. | 2018-03-09 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
647 | TRABAJO TERMINADO | UPS | RADIOLOGIA | OTRO | UNITEC | MP9102 | 3IAL140114240340044 | SN | 2018-03-09 | 14604 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 647 | Reparación debido a falla por problemas eléctricos. | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara UPS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-09 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIEL VERA | 16975494-2 | 2018-03-09 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | 2018-03-09
648 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ PANI | UAPQ | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-02-21 | 7722 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 648 | Cable defectuoso. Por favor evaluar. | 2018-03-09 | OTROS | Manguera no presenta fuga de aire a alta presión. Accesorio operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-09 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-03-09 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | 2018-03-09
650 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ PANI | UAPQ | ACCESORIOS | EDAN | M8 |  |  | 2018-03-02 | 25176 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 650 | Cable PANI con uno de sus extremos con pieza faltante. | 2018-03-09 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | A Interfaz de PANI le falta uno de sus adaptadores, provocando un mal agarre y fuga al conectar el manguito. Irreparable, se da de baja. | NO | NO | NO | NO |  | NO | Acta de baja 56/18. Acta de entrega e accesorio 79/18. | 2018-03-09 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-03-09 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | 2018-03-09
651 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ PANI | UAPQ | ACCESORIOS | EDAN | M8 |  |  | 2018-03-05 | 25181 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 651 | Cable con fuga. No logra censar presión arterial. | 2018-03-09 | OTROS | Manguera no presenta fuga de aire a alta presión. Accesorio operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-09 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-03-09 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | 2018-03-09
652 | TRABAJO TERMINADO |  | CLINICA DEL FUNCIONARIO | SILLON DENTAL |  |  |  | 10-31223 | 2018-03-08 | 28581 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-09 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 652 | Reparación interna. Filtrado de agua en compresor. | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN VÁLVULA HIDRONEUMÁTICA, CAMBIO DE SELLOS POR NO CORTE DE AGUA EN TURBINA, REPARADA. TURBINA FUNCIONANDO NORMALMENTE |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-08 | 3300 | 2.0 | 6600 | SELLOS ORING | 2 | 400 | 800 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CECILIA HERRERA | 6577951-K | 2018-03-09 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | 2018-03-09
653 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 |  | 10-44780 | 2018-03-09 | 6797 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-09 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 653 | Conexión O2 mala. | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR DIAMOND OXIGENO, AJUSTE NEUMÁTICOS, CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS, PRUEBAS DE FUGA, SENSOR DE O2 Y PRUEBA DE VENTILACIÓN MECÁNICA | SI |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-03-13 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-03-13 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 4 | 2018-03-13
654 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616340 | 10-37340 | 2018-03-09 | 6794 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-09 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 654 | O2 fuga desde conexión de O2. | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA CAMBIO DE FILTRO INTERNO DE AIRE ROTO, SE REALIZA INSTALACION DE PARTÍCULA, CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS, PRUEBAS DE FUGA, SENSOR DE OXIGENO, FLUJO Y PRUEBA DE VENTILACIÓN MECÁNICA | SI | NO | NO | NO | NO | NO | FILTRO INTERNO SE ROMPE POR SATURACIÓN DE PARTÍCULAS, EL FILTRO DE VENTILACIÓN NO SE ENCONTRABA | 2018-03-13 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-03-13 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 4 | 2018-03-13
655 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU05030217 | 10-33404 | 2018-03-09 | 6792 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 655 | Ventilador no pasa pruebas de fuga. | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea quedando operativo | [5 empty] | NO |  | 2018-03-09 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-03-09 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | 2018-03-09
656 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02368 | SN | 2018-03-09 | 6793 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 656 | Luego de pruebas de fuga, arroja añar,a de "ventilador inoperante". | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea sistema se ajusta y se deja operativo | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-09 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-03-09 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | 2018-03-09
657 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEUMOVENT |  |  | 10-44769 | 2018-03-09 | 6795 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 657 | No pasa pruebas de fuga. | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | se ajustan parámetros queda operativo | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-09 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-03-09 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | 2018-03-09
658 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU04050208 | 10-32436 | 2018-03-09 | 6796 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 658 | Arroja falla sensor F.O2. | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambia celda de oxigeno se calibra y se deja en servicio | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-09 | 4074 | 3.5 | 14259 | celda de oxigeno | 1 |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-03-09 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | 2018-03-09
659 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU09060935 | 10-36543 | 2018-03-09 | 6798 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 659 | No pasa pruebas de fuga. | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | falla en el circuito de ventilación no pasaba prueba de fugas se cambia circuito y queda operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-09 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-03-09 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | 2018-03-09
660 | TRABAJO TERMINADO | AGUJA DE VERES | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26120JK | 0123LOTZY | NA | 2018-03-09 | 25195 | MCC | T4 | STE | 2018-03-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 660 | Instrumental rallado sin filo. | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-06-15 | SI |  | MAYO | SEPTIEMBRE | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-06-15 | 98 | 2018-06-15
661 | TRABAJO TERMINADO | AGUJA DE VERES | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | LP-305-120 | 124 | 12360-11 | 2018-03-09 | 25194 | MCC | T4 | STE | 2018-03-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 661 | Punto rallado y chueco. | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-06-15 | 98 | 2018-06-15
662 | TRABAJO TERMINADO | DISECTOR CURVO | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | CLICK LINE 33121 | 30310 MLS |  | 2018-03-09 | 25193 | MCC | T4 | STE | 2018-03-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 662 | Suelta tejidos en cirugia. | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-06-13 | 96 | 2018-06-13
663 | TRABAJO TERMINADO | PINZA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP |  | P0959R | SN | 2018-03-09 | 25192 | MCC | T4 | STE | 2018-03-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 663 | Se suelta. No toma bien los tejidos. | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-06-15 | 98 | 2018-06-15
664 | TRABAJO TERMINADO | PINZA DE COLAGENO | UAPQ | INSTRUMENTAL | R.WOLF | 8383311 | 1270503 | SN | 2018-03-09 | 25191 | MCC | T4 | STE | 2018-03-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 664 | Pinza no funciona bien. Se traba. | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-06-13 | 96 | 2018-06-13
665 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | 141456 | IM202-301 | SN | 2018-03-09 | 25190 | MCC | T4 | STE | 2018-03-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 665 | Visibilidad del 41% (Medido en equipo). | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | fibra reparada | [5 empty] | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-06 | SI |  | MARZO | JUNIO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-06-06 | 89 | 2018-06-06
666 | TRABAJO TERMINADO |  | LABORATORIO CLINICO | MICROSCOPIO UNIVERSAL | OLYMPUS | CH | 445220 | 10-18975 | 2018-03-09 | 4028 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-12 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1682 | Solicito cambio de ampolleta a microscopio de sala hematóloga. | 2018-03-12 | MANTENCION CORRECTIVA | Ampolleta quemada, se chequea y se reemplaza. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-13 | 4074 | 2.0 | 8148 | Ampolleta 6V 30W BIPN | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MACARENA TAPIA | 17474726-1 | 2018-03-13 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-13
667 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR PURITAN BENETT | OXIMAX N-65 | G08831435 | 10-36505 | 2018-03-09 | 7584 | MCC | T4 | STE | 2018-03-09 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 667 | Marca la saturación, pero le falta el primer numero a la frecuencia cardiaca. Acc: sensor y carcasa amarilla. | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA LIMPIEZA E INSPECCIÓN INTERNA PIEZA A PIEZA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PRUEBAS CON SIMULADOR FINGERSIM, SE ENTREGA CON PILAS NUEVAS Y SENSOR MULTISITIO NELLCOR OXIMAX | 2018-08-01 | 4074 | 4.0 | 16296 | PILAS 1.5 VOLTS | 4 | 1000 | 4000 | SENSOR OXIMETRIA | 1 | 80000 | 80000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  | AJUSTE DE GARANTÍA MANTENCIÓN | ILEGIBLE | 15040624-2 | 2018-08-01 | SI |  | MARZO | AGOSTO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-08-01 | 145 | 2018-08-01
668 | TRABAJO TERMINADO | HOJA VIDEOLARINGOSCOPIO | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 8401BYC | 31700 |  | 2017-03-09 | 20528 | MCC | T4 | STE | 2017-03-09 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1718 | Solicito a usted revisar y reparar hoja laringoscopio #4; luz baja, no ilumina. | 2018-03-09 | MANTENCION CORRECTIVA | Se adquieren equipos nuevos, modulo electrónico de video y videolaringoscopio. Operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-05 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-03-05 | SI |  | 2017 | MARZO | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2018-03-05 | 361 | 2018-03-05
669 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19805525 | 10-34569 | 2017-12-26 | 5524 | MCC | T4 | STE | 2017-12-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2935 | Reparar bomba jeringa . Pinza de embolo no toma el embolo de jeringa. | 2017-12-27 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REVISIÓN DE CALIBRACIÓN, PRUEBA DE RECORRIDO, OCLUSIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BATERÍA. SE REPARA PINZA.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-06 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-03-06 | SI |  | 2017 | MARZO | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2018-03-06 | 70 | 2018-03-06
670 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR MEC | SLE | 5000 | 56212 | 10-41672 | 2018-01-15 | 2613 | MPP | T1 | UEM | 2018-01-15 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 339 | mpp | 2018-01-15 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-01-15 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-01-15 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0 | 2018-01-15
671 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | SLE LIMITED | SLE 5000 | 55088 | 10-38386 | 2017-12-01 | 2612 | MPP | T1 | UEM | 2017-12-01 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1053 | mpp | 2017-12-01 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2017-12-01 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2017-12-01 | SI |  | 2017 | 2017 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 2017-12-01
672 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | SLE LIMITED | SLE 5000 | 55086 | 10-38384 | 2018-01-15 | 2614 | MPP | T1 | UEM | 2018-01-15 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 226 | mpp | 2018-01-15 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-01-15 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-01-15 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0 | 2018-01-15
673 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260013-01 | 10-39734 | 2018-02-14 | 2615 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-14 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1364 | mpp | 2018-02-14 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protocolo ECRI. Carro le faltan 2 ruedas, se reinstalaron. Se chequea completo el equipo, equipo operativo. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-02-14 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-02-14 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 0 | 2018-02-14
674 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA TRANSPORTE | HILL ROM | TI 500 | PD03708 | 10-31759 | 2018-02-16 | 2620 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-16 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1635 | mpp | 2018-02-16 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva, test de seguridad eléctrica. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-16 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-02-16 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 0 | 2018-02-16
675 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHP50532 | 10-37294 | 2018-02-16 | 2619 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-16 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1634 | mpp | 2018-02-16 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva, test de seguridad eléctrica. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-16 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-02-16 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 0 | 2018-02-16
676 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA | VIASYS ELECTRIC | SENSOR MEDICS 3100A | BAW02022 | 10-40218 | 2018-02-19 | 2623 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-19 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1638 | mpp | 2018-02-19 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. Test de seguridad eléctrica, se adjuntan resultados. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-19 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-02-19 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 0 | 2018-02-19
677 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | A330561 | SN | 2018-02-20 | 2625 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-20 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1640 | mpp | 2018-02-20 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protocolo ECRI. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-20 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-02-20 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 0 | 2018-02-20
678 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | V380171 | 10-33400 | 2018-02-19 | 2622 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-19 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1637 | mpp | 2018-02-19 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva, según protocolo ECRI. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-19 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-02-19 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 0 | 2018-02-19
679 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | B221033 | 10-44772 | 2018-02-20 | 2626 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-20 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1660 | mpp | 2018-02-20 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva, según protocolo ECRI. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-02-20 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771261-8 | 2018-02-20 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 0 | 2018-02-20
680 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ASBK-0018 | 10-40228 | 2018-03-02 | 2651 | MPP | T1 | UEM | 2018-03-02 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1716 | mpp | 2018-03-02 | MANTENCION PREVENTIVA | -Mantención preventiva. -Test de seguridad eléctrica. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-03-02 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-02 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 0 | 2018-03-02
681 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR DE TRANSPORTE | DRAGER | OXYLOG 3000 | ASBH-0007 | 10-37328 | 2018-03-05 | 2653 | MPP | T1 | UEM | 2018-03-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1670 | mpp | 2018-03-05 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protocolo ECRI. No se realiza test de seguridad eléctrica debido a que tiene fuente externa (clase III). Equipo operativo. | NO | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-03-05 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-03-05 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 0 | 2018-03-05
682 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | MEZCLADOR DE OXIGENO/AIRE (BLENDER) | BIOMED | 2003 | B1201840 | 10-40164 | 2018-03-12 | 8508 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-12 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 682 | Revisar FiO2 noconfiable. Se envía con manguera de O2, de aire y con flujometro. | 2018-03-12 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
683 | TRABAJO TERMINADO | CARGADOR | PEDIATRIA | OTRO | getemed AG | NA 3000-2 | 740 30280 |  | 2018-03-12 | 4225 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-12 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 683 | Solicito reparación de enchufe de monitor cardio-respiratorio. Monitor no enciende. Acc: baja con moditor GETEMED N°5 y bolso. | 2018-03-12 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisa cargador funcionando bien .... | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-14 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SINOHARA HERNANDEZ | 16700949-2 | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2 | 2018-03-14
684 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF6B-0089 | 10-44303 | 2018-03-12 | 25196 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-12 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 684 | Monitor no censa presión arterial invasiva ni PANI. | 2018-03-12 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA SUJECIÓN DE MANGUERA PANI INTERNA EN MODULO, CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DE PRESIÓN INVASIVA AL ENCONTRARSE DESCONFIGURADOS. INSTALACION DE BATERIAS. | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-03-13 | 1865 | 7.0 | 13055 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-03-13 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-13
685 | TRABAJO TERMINADO |  | UEGO | DETECTOR LATIDO CARDIOFETAL | COROMETRICS |  |  | 10-35761 | 2018-03-08 | 7682 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-08 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 685 | Reparar de LCF a la brevedad. | 2018-03-08 | MANTENCION CORRECTIVA | Al equipo le falta la pieza para asegurar la banda elastica. Esta es reemplazada por un tornillo que cumple su misma funcion. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-08 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-08 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0 | 2018-03-08
686 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASCF-0247 |  | 2018-03-12 | 25198 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-12 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 686 | Flujometro no llega a 0. No permite calibrar maquina de pabellon 3. | 2018-03-12 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE ENCUENTRA FLUJO METRO DE GASES FRESCOS DEL OXIGENO DES CALIBRADO NO PERMITIENDO REALIZAR PRUEBAS, SE REALIZA AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONTROLADOR DE GASES FRESCOS, PRUEBAS DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA SATISFACTORIAS |  | NO | NO |  |  | NO | AJUSTES NEUMATICOS | 2018-03-12 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GABRIELA ROTTO |  | 2018-03-12 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | 2018-03-12
687 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC CV | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | 270815F | SN | 2018-03-06 | 5339 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-12 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 687 | Cable EKG de 3 derivadas roto. | 2018-03-12 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio presenta desgaste su goma. Presenta diversos cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 58/18. Entrega de accesorio 81/18. | 2018-03-12 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-03-12 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | 2018-03-12
688 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CCV | ACCESORIOS | GE | MASSIMO |  |  | 2018-03-02 | 5334 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-12 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 688 | Solicito reparar saturometro. | 2018-03-12 | MANTENCION CORRECTIVA | Re-armado. Accesorio operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-12 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA ALBERTINI | 13441490-1 | 2018-03-12 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | 2018-03-12
689 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC CV | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS |  |  | 2018-03-06 | 5335 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-06 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 689 | Cable EKG de 3 derivadas que no funciona al moverlos. | 2018-03-12 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio presenta cortes internos en su sector de conexión al equipo. Se da de baja. |  | NO | NO |  |  | NO | Baja 59/18. Acta de entrega 83/18. | 2018-03-12 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-03-12 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-12 | 6 | 2018-03-12
690 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CCV | ACCESORIOS | NELLCOR |  |  |  | 2018-01-11 | 5316 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-12 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 690 | Envío saturometro para reposición. | 2018-03-12 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio presenta cortes internos e imposibilidad de su goma de ajustarse al clip. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 58/18. Entrega de accesorio 80/18. Orden anulada. UPC CV indica que este sensor no pertenece ni a UCI CV, UTI CV o CCV. | 2018-03-12 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA ALBERTINI | 15441490-1 | 2018-03-12 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | 2018-03-12
691 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC CV | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2018-02-19 | 7260 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-12 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 691 | Rotura sensor oximetro de pulso. | 2018-03-12 | MANTENCION CORRECTIVA | Ruptura descrita corresponde a un desarme del accesorio. Este fue rearmado. Accesorio operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-12 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-03-12 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0 | 2018-03-12
692 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL MESA | UAPQ | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-03-13 | 25200 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-13 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 692 | No fija posición (palanca suelta). | 2018-03-13 | MANTENCION CORRECTIVA | REPOSICIÓN DE RESORTE MÁS REPOSICIÓN DE PERNO ALLEN, AJUSTES DEL SISTEMA DE LIBERACIÓN. BRAZAL OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-20 | 3300 | 2.0 | 6600 | RESORTE | 1 | 3000 | 3000 | PERNO ALLEN | 1 | 650 | 650 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-03-20 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-20 | 7 | 2018-03-20
693 | ANALISIS DE FALLA UEM | PORTA AGUJA | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP | BM236R | X1E59 |  | 2018-03-13 | 25251 | MCC | T4 | STE | 2018-03-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 693 | No cierra bien. | 2018-03-13 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
695 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UAPQ | ACCESORIOS | MINDRAY | A.S.S.0026B | CM1504118017 | SN | 2018-03-13 | 25254 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-13 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 694 | Pinza rota. | 2018-03-13 | MANTENCION CORRECTIVA | A sensor le falta su seguro lateral, por lo que no tiene tope al abrirse. Este es reemplazado. Accesorio operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | El tope instalado corresponde a un modelo de saturometro DRAGER, diferente al original. | 2018-03-13 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-03-13 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 0 | 2018-03-13
696 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CALEFACTOR RADIANTE | AIR SHIELDS | MIW78 | HZ 01485 | 10-14787 | 2018-03-13 | 7587 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-16 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 696 | No calienta y hace sonido eléctrico. | 2018-03-16 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisa no presentándose la falla reportada equipo operativo | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-16 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-16 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 0 | 2018-03-16
697 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO |  |  |  | 2018-03-12 | 7586 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 697 | Sensor de saturacióin masimo, con cable pelado en conexión de sensor y cable. | 2018-03-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR MASIMO SIN POSIBILIDAD DE REPARACION, SE REALIZA SUGERENCIA DE BAJA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 55M/2018 con fecha 23-11-2018. oj | 2018-03-19 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-19 |  |  | MARZO | MARZO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 5 | 2018-03-19
698 | CERRAR OT |  | UPC ADULTO | BOMBA DE INFUSI | FRESENIUS | INYECTOMAT AGILIA | 20251273 | SN | 2018-03-12 | 7609 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 698 | Falla sensor de fuerza. | 2018-03-14 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZAN DISTINTAS INFUSIONES, CON DIFERENTES JERINGAS SIN PRESENTAR FALLA | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-03-16 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2 | 2018-03-16
699 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CV | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | B650 | SK416031044HA | 10-43473 | 2018-03-09 | 5344 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 699 | Revisión de monitor en que el ECG esta disfuncional. | 2018-03-14 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo se revisa con simulador de paciente no presentándose falla en ECG. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-14 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA ALBERTINI | 13441490-1 | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
700 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UPC CV | ACCESORIOS |  | CM 1204 | SN | SN | 2018-03-14 | 5346 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 700 | Revisar y reponer mango de presión defectuoso. | 2018-03-14 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambia mango adulto obeso por mango adulto. | SI | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-14 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA ALBERTINI | 13441490-1 | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
701 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UAPQ | ACCESORIOS | DRAGER |  | 9L45931 | SN | 2018-03-13 | 25252 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1683 | Sensor roto. Evaluar, reparar o dar de baja. | 2018-03-14 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | Sensor dañado, la medición no es confiable. Se procede a dar de baja del servicio. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja insumo N° 78/18. | 2018-03-14 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14599299-3 | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
702 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA TRANSPORTE | AIR SHIELDS | TI 500 | PD3707 | 10-31726 | 2018-03-12 | 4886 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 702 | Cuna de transporte, tiene baranda suelta, tornillo rodado, actualmente sin baranda. Pabellón central; sala atención recién nacido. | 2018-03-14 | [8 empty] | Batería se agota muy rapido, OT anexa 10317. 29/08/2018. | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
703 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | EDAN |  | SN | SN | 2018-02-22 | 3251 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 703 | No sensa ni da luz, y esta roto. | 2018-03-14 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | Accesorio se encuentra cortado. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 64. | 2018-03-14 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-03-14 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
704 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | EDAN |  | SH5 1201.110521.A0 |  | 2018-02-22 | 3252 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 704 | Da luz pero no sensa. | 2018-03-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio se encuentra con cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 65. | 2018-03-14 | 4074 | 0.5 | 2037 | ¦ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-03-14 | SI |  | FEBRERO | MARZO | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
705 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | EDAN |  | SN | SN | 2018-02-26 | 3253 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 705 | Interface saturometria no da luz a pesar de cambiar sensores. | 2018-03-14 | MANTENCION CORRECTIVA | Cable accesorio presenta cortes internos que impiden la alimentación al sensor. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 66. | 2018-03-14 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
706 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-03-08 | 3254 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 706 | Dar de baja ya que no insufla. | 2018-03-14 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | Manguito no insufla. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 67. | 2018-03-14 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
707 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-03-08 | 3255 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 707 | No insufla. | 2018-03-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Manguito no insufla. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 68. | 2018-03-14 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
708 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-03-08 | 3256 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 708 | No insufla. | 2018-03-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Manguito no insufla. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 69. | 2018-03-14 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
709 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-03-08 | 3257 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 709 | No insufla. | 2018-03-14 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | Manguito no insufla. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 70. | 2018-03-14 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
710 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-03-08 | 3258 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 710 | No insufla. | 2018-03-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Manguito no insufla. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 71. | 2018-03-14 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
711 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-03-08 | 3259 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 711 | No insufla. | 2018-03-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Manguito no insufla. Se da de baja. | NO |  |  | NO | NO | NO | Baja 72. | 2018-03-14 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 1557300-7 | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
712 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-03-08 | 3260 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 712 | No insufla. | 2018-03-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Manguito no insufla. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 73. | 2018-03-14 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 1557300-7 | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
713 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-03-08 | 3261 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 713 | No insufla. | 2018-03-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Manguito no insufla. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 74. | 2018-03-14 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
714 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | NELLCOR |  | 140145936 | SN | 2018-03-08 | 3262 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 714 | No sensa. | 2018-03-14 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | Saturometro no entrega sensado, presenta cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 75. | 2018-03-14 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
715 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | NELLCOR |  |  |  | 2018-03-09 | 3263 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 715 | No enciende luz. | 2018-03-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Saturometro presenta cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 77. | 2018-03-14 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
716 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CRONA | K021082 | 10-39293 | 2018-03-14 | 8155 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-14 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 716 | Fuga de agua box 10. | 2018-03-14 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO PRESENTA ROTURA DE MANGUERA, ALIMENTACIÓN DE AGUA HACIA SALIVERO Y LLENA VASO, DESMONTAJE DE TODAS LAS PARTES PARA DESPEJAR Y RETIRAR LA LINEA AFECTADA. EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-14 | 3300 | 4.0 | 13200 | MANGUERA POLIURETANO | 2 | 1600 | 3200 | AMARRAS PLASTICAS | 4 | 600 | 2400 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALFREDO ESCOBAR |  | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
718 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 | 7 | 10-39443 | 2018-03-14 | 7613 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-15 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 718 | Cama no sube ni baja. | 2018-03-14 | MANTENCION CORRECTIVA | Se revisa encontrándose el control remoto con falla en la tarjeta electrónica se repara | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-14 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-03-15 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 0 | 2018-03-15
719 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL MESA | UAPQ | ACCESORIOS | MEDILAND | 0442022V0.00 | PA26 |  | 2018-03-14 | 25257 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-15 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 719 | Brazal con gancho suelto. | 2018-03-15 | MANTENCION CORRECTIVA | BRAZAL CON RESORTE QUEBRADO, SE HA REEMPLAZADO. BRAZAL OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-23 | 3300 | 1.0 | 3300 | RESORTE | 1 | 3000 | 3000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GABRIELA ROTTO |  | 2018-03-23 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-23 | 8 | 2018-03-23
720 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | OFTALMOLOGIA | OFTALMOSCOPIO | HEINE | BETA 200 | SN | 10-29830 | 2018-03-14 | 7872 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-15 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 720 | Solicito revisar, y si no tiene arreglo, realizar informe para dar de baja. | 2018-03-15 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
721 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | VENTILADOR DE TRANSPORTE | VIVO | VIVO 30 | Z151057 | 10-33401 | 2018-03-14 | 7611 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-15 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 721 | Revisar sensor de fuga. | 2018-03-15 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisa encontrándose problemas de programación |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-16 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-03-16 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16
722 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260013-01 | 10-39734 | 2018-03-14 | 7919 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-15 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 722 | Solicito revisión de monitor cama 6 ya que indica frecuencia cardiaca errada. | 2018-03-15 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | EQUIPO OPERATIVO, CABLE ECG CON PERDIDA DE AISLACIÓN, SE REALIZA PRUEBAS E FUNCIONAMIENTO Y BAJA DEL CABLE DAÑADO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | FALLA POR DESGASTE | 2018-03-16 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-03-16 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16
723 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CFH170L | 2400638 |  | 2017-11-30 | 20236 | MCC | T4 | STE | 2017-11-30 | ESTEBAN OYARZUN | 17751601-5 | NO | 2746 | REPARACION | 2017-11-30 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REPARACION SEGUN INFORME ADJUNTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-15 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PATRICIA DIAZ |  | 2018-03-15 | SI |  | 2017 | MARZO | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2018-03-15 | 105 | 2018-03-15
724 | TRABAJO TERMINADO | CONTROL MESA | UAPQ | ACCESORIOS | MAQUET |  |  |  | 2018-03-15 | 25269 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-15 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1686 | No funciona. Pabellon 1. | 2018-03-15 | MANTENCION CORRECTIVA | Control remoto no funciona, cable frontal cortado internamente. Se reparó. Pabellón 1. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-15 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-03-15 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 0 | 2018-03-15
725 | TRABAJO TERMINADO | CONTROL MESA | UAPQ | ACCESORIOS | MEDILAND |  |  |  | 2018-03-15 | 25270 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-15 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1687 | Control pabellón 6. | 2018-03-15 | MANTENCION CORRECTIVA | Control sufre caída o golpe, se reparó y reconectó por dentro. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-15 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14.594.299-3 | 2018-03-15 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 0 | 2018-03-15
726 | TRABAJO TERMINADO | PINZA MOSQUITO RECTA | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | RU 3100-12 | SN | SN | 2018-03-15 | 25258 | MCC | T4 | STE | 2018-03-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 726 | Desalineado. | 2018-03-15 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 92 | 2018-06-15
727 | TRABAJO TERMINADO | PINZA MOSQUITO CURVA | UAPQ | INSTRUMENTAL | NA | NA | SN | SN | 2018-03-15 | 25259 | MCC | T4 | STE | 2018-03-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 727 | Desalineado y abierto. | 2018-03-15 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO, ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº13/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO, ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº13/2018 | 2018-08-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-21 |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-08-21 | 159 | 2018-08-21
728 | CERRAR OT | PINZA MOSQUITO CURVA | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | RU 3101-12 | SN | SN | 2018-03-15 | 25261 | MCC | T4 | STE | 2018-03-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 728 | Desalineado. | 2018-03-15 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [6 empty] | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-06-13 | 90 | 2018-06-13
729 | TRABAJO TERMINADO | PINZA MOSQUITO CURVA | UAPQ | INSTRUMENTAL | NA | NA | SN | SN | 2018-03-15 | 25262 | MCC | T4 | STE | 2018-03-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 729 | Desali0neado. | 2018-03-15 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-06-13 | 90 | 2018-06-13
730 | TRABAJO TERMINADO | AGUJA DE VERES | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | LP305-120 | SN | HGF12360-11 | 2018-03-15 | 25263 | MCC | T4 | STE | 2018-03-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 730 | Desalineado. | 2018-03-15 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-06-13 | 90 | 2018-06-13
731 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA METZENBAUN | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP | BC603R | F51GE | SN | 2018-03-15 | 25264 | MCC | T4 | STE | 2018-03-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 731 | Desalineado y sin filo | 2018-03-15 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-06-13 | 90 | 2018-06-13
732 | TRABAJO TERMINADO | PINZA VASCULAR | UAPQ | INSTRUMENTAL | GEISTER | 10-0602 | SN | SN | 2018-03-15 | 25265 | MCC | T4 | STE | 2018-03-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 732 | Se dobla en maquina de esterilización. | 2018-03-15 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-09-04 | 173 | 2018-09-04
733 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA RECTA | UAPQ | INSTRUMENTAL | LAWTON | 05-0450 | SN | SN | 2018-03-15 | 25266 | MCC | T4 | STE | 2018-03-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 733 | Instrumental sin filo. | 2018-03-15 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-06-13 | 90 | 2018-06-13
734 | ESPERA SALIDA STE | TONSILOTOMO | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP | DM768r | SN | HGF00720 | 2018-02-15 | 153 | MCC | T4 | STE | 2018-03-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 734 | Fatiga material. Revisar o dar de baja. | 2018-03-15 | [9 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
735 | TRABAJO TERMINADO | DISECTOR CURVO | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33121 CLICK LINE | SN | SN | 2018-03-15 | 25268 | MCC | T4 | STE | 2018-03-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 735 | Pinza suelta. | 2018-03-15 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-06-13 | 90 | 2018-06-13
736 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ DE SENSOR DE FLUJO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | SLE LIMITED | SLE 5000 | SN | SN | 2018-03-08 | 7583 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-16 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 736 | No sensa bien. | 2018-03-16 | MANTENCION CORRECTIVA | se limpia mide y prueba cable este queda operativo se chequea con equipo realizando calibración y medición de flujo sin problema |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-16 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-16 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 0 | 2018-03-16
737 | TRABAJO TERMINADO | PINZA OTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | MEDICON | 62.33.01 | SN | SN | 2018-03-16 | 25273 | MCC | T4 | STE | 2018-03-19 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 737 | No sostiene. Sin fenestrado. | 2018-03-19 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-06-13 | 86 | 2018-06-13
738 | TRABAJO TERMINADO | APROXIMADOR COSTAL | UAPQ | INSTRUMENTAL | MARTIN | 24-224-16 | SN | SN | 2018-03-16 | 25274 | MCC | T4 | STE | 2018-03-16 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 738 | No se fija. De caja cardiovascular. | 2018-03-16 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-06-13 | 89 | 2018-06-13
739 | TRABAJO TERMINADO | CONTROL MESA | UAPQ | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | TRUMPF | MEDIZENE | 101303667 |  | 2018-03-16 | 25275 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-16 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1688 | Control remoto mesa quirúrgica pabellón 9 no funciona. | 2018-03-16 | MANTENCION CORRECTIVA | Control no funciona, se detecta modulo de carga suelto dentro del control. Se fijo. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-16 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-03-16 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 0 | 2018-03-16
740 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UAPQ | INSTRUMENTAL | b.a.k. | NA | SN | SN | 2018-03-16 | 6955 | MCC | T4 | STE | 2018-03-16 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 740 | Revisión y reparación. | 2018-03-16 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO |  | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-06-13 | 89 | 2018-06-13
741 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHI | M5-ISO | 60314002 | 10-39821 | 2018-03-16 | 4105 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-16 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 741 | Reparación de labadora A. Cambio de repuestos. | 2018-03-16 | MANTENCION CORRECTIVA | LAVADORA DETIENE EL CICLO DE LAVADO POR FALLA EN NIVEL DE AGUA, REEMPLAZO DE ELECTROVALVULAS MÁS BOMBA DE RECIRCULACIÓN PEQUEÑA. TESTEADA EN CONJUNTO CON LA EMPRESA INTERNATIONAL CLINIC. LAVADORA OPERATIVA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-16 | 3300 | 8.0 | 26400 | ELECTROVÁLVULAS | 2 | 232052 | 464104 | BOMBA DE RECIRCULACIÓN | 1 | 721729 | 721729 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA CISTERNA |  | 2018-03-16 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 0 | 2018-03-16
742 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHI | M5-ISO | 60314001 | 10-39822 | 2018-03-16 | 4106 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-16 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 742 | Reparación de lavadora A- Cambio de repuestos. | 2018-03-16 | MANTENCION CORRECTIVA | LAVADORA CON INTERRUPCIÓN DE CICLO POR CAÍDA DE DIFERENCIAL, SE DETECTAN FUGAS ELÉCTRICAS EN UNA DE SUS TURBINAS Y EN UNO DE SUS CALEFACTORES, PESO A LO REEMPLAZADO FUE NECESARIO REEMPLAZAR DIFERENCIAL 300 mA. LAVADORA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE REEMPLAZAN LAS TRES TURBINAS Y LOS TRES CALEFACTORES POR SEGURIDAD | 2018-03-16 | 3300 | 12.0 | 39600 | TURBINAS | 3 | 321161 | 963483 | CALEFACTORES | 3 | 158829 | 476487 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA CISTERNA |  | 2018-03-16 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 0 | 2018-03-16
743 | TRABAJO TERMINADO | ADAPTADOR SIERRA | UAPQ | INSTRUMENTAL | SWISS | 532021 | 102191 | SN | 2018-03-16 | 25277 | MCC | T4 | STE | 2018-03-16 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 743 | No funciona. Urgente. | 2018-03-16 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-09-04 | 172 | 2018-09-04
744 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UAPQ | ACCESORIOS | MINDRAY |  |  |  | 2018-03-12 | 25197 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-12 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 744 | Interfaz saturometro mala. | 2018-03-12 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfase presenta cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 60/18. Acta de entrega de accesorio 84/18. | 2018-03-13 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-03-13 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-13
745 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UAPQ | ACCESORIOS | MINDRAY | NA | SN | SN | 2018-03-13 | 25253 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-13 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 745 | Interfase mala, no logra censar saturometría. | 2018-03-13 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfase presenta cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 61/18. Acta de entrega de accesorio 84/18 | 2018-03-13 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-03-13 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 0 | 2018-03-13
746 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UAPQ | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-03-13 | 25255 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-13 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 746 | Manguito presión arterial no censa la presión (se desinfla). | 2018-03-13 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Mango PANI con fuga no permite insuflar. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 62/18. Acta de entrega de accesorio 85/18. | 2018-03-13 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-03-13 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 0 | 2018-03-13
747 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | MINDRAY |  |  |  | 2018-03-13 | 7422 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-13 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 747 | Saturometro malo. | 2018-03-13 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfase presenta cortes internos. Se da de baja | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 63/18. Acta de entrega 86/18. | 2018-03-16 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-03-16 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 3 | 2018-03-16
748 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | DRAGER | NA | SN | SN | 2018-03-15 | 3264 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-15 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 748 | Interface no funciona. | 2018-03-15 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz presenta cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 81. Acta de entrega 100/18. | 2018-03-15 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-03-15 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 0 | 2018-03-15
749 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NELLCOR | RSY002DN | 140145923 |  | 2018-03-16 | 8510 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-16 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 749 | Sensor malo. | 2018-03-16 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Saturometro tiene cortes internos, imposibilitando su utilización. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 83/18. Acta de entrega 101/18. | 2018-03-16 | 4074 | 0.5 | 2037 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 13431361-1 | 2018-03-16 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 0 | 2018-03-16
750 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | EDAN | NA | SN | SN | 2018-03-16 | 8511 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-16 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 750 | Sensor malo. | 2018-03-16 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Saturometro tiene cortes internos, imposibilitando su utilización. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 84/18. Acta de entrega 101/18. | 2018-03-16 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 13431364-1 | 2018-03-16 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 0 | 2018-03-16
751 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NELLCOR | A0212-SW103PU | 12040167 | SN | 2018-03-16 | 8512 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-16 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 751 | Sensor malo. | 2018-03-16 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Saturometro tiene cortes internos, imposibilitando su utilización. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 85/18. Acta de entrega 101/18. | 2018-03-16 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 13431364-1 | 2018-03-16 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 0 | 2018-03-16
752 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | Z151057 | 10-44772 | 2018-03-16 | 7425 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-16 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 752 | VMNI | 2018-03-16 | [9 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
753 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | CAMA ELECTRICA | MUKA |  |  | 10-39409 | 2018-03-16 | 7424 | MPP | T1 | UEM | 2018-03-16 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1689 | Baranda no baja. | 2018-03-16 | MANTENCION CORRECTIVA | Baranda mala. Se hacen ajustes y se modifica ejes guías. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-16 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-03-16 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 0 | 2018-03-16
754 | TRABAJO TERMINADO | PINZA ELECTROCARDIOGRAFO | CIRUGIA | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-03-16 | 8551 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-16 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1690 | Solicito a usted modificación del orificio de entrada de las tenazas de pacientes de EKG. | 2018-03-16 | MANTENCION CORRECTIVA | Se hace ajuste a las palas de conexión a paciente de electrocardiógrafo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-16 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-03-16 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 0 | 2018-03-16
755 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC PEDIATRICA | RX BASICO PORTATIL | SHIMADZU | MOBILE ART EVOLUTION | EMCJE C60601 |  | 2018-03-16 | 3265 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 755 | Colimador no alumbra lo suficiente por lo que para enfocar se debe amopliar demaciado. | 2018-03-19 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
756 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941631 | 10-37020 | 2018-03-12 | 7608 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-19 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 756 | Revisar. | 2018-03-19 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA TESTEADA A DIFERENTES VOLUMENES DE INFUSION , BOMBA NO MANIFIESTA PROBLEMAS. TESTEO CIRCUITO DE CARGA Y CONTROL DE LA PRESION DE OCLUSION. BATERIA EN BUEN ESTADO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-27 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TANIA CARRASCO | 18236394-4 | 2018-03-27 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-27 | 8 | 2018-03-27
757 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69105 | SN | 2018-03-13 | 7588 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-15 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 757 | No reconoce jeringa. Acc: cable de poder y fijación. | 2018-03-15 | OTROS | Equipo funcionando con normalidad. Probado con jeringas BD. Probado en velocidades de 2, 25, 50, y 200 ml/hr. |  | NO | NO |  |  | NO | Braun es compatible con jeringas: BRAUN, BD, TERUMO. NO COMPATIBLE CON NIPRO. | 2018-03-19 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-19 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-19 | 4 | 2018-03-19
758 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | CARDINAL HEALTH | ALARIS GH | 800271531 | 10-35999 | 2016-07-14 | 15755 | MCC | T4 | STE | 2016-07-14 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 758 | Problemas para sensar, suena todo el rato. Acc: cable de poder. | 2016-07-14 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE BOMBA, DETECTADO FALLA DE SENSOR DE FUERZA, PINZA DE EMBOLO DESCALABRADA, EXCESO DE RESIDUOS EN EL INTERIOR, SE DEBE HACER UNA LIMPIEZA ACUCIOSA AL EQUIPO, AJUSTE DE PINZA, CALIBRACIÓN DE SENSOR DE FUERZA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE RECORRIDO Y OCLUSIÓN DE BOMBA | NO | NO | NO | NO | NO | SI | OCLUSIONES PASO 10 - 920 mmHg ; PASO 5 - 545 mmHg | 2018-03-19 | 4074 | 12.0 | 48888 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-03-19 | SI |  | 2016 | MARZO | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2018-03-19 | 613 | 2018-03-19
759 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PAYKEL | MR 850 ALU | 100618087227 | 10-40253 | 2018-03-19 | 7589 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-19 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 759 | Marca siempre la ????. Acc: cable calefactor, vaso y cable sensor de t° | 2018-03-19 | MANTENCION CORRECTIVA | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO SIN ENCONTRAR PROBLEMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-21 | 4074 | 7.0 | 28518 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-21 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2 | 2018-03-21
760 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | TORRE LAPAROSCOPICA |  |  |  |  | 2018-03-19 | 25287 | MCC | T4 | STE | 2018-03-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 760 | Evaluación torre laparoscopica. | 2018-03-19 | OTROS | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE FUENTE DE LUZ WOLF, MEDICIÓN DE LÚMENES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-26 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-04-26 | SI |  | MARZO | ABRIL | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-04-26 | 38 | 2018-04-26
761 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | TORRE LAPAROSCOPICA |  |  |  |  | 2018-03-19 | 25289 | MCC | T4 | STE | 2018-03-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 761 | Evaluación torre laparoscopica. | 2018-03-19 | OTROS | SE REALIZA INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TORRE LAPAROSCOPICA, MEDICIÓN DE LÚMENES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-26 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-04-26 | SI |  | MARZO | ABRIL | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-04-26 | 38 | 2018-04-26
762 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | TORRE LAPAROSCOPICA |  |  |  |  | 2018-03-19 | 25290 | MCC | T4 | STE | 2018-03-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 762 | Evaluación torre laparoscopica. | 2018-03-19 | OTROS | SE REALIZA INSPECCIÓN DE FUENTES DE LUZ DE TORRES WOLF, OLYMPUS Y AESCULAP, DETERMINANDO UN MEJOR DESEMPEÑO EN AESCULAP, CON INSTRUMENTAL ESTÁNDAR, SE REALIZA MEDICIÓN DE LÚMENES. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-04-26 | SI |  | MARZO | ABRIL | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-04-26 | 38 | 2018-04-26
763 | TRABAJO TERMINADO | MANGUERA MOTOR TRAUMA | UAPQ | MANGUERA | TRAUMA SERVICE |  | 07/07177 | SN | 2018-03-19 | 25288 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-19 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 763 | Se encuentra roto en su extremo (de adaptador). | 2018-03-19 | MANTENCION CORRECTIVA | MANGUERA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-05-17 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 975 | 2018-03-21 | CORIMED | EFECTUAR PRESUPUESTO | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-05-17 | SI |  | MARZO | MAYO | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-05-17 | 59 | 2018-05-17
764 | TRABAJO TERMINADO |  | POLIRESPIRATORIO ADULTO | OXIMETRO DE PULSO | NONIN | 8500 | 102828002 | 10-30104 | 2018-03-19 | 7874 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 764 | Equipo no funciona. | 2018-03-19 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA INTERNA DE MONITOR DE SATUROMETRIA, CAMBIO DE BATERÍAS, Y SENSOR AGOTADO.- | SI | NO | NO | SI | NO | NO | EQUIPO NO FUNCIONA PRINCIPALMENTE POR LAS PILAS, SENSOR ES CAMBIADO POR GARANTIA, YA QUE NO COMPATIBILIZA BIEN CON EL EQUIPO, SE CAMBIA POR NELLCOR OXIMAX | 2018-03-20 | 4074 | 6.0 | 24444 | PILAS 1.5 VOLTS | 6 | 1500 | 9000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA PIZARRO | 10611295-9 | 2018-03-20 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20
765 | TRABAJO TERMINADO | PINZA BIPOLAR | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26296 HR | YY 3 | SN | 2018-03-19 | 25292 | MCC | T4 | STE | 2018-03-19 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 765 | Defectuoso. | 2018-03-19 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-13 | 86 | 2018-06-13
766 | TRABAJO TERMINADO | PINZA BIPOLAR | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26296 HR | 26277 A | SN | 2018-03-19 | 25293 | MCC | T4 | STE | 2018-03-19 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 766 | Defectuoso. | 2018-03-19 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-06-13 | 86 | 2018-06-13
767 | TRABAJO TERMINADO | CABLE DE PODER | UAPQ | ACCESORIOS | GEWISS |  | CP225 |  | 2018-03-19 | 25295 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-19 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 767 | Conector en mal estado. | 2018-03-19 | MANTENCION CORRECTIVA | se reemplaza enchufe hembra volante | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-19 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-03-19 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 0 | 2018-03-19
768 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UAPQ | ACCESORIOS | MASIMO | 14KUP | SN | SN | 2018-03-19 | 25294 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-19 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 768 | No entrega parametros. | 2018-03-19 | MANTENCION CORRECTIVA | SE LIMPIA SENSOR ESTABA OBSTRUIDO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-03-19 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-03-19 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 0 | 2018-03-19
769 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69472 | 10-39494 | 2018-03-19 | 7595 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-20 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 769 | Mala, por favor revisión. Con cable de poder y sujeción. | 2018-03-20 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
770 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL MESA | UAPQ | ACCESORIOS | MAQUET | 10016000 | SN | SN | 2018-03-16 | 25283 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-20 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1692 | Brazal con palanca atascada. | 2018-03-20 | MANTENCION CORRECTIVA | Brazal atascado. Se lubricó y ajustó. Se testea en pabellón. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-20 | 4074 | 2.5 | 10185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-20 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 0 | 2018-03-20
771 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UAPQ | ACCESORIOS | DRAGER | A2 | 3368433 | SN | 2018-03-08 | 25189 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-20 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1691 | En mal estado. | 2018-03-20 | MANTENCION CORRECTIVA | Sensor de SPO2 dañado, interfase OK. Se reemplaza sensor, se da de baja. Se entrega insumo nuevo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-20 | 4074 | 3.0 | 12222 | SENSOR MASIMO SET | 1 | 70000 | 70000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | 89/18 |  |  |  | 2018-03-20 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 0 | 2018-03-20
772 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | RX BASICO PORTATIL | PHILLIPS | PRACTIX 33 PLUS | P5-262 | 10-31762 | 2018-03-19 | 7596 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-20 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 772 | Cable de poder con sección pelada, se ven cables. | 2018-03-20 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara y se sella con termocontraible |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-20 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-20 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 0 | 2018-03-20
773 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOPANENDOSCOPIO | OLYMPUS | GIF-V2 | 2513829 | SN | 2018-03-16 | 17328 | MCC | T4 | STE | 2018-03-16 | OSVALDO JARA | 17089850-8 | NO | 773 | Presenta filtración. | 2018-03-16 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Reparado en STE. | SI | SI | NO | NO | NO | NO | Se adjunta informe IST n.6957 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 974 | 2018-03-21 | SURMEDICAL | EFECTUAR PRESUPUESTO | PATRICIA DIAZ | 7326094-9 | 2018-06-20 | SI |  | MARZO | JUNIO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-06-20 | 96 | 2018-06-20
774 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOPANENDOSCOPIO | FUJINON | EG-530FP | 4G374A061 | 10-40010 | 2018-03-15 | 17326 | MCC | T4 | STE | 2018-03-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 774 | Problema en la camara (los colores se desvanecen. color arena). | 2018-03-15 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO REPARADO | [5 empty] | NO |  | 2018-04-30 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 976 | 2018-03-21 | ZEPEDA | EFECTUAR PRESUPUESTO |  | 15095675-1 | 2018-04-30 | SI |  | MARZO | ABRIL | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 46 | 2018-04-30
775 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR TRANSCUT | ENTEC | SDMS | 304273 | 10-41671 | 2018-03-19 | 7590 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-20 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 775 | Marca 30 puntos de diferencia con gases. Por favor revisión . Ademas, cambio de membrana. | 2018-03-20 | MANTENCION CORRECTIVA | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO NO INDICA FALLA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-20 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-20 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 0 | 2018-03-20
776 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020438 | 10-40770 | 2018-03-20 | 6959 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-20 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 776 | Revisión y reparación de desfibrilador Box 10. | 2018-03-20 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, EQUIPO NO REALIZA PRUEBAS INICIALES, SE DEBE REPARAR ELECTRODOS DE CHASIS QUE CONECTAN CON PLACA (LIMPIEZA), PALAS CON EXCESO DE GEL, SE REALIZAN PRUEBAS DE DESFIBRILACION A 30 JOULES, EN FORMA SATISFACTORIA, Y DE 30, 100 Y 200 JOULES | NO | NO | SI | SI |  | SI | SE DEBEN LIMPIAR LOS ELECTRODOS, PALAS DE DESFIBRILACION DEL EXCESO DE GEL, YA QUE ESTOS NO PERMITEN REALIZAR LA PRUEBAS DE DESCARGA AL GENERAL RESISTENCIA | 2018-03-20 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-03-20 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 0 | 2018-03-20
777 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FISHER & PAYKEL | NA | SN | SN | 2018-03-20 | 7597 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-20 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 777 | Por favor revisar. | 2018-03-20 | MANTENCION CORRECTIVA | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO SIN ENCONTRAR PROBLEMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-20 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-20 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 0 | 2018-03-20
778 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-03-20 | 3266 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-20 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 778 | No marca curva. | 2018-03-20 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio presenta desgaste, mostrando cables de conexión internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 86. Acta de entrega 104. | 2018-03-20 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-03-20 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 0 | 2018-03-20
779 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2018-03-20 | 8555 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-20 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 779 | Solicito cambio. | 2018-03-20 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 87. Acta de entrega 103. | 2018-03-20 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SUSANA ARRIAGADA | 16251691-9 | 2018-03-20 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 0 | 2018-03-20
780 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-03-20 | 8556 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-20 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 780 | Cambio. | 2018-03-20 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Baja 88. Acta de entrega 103. | 2018-03-20 | 4074 | 0.5 | 2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SUSANA ARRIAGADA | 16231641-9 | 2018-03-20 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 0 | 2018-03-20
781 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ECOTOMOGRAFO MULTIPROPOSITO | PHILLIPS | HD7XE | CI51100398 | 10-37301 | 2018-03-20 | 7621 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-20 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 781 | Cambio teclado. | 2018-03-20 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambia el teclado. pruebas de funcionamiento por representante de philips | SI | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-29 | 4074 | 5.0 | 20370 | teclado | 1 | 620000 | 620000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-06-29 | SI |  | MARZO | JUNIO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-06-29 | 101 | 2018-06-29
782 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-03-20 | 7620 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-20 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 782 | Saturometro no entra. | 2018-03-20 | MANTENCION CORRECTIVA | se da de baja sensor |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-21 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-03-21 | SI | 90/18 | MARZO | MARZO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21
783 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-03-20 | 7619 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-20 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 783 | Cables no sensan. | 2018-03-20 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara | NO |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-03-21 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA TAPIA | 16819068-4 | 2018-03-21 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21
784 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08100888 | 10-35938 | 2018-03-20 | 3267 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-20 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 784 | Al encender el equipo se presenta que pantalla esta mala, desconfigurada yno funciona el touch. | 2018-03-20 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE PANTALLA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-21 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-03-21 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21
785 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616340 | 10-37340 | 2018-03-20 | 7623 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-20 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 785 | Conexión de aire comprimido rota. | 2018-03-20 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REEMPLAZA CONECTOR DIAMOND MACHO PARA AIRE CLÍNICO ROTO, SE REALIZA PRUEBA DE VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE CONECTOR | SI | NO | NO | NO | NO | SI | CONECTOR DE EQUIPO AFECTADO POR GOLPE O CAIDA | 2018-03-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | CONECTOR DIAMOND AIRE | 1 | 50000 | 50000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-03-21 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21
786 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE | 2017003-002 REV D | 180914 | SN | 2018-03-14 | 7612 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-20 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 786 | Corte cable EKG no sensa | 2018-03-20 | [7 empty] | NO | Cerrado según acta de entrega de accesorios 13/18. OJ, | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-20 |  |  | MARZO | MARZO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 0 | 2018-03-20
787 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | LARINGOSCOPIO | STANDARD | NA | SN | SN | 2018-03-20 | 7617 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-20 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 787 | Luz intermitente. | 2018-03-20 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA CAMBIO DE HOJA N°3 POR UNA EQUIVALENTE. DEMAS HOJAS OPERATIVAS | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-03-23 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA MORGADO | 16574355-5 | 2018-03-23 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 3 | 2018-03-23
788 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2018-03-19 | 7615 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-20 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 788 | Reparar. | 2018-03-20 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 39M/2018. oj 01-10-2018 | 2018-10-01 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  | MARZO | MARZO | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-10-01 | 195 | 2018-10-01
789 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHI | M5-ISO | 60314002 | 10-39821 | 2017-12-06 | 4062 | MCC | T3 | UEM | 2017-12-06 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2821 | Fuga de agua debajo de lavadora desinfectadora B. Area de lavado. | 2017-12-06 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA MANIFIESTA FUGA DE AGUA EN FORMA CONSTANTE POR LA PUERTA DELANTERA. REEMPLAZO DE EMPAQUETADURA. LAVADORA OPERATIVA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-19 | 3300 | 4.0 | 13200 | EMPAQUETADURA | 1 | 250697 | 250697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA CISTERNA |  | 2018-03-19 | SI |  | 2017 | MARZO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2018-03-19 | 103 | 2018-03-19
790 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHI | M5-ISO | 60314001 | 10-39822 | 2018-03-12 | 28175 | MPP | T1 | UEM | 2018-03-12 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1353 | Solicito mantencion de lavadora desinfectadora A. | 2018-03-12 | MANTENCION PREVENTIVA | Lavadora sometida a mantención preventiva según protocolo. Reemplazo de filtro, eliminación de fuga de agua, limpieza general, seteo de alarma, reemplazo de alarma. Lavadora operativa. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-19 | 3300 | 4.0 | 13200 | FILTRO | 1 | 743828 | 743828 | FOCO LEA | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA CISTERNA |  | 2018-03-19 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 7 | 2018-03-19
791 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHI | M5-ISO | 60314002 | 10-39821 | 2018-03-12 | 2657 | MPP | T1 | UEM | 2018-03-12 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1334 | mpp. | 2018-03-12 | MANTENCION PREVENTIVA | Lavadora sometida a mantención preventiva. Reemplazo de filtro, eliminación de fugas de agua, limpieza general, reseteo alarma ???? de lavadora operativa. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-19 | 3300 | 4.0 | 13200 | FILTRO | 1 | 743828 | 743828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA CISTERNA |  | 2018-03-19 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 7 | 2018-03-19
792 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | AUDIOSCREENER PORTATIL | GSI |  | 6536493 | 10-40047 | 2017-09-06 | 4303 | MCC | T3 | UEM | 2017-09-06 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1456 | Sonda no funciona. Solicito sonda de reemplazo. | 2017-09-06 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | EQUIPO OPERATIVO, SE INTENTA REPARACIÓN DE SONDA PARA PRUEBAS DEL EQUIPO, SE INCLUYE INFORME DE BAJA DE SONDA. | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-03-16 | 4074 | 6.0 | 24444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-16 | SI |  | 2017 | MARZO | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2018-03-16 | 191 | 2018-03-16
793 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CV | MARCAPASOS EXTERNO INVASIVO | MEDTRONIC | 5388 | PFG012647P |  | 2017-03-06 | 23981 | MCC | T3 | UEM | 2017-03-06 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 3051 | Pila marcapasos con conexión ventricular en mal estado. | 2017-03-06 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE CAMBIAN Y LIMPIAN CONECTORES DE SALIDA, SE REALIZA INSPECCIÓN INTERNA AJUSTE DE CARCASA, LIMPIEZA COMPLETA DEL EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, Y CAMBIO DE BATERÍA | SI | NO | NO | NO | NO | SI | EQUIPO AFECTADO POR CAIDA | 2018-03-16 | 4074 | 12.0 | 48888 | BATERIA 9 VOLTS | 1 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-03-16 | SI |  | MARZO | MARZO | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2018-03-16 | 375 | 2018-03-16
794 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC CV | ACCESORIOS | DATASCOPE | SYSTEM 98 |  |  | 2018-03-20 | 7269 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-21 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1693 | No sensa. Esta roto. | 21-03-1018 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se revisa cable ECG del balón de contrapulsación. Se encuentra cortada una linea y sin convertura aislante. Se recomienda su baja. | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-03-21 | 4074 | 2.5 | 10185 | CABLE EKG 5 DERIVADAS | 1 | 70000 | 70000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-03-21 | SI | 91/18 | MARZO | MARZO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 0 | 2018-03-21
795 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC CV | ACCESORIOS | DATASCOPE | SYSTEM 98 |  |  | 2018-03-20 | 7271 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-21 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1694 | No sensa. | 2018-03-21 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | Se chequea cable ECG dañado. No operativo. Se recomienda su baja (Para balón de contrapulsación). Se entrega insumo nuevo. | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-03-22 | 4074 | 2.0 | 8148 | CABLE EKG 5 DERIVADAS | 1 | 70000 | 70000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-03-22 | SI | 92/18 | MARZO | MARZO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-22
796 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-01-10 | 3734 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-21 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 796 | Solicito revisión y reparación de cable de EKG. | 2018-03-21 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Termino de trabajo en base acta de entrega de accesorios 30M/18 -Cierre de ordenes de trabajo de accesorios activas- . oj | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-21 |  |  | ENERO | MARZO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 0 | 2018-03-21
797 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | CIRUGIA | ACCESORIOS | MASIMO |  |  |  | 2018-03-19 | 8553 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-21 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 797 | Solicito reparar saturometro de monitor multiparametros. | 2018-03-21 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Termino de trabajo en base acta de entrega de accesorios 30M/18 -Cierre de ordenes de trabajo de accesorios activas- . oj | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-21 |  |  | MARZO | MARZO | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 0 | 2018-03-21
798 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-02-06 | 28959 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-21 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 798 | Solicito revisión y reparación de cable SPO2. | 2018-03-21 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR AGOTADO CON VIAS CORTADAS DE DA DE BAJA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-29 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-05-29 | SI |  | FEBRERO | MAYO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-03-21 | 2018-05-29 | 69 | 2018-05-29
799 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-02-27 | 28992 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-21 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 799 | Solicito reparación o baja. | 2018-03-21 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR AGOTADO CON VIAS CORTADAS DE DA DE BAJA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-29 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-05-29 | SI |  | FEBRERO | MAYO | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-21 | 2018-05-29 | 69 | 2018-05-29
800 | TRABAJO TERMINADO | PINZA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | CLICK LINE 33121 | 33300 |  | 2018-03-21 | 25298 | MCC | T4 | STE | 2018-03-21 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 800 | Evaluar o dar de baja para su reposición. | 2018-03-21 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO |  | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-09-04 | 167 | 2018-09-04
801 | TRABAJO TERMINADO | CISTOSCOPIO | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 27050 E | SN | SN | 2018-03-21 | 25299 | MCC | T4 | STE | 2018-03-21 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 801 | Abolado, no pasa optica 3.9 mm por dentro. | 2018-03-21 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-06-13 | 84 | 2018-06-13
802 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | B650 | SEW11202311HA | 10-44782 | 2018-03-21 | 7426 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 802 | Pantalla rota. Segundo accidente. Con ascensor en translado de paciente. | 2018-03-21 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Reemplazo de pantalla, panel frontal y botonera debido a quiebre. | NO | NO | NO | NO |  | SI |  | 2018-11-14 | 1865 | 18.0 | 33570 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-11-14 | SI |  | MARZO | NOVIEMBRE | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-11-14 | 238 | 2018-11-14
803 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | LAMPARA DENTAL |  |  |  |  | 2018-03-21 | 8157 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-21 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 803 | Desmontar lampara de pared de pabellón de cirugía menor ambulatoria. | 2018-03-21 | MANTENCION CORRECTIVA | DESMONTAJE DE LA LAMPARA DE PARED, RETIRO DE TUERCAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-21 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA ANGELICA RIVERA | 9745731-K | 2018-03-21 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 0 | 2018-03-21
804 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | LAMPARA FOTOCURADO | DENTSPLY | SPECTRUM | 2326 | 10-26993 | 2018-03-21 | 8159 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-21 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 804 | Reparación y revisión de lampara de fotocurado. | 2018-03-21 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO CON FUERTE A QUEMADO, FALLA DE CIRCUITO TEMPORIZADOR, REEMPLAZO DE COMPONENTES INDICADOS, TESTEO FINAL OPERATIVA. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-07 | 3300 | 6.0 | 19800 | AMPOLLETA 12/75 | 1 | 18000 | 18000 | INTEGRADO TEMP. + BASE DE 14 PINES | 1 | 2400 | 2400 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-05-07 | SI |  | MARZO | MAYO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-05-07 | 47 | 2018-05-07
805 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | COLCHON TERMICO | CAREFUSION | BABY WARMER | 9780 | 10-38194 | 2018-03-01 | 7599 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-21 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 805 | No calienta. | 2018-03-21 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REVISA EQUIPO ENCONTRÁNDOSE UN POCO CORRIDO LA MANTA TÉRMICA SE AJUSTA Y SE PRUEBA ALCANZA TEMPERATURA DE TRABAJO 37 GRADOS EN 5 HORAS DESDE TEMPERATURA AMBIENTE EQUIPO OPERATIVO..... |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-26 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-26 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 5 | 2018-03-26
806 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02394 | SN | 2018-03-21 | 7427 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-21 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 806 | Conexión O2 mala. | 2018-03-21 | OTROS | OPERATIVO, SE AJUSTA CONEXIÓN DE OXIGENO FLOJA, TEST DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA, CALIBRACIÓN DE CELDA DE OXIGENO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO NO PRESENTA ERRORES DE MAQUINA EN EL HISTORIAL DE EVENTOS | 00-00-0000 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-03-21 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 0 | 2018-03-21
807 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941624 | 10-37016 | 2018-03-21 | 3269 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-21 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1695 | Descalibrada. | 2018-03-21 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo se reconfiguró. Se realizaron varias pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-22 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2018-03-22 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-22
808 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CCV | ACCESORIOS | NIHON KOHDEN | NA | SN | SN | 2018-03-15 | 5666 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-15 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 808 | Solicito arreglo o recambio de pinza saturometro. | 2018-03-15 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor se da de baja. |  | NO | NO |  |  | NO | Acta de entrega de accesorio N°96. | 2018-03-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CYNTHIA PEREZ | 13125398-2 | 2018-03-15 | SI | 95/18 | MARZO | MARZO | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 0 | 2018-03-15
809 | TRABAJO TERMINADO | LATIGUILLO EKG | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | DRAGER | 3 DERIVADAS |  |  | 2018-03-21 | 3268 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-21 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 809 | Funciona de manera intermitente y entrega valores errados. | 2018-03-21 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Latiguillos se encuentran deteriorados por uso y tiempo. Su capa de protección a los cables perdió elasticidad, haciendo que esta se quebrase y poniendo los cables de conexión a sensores en exposición al medio y paciente. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-22 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 1557300-7 | 2018-03-22 | SI | 93/18 | MARZO | MARZO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-22
810 | TRABAJO TERMINADO | CABLE INTERFAZ T° | UPC CV | ACCESORIOS | GE | 2016998-001 | 100306 C | SN | 2018-03-20 | 7268 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-22 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 810 | No sensa. | 2018-03-22 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz no sensa desde su segunda terminal. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA BASCUÑAN | 13889529-7 | 2018-04-09 | SI | 132/18 | MARZO | ABRIL | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-04-09 | 18 | 2018-04-09
811 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | ENDOSCOPIA | ACCESORIOS | GE | 13 NOT |  |  | 2018-02-13 | 17324 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-22 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 811 | Revisión. | 2018-03-22 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz de saturometria tiene cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de entrega de accesorio de reposición N°94/18. | 2018-03-22 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-03-22 | SI | 94/18 | FEBRERO | MARZO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 0 | 2018-03-22
812 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02368 | SN | 2018-03-22 | 7429 | MCC | T4 | STE | 2018-03-22 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 812 | Pasa pruebas de fuga, marca ventilador inoperante. | 2018-03-22 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | NO OPERATIVO, FALLA DE MOTOR, PRESENTA CICLADO CON INTERFERENCIA Y DEJA DE CICLAR INDICANDO VENTILADOR INOPERANTE Y FALLA DE MOTOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO CON VIDA ÚTIL SUPERADA | 2018-06-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 981 | 2018-03-29 | HEMISUR | AJUSTE DE GARANTÍA | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-06-12 | SI |  | MARZO | JUNIO | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-06-12 | 82 | 2018-06-12
813 | TRABAJO TERMINADO | CABLE DE PODER | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | FRESENIUS KABI | NA | SN | SN | 2018-03-14 | 7921 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-22 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 813 | Solicito reparación de cable de poder. | 2018-03-22 | MANTENCION CORRECTIVA | Cable es recibido sin conexión macho. Se instala una de tipo italiano de 10 amperes. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-22 | 4074 | 0.0 | 0 | ENCHUFE FME 10A | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-03-22 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 0 | 2018-03-22
814 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ASBK-0017 | 10-37343 | 2018-03-06 | 2654 | MPP | T1 | UEM | 2018-03-06 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1719 | mpp | 2018-03-06 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantencion preventiva y test de seguridad eléctrica. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-03-06 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-06 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 0 | 2018-03-06
815 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ARSN-0067 | 10-31799 | 2018-03-15 | 2656 | MPP | T1 | UEM | 2018-03-15 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1721 | mpp | 2018-03-15 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva y test de seguridad eléctrica. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-03-15 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-15 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 0 | 2018-03-15
816 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | DRAGER | ISOLETTE C 450 | LW07873 | 10-32511 | 2018-03-09 | 2655 | MPP | T1 | UEM | 2018-03-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1720 | mpp | 2018-03-09 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva y test de seguridad electrica. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-03-09 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-09 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | 2018-03-09
817 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UAPQ | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | 2595P-I | 2100524046 | SN | 2018-03-22 | 8001 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-22 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 817 | Cable F de latiguillo cortado. | 2018-03-22 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | DERIVADA CORTADA SE DA DE BAJA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de entrega 109/18 | 2018-03-22 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-03-22 | SI | 96/18 | MARZO | MARZO | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 0 | 2018-03-22
818 | TRABAJO TERMINADO | COLCHON DE AGUA | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | BLANKITROL | CAT 196 | 963022 | SN | 2018-03-22 | 3270 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-22 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 818 | Colchon blankitrol se encuentra inutilizable, oxidado y con hongos. | 2018-03-22 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | SE DA DE BAJA COLCHON TERMICO IRREPARABLE |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-03 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NA | NA | 2018-04-03 | SI |  | MARZO | ABRIL | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-04-03 | 12 | 2018-04-03
819 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBAS DE INFUSI | FRESENIUS | INJECTOMAT SP. | 22328530 | 10-41695 | 2018-03-20 | 7598 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-22 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 819 | No reconoce jeringa. | 2018-03-22 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realizan pruebas de funcionamiento con jeringas BD Plastipak 50ml/BD Plastipak 20ml, sin encontrar errores en la infusion. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-18 | 1865 | 6.0 | 11190 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-07-18 | SI |  | MARZO | JULIO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-07-18 | 118 | 2018-07-18
820 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | U410-29 | 2.13e+18 | SN | 2018-03-13 | 22 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-22 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 820 | Solicito revisión y/o reparación. | 2018-03-22 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | SENSOR AGOTADO CON VIAS CORTADAS DE DA DE BAJA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-29 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-05-29 | SI |  | MARZO | MAYO | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-22 | 2018-05-29 | 68 | 2018-05-29
821 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | BOMBA CENTRIFUGA PARA PERFUSIONES | MEDTRONIC | BIO CONSOLE 560 | 560B100364 | 10-36174 | 2018-03-23 | 8008 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-23 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 821 | Chequeo general. | 2018-03-23 | OTROS | OPERATIVO, INSPECCIÓN DE BOMBA. CARGA RÁPIDA PARA TEST QUE DURO 20 MIN, A RÉGIMEN DE 4000 RPM Y 4 L/MIN,. CARGA COMPLETA (24 HORAS), DURACION 1 H 20 MIN (PERDIDA DE AUTONOMÍA) |  | SI | NO |  |  | NO | TEST SEGÚN MANUAL APÉNDICE C, DURACIÓN MÍNIMA 30 MIN, A LOS 45 MINUTOS DE TEST INDICA BATERÍA AMARILLA DE ADVERTENCIA. A LOS 60 MIN BATERÍA ROJA (DETENCIÓN DEL SISTEMA) | 2018-03-26 | 4074 | 12.0 | 48888 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FERNANDO ARANDA |  | 2018-03-26 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 3 | 2018-03-26
822 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA WESTCOTT | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUMEX | 11-040s |  | HGF04202 | 2018-03-23 | 8003 | MCC | T4 | STE | 2018-03-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 822 | Instrumental sin filo. | 2018-03-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-06-13 | 82 | 2018-06-13
823 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA WESTCOTT | UAPQ | INSTRUMENTAL | A HEISS | H7271 |  |  | 2018-03-23 | 8004 | MCC | T4 | STE | 2018-03-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 823 | Instrumental sin filo. | 2018-03-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-06-13 | 82 | 2018-06-13
824 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA WESTCOTT | UAPQ | INSTRUMENTAL | katena | K4-4100 | 88 |  | 2018-03-23 | 8005 | MCC | T4 | STE | 2018-03-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 824 | Instrumental sin filo. | 2018-03-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-06-13 | 82 | 2018-06-13
825 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA WESTCOTT | UAPQ | INSTRUMENTAL | katena | K4-4100 | SN | SN | 2018-03-23 | 8006 | MCC | T4 | STE | 2018-03-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 825 | Instrumental sin filo. | 2018-03-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-06-13 | 82 | 2018-06-13
827 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | HOLTER | SPACELABS HEALTHCARE | EVO | Evo-007361 | SN | 2018-03-23 | 7879 | MCC | T4 | STE | 2018-03-23 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 827 | Solicito evaluación de equipo. | 2018-03-23 | MANTENCION PREVENTIVA | REPARADO EN STE | [5 empty] | NO |  | 2018-09-10 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 988 | 2018-04-19 | HEMISUR | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 2018-09-10 |  |  |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-09-10 | 171 | 2018-09-10
828 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | HOLTER | SPACELABS HEALTHCARE | EVO | Evo-004043 | 40421 | 2018-03-23 | 7878 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-23 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 828 | Solicito evaluación de equipo. | 2018-03-23 | MANTENCION CORRECTIVA | revision de modulo sin encontrar problema | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-27 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PIA BUSTOS | 15725351-K | 2018-03-27 | SI |  | MARZO | ABRIL | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 4 | 2018-03-27
829 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | HOLTER | SPACELABS HEALTHCARE | EVO | Evo-007366 | 10-42910 | 2018-03-23 | 7877 | MCC | T4 | STE | 2018-03-23 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 829 | Solicito evaluación del equiopo. | 2018-03-23 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REPARADO EN STE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-28 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 987 | 2018-04-19 | HEMISUR | EFECTUAR PRESUPUESTO | ROCIO MARCHANT | 16332548-9 | 2018-11-28 | SI |  | MARZO | NOVIEMBRE | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-11-28 | 250 | 2018-11-28
830 | TRABAJO TERMINADO | CANULA DE ASPIRACION #5 | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | RU 7845-05 | SN | SN | 2018-03-23 | 8009 | MCC | T4 | STE | 2018-03-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 830 | Para dar de baja por reposiciíon. | 2018-03-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-15 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-15 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-06-15 | 84 | 2018-06-15
831 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO CON CAPNOGRAFIA | TECME | GRAPHNET ADVANCE | 111210311081A1V | 10-44769 | 2018-03-23 | 7627 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-23 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 831 | Alarma "emergencia" se bloquea pantalla. | 2018-03-23 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE VENTILADOR SIN ENCONTRAR FALLAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-23 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-23 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 2018-03-23
832 | TRABAJO TERMINADO |  | POLICARDIOLOGIA | TEST DE ESFUERZO | GE | CASE | SHS12100644SA | SN | 2018-03-23 | 7880 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-23 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1696 | Solicito realizar la limpuieza parcial del equipo "test de esfuerzo", ya que ha presentado falla "evential" relacionado a la acumulación de polvo por imposibilidad de adecuado aseo termianl (falta de espacio en box). | 2018-03-23 | MANTENCION CORRECTIVA | Se realiza limpieza interna y externa del test de esfuerzo. Se chequea funcionamiento. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-23 | 4074 | 6.0 | 24444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PIA BUSTOS |  | 2018-03-23 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 2018-03-23
833 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UAPQ | ACCESORIOS | GE | 110052038/EU586P-I | CMP170930036 | SN | 2018-03-23 | 8010 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-23 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 833 | Se rompió electrodo verde. | 2018-03-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SE DA DE BAJA CON REPOSICION |  | NO | NO |  |  | NO | Acta de entrega 115/2018 | 2018-03-26 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-03-26 | SI | 97/18 | MARZO | MARZO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 3 | 2018-03-26
835 | TRABAJO TERMINADO | MANGUERA INSUFLADOR | UAPQ | ACCESORIOS | NA | STRYKER | SN | SN | 2018-03-26 | 8011 | MCC | T3 | STE | 2018-03-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 835 | Manguera insuflador rota, de equipo en demostración. | 2018-03-26 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE CONFECCIONA CONECTOR DE MANGUERA DE CO2 ROTO (CONEXIÓN A INSUFLADOR). |  | NO | NO |  |  | NO | SE DEVUELVE ACCESORIO ROTULADO | 2018-04-16 | 4074 | 3.0 | 12222 | MACIZO DE BRONCE | 1 | 2000 | 2000 | MACIZO DE BRONCE | 1 | 4000 | 4000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 17594299-3 | 2018-04-16 | SI |  | MARZO | ABRIL | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-04-16 | 21 | 2018-04-16
836 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | SBG06088133GA | 10-33100 | 2018-03-26 | 7305 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-26 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1697 | No da señal, se cambio sensor e interfaz y tampoco da señal. Por favor revisión. Acc: Interfaz PANI, interfaz y sensor saturometria, cable de poder. | 2018-03-26 | MANTENCION CORRECTIVA | Interfaz dañada, se reparó y se instalo sensor SPO2 nuevo. Se hicieron pruebas al equipo. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | Sensor SPO2 NELLCOR | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-26 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 0 | 2018-03-26
837 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 450 | PD06966 | 10-31760 | 2018-03-23 | 7304 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 837 | Puertas malas, con orden de abril 2016. | 2018-03-26 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CAMBIAN CERRADURAS DE PUERTAS | [5 empty] | NO |  | 2018-06-18 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-K | 2018-06-18 | SI |  | MARZO | JUNIO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-06-18 | 84 | 2018-06-18
838 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02222 | SN | 2018-03-23 | 7428 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-23 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 838 | Sensor de flujo malo. | 2018-03-23 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, DETECTANDO FALLA DE SENSOR DE FLUJO, DESPLAZADO -20% DE LAS MEDICIÓN DE VOLUMEN PROGRAMADA, SE REALIZA REEMPLAZO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SE SOLICITA OT PARA BAJA DE SENSOR DE FLUJO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUGA, Y VENTILACIÓN MECANICA | 2018-03-28 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-03-28 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 5 | 2018-03-28
840 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | CALENTADOR DE FLUIDOS | STERIS | WARMING CABINETS | 403912023 | 10-40273 | 2018-03-26 | 8014 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 840 | Mantención calentador de suero. | 2018-03-26 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, AJUSTE DE PANEL SUELTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, MEDICIÓN DE TEMPERATURA (39° --> 38,8°) | NO | NO | NO | NO | NO | SI | EQUIPO NO DEBE EXCEDER EL MÁXIMO MATERIAL, LA PARTE TRASERA DEL EQUIPO DEBE ESTAR A 30 CM MININO DE LA PARED | 2018-04-02 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-04-02 | SI |  | MARZO | ABRIL | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 7 | 2018-04-02
841 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO | UAPQ | ACCESORIOS | NELLCOR | RSY002DN | 140145902 | SN | 2018-03-26 | 8015 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 841 | No entrega parámetros. | 2018-03-26 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
842 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR DE FLUJO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | VIASYS | VELA | SN | SN | 2018-03-26 | 7631 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 842 | Por favor revisar válvula. | 2018-03-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | NO OPERATIVO, FALLA DE SENSOR, ENTREGANDO VALORES NO CORRESPONDIENTES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | REVISADO EN VM VELA | 2018-04-26 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-04-26 | SI |  | MARZO | ABRIL | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-04-26 | 31 | 2018-04-26
843 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | VIDEOCOLONOSCOPIO | FUJINON | EPX-2500 | 1C657K044 |  | 2018-03-26 | 8013 | MCC | T4 | STE | 2018-03-26 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 843 | Tapado, no se logra destapar al ser lavado en desinfección. | 2018-03-26 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO REPARADO | [5 empty] | NO |  | 2018-04-30 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 979 | 2018-04-05 | ZEPEDA | EFECTUAR MANTENCION CORRECTIVA | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-04-30 | SI |  | MARZO | ABRIL | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-04-30 | 35 | 2018-04-30
844 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-03-26 | 29 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-26 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 844 | Revisión y reparación. | 2018-03-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de entrega 117/2018. | 2018-03-27 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MACARENA ARANDA |  | 2018-03-27 | SI | 9818 | MARZO | MARZO | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27
845 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UEA | ACCESORIOS | EDAN | EA003S5A | EA020S3A | SN | 2018-03-26 | 6972 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-26 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 845 | Revisión y reparación. | 2018-03-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja por desgaste. Cables sin protección, expuestos al paciente. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de entrega 116/2018. | 2018-03-27 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARJORIE MARCHANT | 15468811-0 | 2018-03-27 | SI | 99/18 | MARZO | MARZO | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27
846 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | HEMODINAMIA | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-03-23 | 3435 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-26 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 846 | No capta ondas. | 2018-03-26 | OTROS | Accesorio es probado, funcionando con normalidad. Sensor e interfaz operativos. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-27 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TERESITA CUADRA | 10207324-K | 2018-03-27 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27
847 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | GE | M10224254 | 12850984 | SN | 2018-03-23 | 7302 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-26 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 847 | Revisión. | 2018-03-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor entrega valores errados. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de entrega 118/2018. | 2018-03-27 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-27 | SI | 100/18 | MARZO | MARZO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27
848 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | GE | M10224251 | 12850984 |  | 2018-03-23 | 7301 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-26 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 848 | Revisión. | 2018-03-26 | MANTENCION CORRECTIVA | Sensor de temperatura presentaba variaciones erráticas debido a suciedad en su sensor. Luego de limpieza el sensor entrega valores correctos y estables. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-27 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-27 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27
849 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 3.9MM | UAPQ | OPTICA | KARL STORZ | HOPKINS II | 27005BA |  | 2018-03-27 | 8018 | MCC | T4 | STE | 2018-03-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 849 | Visión borrosa. | 2018-03-27 | MANTENCION CORRECTIVA | optica reparada | [5 empty] | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-06 | SI |  | MARZO | JUNIO | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-06-06 | 71 | 2018-06-06
850 | TRABAJO TERMINADO | CABLE CALEFACTOR | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FISHER & PAYKEL | 900MR510 |  |  | 2018-03-27 | 7306 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-27 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 850 | Tiene cable pelado, por favor reparación. | 2018-03-27 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CABLE CALEFACTOR DAÑADO NO SIENDO POSIBLE REPARAR SE DA DE BAJA |  | NO | NO |  |  | NO | Acta de entrega accesorio 119/2018. | 2018-03-28 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-5 | 2018-03-28 | SI | 102/18 | MARZO | MARZO | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 1 | 2018-03-28
851 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | TORNIQUETE PORTATIL | DELFI | P.T.S. | 2006-1224 | 10-36355 | 2018-03-27 | 8017 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-27 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 851 | Arroja error. Acc: transformador, carro de poder, carro. | 2018-03-27 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA FUENTE DE PODER, CAMBIO DE BATERÍA INTERNA, SE ARMA TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CON CONECTORES DE ISQUEMIA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PRESIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO (SE INSTALAN RUEDAS) | SI | NO | NO | NO | NO | NO | AJUSTE DE CARRO, REVISIÓN DE PRESIÓN DE TRABAJO DE MANGO | 2018-12-03 | 4074 | 12.0 | 48888 | BATERIA 4.8 VOLTS | 1 | 22000 | 22000 | CONECTORES MACHO Y HEMBRA | 1 | 36000 | 36000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | ILEGIBLE | 2018-12-03 | SI |  | MARZO | DICIEMBRE | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-12-03 | 251 | 2018-12-03
852 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL |  |  |  | 2018-03-28 | 7431 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-28 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1698 | Boton agujas N°25 no funciona. | 2018-03-28 | MANTENCION CORRECTIVA | Botón de agujas no funciona y otros no tienen llamado a artículos. Se direccionaron y reasignaron botones. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-28 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-03-28 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 0 | 2018-03-28
853 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021089 | 10-39317 | 2018-03-27 | 8160 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-27 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 853 | Equipo dental sin aspiración. Clinica 14 de endodoncia. | 2018-03-27 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO CON PROBLEMAS EN EYECTOR Y HEMOSUCTOR, LA FALLA GENERADA EN EL HEMOSUCTOR ERA PROVOCADA POR LA OBSTRUCCION DE UN TUBO DE ANESTESIA (LIDOCAINA) AL INTERIOR DE LA MANGUERA. EYECTOR CON VALVULA VENTURI OBSTRUIDA. UNIDAD FUNCIONANDO NORMALMENTE | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-03-27 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA ANGELICA RIVERA |  | 2018-03-27 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 0 | 2018-03-27
854 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA ENDOSCOPICA | CHOYANG | CYW-501 | 12C6006 |  | 2018-03-27 | 4114 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-27 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 854 | Falla en cierre de puerta lavadora endoscopia. | 2018-03-27 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN SISTEMA DE ANCLAJE DE LA TAPA (CERRADURA). SE HA INSTALADO UN NUEVO RESORTE DE COMPRESIÓN, REPOSICION DE PERNOS PARKER. TESTEO FINAL, LAVADORA FUNCIONANDO NORMALMENTE | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-27 | 3300 | 2.0 | 6600 | RESORTE | 1 | 3000 | 3000 | PERNOS PARKER | 3 | 450 | 1350 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | RICARDO BADILLA | 12692870-K | 2018-03-27 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 0 | 2018-03-27
855 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 | 10 | 10-39442 | 2018-03-28 | 7632 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-28 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 855 | Se queda pegada. | 2018-03-28 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISON DE CAMA SIN ENCONTRAR PROBLEMAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-28 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-28 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 0 | 2018-03-28
856 | TRABAJO TERMINADO | IMPACTOR | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP |  | KT142R |  | 2017-10-26 | 23408 | MCC | T4 | STE | 2017-10-26 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 2523 | Reparar impactor con punta quebrada y queda la mitad adentro. | 2017-10-26 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REPARACION DE INSTRUMENTAL EN STE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-27 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-03-27 | SI |  | 2017 | MARZO | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2018-03-27 | 152 | 2018-03-27
857 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 10MM | UAPQ | OPTICA | KARL STORZ | HOPKINS II | 1200YV |  | 2018-03-28 | 8020 | MCC | T4 | STE | 2018-03-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 857 | Visión borrosa. | 2018-03-28 | MANTENCION CORRECTIVA | optica reparada | [5 empty] | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-06 | SI |  | MARZO | JUNIO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-06-06 | 70 | 2018-06-06
858 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 495 NL | HC 01 |  | 2018-03-28 | 8021 | MCC | T4 | STE | 2018-03-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 858 | Funda rota. | 2018-03-28 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-09-04 | 160 | 2018-09-04
859 | TRABAJO TERMINADO | PINZA BIPOLAR | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26296 HR | EA 2/07 | SN | 2018-03-28 | 8022 | MCC | T4 | STE | 2018-03-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 859 | No funciona agarre . | 2018-03-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-06-13 | 77 | 2018-06-13
860 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO | SIGMA | 20009556 | 10-43466 | 2018-03-28 | 7276 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-28 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 860 | Cable de poder defectuoso. Pistón roto. | 2018-03-28 | GESTION DE GARANTIAS EQUIPOS NUEVOS | Se realiza cambio de soporte de baranda superior derecha y reparacion de cable de poder por empresa BlueMedical | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Cerrado en base a la finalización de OT 28808, 2018. oj | 2018-04-02 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-02 |  |  | MARZO | ABRIL | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 5 | 2018-04-02
861 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA5292 | 10-36863 | 2018-03-23 | 7272 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-23 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 861 | Problema báscula PBP. | 2018-03-23 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE DETECTA DIFERENCIA DE +5 GRAMOS EN BASCULA PBP. SE REALIZA CALIBRACIÓN DEJANDO DIFERENCIA DE +/-0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-23 | 1865 | 2.0 | 3730 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-23 |  |  | MARZO | MARZO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 2018-03-23
862 | CERRAR OT |  | UPC CARDIOVASCULAR | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA5292 | 10-36863 | 2018-03-28 | 7277 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-28 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 862 | No enciende luego de corte eléctrico. | 2018-03-28 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REVISIÓN DEBIDO A CORTE DE ENERGÍA EN UNIDAD CLÍNICA. MAQUINA OPERATIVA Y CON TODAS SUS FUNCIONES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-30 | 1865 | 2.0 | 3730 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2 | 2018-03-30
863 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119820 | 10-44727 | 2018-03-28 | 7275 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-28 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 863 | Pantalla congelada. | 2018-03-28 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE VENTILADOR SIN ENCONTRAR PROBLEMAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-03-28 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EILEEN PINO | 15805378-0 | 2018-03-28 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 0 | 2018-03-28
864 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69127 | 10-40699 | 2018-03-28 | 7278 | MPP | T1 | UEM | 2018-03-28 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 864 | Solicita mantención. | 2018-03-28 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea solo se encuentra batería descargada se prueba con diferentes jeringas trabajando en perfectas condiciones.... |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-03 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA B. | 13889529-7 | 2018-04-03 | SI |  | MARZO | ABRIL | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-04-03 | 6 | 2018-04-03
865 | TRABAJO TERMINADO |  | POLICARDIOLOGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SH612030290SA | 10-40361 | 2018-03-28 | 7883 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-28 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1699 | Solicito revisión y reparación de equipo. Acc: transformador, cable de poder, interfaz y mango PANI, interfaz y sensor saturometria. | 2018-03-28 | MANTENCION CORRECTIVA | Manguera doble dañada. Se reparó. Cuff con velcro dañado por lo que se entregó insumo nuevo. Se hacen pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-28 | 4074 | 4.0 | 16296 | CUFF CRITIKON 2 VIAS | 1 | 40000 | 40000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PIA BUSTOS | ILEGIBLE | 2018-03-28 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 0 | 2018-03-28
866 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UAPQ | ACCESORIOS | MINDRAY | A.S.X.0125CO | CM13052801 | SN | 2018-03-14 | 25256 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-28 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 866 | Interfaz no sensa saturación. | 2018-03-28 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Corte interno en cableado principal no permite sensado. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de entrega 120/18. | 2018-03-28 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROMINA CONTRERAS |  | 2018-03-28 | SI | 101/18 | MARZO | MARZO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 0 | 2018-03-28
867 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | UNIDAD DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021104 | SN | 2018-03-28 | 8161 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-28 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 867 | Reparación de cavitron ultrasonido de unidad de fisurados. | 2018-03-28 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO GENERAL ,TESTEO DE PRESIÓN DE AIRE, LINEAS OBSTRUIDAS, COMANDOS BRACKET. NO ENCONTRANDO PROBLEMA ALGUNO, CAVITRON FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-28 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-03-28 | SI |  | MARZO | ABRIL | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 0 | 2018-03-28
868 | ANALISIS DE FALLA STE | TRANSDUCTOR TRANSESOFAGICO | UAPQ | ACCESORIOS | GE | 6Tc-RS | 99703 |  | 2018-03-28 | 17150 | MCC | T4 | STE | 2018-03-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 868 | SD. | 2018-03-28 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Cambio de equipo. | [7 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 980 | 2018-03-28 | HOSER INGENIERIA | AJUSTE DE GARANTÍA REPUESTO Y/O INSUMO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
869 | TRABAJO TERMINADO |  | FONOAUDIOLOGIA | AUDIOMETRO | MADSEN | MIDIMATE 622 | 173871 | 10-32234 | 2018-03-28 | 28525 | OTROS | T4 | STE | 2018-03-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 869 | Calibración. | 2018-03-28 | MANTENCION PREVENTIVA | SE HACE MANTENCION PREVENTIVA Y CALIBRACION DE EQUIPO CON REECAMBIO DE: GOMAS TDH39-DOMOS COMLETOS-ACOLCHADO TDH39 GRIS BOTONES DE GOMA MICROFONO OPTOCOUPLER FAST VIBRADOR OSEO MAICO | [5 empty] | NO |  | 2018-06-14 | 4074 | 0.0 | 0 | [10 empty] | 608-6013-SE18 | 00-00-0000 | 982 | 2018-03-29 | AUDIOMEDICAL | OTROS | SEBASTIAN RIVERA | 16812609-3 | 2018-06-14 | SI |  | MARZO | JUNIO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-06-14 | 78 | 2018-06-14
870 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | MEDILAND | P2000 |  |  | 2018-03-28 | 8023 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-28 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 870 | Control remoto mesa no funciona. | 2018-03-28 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, CONTROL CON PROBLEMAS DE TECLADO, SE REEMPLAZA BOTONERA TIPO MEMBRANA, SE APLICA AISLANTE A CORDÓN DEL CONTROL, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | LOS BOTONES SE VEN AFECTADOS POR EL EXCESO DE PRESIÓN, EL CONTROL TIENE UNA LATENCIA DE UN SEGUNDO DE RESPUESTA. | 2018-03-29 | 4074 | 4.5 | 18333 | TECLADO DE MEMBRANA | 1 | 100000 | 100000 | AISLANTE DE GOMA | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-03-29 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 1 | 2018-03-29
871 | TRABAJO TERMINADO |  | TRAUMATOLOGIA ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | CRITIKON | DINAMAP PLUS | M1937 | 10-30267 | 2018-03-28 | 9706 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-29 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 871 | Solicito arreglo (cambio) de pantalla. | 2018-03-29 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | Equipo presenta daño causado por golpe o caída, presentando daño en carcasa y pantalla; razón por la cual no es posible reparar debido a la inexistencia de repuestos en Chile. Informe de baja N°12/18. No operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-03-29 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VANIA GALVEZ | 12849760-9 | 2018-03-29 | SI | 2018-12-01 | MARZO | MARZO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 0 | 2018-03-29
872 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UEA | ACCESORIOS | EDAN | NA | SN | SN | 2018-03-28 | 6973 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-29 | OSVALDO JARA | 17089850-8 | NO | 872 | Revisión y eventual reparación. | 2018-03-29 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz con corte interno. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de entrega 121/18. | 2018-03-29 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-03-29 | SI | 105/18 | MARZO | ABRIL | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 0 | 2018-03-29
873 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | LARINGOSCOPIO | HERENZ | HH0003213-01 | SN | SN | 2018-03-29 | 6868 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-29 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 873 | Cuerpo laringoscopio no hace conexión con hojas. | 2018-03-29 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE LARINGOSCOPOS AJUSTE PIEZAS SUELTAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-29 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-03-29 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 0 | 2018-03-29
874 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | CONTADOR DE COAGULACION | MEDTRONIC | ACT II | 8002638 | 10-27912 | 2018-03-29 | 8024 | MCC | T1 | UEM | 2018-03-29 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 874 | Dar de baja. | 2018-03-29 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | NO OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA VARIAS FALLAS POR LO QUE NO ES REPARABLE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-03 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-04-03 | SI |  | MARZO | ABRIL | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-04-03 | 5 | 2018-04-03
875 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250013-01 | 10-39778 | 2018-02-26 | 2660 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-26 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1722 | MPP. | 2018-02-26 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-26 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-02-26 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 2018-02-26
876 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DINAMAP PRO100 V2 | SDT012205325A | 10-37258 | 2018-02-20 | 2658 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-20 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2231 | Mantención preventiva. | 2018-02-20 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. | NO | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-02-20 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2018-02-20 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 0 | 2018-02-20
877 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SDT10220531SA | 10-37256 | 2018-02-22 | 2659 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-22 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 3051 | Mantención preventiva. | 2018-02-22 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. | NO | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-02-22 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16667706-2 | 2018-02-22 | SI |  | FEBRERO | FEBRERO | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 0 | 2018-02-22
878 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MEDCHOICE | MMED6000DP | 851099019 | SN | 2018-03-23 | 2673 | MPP | T1 | UEM | 2018-03-23 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1731 | Mantención preventiva. | 2018-03-23 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-03-23 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2018-03-23 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 2018-03-23
879 | TRABAJO TERMINADO |  | HEMODINAMIA | SISTEMA DE ANGIOGRAFIA | SIEMENS | AXIOM Artis dfc | 35226 | 10-32938 | 2018-03-14 | 2672 | MPP | T1 | UEM | 2018-03-14 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1730 | Mantención preventiva. | 2018-03-14 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva.Contraparte técnica. Equipo operativo. | NO | SI |  | NO | NO | NO |  | 2018-03-14 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TERESITA CUADRA | 102017324-K | 2018-03-14 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 0 | 2018-03-14
880 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | DRAGER | C2HS-1C (C-2000) | YP14368 | 10-40353 | 2018-03-29 | 7308 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-02 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 880 | Mala, por favor revisión. | 2018-04-02 | MANTENCION CORRECTIVA | cambio conector de balanza | SI | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 7.0 | 28518 | cable balanza | 1 | 202750 | 202750 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-06-06 | SI |  | MARZO | JUNIO | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 2018-06-06 | 65 | 2018-06-06
881 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UAPQ | ACCESORIOS | MINDRAY | A.S.X.0125CO | CM13052785 | SN | 2018-03-15 | 25272 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-02 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 881 | No logra sensar. | 2018-04-02 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos no permiten que el monitor identifique la presencia del sensor. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-02 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17017818-8 | 2018-04-02 | SI | 106/18 | MARZO | ABRIL | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 0 | 2018-04-02
882 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UAPQ | ACCESORIOS | MINDRAY | A.S.X.0125CO | CM13052784 | SN | 2018-03-16 | 25276 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-02 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 882 | No marca. | 2018-04-02 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos no permiten que el monitor identifique la presencia del sensor. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-02 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2018-04-02 | SI | 107/18 | MARZO | ABRIL | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 0 | 2018-04-02
883 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UEA | ACCESORIOS | EDAN | NA | SN | SN | 2018-04-02 | 6977 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-02 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 883 | Solicito revisión y reparación. Conector suelto. | 2018-04-02 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Conector al equipo roto. Irreparable. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-02 | 4074 | 0.0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-04-02 | SI | 108/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 0 | 2018-04-02
884 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R ALS |  | 10-42289 | 2018-04-02 | 7886 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-02 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 4144 | Solicito reemplazar batería, ya que no reconoce carga. | 2018-04-02 | MANTENCION CORRECTIVA | Al chequear el desfibrilador, se detecta que la batería no marca carga. Se procedió a su reemplazo. Equipo operativo. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-02 | 4074 | 2.5 | 10185 | BATERIA ZOLL R-SERIES | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PIA BUSTOS | ILEGIBLE | 2018-04-02 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 0 | 2018-04-02
885 | ANALISIS DE FALLA UEM | BICICLETA HORIZONTAL | CAE | OTRO |  |  |  | 10-39173 | 2018-04-02 | 28514 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-02 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 885 | Reparación pantalla bicicleta horizontal. | 2018-04-02 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
886 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC PEDIATRICA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941624 | 10-37016 | 2018-04-02 | 3272 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-02 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 886 | Bomba arroja error de sensor de fuerza (Error 22). | 2018-04-02 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE SENSOR DE FUERZA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-03 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-03 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 1 | 2018-04-03
887 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | SLE LIMITED | SLE 5000 | 55086 | 10-38384 | 2018-04-02 | 7310 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-02 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 887 | Manguera de O2 con conexion diamond suelta. No se puede sacar la manguera. *Conector roto. | 2018-04-02 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambia conector de oxigeno |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-02 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 8954690-7 | 2018-04-02 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 0 | 2018-04-02
888 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UEA | ACCESORIOS | EDAN |  |  |  | 2018-04-02 | 6976 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-02 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 888 | Solicito reparación. | 2018-04-02 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor con cables cortados. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-02 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-04-02 | SI | 109/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 0 | 2018-04-02
889 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UPC CV | ACCESORIOS | BRAUN | 5203457 | 11F14009 | SN | 2018-03-20 | 7270 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-20 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 889 | Cable no sensa. | 2018-03-20 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | No sensa. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Cable P1 para equipo DATASCOPE. | 2018-04-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA BASCUÑAN | 13889529-7 | 2018-04-03 | SI | 110/18 | MARZO | ABRIL | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 14 | 2018-04-03
890 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | GE | 5211468 | SC0000433 | SN | 2018-03-02 | 7413 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-03 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 890 | Solicito arreglar. | 2018-04-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio cable P1 presenta cortes internos, impidiendo su funcionamiento. No sensa. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Compatible GE. | 2018-04-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-04-03 | SI | 116/18 | MARZO | ABRIL | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 0 | 2018-04-03
891 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UAPQ | ACCESORIOS | EDAN | 5203511 | SC0000433 | SN | 2018-02-27 | 7738 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-03 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 891 | No censa. | 2018-04-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio cable P1 presenta cortes internos, impidiendo su funcionamiento. No sensa. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Compatible EDAN. | 2018-04-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-04-03 | SI | 111/18 | FEBRERO | ABRIL | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 0 | 2018-04-03
892 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UAPQ | ACCESORIOS | GE | 5211468 | SC0000826 | SN | 2018-02-06 | 7520 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-03 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 892 | Funcionamiento intermitente | 2018-04-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio cable P1 presenta cortes internos, impidiendo su funcionamiento. No sensa. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Compatible GE. | 2018-04-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-04-03 | SI | 118/18 | FEBRERO | ABRIL | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 0 | 2018-04-03
893 | TRABAJO TERMINADO |  | ANATOMIA PATOLOGICA | CUBRELAMINA | LEICA | CV 5030 | 3244/08.2011 | 10-38273 | 2018-04-03 | 3938 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-03 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 893 | El equipo cubreláminas presenta problemas en el sensor de la pinza que toma los cubreobjetos, presentando error. Es importante señalar que el equipo se encuentra con su mantención vencida según lo sugerido por el fabricante. | 2018-04-03 | MANTENCION CORRECTIVA | se solicita mantencion a arquimed | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-03 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSMARI HARO | 13850668-1 | 2018-04-03 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 0 | 2018-04-03
894 | TRABAJO TERMINADO |  | CLINICA DEL FUNCIONARIO | SILLON DENTAL |  |  |  |  | 2018-04-03 | 28583 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-03 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 894 | Cambio y translado de sillón dental desde Unidad de Odontología en box dental del CMF. | 2018-04-03 | MANTENCION CORRECTIVA | TRASLADO DESDE PABELLÓN CIRUGÍA MENOR ODONTOLOGÍA UNIDAD DENTAL DAVI ATLANTE MODELO CROMA N° DE SER. K021186 A CENTRO MEDICO FUNCIONARIO. HA SIDO NECESARIO EL DESARME DE LA UNIDAD PARA PODER INGRESAR Y LUEGO REARMAR TODO. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ESTE EQUIPO QUEDA OPERATIVO COMO SILLÓN NO CONECTADO A NIGÚN TIPO DE SUMINISTRO COMO AIRE, AGUA O ELECTRICIDAD. TODOS LOS ACCESORIOS NO INSTALADOS QUEDAN GUARDADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, OFICINA DE JEFATURA. | 2018-04-04 | 3300 | 10.0 | 33000 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LAILA ROCCO | 15095726-5 | 2018-04-04 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 1 | 2018-04-04
895 | TRABAJO TERMINADO |  | CLINICA DEL FUNCIONARIO | SILLON DENTAL |  |  |  |  | 2018-04-03 | 28584 | MCC | T2 | UEM | 2018-04-03 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 895 | Cambio manguera de sillón dental. | 2018-04-03 | MANTENCION CORRECTIVA | REEMPLAZO DE MANGUERA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-07 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CECILIA HERRERA | 6577951-K | 2018-05-07 | SI |  | ABRIL | MAYO | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-05-07 | 34 | 2018-05-07
896 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02222 | SN | 2018-04-03 | 7637 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-03 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 896 | VMI se encuentra malo TOUCH. | 2018-04-03 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REPARACION EN STE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-13 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 985 | 2018-04-05 | HEMISUR | EFECTUAR PRESUPUESTO | AYLIN RODRIGUEZ |  | 2018-04-13 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-13 | 10 | 2018-04-13
897 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UPC CV | ACCESORIOS | BBRAUN | 5211468 |  | SN | 2018-01-11 | 27721 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-03 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 897 | No sensa. | 2018-04-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio cable P1 presenta cortes internos, impidiendo su funcionamiento. No sensa. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Compatible GE. | 2018-04-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA BASCUÑAN | 13889529-7 | 2018-04-03 | SI | 113/18 | ENERO | ABRIL | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 0 | 2018-04-03
898 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | BBRAUN | 5203252 | 14F300009 | SN | 2018-04-03 | 3275 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-03 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 898 | No marca punto cero. | 2018-04-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cable no permite el sensado de manera correcta, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Compatible DRAGER. | 2018-04-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-04-03 | SI | 119/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 0 | 2018-04-03
899 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | CAS Medical System | TC1725 |  | SN | 2018-04-03 | 3276 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-03 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 899 | Solicito baja. | 2018-04-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Mango con perdida de aire. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Mango CHILD. 17-25 cms. | 2018-04-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-04-03 | SI | 120/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 0 | 2018-04-03
900 | TRABAJO TERMINADO |  | POLICARDIOLOGIA | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL | SERIE R | AF15C44617 | 10-42289 | 2018-04-03 | 2678 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-03 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1736 | Mantención preventiva. | 2018-04-03 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protocolo ECRI. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-03 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PIA BUSTOS | 15725351-K | 2018-04-03 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 0 | 2018-04-03
901 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MED CHOICE | MMED 6000DP | 851099019 | 10-36168 | 2017-05-03 | 6080 | MCC | T3 | UEM | 2017-05-03 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 401 | NO ENCIENDE, PANTALLA ROTA. | 2017-05-03 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE PANTALLA Y SELECTOR DIGITAL. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-23 | 4074 | 9.0 | 36666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2018-03-23 | SI |  | 2017 | MARZO | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2018-03-23 | 324 | 2018-03-23
902 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | MINDRAY | VS-800 | BY-83105200 | 10-44529 | 2018-04-04 | 7891 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-04 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 902 | Infla demaciado el maguito, y toma malas lecturas de presión. | 2018-04-04 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA REVISIÓN DE MONITOR SIN OBTENER ALTERACIONES EN EL INSUFLADO Y MEDICIÓN DEL MONITOR. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-04-04 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PONCE | 13675490- | 2018-04-04 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 0 | 2018-04-04
903 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU04050208 | 10-32436 | 2018-04-04 | 7440 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-04 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 903 | Marca FiO2 no conecta. | 2018-04-04 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, FIO2 DESCALABRADA, SE REALIZA CAMBIO DE CELDA, CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE FLUJO, VÁLVULA EXHALATORIA, PRUEBA DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA, VERIFICACIÓN DE FIO2 CON OXIMETRO AMBIENTAL. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | VERIFICACIÓN CON OXIMETRO MAXTEC, Y ANALIZADOR DE VENTILACIÓN MECÁNICA VT MOBILE | 2018-04-27 | 4074 | 6.0 | 24444 | CELDA DE O2 | 1 | 80000 | 80000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771781-8 | 2018-04-27 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-27 | 23 | 2018-04-27
904 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG9620L | 20369 | 10-35941 | 2018-04-05 | 6978 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 4145 | Revisión. | 2018-04-05 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo se chequeo el funcionamiento del equipo sin presentar falla. Las palas y peras utilizadas con exceso de gel, el cual daña los contactos al paciente; por lo que la medición no es confiable. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-05 | 4074 | 2.5 | 10185 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-04-05 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 0 | 2018-04-05
905 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU09060935 | 10-36543 | 2018-04-05 | 7441 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-05 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 905 | Marca FiO2 no alcanza el % programado. | 2018-04-05 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REEMPLAZA CELDA DE OXIGENO POR NO ALCANZAR FIO2 |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-09 | 4 | 2018-04-09
906 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF-83100990 | 10-44714 | 2018-04-05 | 8029 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-05 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 906 | No toma señal de saturometría. | 2018-04-05 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE MODULO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-06 | 4074 | 9.0 | 36666 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROMINA CARDENAS | 16573074-3 | 2018-04-06 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 1 | 2018-04-06
907 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UAPQ | ACCESORIOS | MINDRAY | A.S.X.0125CO | CM13052529 | SN | 2018-04-05 | 8028 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-05 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 907 | Interfaz malo, no toma señal. | 2018-04-05 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | INTERFASE CORTADA SE DA DE BAJA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-17 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GABRIELA ROTTO | 17996141-5 | 2018-04-17 | SI | 141/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-17 | 12 | 2018-04-17
908 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | ECOGRAFO PORT | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ E | 401995WX6 |  | 2018-04-05 | 8030 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 4146 | No se visualiza imagen. | 2018-04-05 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo presenta fallo de software. Equipo indica error en sistema operativo; razón por la cual se instalo S.O. y software de control. Instalación la realizó STE. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14599299-3 | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-09 | 4 | 2018-04-09
909 | TRABAJO TERMINADO |  | UEGO | DETECTOR LATIDO CARDIOFETAL | NICOLET | ELITE 200 | ECI1210 | 10-35795 | 2018-04-06 | 9867 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 909 | Presenta chicharreo al usar. | 2018-04-06 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA CAMBIO DE CABLE | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-09 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA INES PRADO |  | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 3 | 2018-04-09
910 | TRABAJO TERMINADO | CABLE BIPOLAR | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | ACCESORIOS | KARL STORZ | 27176LEB | SN | SN | 2018-04-05 | 9861 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-05 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 910 | Entrega error al conectarlo. | 2018-04-05 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CABLE NO REPARABLE, DADO QUE ESTE TRABAJA CON FRECUENCIAS ELEVADAS LA UNIDAD RECOMIENDA SU BAJA POR RIESGO DE QUEMADURAS. |  | NO | NO |  |  | NO | SE ENTREGARÁ CABLE NUEVO DOCUMENTADO CON ACTA | 2018-04-06 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GEORGINA AGUILAR | 9229185-5 | 2018-04-06 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 1 | 2018-04-06
911 | TRABAJO TERMINADO | RECEPTOSCOPIO | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26040 EB | SN | SN | 2018-04-05 | 9862 | MCC | T4 | STE | 2018-04-05 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 911 | Tornillo extraviado. | 2018-04-05 | MANTENCION CORRECTIVA | REPOSICIÓN DE TORNILLO PARA FIJACIÓN DE ASA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-03 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELYN MARIN | 12900063-5 | 2018-05-03 | SI |  | ABRIL | MAYO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-05-03 | 28 | 2018-05-03
912 | TRABAJO TERMINADO | CABLE DE VIDEO | UAPQ | ACCESORIOS | FUJINON |  | SN | SN | 2018-02-27 | 7734 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-06 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 912 | Cable roto. Favor reparar. | 2018-04-06 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE FABRICA CABLE BNC-BNC PARA CONEXIÓN DE SALIDA DE VIDEO DE FUENTE ENDOSCOPICA PARA CONEXIÓN A COMPUTADOR REGISTRADOR DE EXÁMENES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | SI | NO | SI |  | 2018-04-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | CONECTOR BNC | 2 | 1000 | 2000 | CABLE RG58 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANA VALDIVIA | 14599299-3 | 2018-04-12 | SI |  | FEBRERO | ABRIL | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-04-06 | 2018-04-12 | 6 | 2018-04-12
913 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1901 | 10-37029 | 2018-04-06 | 7442 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-06 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 913 | Cable cortado. | 2018-04-06 | MANTENCION CORRECTIVA | PENDIENTE FALLA BATERIA SE COMPRARA POR FONDO FIJO | [5 empty] | NO | Orden duplicada. Se realizó el cambio de batería mediante la OT 7442. Trabajo terminado, cerrado manual. | 2018-04-16 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-16 | 10 | 2018-04-16
914 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | SPACE LABS | 700-0008-24 | SN | SN | 2018-02-06 | 7603 | MCC | T3 | UEM | 2018-02-06 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 914 | No sensa, cables pelados. | 2018-02-06 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cable no sensa, se encuentra pelado. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-04-06 | SI | 122/18 | FEBRERO | ABRIL | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-04-06 | 59 | 2018-04-06
915 | TRABAJO TERMINADO | CABLE BIPOLAR DE ALTA FRECUENCIA | UAPQ | ACCESORIOS | KARL STORZ | 26176 LV | ZV01 | SN | 2018-04-05 | 8031 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-05 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 915 | No funciona. | 2018-04-05 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cable carbonizado, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-06 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-04-06 | SI | 125/18 | ABRIL | AGOSTO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 1 | 2018-04-06
916 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NELLCOR | RSY002DN | 140145912 | SN | 2018-04-05 | 7314 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-05 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 916 | Marca en forma intermitente. | 2018-04-05 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor con cortes internos, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-06 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JENNY ZARATE | 8954690-7 | 2018-04-06 | SI | 127/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 1 | 2018-04-06
917 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NELLCOR | RSY002DN | U803-01P | SN | 2018-04-05 | 7313 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-05 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 917 | No funciona. | 2018-04-05 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor con cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-06 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JENNY ZARATE | 8954690-7 | 2018-04-06 | SI | 126/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 1 | 2018-04-06
918 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | BIOLIGHT | M0511012-0122 | SA0021130399 | SN | 2018-04-06 | 8516 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-06 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 918 | Interfaz no funciona, al conectarse al sensor este parpadea sin marcar. | 2018-04-06 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz con cortes internos, alimenta al sensor pero no recibe señal. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-06 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-04-06 | SI | 128/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 0 | 2018-04-06
919 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484745WA | 10-44763 | 2018-04-06 | 6979 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-06 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 919 | Problemas para medir PANI y saturometria. | 2018-04-06 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Falla de lectura PANI se debe a desgaste y vencimiento del mango, el que se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-06 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-04-06 | SI | 130/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 0 | 2018-04-06
920 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR DE TRANSPORTE | DRAGER | OXYLOG 3000 | ASBH-0007 | 10-37328 | 2018-04-06 | 7639 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-06 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 920 | Revisar conexión O2, este filtra. | 2018-04-06 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REVISA FUGA DE CONEXIÓN DISS DE VENTILADOR A CILINDRO REGULADO, CORREGIDO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-26 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771781-8 | 2018-04-26 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-26 | 20 | 2018-04-26
921 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UEA | ACCESORIOS | MASIMO | LNCS DCIP | SN | SN | 2018-04-06 | 6983 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-06 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 921 | Revisión y baja. | 2018-04-06 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor no es reconocido por el monitor, por presencia de cables internos cortados. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-04-09 | SI | 131/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 3 | 2018-04-09
922 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020425 | 10-40333 | 2018-04-04 | 2682 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-04 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1740 | Mantención preventiva. | 2018-04-04 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protocolo ECRI. Se detecta falla en batería, se reemplazo. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-04 | 4074 | 4.0 | 16296 | BATERIA ZOLL R-SERIES | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SUSANA ARRIAGADA | 16231641-9 | 2018-04-04 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 0 | 2018-04-04
923 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | GE | U410-121 | 2.13e+18 | SN | 2018-04-03 | 7437 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 923 | Saturometro malo. | 2018-04-09 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JACOBED LOPEZ | 17203780-1 | 2018-04-09 | SI | 133/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
924 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | GE | U410-121 | 2.13e+18 | SN | 2018-04-03 | 7438 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 924 | Saturometro malo. | 2018-04-09 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JACOBED LOPEZ | 17203780-1 | 2018-04-09 | SI | 134/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
925 | TRABAJO TERMINADO |  | OFTALMOLOGIA | PROYECTOR DE OPTOTIPOS | MAGNON | CP-600 | 111205 | 10-25783 | 2018-04-09 | 7897 | MCC | T2 | UEM | 2018-04-09 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 925 | Revisión de control remoto. No funciona. | 2018-04-09 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | PROYECTOR CON FALLA EN TARJETA PRINCIPAL DE LECTURA INFRARROJA Y CONTROL REMOTO. NO CUENTA CON REPUESTO. EQUIPO CUENTA CON VIDA ÚTIL CUMPLIDA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-04 | 1865 | 10.0 | 18650 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCHESCA VASQUEZ | 15740235-8 | 2018-05-04 | SI | 18 | ABRIL | JUNIO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-05-04 | 25 | 2018-05-04
926 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69566 | 10-39491 | 2018-04-02 | 7311 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-02 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 926 | Mala, con cable de poder. | 2018-04-02 | [7 empty] | NO | Terminado en base a finalización de OT 2710 del 08-08-2018. oj | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-02 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 0 | 2018-04-02
929 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UAPQ | INSTRUMENTAL | STANDARD | PROFESSIONAL | SN | SN | 2018-04-09 | 8034 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-09 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 929 | Hoja en mal estado. No enciende luz. Se envía mango. | 2018-04-09 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE AMPOLLETA (COMPRA EN STGO) | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-16 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GABRIELA ROTTO | 17996141-5 | 2018-04-16 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 7 | 2018-04-16
930 | ANALISIS DE FALLA STE |  | PABELLONES (UAPQ) | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69103 | 10-40721 | 2018-04-09 | 8033 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-09 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 930 | No entrega parámetros. Falla. | 2018-04-09 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 986 | 00-00-0000 |  | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
931 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DRAGER | INFINITY VISTA | 6000507581 | 10-36583 | 2018-04-09 | 3279 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 931 | EKG fibrila. Acc: sensores, mango PANI | 2018-04-09 | MANTENCION CORRECTIVA | se prueba con paciente electrónico no presentando problemas en el tasado equipo operativo |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-11 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-04-11 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 2 | 2018-04-11
932 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | U410-29 | 2.13e+18 | SN | 2018-04-09 | 7445 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-10 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 932 | Saturometro no sensa. | 2018-04-10 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 39M/2018. oj 01-10-2018 | 2018-10-01 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-10-01 | 174 | 2018-10-01
933 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | NA | SN | SN | 2018-04-09 | 7446 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-10 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 933 | Saturometro no sensa. | 2018-04-10 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 39M/2018. oj 01-10-2018 | 2018-10-01 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-10-01 | 174 | 2018-10-01
934 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900013 | 10-30703 | 2018-04-10 | 6697 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-10 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 934 | Se solicita evaluar funcionalidad de equipo multiparametros (presión arterial). | 2018-04-10 | MANTENCION CORRECTIVA | TESTEO GENERAL DEL EQUIPO NO MANIFIESTA PROBLEMA ALGUNO EN LA CAPTURA DE PRESION NO INVASIVA. SIN EMBARGO EL SENSOR DE SATURACION SE ENCONTRABA QUEBRADO, REPARACION DE CARCASA PARA PODER REEMPLAZAR POR UNO NUEVO. EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-10 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CATRILEO | 18553370-0 | 2018-04-10 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 0 | 2018-04-10
936 | TRABAJO TERMINADO | TERMOMETRO DIGITAL | ALIMENTACION | OTRO | NEIKO | NA | SN | SN | 2018-04-10 | 6028 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-10 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 936 | Solicito cambio de batería de termómetro por atascamiento de conexión a batería. | 2018-04-10 | MANTENCION CORRECTIVA | se pega clip de batería se manda a comprar clip nuevo reparación provisoria asta compras de repuesto queda operativo en próximo cambio de batería se reparara enviar nuevamente en esa oportunidad |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-11 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ AGUATO | 10662536-0 | 2018-04-11 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11
937 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UEA | ACCESORIOS | MASIMO | LNCS DCIP | SN | SN | 2018-04-09 | 6985 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-10 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 937 | Revisión y reparación de saturometro. | 2018-04-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Saturometro no sensa. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-10 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-04-10 | SI | 135/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 0 | 2018-04-10
938 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | MASIMO |  | SN | SN | 2018-04-02 | 3273 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-10 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 938 | Favor revisar transductor que se encuentra fallando, y luz del sensor con luz intermitente. | 2018-04-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor de saturometría presenta fallas en el sensor, entregando valores sensados no confiables. Se da de baja . | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Saturometro multisitio. Término según acta 33M/18. oj | 2018-04-10 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-10 |  | 136/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 0 | 2018-04-10
939 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UPC INTERMEDIO | ACCESORIOS | BRAUN | 5203511 | SC0002465 | SN | 2018-04-09 | 7444 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-10 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 939 | No sensa. | 2018-04-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | No sensa. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Compatible EDAN. | 2018-04-10 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-04-10 | SI | 137/18 | ABRIL | MAYO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 0 | 2018-04-10
940 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CIRUGIA | ACCESORIOS | GE | u410-121 | 2.13e+18 | SN | 2018-03-28 | 8562 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-10 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 4148 | Solicito reparar saturometro. | 2018-04-10 | MANTENCION CORRECTIVA | Sensor se chequea en servicio, sin presentar problemas de funcionamiento. Insumo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-16 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-04-16 | SI |  | MARZO | ABRIL | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 6 | 2018-04-16
941 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | GE | U410-121 | 2.13e+18 | SN | 2018-03-26 | 28 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-10 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 4149 | Revisión y/o reparación. | 2018-04-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se chequeo sensor SPO2 en servicio, este hace entrar en "error 2" al equipo, razon por la cual se recomienda su baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-16 | 4074 | 2.0 | 8148 | Sensor SPO2 GE | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2018-04-16 | SI | 140/18 | MARZO | ABRIL | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 6 | 2018-04-16
942 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | STANDARD | NA | SN | SN | 2018-04-10 | 7640 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-10 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 942 | Solicito revisar 3 hoja laringoscopio ya que al ajustar ampolleta parpadea. | 2018-04-10 | OTROS | Set es probado completamente, sin generar problemas en el encendido de las ampolletas. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | El problema descrito se presenta al no enroscar la ampolleta completamente. | 2018-04-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-04-10 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 0 | 2018-04-10
943 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHI | M5-ISO | 60314002 | 10-39821 | 2018-04-10 | 4118 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-10 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 943 | Arroja error en pantalla de lavadora 3. El sabado 07-04-2018 error de presion de agua. Y no pasaba de un ciclo al otro. | 2018-04-10 | MANTENCION CORRECTIVA | EL EQUIPO MANIFIESTA ERROR EN EL PROCESO DE PRELAVADO, SE HA VERIFICADO LA ENTRADA DE AGUA AL EQUIPO, CHEQUEO DE AMBAS VALVULAS DE ADMISION, TESTEO DE VALVULA DE DESCARGA. TODO FUNCIONANDO NORMALMENTE. SE HA TEASTEADO EL PROCESO COMPLETO EN DOS CARGAS DE LA LAVADORA. APARENTEMENTE EL PROBLEMA ESTA EN LA PLANTA DE AGUA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | POSTERIOR A ELLO SE HA ENCONTRADO UN CONDENSADOR DE PARTIDA REVENTADO EN LA BOMBA DE AGUA. PLANTA DE AGUA. | 2018-04-09 | 3300 | 4.0 | 13200 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PILAR BALBOA | 9886913-1 | 2018-04-10 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 0 | 2018-04-10
944 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | TRAUMATOLOGIA | ACCESORIOS | EDAN | NA | CM1504118026 | SN | 2018-04-10 | 9713 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-10 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 944 | Sensor despegado. | 2018-04-10 | MANTENCION CORRECTIVA | SENSOR FINGER CLIP, REARMADO, REPARACION MECANISMO DE ANCLAJE. SENSOR FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-10 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TERESA CORTES | 15766646-0 | 2018-04-10 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 0 | 2018-04-10
945 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG9620L | 20369 | 10-35941 | 2018-04-10 | 6987 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-10 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 945 | Presenta problemas para leer V3. | 2018-04-10 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, CABLE CON FALLA DE DERIVADA V3, SE REALIZA REEMPLAZO DE CABLE, POR CABLE RE-ACONDICIONADO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SIN BATERÍA DE RESPALDO | 2018-04-13 | 4074 | 4.0 | 16296 | CABLE 10 LATIGOS | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CESAR ROMAN |  | 2018-04-13 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-13 | 3 | 2018-04-13
946 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GE | GIRAFFE |  | 10-40242 | 2018-04-10 | 7317 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-10 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 946 | Marca falla 25. | 2018-04-10 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara falla 25 |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-11 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 8954690-7 | 2018-04-11 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11
949 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | ECOTOMOGRAFO MULTIPROPOSITO | SIEMENS | ACUSON X 300 | 320037 | 10-36021 | 2018-04-11 | 3284 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-11 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 949 | Ecodoppler malo, y no da color. | 2018-04-11 | MANTENCION CORRECTIVA | contactos sucios se limpian y se prueban equipo operativo |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-16 | 4074 | 10.0 | 40740 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-04-16 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 5 | 2018-04-16
950 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | BOMBA CIRCULACI | SORIN | STOCKERT S5 | 48E02098 | 10-39789 | 2018-04-11 | 8035 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-12 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 950 | Solicito revisar la maquina extracorporea en bodega de ccv. | 2018-04-12 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE MAQUINA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA REVISION DE RPM Y REVISION DISTANCIA DE OCLUCION | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE ACONSEJA PROGRAMAR MANTENCION PREVENTIVA | 2018-04-13 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GABRIELA ROTTO | 17996141-5 | 2018-04-13 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-13
951 | TRABAJO TERMINADO | NASOFIBROSCOPIO | ODONTOLOGIA | OTRO | OPTOMIC | OP-20 | 9572 | 10-42168 | 2018-04-12 | 8163 | MCC | T3 | STE | 2018-04-12 | OSVALDO JARA | 17089850-8 | NO | 951 | Visión borrosa, no se logra enfocar imágenes. | 2018-04-12 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | No es factible su reparación. Equipo de baja. | [5 empty] | NO |  | 2018-10-10 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 990 | 2018-04-26 | GAES ELECTROMEDICINA | EFECTUAR PRESUPUESTO | ALFREDO ESCOBAR | 7021490-3 | 2018-10-10 | SI | 46/18 | ABRIL | OCTUBRE | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-10-10 | 181 | 2018-10-10
952 | TRABAJO TERMINADO |  | LACTARIO | EXTRACTOR LECHE | SPECTRA | SPECTRA 3 | HH290038 | SN | 2018-04-12 | 9806 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-12 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 952 | Maquina de extracción de leche pausa su funcionamiento sin causa aparente. Funcionamiento no es continuo. | 2018-04-12 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA, REVISIÓN DE PISTÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACION, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAMILA VILLALOBOS |  | 2018-04-12 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 0 | 2018-04-12
953 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | TRAUMATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | CRITICARE | 504 | 495292027 | 10-27106 | 2018-04-11 | 9716 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-12 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 953 | No enciende. | 2018-04-12 | [9 empty] | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
954 | TRABAJO TERMINADO |  | LACTARIO | EXTRACTOR LECHE | SPECTRA | SPECTRA 3 | HH290037 | SN | 2018-04-14 | 9809 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-14 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 954 | Se prueba extractor conectado a corriente y no funciona. | 2018-04-14 | MANTENCION CORRECTIVA | SE AJUSTA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-17 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894776-K | 2018-04-17 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 2018-04-17 | 3 | 2018-04-17
956 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | CM 1203 | SN | SN | 2018-04-12 | 8571 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-13 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 956 | Solicito cambio de manguito. | 2018-04-13 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Mango con velcro vencido. Se da de baja, | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-13 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-04-13 | SI | 138/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 0 | 2018-04-13
957 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC CV | ACCESORIOS | GE | U410-121 | 2.13e+18 | SN | 2018-04-13 | 5349 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-13 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 957 | Cable roto. | 2018-04-13 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cable principal cortado. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de entrega 138/18. | 2018-04-13 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-04-13 | SI | 139/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 0 | 2018-04-13
958 | TRABAJO TERMINADO | RETRACTOR BALFOUR | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | RU 4804-11 | 222C07 | SN | 2018-04-13 | 8046 | MCC | T4 | STE | 2018-04-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 958 | Evaluar para dar de baja. Pieza faltante. | 2018-04-13 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-06-13 | 61 | 2018-06-13
959 | TRABAJO TERMINADO | PINZA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33121 | 33300 | SN | 2018-04-13 | 8044 | MCC | T4 | STE | 2018-04-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 959 | Cremallera mala. | 2018-06-13 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO |  | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-06-13 | 61 | 2018-06-13
960 | TRABAJO TERMINADO | PINZA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP | PO959R | SN | SN | 2018-04-13 | 8042 | MCC | T4 | STE | 2018-04-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 960 | Se suelta en cirugía, por favor reparar. | 2018-04-13 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-06-13 | 61 | 2018-06-13
961 | TRABAJO TERMINADO | PINZA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 10378 H | SN | SN | 2018-04-13 | 8041 | MCC | T4 | STE | 2018-04-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 961 | Pinza rota. | 2018-04-13 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-09-04 | 144 | 2018-09-04
962 | TRABAJO TERMINADO | CIZALLA | UAPQ | INSTRUMENTAL | NA | NA | SN | SN | 2018-04-13 | 8037 | MCC | T4 | STE | 2018-04-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 962 | Le falta tornillo. | 2018-04-13 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-06-13 | 61 | 2018-06-13
964 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | ELECTROBISTURI ALTA POTENCIA | VALLEYLAB | FORCE FX | F8L62742A | 10-40369 | 2017-11-02 | 23414 | MCC | T4 | STE | 2017-11-02 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2591 | Solicito a usted reparar electrobisturí; Conexión de placas rota (perforada). | 2017-11-02 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | OPERATIVO,SE REALIZA REPARACIÓN DE CONECTOR DE PLACA REM, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN SEGÚN INFORME 201703588 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | CAMBIO DE REPUESTO POR ROTURA DE CONEXIÓN DE PLACA REM | 2018-04-12 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 925 | 2017-11-09 | COVIDIEN |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-04-12 | SI |  | 2017 | ABRIL | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2018-04-12 | 161 | 2018-04-12
965 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE | DRAGER | SCIO FOUR OXI PLUS | ARXN-0149 | SN | 2017-10-23 | 22895 | MCC | T4 | STE | 2017-10-23 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2464 | Solicito reparar analizador de gases. Capnografía mala, funciona de forma aleatoria. | 2017-10-23 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | OPERATIVO, SE REALIZA DESPUÉS DE REITERADAS VECES INSTALACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO BAJO OBSERVACIÓN | 2018-04-12 | 4074 | 6.0 | 24444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105-2017 |  |  | 00-00-0000 | 920 | 2018-02-08 | DRAGER |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-04-12 | SI |  | 2017 | ABRIL | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2018-04-12 | 171 | 2018-04-12
966 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020426 | 10-44731 | 2018-04-09 | 2695 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-09 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1752 | Mantención preventiva. | 2018-04-09 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protocolo ECRI, Se detecta fallo en batería, se reemplazó. Equipo operativo. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 4.0 | 16296 | BATERIA ZOLL R-SERIES | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
967 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020437 | SN | 2018-04-04 | 2681 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-04 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1739 | Mantención preventiva. | 2018-04-04 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva, según protocolo ECRI. Se detecta fallo en batería. Se reemplaza. Equipo operativo. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-04 | 4074 | 4.0 | 16296 | BATERIA ZOLL R-SERIES | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 7326057-9 | 2018-04-04 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 0 | 2018-04-04
968 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020436 | 10-40411 | 2018-04-06 | 2685 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-06 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1743 | Mantención preventiva. | 2018-04-06 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva, según protocolo ECRI. Se detecta batería en mal estado (no detecta estado de la carga). Se reemplaza. Equipo operativo. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-06 | 4074 | 4.0 | 16296 | BATERIA ZOLL R-SERIES | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LAURA | 16330767-6 | 2018-04-06 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 0 | 2018-04-06
969 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | VS-800 | BY-83105200 | 10-44529 | 2018-04-04 | 2680 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-04 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1738 | Mantención preventiva. | 2018-04-05 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. Se realiza mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-05 | 1865 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PONCE | 13675490-4 | 2018-04-05 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 1 | 2018-04-05
970 | TRABAJO TERMINADO |  | SAMU | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020428 | 10-40027 | 2018-04-10 | 2696 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-10 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1753 | Mantención preventiva. | 2018-04-10 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiv según protocolo ECRI. Se detecta batería sin detección de estado de carga. Se reemplazó. Equipo operativo. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-10 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALFONSO ESPINOZA | 10306674-3 | 2018-04-10 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 0 | 2018-04-10
971 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020431 | 10-44764 | 2018-04-06 | 2686 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-06 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1744 | Mantención preventiva. | 2018-04-06 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva, según protocolo ECRI. Se detecta batería en fallo, se reemplazo. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-06 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-04-06 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 0 | 2018-04-06
972 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | HEALTH FORCE | CLASSIC 90 | J2600HB00075 | 10-37747 | 2018-04-03 | 2679 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-03 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1737 | Mantención preventiva. | 2018-04-03 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-03 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-04-03 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 0 | 2018-04-03
973 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020433 | 10-44756 | 2018-04-05 | 2683 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1741 | Mantención preventiva. | 2018-04-05 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realizó mantención preventiva, según protocolo ECRI. Se reemplaza batería de autonomía. Equipo operativo. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-05 | 4074 | 4.0 | 16296 | BATERIA ZOLL R-SERIES | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-04-05 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 0 | 2018-04-05
974 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12B020918 | 10-39012 | 2018-04-05 | 2684 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1742 | Mantención preventiva. | 2018-04-05 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-05 | 4074 | 4.0 | 16296 | BATERIA ZOLL R-SERIES | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PATRICIA DIAZ | 7326094-9 | 2018-04-05 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 0 | 2018-04-05
975 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | MONITOR DE ECG MULTIPARAMETROS | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484717WA | 10-42095 | 2018-04-09 | 2689 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1746 | Mantención preventiva. | 2018-04-09 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PATRICIA DIAZ | 7326094-9 | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
976 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | MONITOR DE ECG MULTIPARAMETROS | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484742WA | 10-44721 | 2018-04-09 | 2690 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1747 | Mantención preventiva. | 2018-04-09 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PATRICIA DIAZ | 7326094-9 | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
977 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | MONITOR DE ECG MULTIPARAMETROS | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14383763WA | 10-42094 | 2018-04-09 | 2688 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1745 | Mantención preventiva. | 2018-04-09 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PATRICIA DIAZ | 7326094-9 | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
978 | TRABAJO TERMINADO |  | HEMODINAMIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | M8A30309B1901LA | 10-39761 | 2018-04-09 | 2687 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1749 | Mantención preventiva. | 2018-04-09 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TERESITA CUADRA | 10207324-K | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
979 | TRABAJO TERMINADO |  | HEMODINAMIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250002-01 | 10-38762 | 2018-04-09 | 2692 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1750 | Mantención preventiva. | 2018-04-09 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 00-00-0000 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TERESITA CUADRA | 102017324-K | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
980 | TRABAJO TERMINADO |  | HEMODINAMIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | LIGHT S/5 | 6373583 | 10-44724 | 2018-04-09 | 2691 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1748 | Mantención preventiva. | 2018-04-09 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TERESITA CUADRA | 10207324-K | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
981 | TRABAJO TERMINADO |  | HEMODINAMIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250006-01 | 10-39763 | 2018-04-09 | 2693 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1751 | Mantención preventiva. | 2018-04-09 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TERESITA CUADRA | 10207321-K | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
982 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360 | 10360616345 | 10-44766 | 2018-04-16 | 7450 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-16 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 982 | Falla en calibración sensor flujo espiratorio. | 2018-04-16 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA CAMBIO Y CALIBRACIÓN DE SENSOR DE FLUJO, CALIBRACIÓN DE VÁLVULA EXHALATORIA (SERVICIO), PRUEBAS DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA.- | SI | NO | NO | NO | NO | NO | VERIFICACIÓN OPERACIONAL CON ANALIZADOR DE VENTILACIÓN MECÁNICA VT MOBILE | 2018-04-26 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771781-8 | 2018-04-26 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-26 | 10 | 2018-04-26
983 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UAPQ | OTRO |  |  |  |  | 2018-04-13 | 8038 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-13 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 983 | Solicito intercambiar tornillos de hoja de laringo retracticl, desde N°2 a N°3. | 2018-04-13 | MANTENCION CORRECTIVA | REPOSICIÓN DE TORNILLO. SE HA HA USADO UN TORNILLO PROVENIENTE DE UN CITOSCOPIO DADO DE BAJA, EL TORNILLO FUE SELLADO CON TRABA QUÍMICA. OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-13 | 3300 | 0.5 | 1650 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-04-13 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 0 | 2018-04-13
984 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 | 10 | 10-39442 | 2018-04-13 | 7924 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-13 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1684 | Cama con problemas al movilizarla, aparentemente una rueda mala. | 2018-04-13 | MANTENCION CORRECTIVA | Cama con rueda dañada no gira en su eje, se solicita la compra de una nueva rueda Stryker. Se instala y prueba. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-08 | 4074 | 2.5 | 10185 | Rueda 150mm central lock caster | 1 | 57643 | 57643 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-06-08 | SI |  | ABRIL | MAYO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-06-08 | 56 | 2018-06-08
985 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941629 | 10-37013 | 2018-04-16 | 7925 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-16 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 985 | Alarma sensor de fuerza. Favor revisar. | 2018-04-16 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE BUS DE DATOS PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-17 | 4074 | 6.0 | 24444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-04-17 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 1 | 2018-04-17
986 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE | 2017003-002 REV D | 180914 | SN | 2018-04-11 | 7641 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-16 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 986 | Cable EKG no sensa. | 2018-04-16 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REVISA CABLE DE EKG NO SE ENCUENTRA PROBLEMA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-18 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-04-18 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 2 | 2018-04-18
987 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941631 | 10-37020 | 2018-04-16 | 7926 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-16 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 987 | Mala favor revisar. | 2018-04-16 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA SOLO UN PROBLEMA CON EL AJUSTE DE JERINGA 30 ML MARCA CANBERRY SE SOLUCIONA CON POSICIONAR CON CUIDADO LA JERINGA LAS JERINGAS DE 50 ML Y 20 ML NO TIENEN PROBLEMAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-17 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TANIA CARRASCO | 18236394-4 | 2018-04-17 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 1 | 2018-04-17
988 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1901 | 10-37029 | 2018-04-13 | 7447 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-13 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 988 | Monitor realiza descarga de bajo voltaje o nula descarga, a pesar de estar conectado a la corriente eléctrica. | 2018-04-13 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE BATERIA | NO |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-04-13 | 4074 | 3.5 | 14259 | BATERIA | 1 | 83300 | 83300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-04-13 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 0 | 2018-04-13
989 | TRABAJO TERMINADO | CAPNOGRAFO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | PHILIPS | M2501A | 69579 | SN | 2018-04-10 | 3281 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-16 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 989 | Sensa, pero después de un tiempo pierde la curva. | 2018-04-16 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO DE SENSOR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA NO MANIFESTANDO PROBLEMA ALGUNO EN LA CAPTURA DE SEÑAL. SENSOR OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-27 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | YENIFER NUÑEZ | 18162174-5 | 2018-06-27 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-06-27 | 72 | 2018-06-27
990 | TRABAJO TERMINADO | CAPNOGRAFO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | PHILIPS | M2501A | 69579 | SN | 2018-04-09 | 3280 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-16 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 990 | Sensor no funciona. | 2018-04-16 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | NO OPERATIVO, SENSOR PRESENTA CORTE Y PERDIDA DE AISLACION EN LOS DOS EXTREMOS DEL SENSOR MAINSTREAM Y SU CONECTOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SENSOR YA FUE REPARADO, POR LO QUE NO PASA OTRA REPARACION | 2018-06-12 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-06-12 | SI |  | ABRIL | JULIO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-06-12 | 57 | 2018-06-12
991 | TRABAJO TERMINADO |  | POLIRESPIRATORIO ADULTO | OXIMETRO DE PULSO | NONIN | 8500 | 102828002 | 10-30104 | 2018-04-10 | 8304 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-10 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 991 | Evaluación de saturometro para ser dado de baja. Con dos arreglos previos. | 2018-04-10 | OTROS | Equipo operativo. Requería cambio de pilas. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | Cambio de pilas. | 2018-04-16 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEXIS ROJAS | 10327694-2 | 2018-04-16 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 6 | 2018-04-16
992 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHI | M5-ISO | 60314002 | 10-39821 | 2018-04-13 | 4123 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-13 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 992 | Cambio bomba lavadora B. | 2018-04-13 | MANTENCION CORRECTIVA | SE PROCEDE A RETIRAR BOMBA DE RE CIRCULACIÓN AGUA PARA INSTALAR UNA NUEVA BOMBA . APARENTEMENTE SE PRODUCE UN AGARROTAMIENTO DE LOS RODAMIENTOS LO QUE GENERA UN BLOQUEO EN EL GIRO DE ESTA. QUEDA PENDIENTE EL CAMBIO DEL RELAY QUE ACTIVA ESTA BOMBA. LAVADORA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-13 | 3300 | 5.0 | 16500 | BOMBA BHT HYGIENETECHNIK | 1 | 721729 | 721729 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PILAR BALBOA | 9886913-1 | 2018-04-13 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 0 | 2018-04-13
993 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHI | M5-ISO | 60314002 | 10-39821 | 2018-04-11 | 4122 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-11 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 993 | Carga de programa lavadora B. | 2018-04-11 | CONTRAPARTE TECNICA | LAVADORA SOMETIDA A INSTALACIÓN DE SU SISTEMA OPERATIVO. CONFIGURACIÓN BÁSICA DE FABRICA. CHEQUEO GENERAL, REALIZADO POR LA EMPRESA INTERNATIONAL CLINIC POR DON RAFAEL CIMARRO. LAVADORA NO QUEDA OPERATIVA POR FALLA EN BOMBA DE RECIRCULACIÓN. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE ADJUNTA ORDEN DE TRABAJO INTERNATIONAL CLINIC | 2018-04-11 | 3300 | 4.0 | 13200 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PILAR BALBOA | 9886913-1 | 2018-04-11 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 0 | 2018-04-11
994 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | OFTALMOLOGIA | ECOGRAFO | TOMEY | UD8000 | 460210 |  | 2018-04-17 | 8312 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-17 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 994 | Solicito realizar conexión de equipo (Eco B) a impresora de OCT spectralis. | 2018-04-17 | [9 empty] | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
995 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | Dash 4000 | SD011174764GA | 10-39169 | 2018-04-17 | 16063 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-17 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 995 | Solicito revisión y eventualmente reparar medida de PANI, que no insufla. Acc: carro, cable poder, interfaz pani, mango y cable EKG. | 2018-04-17 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE MONITOR CAMBIO DE MANGUITO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CHRISTIAN FUENZALIDA | 12847946-5 | 2018-04-18 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 1 | 2018-04-18
996 | TRABAJO TERMINADO |  | BANCO DE SANGRE | AGITADOR DE BOLSAS | DELCON | MIXER TEK | G1054411 | 10-40038 | 2018-04-17 | 20929 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-17 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 996 | Revisión/calibración balanza. Indica peso inferior al requerido. | 2018-04-17 | MANTENCION CORRECTIVA | se calibra con peso patron | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-18 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TORRES | 13584998-7 | 2018-04-18 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 1 | 2018-04-18
997 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 68992 | 10-39388 | 2018-04-12 | 12100 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-17 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 997 | Solicito revisión. No se pueden cambiar los valores correspondientes. | 2018-04-17 | MANTENCION CORRECTIVA | DESARME COMPLETO DE DRIVE HEAD HOUSING POR NO RECONOCIMIENTO DE LAS JERINGAS, SE CORRIGE SU ARMADO SE REEMPLAZA PIEZA QUEBRADA, REPOSICIÓN DE TENSOR, ARMADO Y PRUEBAS FINALES. BOMBA OPERATIVA. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-27 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-04-27 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | 10 | 2018-04-27
998 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | PEDIATRIA | ACCESORIOS | MASIMO | LNCS | 14NQP | SN | 2018-04-12 | 12099 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-17 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 998 | Solicito reparación o recambio interfaz. No da valor. | 2018-04-17 | [7 empty] | NO | Cerrado según acta de entrega de accesorios 15/18. OJ, | 00-00-0000 | 3300 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-17 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 0 | 2018-04-17
999 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2204 | SN | SN | 2018-04-13 | 8573 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-17 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 999 | Al tomar la presión cede el velcro. | 2018-04-17 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de entrega 141/18. | 2018-04-17 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SUSANA ARRIAGADA | 16231641-9 | 2018-04-17 | SI | 143/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 0 | 2018-04-17
1000 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2204 | SN | SN | 2018-04-16 | 8575 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-17 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1000 | Al tomar la presión cede el velcro. | 2018-04-17 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de entrega 141/18. | 2018-04-17 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SUSANA ARRIAGADA | 16231641-9 | 2018-04-17 | SI | 144/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 0 | 2018-04-17
1001 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NELLCOR | DOC-10 | 1217060 | SN | 2018-04-17 | 8519 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-17 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1001 | Interfaz no funciona, se prueba en otro equipo y con diferentes sensores y no funciona. | 2018-04-17 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | No transmite datos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de entrega 142/2018. | 2018-04-17 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA | 17634900-K | 2018-04-17 | SI | 145/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 0 | 2018-04-17
1002 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472513SA | 10-41926 | 2018-04-18 | 16064 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-18 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1002 | Solicito revisar y eventualmente reparar dinamap, ya que marca hipertensiones. | 2018-04-18 | MANTENCION CORRECTIVA | RESISION DE MONITOR CAMBIO DE BRAZALETE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-19 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CHRISTIAN FUENZALIDA | 12847946-5 | 2018-04-19 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 1 | 2018-04-19
1003 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689271 | SN | 2018-04-16 | 7644 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-18 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1003 | Marca "caída de presión". | 2018-04-18 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisa y calibra sensor de presión |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-25 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-04-25 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 2018-04-25 | 7 | 2018-04-25
1004 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | POLIRESPIRATORIO ADULTO | OXIMETRO DE PULSO | NONIN | 8500 | 102828002 | 10-30104 | 2018-04-18 | 8314 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1004 | Prende, pero no marca valores de saturación y pulso. | 2018-04-18 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1005 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP |  | 10-34730 | 2018-04-18 | 7931 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1005 | Monitor no sensa P1. | 2018-04-18 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE PRESIONES INVASIVAS, REVISIÓN DE LA CALIBRACIÓN Y PUESTA A 0, SIN NOVEDAD | NO | NO | NO | SI | NO | NO | POSIBLE FALLA DE INSUMO, PRUEBAS CON INSTRUMENTO DE PRESIÓN DIGITAL | 2018-04-20 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-04-20 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 2 | 2018-04-20
1006 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | U410-29 | 2.13e+18 | SN | 2018-04-18 | 7929 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-18 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1006 | Saturometro falla. | 2018-04-18 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos en el cableado principal. Se da de baja. | NO |  |  | NO | NO | NO | Acta de entrega 143/18. | 2018-04-18 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-04-18 | SI | 146/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 0 | 2018-04-18
1007 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | 130010103/SA30Y-29 | CMP171123-011201712060017 | SN | 2018-04-18 | 7930 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-18 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1007 | Saturometro falla. | 2018-04-18 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos en el cableado principal. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Acta de entrega 143/18. | 2018-04-18 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-04-18 | SI | 147/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 0 | 2018-04-18
1008 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UAPQ | LARINGOSCOPIO | STANDARD | MAC 2 | SN | SN | 2018-04-18 | 9101 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-18 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1008 | Solicito cambiar ampolleta de mango laringoscopio N°2. | 2018-04-18 | MANTENCION CORRECTIVA | Se cambia ampolleta. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Ampolleta N° X-00.88.007 de 2.5V. | 2018-04-18 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 7000 | 7000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-04-18 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 0 | 2018-04-18
1009 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | HOLTER DE ECG | SPACELABS | EVO | evo-004040 |  | 2018-04-11 | 8306 | MCC | T4 | STE | 2018-04-19 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1009 | Al descargar las grabaciones estas son guardadas con el mismo nombre en donde son diferentes pacientes, y no permite editar uno por uno, sino que todos cambian con un solo nombre. | 2018-04-19 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Reparado en STE. | [5 empty] | NO | Falla original: Al descargar los datos obtenidos por el equipo utilizando el software SENTINEL, estos son guardados (las 4 descargas) con el mismo nombre e ID (las mediciones del paciente, fecha y hora están correctas). Al intentar cambiar el nombre/ID d | 2018-09-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 989 | 2018-04-19 | HEMISUR | EFECTUAR PRESUPUESTO | LUISA HENRIQUEZ | 8880467-8 | 2018-09-10 | SI |  | ABRIL | SEPTIEMBRE | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-19 | 2018-09-10 | 144 | 2018-09-10
1010 | TRABAJO TERMINADO | PEDAL ELECTROBISTURI | UAPQ | ACCESORIOS | COVIDIEN | FORCE FX |  |  | 2017-12-15 | 23615 | MCC | T3 | UEM | 2017-12-15 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2875 | Pedal arroja error. | 2017-12-15 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE CONEXIÓN DE PEDAL MONO-POLAR PARA ELECTROBISTURI FORCE FX, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN EQUIPO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE UTILIZA ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGIA RF302 | 2018-04-10 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-04-10 | SI |  | 2017 | ABRIL | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-04-10 | 116 | 2018-04-10
1011 | TRABAJO TERMINADO | PEDAL MONOPOLAR | UAPQ | ACCESORIOS | VALLEYLAB | E6008B | 14584512 |  | 2017-12-18 | 23618 | MCC | T3 | UEM | 2017-12-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2895 | Error 194 arrojado por electrobisturí. | 2017-12-18 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA CAMBO E CABLE DE CONEXIÓN DE PEDAL MONO-POLAR PARA ELECTROBISTURI FORCE FX, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN EQUIPO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE UTILIZA ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGIA RF302 | 2018-04-10 | 4074 | 4.5 | 18333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-04-10 | SI |  | 2017 | ABRIL | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2018-04-10 | 113 | 2018-04-10
1012 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69121 | SN | 2018-03-19 | 7288 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-19 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1012 | Falla y ruido permanentes. | 2018-03-19 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea con distintas medidas de jeringas funcionando en buena forma bomba operativa |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-25 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 12450401-5 | 2018-04-25 | SI |  | MARZO | ABRIL | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-04-25 | 37 | 2018-04-25
1013 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | SILLON DENTAL |  |  |  | SN | 2018-04-19 | 16065 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-19 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1802 | Presenta problemas en la iluminación (lampara). | 2018-04-19 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo no enciende iluminaria, ampolleta quemada. Se reemplaza. Equipo operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-27 | 4074 | 3.0 | 12222 | Ampolleta bipin 12V 50W | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 15948606-0 | 2018-04-27 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-27 | 8 | 2018-04-27
1014 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119822 | 10-44729 | 2018-04-19 | 7286 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-19 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1014 | Fuga excesiva canal aire médico. | 2018-04-19 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE VENTILADOR CALIBRACION DE VALVULAR PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-20 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-04-20 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 1 | 2018-04-20
1015 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE |  |  |  | 2018-04-19 | 7932 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1015 | Cama 8. Monitor apagó su pantalla. | 2018-04-19 | OTROS | SE REALIZA INSPECCIÓN, NO DETECTANDO PROBLEMAS, SE AJUSTAN CABLES Y ACTIVAN BOTONES DE ENCENDIDO DE PANTALLA Y MONITOR. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-20 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-04-20 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 1 | 2018-04-20
1016 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | MAESTRO | 86367 | 10-44374 | 2018-04-20 | 9461 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-20 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1801 | Botón de termometro de omnicell no marca. | 2018-04-20 | MANTENCION CORRECTIVA | Se revisó botonera de termometros; se encuentra operativo; al chequear software se observa que el insumo ha sido eliminado desde el OCRA; razón por la cual no se puede tener acceso al insumo. | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-04-20 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-04-20 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 0 | 2018-04-20
1017 | TRABAJO TERMINADO |  | LABORATORIO CLINICO | CENTRIFUGA SOBREMESA | HETTICH | ROTOFIX 32 A | 1206 | 10-33443 | 2018-04-18 | 4040 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-20 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1017 | Solicito revisión de centrifuga. | 2018-04-20 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambia el pistón de levante de la tapa |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-23 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ISABEL ROJAS | 11436329-4 | 2018-08-23 | SI |  | ABRIL | AGOSTO | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 2018-08-23 | 125 | 2018-08-23
1018 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBAS DE INFUSI | FRESENIUS | INJECTOMAT SP. | 22328525 | 10-41679 | 2018-04-19 | 8520 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-20 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1018 | Al prender BIC aparece mensaje de mantención fecha 28/3/17 . Al seleccionar OK pasa a una pantalla donde dice intalación de jeringa, se coloca la jeringa, pero BIC no funciona. | 2018-04-20 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION CALIBRACION DE BOMBA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-23 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA |  | 2018-04-23 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 3 | 2018-04-23
1019 | TRABAJO TERMINADO | HOOK LAPAROSCOPICO PEDIATRICO | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP | GK397R | SN | SN | 2018-04-23 | 9106 | MCC | T4 | STE | 2018-04-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1019 | Teflón roto. | 2018-04-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-06-13 | 51 | 2018-06-13
1020 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 10MM | UAPQ | OPTICA | KARL STORZ | HOPKINS II | 26003 BA | SN | 2018-04-23 | 9107 | MCC | T4 | STE | 2018-04-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 1020 | Nublada. | 2018-04-23 | MANTENCION CORRECTIVA | optica reparada | [5 empty] | NO |  | 2018-06-05 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-05 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-06-05 | 43 | 2018-06-05
1021 | TRABAJO TERMINADO | HOOK LAPAROSCOPICO PEDIATRICO | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26870 UF | FE | SN | 2018-04-23 | 9108 | MCC | T4 | STE | 2018-04-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1021 | Camisa teflón rota. | 2018-04-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-06-13 | 51 | 2018-06-13
1022 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC1100 |  |  | 2018-04-20 | 7938 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-20 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1022 | Reparar baranda inferior derecha de cama MUKA. | 2018-04-20 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA Y REPARA MANILLA ROJA SEGURO DE BARANDA, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SE REALIZA SOLICITUD DE COMPRA DEL REPUESTO | 2018-04-25 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771961-8 | 2018-04-25 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 5 | 2018-04-25
1023 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | PESA NEONATAL | SOEHNLE | S/M | 8311-05-000927 | 10-35079 | 2018-04-23 | 3289 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-23 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1023 | Solo mide en onzas y no se puede apagar. | 2018-04-23 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BALANZA IRREPARABLE SE SUGIERE SU BAJA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-30 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA |  | 2018-04-30 | SI |  | ABRIL | MAYO | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 7 | 2018-04-30
1024 | CERRAR OT |  | UPC CARDIOVASCULAR | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69176 | 10-40702 | 2018-04-23 | 7290 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-23 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1024 | Desperfecto. | 2018-04-23 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | [8 empty] | 2018-12-12 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-12 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-12-12 | 233 | 2018-12-12
1025 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHI | M5-ISO | 60314002 | 10-39821 | 2018-04-23 | 4127 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-23 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1025 | Por presión de agua. | 2018-04-23 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN GENERAL DE LAVADORA POR SUPUESTA FALLA, ERROR EN PANTALLA BAJA PRESIÓN DE AGUA. TODO LOS CICLOS DE LA LAVADORA ESTÁN NORMALES POR TANTO LA FALLA CORRESPONDE A LA PLANTA DE AGUA. LAVADORA DE INSTRUMENTAL OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-23 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | RICARDO BADILLA | 12692870-K | 2018-04-23 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 0 | 2018-04-23
1026 | ESPERA SALIDA STE | INTERFAZ SENSOR | UAPQ | ACCESORIOS | COVIDIEN | RSC-3 | G2160749X | SN | 2018-04-20 | 9105 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 1026 | No funciona. | 2018-04-23 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1027 | ANALISIS DE FALLA STE | BATERIA | UAPQ | ACCESORIOS | AESCULAP | GA666 | 13674 | SN | 2018-04-20 | 9104 | MCC | T4 | STE | 2018-04-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1027 | No funciona. Se avisó a representante de empresa BRAUN. | 2018-04-23 |  | BATERIA NO CARGA | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 992 | 2018-04-30 | B BRAUN | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1028 | TRABAJO TERMINADO | LATIGUILLO EKG | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | MINDRAY | 5 DERIVADAS | SN | SN | 2018-04-23 | 9463 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-23 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1028 | No enciende y no marca. | 2018-04-23 | [7 empty] | NO | Cerrado según acta de entrega de accesorios 13/18. OJ, | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-23 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 0 | 2018-04-23
1029 | TRABAJO TERMINADO | TRONCAL ECG | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | GE | NA | NA | NA | 2018-04-23 | 9466 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-23 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1029 | Solicito revisión. | 2018-04-23 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 39M/2018. oj 01-10-2018 | 2018-10-01 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-10-01 | 161 | 2018-10-01
1030 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | MULTISITIO | SN | SN | 2018-04-23 | 7318 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-23 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1030 | Solicito reparar. | 2018-04-23 | MANTENCION CORRECTIVA | SENSOR SE REVISA ESTA EN PERFECTO ESTADO . | [5 empty] | NO |  | 2018-04-24 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JENNY ZARATE | 8954690-7 | 2018-04-24 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-24
1031 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | MULTISITIO | SN | SN | 2018-04-10 | 7315 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-23 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1031 | Funciona en forma intermitente. | 2018-04-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA | [5 empty] | NO |  | 2018-04-25 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JENNY ZARATE | 8954690-7 | 2018-04-25 | SI | 149/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 2 | 2018-04-25
1032 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UPC CV | ACCESORIOS | GE | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-04-23 | 7291 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-23 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1032 | Presenta desperfecto. | 2018-04-23 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE SENSOR SIN ENCONTRAR PROBLEMAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-23 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-04-23 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 0 | 2018-04-23
1034 | TRABAJO TERMINADO |  | KINESIOLOGIA | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020505 | 10-40138 | 2018-04-17 | 17067 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-17 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1774 | Mantención preventiva. | 2018-04-17 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protocolo ECRI. Se detecta corte en goma de aislación de cable troncal a las palas. Se reparó cable. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-17 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MELISSA SALAZAR | 15751847-K | 2018-04-17 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 0 | 2018-04-17
1035 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R ALS | AF11C014926 | 10-37959 | 2018-04-23 | 17075 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-23 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1781 | Mantención preventiva. | 2018-04-23 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protocolo ECRI. No presenta problemas de funcionamiento. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-23 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-04-23 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 0 | 2018-04-23
1036 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIES M BIFASICO | T07I94006 | 10-35245 | 2018-04-23 | 17074 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-23 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1780 | Mantención preventiva. | 2018-04-23 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protocolo ECRI. Equipo no presenta fallas o anomalías en su funcionamiento. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-23 | 4074 | 4.0 | 16296 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-04-23 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 0 | 2018-04-23
1037 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | BIOLIGHT | V6 | V026E000556 | 10-40110 | 2018-04-19 | 17073 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-19 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1779 | Mantención preventiva. | 2018-04-19 | MANTENCION PREVENTIVA | -Mantención preventiva -Aplicación protocolo ECRI -Test de seguridad electrica -Se adjunta copia de resultados | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-19 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA | 17634900-K | 2018-04-19 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 0 | 2018-04-19
1038 | TRABAJO TERMINADO |  | HEMODINAMIA | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12B020917 | 10-39014 | 2018-04-19 | 17072 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-19 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1778 | Mantención preventiva. | 2018-04-19 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva, según protocolo ECRI. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-19 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TERESITA CUADRA | 10207324-K | 2018-04-19 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 0 | 2018-04-19
1039 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1901 | SN | 2018-04-16 | 17058 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-16 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1765 | Mantención preventiva. | 2018-04-16 | MANTENCION PREVENTIVA | - Mantención preventiva - Test de seguridad electrica | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-16 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-04-16 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 0 | 2018-04-16
1040 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR DESFIBRILADOR | PHYSIO CONTROL | LIFE PACK 20 | 35678394 | 10-34459 | 2018-04-19 | 17070 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-19 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1776 | Mantención preventiva. | 2018-04-19 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-04-19 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-04-19 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 0 | 2018-04-19
1041 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA NUCLEAR | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020432 | 10-40105 | 2018-04-19 | 17071 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-19 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1777 | Mantención preventiva. | 2018-04-19 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protcolo ECRI. Se detecta falla en estado de batería; por reemplazó. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-19 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LUIS ALARCON | 15164321-2 | 2018-04-19 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 0 | 2018-04-19
1042 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020434 | 10-40048 | 2018-04-17 | 17064 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-17 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1771 | Mantención preventiva. | 2018-04-17 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva, según protocolo ECRI. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-17 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-04-17 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 0 | 2018-04-17
1043 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12B020883 | 10-39011 | 2018-04-18 | 17069 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-18 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1775 | Mantención preventiva. | 2018-04-18 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protocolo ECRI. Se detecta fallo en batería; se reemplazó. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | BATERIA ZOLL R-SERIES | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA FERNANDEZ | 8097850-2 | 2018-04-18 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 0 | 2018-04-18
1044 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119821 | SN | 2018-04-11 | 17062 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-11 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1769 | Mantención preventiva. | 2018-04-11 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-11 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CONSTANZA PEREZ | 17354022-1 | 2018-04-11 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 0 | 2018-04-11
1045 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU03070230 | 10-32435 | 2018-04-12 | 17061 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-12 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1768 | Mantención preventiva ARQUIMED. | 2018-04-12 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-12 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-04-12 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 0 | 2018-04-12
1046 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616345 | SN | 2018-04-11 | 17063 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-11 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1770 | Mantención preventiva. | 2018-04-11 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-11 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-04-11 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 0 | 2018-04-11
1047 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616340 | SN | 2018-04-11 | 17056 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-11 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1763 | Mantención preventiva ARQUIMED. | 2018-04-11 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-11 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-04-11 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 0 | 2018-04-11
1048 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU04050208 | 10-32436 | 2018-04-12 | 17060 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-12 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1767 | Mantención preventiva. | 2018-04-12 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-12 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-04-12 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 0 | 2018-04-12
1049 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616339 | SN | 2018-04-13 | 17059 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-13 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1766 | Mantención preventiva. | 2018-04-13 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-13 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-04-13 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 0 | 2018-04-13
1050 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08100883 | 10-35934 | 2018-04-10 | 17065 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-10 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1772 | Mantención preventiva. | 2018-04-10 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-10 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-04-10 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 0 | 2018-04-10
1051 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08100888 | 10-35938 | 2018-04-10 | 17066 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-10 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1773 | Mantención preventiva. | 2018-04-10 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-10 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-04-10 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 0 | 2018-04-10
1052 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR DE TRANSPORTE | NEWPORT | HT-50 | N08HT501012328 | 10-35932 | 2018-04-09 | 17055 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1762 | Mantención preventiva. | 2018-04-09 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica, | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
1053 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR DE TRANSPORTE | NEWPORT | HT-50 | 6127892 | 10-33840 | 2018-04-09 | 17054 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1761 | Mantención preventiva ARQUIMED. | 2018-04-09 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
1054 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR DE TRANSPORTE | NEWPORT | HT-70 | N11HT7001212805 | 10-38694 | 2018-04-09 | 17068 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1760 | Mantención preventiva. | 2018-04-09 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
1055 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08040838 | 10-35526 | 2018-04-13 | 17057 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-13 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1764 | Mantención preventiva ARQUIMED. | 2018-04-13 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-13 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-04-13 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 0 | 2018-04-13
1056 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | ATOM | INCU i | 2541008 | 10-48454 | 2018-03-21 | 2699 | MPP | T1 | UEM | 2018-03-21 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1756 | Mantención preventiva. | 2018-03-21 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva por la empresa representante. Contraparte técnica. | NO | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-03-21 | 4074 | 4.5 | 18333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LIBIS DAHDAL | 8732908-9 | 2018-03-21 | SI |  | MARZO | MARZO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 0 | 2018-03-21
1057 | TRABAJO TERMINADO |  | TRAUMATOLOGIA ADULTO | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020435 | 10-39961 | 2018-04-12 | 2700 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-12 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1757 | Mantención preventiva. | 2018-04-12 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva, según protocolo ECRI. Se detecta problema de carga de batería, se reemplazó. Equipo operativo. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | BATERIA ZOLL R-SERIES | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 12849760-5 | 2018-04-12 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 0 | 2018-04-12
1058 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020438 | 10-40770 | 2018-04-11 | 2697 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-11 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1754 | Mantención preventiva. | 2018-04-11 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva, según protocolo ECRI. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-11 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-04-11 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 0 | 2018-04-11
1059 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020506 | 10-40408 | 2018-04-12 | 17052 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-12 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1759 | Mantención preventiva. | 2018-04-12 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva, según protocolo ECRI. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-12 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JUBITZA CURIQUEO | 15951116-2 | 2018-04-12 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 0 | 2018-04-12
1060 | TRABAJO TERMINADO | 318-6 |  | CAMA ELECTRICA |  |  |  |  | 2018-04-24 | 48 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-25 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1060 | Cama con control no sube respaldo | 2018-04-25 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CONTROL DE CAMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-25 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SOLEDAD LEON |  | 2018-04-25 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 0 | 2018-04-25
1061 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | VENTILADOR DE TRANSPORTE | FLIGHT | FLIGHT-50 | 120110483 | SN | 2018-04-24 | 16076 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1061 | Solicito reparación de VM el cual sufrió daños por caída del equipo por paciente. | 2018-04-25 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | OPERATIVO, SE ENCUENTRA MEZCLADOR ROTO, SE HACE REEMPLAZO Y REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  | NO | NO |  |  | NO | EQUIPO AFECTADO POR CAÍDA, SE REEMPLAZA MEZCLADOR Y TAPA DEL FILTRO | 2018-04-26 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | BARBARA PAPAGALLO | 16014484-K | 2018-04-26 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 1 | 2018-04-26
1062 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS |  |  |  |  | 2018-04-25 | 9470 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-25 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1062 | Luz laringoscopio mala. Favor revisar. | 2018-04-25 | OTROS | Ampolleta funcionando correctamente. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-25 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-04-25 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 0 | 2018-04-25
1063 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02222 | SN | 2018-04-25 | 9469 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-25 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1803 | Al instalar filtro no pasa prueba de fuga, favor revisar. | 2018-04-25 | MANTENCION CORRECTIVA | Se chequea ventilador completamente sin detectar fallo. Equipo sin fuga, posiblemente corrugado fugando. Equipo operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-25 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-04-25 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 0 | 2018-04-25
1064 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08010802 | 10-35251 | 2018-04-25 | 9468 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-25 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1804 | Desconexión entre monitor y consola. | 2018-04-25 | MANTENCION CORRECTIVA | Se revisa conexiones entre monitor y el equipo. Al chequear se identifico equipo descalibrado, VTE fuera de rango. Se realizo calibración de sensores aire y O2. Equipo operativo. | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-04-25 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-04-25 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 0 | 2018-04-25
1065 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR | N600X | G09834286 | 10-37045 | 2018-04-25 | 8521 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1065 | Pantalla avisa batería baja, aun cuando esta enchufado. Se prueba con otro cable y no funciona. | 2018-04-25 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-04-27 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA | 17634900-K | 2018-04-27 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2 | 2018-04-27
1066 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MESA QUIRURGICA GINECOLOGICA |  |  |  |  | 2018-04-25 | 9898 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-25 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1066 | Revisión del enchufe de la cama. | 2018-04-25 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA ENCHUFE EN MAL ESTADO. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-25 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA FAUDEZ | 8097850-2 | 2018-04-25 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 0 | 2018-04-25
1068 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOPANENDOSCOPIO | OLYMPUS | GIF-Q150 | 2103686 | SN | 2018-04-20 | 1068 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-20 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1068 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONVENIO SURMEDICAL | 2018-04-20 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCION PREVENTIVA POR CONVENIO SURMEDICAL EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-20 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 0 | 2018-04-20
1069 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOBRONCOSCOPIO | OLYMPUS | BF-1T150 | 2541456 | 10-43452 | 2018-04-20 | 1069 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-20 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1069 | MANTENCIÓN PREVENTIVA POR CONVENIO SURMEDICAL | 2018-04-20 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCION PREVENTIVA POR CONVENIO SURMEDICAL EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-20 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 0 | 2018-04-20
1070 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | INSUFLADOR LAPAROSCOPIA | STRYKER | 40L CORE HIGH FLOW | 0606CE066 | 10-33435 | 2018-04-26 | 28345 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-26 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 4147 | Insuflador presnta fuga en conector. | 2018-04-26 | MANTENCION CORRECTIVA | Insuflador presenta fuga en conector de entrada de CO2. OC 608-3973-SE18. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-05-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 991 | 2018-04-26 | STRYKER | EFECTUAR MANTENCION CORRECTIVA | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-05-02 | SI |  | ABRIL | MAYO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-05-02 | 6 | 2018-05-02
1071 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-H170KL | 2500652 |  | 2018-04-20 | 1070 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-20 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1070 | MANTENCION PREVENTIVA POR CONVENIO SURMEDICAL | 2018-04-20 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCION PREVENTIVA POR CONVENIO SURMEDICAL EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-20 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 0 | 2018-04-20
1072 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | FIBROBRONCOSCOPIO | OLYMPUS | BF-TE2 | 2902235 | SN | 2018-04-20 | 1072 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-20 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1072 | MANTENCION PREVENTIVA POR CONVENIO SURMEDICAL | 2018-04-20 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCION PREVENTIVA POR CONVENIO SURMEDICAL EQUIPO OPERATIVO | NO |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-04-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-20 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 0 | 2018-04-20
1073 | TRABAJO TERMINADO |  | CLINICA DEL FUNCIONARIO | SILLON DENTAL |  |  |  |  | 2018-04-26 | 28594 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-26 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 1073 | Armado sillón dental. | 2018-04-26 | MANTENCION CORRECTIVA | ARMADO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DENTAL, AJUSTES DEL ACOPLAMIENTO TRAMPA DE AGUA, AJUSTE DE PRESIÓN DE AIRE, REEMPLAZO DE MANGUERAS DE DESCARGA. REPARACIÓN FUGAS DE AIRE UNIDAD FUNCIONANDO NORMALMENTE. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-25 | 3300 | 48.0 | 158400 | MANGUERA POLIURETANO | 1 | 2500 | 2500 | MANGUERA CORRUGADA | 3 | 2400 | 7200 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CARLA BARRIA | 15095726-5 | 2018-04-26 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 0 | 2018-04-26
1074 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6399 | SN | 2018-04-26 | 9472 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-26 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1074 | Presenta falla de báscula de dializante. | 2018-04-26 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REVISIÓN DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS ENCONTRANDO DESCALIBRACIÓN DE +6g,+7g EN BASCULAS, SE REALIZA CALIBRACIÓN Y POSTERIOR VERIFICACION DE BASCULAS | NO | NO |  | NO | NO | NO | Termino en base a finalización de OT 11569, 2018. oj. | 2018-04-27 | 1865 | 2.0 | 3730 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-27 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 1 | 2018-04-27
1075 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | LAMPARA DENTAL | MAQUET | AXCEL |  |  | 2018-04-25 | 8166 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1075 | Poner en ???? lámpara de pabellón de cirugía menor (dental) batería. | 2018-04-26 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REEMPLAZO DE PACK (4) DE BATERÍAS DE RESPALDO, CAMBIO DE AMPOLLETA, 24V 100W, MEDICIÓN DE LUX, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | TENIA AMPOLLETA CON FILAMENTO INCORRECTO, SE CAMBIA AMPOLLETA Y DEJA OTRA DE RESPALDO | 2018-05-03 | 4074 | 6.0 | 24444 | BATERIA 12 VOLTS | 4 | 20000 | 80000 | AMPOLLETA 24V 100W | 2 | 12000 | 24000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALFREDO ESCOBAR | 7021490-3 | 2018-05-03 | SI |  | ABRIL | MAYO | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-05-03 | 7 | 2018-05-03
1076 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-H170L | 2400638 |  | 2018-04-20 | 1076 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-20 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1076 | MANTENCION PREVENTIVA POR CONVENIO SURMEDICAL | 2018-04-20 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCION PREVENTIVA POR CONVENIO SURMEDICAL EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-20 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 0 | 2018-04-20
1077 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | NIHON KOHDEN | BSM-5105K | 1459 | 10-35254 | 2018-04-25 | 3292 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-26 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1077 | EKG no marca asistolía. | 2018-04-26 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | MONITOR CON FALLA EN PLACA MADRE, MONITOR OBSOLETO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-30 | 4074 | 9.0 | 36666 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA |  | 2018-04-30 | SI |  | ABRIL | MAYO | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 4 | 2018-04-30
1078 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOENDOSCOPIO GASTROINTESTINAL | OLYMPUS | GIF | 2501563 |  | 2018-04-20 | 1078 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-20 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1078 | MANTENCION PREVENTIVA POR CONVENIO SURMEDICAL | 2018-04-20 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCION PREVENTIVA POR CONVENIO SURMEDICAL EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-20 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 0 | 2018-04-20
1079 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | VIDEOENDOSCOPIO GASTROINTESTINAL | OLYMPUS | GIF-XP-150N | 2101984 | SN | 2018-04-20 | 1079 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-20 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1079 | MANTENCION PREVENTIVA POR CONVENIO SURMEDICAL | 2018-04-20 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCION PREVENTIVA POR CONVENIO SURMEDICAL EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-20 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 0 | 2018-04-20
1080 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | NIHON KOHDEN | BEST2042E | 2015012568 | SN | 2018-04-24 | 3290 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-26 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1078 | Entrega curva de manera interrumpida. | 2018-04-26 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término según acta 33M/18. oj | 2018-08-27 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-27 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 2018-08-27 | 123 | 2018-08-27
1081 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | NIHON KOHDEN | YP-963T | SN | SN | 2018-04-26 | 3287 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-26 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1081 | MAnguito roto. | 2018-04-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR AGOTADO CON VIAS CORTADAS DE DA DE BAJA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-29 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-05-29 | SI | 177/18 | ABRIL | MAYO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-05-29 | 33 | 2018-05-29
1082 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | GE | NA | SN | SN | 2018-04-26 | 8582 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-26 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1807 | Solicito revisión y reparación de presión arterial. | 2018-04-26 | MANTENCION CORRECTIVA | Manguera tapada, impedía el paso del aire marcando oclusión. Se hacen pruebas en en el equipo sin presentar fallas. Equipo operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-26 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SUSANA ARRIAGADA | 16251641-9 | 2018-04-26 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 0 | 2018-04-26
1083 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CIRUGIA | ACCESORIOS | GE | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-04-25 | 8579 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-26 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1806 | Revisión y reparación. | 2018-04-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor SPO2 dañado, no emite luz led. Cable cortado internamente, se recomienda su baja. Se entrega insumo nuevo. Operativo. | [5 empty] | NO |  | 2018-04-26 | 4074 | 2.5 | 10185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SUSANA ARRIAGADA | 16251641-9 | 2018-04-26 | SI | 152-18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 0 | 2018-04-26
1084 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | 1 VIA | SN | SN | 2018-04-25 | 8578 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-26 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1805 | Al parecer filtración de aire. | 2018-04-25 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Manguera presenta fuga, fatiga del material. Se reemplaza accesorio. Se entrega uno nuevo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-26 | 4074 | 2.0 | 8148 | Manguera cuff EDAN | 1 | 40000 | 40000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SUSANA ARRIAGADA | 16251641-9 | 2018-04-26 | SI | 151/18 | ABRIL | ABRIL | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 0 | 2018-04-26
1086 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2018-04-25 | 9151 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1086 | Saturometro mal estado. | 2018-04-26 | MANTENCION CORRECTIVA | SENSOR EN BUENAS CONDICIONES SE PRUEBA CON EQUIPO DE MEDICINA Y TODO BIEN |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SOLEDAD LEON | 18374787-8 | 2018-05-02 | SI |  | ABRIL | MAYO | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-05-02 | 6 | 2018-05-02
1087 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | GE | NA | SN | SN | 2018-04-26 | 50 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1087 | Saturometro mal estado. | 2018-04-26 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REVIZA CON EQUIPO EN TERRENO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-03 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SOLEDAD LEON | 18374787-8 | 2018-05-03 | SI |  | ABRIL | MAYO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-05-03 | 7 | 2018-05-03
1089 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOBRONCOSCOPIO | OLYMPUS | BF-1T150 | 2541510 |  | 2018-04-20 | 1089 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-20 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1089 | MANTENCION PREVENTIVA POR CONVENIO SURMEDICAL | 2018-04-20 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCION PREVENTIVA POR CONVENIO SURMEDICAL EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-20 |  |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 0 | 2018-04-20
1090 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | NA | SN | SN | 2018-04-25 | 9154 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1089 | Mal estado. | 2018-04-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA EXTENSIÓN DE OXIMETRIA EL SENSOR ESTA BUENO | [5 empty] | NO |  | 2018-05-03 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SOLEDAD LEON | 18374787-8 | 2018-05-03 | SI | 155/18 | ABRIL | MAYO | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-05-03 | 7 | 2018-05-03
1091 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | GE | NA | SN | SN | 2018-04-25 | 9153 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1091 | Mal estado. | 2018-04-26 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea encontrándose bien se repara finalmente el monitor |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-03 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SOLEDAD NUÑEZ | 18374787-8 | 2018-05-03 | SI |  | ABRIL | MAYO | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-05-03 | 7 | 2018-05-03
1092 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | NA | SN | SN | 2018-04-25 | 9152 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1092 | Mal estado. | 2018-04-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA INSUMOS BAJA EXTENCION SPO2 Y SENSOR SPO2 |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-03 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SOLEDAD LEON | 18374787-8 | 2018-05-03 | SI | 153/18 154/18 | ABRIL | MAYO | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-05-03 | 7 | 2018-05-03
1093 | TRABAJO TERMINADO |  | OFTALMOLOGIA | LAMPARA DE HENDIDURA | LUMENIS |  |  | 10-38190 | 2018-04-25 | 8325 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1093 | Reposición de ampolleta de box LASER. | 2018-04-26 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA CAMBIO DE AMPOLLETA QUEMADA DE LAMPARA DE ENDIDURA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-27 | 4074 | 2.0 | 8148 | AMPOLLETA 12V 30W | 1 | 20000 | 20000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCHESCA VASQUEZ | 15740705-8 | 2018-04-27 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 1 | 2018-04-27
1095 | TRABAJO TERMINADO |  | OFTALMOLOGIA | PROYECTOR DE OPTOTIPOS | NIKON | NP-3 | 3934 | 10-20982 | 2018-04-26 | 8326 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-26 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1095 | Reposición de ampolleta de proyector en box 1. | 2018-04-26 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA REEMPLAZO DE SOQUETE DE LAMPARA HALÓGENA. AJUSTE DE LENTES Y PRUEBA DE VISIBILIDAD. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-07 | 1865 | 10.0 | 18650 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCHESCA VASQUEZ | 15740235-8 | 2018-06-07 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-06-07 | 42 | 2018-06-07
1096 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | CAMA ELECTRICA | LINET | ELEGANZA | 20080095155 | 10-35977 | 2018-04-27 | 9167 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-27 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1096 | Control de paciente en mal estado. | 2018-04-27 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO NO DISPONIBLE PARA LA REPARACION SE QUEDA DE ACUERDO EMITIR OTRA ORDEN EN CUANTO SE DESOCUPE |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-03 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SOLEDAD LEON | 18374787-8 | 2018-05-03 | SI |  | ABRIL | MAYO | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 6 | 2018-05-03
1097 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | CAMA ELECTRICA |  |  |  | 10-39424 | 2018-04-27 | 9161 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-27 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1808 | Control de paciente malo. Cama 303-4. | 2018-04-27 | MANTENCION CORRECTIVA | Cama no funciona, al realizar pruebas se determina el fallo en control remoto. Se desarma detectando un cable dañado. Se repara e instala. Se hacen pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-30 | 4074 | 8.0 | 32592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SOLEDAD LEON | 18374787-8 | 2018-04-30 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 3 | 2018-04-30
1098 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | MEDICINA | CAMA ELECTRICA | LINET | ELEGANZA | 20080095144 | 10-35956 | 2018-04-27 | 9182 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-27 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1098 | Control del movilizador en mal estado. | 2018-04-27 | [9 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1099 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | MEDICINA | CAMA ELECTRICA | MUKA |  |  | 10-39426 | 2018-04-27 | 9164 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-27 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 1099 | Control de paciente en mal estado. Cama 304-3 | 2018-04-27 | [9 empty] | 00-00-0000 | 3300 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1100 | CERRAR OT |  | UCI-A/UPC | CAMA ELECTRICA |  | ENTERPRICE 8000 |  | 10-37334 | 2018-04-27 | 11504 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-27 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1100 | Se bloquea. | 2018-04-27 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA DESBLOQUEO DE CAMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-27 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 0 | 2018-04-27
1101 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T |  | 10-44734 | 2018-04-27 | 7294 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-27 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1101 | Falla sensor flujo. | 2018-04-27 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, FALLO DE SENSOR DE FLUJO (INCOMPATIBLE) SE REALIZA REEMPLAZO, CALIBRACIONES, PRUEBAS DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SE INSTALA SENSOR DE FLUJO COMPATIBLE | 2018-04-30 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-04-30 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 3 | 2018-04-30
1102 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | ATOM | INCU i |  | 10-43456 | 2018-04-27 | 9815 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-27 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1102 | Revisión y reparación de pesa de incubadora. | 2018-04-27 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CAMBIA CABLE CONECTOR DE BALANZA POR SERVICIO TÉCNICO EXTERNO (PM CONSULTING) |  | NO | NO |  |  | NO | AÑADE FALLA DE MOTOR. OT 7330. | 2018-08-03 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-08-03 | SI |  | ABRIL | AGOSTO | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-08-03 | 98 | 2018-08-03
1103 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UAPQ | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-04-27 | 9117 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-27 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1103 | Despegado. | 2018-04-27 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara sensor |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-02 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE VILLAROEL | 17118364-2 | 2018-05-02 | SI |  | ABRIL | MAYO | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 5 | 2018-05-02
1104 | TRABAJO TERMINADO | PORTA AGUJA | UAPQ | INSTRUMENTAL | GEUDEN | GEUDEN | 17500 | SN | 2018-04-27 | 9113 | MCC | T4 | STE | 2018-04-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1104 | No sujeta sutura. | 2018-04-27 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-06-13 | 47 | 2018-06-13
1105 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA WESTCOTT | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUMEX | 11-040s | SN | HGF04205 | 2018-04-27 | 9114 | MCC | T4 | STE | 2018-04-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1105 | Sin filo. | 2018-04-27 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-06-13 | 47 | 2018-06-13
1106 | TRABAJO TERMINADO | PORTA AGUJA | UAPQ | INSTRUMENTAL | PMS | E35-131 | SN | SN | 2018-04-27 | 9115 | MCC | T4 | STE | 2018-04-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1106 | No sujeta bien. | 2018-04-27 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-06-13 | 47 | 2018-06-13
1107 | TRABAJO TERMINADO | PINZA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33133 CLICK LINE | PZ02 | SN | 2018-04-27 | 9116 | MCC | T4 | STE | 2018-04-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1107 | Trabada. | 2018-04-27 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-06-13 | 47 | 2018-06-13
1108 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616345 | 10-44766 | 2018-04-27 | 11506 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-27 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1108 | Mueve volumenes erraticos. | 2018-04-27 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, EQUIPO CON FUGA INTERNA, A PESAR DE ELLO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REEMPLAZA FILTRO INTERNO, REALIZAN CALIBRACIONES Y PRUEBA DE FUGA Y FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | FUGA DE CIRCUITO DE AIRE. | 2018-04-30 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-04-30 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 3 | 2018-04-30
1109 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | OTOSCOPIO | WELCH ALLYN | NA | SN | SN | 2018-04-30 | 16081 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-30 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1109 | Revisar y reparar otoscopio. | 2018-04-30 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA CAMBIO DE AMPOLLETA, AJUSTE Y LIMPIEZA. | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SE ENTREGA CON PILAS, SE RECOMIENDO NO DEJAR ENCENDIDO | 2018-04-30 | 4074 | 2.0 | 8148 | AMPOLLETA 2,2V | 1 | 10000 | 10000 | PILAS AA | 12 | 500 | 6000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CHRISTIAN FUENZALIDA | 12847946-5 | 2018-04-30 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 0 | 2018-04-30
1110 | CERRAR OT | JERINGA CARPULE | UAPQ | INSTRUMENTAL | NA | NA | SN | SN | 2018-04-30 | 16086 | MCC | T4 | STE | 2018-04-30 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1110 | Solicito reparar. | 2018-04-30 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [6 empty] | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-06-13 | 44 | 2018-06-13
1111 | TRABAJO TERMINADO | MANGUERA PANI | UAPQ | ACCESORIOS | MINDRAY | NA | SN | SN | 2018-01-23 | 7470 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-30 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1111 | Filtra aire. | 2018-04-30 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO SE AJUSTA TRANSDUCTOR DE PRESION PANI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-30 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-04-30 | SI |  | ENERO | ABRIL | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 0 | 2018-04-30
1112 | TRABAJO TERMINADO | MANGUERA PANI | UAPQ | ACCESORIOS | NA | NA | SN | SN | 2018-02-07 | 7526 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-30 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1112 | En mal estado. | 2018-04-30 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA MANGUERA, JUNTAS TORICAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-30 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-04-30 | SI |  | FEBRERO | ABRIL | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 0 | 2018-04-30
1113 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UPC CV | ACCESORIOS | MASIMO | LNCS | SN | SN | 2018-04-24 | 7292 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-30 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1809 | Desperfecto, no sensa. | 2018-04-30 | MANTENCION CORRECTIVA | Se chequea funcionamiento de la interfaz en servicio clinico. No presenta falla. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-30 | 4074 | 1.5 | 6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-04-30 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 0 | 2018-04-30
1114 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | MASIMO | LNCS | SN | SN | 2018-02-05 | 7401 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-30 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1810 | Malo, favor revisar. | 2018-04-30 | MANTENCION CORRECTIVA | Interfaz se prueba en servicio clinico, sin presentar falla de funcionamiento. Operativo, |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-04-30 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771764-8 | 2018-04-30 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 0 | 2018-04-30
1115 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | CRITIKON | NA | SN | SN | 2018-02-12 | 28971 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-30 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1115 | Revisión y reparación. | 2018-04-30 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | MANGUITO CON FUGAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-29 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-05-29 | SI |  | FEBRERO | MAYO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-04-30 | 2018-05-29 | 29 | 2018-05-29
1116 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | HEMATOLOGIA | ACCESORIOS | CRITIKON | SN | SN |  | 2018-01-05 | 5624 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-30 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1116 | Filtra aire. | 2018-04-30 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | MANGUITO CON FUGA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-29 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA CASTILLO | 15766513-8 | 2018-05-29 | SI |  | ENERO | MAYO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-04-30 | 2018-05-29 | 29 | 2018-05-29
1117 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | MINDRAY | NA | SN | SN | 2018-04-27 | 11551 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-30 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1117 | No sensa. | 2018-04-30 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA SENSOR ESTA SIN PROBLEMAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-02 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-05-02 | SI |  | ABRIL | MAYO | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 2 | 2018-05-02
1118 | TRABAJO TERMINADO | MESA BASCULANTE | CAE | OTRO | GYMMA | TILTING | G037787 | SN | 2018-04-19 | 28527 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-19 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1118 | Mesa bloqueada en los cuatro planos. | 2018-04-19 | CONTRAPARTE TECNICA | CT. Adjunto Guia de sevicio Biester N° 2486 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se adjunta copia de informe entregado por la empresa. | 2018-04-30 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | BIESTER |  | RAFAEL MADARIAGA |  | 2018-04-30 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-30 | 11 | 2018-04-30
1119 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO MAC 3 | UPC CV | ACCESORIOS | TRUPHATEK | Equip | SN | SN | 2018-04-23 | 7287 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1119 | Sin ampolleta. | 2018-04-23 | MANTENCION CORRECTIVA | Se instala ampolleta. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-30 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CONSTANZA PEREZ | 17354022-1 | 2018-04-30 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 7 | 2018-04-30
1120 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250014-01 | 10-39776 | 2018-04-30 | 16087 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-30 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1120 | Monitor no da curva EKG. Acc: cable de poder y sensor EKG 3-derivadas. | 2018-04-30 | MANTENCION CORRECTIVA | se incluye modo ECG en pantalla principal equipo operativo (la falla reportada correspondía a una mala programación del equipo) |  | NO | NO |  |  | SI |  | 2018-05-02 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-02 | SI |  | ABRIL | MAYO | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 2 | 2018-05-02
1121 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PAYKEL | MR850ALU | 50714010904 | 10-40252 | 2018-04-27 | 9814 | MCC | T2 | UEM | 2018-04-30 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1121 | Revisión y reparación. | 2018-04-30 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA REVISION DE EQUIPO CONECTADO A CIRCUITO DETECTANDO FALLA EN SENSOR DE TEMPERATURA, SE REALIZA REVISION DE SENSOR DETECTANDO CORTE INTERNO, SE REALIZA SUGERENCIA DE BAJA DE ACCESORIO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-05-17 | 1865 | 8.0 | 14920 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 8954690-7 | 2018-05-17 | SI | 169/18 | ABRIL | MAYO | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 2018-05-17 | 17 | 2018-05-17
1122 | ANALISIS DE FALLA UEM | SENSOR T° | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | FISHER & PAYKEL | 900MR869 | 150813 | SN | 2018-04-10 | 3282 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-30 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1122 | No transmite temperatura al calefactor. | 2018-04-30 | MANTENCION CORRECTIVA | [8 empty] | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-30 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1123 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BALANZA ELECTRONICA | KREA | NA | SN | 10-45094 | 2018-04-30 | 7319 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-30 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1123 | No funciona a pesar de cambio de pilas. | 2018-04-30 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-05-02 | SI |  | ABRIL | MAYO | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 2 | 2018-05-02
1124 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | BIOLIGHT | V6 | V026E000573 | 10-40109 | 2018-05-02 | 6721 | MCC | T2 | UEM | 2018-05-02 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1124 | Limpiar ruedas de carro de transporte (ruedas atoradas). | 2018-05-02 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA CORRECCIÓN DE FUGA INTERNA DE MONITOR, SE REINSTALAN 5 RUEDAS EN EL CARRO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PANI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | TIPO DE RUEDA INSTALADA REPARABLE, SE INCLUYE SENSOR E INTERFAZ DE OXIMETRIA | 2018-07-10 | 4074 | 9.0 | 36666 | RUEDAS | 5 | 2000 | 10000 | GOLILLAS Y TUERCAS | 5 | 1200 | 6000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA MANGO | 17943628-0 | 2018-07-10 | SI |  | MAYO | JULIO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-07-10 | 69 | 2018-07-10
1125 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | MASIMO | LNCS | PS-10153D | SN | 2018-05-02 | 3291 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-02 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1811 | No marca curva. | 2018-05-02 | MANTENCION CORRECTIVA | Se chequea interfaz de saturación, sin presentar problemas. Operatoivo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-02 | 4074 | 1.5 | 6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2018-05-02 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 0 | 2018-05-02
1126 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2201 | SN | SN | 2018-05-02 | 3293 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-02 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1812 | Solicito baja. | 2018-05-02 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Manguito doble via infante con fuga. Se recomienda su baja. Se entrega insumo nuevo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-02 | 4074 | 1.5 | 6111 | CUFF CRITIKON 2 VIAS CHILD | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2018-05-02 | SI | 157/18 | MAYO | MAYO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 0 | 2018-05-02
1127 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | GE | NA | 2017003-002 | SN | 2018-05-02 | 3294 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-02 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1813 | No sensa. | 2018-05-02 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se chequea cable troncal sin problemas, derivadas con cortes; razón por la cual se recomienda su baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-02 | 4074 | 2.0 | 8148 | CABLE EKG 3 DERIVADAS | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2018-05-02 | SI | 156/18 | MAYO | MAYO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 0 | 2018-05-02
1128 | TRABAJO TERMINADO | PINZA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33123 | SN | SN | 2018-05-02 | 9120 | MCC | T4 | STE | 2018-05-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1128 | Pinza trabada. | 2018-06-13 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO ENTREGADO CON ACTA INSTRUMENTAL Nº 8 CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2018 | 2018-06-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-06-13 | 42 | 2018-06-13
1129 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UAPQ | ACCESORIOS | EDAN |  | SN | SN | 2018-05-02 | 9121 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-02 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1129 | No entrega parametros. | 2018-05-02 | OTROS | OPERATIVO, SENSOR DE OXIMETRIA TECNOLOGÍA NELLCOR, NO ES COMPATIBLE CON EQUIPOS TECNOLOGIA OXIMAX, MASSIMO, OXYTIP (DRAGER, DATEX OHMEDA) COMPATIBLE CON EDAN, Y MINDRAY (NELLCOR CLASICO) | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-03 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-05-03 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 1 | 2018-05-03
1130 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | ECOGRAFO | ALOKA | SSD 4000 | 7551C | 10-40024 | 2018-05-02 | 6724 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-02 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1130 | Reparar maquina que saca fotos de ecografo N°2. Se ha quedado atorada. | 2018-05-02 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1131 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | INSUFLADOR LAPAROSCOPIA | OLYMPUS | UHI-3 | SN | SN | 2018-05-02 | 9122 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-02 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1131 | Insufla de forma intermitente. | 2018-05-02 | OTROS | OPERATIVO, SE INSPECCIONA EQUIPO NO DETECTADO FALLA, SE DETERMINA E INDICA QUE EL EQUIPO SOLO TIENE UN RÉGIMEN DE TRABAJO MAS BAJO QUE UN INSUFLADOR NORMAL | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-03 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-05-03 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 1 | 2018-05-03
1132 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 68956 | SN | 2018-05-02 | 16088 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-02 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1132 | Solicito revisión y eventual reparación. | 2018-05-02 | MANTENCION CORRECTIVA | equipo no carga batería esta esta en mal estado se cambia y se chequea encontrándose que luego del cambio funciona en buenas condiciones, equipo operativo . |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-04 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15657418-0 | 2018-05-04 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2 | 2018-05-04
1133 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | INSUFLADOR DE CO2 | RICHARD WOLF | HIGHFLOW 45 | 1100212822 |  | 2018-05-02 | 9124 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-02 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1133 | No funciona pantalla táctil. | 2018-05-02 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN INTERNA, DETECTANDO CONECTOR FLEXIBLE DESCONECTADO, RE-CONECTADO SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | EQUIPO AFECTADO POR GOLPE O CAIDA | 2018-05-03 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-05-03 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 1 | 2018-05-03
1134 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | NIHON KOHDEN | BSM-5105K | 1457 | 10-35255 | 2017-12-22 | 5423 | MCC | T4 | STE | 2017-12-22 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2928 | MARCA MODULE ERRIR NO MARCA EKG | 2017-12-22 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | Equipo presenta error MPU module, se descartan problemas en conexiones a tarjeta según se indica en manual. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-18 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-05-18 | SI | 16/18 | 2017 | MAYO | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-05-18 | 147 | 2018-05-18
1135 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | COLPOSCOPIO | OLYMPUS | OCS-500 | 301015 | 10-32276 | 2018-05-03 | 8331 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-03 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1135 | Reponer ampolleta. | 2018-05-03 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE AMPOLLETA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-03 | 4074 | 3.5 | 14259 | AMPOLLETA DICROICA 150 W | 1 |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LAURA FUENTES |  | 2018-05-03 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 0 | 2018-05-03
1136 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | FOTOTERAPIA | DRAGER | PHOTO-THERAPY 4000 | ARWL0003 | 10-33080 | 2018-05-03 | 9819 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-03 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1136 | No encienden luces azules. | 2018-05-03 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE AMPOLLETA ULTRAVIOLETA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-03 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-05-03 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 0 | 2018-05-03
1137 | ANALISIS DE FALLA STE | MOTOR PEQUEÑOS FRAGMENTOS | UAPQ | MOTOR QUIRURGICO | STRYKER | CD3 | 1226805363 | SN | 2018-05-03 | 9126 | MCC | T4 | STE | 2018-05-03 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1137 | Funciona esporadicamente. | 2018-05-03 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 994 | 2018-05-17 | STRYKER | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1138 | ANALISIS DE FALLA UEM | INTERFAZ PANI | UAPQ | ACCESORIOS | GE | NA | SN | SN | 2018-05-03 | 9129 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-03 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1138 | Roto. | 2018-05-03 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1139 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO | UAPQ | ACCESORIOS | MASIMO | LNCS | SN | SN | 2018-05-03 | 9128 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-03 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1139 | No marca parametros. | 2018-05-03 | [9 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1140 | ANALISIS DE FALLA UEM | INTERFAZ SATUROMETRIA | UAPQ | ACCESORIOS | DRAGER | MS18683 | SN | SN | 2018-05-03 | 9127 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-03 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1140 | No entrega parametros. | 2018-05-03 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1141 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASFD-0084 |  | 2018-05-04 | 9133 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-04 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1141 | Revisar fuga. | 2018-05-04 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN OPERACIONAL, PRUEBAS DE FUGA/COMPLIANCE OPTIMAS, PRUEBA DE VENTILACIÓN MECÁNICA. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | REVISIÓN DE LOG DE PRUEBAS DE FUGA/COMPLIANCE Y LOG DE ERRORES (SIN EVENTOS, PRUEBAS CON ANALIZADOR DE VENTILACIÓN MECÁNICA VT MOBILE | 2018-05-04 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-05-04 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 0 | 2018-05-04
1142 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 10MM | UAPQ | OPTICA | KARL STORZ | HOPKINS II | 1803289 | SN | 2018-05-04 | 9135 | MCC | T4 | STE | 2018-05-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1142 | Vision borrosa. | 2018-05-04 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-06-05 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-05 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-06-05 | 32 | 2018-06-05
1143 | ANALISIS DE FALLA UEM | INTERFAZ PANI | UAPQ | ACCESORIOS | MINDRAY | SN | SN | SN | 2018-05-04 | 9134 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-04 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1143 | Insufla pero no marca presión en monitor. | 2018-05-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1144 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO | UAPQ | ACCESORIOS | MASIMO | LNCS | SN | SN | 2018-05-04 | 9136 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-04 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1144 | No marca parametros. | 2018-05-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1145 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | SPACE LABS | ELANCE 93300 | 3300-001736 | 10-37030 | 2018-05-04 | 9476 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-04 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1145 | Al estar encendido se apaga. Acc: cable de poder. | 2018-05-04 | MANTENCION CORRECTIVA |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-07 | 4074 | 6.0 | 24444 | interruptor de panel | 1 | 600 | 600 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-05-07 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 3 | 2018-05-07
1146 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | BRAUN | 5211468 | SN | SN | 2018-04-30 | 11505 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-30 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1146 | Solicito reparación cable P1, | 2018-04-30 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-08 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-05-08 | SI | 158/18 | MAYO | MAYO | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-05-08 | 8 | 2018-05-08
1147 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | PEDIATRIA | ACCESORIOS | MASIMO | NA | SN | SN | 2018-05-07 | 14200 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-07 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1147 | Solicito reparar interface. | 2018-05-07 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Cerrado según acta de entrega de accesorios 15/18. OJ, | 2018-05-08 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MABEL CARVAJAL | 13829576-1 | 2018-05-08 | SI | 159/18 | MAYO | JUNIO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 1 | 2018-05-08
1148 | TRABAJO TERMINADO | CABLE BIPOLAR | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | ACCESORIOS | KARL STORZ | 27176LEB | SN | SN | 2018-05-04 | 6727 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-04 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1148 | Gestionar cambio. | 2018-05-04 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cable con cortes internos, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-08 | 4074 | 0.0 | 0 | CABLE BIPOLAR 27176LEB | 1 | 290000 | 290000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA FAUDEZ | 8097850-2 | 2018-05-08 | SI | 160/18 | MAYO | MAYO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 4 | 2018-05-08
1149 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | FOTOTERAPIA | TRIDENT | P222 MP | H007-C1-003 | 10-31817 | 2018-05-07 | 7321 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-07 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1815 | Solicito reparación de fototerapia mala. | 2018-05-07 | MANTENCION CORRECTIVA | Fototerapia no funciona. 2 partidores malos se instalaron, se hacen pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-07 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-05-07 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 0 | 2018-05-07
1150 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | FOTOTERAPIA | DRAGER | PHOTO-THERAPY 4000 | ARWL0043 | 10-33079 | 2018-05-07 | 7320 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-07 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 1150 | No enciende todos los tubos y tiene interruptor pegado. | 2018-05-07 | MANTENCION CORRECTIVA | FOTOTERAPIA SOMETIDA A UNA LIMPIEZA GENERAL POR ACUMULACIÓN DE POLVO, REPARACIÓN INTERRUPTOR DE LUZ BLANCA, REEMPLAZO DE TUBOS ULTRAVIOLETA. FOTOTERAPIA OPERATIVA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-09 | 3300 | 5.0 | 16500 | TUBOS ULTRAVIOLETA DRAGER | 4 | 47834 | 191336 | AMARRAS PLASTICAS | 6 | 250 | 1500 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-05-09 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2 | 2018-05-09
1151 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | SILLON DENTAL | NA | SN | SN | SN | 2018-05-07 | 16090 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-07 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1151 | Reparar luz de sillón dental. | 2018-05-07 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA CAMBIO DE AMPOLLETA DE LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS | SI | NO | NO | NO | NO | NO | AMPOLLETA QUEMADA | 2018-05-17 | 4074 | 2.0 | 8148 | AMPOLLETA 12V 120W | 1 | 15000 | 15000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-05-17 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-17 | 10 | 2018-05-17
1152 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | CAMA ELECTRICA | HUNTLEIGH | ENTERPRICE 8000 |  | 10-37334 | 2018-05-07 | 9484 | MCC | T2 | UEM | 2018-05-07 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1152 | Cama se bloquea y desbloquea permanente. | 2018-05-07 | OTROS | equipo no se puede revisar por no disponible para mantencion CUPO CON PACIENTE SE REALIZAN VARIAS VISITAS SE REAGENDARA LA REVICION CUANDO ESTE DISPONIBLE | [5 empty] | NO |  | 2018-05-31 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-05-31 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-31 | 24 | 2018-05-31
1153 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN | M8 |  | 10-39720 | 2018-05-07 | 8589 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-07 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1817 | Reparación de manguito de presión o revisión del equipo, no insufla completamente. | 2018-05-07 | MANTENCION CORRECTIVA | Se reparan las ruedas (todas trancadas), eje de soporte se apernó. Se reemplaza valvulas (alta y baja) de PANI, Motor PANI, manguera con falla, cable ECG cortada la derivada 1 y sensor e interface SPO2 dañada. Todo corregido (Se instala bat. recicle) . Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-08 | 4074 | 8.5 | 34629 | CABLE EKG 3 DERIVADAS | 1 | 50000 | 50000 | INTERFAZ PANI EDAN | 1 | 40000 | 40000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-05-08 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 1 | 2018-05-08
1154 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | 3 DERIVADAS | SN | SN | 2018-05-07 | 8587 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-07 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1816 | Solicito reparación de cable EKG. | 2018-05-07 | MANTENCION CORRECTIVA | Cable dañado,es imposible su reparación; razón por la cual es necesario reemplazar. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-07 | 4074 | 2.0 | 8148 | CABLE EKG 3 DERIVADAS EDAN | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-05-07 | SI | 162/18 | MAYO | MAYO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 0 | 2018-05-07
1155 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC CV | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | U410-121 | 2.13e+18 | SN | 2018-05-07 | 11603 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-07 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1155 | No sensa. | 2018-05-07 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 45M/2018. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | MAYO | OCTUBRE | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-10-18 | 164 | 2018-10-18
1156 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ PANI | UPC CV | ACCESORIOS | GE |  |  |  | 2018-05-07 | 11604 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-07 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1156 | No insufla. | 2018-05-07 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 45M/2018. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 1865 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | MAYO | OCTUBRE | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-10-18 | 164 | 2018-10-18
1157 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF-83100988 | 10-44536 | 2018-05-08 | 9139 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-08 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1157 | PANI no toma presión, ya cambio de mango en varias oportunidades. | 2018-05-08 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE MODULO DE MONITOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-10 | 4074 | 9.0 | 36666 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA DEL PINO | 17078718-8 | 2018-05-10 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2 | 2018-05-10
1158 | ANALISIS DE FALLA STE |  | MEDICINA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT08460210SP | 10-36088 | 2018-05-08 | 10502 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-08 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1158 | Monitor presenta toma presión mas saturometro en mal estado. | 2018-05-08 |  | NO TOMA SPO2 | [7 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 995 | 2018-09-13 | PVEQUIP | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1159 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO CON CAPNOGRAFIA | TECME | GRAPHNET ADVANCE | 111210341081A1V | 10-44768 | 2018-05-08 | 9486 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-08 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1159 | No pasa sensor de PUP | 2018-05-08 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZAN PRUEBAS INICIALES (FUGA, COMPLIANCE Y VÁLVULA PEEP) Y DE VENTILACIÓN MECÁNICA SIN PROBLEMAS, SE REEMPLAZAN CONECTORES DE AIRE Y OXIGENO DIAMOND | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE REPARA EQUIPO POR PROBLEMA NO REPORTADO EN LA ORDEN DE TRABAJO | 2018-05-09 | 4074 | 5.0 | 20370 | CONECTOR DIAMOND AIRE | 1 | 45000 | 45000 | CONECTOR DIAMOND OXIGENO | 1 | 45000 | 45000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-05-09 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 1 | 2018-05-09
1160 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE | 5 DERIVADAS | SN | SN | 2018-05-08 | 9487 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-08 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1160 | Cable malo, favor revisar. | 2018-05-08 | [7 empty] | NO | Cerrado según acta de entrega de accesorios 13/18. OJ, | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-08 |  |  | MAYO | MAYO | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 0 | 2018-05-08
1162 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA INFANTIL (SQP) | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900001 | 10-39145 | 2018-05-08 | 4959 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-08 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1161 | Solicito reparar entrada PANI. | 2018-05-08 | MANTENCION CORRECTIVA | DESARME DEL EQUIPO PARA FIJAR CONECTOR METÁLICO SALIDA DE AIRE PANI , CHEQUEO GENERAL, TESTEO DE PANI CON AMBOS BRAZALETES. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-09 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PINO | 17480265-3 | 2018-05-09 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 1 | 2018-05-09
1163 | ESPERA SALIDA STE | FIBRA OPTICA | UAPQ | OPTICA | KARL STORZ | 495 NCS | XV 01 | HGF025 | 2018-05-08 | 9143 | MCC | T4 | STE | 2018-05-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 1163 | Se ve oscuro. | 2018-05-09 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1164 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU09060935 | 10-36543 | 2018-05-09 | 11557 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-09 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1164 | Presenta vía aérea alta de paciente en relación con alarma de presión de vía aérea. | 2018-05-09 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN OPERACIONAL DE EQUIPO, PRUEBAS DE FUGA, COMPLACENCIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA, DE ALARMAS Y REVISION LOG DE EVENTOS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PRUEBAS REALIZADAS CON CIRCUITO Y PULMÓN DE PRUEBA CON RESISTENCIA | 2018-05-10 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-05-10 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 1 | 2018-05-10
1165 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | GE | CLIP ADULTO DELGADO | 11559 | SN | 2018-05-09 | 11559 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1165 | No sensa. | 2018-05-10 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REVISA SENSOR NO REPLICÁNDOSE FALLA ... |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-14 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-05-14 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-14 | 5 | 2018-05-14
1166 | ANALISIS DE FALLA UEM | INTERFAZ PANI | UAPQ | ACCESORIOS | EDAN | NA | SN | SN | 2018-05-08 | 9142 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-10 | PABLO SILVA | 15939134-5 | NO | 1166 | Insufla pero no marca P/A. Probado en distintos monitores. | 2018-05-10 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1167 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | DESFIBRILADOR AUTOMATICO | PARAMEDIC | CU-ER1 | A1F33E054 | 10-44776 | 2018-05-09 | 11562 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-09 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1828 | Realizar mantención y reponer cargador. | 2018-05-12 | MANTENCION PREVENTIVA | Equipo se detecta sin cargador de bateria externo, se compro una nueva, se realizaron pruebas de funciones con parches. Equipo operativo. | NO | SI | NO | SI | NO | SI | Se realizó el pedido de compra de batería para reemplazarla por tiempo de uso. | 2018-05-15 | 4074 | 3.0 | 12222 | Fuente de poder externa 12V 5Amp | 1 | 22000 | 22000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-05-15 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-15 | 6 | 2018-05-15
1168 | TRABAJO TERMINADO | VALVULA EXHALATORIA | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | MAQUET | SERVO I | 622343 | SN | 2018-05-09 | 11561 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-10 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1168 | Arroja falla PEEP. | 2018-05-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | NO OPERATIVO, VÁLVULA NO LOGRA PASAR LAS PRUEBAS DE CALIBRACIÓN, SE SUGIERE SU BAJA | NO | NO | NO | SI | NO | NO | PROBLEMA CON MEMBRANA | 2018-05-10 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | ILEGIBLE | 2018-05-10 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 0 | 2018-05-10
1169 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UAPQ | ACCESORIOS | EDAN | U410-29 | SN | SN | 2018-05-10 | 9145 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-10 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1169 | No sensa. Probado en varios equipos. | 2018-05-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR AGOTADO CON VIAS CORTADAS DE DA DE BAJA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-29 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-05-29 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-29 | 19 | 2018-05-29
1170 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UAPQ | ACCESORIOS | EDAN | U410-29 | SN | SN | 2018-05-10 | 9146 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-10 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1170 | No sensa. Probado en varios equipos. | 2018-05-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR AGOTADO CON VIAS CORTADAS DE DA DE BAJA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-29 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-05-29 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-29 | 19 | 2018-05-29
1171 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UAPQ | LARINGOSCOPIO | STANDARD | MAC 1 | SN | SN | 2018-05-10 | 9147 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-10 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1171 | Ampolleta en mal estado. Cambiar y revisar. | 2018-05-10 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE HOJA POR PROBLEMAS DE CONTACTO ELECTRICO, AJUSTES DE LA ROSCA, LIMPIEZA CONTACTO MANGO. OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-11 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-05-11 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 1 | 2018-05-11
1172 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | TRUMPF | SATURN SELECT 3.02 | 101310288 | SN | 2018-05-10 | 6743 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-10 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1172 | Piernera derecha suelta. | 2018-05-10 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CIERRA OT A ESPERA DE COMPRA DE REPUESTO (PISTON) EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO PERO PISTÓN ESTA LEVEMENTE DOBLADO (SOLO SE ENDEREZO) POR LO QUE SE SOLICITA REPUESTO. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-11 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA FAUNDEZ | 8097850-2 | 2018-05-11 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 1 | 2018-05-11
1173 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | EU540P-I | SN | SN | 2018-05-10 | 8593 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-11 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1173 | Solicito arreglar conectores. | 2018-05-11 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REVISA CABLE ENCONTRÁNDOSE EN OPTIMAS CONDICIONES |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-15 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-05-15 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 4 | 2018-05-15
1174 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | ACCESORIOS | EDAN | SN | SN | SN | 2018-05-10 | 6742 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-11 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1174 | Reponer, dar de baja si corresponde. | 2018-05-11 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA CABLE SE ENCUENTRA SIN PROBLEMAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-14 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA FAUNDEZ | 8097850-2 | 2018-05-14 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 3 | 2018-05-14
1175 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | 3 DERIVADAS | M8A3031003484LA | SN | 2018-05-10 | 10505 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-11 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1175 | No sensa. | 2018-05-11 | MANTENCION CORRECTIVA | BAJA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-15 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SOLEDAD LEON | 18374787-8 | 2018-05-15 | SI | 168/18 | MAYO | MAYO | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 4 | 2018-05-15
1176 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | UNIDAD DENTAL | BELMONT | CREDIA G1 | FU14D0061 | 10-41835 | 2018-05-11 | 16094 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-11 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 1176 | Revisión y reparación. | 2018-05-11 | MANTENCION CORRECTIVA | UNIDAD DENTAL BLOQUEADA POR SISTEMA DE SEGURIDAD AL QUEDAR PRESIONADO COMANDO DE PEDAL.. EQUIPO OPERATIVO FUNCIONANDO NORMALMENTE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | HORAS UTILIZADAS INCLUYEN EL TIEMPO DE ESPERA POR ESTAR EL BOX OCUPADO | 2018-05-11 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-05-11 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 0 | 2018-05-11
1177 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | NELLCOR | N-600X | G11814556 | 10-38160 | 2018-05-11 | 8524 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-11 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1177 | Botones para configurar parámetros no responden, por lo que no se puede realizar descarga de datos. | 2018-05-11 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA REVISION DE BOTONERA COMPLETA SIN VISUALIZAR FALLAS EN BOTONES. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-05-14 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA | 17634900-K | 2018-05-14 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 3 | 2018-05-14
1178 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | CALENTADOR DE PACIENTE | ARIZANT | BAIR HUGGER 750 | 55981 | 10-39880 | 2018-05-08 | 9141 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-10 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1178 | Despegado parte superior. Olor a quemado. | 2018-05-10 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CALEFACTOR CORTADO, REPARACION DE CARCAZA QUEBRADA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-11 | 4074 | 9.0 | 36666 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-05-11 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 1 | 2018-05-11
1179 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | GE | U410-121 | SN | SN | 2018-05-11 | 11510 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-11 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1819 | Solicito reparación. | 2018-05-11 | MANTENCION CORRECTIVA | Sensor dañado, se reparó completamente. Se chequea en el servicio. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-14 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-05-14 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 3 | 2018-05-14
1180 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | MINDRAY | MINDRAY - MASIMO | SN | SN | 2018-05-11 | 11511 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-11 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1820 | Solicito reparar cable de saturación. | 2018-05-11 | MANTENCION CORRECTIVA | Sensor SPO2 en optimo funcionamiento. Interface en corto circuito. Se recomienda su baja. Se entrega insumo nuevo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-14 | 4074 | 3.5 | 14259 | Interface SPO2 Mindray | 1 | 60000 | 60000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-05-14 | SI | 166/18 | MAYO | MAYO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 3 | 2018-05-14
1181 | TRABAJO TERMINADO | PINZA KELLY RECTA | UAPQ | INSTRUMENTAL | TUT INSTRUMENTS | NA | 3-103014 | SN | 2018-05-11 | 11110 | MCC | T4 | STE | 2018-05-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1181 | Fatiga de material. | 2018-05-11 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-09-04 | 116 | 2018-09-04
1182 | TRABAJO TERMINADO | PINZA KELLY CURVA | UAPQ | INSTRUMENTAL | HERENZ | NA | HH0013331-14 | SN | 2018-05-11 | 11109 | MCC | T4 | STE | 2018-05-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1182 | Desalineada. Reparar o dar de baja. | 2018-05-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-06-20 | 40 | 2018-06-20
1183 | TRABAJO TERMINADO | PINZA QUIRURGICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | NA | NA | SN | SN | 2018-05-11 | 11108 | MCC | T4 | STE | 2018-05-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1183 | Le falta diente. | 2018-05-11 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-09-04 | 116 | 2018-09-04
1184 | TRABAJO TERMINADO | PINZA GRASPE | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | RH INOFORG II | 456001 A | SN | 2018-05-11 | 11107 | MCC | T4 | STE | 2018-05-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1184 | Trabada. | 2018-05-11 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-09-04 | 116 | 2018-09-04
1185 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 10MM | UAPQ | OPTICA | WOLF | PANDULEW | 500031280 | SN | 2018-05-11 | 11106 | MCC | T4 | STE | 2018-05-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1185 | Se ve nublado. | 2018-05-11 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-19 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-06-19 | 39 | 2018-06-19
1186 | TRABAJO TERMINADO | PINZA PICO LORO | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33121 | SN | SN | 2018-05-11 | 11105 | MCC | T4 | STE | 2018-05-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1186 | Suelta en la punta. | 2018-05-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-06-20 | 40 | 2018-06-20
1187 | TRABAJO TERMINADO | PINZA REDUCCION | UAPQ | INSTRUMENTAL | STRYKER | NA | 702926 | SN | 2018-05-11 | 11104 | MCC | T4 | STE | 2018-05-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1187 | Chueca. | 2018-05-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-06-20 | 40 | 2018-06-20
1188 | TRABAJO TERMINADO | PINZA MOSQUITO | UAPQ | INSTRUMENTAL | NA | NA | 03-1001-12 | SN | 2018-05-11 | 11103 | MCC | T4 | STE | 2018-05-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1188 | SD. | 2018-05-11 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-09-04 | 116 | 2018-09-04
1190 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL | UAPQ | ACCESORIOS | MEDILAND ENTERPRISE | PA26 | 0548010V0.00 | SN | 2018-05-11 | 11112 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-14 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1190 | No se fija a mesa quirúrgica. | 2018-05-14 | MANTENCION CORRECTIVA | BRAZAL CON RESORTE QUEBRADO Y SISTEMA DE LIBERACIÓN SUELTO. REEMPLAZO Y AJUSTES. OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-14 | 3300 | 2.0 | 6600 | RESORTE | 1 | 3500 | 3500 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-05-14 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 0 | 2018-05-14
1191 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UAPQ | LARINGOSCOPIO | STANDARD | MAC 3 | SN | SN | 2018-05-14 | 11114 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-14 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1191 | Evaluar y reparar, cambio de ampolleta. | 2018-05-14 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | HOJA DE LARINGO NO REPARABLE POR PERDIDA DE CONTACTO ELÉCTRICO INTERNO. LA UNIDAD RECOMIENDA SU BAJA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-14 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-05-14 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 0 | 2018-05-14
1192 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | DESTRUCTOR DE CALCULOS | KARL STORZ | CALCUSPLIT | WV3934 | 10-42111 | 2018-05-11 | 11101 | MCC | T2 | UEM | 2018-05-11 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 1192 | Calcusplit se detiene. | 2018-05-11 | MANTENCION CORRECTIVA | FALLA REPORTADA. CALCUSPLIT SE DETIENE, OBSERVANDO EL EQUIPO BAJO FUNCIONAMIENTO CON EL USUARIO SE PUEDE APRECIAR QUE LA FALLA CONSISTE EN UN CAMBIO INVOLUNTARIO DEL MODO DE OPERACIÓN. TESTEO DE CONECTORES Y PEDAL DE CONTROL, SOLDADURAS VARIAS EN TARJETA DE CONTROL . PROBADO BAJO PRESIÓN NO MANIFESTANDO FALLA ALGUNA EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-31 | 3300 | 6.0 | 19800 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 1 | 1000 | 1000 | LIMPIA CONTACTO | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 993 | 2018-05-17 |  | EFECTUAR PRESUPUESTO | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-05-31 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-31 | 20 | 2018-05-31
1193 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | Monitor Neuromuscular | ORGANON | TOF WATCH-S | 01-2012017 | SN | 2018-05-11 | 11102 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-14 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 1193 | No funciona a pesar de cambio de batería. | 2018-05-14 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO DE NUROESTIMULADOR, TESTEO DE ENCENDIDO, RECONOCIMIENTO DE ELECTRODOS, STBY OPERATIVO, PROGRAMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CONECTADO A PACIENTE. EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-05-14 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-05-14 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 0 | 2018-05-14
1194 | TRABAJO TERMINADO | TONOMETRO | OFTALMOLOGIA | OTRO | PERKINS | MK2 | 20529 | 10-41833 | 2018-05-14 | 8339 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-15 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1194 | Al parecer 1 luz quemada y contacto fallando. | 2018-05-15 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA AMPOLLETAS, PILAS AGOTADAS, SE REALIZA CAMBIO DE PILAS Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-05-14 | 4074 | 4.0 | 16296 | PILAS 1.5 VOLTS | 4 | 1000 | 4000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCHESCA VASQUEZ | 15740235-8 | 2018-05-15 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 0 | 2018-05-15
1195 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA NUCLEAR | CONTADOR GEIGER | Fluke Biomedical | ASM-990 + 489-110D | 196802 | 10-39161 | 2018-05-14 | 22689 | MCC | T4 | STE | 2018-05-14 | OSVALDO JARA | 17089850-8 | SI | 1195 | Calibración de sonda Fluke. | 2018-05-14 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Calibración en STE. |  | SI | NO |  |  | NO | Se adjunta copia de certificado de calibración N°6084-2018 | 2018-07-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1000 | 2018-06-14 | CCHEN | OTROS | MAURICIO TRONCOSO | 10159521-8 | 2018-07-26 | SI |  | MAYO | JULIO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-07-26 | 73 | 2018-07-26
1196 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS | DRAGER | GIRAFFE EXAM LAMP | 6600-0832-804 | SN | 2018-05-14 | 7325 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-14 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1189 | Solicito reparación de lampara quebrada. | 2018-05-14 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA CON ACRÍLICO |  | NO | NO |  |  | SI |  | 2018-05-15 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-05-15 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 1 | 2018-05-15
1197 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CUNA DE PROCEDIMIENTOS | GENERAL ELECTRIC - OHMEDA MEDICAL | GIRAFFE WARMER | HDJR50395 | 10-40165 | 2018-05-11 | 7326 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-14 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1197 | Baranda de acrílico quebrada. | 2018-05-14 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE BARANDA QUEBRADA | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-05-18 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 8954690-7 | 2018-05-18 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 4 | 2018-05-18
1198 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | LAMPARA QUIRURGICA | TRUMPF |  |  |  | 2018-05-14 | 11115 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-14 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 1198 | Revisión. | 2018-05-14 | MANTENCION CORRECTIVA | LAMPARA CON UNA DE SUS ARTICULACIONES MECÁNICAS EXTREMADAMENTE SUELTA SE AJUSTA Y REGULA PARA MOVIMIENTOS SUAVES. LAMPARA OPERATIVA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-14 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-05-14 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 0 | 2018-05-14
1199 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MOTOR SIERRA ELECTRICA | NA | NA | 2006-05-2348 | SN | 2018-05-15 | 11117 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-15 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 1199 | Reponer pieza faltante. | 2018-05-15 | MANTENCION CORRECTIVA | CONSTRUCCIÓN DE PIEZA PERDIDA EN ACERO INOXIDABLE PARA PODER FIJAR LA HOJA DE LA SIERRA. TRABAJO DE TORNERÍA. SIERRA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-16 | 3300 | 6.0 | 19800 | TROZO DE ACERO INOX | 1 | 3900 | 3900 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-05-16 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 1 | 2018-05-16
1200 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN |  | SN | SN | 2018-05-14 | 11565 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-15 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1200 | No sensa. | 2018-05-15 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 39M/2018. oj 01-10-2018 | 2018-10-01 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  | MAYO | MAYO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-10-01 | 139 | 2018-10-01
1201 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | NA | sn | sn | 2018-05-14 | 11566 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-15 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1201 | No sensa. | 2018-05-15 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 39M/2018. oj 01-10-2018 | 2018-10-01 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  | MAYO | MAYO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-10-01 | 139 | 2018-10-01
1202 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MEZCLADOR DE OXIGENO AIRE (BLENDER) | BIOMED | 2003 | B1201842 | 10-39339 | 2018-05-15 | 4896 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-15 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1202 | Presenta fuga de aire al ofrecer ventilación. | 2018-02-15 | OTROS | OPERATIVO, INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE MEZCLADOR, MEDICIÓN DE FIO2, EQUIPO NO PRESENTA FUGA DE SISTEMA, NI DE ALTA PRESION | NO | NO | NO | NO | NO | NO | FIO2 AJUSTADO 100% MEDIDO 98%; AJUSTADO 60% MEDIDO 61%, AJUSTADO 30% MEDIDO 32% | 2018-05-15 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894776-K | 2018-05-15 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 0 | 2018-05-15
1203 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | UNIDAD DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021089 | 10-39317 | 2018-05-15 | 8169 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-15 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1203 | Equipo bloqueado no responde comandos. | 2018-05-15 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO BLOQUEADO, DESARME PARA TENER ACCESO A TARJETA DE CONTROL, DESBLOQUEO. EQUIPO FUNCIONANDO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | COMANDOS DEL BRACKET NO FUNCIONAN DEBEN SER REEMPLAZADOS, QUEDA PENDIENTE EL CAMBIO DE LA MEMBRANA | 2018-05-15 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-05-15 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 0 | 2018-05-15
1204 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE ENDOSCOPIO | CHOYANG | CYW-501 | 12CG006 | SN | 2018-05-15 | 4130 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-15 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1881 | Mantención lavadora endoscopia. | 2018-05-15 | MANTENCION PREVENTIVA | LAVADORA SOMETIDA A MMANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE FILTRO FRONTAL, CONDUCTOS SUPERIORES, TESTEO DE FUGAS, CAMBIO FILTRO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA. LAVADORA OPERATIVA | SI | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-05-14 | 3300 | 3.0 | 9900 | FILTRO 20 MICRAS | 1 | 3690 | 3690 | FILTRO 5 MICRAS | 1 | 4390 | 4390 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PILAR BALBOA | 9886913-1 | 2018-05-15 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 0 | 2018-05-15
1205 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE ENDOSCOPIO | CHOYANG | CYW-501 | 12CG007 | SN | 2018-05-15 | 4131 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-15 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1879 | Mantención lavadora colonoscopía. | 2018-05-15 | MANTENCION PREVENTIVA | LAVADORA SOMETIDA A MANTENCIÓN PREVENTIVA, LIMPIEZA DE FILTRO FRONTAL, CONDUCTOS SUPERIORES, TESTEO DE FUGAS,CAMBIO DE FILTROS ALIMENTACIÓN DE AGUA, REPARACIÓN DEPOSITO DE AGUA POR FUGA. LAVADORA OPERATIVA | SI | NO | SI | NO | NO | NO | REPARACIÓN DEPOSITO DE FILTRO POR FUGAS SE HA UTILIZADO ACRÍLICO + MONO ESTIRENO | 2018-05-14 | 3300 | 4.0 | 13200 | FILTRO 20 MICRAS | 1 | 3690 | 3690 | FILTRO 5 MICRAS | 1 | 4390 | 4390 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PILAR BALBOA | 9886913-1 | 2018-05-15 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 0 | 2018-05-15
1206 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR DE FLUJO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | SLE LIMITED | N6656 | GRN45978 | SN | 2018-05-15 | 7332 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-15 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1821 | Revisión. | 2018-05-15 | OTROS | Se chequea funcionamiento de interface de presión sin detectar fallo ni problema en la detección y medición. Se entrega a servicio, sin presentar fallo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-15 | 4074 | 1.5 | 6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350956-2 | 2018-05-15 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 0 | 2018-05-15
1207 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | MASIMO | LNCS | SN | SN | 2018-05-15 | 10507 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-15 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1207 | Se encuentra en mal estado. | 2018-05-15 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA | [5 empty] | NO |  | 2018-05-15 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SOLEDAD LEON | 18374787-8 | 2018-05-15 | SI | 167/18 | MAYO | MAYO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 0 | 2018-05-15
1208 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | EDAN | MULTISITIO | SN | SN | 2018-05-14 | 3297 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-15 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1208 | Sensor da luz de manera intermitente. | 2018-05-15 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término según acta 33M/18. oj | 2018-08-27 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-27 |  |  | MAYO | MAYO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 104 | 2018-08-27
1209 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2201 | SN | SN | 2018-05-14 | 3299 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-15 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1209 | Fuga. | 2018-05-15 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término según acta 33M/18. oj | 2018-08-27 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-27 |  |  | MAYO | MAYO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 104 | 2018-08-27
1210 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | CRITIKON | 12-19 cm | SN | SN | 2018-05-14 | 3300 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-15 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1210 | No funciona. | 2018-05-15 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término según acta 33M/18. oj | 2018-08-27 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-27 |  |  | MAYO | MAYO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 104 | 2018-08-27
1211 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | MONITOR DE APNEA | VITAGUARD | VG2100 | 802136528 | 10-42916 | 2018-05-15 | 24113 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-15 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1211 | Fuente de poder no entrega corriente. | 2018-05-15 | MANTENCION CORRECTIVA | OEPRATIVO. SE REALIZA REVISION DE EQUIPO ENCONTRANDO FALLA EN TRANSFORMADOR. SE REALIZA SOLICITUD Y COMPRA, PRUEBA DE CARGA. | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-05-23 | 1865 | 7.0 | 13055 | Transformador 9v 1,5AH | 1 | 12000 | 12000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MABEL CARVAJAL | 13829576-1 | 2018-05-23 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-23 | 8 | 2018-05-23
1212 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA CURVA | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP | PO380R | SN | SN | 2018-05-15 | 11124 | MCC | T4 | STE | 2018-05-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1212 | Rota. Reparar o dar de baja. | 2018-05-15 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO |  | 2018-08-31 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1000 | 2018-06-25 | B BRAUN | EFECTUAR MANTENCION CORRECTIVA | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-08-31 | SI |  | MAYO | AGOSTO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-08-31 | 108 | 2018-08-31
1213 | TRABAJO TERMINADO | SEPARADOR AURICULO IZQUIERDO | UAPQ | INSTRUMENTAL | KAPP | 08-010 | SN | SN | 2018-05-15 | 11120 | MCC | T4 | STE | 2018-05-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1213 | Roto. | 2018-05-15 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO BAJO CONVENIO , SE HACE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 09 | 2018-06-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-06-20 | 36 | 2018-06-20
1214 | TRABAJO TERMINADO | PINZA DE VITTECTOMIA | UAPQ | INSTRUMENTAL | ASICO | AE 4912 3044172 | SN | SN | 2018-05-15 | 11119 | MCC | T4 | STE | 2018-05-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1214 | Desalineada. | 2018-05-15 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-09-04 | 112 | 2018-09-04
1215 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UAPQ | ACCESORIOS | CRITIKON | 2754 | SN | SN | 2018-05-15 | 11121 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-15 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 1215 | Fuga. | 2018-05-15 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | MANGO CON FUGA NO REPARABLE, LA UNIDAD RECOMIENDA SU BAJA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-03 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2018-07-03 | SI |  | MAYO | JULIO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-07-03 | 49 | 2018-07-03
1216 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | UAPQ | ACCESORIOS | GE | M1024247 | 12A51395 | SN | 2018-05-15 | 11122 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-15 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1216 | No entrega parámetros. | 2018-05-15 | MANTENCION CORRECTIVA | TERMÓMETRO ESOFÁGICO NO MANIFIESTA PROBLEMAS, CHEQUEO DE RESISTENCIA ANTE POSIBLE CORTE INTERNO Y VARIACIONES DE TEMPERATURA. OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | POSIBLE FALLA DE MONITOR | 2018-06-08 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-06-08 | SI |  | MAYO | JULIO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-06-08 | 24 | 2018-06-08
1217 | TRABAJO TERMINADO | CABLE DE PODER | UAPQ | ACCESORIOS | NA | 16 AMPERES | SN | SN | 2018-05-15 | 11123 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-15 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1217 | En mal estado. | 2018-05-15 | MANTENCION CORRECTIVA | REEMPLAZO DE ENCHUFE PODER HEMBRA VOLANTE TRES PINES 10 AMPERES , TESTEO DE CONEXIONES. OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-08 | 3300 | 2.0 | 6600 | ENCHUFE PODER HEMBRA VOLANTE 10 AMP | 1 | 1850 | 1850 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-08 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-06-08 | 24 | 2018-06-08
1218 | TRABAJO TERMINADO |  | LACTARIO | EXTRACTOR LECHE | SPECTRA | SPECTRA 3 | HH290038 | SN | 2018-05-15 | 4897 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-15 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1823 | Extractor no succiona con la fuerza suficiente como para extraer. | 2018-05-15 | MANTENCION CORRECTIVA | Extractor de leche no succiona con fuerza. Se desarma equipo y se reemplaza la manguera de succión. Se lubrican y ajustan mecanismos. Equipo operativo, | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-16 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894776-K | 2018-05-16 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 1 | 2018-05-16
1220 | TRABAJO TERMINADO |  | SAMU | VENTILADOR DE TRANSPORTE | NEWPORT | HT-70 | N11HT700611686 | 10-40438 | 2018-05-16 | 21558 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-16 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1219 | Problemas de ciclado. | 2018-05-16 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | OPERATIVO, SE ENVÍA EQUIPO A STE POR FALLA DE SISTEMA, UNA VEZ DE VUELTA Y REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-26 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 996 | 2018-05-24 | MEDTRONIC | AJUSTE DE GARANTÍA |  |  | 2018-06-26 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-26 | 41 | 2018-06-26
1221 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250014-01 | 10-39776 | 2018-05-03 | 11709 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-03 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1852 | MANTENCIÓN PREVENTIVA | 2018-05-03 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-03 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-05-03 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 0 | 2018-05-03
1222 | TRABAJO TERMINADO | SISTEMA DE AMPLIFICACION | RRPP | OTRO | NA | NA | SN | SN | 2018-05-16 | 28347 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-16 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1825 | Instalación sistema sonido. Auditorio kaplan jueves 24 mayo. 1300 hrs. | 2018-05-24 | OTROS | Amplificación en auditorio Kaplan, evento "aniversario bombas de insulina". | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-24 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA VASQUEZ | 15078032-2 | 2018-05-24 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-24 | 8 | 2018-05-24
1223 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR DE TRANSPORTE | NEWPORT | HT-70 | N11HT701212804 |  | 2018-04-18 | 17082 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-18 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | 0 | 1786 | MANTENCIÓN PREVENTIVA | 2018-04-18 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica | NO | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-04-18 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-04-18 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 0 | 2018-04-18
1224 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU09060944 | 10-36542 | 2018-04-18 | 17081 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-18 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | 0 | 1785 | MANTENCIÓN PREVENTIVA | 2018-04-18 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-18 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-04-18 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 0 | 2018-04-18
1225 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU05030217 | 10-33404 | 2018-04-19 | 17077 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-19 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1782 | MANTENCIÓN PREVENTIVA | 2018-04-19 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-19 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-04-19 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 0 | 2018-04-19
1226 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616342 | 10-37339 | 2018-04-19 | 17078 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-19 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1783 | MANTENCIÓN PREVENTIVA | 2018-04-19 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-04-19 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 0 | 2018-04-19
1227 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR MEC | SLE | 5000 | 56214 | 10-41674 | 2018-04-09 | 11703 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1858 | MANTENCIÓN PREVENTIVA | 2018-04-09 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JENNY ZARATE | 8954690-7 | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
1228 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | DATEX OHMEDA | SYSTEM 5 | 6638757 | 10-37305 | 2018-05-05 | 11711 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-05 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1863 | MANTENCIÓN PREVENTIVA | 2018-05-05 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-05 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-05 |  |  | MAYO | MAYO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 0 | 2018-05-05
1229 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | F-CU8-11VG1 | 6354088 | 10-44787 | 2018-05-05 | 11713 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-05 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | 0 | 1861 | MANTENCIÓN PREVENTIVA | 2018-05-05 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-05 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-05-05 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 0 | 2018-05-05
1230 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | F-CU8-10VG1 | 6354069 | 10-35293 | 2018-05-05 | 11714 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-05 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1860 | MANTENCIÓN PREVENTIVA | 2018-05-05 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO OPERATIVO INVENTARIO EN EQUIPO: 10-44773 INVENTARIO EN REGISTRO: 10-35293 | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-05 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-05-05 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 0 | 2018-05-05
1231 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | FOTOTERAPIA | HILL ROOM AIR SHIELDS | PT533-2C | PD05081 | 10-31761 | 2018-05-16 | 7335 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-16 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1231 | Solicito reparacion de rueda de fototerapia (se salio uno de los pernos) | 2018-05-16 | MANTENCION CORRECTIVA | se reemplaza perno de rueda | SI | NO |  |  |  | NO |  | 2018-05-16 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-05-16 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 0 | 2018-05-16
1232 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | OPTICA | KARL STORZ | 495 NE | VZ 03 | SN | 2018-05-16 | 11126 | MCC | T4 | STE | 2018-05-16 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1232 | No se visualiza nada. | 2018-05-16 | MANTENCION CORRECTIVA | FIBRA OPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-19 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-19 | 34 | 2018-06-19
1233 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | OPTICA | OLYMPUS | WA03210A | SN | SN | 2018-05-16 | 11125 | MCC | T4 | STE | 2018-05-16 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1233 | No se visualiza nada. | 2018-05-16 | MANTENCION CORRECTIVA | FIBRA OPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-19 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-19 | 34 | 2018-06-19
1234 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 |  | 10-41923 | 2018-05-16 | 8594 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-16 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1234 | No mide presión ni saturometría. | 2018-05-16 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE MONITOR CAMBIO DE MANGUERA PANI PRUEBA DE SPO2 SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-17 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-05-17 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 1 | 2018-05-17
1235 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | DATEX OHMEDA | F-CU8-12VG1 | 6638751 | 10-37304 | 2018-05-05 | 11712 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-05 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1862 | MANTENCION PREVENTIVA | 2018-05-05 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO OPERATIVO |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-05-05 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 2018-05-05 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-05-05 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 0 | 2018-05-05
1236 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | CAMA ELECTRICA | HUNTLEIGHT | ENTERPRICE 8000 |  | 10-37334 | 2018-05-17 | 7939 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-17 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1826 | Cama 2 UCI-A se bloquea y desbloquea permanentemente. | 2018-05-17 | MANTENCION CORRECTIVA | Cama se encuentra bloqueada, al parecer el set de enchufes de pared están con problemas (los desconecto el personal eléctrico), los que bloquean la cama. Se desbloqueo . Operativa, | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-17 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-05-17 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 0 | 2018-05-17
1237 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6399 | SN | 2018-05-17 | 11569 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-17 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1237 | Presión de entrada elevada. Presión de flujo alterada. No permite corregir falla. | 2018-05-17 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisan presiones con calibrador en estático están dentro de norma , se deja equipo en observación |  | NO | NO |  |  | NO | se realiza simulación de trabajo con agua comportándose bien se realizan diversas alarmas | 2018-05-18 | 4074 | 12.0 | 48888 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-05-18 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 1 | 2018-05-18
1238 | TRABAJO TERMINADO |  | FARMACIA | EQUIPO DE DOSIS UNITARIA | GRIFOLS | BLISPACK-1 | 906057-1 | 10-41836 | 2018-05-10 | 9651 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-15 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1824 | Error en la impresión de dosis unitaria. | 2018-05-15 | CONTRAPARTE TECNICA | Se chequea mantención correctiva por fallo en rodillo de impresión. Se realiza prueba de funcionamiento. Equipo operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-15 | 4074 | 4.5 | 18333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA SILVA | 16302733-K | 2018-05-15 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 0 | 2018-05-15
1239 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | Insuflador | Karl Storz | THERMOFLATOR | OV17540-B | 10-40912 | 2017-12-11 | 23594 | MCC | T4 | STE | 2017-12-11 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2826 | Solicito reparar por lecturas erroneas. | 2017-12-11 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | [6 empty] | NO |  | 2018-05-10 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 932 | 2017-12-14 | REICH |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-05-10 | SI |  | 2017 | MAYO | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2018-05-10 | 150 | 2018-05-10
1240 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | DATEX OHMEDA | SYSTEM 5 | 6638752 | 10-37307 | 2018-05-05 | 11710 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-05 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1864 | MANTENCION PREVENTIVA | 2018-05-05 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-05 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-05-05 |  |  | MAYO | MAYO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 0 | 2018-05-05
1241 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR | N600X | G11814456 | 10-38160 | 2018-05-17 | 8528 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-17 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1241 | No responden botones, se silencian alarmas y estas no paran. Al intentar bajar o subir volumen botones no responden. | 2018-05-17 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA REVISON DE OXIMETRO DE PULSO EN MONITOREO CONSTANTE CON SIMULACIÓN DE ALARMAS | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-05-22 | 1865 | 13.0 | 24245 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA | 17634900-K | 2018-05-22 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-22 | 5 | 2018-05-22
1242 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS PLUS | ASBF-0269 | 10-37420 | 2018-05-18 | 11131 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1242 | Fuga. | 2018-05-18 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN Y AJUSTE DE FUGA DE SISTEMA (150 ML/MIN), SE REALIZAN PRUEBAS DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA EN FORMA SATISFACTORIA, SE DETECTA FALLA DE CILINDRO AUXILIAR DE OXIDO NITROSO CON FUGA | NO |  |  | SI | NO | SI | SE AJUSTA FUGA DE SISTEMA A 70 ML/MIN APROX Y REEMPLAZA CILINDRO Y PRUEBA DE FUGA ¡SE DEBE REALIZAR PRUEBA DE CIRCUITO DE PACIENTE SIEMPRE! | 2018-05-18 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-05-18 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 0 | 2018-05-18
1243 | TRABAJO TERMINADO | PIÑA | UAPQ | ACCESORIOS | MAQUET | D-7550 | SN | SN | 2018-05-17 | 11130 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-17 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1243 | No atornilla a la mesa. | 2018-05-17 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA PIÑA DE MESA EN STE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-22 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-11-22 | SI |  | MAYO | NOVIEMBRE | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-11-22 | 189 | 2018-11-22
1244 | TRABAJO TERMINADO | PIÑA | UAPQ | ACCESORIOS | MAQUET | NA | SN | SN | 2018-05-17 | 11129 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-17 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1244 | No atornilla a mesa. | 2018-05-17 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE ENVÍA PIÑA A STE PARA SU AJUSTE | NO | NO |  | NO | NO | NO |  | 2018-11-23 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-11-23 | SI |  | MAYO | NOVIEMBRE | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-11-23 | 190 | 2018-11-23
1245 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | MONITOR DE ECG SIGNOS VITALES | MINDRAY | VS-800 | BY-83105200 | 10-44529 | 2018-05-18 | 11657 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-18 | JORGE GONZALEZ | 15071930-5 | NO | 1245 | Arreglo de mango PANI. | 2018-05-18 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequean mangos están con los velcros vencidos se reemplazan | SI |  |  | SI |  | NO |  | 2018-05-18 | 4074 | 3.5 | 14259 | mango una via adulto | 1 | 40000 | 40000 | mango una vía adulto obeso | 1 | 45000 | 45000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-05-18 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 0 | 2018-05-18
1246 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260017-01 | 10-39162 | 2018-05-18 | 8529 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-18 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1246 | Monitor prende pantalla, marca carga completa y enchufado, pero luego se apaga pantalla, queda encendido luz de carga y alarma, pero pantalla esta en negro. | 2018-05-18 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | REVISIÓN DE MONITOR CON FUENTE DE PODER DE PANTALLA AGOTADA, SIN REPUESTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-25 | 4074 | 9.0 | 36666 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA CUADRA | 17619521-5 | 2018-05-25 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 7 | 2018-05-25
1248 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | FUENTE DE LUZ ENDOSCOPICA | FUJINON | XL 4400 | 4S081A025 | 10-33303 | 2018-05-18 | 17330 | MCC | T4 | STE | 2018-05-18 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1668 | Solicito revisión de fuente de luz de torre fuji. Y el cambio de ampolleta. | 2018-05-18 | OTROS | Se chequea funcionamiento de fuente de luz. Se limpia completamente. Se chequea el estado de la ampolleta. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO |  | NO | Ampolleta está operativa; razón por la cual el equipo se mantiene operativo, hasta que la ampolleta cumpla su vida útil. | 2018-06-12 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 7326094-9 | 2018-06-12 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-06-12 | 25 | 2018-06-12
1249 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NELLCOR | MULTISITIO | 140145884 | SN | 2018-05-22 | 7339 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-22 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1249 | Pierde señal. | 2018-05-22 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA REVISION DE SENSOR EN TESTER DE SENSORES SIN ENCONTRAR PROBLEMAS EN SENSOR. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | Se entrega inmediatamente a auxiliar de servicio. Personal se niega a cerrar la orden pues va sin el sensor. Cierre manual. OJ | 2018-05-22 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-22 |  |  | MAYO | MAYO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 0 | 2018-05-22
1250 | TRABAJO TERMINADO |  | CCV | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG-1150 | 2291 | FCV0124 | 2018-05-22 | 5674 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-22 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1250 | Se estanca el papel. | 2018-05-22 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambia papel | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-05-22 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 13877563-1 | 2018-05-22 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 0 | 2018-05-22
1251 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360 | N10360616340 | 10-37340 | 2018-05-22 | 11518 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-22 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1251 | Falla sensor de flujo. | 2018-05-22 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION Y CALIBRACION DE VENTILADOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-22 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TANIA CARRASCO | 18236394-4 | 2018-05-22 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 0 | 2018-05-22
1252 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | NA | SN | SN | 2018-05-22 | 11517 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-22 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1831 | Botón L no funciona. | 2018-05-22 | MANTENCION CORRECTIVA | Botón "L" no marca al chequear. Denota desgaste de la botonera; se procedió a reparar las superficie, quedando operativo, pero requiere cambio de teclado. Se solicitó. Equipo operativo. | NO | NO | NO | SI | NO | NO | Se debe reemplazar teclado alfanumérico completo. | 2018-05-22 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-05-22 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 0 | 2018-05-22
1253 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UAPQ | ACCESORIOS | EDAN | NA | SN | SN | 2018-05-10 | 9148 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-22 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1253 | No toma saturación. | 2018-05-22 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz con cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-22 | 4074 | 0.0 | 0 | Interface SPO2 Mindray | 1 | 50000 | 50000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SOLEDAD CAMPOS | 13019644-6 | 2018-05-22 | SI | 170/18 | MAYO | MAYO | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 0 | 2018-05-22
1254 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | BBRAUN | 5203252 | 14F300009 | SN | 2018-05-15 | 11402 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-15 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1254 | No da curva. | 2018-05-15 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. | NO | NO | NO | NO |  | NO | Término según acta 33M/18. oj | 2018-05-22 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-22 |  | 172/18 | MAYO | MAYO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-22 | 7 | 2018-05-22
1255 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | DRAGER | MS14430 | SN | SN | 2018-05-16 | 11403 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-22 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1255 | Revisar. | 2018-05-22 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Con fuga. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-22 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango 1 Via | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-05-22 | SI | 171/18 | MAYO | MAYO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 0 | 2018-05-22
1256 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | 3 DERIVADAS | SN | SN | 2018-05-18 | 8595 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-22 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1256 | Cables pelados. | 2018-05-22 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cable pelado. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-22 | 4074 | 0.0 | 0 | CABLE EKG 5 DERIVADAS | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-05-22 | SI | 173/18 | MAYO | MAYO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 0 | 2018-05-22
1257 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6397 | 10-37413 | 2018-05-22 | 7942 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-22 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1257 | No pasa ???? diagnostico de sensores de filtro. | 2018-05-22 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA REVISIÓN DE ERRORES ALUDIDO A FALLA EN INSTALACION DE SET EN PRUEBA DE CEBADO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | Terminado en base a la finalización de OT 10010, 2018. oj. | 2018-05-23 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-23 |  |  | MAYO | MAYO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 1 | 2018-05-23
1258 | TRABAJO TERMINADO | FUENTE DE PODER | PEDIATRIA | ACCESORIOS | getemed AG | NA 3000-2 | 74030275 | SN | 2018-05-22 | 24124 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-22 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1258 | Solicito revisión. | 2018-05-22 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA REVISION DE FUENTE DE PODER NO ENCONTRANDO ERRORES, ENTREGANDO VOLTAJE CORRECTO A MONITOR. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-05-23 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MABEL CARVAJAL | 13829576-1 | 2018-05-23 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 1 | 2018-05-23
1259 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 10MM | UAPQ | OPTICA | R.WOLF | 1261088 | 5000311281 | sn | 2018-05-22 | 11132 | MCC | T4 | STE | 2018-05-22 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1259 | Nublada. | 2018-05-22 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-19 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-06-19 | 28 | 2018-06-19
1260 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | BOMBA DF ASPIRACION | AEROS | 4900 | TTJ0019 | 10-36289 | 2018-05-18 | 11516 | MCC | T2 | UEM | 2018-05-22 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1260 | Solicito revisar. | 2018-05-22 | MANTENCION CORRECTIVA | BATERIA EN MAL ESTADO SE cambia y se compra cargador que esta perdido | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-15 | 4074 | 6.0 | 24444 | bateria 12v 3a | 1 | 17850 | 17850 | cargador 220 | 1 | 13000 | 13000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-06-15 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-22 | 2018-06-15 | 24 | 2018-06-15
1261 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC PEDIATRICA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INJECTOMAT MC AGILIA E | 22984245 | 10-44849 | 2018-05-16 | 11405 | MCC | T2 | UEM | 2018-05-22 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1832 | No deja de sonar y no enciende pantalla. | 2018-05-22 | GESTION DE GARANTIAS DE MANTENCION | Equipo en garantía de compra, por lo cual se envía a STE. Se chequeo en funcionamiento. Equipo operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-11 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 998 | 2018-05-24 | FRESENIUS KABI | AJUSTE GARANTÍA EQUIPO NUEVO | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-06-11 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-22 | 2018-06-11 | 20 | 2018-06-11
1262 | TRABAJO TERMINADO |  | LACTARIO | EXTRACTOR LECHE | SPECTRA | SPECTRA 3 | HH290046 | SN | 2018-05-22 | 9824 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-22 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1262 | Presenta ruido anormal al funcionar, y extracción débil. | 2018-05-22 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE EXTRACTOR PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894776-K | 2018-05-22 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 0 | 2018-05-22
1263 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR MEC | SLE | 5000 | 56213 | 10-41673 | 2018-04-09 | 11702 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1859 | Mantención preventiva. | 2018-04-09 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JENNY ZARATE | 8954690-7 | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
1265 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616329 | 10-37342 | 2018-04-20 | 17084 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-20 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1787 | Mantención preventiva | 2018-04-20 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-04-20 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 0 | 2018-04-20
1268 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL |  |  | 10-44375 | 2018-05-23 | 7947 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-23 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1833 | Fallo cajetin 3. | 2018-05-23 | MANTENCION CORRECTIVA | No dispensa medicamentos, al desarmar se detecto ampolla quebrada y todo el liquido disperso por el cajetín. Se limpio y seco, se quemó la tarjeta de control ASSY PCB. Se instalo la de UEA (Box 2) para dejar operativo. Operativo. | NO | NO | NO | SI | NO | NO | Se requiere comprar 2 ASSY PCB para la UCI-B. | 2018-05-23 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-05-23 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 0 | 2018-05-23
1269 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | SN | SN | SN | 2018-05-23 | 6910 | MCC | T4 | STE | 2018-05-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1269 | SD. | 2018-05-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO | [5 empty] | NO |  | 2018-06-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-06-22 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-06-22 | 30 | 2018-06-22
1271 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | LAMPARA QUIRURGICA | MARTIN | ML501 | SN | 10-40156 | 2018-05-22 | 8909 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-23 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1834 | Reparar brazo quirurgico. | 2018-05-23 | MANTENCION CORRECTIVA | Se chequea brazo de lampara, que presenta una pieza suelta y quebrada. Se ajusta y se pega la pieza. Operativo, |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-23 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE MOLINA | 17500697-4 | 2018-05-23 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 0 | 2018-05-23
1272 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL MESA | UAPQ | OTRO | MEDILAND | PA26 | 0598010v0.00 | SN | 2018-05-22 | 11136 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-23 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1272 | Sujetadoras malas. | 2018-05-23 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-24 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-05-24 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 1 | 2018-05-24
1273 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | GE | INCUBATOR | HDHP50530 | 10-37293 | 2018-05-23 | 28348 | MCC | T1 | STE | 2018-05-23 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1273 | No controla la humedad seleccionada. | 2018-05-23 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara sensor de humedad |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-04 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 999 | 2018-05-24 | PVEQUIP | EFECTUAR PRESUPUESTO | CLAUDIA PEREZ | 17350950-K | 2018-06-04 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-06-04 | 12 | 2018-06-04
1274 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UEA | LAMPARA QUIRURGICA | CROMA | PITARE 300 |  |  | 2018-05-24 | 6912 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-24 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1274 | Revisión y reparación. | 2018-05-24 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1275 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ PANI | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | GE | 2020980-001 | SN | SN | 2018-05-23 | 11406 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-24 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1275 | No marca presiones. | 2018-05-24 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-24 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-05-24 | SI | 183/18 | MAYO | MAYO | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 0 | 2018-05-24
1276 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | PHILIPS | 21076A | 15L95879 | SN | 2018-05-24 | 11408 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-24 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1276 | No es reconocido por monitor. | 2018-05-24 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-24 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-05-24 | SI | 182/18 | MAYO | MAYO | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 0 | 2018-05-24
1278 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | MODULO | GE | E-PRESTN-00 | 6216908 | SN | 2018-05-24 | 11522 | MCC | T4 | STE | 2018-05-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1278 | Botón de cero presión se hundió. | 2018-05-25 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. MODULO DE MONITOR CON CARCAZA QUEBRADA, CONECTOR ECG ROTO, SOPORTES INTERNOS QUEBRADOS POR APARENTE CAIDA. SE REALIZA CAMBIO DE TARJETAS INTERNAS, MODULO ECG, BOMBA PANI Y BOTONERA FRONTAL. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA PARAMETRO CON SIMULADORES. |  | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-18 | 1865 | 38.0 | 70870 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-06-18 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-06-18 | 24 | 2018-06-18
1279 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | FUENTE DE LUZ | AESCULAP | AXEL 300 | 3772 | 10-42237 | 2018-05-25 | 11139 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-25 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1279 | No ilumina bien. | 2018-05-25 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA FILTRO DE LUZ ESTABA FUERA DE POSICION | [5 empty] | NO |  | 2018-05-25 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-05-25 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | 2018-05-25
1280 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | LNC Y-I | SN | SN | 2018-05-24 | 7346 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-25 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1280 | Pierde señal | 2018-05-25 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-25 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-K | 2018-05-25 | SI | 184/18 | MAYO | MAYO | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | 2018-05-25
1281 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UEA | UNIDAD DENTAL | BELMONT | CREDIA G1 | FU14D0061 | 10-41835 | 2018-05-24 | 6918 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-25 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 1281 | Ilegible. | 2018-05-25 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1282 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ DE SATUROMETRIA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | LN-10-GE | SN | SN | 2018-05-25 | 7347 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-25 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1282 | Funciona en forma intermitente. | 2018-05-25 | OTROS | Operativo recepcionado por suposición de falla. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-05-31 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-K | 2018-05-31 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 6 | 2018-05-31
1283 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 |  | 10-44536 | 2018-05-25 | 11143 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-25 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1283 | Monitor marca "error" a todas las acciones. | 2018-05-25 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara conexión de voltaje |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-28 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17278718-8 | 2018-05-28 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 3 | 2018-05-28
1284 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | DESFIBRILADOR AUTOMATICO | PARAMEDIC | CU-ER1 | A1F33E054 | 10-44776 | 2018-05-25 | 28349 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-25 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1835 | Cambio de bateria | 2018-05-25 | MANTENCION CORRECTIVA | Se reemplazó batería de autonomía, la que tenía ya cumplida su vida util. | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-05-25 | 4074 | 2.0 | 8148 | Bateria CU Medical | 1 | 83300 | 83300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-05-25 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | 2018-05-25
1285 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | SLE LIMITED | SLE 5000 | 55088 | 10-38386 | 2018-05-14 | 7331 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-14 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1827 | No cicla. | 2018-05-14 | CONTRAPARTE TECNICA | Se chequea equipo en fallo de ciclado, se coordina con STE, ya que estaba en fecha de mantención preventiva. Inyector presión PIP tapado. Equipo operativo. | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-05-17 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-05-17 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-17 | 3 | 2018-05-17
1287 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD CON GASTO CARDIACO | GENERAL ELECTRIC | B650 | SEW11507827HA | 10-40271 | 2018-05-28 | 11144 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-28 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1287 | Problemas con PANI y sensor de CO2. | 2018-05-28 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara manguera de pani |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-28 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-05-28 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 0 | 2018-05-28
1288 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MEC | MAQUET | SERVO-I | 81337 | 10-42901 | 2018-05-28 | 7298 | MCC | T4 | STE | 2018-05-28 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1288 | Alerta pantalla "cambio de batería". | 2018-05-28 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZAN PRUEBAS Y CAMBIO DE BATERÍAS DE RESPALDO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y VENTILACIÓN MECÁNICA. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE REALIZA MPP | 2018-06-12 | 4074 | 8.0 | 32592 | BATERIA 12 VOLTS MAQUETTE | 2 | 450000 | 900000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA ALBERTINI |  | 2018-06-12 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-06-12 | 15 | 2018-06-12
1289 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF6B-0092 | 10-44537 | 2018-05-28 | 5701 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-28 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1289 | Reparación medición saturometría. | 2018-05-28 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE MONITOR SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-05-31 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-05-31 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 3 | 2018-05-31
1290 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | UAPQ | ACCESORIOS | GE | M10224251 | 14D52645 | SN | 2018-05-28 | 11141 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-28 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1836 | No entrega parametros. | 2018-05-28 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor de temperatura dañado, no mide temperatura, razon por la cual se recomienda dar de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-28 | 4074 | 1.5 | 6111 | Sensor de temperatura GE | 1 | 20000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 19594299-3 | 2018-05-28 | SI | 186/18 | MAYO | MAYO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 0 | 2018-05-28
1291 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | LIGHT | 6225152 | 10-33643 | 2018-05-28 | 11146 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-28 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1837 | Funciona por unos minutos y luego falla. | 2018-05-28 | MANTENCION CORRECTIVA | Se chequea equipo detectando problemas de lectura ECG y en SPO2. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Equipo se traspaso a UEM. | 2018-05-28 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-05-28 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 0 | 2018-05-28
1292 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19741619 | 10-34568 | 2018-05-25 | 7950 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-28 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1292 | Bomba mala. | 2018-05-28 | MANTENCION CORRECTIVA | SE AJUSTA Y CALIBRA PRESION | [5 empty] | NO |  | 2018-05-31 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-05-31 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 3 | 2018-05-31
1293 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-05-25 | 7949 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-28 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1293 | No funciona. | 2018-05-28 | MANTENCION CORRECTIVA | se arma conector lemo se prueba queda operativo |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-05-30 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-05-30 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2 | 2018-05-30
1294 | TRABAJO TERMINADO |  | TRAUMATOLOGIA | BOMBA DF ASPIRACION | AEROS | TOTEL-L-VAC | TTJ0023 | 10-36292 | 2018-05-28 | 9724 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-28 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1294 | No aspira a pesar de tener carga. | 2018-05-28 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE CONECCION DC | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-31 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TERESA CORTES | 15766646-0 | 2018-05-31 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 3 | 2018-05-31
1295 | TRABAJO TERMINADO |  | KINESIOLOGIA | ELECTROESTIMULADOR | ENRAF NONIUS | TENSMED S84 | 1427980 08.122 | 10-43619 | 2018-05-17 | 28531 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-28 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 1295 | No prende. | 2018-05-28 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO SOMETIDO A UN CHEQUEO GENERAL, TESTEO DE BATERÍA Y CARGADOR, FALLA DESCRITA EL EQUIPO NO ENCIENDE. EQUIPO OPERATIVO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-28 | 3300 | 3.0 | 9900 | LIMPIA CONTACTO | 1 | 1000 | 1000 | ALCOHOL ISOPROPILICO | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TITA AGUILERA | 9477618-K | 2018-05-28 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 0 | 2018-05-28
1296 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL |  | 86368 | 10-44372 | 2018-05-28 | 11526 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-28 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1838 | No marca agujas #21. | 2018-05-28 | MANTENCION CORRECTIVA | Aguja #21 no marca; se chequeo y el botón se encuentra en óptimo estado, no realiza llamado debido a que el articulo se encuentra eliminado del OCRA para el servicio. Si requieren el producto, deben coordinar con Pierino. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-28 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15779761-8 | 2018-05-28 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 0 | 2018-05-28
1297 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69457 | 10-39492 | 2018-05-23 | 8531 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-29 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1297 | Parte de fijación de embolo se salieron. Borde quebrado. | 2018-05-29 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA ARMADO DE EMBOLO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-06-04 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-04 |  |  |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 6 | 2018-06-04
1298 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69545 | 10-39488 | 2018-05-28 | 7350 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-29 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1298 | Reparación enchufe. | 2018-05-29 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de enchufe, pruebas de funcionamiento adicionales. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-04 | 1865 | 7.0 | 13055 | Enchufe Macho | 1 | 1190 | 1190 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-06-04 | SI |  | MAYO | JULIO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 6 | 2018-06-04
1299 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NELLCOR | N-600X | SN | SN | 2018-05-28 | 7349 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-29 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1299 | Interfaz mala. | 2018-05-29 | [7 empty] | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 55M/2018 con fecha 23-11-2018. oj | 2018-05-29 | 1865 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-29 |  |  | MAYO | MAYO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 0 | 2018-05-29
1300 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INJECTOMAT MC AGILIA E | 22984212 | SN | 2018-05-25 | 11521 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-29 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 1300 | Caída de presión. | 2018-05-29 | MANTENCION CORRECTIVA | FALLA REPORTADA "CAÍDA DE PRESIÓN" . CALIBRACIÓN ETAL 1: FUERZA. BOMBA SOMETIDA A VARIAS PRUEBAS DE OCLUSIÓN PARA TESTEAR ALARMA INDICADA. BOMBA OPERATIVA. | NO | NO |  | NO | NO | NO |  | 2018-05-29 | 3300 | 4.0 | 13200 | GRASA SILICONADA | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272272-2 | 2018-05-29 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 0 | 2018-05-29
1301 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-05-28 | 11525 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-29 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 1301 | Solicito reparación. | 2018-05-29 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 39M/2018. oj 01-10-2018 | 2018-10-01 | 3300 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  | MAYO | MAYO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-10-01 | 125 | 2018-10-01
1302 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941631 | 10-37020 | 2018-05-23 | 9496 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-29 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1302 | Falla embolo. | 2018-05-29 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE BOMBA SIN ENCONTRAR ERRORES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-31 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-05-31 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 2 | 2018-05-31
1303 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-05-22 | 9495 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-29 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1303 | Defectuoso. | 2018-05-29 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 39M/2018. oj 01-10-2018 | 2018-10-01 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  | MAYO | MAYO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-29 | 2018-10-01 | 125 | 2018-10-01
1304 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 |  | 10-44714 | 2018-05-29 | 11148 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-29 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1846 | Saturación no marca. | 2018-05-29 | MANTENCION CORRECTIVA | Monitor no midea SPO2, modulo dañado, se procedió a reparar | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 12.0 | 48888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533815-3 | 2018-06-06 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-06-06 | 8 | 2018-06-06
1305 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR PURITAN BENETT | OXIMAX N-65 | G08831460 | 10-36504 | 2018-05-30 | 9826 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-30 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1305 | Ayer se cambiaron pilas de saturometro deja de responder durante el turno, marcando error. Desde hace meses no funciona bien, se apaga y marca error. | 2018-05-30 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambiaron las pilas | NO | NO | NO | NO |  | SI |  | 2018-05-30 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NILSON BRAVO MEDINA | 17506446-K | 2018-05-30 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 0 | 2018-05-30
1306 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | LNCS Y-I | SN | SN | 2018-05-29 | 5706 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-29 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1306 | Sensor de saturación cortado. | 2018-05-29 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-06-04 | 4074 | 0.0 | 0 | SENSOR SPO2 MASIMO | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-K | 2018-06-04 | SI | 188/18 | MAYO | JUNIO | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 6 | 2018-06-04
1307 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | LNCS Y-I | SN | SN | 2018-05-25 | 7348 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-25 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1307 | Solicito reparación. | 2018-05-25 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-06-04 | 4074 | 0.0 | 0 | SENSOR SPO2 MASIMO | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-K | 2018-06-04 | SI | 187/18 | MAYO | JUNIO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | 10 | 2018-06-04
1309 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | LNCS Y-I | SN | SN | 2018-05-28 | 5703 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-28 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1309 | Sensor cortado. | 2018-05-28 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | SI | SI |  | 2018-06-04 | 4074 | 0.0 | 0 | SENSOR SPO2 MASIMO | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-K | 2018-06-04 | SI | 185/18 | MAYO | MAYO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 7 | 2018-06-04
1310 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2204 | SN | SN | 2018-05-28 | 8852 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-28 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1310 | Falla en marcado | 2018-05-28 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido, se da de baja. | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-06-05 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-06-05 | SI | 189/18 | MAYO | JUNIO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-06-05 | 8 | 2018-06-05
1312 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SENSOR O2 | UAPQ | ACCESORIOS | DRAGER | NA | SN | SN | 2018-05-30 | 10152 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-30 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1841 | Sensor no mide O2. | 2018-05-30 | MANTENCION CORRECTIVA | Contactos internos trabados, se limpiaron y midió funcionamiento. Se hacen pruebas de funcionamiento en maquina de anestesia Drager. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-05-30 | 4074 | 2.5 | 10185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-05-30 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 0 | 2018-05-30
1313 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | RX ARCO C | COMED | KMC-950 | 933 171002153 | SN | 2018-05-30 | 11150 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-30 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1840 | Revisión de frenos del arco. | 2018-05-30 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo presenta falla en frenos de rotación y eje de la C. Se desarmo y se procede a lubricar y armar todo el sistema de frenos. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-05-30 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-05-30 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 0 | 2018-05-30
1314 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | FIBROBRONCOSCOPIO | Fujinon | FB-120P | RB044A019 | 10-39271 | 2018-05-31 | 11407 | MCC | T4 | STE | 2018-05-31 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1314 | Revisar y reparar. | 2018-05-31 | MANTENCION CORRECTIVA | Se realiza reemplazo de: Conjunto del extremo distal con lentes Fibra optica de imagen Fibra optica de iluminacion Canal de trabajo Seccion de angulacion tubo flexible de insercion Goma de angulacion Ocular | [5 empty] | NO |  | 2018-10-09 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1000 | 2018-05-31 | ZEPEDA | EFECTUAR PRESUPUESTO | ILEGIBLE |  | 2018-10-09 | SI |  | MAYO | OCTUBRE | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-10-09 | 131 | 2018-10-09
1315 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | Monitor Cardio Fetal | GE | Corometric 170 | 5A513411278SA | 10-41099 | 2018-05-31 | 8922 | MCC | T2 | UEM | 2018-05-31 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1315 | Problema para cerrar cajuela de monitor, y no reconoce papel. Carro de transporte con una rueda menos. | 2018-05-31 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REPARACIÓN DE CARCAZA Y CAJONERA DE PAPEL ROTA, SE REPARA SENSOR DE PAPEL DAÑADO, CALIBRACIÓN DE IMPRESORA, INSTALACIÓN DE RUEDA DE CARRO, LIMPIEZA COMPLETA DEL EQUIPO (CARCAZA Y CARRO), PRUEBA Y TEST DE IMPRESIÓN | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SE ENTREGAN TRANSDUCTORES | 2018-06-25 | 4074 | 12.0 | 48888 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-06-25 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-25 | 25 | 2018-06-25
1316 | TRABAJO TERMINADO |  | ANATOMIA PATOLOGICA | MICROSCOPIO BINOCULAR | OLYMPUS | CX31RBSFA | 2J04735 | 10-32271 | 2018-05-31 | 3944 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-31 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1316 | Solicito reparación. | 2018-05-31 | MANTENCION CORRECTIVA | CALIBRACION DE OBJETIVO CENTRADO DE HAZ DE LUZ | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-04 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA ROSS |  | 2018-06-04 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 4 | 2018-06-04
1317 | ESPERA ENTREGA REPUESTO STE |  | NEONATOLOGIA | CUNA RADIANTE | FANEM | 2051 | GAE-44114 | SN | 2018-05-31 | 9827 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-31 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1317 | No calienta durante la atención al recien nacido. Al subir sobre 70 se sobrecalienta y apaga. | 2018-05-31 | MANTENCION CORRECTIVA | tubo calefactor quemado | [7 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1318 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | FOTOTERAPIA | DRAGER | PHOTO-THERAPY 4000 | ARWL0001 | 10-33081 | 2018-05-29 | 5707 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-31 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1318 | Solicito reparación de rueda de fototerapia (se salio la rueda). | 2018-05-31 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REAPRIETA RUEDA EQUIPO FUNCIONAL | [5 empty] | NO |  | 2018-05-31 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-05-31 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 0 | 2018-05-31
1319 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | NA | SN | SN | 2018-05-31 | 11579 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-31 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1843 | Revisión cajetin de omnicell. | 2018-05-31 | MANTENCION CORRECTIVA | PCB Assy Flex en corto por liquido (ampolla quebrada). Se instalo nueva. Equipo operativo. | NO | NO | NO | SI | NO | SI |  | 2018-05-31 | 4074 | 3.0 | 12222 | PCB ASSY Flex Matrix OMNICELL | 1 | 111605 | 111605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-05-31 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 0 | 2018-05-31
1320 | TRABAJO TERMINADO |  | HEMODINAMIA | ELECTROBISTURI ALTA POTENCIA | VALLEYLAB | SSE2L | L3K 19515L-8 | 10-23753 | 2018-05-31 | 3443 | MCC | T2 | UEM | 2018-05-31 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1320 | Evaluación de equipo (alarma de enchufe placa). | 2018-05-31 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZAN PRUEBAS DE IMPEDANCIA DE PLACA ELECTRODO DE PACIENTE (REM), Y PRUEBAS DE ENERGÍA, REVISIÓN DE CABLE DE PODER. |  | NO | NO |  |  | NO | RESISTENCIA DE PLACA DE 1,5 OHMS A 170 OHMS APROX. DENTRO DEL RANGO | 2018-06-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA BAÑADOS |  | 2018-06-12 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-12 | 12 | 2018-06-12
1321 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 10MM | UAPQ | OPTICA | KARL STORZ | HOPKINS | 7200BW | SN | 2018-05-31 | 10156 | MCC | T4 | STE | 2018-05-31 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1321 | Reparar. | 2018-05-31 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-19 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-19 | 19 | 2018-06-19
1322 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250001-01 | 10-39707 | 2018-05-31 | 10517 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-01 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1322 | Solicito reparar modulo de saturometría (hundido). | 2018-05-16 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE CARGA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-04 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2018-06-04 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 3 | 2018-06-04
1323 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UAPQ | ACCESORIOS | DRAGER | NA | SN | SN | 2018-06-01 | 10159 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-01 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1845 | Con problemas de saturación. | 2018-06-01 | MANTENCION CORRECTIVA | Se detecta fallo en interface de SPO2 de monitor DRAGER de alta complejidad. Se da de baja y entrega insumo nuevo. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-06-04 | 4074 | 3.0 | 12222 | Interface SPO2 DRAGER | 1 | 120000 | 120000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-04 | SI | 192/18 | JUNIO | JUNIO | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 3 | 2018-06-04
1324 | TRABAJO TERMINADO | CONTROL MESA | UAPQ | ACCESORIOS | MEDILAND | NA | SN | SN | 2018-05-31 | 10155 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-01 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1839 | Emite ruido, y luz ON pegada. | 2018-06-01 | MANTENCION CORRECTIVA | Control remoto de mesa quirurgica no funciona, cable se encuentra completamente malo con cortes. Se compro e instalo un cable nuevo. Equipo operativo. | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-06-01 | 4074 | 3.0 | 12222 | CABLE DE CONTROL REMOTO MEDILAND | 1 | 130000 | 130000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-01 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 0 | 2018-06-01
1325 | TRABAJO TERMINADO |  | OFTALMOLOGIA | RETCAM PORTATIL | CLARITY | SHUTTLE | RS6026 | 10-40280 | 2018-03-08 | 8506 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-08 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1325 | "Pistola" de Retcam muy quebrada. Se suelta el lente. | 2018-03-08 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Gestión de reparación de equipo médico por la empresa OFTOMED, N° informe 495. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | Se adjunta copia de informe técnico. | 2018-06-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | OFTOMED |  | LIBIS CASAS | 8732908-9 | 2018-06-04 | SI |  | MARZO | JUNIO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-06-04 | 88 | 2018-06-04
1326 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHI | M5-ISO | 60314002 | 10-39821 | 2018-06-01 | 4144 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-01 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1326 | Se apaga, y sale olor a quemado. | 2018-06-01 | MANTENCION CORRECTIVA | LAVADORA CON FALLA EN ETAPA DE SECADO, TURBINA QUEMADA, REEMPLAZO POR TURBINA USADA REPARACIÓN MOMENTÁNEA. LAVADORA FUNCIONANDO NORMALMENTE | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-01 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-01 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 0 | 2018-06-01
1327 | TRABAJO TERMINADO | AUDIO | BIBLIOTECA | OTRO | NA | SN | SN | SN | 2018-06-04 | 4170 | OTROS | T1 | UEM | 2018-06-04 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1847 | Manejo equipo amplificación. Jueves 7 de junio, 1030 hrs auditorio Dr.Kaplan. Consejo técnico ampliado. | 2018-06-04 | OTROS | Amplificación en consejo técnico auditorio Kaplan. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-13 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JOSE LARA |  | 2018-06-13 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 9 | 2018-06-13
1328 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF6B-0078 | 10-44538 | 2018-06-04 | 10160 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-04 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1328 | Monitor con PANI mala, no logra sensar presión arterial. Enviada solo con cable de poder. | 2018-06-04 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO DE MONITOR CON ACCESORIOS NUEVOS Y SIMULADOR DE NIBP, NO MANIFIESTA PROBLEMA ALGUNO, POR TANTO SE PRESUME QUE EL PROBLEMA ESTA EN LOS ACCESORIOS RETENIDOS POR EL USUARIO. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE ENTREGA CABLE DE ALIMENTACION | 2018-06-05 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-06-05 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 1 | 2018-06-05
1329 | TRABAJO TERMINADO |  | HEMODINAMIA | CALENTADOR DE CONTRASTE | BUACAR | B0512 | SN | 10-40811 | 2018-06-04 | 3444 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-04 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1329 | Aumenta temperatura sobre el máximo. | 2018-06-04 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE CALENTADOR POR MAS DE 9 HORAS SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEX MORA | 9447280-6 | 2018-06-06 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 2 | 2018-06-06
1330 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT08460215SP | 10-36087 | 2018-06-04 | 8859 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-04 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1330 | Reparación de saturometro. | 2018-06-04 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA REVISIÓN DE MONITOR ENCONTRANDO INCOMPATIBILIDAD ENTRE SENSOR Y MONITOR. MONITOR OCUPA SENSORES TECNOLOGÍA OHMEDA | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-06-05 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-06-05 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 1 | 2018-06-05
1331 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR | N-600X | G11814456 | 10-38160 | 2018-06-04 | 8539 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-04 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1331 | No funcionan botones para programar, subir o bajar volumen. Funciona de manera adecuada por unaas horas y luego se descontrola y no se puede ingresar a menu o reprogramar monitor. | 2018-06-04 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL DE MONITOR. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CAMBIO DE BATERÍA. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-29 | 1865 | 14.0 | 26110 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA | 17634900-K | 2018-06-29 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 25 | 2018-06-29
1332 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | A330561 | SN | 2018-06-04 | 10353 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-04 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1332 | No da presiones programadas. | 2018-06-04 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara centrifugo |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 12.0 | 48888 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-06-06 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 2 | 2018-06-06
1333 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | 5 DERIVADAS | SN | SN | 2018-06-04 | 11587 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-04 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1333 | No sensa. | 2018-06-04 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-06-18 | SI | 193/18 | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-18 | 14 | 2018-06-18
1334 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2204 | SN | SN | 2018-06-04 | 8858 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-04 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1334 | Se despegan. | 2018-06-04 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Repuesto al momento de recepción de OT. | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-06-19 | SI | 194/18 | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-19 | 15 | 2018-06-19
1335 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | MEDICINA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2204 | SN | SN | 2018-05-30 | 10516 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-30 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1335 | Cambio de manguito. | 2018-05-30 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MACARENA ARANDA | 16484276-2 | 2018-06-19 | SI | 195/18 | MAYO | JUNIO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-06-19 | 20 | 2018-06-19
1336 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | MEDICINA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2204 | SN | SN | 2018-05-30 | 10515 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-30 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1336 | Cambio de mango. | 2018-05-30 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MACARENA ARANDA | 16484276-2 | 2018-06-19 | SI | 196/18 | MAYO | JUNIO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-06-19 | 20 | 2018-06-19
1337 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | MEDICINA | ACCESORIOS | MASIMO | LN-10-GE | SN | SN | 2018-05-23 | 10509 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1337 | Reparación de interfaz. | 2018-05-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz con cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MACARENA ARANDA | 16484276-2 | 2018-06-19 | SI | 197/18 | MAYO | JUNIO | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-06-19 | 27 | 2018-06-19
1338 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | MEDICINA | ACCESORIOS | MASIMO | LN-10-GE | SN | SN | 2018-05-31 | 10521 | MCC | T3 | UEM | 2018-05-31 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1338 | No indica saturación. | 2018-05-31 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz con cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MACARENA ARANDA | 16484276-2 | 2018-06-18 | SI | 198/18 | MAYO | JUNIO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-18 | 18 | 2018-06-18
1339 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UAPQ | ACCESORIOS | MINDRAY | A.S.X.0125CO | 201707118 | SN | 2018-06-05 | 10162 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-05 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1339 | No censa saturometría. | 2018-06-05 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | CABLE INTERFACE EN MAL ESTADO, NO REPARABLE SE ADJUNTA INFORME DE BAJA + UN NUEVO CABLE MAS EL SENSOR OPERATIVO FUNCIONANDO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CABLE DE INTERFACE REUSABLE MARCA MINDRAY 562A P/N : 0010-20-42710(11.0) | 2018-06-05 | 3300 | 1.0 | 3300 | CABLE INTERFACE PARA MINDRAY T8 | 1 | 65000 | 65000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-06-05 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 0 | 2018-06-05
1340 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ TEMPERATURA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FISHER & PAYKEL | 5601 | 111559 | SN | 2018-05-29 | 5708 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-05 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1340 | Suelta la conexión. | 2018-06-05 | MANTENCION CORRECTIVA | Se arregla conexión. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-05 | 4074 | 1.0 | 4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-K | 2018-06-05 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 0 | 2018-06-05
1341 | TRABAJO TERMINADO |  | SAMU | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020428 | 10-40027 | 2018-06-05 | 21559 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-05 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1341 | No puede verse pantalla. | 2018-06-05 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE DESFIBRILADOR SIN ENCONTRAR PROBLEMAS MEDICION DE DESCARGAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-06 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 1 | 2018-06-06
1342 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE ENDOSCOPIO | CHOYANG | CYW-501 | 12C6007 |  | 2018-06-05 | 4145 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-05 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 1342 | Reparación deposito filtro de agua sala DAN. | 2018-06-05 | MANTENCION CORRECTIVA | DEPOSITO DE FILTRO QUEBRADO CON FILTRACIÓN DE AGUA, APLICACIÓN DE ACRÍLICO AUTO POLIMERIZANTE, SELLADO LATERAL Y PARTE BAJA, FUNCIONANDO SIN FILTRACIÓN. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-06 | 3300 | 3.0 | 9900 | ACRILICO AUTOPOLIMERIZANTE | 1 | 2500 | 2500 | MONOESTIRENO | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PILAR BALBOA |  | 2018-06-06 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 1 | 2018-06-06
1343 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC CV | ACCESORIOS | MASIMO | LNCS DCI | SN | SN | 2018-06-04 | 11002 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-04 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1343 | Revisión. | 2018-06-04 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Equipo no sobrepasa la recepción del 30% de su señal. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-06-06 | SI | 227/18 | JUNIO | JULIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 2 | 2018-06-06
1344 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | SN | SN | SN | 2018-06-06 | 6932 | MCC | T4 | STE | 2018-06-06 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1344 | Jeringa presenta dificultades para su uso. | 2018-06-06 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL EN MAL ESTADO. SE HACE ENTREGA DE INFORME DE BAJA Nº 33/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL EN MAL ESTADO. SE HACE ENTREGA DE INFORME DE BAJA Nº 33/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 33 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-09-04 | 90 | 2018-09-04
1345 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | SN | SN | 2018-06-06 | 6938 | MCC | T4 | STE | 2018-06-06 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1345 | Jeringa presenta dificultades para su uso. | 2018-06-06 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL EN MAL ESTADO. SE HACE ENTREGA DE INFORME DE BAJA Nº 33/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL EN MAL ESTADO. SE HACE ENTREGA DE INFORME DE BAJA Nº 33/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 33 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-09-04 | 90 | 2018-09-04
1346 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | SN | SN | 2018-06-06 | 6937 | MCC | T4 | STE | 2018-06-06 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1346 | Jeringa presenta dificultades para su uso. | 2018-06-06 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL EN MAL ESTADO. SE HACE ENTREGA DE INFORME DE BAJA Nº 33/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL EN MAL ESTADO. SE HACE ENTREGA DE INFORME DE BAJA Nº 33/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 33 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-09-04 | 90 | 2018-09-04
1347 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | SN | SN | 2018-06-06 | 6936 | MCC | T4 | STE | 2018-06-06 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 1347 | Jeringa presenta dificultades para su uso. | 2018-06-21 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADOS ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº14/2018 | [5 empty] | NO |  | 2018-08-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-21 |  |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-08-21 | 76 | 2018-08-21
1348 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | SN | SN | 2018-06-06 | 6935 | MCC | T4 | STE | 2018-06-06 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1348 | Jeringa presenta dificultades para su uso. | 2018-06-06 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADOS ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº14/2018 | [5 empty] | NO |  | 2018-08-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-21 |  |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-08-21 | 76 | 2018-08-21
1349 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | SN | SN | 2018-06-06 | 6934 | MCC | T4 | STE | 2018-06-06 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1349 | Jeringa presenta dificultades para su uso. | 2018-06-06 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL EN MAL ESTADO. SE HACE ENTREGA DE INFORME DE BAJA Nº 33/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL EN MAL ESTADO. SE HACE ENTREGA DE INFORME DE BAJA Nº 33/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 33 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-09-04 | 90 | 2018-09-04
1350 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | OPTICA | NA | NA | SN | SN | 2017-12-14 | 23600 | MCC | T4 | STE | 2017-12-14 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 1350 | Iluminación menor a 50%. | 2017-12-14 | MANTENCION CORRECTIVA | fibra reparada |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-06 | SI |  | 2017 | JUNIO | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2018-06-06 | 174 | 2018-06-06
1351 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | UNIDAD ESTERILIZADORA DE OXIDO DE ETILENO | 3M | STERI-VAC 5XL | 720687 | 10-40113 | 2018-05-28 | 11740 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-28 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1892 | Mantención preventiva. | 2018-05-28 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva efectuada por FULLTECHNOLOGY incluye análisis de seguridad eléctrica realizada por equipos médicos junto al protocolo GENERAL DEVICES. Funcionando normalmente. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-30 | 3300 | 2.0 | 6600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PILAR BALBOA | 6886913-1 | 2018-05-30 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2 | 2018-05-30
1352 | TRABAJO TERMINADO | CONTROL MESA | UAPQ | ACCESORIOS | MEDILAND | NA | SN | SN | 2018-06-06 | 10165 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-06 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1352 | Comandos descontrolados. | 2018-06-06 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REPARACIÓN DE MEMBRANA DE CONTROL REMOTO, CON FALLA POR EXCESO DE PRESIÓN EN LAS BOTONERAS | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SE REALIZARA COMPRA DE MEMBRANA DE TECLADO NUEVA | 2018-06-11 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-11 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-11 | 5 | 2018-06-11
1353 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | UNIDAD ESTERILIZADORA DE OXIDO DE ETILENO | 3M | STERI-VAC 5XL | 720685 | 10-40114 | 2018-05-28 | 11738 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-28 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1894 | Mantención preventiva. | 2018-05-28 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva efectuada por FULLTECHNOLOGY incluye análisis de seguridad eléctrica revisado por equipos médicos junto al protocolo GENERAL DEVICES. Equipo operativo. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-30 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PILAR BALBOA | 9886913-1 | 2018-05-30 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2 | 2018-05-30
1356 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | INCUBADORA DE LECTURA | 3M | 2900-6 | 220161 | SN | 2018-05-23 | 11741 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-23 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1895 | Mantención preventiva. | 2018-05-23 | CONTRAPARTE TECNICA | Incubadora sometida a mantenimiento preventivo por FULL TECHNOLOGY, por parte de la unidad de efectúa protocolo, se adjunta información. Equipo operativo. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-05-23 | 3300 | 2.0 | 6600 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PILAR BALBOA |  | 2018-05-23 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 0 | 2018-05-23
1357 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | INCUBADORA DE LECTURA | 3M | 290 | 305125 | SN | 2018-05-23 | 11742 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-23 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1896 | Mantención preventiva. | 2018-05-23 | CONTRAPARTE TECNICA | Incubadora sometida a mantenimiento preventivo por FULL TECHNOLOGY, por parte de la unidad de efectúa protocolo, se adjunta información. Equipo operativo. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-05-23 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PILAR BALBOA |  | 2018-05-23 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 0 | 2018-05-23
1358 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | UNIDAD ESTERILIZADORA DE OXIDO DE ETILENO | 3M | STERI-VAC 5XL | 720755 | 10-40112 | 2018-05-23 | 11739 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-23 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1893 | Mantención preventiva. | 2018-05-23 | CONTRAPARTE TECNICA | La mantención fue efectuada por empresa FULL TECHNOLOGY e incluye análisis de seguridad + protocolo efectuado por equipos médicos, se adjuntan. Equipo operativo. | SI |  |  | SI | NO | NO |  | 2018-06-01 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PILAR BALBOA | 6886913-1 | 2018-06-01 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-06-01 | 9 | 2018-06-01
1359 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT08460210SP | 10-36088 | 2018-04-03 | 11715 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-03 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1865 | Mantención preventiva. | 2018-04-03 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-04-03 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-04-03 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 0 | 2018-04-03
1360 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472512SA | SN | 2018-04-05 | 11718 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-05 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1868 | Mantención preventiva. | 2018-04-05 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-04-05 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-04-05 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 0 | 2018-04-05
1361 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472496SA | 10-42121 | 2018-04-05 | 11717 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-05 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1983 | Mantención preventiva. | 2018-04-05 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-04-05 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-04-05 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 0 | 2018-04-05
1362 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SDT10220531SA | 10-37256 | 2018-04-03 | 11716 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-03 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1866 | Mantención preventiva. | 2018-04-03 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-04-03 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-04-03 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 0 | 2018-04-03
1363 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT08460215SP | 10-36087 | 2018-06-05 | 11779 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-05 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1982 | Mantención preventiva. | 2018-06-05 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-06-05 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-06-05 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 0 | 2018-06-05
1364 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08100885 | 10-35935 | 2018-06-04 | 11754 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-04 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1957 | Mantención preventiva. | 2018-06-04 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. | SI | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-06-04 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SANDRA | 14237816-7 | 2018-06-04 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 0 | 2018-06-04
1365 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08100887 | 10-35939 | 2018-05-25 | 11751 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-25 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1955 | Mantención preventiva. | 2018-05-25 | CONTRAPARTE TECNICA | Se realiza contraparte técnica a ventilador mecánico. Equipo operativo. | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Formulario ARQUIMED N°145657 | 2018-06-04 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SANDRA | 14237816-7 | 2018-06-04 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | 10 | 2018-06-04
1366 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08010805 | 10-35252 | 2018-06-04 | 11748 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-04 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1952 | Mantención preventiva. | 2018-06-04 | CONTRAPARTE TECNICA | Se realiza contraparte técnica a ventilador mecánico. Equipo operativo. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-06-04 | 4074 | 1.5 | 6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SANDRA | 14237816-7 | 2018-06-04 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 0 | 2018-06-04
1367 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08100882 | 10-35937 | 2018-06-04 | 11749 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-04 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1953 | Mantención preventiva. | 2018-06-04 | CONTRAPARTE TECNICA | Se realiza contraparte técnica a ventilador mecánico. Equipo operativo. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-06-04 | 4074 | 1.5 | 6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SANDRA | 14237816-7 | 2018-06-04 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 0 | 2018-06-04
1368 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU01120030 | 10-32437 | 2018-06-04 | 11747 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-04 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1951 | Mantención preventiva. | 2018-06-04 | CONTRAPARTE TECNICA | Se realiza contraparte técnica a ventilador mecánico. Equipo operativo. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-06-04 | 4074 | 1.5 | 6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SANDRA | 14237816-7 | 2018-06-04 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 0 | 2018-06-04
1369 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119822 | SN | 2018-06-05 | 11757 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1960 | Mantención preventiva. | 2018-06-05 | CONTRAPARTE TECNICA | Se realiza contraparte técnica a ventilador mecánico. Equipo operativo. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-06-05 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-06-05 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 0 | 2018-06-05
1370 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU09060934 | 10-36541 | 2018-06-04 | 11758 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-04 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1978 | Mantención preventiva. | 2018-06-04 | CONTRAPARTE TECNICA | Se realiza contraparte técnica a ventilador mecánico. Equipo operativo. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-06-04 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-06-04 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 0 | 2018-06-04
1371 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119820 | SN | 2018-06-05 | 11755 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1958 | Mantención preventiva. | 2018-06-05 | CONTRAPARTE TECNICA | Se realiza contraparte técnica a ventilador mecánico. Equipo operativo. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-06-05 | 4074 | 1.5 | 6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-06-05 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 0 | 2018-06-05
1372 | TRABAJO TERMINADO |  | SAMU | VENTILADOR DE TRANSPORTE | NEWPORT | HT-70 | N11HT700611684 | SN | 2018-06-05 | 11759 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1962 | Mantención preventiva. | 2018-06-05 | CONTRAPARTE TECNICA | Se realiza contraparte técnica a ventilador mecánico. Equipo operativo. | SI | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-06-05 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-06-05 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 0 | 2018-06-05
1373 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | VENTILADOR DE TRANSPORTE | NEWPORT | HT-70 | N11HT7001212798 | 10-38703 | 2018-06-05 | 11750 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1954 | Mantención preventiva. | 2018-06-05 | CONTRAPARTE TECNICA | Se realiza contraparte técnica a ventilador mecánico. Equipo operativo. | SI | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-06-05 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-06-05 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 0 | 2018-06-05
1374 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08010804 | 10-35250 | 2018-06-04 | 11753 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-04 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1956 | Mantención preventiva. | 2018-06-04 | CONTRAPARTE TECNICA | Se realiza contraparte técnica a ventilador mecánico. Equipo operativo. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-06-04 | 4074 | 1.5 | 6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-06-04 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 0 | 2018-06-04
1375 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472498SA |  | 2018-04-30 | 11719 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-30 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1873 | Mantención preventiva. | 2018-04-30 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-30 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-30 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 0 | 2018-04-30
1376 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | VENTILADOR DE TRANSPORTE | FLIGHT | FLIGHT-50 | 120110483 | SN | 2018-05-03 | 11706 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-03 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1855 | Mantención preventiva. | 2018-05-03 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-03 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-03 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 0 | 2018-05-03
1377 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR DE TRANSPORTE | FLIGHT | FLIGHT-50 | 120110487 | SN | 2018-04-26 | 11704 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1874 | Mantención preventiva. | 2018-04-26 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-26 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA BASCUÑAN | 13889529-7 | 2018-04-26 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 0 | 2018-04-26
1378 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | V100 | SH614472519SA | SN | 2018-04-05 | 17093 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-05 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1793 | Mantención preventiva. | 2018-04-05 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-05 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA |  | 2018-04-05 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 0 | 2018-04-05
1379 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472526SA | 10-41923 | 2018-04-05 | 17097 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-05 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1796 | Mantención preventiva. | 2018-04-05 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-05 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-04-05 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 0 | 2018-04-05
1380 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472494SA |  | 2018-04-03 | 17095 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-03 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1795 | Mantención preventiva. | 2018-04-03 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-03 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA |  | 2018-04-03 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 0 | 2018-04-03
1381 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472503SA |  | 2018-04-05 | 17094 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-05 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1794 | Mantención preventiva. | 2018-04-05 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-05 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-04-05 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 0 | 2018-04-05
1382 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF6B-0089 | 10-44303 | 2018-04-21 | 11701 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-21 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1797 | Mantención preventiva. | 2018-04-21 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-04-21 | SI |  | ABRIL | ABRIL | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 0 | 2018-04-21
1383 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260020-01 | 10-39783 | 2018-04-21 | 17098 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-21 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1798 | Mantención preventiva. | 2018-04-21 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-21 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-21 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 0 | 2018-04-21
1384 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | OXIMETRO DE PULSO | EDAN INSTRUMENTS | H100B | 316012-M12201390018 | 10-39786 | 2018-04-21 | 17091 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-21 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1851 | Mantención preventiva. | 2018-04-21 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-21 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 13458156-K | 2018-04-21 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 0 | 2018-04-21
1385 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF6B-0079 | 10-44249 | 2018-04-21 | 17096 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-21 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1799 | Mantención preventiva. | 2018-04-21 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-21 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-21 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 0 | 2018-04-21
1386 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260012-01 | 10-39784 | 2018-04-21 | 17092 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-21 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1800 | Mantención preventiva. | 2018-04-21 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-21 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 0 | 2018-04-21
1387 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | VENTILADOR MECANICO | TECME | GRAPHNET ADVANCE | 111210311081A1V | SN | 2018-04-26 | 11707 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1856 | Mantención preventiva. | 2018-04-26 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-26 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-04-26 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 0 | 2018-04-26
1388 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR DE TRANSPORTE | FLIGHT | FLIGHT-50 | 120110486 | SN | 2018-04-26 | 11705 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1854 | Mantención preventiva. | 2018-04-26 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo, mantención preventiva. Contraparte técnica. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-26 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-04-26 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 0 | 2018-04-26
1389 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | VENTILADOR MECANICO | TECME | GRAPHNET ADVANCE | 111210341081A1V | SN | 2018-04-26 | 11708 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1857 | Mantención preventiva. | 2018-04-26 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo, mantención preventiva. Contraparte técnica. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-04-26 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-04-26 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 0 | 2018-04-26
1390 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472530SA | SN | 2018-04-11 | 17087 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-11 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1790 | Mantención preventiva. | 2018-04-11 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-11 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SIHOMARA HERNANDEZ | 16700949-2 | 2018-04-11 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 0 | 2018-04-11
1391 | TRABAJO TERMINADO |  | UROLOGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472533SA | SN | 2018-04-13 | 17089 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-13 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1791 | Mantención preventiva. | 2018-04-13 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-13 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-13 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 0 | 2018-04-13
1392 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472528SA | SN | 2018-04-09 | 17086 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-09 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1789 | Mantención preventiva. | 2018-04-09 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SIHOMARA HERNANDEZ | 16700949-2 | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
1393 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472513SA | 10-41926 | 2018-04-19 | 11746 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-19 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1899 | Mantención preventiva. | 2018-04-19 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-19 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-19 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 0 | 2018-04-19
1394 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472537SA |  | 2018-04-09 | 17085 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-09 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1788 | Mantención preventiva. | 2018-04-09 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-09 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-04-09 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 0 | 2018-04-09
1395 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | BIOLIGHT | V6 | V026E000577 | 10-40672 | 2018-04-24 | 11777 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-24 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1977 | Mantención preventiva. | 2018-04-24 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-04-24 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SIHOMARA HERNANDEZ | 16700949-2 | 2018-04-24 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 0 | 2018-04-24
1396 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | Monitor Multiparametros | Datex-Ohmeda | Cardio Cap 5 | FBWF00353 | 10-32388 | 2018-06-06 | 11780 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-06 | FELIPE ACOSTA | 15097265-5 | NO | 1984 | Mantención preventiva. | 2018-06-06 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiv según protocolo ECRI. Equipo sin batería. Operativo. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA FAUNDEZ | 8097850-2 | 2018-06-06 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 0 | 2018-06-06
1397 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | UNIDAD DE HIPER HIPOTERMIA | CINCINATTI SUB ZERO | BLANKETROL III | 144-3-03842 | SN | 2018-06-04 | 9500 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-04 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1397 | Marca error . No llega a la temperatura máxima. | 2018-06-04 | MANTENCION CORRECTIVA | FALLA REPORTADA LOW FLOW, PURGA COMPLETA DE TODO EL DEPOSITO DE AGUA Y COLCHONETA, DESARME Y LIMPIEZA FILTRO RECIRCULANTE, BOMBA E INTERCAMBIADOR DE CALOR, CHEQUEO CONTINUO A MAXIMA TEMPERATURA DURANTE DOS HORAS, NO MANIFIESTA PROBLEMA ALGUNO. UNIDAD OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LA UNIDAD QUEDO CARGADA CON NUEVA AGUA BI DESTILADA ACORDE A LO QUE INDICA EL FABRICANTE | 2018-06-07 | 3300 | 6.0 | 19800 | ALCOHOL ISOPROPILICO | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-06-07 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 3 | 2018-06-07
1398 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC PEDIATRICA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PAYKEL | MR850ALU | 141216229454 | SN | 2018-06-04 | 11414 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-07 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1398 | Acusa alarma frecuentemente. | 2018-06-07 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE BASE CALEFACTORA SIN ENCONTRAR FALLAR O QUE DE ALARMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-08 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SANDRA | 11447474-6 | 2018-06-08 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 1 | 2018-06-08
1399 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FISHER & PAYKEL | 900MR860 | 130802 | SN | 2018-06-05 | 5719 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-05 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1399 | No sensa temperatura, solicito evaluación. | 2018-06-05 | [7 empty] | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 55M/2018 con fecha 23-11-2018. oj | 2018-06-05 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-05 |  |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 0 | 2018-06-05
1400 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250013-01 | 10-39778 | 2018-06-06 | 6933 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-07 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1400 | Contector de accesorios suelto. Saturometria no marca curva. Acc: cable de poder, saturometro, cable ekg 5d. | 2018-06-07 | MANTENCION CORRECTIVA | se reparan piezas quebradas |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-07 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-06-07 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 0 | 2018-06-07
1401 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119823 | SN | 2018-06-05 | 11756 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1959 | Mantención preventiva. | 2018-06-05 | CONTRAPARTE TECNICA | Se realiza contraparte técnica a ventilador mecánico. Equipo operativo. | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-06-05 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-06-05 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 0 | 2018-06-05
1402 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UAPQ | ACCESORIOS | STANDARD | MAC 3 | SN | SN | 2018-06-07 | 10166 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-07 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1402 | Luz falla al movimiento. | 2018-06-07 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA LIMPIEZA Y AJUSTE DE HOJA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-11 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-11 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 4 | 2018-06-11
1403 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA TRANSPORTE | HILL ROM | TI 500 | PD03708 | 10-31759 | 2018-06-07 | 5723 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-07 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1403 | Cambio de batería de soporte. | 2018-06-07 | MANTENCION CORRECTIVA | repuestos solicitados con ot 28269 GS 804 año 2017 de julio 2017 SE CIERRA ORDEN INCUBADORA ESTA TRABAJANDO CON BATERÍAS DE LA GLOBETROTTERS A ESTA ULTIMA SE LE CAMBIARON OTRAS EN SERVICIO TÉCNICO EXTERNO AMBAS INCUBADORAS CON BATERÍAS NUEVAS | SI |  |  |  |  | NO |  | 2018-08-02 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-08-02 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-08-02 | 56 | 2018-08-02
1404 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | NELLCOR | MULTISITIO | 140033505 | SN | 2018-06-04 | 11415 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-04 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1404 | No da curva. | 2018-06-08 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término según acta 33M/18. oj | 2018-08-27 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-27 |  |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-08-27 | 84 | 2018-08-27
1405 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | NELLCOR | MULTISITIO | 130068168 | SN | 2018-05-30 | 11411 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-08 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1405 | No emite luz. | 2018-06-08 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término según acta 33M/18. oj | 2018-08-27 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-27 |  |  | MAYO | MAYO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-06-08 | 2018-08-27 | 80 | 2018-08-27
1406 | TRABAJO TERMINADO | CABLE DE PODER | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NA | SN | SN | SN | 2018-05-30 | 5711 | MCC | T1 | UEM | 2018-05-08 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1406 | Cortado. | 2018-05-08 | [7 empty] | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 55M/2018 con fecha 23-11-2018. oj | 2018-05-08 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-05-08 |  |  | MAYO | MAYO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 0 | 2018-05-08
1407 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR DE FLUJO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | DRAGER | 8409626 | SN | SN | 2018-06-07 | 5727 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-08 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1850 | Marca sucio a pesar de poner uno nuevo. | 2018-06-08 | MANTENCION CORRECTIVA | Interfase dañada, pin desdoblado. Se soldó, se prueba en ventilador neonatal. Sensor operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-20 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-06-20 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-20 | 12 | 2018-06-20
1408 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | ELECTROCARDIOGRAFO | GE | MAC 400 | SCT08281216WA | 10-36135 | 2018-06-07 | 6943 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-08 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1408 | Fibrila. Acc cable de poder, ekg. | 2018-06-08 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE CABLE TRONCAL Y LEAD |  | NO | NO |  |  | NO |  | 00-00-0000 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 16970843-6 | 2018-06-08 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 0 | 2018-06-08
1409 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UEA | ACCESORIOS | GE | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-06-08 | 6944 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-08 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1409 | Solicito reparación. | 2018-06-08 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 37M/2018 de fecha 14/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | JUNIO | OCTUBRE | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-18 | 132 | 2018-10-18
1410 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | BALANZA ELECTRONICA | PELSTAR | 553KL | 5530005553 | 10-40130 | 2018-06-07 | 24136 | MCC | T2 | UEM | 2018-06-08 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1410 | No entrega el valor correspondiente. | 2018-06-08 | MANTENCION CORRECTIVA | TESTEO DE BALANZA CON PILAS NUEVAS ENTREGADAS POR EL SERVICIO, CON PATRONES DE 500 GRAMOS Y CINCO KILOS DOSCIENTOS GRAMOS, LA BALANZA NO MANIFIESTA PROBLEMA ALGUNO. REPOSICIÓN DE TORNILLO INFERIOR. BALANZA OPERATIVA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE ENTREGA CON PILAS NUEVAS FACILITADAS POR EL SERVICIO. | 2018-06-27 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SIHOMARA HERNANDEZ | 16700949-2 | 2018-06-27 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-27 | 19 | 2018-06-27
1411 | ANALISIS DE FALLA UEM | INTERFAZ PANI | PEDIATRIA | ACCESORIOS | GE | NA | SN | SN | 2018-06-06 | 24133 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-08 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1411 | Filtra en el punto de conección. | 2018-06-08 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1412 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | RX ARCO C | INTERMEDICAL | RADIUS R-9 DFG | 84 | 10-39874 | 2018-06-08 | 10172 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-08 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1412 | Revisar cable enchufe. | 2018-06-08 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA SEGURO DE CABLE.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-03 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-09-03 | SI |  | JUNIO | SEPTIEMBRE | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-09-03 | 87 | 2018-09-03
1413 | ANALISIS DE FALLA UEM | MANGUITO PANI | UAPQ | ACCESORIOS | MINDRAY | CM1203 | SN | SN | 2018-06-08 | 10171 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-08 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1413 | Insufla pero no marca presión en monitor N°7. | 2018-06-08 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1414 | TRABAJO TERMINADO |  | KINESIOLOGIA | CAMINADORA TERAPEUTICA | LIFE FITNESS FLEX DECK | FLEX DECK 93i | UEM-0020 | 10-40145 | 2018-06-04 | 28535 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-08 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1414 | No sube la rampla. | 2018-06-08 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisa equipo encontrándose mucho polvo sobre la tarjeta de la caminadora se aprietan los terminales y se sopletea queda operativo, |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-15 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TITA AGUILERA | 9477618-K | 2018-06-15 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 7 | 2018-06-15
1415 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | Dash 4000 | SD011174764GA | 10-39169 | 2018-06-08 | 6946 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-08 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1415 | No toma PANI. | 2018-06-08 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CAMBIA MANGO POR ESTAR ROTO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-11 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-06-11 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 3 | 2018-06-11
1416 | TRABAJO TERMINADO | PIÑA | UAPQ | ACCESORIOS | MAQUET | NA | SN | SN | 2018-06-07 | 10169 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-08 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1416 | Rodada y no fija. | 2018-06-08 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA PERILLA DE MOVILIDAD HORIZONTAL DE MESA QX | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-26 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458896-K | 2018-11-26 | SI |  | JUNIO | NOVIEMBRE | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-11-26 | 171 | 2018-11-26
1417 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO | UAPQ | ACCESORIOS | NELLCOR | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-06-08 | 10168 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-08 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1417 | No lee saturación. | 2018-06-08 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1418 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08010804 | 10-35250 | 2018-06-08 | 10357 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-08 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1418 | Rueda de soporte con dificultad para traslado. | 2018-06-08 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA VENTILADOR POR, PRESENTA FUGA MASIVA. OPERATIVO | NO | NO | NO |  |  | NO | OPERATIVO | 2018-11-06 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2018-11-06 | SI |  | JUNIO | NOVIEMBRE | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-11-06 | 151 | 2018-11-06
1419 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DRAGER | INFINITY VISTA | 6000507581 | 10-36583 | 2018-06-08 | 11420 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-11 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1419 | No marca presión. | 2018-06-11 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE MONITOR, REALIZANDO PRUEBAS EN CONFIGURACIÓN ADULTO, CON MANGO ADULTO, NO DANDO FALLA APARENTE.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | FUE REALIZADA MPP RECIENTEMENTE, SIN PROBLEMAS | 2018-06-11 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-06-11 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 0 | 2018-06-11
1420 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ PANI | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | EDAN | 1 VIA | SN | SN | 2018-06-08 | 11418 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-11 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1420 | Revisar. | 2018-06-11 | OTROS | MANGUERA OPERATIVA SIN PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-11 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-06-11 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 0 | 2018-06-11
1421 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | CRITIKON | 1 VIA | SN | SN | 2018-06-08 | 11417 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-11 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1421 | Se ecnuentra roto. | 2018-06-11 | OTROS | SE REEMPLAZA POR MANGUITO PEDIATRICO Y UNO INFANTIL DE UNA VIA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-11 | 4074 | 1.0 | 4074 | MANGO CUFF | 2 | 12000 | 24000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-06-11 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 0 | 2018-06-11
1422 | CERRAR OT |  | NEONATOLOGIA | CUNA RADIANTE | GE DATEX OHMEDA | GIRAFFE | 40219 | SN | 2018-06-08 | 4898 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-11 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1422 | Pieza se cae. | 2018-06-11 | MANTENCION CORRECTIVA | APRETAR TORNILLO DE AJUSTE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-11 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-11 |  |  |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 0 | 2018-06-11
1423 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ PANI | PEDIATRIA | ACCESORIOS | GE | 2 VIAS | SN | SN | 2018-06-06 | 24133 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-11 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1423 | Filtra en el punto de conexion de manguito. | 2018-06-11 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE MANGUITO | SI |  | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-27 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango 2 vias 27.5-36.5cm | 1 | 6500 | 6500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-12-27 | SI |  | JUNIO | DICIEMBRE | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-11 | 2018-12-27 | 199 | 2018-12-27
1424 | TRABAJO TERMINADO |  | OFTALMOLOGIA | LAMPARA DE HENDIDURA | ALCON | SL-1000 | 09060790X | SN | 2018-04-25 | 8324 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1424 | Arreglo de columna trabada de lampara de hendidura. | 2018-04-25 | OTROS | EQUIPO SE CIERRA POR TIEMPO DE ESPERA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE INDICA QUE ESTA OPERATIVO | 2018-07-17 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCHESCA VASQUEZ | 15740235-8 | 2018-07-17 | SI |  | ABRIL | AGOSTO | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-07-17 | 83 | 2018-07-17
1425 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02388 | SN | 2016-11-17 | 1973 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-12 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1425 | PROBLEMA TOUCH PANTALLA | 2018-06-12 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | NO OPERATIVO, FALLA EN PANTALLA TACTIL O TOUCH PANEL, BATERIAS INOPERATIVAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO CON VIDA ÚTIL SUPERADA | 2018-06-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-06-12 | SI |  | 2016 | JUNIO | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 0 | 2018-06-12
1426 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA CIRCULACI | MEDTRONIC | BIO CAL 370 | 10542 | 10-30626 | 2016-07-27 | 22786 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-12 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1426 | Reparación falla sensor de agua. | 2018-06-12 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | NO OPERATIVO, FALLA DE SENSOR DE AGUA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO OBSOLETO | 2018-06-13 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-13 | SI |  | 2016 | JUNIO | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 1 | 2018-06-13
1427 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA CIRCULACI | MEDTRONIC | BIO CAL 370 | AK1258 | SN | 2015-10-09 | 13663 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-12 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1427 | Falla de sensor de agua. | 2018-06-12 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | NO OPERATIVO, SIN DETECTOR DE AGUA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO OBSOLETO | 2018-06-13 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-13 | SI |  | 2015 | JUNIO | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 1 | 2018-06-13
1428 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | 53023284 | 10-32106 | 2018-06-12 | 5729 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-12 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1428 | No marca presión. | 2018-06-12 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea ese limpia válvula y se ajustan paramentros queda operativo |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-14 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-06-14 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-14
1430 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DATEX OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6100102 | 10-40270 | 2018-06-12 | 10190 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-13 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1430 | Alteración en configuración | 2018-06-13 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO NO RETIENE LA CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS, SE HA REEMPLAZADO COMPONENTE M4T28-BR12SH1, ELIMINACIÓN DE POLVO INTERNO, CHEQUEO CARGA DE BATERÍA, CONFIGURACIÓN. EQUIPO OPERATIVO. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-13 | 3300 | 3.0 | 9900 | TIME KEEPER | 1 | 8000 | 8000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-13 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 0 | 2018-06-13
1431 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MEZCLADOR DE OXIGENO AIRE (BLENDER) | BIOMED | 2003 | B1201841 | 10-39324 | 2018-06-13 | 8544 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-13 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1431 | Entrega mas cantidad de oxigeno de la regular. | 2018-06-13 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisa esta bien corrido 1% |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-14 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA | 17634900-K | 2018-06-14 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 1 | 2018-06-14
1432 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69410 | 10-39481 | 2018-06-12 | 8543 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-13 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1432 | No reonoce las jeringas. | 2018-06-13 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION Y PRUEBA DE BOMBA SIN ENCONTRAR PROBLEMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-15 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JUBITZA CURIQUEO | 15951116-2 | 2018-06-15 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 2 | 2018-06-15
1433 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UAPQ | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | 2395P | 2140320002 | SN | 2018-06-12 | 10186 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-13 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1433 | Roto. | 2018-06-13 | MANTENCION CORRECTIVA | FALLA REPORTADA CABLE DE ELECTRODOS AL DESCUBIERTO. LOS TERMINALES SE HAN ABIERTOS PARA PODER RECONECTAR LOS CABLES FINALMENTE SON SELLADOS. CABLE DE PACIENTE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-22 | 3300 | 4.0 | 13200 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 1 | 1000 | 1000 | POXIPOL | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-22 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-22 | 9 | 2018-06-22
1434 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | MEDILAND | P2000 | 044100510V6.02 | 10-32884 | 2018-06-11 | 10173 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-13 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1434 | Cambio de membrana de control remoto. | 2018-06-13 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA CONTROL, Y PANEL DE CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIETO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-25 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-07-25 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 2018-07-25 | 42 | 2018-07-25
1435 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | MEDILAND | C600 | 063200905V0 | 10-40282 | 2018-06-11 | 10183 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-13 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1435 | Reparación control | 2018-06-13 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REPARACIÓN DE CONTROL REMOTO, CAMBIO DE MEMBRANA, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | CAMBIO POR VENCIMIENTO DE BOTONERA | 2018-06-13 | 4074 | 4.0 | 16296 | MEMBRANA CONTROL C600 | 1 | 40000 | 40000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-13 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 0 | 2018-06-13
1436 | TRABAJO TERMINADO | TONSILOTOMO | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP | OM768R | SN | SN | 2018-06-12 | 10187 | MCC | T4 | STE | 2018-06-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1436 | Reparar. | 2018-06-13 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO, ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº13 /2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO, ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº13 /2018 | 2018-08-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-21 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-08-21 | 69 | 2018-08-21
1437 | TRABAJO TERMINADO | PINZA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33123 CLICK LINE | SN | SN | 2018-06-13 | 10197 | MCC | T4 | STE | 2018-06-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1437 | No toma la pinza. | 2018-06-13 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO, ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº13 /2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO, ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº13 /2018 | 2018-08-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-21 |  |  |  |  | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-08-21 | 69 | 2018-08-21
1438 | TRABAJO TERMINADO | URETERONEFROSCOPIO | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 27001 K | SN | SN | 2018-06-13 | 10196 | MCC | T4 | STE | 2018-06-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1438 | Doblado. | 2018-06-13 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE URETERONEFROSCOPIO | [5 empty] | NO | SE REALIZA REPARACIÓN CON ORDEN DE COMPRA 608-9187-SE18 | 2018-08-16 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-08-16 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-08-16 | 64 | 2018-08-16
1439 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | DERMATOMO | ZIMMER | 00-8821-001-00 | 205868 | SN | 2018-06-13 | 10194 | MCC | T4 | STE | 2018-06-13 | OSVALDO JARA | 17089850-8 | NO | 1439 | sd | 2018-06-13 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Reparado en STE | NO |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-10-08 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 1000 | 2018-06-14 | PROMEDON | EFECTUAR PRESUPUESTO | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-08 | SI |  | JUNIO | OCTUBRE | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-10-08 | 117 | 2018-10-08
1440 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ECOTOMOGRAFO MULTIPROPOSITO | SONOSITE | TITAN | 0373R1 | 10-33696 | 2018-06-13 | 10005 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-13 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3201 | Pantalla pasa a blanco a los segundos de encendido. | 2018-06-13 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo se va a blanco, se desarmó y chequeo conexiones y terminales internos. Se realizó limpieza y apriete de conector y terminales. Se hacen pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-13 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-06-13 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 0 | 2018-06-13
1441 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | CAMA ELECTRICA |  | MALVESTIO |  | 10-43508 | 2018-06-08 | 11597 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-13 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1441 | Baranda izq superior se cae de golpe. | 2018-06-13 | CONTRAPARTE TECNICA | OPERATIVO, EQUIPO REPARADO POR SERVICIO TÉCNICO EXTERNO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-03 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-09-03 | SI |  | JUNIO | SEPTIEMBRE | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-13 | 2018-09-03 | 82 | 2018-09-03
1442 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | CAMA ELECTRICA | ACARE | T-MOTION | 201301001 | SN | 2018-06-13 | 9220 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-13 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1442 | No funciona control remoto. | 2018-06-13 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REVISA CAMA SIN ENCONTRAR PROBLEMA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-13 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JUBITZA CURIQUEO | 15951116-2 | 2018-06-13 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 0 | 2018-06-13
1443 | TRABAJO TERMINADO | RETRACTOR COSTAL | UAPQ | INSTRUMENTAL | MARTIN | 24 224 16 | SN | SN | 2018-06-14 | 10199 | MCC | T4 | STE | 2018-06-14 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1443 | No se fija. | 2018-06-14 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO, ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº13/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO, ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº13/2018 | 2018-08-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-21 |  |  |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-08-21 | 68 | 2018-08-21
1444 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | PEDIATRIA | ACCESORIOS | BLT | NA | SN | SN | 2018-06-01 | 24130 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1444 | Solicito reparar. | 2018-06-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz con cortes internos. Se da de baja. | [5 empty] | NO | Insumo repuesto. | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MABEL CARVAJAL | 13829570-1 | 2018-06-19 | SI | 205/18 | JUNIO | JUNIO | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 5 | 2018-06-19
1445 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | BBRAUN | MAQUETTE | SN | SN | 2018-06-04 | 5716 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1445 | Reparación. | 2018-06-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-06-19 | SI | 206/18 | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 5 | 2018-06-19
1446 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | LARINGOSCOPIO | STANDARD | NA | SN | SN | 2018-06-05 | 5718 | MCC | T2 | UEM | 2018-06-05 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1446 | Cambio de ampolleta. | 2018-06-05 | MANTENCION CORRECTIVA | Luz tenue, se cambia ampolleta. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 8000 | 8000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-06-19 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-19 | 14 | 2018-06-19
1447 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | EA020S3A | LA201407280100042 | SN | 2018-06-08 | 11595 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1447 | Cable EKG malo. | 2018-06-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Conector a equipo destrozado. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-06-19 | SI | 207/18 | JUNIO | JULIO | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 5 | 2018-06-19
1448 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | BRAUN | EDAN | SN | SN | 2018-06-05 | 11591 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1448 | No sensa. | 2018-06-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EDAN Término en base a acta de entrega de accesorios 39M/2018. oj 01-10-2018 | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-19 |  | 208/18 | JUNIO | JUNIO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 5 | 2018-06-19
1449 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | MEDICINA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2204 | SN | SN | 2018-06-08 | 10529 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1449 | Cambio de mango. | 2018-06-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2018-06-19 | SI | 209/18 | JUNIO | JULIO | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 5 | 2018-06-19
1450 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | MEDICINA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2204 | SN | SN | 2018-06-08 | 10528 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1450 | cambio por rotura de velcro. | 2018-06-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2018-06-19 | SI | 210/18 | JUNIO | JUNIO | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 5 | 2018-06-19
1451 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | SN | SN | SN | 2018-06-08 | 11596 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1451 | Falla. | 2018-06-14 | OTROS | Saturometro funcionando correctamente. Presenta mas del 70% de recepción de señal. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-06-19 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 5 | 2018-06-19
1453 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | SCHILLER | TRUSCOPE ELITE A5 | SN | SN | 2018-05-31 | 11582 | MCC | T1 | UEM | 2018-04-16 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1453 | Solicito reparación. | 2018-04-16 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Pines de conexión destruidos. Se da de baja. | NO | NO |  | NO | SI | SI | Término en base a acta de entrega de accesorios 42M/2018. oj 01-10-2018 | 2018-04-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 211/18 | ABRIL | SEPTIEMBRE | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 3 | 2018-04-19
1454 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | MASIMO | LNCS DCI | sn | sn | 2018-06-11 | 11422 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-16 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1454 | Da luz y saturometría intermitentemente. | 2018-06-16 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor presenta cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Término según acta 33M/18. oj | 2018-08-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17600742-3 | 2018-08-25 | SI | 212/18 | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-16 | 2018-08-25 | 70 | 2018-08-25
1455 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | MEDICINA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2204 | sn | sn | 2018-06-12 | 10532 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-12 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1455 | Cambio por velcro vencido. | 2018-06-12 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2018-06-19 | SI | 213/18 | JUNIO | JULIO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-19 | 7 | 2018-06-19
1456 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | SN | SN | SN | 2018-06-14 | 10537 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1456 | Solicito reparación. | 2018-06-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz con pines de conexión al equipo doblados y cortados. Irreparable. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | SI | SI |  | 2018-06-26 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MACARENA ARANDA | 16484276-2 | 2018-06-26 | SI | 204/18 | JUNIO | JUNIO | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-26 | 12 | 2018-06-26
1457 | TRABAJO TERMINADO |  | KINESIOLOGIA | BICICLETA ERGONOMETRICA | SPORTSART | C575U | SN | 10-43615 | 2018-06-14 | 28541 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-14 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1457 | Pedal con sonido extraño. | 2018-06-14 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE BICICLETA CON RUIDO OK |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TITA AGUILERA | 9477618-K | 2018-06-18 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-18 | 4 | 2018-06-18
1458 | TRABAJO TERMINADO |  | KINESIOLOGIA | MESA PACIENTE ELECTROMECANICA | NA | NA | D4462820089 | SN | 2018-06-14 | 28532 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-14 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1458 | Restitución apoya pies. | 2018-06-14 | MANTENCION CORRECTIVA | SE FABRICO PIEZA DE SOPORTE PARA PACIENTE. | [5 empty] | NO | SE INSTALA EN EQUIPO DE SERVICIO. | 00-00-0000 | 4074 | 8.0 | 32592 | PLACA DE MADERA Y COBERTURA DE CANTO | 1 | 6000 | 6000 | PERNOS TURCAS Y GOLILLAS | 6 | 600 | 3600 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TITA AGUILERA | 9477618-K | 2018-06-14 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 0 | 2018-06-14
1459 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | NA | SN | SN | SN | 2018-06-14 | 8176 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-15 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1459 | Conectar segunda linea de alimentación a los sillones de box 10, 11, 12, 13 y 14. Por cortes reiterados de energía a pesar del cambio del automático. | 2018-06-15 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO DE CINCO UNIDADES EN CONJUNTO CON EL SERVICIO DE MANTENCIÓN POR LA PROBLEMÁTICA DE CORTE DE ENERGÍA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-18 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-06-18 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 3 | 2018-06-18
1460 | TRABAJO TERMINADO | TROCAL MULTILINK | UAPQ | ACCESORIOS | DRAGER | 3368391A7 | SN | SN | 2018-06-15 | 10200 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-15 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1460 | No entrega parametros. | 2018-06-15 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CABLE SELLADO EN MAL ESTADO PRESENTA MARCAS DE TORSIÓN Y CONEXIÓN INTERMITENTE, LA UNIDAD RECOMIENDA SU BAJA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-22 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-22 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-22 | 7 | 2018-06-22
1461 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | VENTILADOR DE TRANSPORTE | FLIGHT | FLIGHT-50 | 120110483 | 10-44765 | 2018-06-15 | 10058 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-15 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1461 | Se queda pegado, no calibra, se apaga mientras se esta usando con ????. | 2018-06-15 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE VENTILADOR, PRUEBAS DE FUGA Y COMPLIANCE, REVISIÓN DE PARÁMETROS VENTILATORIOS, ALARMAS Y CONCENTRACIÓN DE OXIGENO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | VERIFICACIÓN CON ANALIZADOR FLUKE VT MOBILE, Y OXIMETRO AMBIENTAL MAXTEC | 2018-06-15 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-06-15 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 0 | 2018-06-15
1462 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA NUCLEAR | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020432 | 10-40105 | 2018-06-15 | 22691 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-15 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3202 | Error de batería. | 2018-06-15 | MANTENCION CORRECTIVA | Batería en fallo no indica estado de carga, razón por la cual se reemplazó la batería. Equipo operativo. | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-06-15 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MAURICIO TRONCOSO | 10159521-8 | 2018-06-15 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 0 | 2018-06-15
1463 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHI | M5-ISO | 60314002 | 10-39821 | 2018-06-15 | 4148 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-15 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1463 | Cambio de turbinas | 2018-06-15 | MANTENCION CORRECTIVA | REEMPLAZO DE TURBINAS POR FUERTE OLOR A QUEMADO Y CAIDA DE DIFERENCIAL EN ETAPA DE SECADO. EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE HAN INSTALADO TURBINAS USADAS | 2018-06-14 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | RICARDO BADILLA |  | 2018-06-15 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 0 | 2018-06-15
1464 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE ENDOSCOPIO | CHOYANG | CYW-501 | 12CG006 | SN | 2018-06-15 | 4147 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-15 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1464 | Puerta de lavadora desmontada. | 2018-06-15 | MANTENCION CORRECTIVA | LAVADORA CON PROBLEMAS EN EL AJUSTE DE LA TAPA SUPERIOR, ALINEAMIENTO Y REAPRIETE DE PERNOS. AJUSTE DEL CERROJO Y CORRECCIÓN EN LA PALANCA DE PIE. LAVADORA OPERATIVA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-15 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | RICARDO BADILLA |  | 2018-06-15 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 0 | 2018-06-15
1465 | ESPERA ENTREGA REPUESTO STE |  | UCI-PEDIATRICA | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA3714 | 10-35931 | 2018-06-14 | 11425 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-15 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1465 | Botón de encendido no funciona. | 2018-06-15 | MANTENCION CORRECTIVA | [8 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1466 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UAPQ | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | S0036B-L | LA201403030250012 | SN | 2018-06-15 | 10951 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-15 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1466 | No entrega parametros. | 2018-06-15 | MANTENCION CORRECTIVA | SENSOR TESTEADO CON SENSITEST SPO2 (DATREND SYSTEMS). TESTEO DE CABLES Y SENSORES OPTICOS, SENSOR NO MANIFIESTA PROBLEMAS OPERATIVO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-03 | 3300 | 2.0 | 6600 | ALCOHOL ISOPROPILICO | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2018-07-03 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-07-03 | 18 | 2018-07-03
1467 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UAPQ | ACCESORIOS | CRITIKON | 2203 | SN | SN | 2018-06-15 | 10952 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-15 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1467 | En mal estado. | 2018-06-15 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BRAZALETE CON FUGA, NO REPARABLE LA UNIDAD RECOMIENDA SU BAJA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-03 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2018-07-03 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-07-03 | 18 | 2018-07-03
1468 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU04050208 | 10-32436 | 2018-06-15 | 10009 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-15 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1468 | No pasa prueba de fuga. | 2018-06-15 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea y se deja operativo No pasaba prueba de fuga |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-15 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA TAPIA | 16149740-1 | 2018-06-15 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 0 | 2018-06-15
1469 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | LAMPARA QUIRURGICA | MARTIN | ML701 |  |  | 2018-06-15 | 8945 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-18 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1469 | Cambia de posición constantemente. | 2018-06-18 | MANTENCION CORRECTIVA | se aprieta fijación axial |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-18 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA FAUNDEZ | 8097850-2 | 2018-06-18 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 0 | 2018-06-18
1470 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | MONITOR DE VIDEO | SONY | PVM 14L2 MD | 2002138 | 10-32859 | 2018-06-15 | 17335 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-15 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3203 | Revisar. | 2018-06-15 | MANTENCION CORRECTIVA | Monitor falla la conexión de video, se desarmo y se detecta soldaduras frías,en conector y algunos componentes. Se ajusto color. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-18 | 4074 | 5.0 | 20370 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA VAZQUEZ | 8564234-0 | 2018-06-18 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 3 | 2018-06-18
1471 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 100/200 2E | YG 22671 | 10-20493 | 2018-06-15 | 5714 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-15 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1471 | No logra temperatura solicitada. | 2018-06-15 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE INCUBADORA SIN ENCONTRAR PROBLEMAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-01 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-10-01 | SI |  | JUNIO | OCTUBRE | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-10-01 | 108 | 2018-10-01
1472 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR DE TRANSPORTE | DRAGER | OXYLOG 3000 | ASBH-0007 | 10-37328 | 2018-06-15 | 10011 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-15 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1472 | Filtra. | 2018-06-15 | OTROS | OPERATIVO, SE VERIFICA CONEXIÓN DE OXIGENO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-15 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-06-15 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 0 | 2018-06-15
1473 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6397 | 10-37413 | 2018-06-15 | 10010 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-15 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1473 | No pasa autodiagnostico. | 2018-06-15 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE MAQUINA DE HEMODIALISIS CHEQUEO DE PRESION DE FILTRO CALIBRACION SIN PROBLEMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-06-18 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 3 | 2018-06-18
1474 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | SN | SN | SN | 2018-06-15 | 10540 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-15 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1474 | No sensa. | 2018-06-15 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz con cortes internos, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MACARENA ARANDA | 16484276-2 | 2018-06-19 | SI | 214/18 | JUNIO | JUNIO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 4 | 2018-06-19
1475 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC CV | ACCESORIOS | MINDRAY | CLIP ADULTO | CM13052544 | SN | 2018-06-15 | 11615 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-18 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1475 | Solicito reposición. | 2018-06-18 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 39M/2018. oj 01-10-2018 | 2018-10-01 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 2018-10-01 | 105 | 2018-10-01
1476 | GESTION FONDO FIJO |  | UPC CARDIOVASCULAR | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69109 | 10-40686 | 2018-06-08 | 11006 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-18 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1476 | Revisar. | 2018-06-18 | MANTENCION CORRECTIVA | [8 empty] | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1477 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UPC CV | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO DELGADO | SN | SN | 2018-06-14 | 11010 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-16 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1477 | Revisar. | 2018-06-16 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 45M/2018. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | JUNIO | OCTUBRE | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-16 | 2018-10-18 | 124 | 2018-10-18
1478 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | ECOGRAFO PORT | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ E | 401994WX9 |  | 2018-06-18 | 10059 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1478 | Revisión. | 2018-06-18 | CONTRAPARTE TECNICA | OPERATIVO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA COMPLETA DE EQUIPO, REPARACIÓN DE BOTONERAS, CONTRATARTE TÉCNICA EN RESTAURACIÓN DE SOFTWARE, INFORME TÉCNICO TIK11007 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-17 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIEL ORTIZ | 13420641-1 | 2018-10-17 | SI |  | JUNIO | OCTUBRE | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-10-17 | 121 | 2018-10-17
1479 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CV | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO |  |  | 10-43465 | 2017-06-07 | 28833 | MCC | T3 | UEM | 2017-06-07 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1295 | Enchufe roto. | 2017-06-07 | OTROS | Resuelto por STE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-11 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA ALBERTINI |  | 2018-06-11 | SI |  | 2017 | JUNIO | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2018-06-11 | 369 | 2018-06-11
1482 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | BALANZA ELECTRONICA | HEALTH-O-METER | NA | SN | 10-40409 | 2018-06-12 | 24141 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-12 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1849 | No prende a pesar de que se cambian las pilas. | 2018-06-13 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo presenta pilas agotadas, razón por le cual el equipo presentaba fallas. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-06-13 | 4074 | 1.0 | 4074 | PILAS AA DURACELL | 6 | 1000 | 6000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 13829576-1 | 2018-06-13 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 1 | 2018-06-13
1483 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR ECG MULTIPARAMETROS | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14474517WA |  | 2017-06-27 | 28691 | MCC | T3 | UEM | 2017-06-27 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 844 | Pantalla rota. Medidor de SPO2 no marca lectura. | 2017-06-27 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA PANTALLA SE RECARGA BATERÍA Y SE CHEQUEAN VALORES DE TRABAJO . EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-12 | 4074 | 10.0 | 40740 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-06-12 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2018-06-12 | 350 | 2018-06-12
1484 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689261 | 10-33652 | 2017-11-03 | 27494 | MCC | T4 | STE | 2017-11-03 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1177 | Problema en sensor de fuerza, se frena en mitad del recorrido. | 2017-11-03 | CONTRAPARTE TECNICA | sd | SI | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA |  | 2018-06-06 | SI |  | 2017 | JUNIO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2018-06-06 | 215 | 2018-06-06
1485 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR TRANSCUT | ENTEC | SDMS | 304273 | 10-41671 | 2018-06-05 | 11784 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-05 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1989 | Mantención preventiva. | 2018-06-05 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-05 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-06-05 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 0 | 2018-06-05
1486 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | SLE LIMITED | SLE 5000 | 55088 | 10-38386 | 2018-05-24 | 11744 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-24 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1897 | Mantención preventiva. | 2018-05-24 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. | NO | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-05-24 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-05-24 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 0 | 2018-05-24
1487 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08010802 | 10-35251 | 2018-04-18 | 11745 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-18 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1784 | Mantención preventiva. | 2018-04-18 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. | SI | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-04-18 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-04-18 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 0 | 2018-04-18
1488 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | SLE LIMITED | SLE 5000 | 55087 | 10-38385 | 2018-05-18 | 11743 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-18 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1898 | Mantención preventiva. | 2018-05-18 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. | SI | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-05-18 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-05-18 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 0 | 2018-05-18
1489 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | ATOM | INCU i | 2541009 |  | 2018-06-06 | 11781 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-06 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1985 | Mantención preventiva. PM CONSULTING. | 2018-06-06 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. | SI | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-06-06 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 0 | 2018-06-06
1490 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR ECG MULTIPARAMETROS | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14474517WA | 10-44786 | 2018-06-12 | 11791 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-12 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1996 | Mantención preventiva. | 2018-06-12 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-06-12 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-06-12 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 0 | 2018-06-12
1491 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | Dash 4000 | SD011174764GA | 10-39169 | 2018-06-12 | 11790 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-12 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1995 | Mantención preventiva. | 2018-06-12 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-06-12 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-06-12 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 0 | 2018-06-12
1492 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008S | 8SXAYG21 | SN | 2018-05-25 | 11771 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-25 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1974 | Mantención preventiva. | 2018-05-25 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-25 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-25 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | 2018-05-25
1493 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008S | 8SXAXU82 | SN | 2018-05-25 | 11773 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-25 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1976 | Mantención preventiva. | 2018-05-25 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-25 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-25 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | 2018-05-25
1494 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008S | 8SXAYG17 | SN | 2018-05-25 | 11772 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-25 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1975 | Mantención preventiva. | 2018-05-25 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-25 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | 2018-05-25
1495 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008S | 8SXAYG23 | SN | 2018-05-25 | 11774 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-25 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1979 | Mantención preventiva. | 2018-05-25 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-25 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | 2018-05-25
1496 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008S | 8SXAYG18 | SN | 2018-05-25 | 11775 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-25 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1980 | Mantención preventiva. | 2018-05-25 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-25 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | 2018-05-25
1497 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008S | 8SXAYG19 | SN | 2018-05-25 | 11776 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-25 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1981 | Mantención preventiva. | 2018-05-25 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-25 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | 2018-05-25
1498 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008S | 8SXAXU78 | SN | 2018-05-25 | 11770 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-25 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1973 | Mantención preventiva. | 2018-05-25 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-25 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | 2018-05-25
1499 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008B | 7V5A8896 | SN | 2018-05-30 | 11760 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-30 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1963 | Mantención preventiva. | 2018-05-30 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-30 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-30 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 0 | 2018-05-30
1500 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008B | 7V5A8895 | SN | 2018-05-30 | 11761 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-30 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1964 | Mantención preventiva. | 2018-05-30 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-05-30 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-30 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 0 | 2018-05-30
1501 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008S | 8SXAXU81 | SN | 2018-05-30 | 11762 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-30 | IGNACIO VALDIVIA | 16513289-0 | SI | 1965 | Mantención preventiva. | 2018-05-30 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-05-30 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-30 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 0 | 2018-05-30
1502 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008S | 8SXAYG20 | SN | 2018-05-30 | 11763 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-30 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1966 | Mantención preventiva. | 2018-05-30 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-30 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-30 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 0 | 2018-05-30
1503 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008S | 8sxaxu83 | SN | 2018-05-30 | 11764 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-30 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1967 | Mantención preventiva. | 2018-05-30 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-30 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-30 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 0 | 2018-05-30
1504 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008S | 8SXAYG22 | SN | 2018-05-30 | 11765 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-30 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1968 | Mantención preventiva. | 2018-05-30 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-30 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-30 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 0 | 2018-05-30
1505 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008S | 8SXAXU80 | SN | 2018-05-25 | 11766 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-25 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1969 | Mantención preventiva. | 2018-05-25 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-25 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | 2018-05-25
1506 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008S | 8SXAXU84 | SN | 2018-05-25 | 11767 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-25 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1970 | Mantención preventiva. | 2018-05-25 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-25 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | 2018-05-25
1507 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008S | 8SXAXU77 | SN | 2018-05-25 | 11768 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-25 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1971 | Mantención preventiva. | 2018-05-25 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-25 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | 2018-05-25
1508 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS KABI | 4008S | 8SXAXU79 | SN | 2018-05-25 | 11769 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-25 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1972 | Mantención preventiva. | 2018-05-25 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Equipo en arriendo. Equipo operativo. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-05-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-05-25 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | 2018-05-25
1509 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | ECOTOMOGRAFO MULTIPROPOSITO | SIEMENS | ACUSON X 300 | 320037 | 10-36021 | 2018-06-18 | 11428 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-18 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3205 | Revisar y reparar. | 2018-06-18 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo no enciende. Se conectó y funciono. Se corrio ScanDisk y se hicieron pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-06-18 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-06-18 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 0 | 2018-06-18
1510 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DRAGER | INFINITY DELTA XL | 6001654580 | 10-36615 | 2018-06-18 | 11427 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-18 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3204 | Revisar. Ubicado en unidad 4 UCI-P. | 2018-06-18 | MANTENCION CORRECTIVA | Monitor conectado a paciente critico, se chequeo, detectando problema "error pani". Se reinicializó y chequeó funcionamiento. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-18 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-06-18 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 0 | 2018-06-18
1511 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02222 | SN | 2018-06-18 | 11536 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1511 | Muestra fuga. | 2018-06-18 | OTROS | OPERATIVO, FUGA POR FALLA DE CIRCUITO (INSTALADO) SE REALIZA PRUEBA CON CIRCUITO NUEVO, OPERATIVO, PRUEBA DE VENTILACION MECANICA | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-06-20 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-06-20 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-20 | 2 | 2018-06-20
1512 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | NELLCOR | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-06-18 | 11537 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1512 | No marca frecuencia. | 2018-06-18 | [7 empty] | NO |  | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | JUNIO | OCTUBRE | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-10-18 | 122 | 2018-10-18
1513 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | ADC01548 | 10-32158 | 2018-06-14 | 11795 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-14 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2000 | Mantención preventiva. VM12. | 2018-06-14 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. Test de seguridad eléctrica. Se adjuntan resultados. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-06-14 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-06-14 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 0 | 2018-06-14
1514 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | 53023284 | 10-32106 | 2018-06-14 | 11794 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-14 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1999 | Mantención preventiva. VM11. | 2018-06-14 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. Test de seguridad eléctrica. Se adjuntan resultados. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-06-14 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-06-14 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 0 | 2018-06-14
1515 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA |  | 10-44767 | 2018-06-19 | 10015 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1515 | No alcanza volumen programado. | 2018-06-19 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, FALLA EN BLOQUE EXHALATORIO, MEMBRANA DEFECTUOSA, SE REALIZA REEMPLAZO, PRUEBAS DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA | SI | NO | NO | NO | NO | NO | MEMBRANA DISTENDIDA | 2018-06-20 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-06-20 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 1 | 2018-06-20
1516 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU03070230 | 10-32435 | 2018-06-19 | 10016 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1516 | No tiene conexión oxigeno. | 2018-06-19 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REEMPLAZO DE CONECTOR RED DE GASES (OXIGENO}, CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS, PRUEBA DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | VERIFICACION OPERACIONAL CON ANALIZADOR VT MOBILE FLUKE Y MAXTEC | 2018-06-20 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-06-20 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 1 | 2018-06-20
1517 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02394 | SN | 2018-06-19 | 10017 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1517 | Presenta fugas. | 2018-06-19 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA PRUEBAS DE FUGA Y FUNCIONAMIENTO, DETECTANDO FALLA DE CIRCUITO DE PACIENTE | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-06-20 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-06-20 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 1 | 2018-06-20
1518 | TRABAJO TERMINADO | VALVULA EXALATORIA | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | NEUMOVENT | na | sn | sn | 2018-06-19 | 10018 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1518 | No pasa prueba de fuga. | 2018-06-19 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA MEMBRANA DE VÁLVULA EXHALATORIA, PRUEBAS DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-06-22 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-06-22 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-22 | 3 | 2018-06-22
1519 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C200 | TM24513 | 10-20992 | 2018-06-19 | 1906 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-19 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1519 | REPARACION DE PUERTA | 2018-06-19 | MANTENCION CORRECTIVA | cambio de cerraduras | [5 empty] | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-K | 2018-06-19 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 0 | 2018-06-19
1520 | TRABAJO TERMINADO | CINCEL | UAPQ | INSTRUMENTAL | LAWTON | 46-0362 | sn | sn | 2018-06-19 | 10957 | MCC | T4 | STE | 2018-06-19 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1520 | Punta irregular. | 2018-06-19 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO, ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº13 /2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO, ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº13 /2018 | 2018-08-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-21 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-08-21 | 63 | 2018-08-21
1521 | TRABAJO TERMINADO | PINZA EXTRACTORA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33500 | sn | sn | 2018-06-19 | 10958 | MCC | T4 | STE | 2018-06-19 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1521 | Se desarma. | 2018-06-19 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-09-04 | 77 | 2018-09-04
1522 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA INFANTIL (SQP) | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900017 | 10-39143 | 2018-06-19 | 4964 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1522 | Entrada PANI suelta, se sale cable. | 2018-06-19 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO, REALIZANDO PRUEBAS DE OXIMETRIA Y PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN ENCONTRAR NINGÚN PROBLEMAS EN REALIZAR LA MEDICIÓN | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO DEBE SER ENVIADO CON SUS MANGUERAS, MANGO Y SENSOR DE OXIMETRIA | 2018-06-19 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GLORIA PEREZ | 14608773-0 | 2018-06-19 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 0 | 2018-06-19
1523 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA INFANTIL (SQP) | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900018 | 10-39147 | 2018-06-19 | 4963 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-19 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1523 | Boton de presión malo, cuesta que inicie insuflación. Acc: carro y cable de poder. | 2018-06-19 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE BOTÓN PULSADOR CORRESPONDIENTE A INSUFLADOR DE PANI |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GLORIA PEREZ | 14608773-6 | 2018-06-19 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 0 | 2018-06-19
1524 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260016-01 | 10-39733 | 2018-06-19 | 11541 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-20 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1524 | PAI no marca. | 2018-06-20 | MANTENCION CORRECTIVA | FALLA DETECTADA CAPTURA DE SEÑALES DE PRESIÓN INVASIVA INTERMITENTE. DESARME DE LOS CONECTORES HEMBRAS SELLADOS PARA PODER EFECTUAR NUEVAS SOLDADURAS, LIMPIEZA DE SULFATOS, REARMADO DE CONECTORES Y SELLADO FINAL. TESTEO DE PRESIONES, FUNCIONAMIENTO NORMAL SIN PROBLEMAS DE CAPTURA E INTERMITENCIA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE ENTREGA CON TODOS SUS ACCESORIOS | 2018-06-21 | 3300 | 8.0 | 26400 | SOLDAURA DE ESTAÑO | 1 | 1000 | 1000 | ALCOHOL ISOPROPILICO | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-06-21 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 1 | 2018-06-21
1525 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | ELECTROBISTURI ALTA POTENCIA | VALLEYLAB | FORCE FX | F1E68021AX | 10-38164 | 2018-06-20 | 10959 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-20 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1525 | Revisión/mantención. | 2018-06-20 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE ELECTROBISTURI SIN ENCONTRAR PROBLEMA POTENCIA ENTREGADA FUGA DE CORRIENTES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-20 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13452596-K | 2018-06-20 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 0 | 2018-06-20
1526 | TRABAJO TERMINADO | CALEFACTOR PRISMA | UPC PEDIATRICA | MAQUINA DE HEMODIALISIS | BARKEY | AUTOCONTROL | 1252276 |  | 2016-07-07 | 15753 | MCC | T3 | UEM | 2016-07-07 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1526 | CALEFACTOR NO FUNCIONA | 2016-07-07 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REPARACIÓN DE MODULO CON FUSIBLE QUEMADO, REPARACIÓN DE SONDA CALEFACTORA CAMBIO DE CONECTOR DEFECTUOSO, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | PRUEBAS DE TEMPERATURA DE CALEFACTOR 42 °C - 37 °C | 2018-06-20 | 4074 | 5.0 | 20370 | FUSIBLE 6A | 1 | 1000 | 1000 | CONECTOR LEMO 2BB | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-06-20 | SI |  | 2016 | JUNIO | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 2018-06-20 | 713 | 2018-06-20
1527 | TRABAJO TERMINADO |  | LABORATORIO CLINICO | AGITADOR | VOXTEX MIXER | VM300 | 802384 | 10-40088 | 2018-06-19 | 10451 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-20 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3207 | Motor sin fuerza. | 2018-06-20 | MANTENCION CORRECTIVA | Agitador no tiene fuerza, se detiene al instalar peso (grs.). Se desarmó y se detectó suciedad y falta de lubricación en mecanismos, lo que causaba que perdiera fuerza. Limpieza y lubricación completa. Se hacen pruebas de funcionamiento. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-21 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-21 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 1 | 2018-06-21
1528 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR | N600X | G09834293 | SN | 2018-04-26 | 19319 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1528 | Falla botonera. | 2018-06-21 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | Equipo con falla en tarjeta principal, botonera frontal y con una vida útil de 7 años desde su año de instalación el año 2010. Se sugiere su baja | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-01 | 1865 | 6.0 | 11190 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-10-01 | SI | 44/18 | ABRIL | OCTUBRE | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-06-21 | 2018-10-01 | 102 | 2018-10-01
1529 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | GE DATEX OHMEDA | INCUBATOR | HDHG60205 | SN | 2018-06-21 | 5742 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-21 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1529 | Chasis deteriorado no permite fijar repuestos. | 2018-06-21 | MANTENCION CORRECTIVA | Chasis deteriorado. Sensor de humedad malo. se repara en servicio técnico | SI | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-22 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1000 | 2018-06-21 | PVEQUIP | EFECTUAR PRESUPUESTO | NATALIA GUERRERO | 13756745-8 | 2018-11-22 | SI |  | JUNIO | NOVIEMBRE | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-11-22 | 154 | 2018-11-22
1530 | TRABAJO TERMINADO | SISTEMA DE AMPLIFICACION | SGU | OTRO | NA | NA | SN | SN | 2018-06-21 | 10443 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-21 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3206 | Amplificación sonido Feria Buen Trato. Jueves 28 de junio de 1200 a 1630 hrs. Auditorio Kaplan. | 2018-06-21 | OTROS | Se realiza amplificación en actividad institucional "Feria Buen Trato", realizado en auditorio Kaplan. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-28 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-28 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 7 | 2018-06-28
1531 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED | HDGU60184 | 10-44759 | 2018-06-20 | 5739 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-21 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1531 | Humedad no sube mas de 46% y condensa demaciada agua. Se empaña paredes y moja paciente. | 2018-06-21 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CAMBIA SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA (REPUESTO SALE DE INCUBADORA ENVIADA A SERVICIO TÉCNICO EXTERNO) | SI | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-21 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-06-21 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 0 | 2018-06-21
1532 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6397 | 10-37413 | 2018-06-21 | 10020 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1532 | Marca batería de reserva agotada y revisión vencida. | 2018-06-21 | [7 empty] | NO | Término en base a finalización de OT 16061 con fecha 29-08-2018. oj | 2018-09-06 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-06 |  |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-09-06 | 77 | 2018-09-06
1533 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | 3081 | 10-35129 | 2018-06-21 | 10019 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1533 | Marca batería reserva agotada y revisión vencida. | 2018-06-21 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE RETIRA AVISO DE MANTENCIO. REVISION GENERAL DE PARAMETROS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-22 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-06-22 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 1 | 2018-06-22
1534 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UEA | ACCESORIOS | STANDARD | MAC 4 | SN | 10-33077 | 2018-06-21 | 10065 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-21 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1534 | Revisión. | 2018-06-21 | MANTENCION CORRECTIVA | Ampolleta sin goma de hermeticidad. Limpieza general. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | ILEGIBLE | 2018-06-21 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 0 | 2018-06-21
1535 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA INFANTIL (SQP) | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900015 | 10-39149 | 2018-06-21 | 4966 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-21 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1535 | Funciona intermitentemente, no insufla presión arterial o insufla sin parar. | 2018-06-21 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, INSPECCIÓN DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN DE PANI, SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA DEFECTUOSA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | VERIFICAR TIPO DE PACIENTE | 2018-06-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA CUBILLO |  | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-26 | 5 | 2018-06-26
1536 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA INFANTIL (SQP) | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900018 | 10-39147 | 2018-06-21 | 4967 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-21 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1536 | Funciona de manera intermitente, no contrla PA o insufla sin parar. Botón pegado e interfase dañada. | 2018-06-21 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE MEDICIÓN DE PANI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SE DEBE CAMBIAR CONFIGURACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE Y DIÁMETRO DE MANGUITO | 2018-06-26 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA CUBILLO |  | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-26 | 5 | 2018-06-26
1537 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BALANZA ELECTRONICA | NA | NA | SN | 10-45094 | 2018-06-22 | 5743 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-22 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1537 | Reparación botón de encendido. Se sale botón rojo. | 2018-06-22 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REPARACION DE BOTON. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-06-22 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-06-22 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 0 | 2018-06-22
1538 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | SHIMADZU | MOBILE ART EVOLUTION | 41000334B007 | 10-42107 | 2018-05-17 | 7941 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-22 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1538 | Error F14. | 2018-06-22 | MANTENCION CORRECTIVA | CON LA PRESENTE SE CIERRA ADEMAS OT ANTERIOR 19794 POR PROBLEMAS DE USO TRABAJOS REALIZADOS MANTENCION CORRECTIVA REALIZADA POR EL PROVEEDOR CALIBRACIÓN DE DISPARO PRUEBA DE TRABAJO EQUIPO 100% OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-22 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-06-22 | SI |  | MAYO | JUNIO | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 0 | 2018-06-22
1539 | TRABAJO TERMINADO | PINZA HEMOLOCK |  | INSTRUMENTAL | HEM-O-LOK | 544995 | 06G0910010-006 | SN | 2018-06-22 | 10966 | MCC | T4 | STE | 2018-06-22 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1539 | No cierra y no agarra clip. | 2018-06-22 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO, ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº13 /2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO, ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº13 /2018 | 2018-08-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-21 |  |  |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-08-21 | 60 | 2018-08-21
1540 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICA | STRYKER |  | 2018007500039 | SN | 2018-06-19 | 8179 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-22 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1540 | Retirar pieza de la barra porta suero. | 2018-06-22 | MANTENCION CORRECTIVA | SE RETIRA PORTA SUERO DESDE LA MESA , DESARME DE ESTE PARA PODER RETIRAR PIEZA DE ANCLAJE. PORTA SUERO QUEDA PARA SER USADO EN DIFERENTES PARTES DE LA MESA. SOLUCIONADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-19 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-06-22 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 0 | 2018-06-22
1541 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | SILLÓN DENTAL | DABI ATLANTE | GROMA | K04089 | 10-39317 | 2018-06-19 | 8178 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-22 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1541 | Filtración de agua. Desprogramación del nivel de agua. | 2018-06-22 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN FILTRACIÓN DE AGUA TURBINA, PROGRAMACIÓN NIVEL DE AGUA VASO. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-19 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 9745731-K | 2018-06-22 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 0 | 2018-06-22
1542 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 100/200 2E | TM 24507 | 10-20993 | 2017-09-21 | 2155 | MCC | T3 | UEM | 2017-09-21 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2223 | Puerta mala. | 2017-09-21 | MANTENCION CORRECTIVA | se reparan puertas se cambian repuestos |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 5.0 | 20370 | [8 empty] | 75/18 |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-K | 2018-06-19 | SI |  | 2017 | JUNIO | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2018-06-19 | 271 | 2018-06-19
1543 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689267 | 10-33658 | 2017-11-29 | 2566 | MCC | T4 | STE | 2017-11-29 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2759 | SD | 2017-11-29 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | BOMBA REPARADA EN STE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-21 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-06-21 | SI |  | 2017 | JUNIO | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2018-06-21 | 204 | 2018-06-21
1544 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA | VIASYS ELECTRIC | SENSOR MEDICS 3100A | JW01038 | 10-35936 | 2018-06-21 | 11807 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-21 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1910 | Mantención preventiva. | 2018-06-21 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. Test de seguridad eléctrica. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-06-21 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-06-21 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 0 | 2018-06-21
1545 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA | VIASYS ELECTRIC | SENSOR MEDICS 3100B | BBW01017 | SN | 2018-06-21 | 11806 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-21 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1909 | Mantención preventiva. | 2018-06-21 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. Test de seguridad eléctrica. |  | SI | SI |  |  | NO | Equipo pertenecia a UPC y se trapasa a UAPQ. | 2018-06-21 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 13458596-K | 2018-06-21 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 0 | 2018-06-21
1546 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM-9000 EXPRESS | BX6B-4779ILO | 10-44298 | 2018-06-21 | 11809 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-21 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1911 | Mantención preventiva. | 2018-06-21 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva, según protocolo ECRI. Equipo operativo. |  | SI | SI |  |  | NO | Sin batería operativa. | 2018-06-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-06-21 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 0 | 2018-06-21
1547 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472514SA | 10-41928 | 2018-04-13 | 11736 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-13 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1890 | Mantención preventiva. | 2018-04-13 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-04-13 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-13 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 0 | 2018-04-13
1548 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472502SA | 10-41927 | 2018-04-16 | 11737 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-16 | PABLO SILVA | 15939134-5 | NO | 1891 | Mantención preventiva. | 2018-04-16 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-16 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-16 | SI |  | ABRIL | JUNIO | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 0 | 2018-04-16
1549 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 100/200 2E | TM 24513 | 10-20992 | 2018-06-18 | 11797 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-18 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1902 | Mantención preventiva. | 2018-06-18 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. Test de seguridad eléctrica. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-18 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-06-18 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 0 | 2018-06-18
1550 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 100/200 2E | TM 24507 | 10-20993 | 2018-06-18 | 11798 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-18 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1903 | Mantención preventiva. | 2018-06-18 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. Test de seguridad eléctrica. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-05-18 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350850-2 | 2018-06-18 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 0 | 2018-06-18
1551 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 450 | PD06966 | 10-31760 | 2018-06-18 | 11799 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-18 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1904 | Mantención preventiva. | 2018-06-18 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. Test de seguridad eléctrica. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-18 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-K | 2018-06-18 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 0 | 2018-06-18
1552 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | AFC01552 | 10-33113 | 2018-06-20 | 11802 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-20 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1906 | Mantención preventiva. | 2018-06-20 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-20 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-06-20 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 0 | 2018-06-20
1553 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA | VIASYS ELECTRIC | SENSOR MEDICS 3100A | BAW02022 | 10-40218 | 2018-06-20 | 11803 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-20 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1907 | Mantención preventiva. | 2018-06-20 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-20 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-06-20 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 0 | 2018-06-20
1554 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO | INTERFAZ SENSOR | UAPQ | ACCESORIOS | COVIDIEN | RSC-3 | G2160749X | SN | 2018-06-20 | 10964 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-25 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 1554 | No sensa. | 2018-06-25 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1555 | TRABAJO TERMINADO | MODULO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE | E-PRESTN-00 | 6339182 | SN | 2018-06-25 | 11544 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1555 | No toma saturometro. | 2018-06-25 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Operativo. Se realiza revisión de modulo en UEM encontrando partes internar rotas y cortadas, conectores fijados con pegamentos al igual que cables. Se realiza envió de modulo a servicio técnico externo, donde es reparado y calibrado. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-03 | 1865 | 8.0 | 14920 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-03 | SI |  | JUNIO | DICIEMBRE | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2019-01-03 | 192 | 2019-01-03
1556 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR DESFIBRILADOR CON ECG | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-4C012441 | 10-42105 | 2018-06-22 | 10022 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-22 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1556 | Revisar descarga eléctrica. | 2018-06-22 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE DESFIBRILADOR PRUEBA DE DESCARGAS SIN ENCONTRAR PROMENAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 00-00-0000 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-06-22 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 0 | 2018-06-22
1557 | TRABAJO TERMINADO |  | OFTALMOLOGIA | PROYECTOR DE OPTOTIPOS | NIKON | NP-3 | 3934 | 10-20982 | 2018-06-22 | 11691 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1557 | Revisión. | 2018-06-25 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. SE REALIZA CAMBIO DE AMPOLLETA. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-26 | 1865 | 4.0 | 7460 | Ampolleta 6v 20w | 1 | 20000 | 20000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCHESCA VASQUEZ | 15740235-8 | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 1 | 2018-06-26
1558 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MEC | PHILIPS RESPIRONICS | TRILOGY 202 | TV014110407 | 10-42905 | 2018-06-22 | 11431 | MCC | T4 | STE | 2018-06-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1558 | Alarma [servicio ventilador necesario" | 2018-06-25 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | OPERATIVO, SE ENVÍA EQUIPO A STE POR MSG DE MANTENIMIENTO, ESTE ES ENVIADO DESDE STE DIRECTO A SERVICIO CLÍNICO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-04 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1000 | 2018-06-29 |  | EFECTUAR MANTENCION CORRECTIVA | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2019-01-04 | SI |  | JUNIO | DICIEMBRE | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 2019-01-04 | 193 | 2019-01-04
1559 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2204 | SN | SN | 2018-06-22 | 8881 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-25 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1559 | Se despega el velcro al insuflar. | 2018-06-25 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-25 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-06-25 | SI | 215/18 | JUNIO | JUNIO | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0 | 2018-06-25
1560 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2204 | SN | SN | 2018-06-20 | 8875 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-25 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1560 | Reparación. | 2018-06-25 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-06-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-06-25 | SI | 216/18 | JUNIO | JUNIO | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0 | 2018-06-25
1561 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2204 | SN | SN | 2018-06-20 | 8876 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-25 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1561 | reparación. | 2018-06-25 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-06-25 | SI | 217/18 | JUNIO | JUNIO | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0 | 2018-06-25
1562 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | SIERRA OSCILANTE | DIMEDA | 16.200.20 | 18929 | SN | 2018-06-25 | 10967 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-25 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1562 | No enciende. | 2018-06-25 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | SE DA DE BAJA EQUIPO IRREPARABLE | [5 empty] | NO |  | 2018-10-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-10-03 | SI | 45/18 | JUNIO | OCTUBRE | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-10-03 | 100 | 2018-10-03
1563 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | RX ARCO C | GENERAL ELECTRIC | OEC 9900 ELITE | E2-4611 |  | 2018-06-25 | 10968 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-25 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1563 | Pantalla se ve negro. | 2018-06-25 | MANTENCION CORRECTIVA | se realiza mantención externa | SI |  |  |  |  | NO |  | 2018-11-19 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-11-19 | SI |  | JUNIO | NOVIEMBRE | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-11-19 | 147 | 2018-11-19
1564 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | SN | SN | 2018-06-21 | 10021 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-25 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1564 | Cable malo. | 2018-06-25 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 39M/2018 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | JUNIO | OCTUBRE | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 2018-10-18 | 115 | 2018-10-18
1565 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ PANI | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE |  | SN | SN | 2018-06-08 | 10359 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-25 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1565 | Filtra aire- | 2018-06-25 | [7 empty] | NO | Término en base al acta 39M/18 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | JUNIO | OCTUBRE | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-25 | 2018-10-18 | 115 | 2018-10-18
1566 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CIRUGIA | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-06-21 | 8880 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1566 | Reparación. | 2018-06-25 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Termino de trabajo en base acta de entrega de accesorios 30M/18 -Cierre de ordenes de trabajo de accesorios activas- . oj | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-25 |  |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0 | 2018-06-25
1567 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | MULTISITIO | SN | SN | 2018-06-20 | 8878 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1567 | Reparación. | 2018-06-25 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Termino de trabajo en base acta de entrega de accesorios 30M/18 -Cierre de ordenes de trabajo de accesorios activas- . oj | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-25 |  |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0 | 2018-06-25
1568 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CIRUGIA | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-06-20 | 8877 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1568 | Reparación. | 2018-06-25 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Termino de trabajo en base acta de entrega de accesorios 30M/18 -Cierre de ordenes de trabajo de accesorios activas- . oj | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-25 |  |  | MAYO | MAYO | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0 | 2018-06-25
1570 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR DEL VENTILADOR | BEAR GRAPHIC | BEAR 1000 | ADK01321 VENT 10-33114 | 10-32161 | 2018-06-26 | 5746 | MCC | T2 | UEM | 2018-06-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1569 | Marca falla de sonda. | 2018-06-26 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REEMPLAZA MOTOR DE VENTILADOR DE RADIADOR DE INCUBADORA, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE TEMPERATURA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-11 | 4074 | 6.0 | 24444 | MOTOR RADIADOR GIRAFFE | 1 | 200000 | 200000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-07-11 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-07-11 | 15 | 2018-07-11
1571 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR MECANICO NEONATAL | VIASYS | BEARCUB 750 PSV |  | 10-32161 | 2018-06-26 | 5747 | MCC | T2 | UEM | 2018-06-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1571 | Marca falla de sonda. | 2018-06-26 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIAS, SE REEMPLAZA BATERÍA DE RESPALDO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | EQUIPO DEBE PERMANECER ENCHUFADO PARA QUE LA BATERÍA ESTE OPTIMA PARA EL USO | 2018-07-11 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-07-11 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-07-11 | 15 | 2018-07-11
1572 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG9620L | 20369 | 10-35941 | 2018-06-26 | 10067 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-26 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1572 | Reparar entrada de cable de poder. | 2018-06-26 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA CONEXIÓN INTERNA DE CABLE DE PODER. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-29 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CHRISTIAN FUENZALIDA | 12847946-5 | 2018-06-29 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-29 | 3 | 2018-06-29
1573 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | CIRUGIA | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO DELGADO | SN | SN | 2018-06-19 | 8870 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-26 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1573 | SD. | 2018-06-26 | MANTENCION CORRECTIVA | Insumo funcionando con normalidad. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-06-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA GONZALEZ BURGOS | 15065350-9 | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0 | 2018-06-26
1574 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO 1118.06K0 | 10083 | 10-39268 | 2018-06-11 | 10174 | MCC | T2 | UEM | 2018-06-27 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1574 | Reparar control remoto. | 2018-06-27 | MANTENCION CORRECTIVA | compra de control remoto nuevo | SI |  |  |  |  | NO |  | 2018-08-31 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-08-31 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-27 | 2018-08-31 | 65 | 2018-08-31
1575 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL |  |  |  |  | 2018-06-26 | 3361 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-27 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1575 | Reparar freno de pie. | 2018-06-27 | MANTENCION CORRECTIVA | se reapara |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-28 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA FAUNDEZ | 8097850-2 | 2018-06-28 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 1 | 2018-06-28
1576 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ PANI | UAPQ | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | na | sn | sn | 2018-06-26 | 10969 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-27 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1576 | Fuga por rajadura. | 2018-06-27 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara fuga |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-27 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-06-27 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 0 | 2018-06-27
1577 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA NUCLEAR | SONDA GAMMA NUCLEAR | NUCLEARLAB | DGC II | 1201556 | 10-39160 | 2018-06-25 | 22692 | MCC | T4 | STE | 2018-06-29 | OSVALDO JARA | 17089850-8 | SI | 1577 | Detecta radaición de forma intermitente. | 2018-06-25 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Equipo reparado en STE. Se instala batería nueva UCG 3-12. |  | SI | NO |  |  | NO | Se adjunta duia de servicio STE N° 11834 | 2018-07-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1000 | 2018-06-29 | ARAYA Y CIA LTDA | EFECTUAR PRESUPUESTO | MAURICIO TRONCOSO | 10159521-8 | 2018-07-26 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 2018-07-26 | 27 | 2018-07-26
1578 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED | HDGU60181 |  | 2018-06-28 | 12205 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-29 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1578 | Gomas sueltas en cúpula de incubadora. Se juntan hongos, riesgo para pacientes. | 2018-06-29 | MANTENCION CORRECTIVA | se desarma para limpieza |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-29 | 4074 | 4.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-06-29 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 0 | 2018-06-29
1579 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE ENDOSCOPIO | CHOYANG | CYW-501 | 12CG007 | SN | 2018-06-28 | 13751 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-29 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1579 | Filtración. | 2018-06-29 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA SEGURO DE PUERTA DE CARGA SUPERIOR DE LAVADORA DE ENDOSCOPIO, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | AJUSTE AL INTERIOR DEL EQUIPO | 2018-07-10 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | RICARDO BADILLA |  | 2018-07-10 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-07-10 | 11 | 2018-07-10
1580 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | JOSON CARE | JA-ES-96HD | 1402052749 |  | 2018-06-27 | 10029 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-27 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3208 | Queda bloqueada y no sube. | 2018-06-27 | MANTENCION CORRECTIVA | Cama electrica no funciona para subir. Se desmontó el módulo, se reparó modulo con soldaduras frías, se instaló y realizaron pruebas. Equipo operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-06-29 | 4074 | 4.5 | 18333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-06-29 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 2 | 2018-06-29
1581 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CUNA RADIANTE | NA | NA | SN | SN | 2018-06-22 | 4900 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-27 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1581 | Baranda de cuna radiante rota. | 2018-06-27 | MANTENCION CORRECTIVA | Soporte esquinero roto. Se reemplaza. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-29 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894776-K | 2018-06-29 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 2 | 2018-06-29
1582 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | KA WE | MAC 4 | SN | SN | 2018-06-29 | 10031 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-29 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1582 | Reponer luz | 2018-06-29 | MANTENCION CORRECTIVA | Ampolleta ausente. Se coloca uan nueva. Se realiza mantención general. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-06-29 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 8000 | 8000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-06-29 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 0 | 2018-06-29
1583 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ECOTOMOGRAFO MULTIPROPOSITO | SONOSITE | TITAN | 0373R1 | 10-33696 | 2018-06-26 | 10026 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-29 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1583 | Pantalla en blanco. | 2018-06-29 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE CONECCION DE VIDEO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-29 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-06-29 | SI |  | JUNIO | JUNIO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 0 | 2018-06-29
1584 | TRABAJO TERMINADO | SISTEMA DE AMPLIFICACION | BIBLIOTECA | OTRO | NA | NA | SN | SN | 2018-06-29 | 4173 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-29 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3209 | Amplificación jueves 5 de julio a las 10:00hrs. Auditorio Kaplan. | 2018-06-29 | OTROS | Se realiza amplificación de concejo técnico ampliado en auditorio kaplan. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-05 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JOSE LARA |  | 2018-07-05 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-05 | 6 | 2018-07-05
1585 | ANALISIS DE FALLA UEM | FUENTE DE PODER | PEDIATRIA | ACCESORIOS | getemed AG | NA 3000-2 | 740 23810 | SN | 2018-06-18 | 24147 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-03 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1585 | Enchufe malo. Se suelta una de las patas. | 2018-06-03 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-07-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1586 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69504 | 10-40309 | 2018-06-15 | 24146 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-03 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1586 | Al apagar BIC no deja de sonar. | 2018-07-03 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REAJUSTA EQUIPO, PROGRAMA JERINGA Y OCLUSIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | PROGRAMADA PARA BD PLASTIK DE 60 ML, A PRESION PASO 3 (700 mmHg) EQUIPO AFECTADO POR CAIDA | 2018-07-03 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MABEL CARVAJAL | 13829576-1 | 2018-07-03 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 0 | 2018-07-03
1587 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941630 | 10-37015 | 2018-06-18 | 10012 | MCC | T2 | UEM | 2018-07-03 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1587 | Pantalla ciclado en 2 sin poder modificar. | 2018-07-03 | MANTENCION CORRECTIVA | RREVISION Y CALIBRACION DE BOMBA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OK |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-03 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-08-03 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-07-03 | 2018-08-03 | 31 | 2018-08-03
1588 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941619 | 10-37000 | 2018-06-25 | 11543 | MCC | T2 | UEM | 2018-07-03 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1588 | Alarma no deja de sonar. | 2018-07-03 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE BATERIA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CALIBRACION DE FUERZA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-31 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15779761-8 | 2018-08-31 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-07-03 | 2018-08-31 | 59 | 2018-08-31
1589 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | BBRAUN | PERFUSOR COMPACT |  | 10-39394 | 2018-06-14 | 24145 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-03 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1589 | No infunde lo programado | 2018-07-03 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE RE-PROGRAMA BOMBA DE JERINGA Y REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | PROGRAMADA PARA BD PLASTIK DE 60 ML, A PRESIÓN PASO 3 (700 mmHg) | 2018-07-03 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MABEL CARVAJAL | 13829576-1 | 2018-07-03 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 0 | 2018-07-03
1590 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BALANZA ELECTRONICA | KREA | NA | SN | 10-45094 | 2018-06-29 | 12208 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-03 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1590 | Evaluación y reparación de botón de encendido. | 2018-07-03 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CAMBIA INTERRUPTOR DE ENCENDIDO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-03 | 4074 | 3.0 | 12222 | interruptor de panel | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-07-03 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 0 | 2018-07-03
1591 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHK 51253 | 10-33112 | 2018-07-03 | 12209 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-03 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1591 | Reparación de cajón de almacenaje. | 2018-07-03 | MANTENCION CORRECTIVA | se solicita cajon y riel en mal estado | [7 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1592 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616342 | 10-37339 | 2018-07-03 | 10035 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-03 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1592 | Se apaga a pesar de estar enchufado. | 2018-07-03 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE VENTILADOR SIN ENCONTRAR PROBLEMAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-03 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-07-03 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 0 | 2018-07-03
1593 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF15131164WA | 10-43161 | 2018-07-03 | 12214 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-03 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1593 | No marca saturación. | 2018-07-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR DE OXIMETRIA CON FALLA IRREPARABLE SE DA DE BAJA |  | NO | NO | SI |  | NO |  | 2018-07-04 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-07-04 | SI | 220/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 1 | 2018-07-04
1594 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | AFC01552 | 10-33113 | 2018-07-03 | 12213 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-03 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1594 | Cambio de batería. | 2018-07-03 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CAMBIA BATERÍA DE RESPALDO | SI | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-03 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-07-03 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 0 | 2018-07-03
1595 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ELECTROCARDIOGRAFO | SCHILLER | AT 101 | 8024250 | 10-40679 | 2018-07-03 | 10036 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-03 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1595 | No marca todas las derivadas. | 2018-07-03 | MANTENCION CORRECTIVA | FALLA REPORTADA NO REGISTRA TODAS LAS DERIVACIONES. TESTEO GENERAL CHEQUEO DE TODOS LOS COMANDOS ASOCIADOS, CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-05 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-05 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 2 | 2018-07-05
1596 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | 2.11e+18 | SN | 2018-07-03 | 11547 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-03 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 1596 | Solicito reparación. | 2018-07-03 | MANTENCION CORRECTIVA | CABLE DE PACIENTE CON TERMINALES CORTADOS, SE PROCEDE A UN DESARME DE LOS EXTREMOS DISTALES PARA UNA RECONEXIÓN Y UN SELLADO FINAL. CABLE DE PACIENTE OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-05 | 3300 | 3.0 | 9900 | ALCOHOL ISOPROPILICO | 1 | 1000 | 1000 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-05 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 2 | 2018-07-05
1597 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | HEMODINAMIA | CALENTADOR DE CONTRASTE | BUACAR | B0512 | SN | 10-40811 | 2018-07-03 | 3447 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-03 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1597 | Aumenta temperatura sobre el máximo (hasta 57°C). Marcador digital de temperatura indica 39-40°C. | 2018-07-03 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1599 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | HUNTLEIGH | ENTERPRICE 8000 | NA | 10-37334 | 2018-07-03 | 10037 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-04 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1599 | Baranda bloqueada. | 2018-07-04 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE CAMA CON PROBLEMA DE CONTACCTO EN BARANDA CAMBIO DE INTERRUPTORES PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OK | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-06 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-07-06 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 2 | 2018-07-06
1600 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616329 | 10-37342 | 2018-07-04 | 10041 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-04 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1600 | Error calibración sensor O2. | 2018-07-04 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE VENTILADOR PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO SIN ENCONTRAR PROBLEMA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-05 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-07-05 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 1 | 2018-07-05
1601 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | MASIMO | MULTISITIO | SN | SN | 2018-07-04 | 11472 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-04 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1601 | No da curva y da luz intermitente. | 2018-07-04 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término según acta 33M/18. oj | 2018-08-27 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-27 |  |  | JULIO | JULIO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-08-27 | 54 | 2018-08-27
1602 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | MASIMO | MULTISITIO | SN | SN | 2018-07-04 | 11471 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-04 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1602 | No da curva y da luz. | 2018-07-04 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término según acta 33M/18. oj | 2018-08-27 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-27 |  |  | JULIO | JULIO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-08-27 | 54 | 2018-08-27
1603 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260006-01 | 10-39732 | 2018-07-04 | 10038 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-04 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3210 | Puerto de entrada P1 no funciona. | 2018-07-04 | MANTENCION CORRECTIVA | Se chequea entrada P1 y P2 de presión invasiva, no mide debido a que monitor no tenia activas las entradas (usuario debe ajustar). Se activan y chequea calibración. Operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-04 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-07-04 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 0 | 2018-07-04
1604 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU09060944 | 10-36542 | 2018-06-28 | 11546 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-28 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1604 | Revisión ventilador que marca sensor O2 defectuoso | 00-00-0000 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS Y CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, PRUEBA DE FUGAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA | SI | NO | NO | NO | NO | NO | VERIFICACIÓN OPERACIONAL CON ANALIZADOR VT MOBILE Y OXIMETRO MAXTEC | 2018-07-03 | 4074 | 8.0 | 32592 | CELDA DE O2 | 1 | 80000 | 80000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-07-03 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-07-03 | 5 | 2018-07-03
1605 | TRABAJO TERMINADO |  | LABORATORIO CLINICO | MICROSCOPIO UNIVERSAL | NIKON | ALPHAPHOT | 149652 | 10-21005 | 2018-06-28 | 10455 | MCC | T2 | UEM | 2018-06-28 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1605 | Solicito cambio urgente de ampolleta para microscopio | 2018-06-28 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REEMPLAZO DE AMPOLLETA 6V 30W, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-10 | 4074 | 2.0 | 8148 | AMPOLLETA 6V 30W | 1 | 12000 | 12000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CONSTANZA TOLOSA | 17161252-7 | 2018-07-10 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-07-10 | 12 | 2018-07-10
1606 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020506 | 10-40408 | 2018-07-04 | 9228 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-04 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1606 | Evaluar batería y cable de monitor desfibrilador de carro de paro. | 2018-07-04 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REEMPLAZO DE BATERIA AGOTADA, UNA VEZ CAMBIADA SE REALIZAN PRUEBAS DE DESCARGA Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE UTILIZA ANALIZADOR DE MONITOR DESFIBRILADOR IMPULSE 6000DP | 2018-07-10 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 6015161-k | 2018-07-10 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-10 | 6 | 2018-07-10
1607 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | MEDILAND | C600 | 063200905V0 | 10-40282 | 2018-07-04 | 10990 | MCC | T2 | UEM | 2018-07-04 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1607 | Reparar control remoto. | 2018-07-04 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REMPLAZA CONECTOR DE CONTROL REMOTO DE CHASIS, REPARACIÓN DE CONTROL REMOTO, AJUSTE DE CONTROL MANUAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO |  | NO | NO | SI | NO | SI |  | 2018-07-25 | 4074 | 8.0 | 32592 | VARISTOR | 1 | 2000 | 2000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-07-25 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-25 | 21 | 2018-07-25
1608 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260016-01 | 10-39733 | 2018-06-21 | 11804 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-21 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1908 | Mantención preventiva. | 2018-06-21 | MANTENCION PREVENTIVA | Equipo sometido a mantención preventiva según protocolo. Incluye análisis de seguridad eléctrica. Equipo operativo. | NO | SI | SI | NO | NO | NO | Se entregan todos los accesorios. | 2018-06-21 | 3300 | 3.0 | 9900 | Alcohol isopropilico |  |  | 0 | Limpia contacto |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-06-21 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 0 | 2018-06-21
1609 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM-9000 EXPRESS | BX6B-4783ILO | 10-44300 | 2018-06-25 | 11813 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-25 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1914 | Mantención preventiva. | 2018-06-25 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protocolo ECRI. Equipo sin baterías, uso conectado a red eléctrica. Equipo operativo. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-06-25 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-06-25 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0 | 2018-06-25
1610 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM- 8000 EXPRESS | AA62C0115IPR | 10-44239 | 2018-06-26 | 11815 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-26 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1916 | Mantención preventiva. | 2018-06-26 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva, según protocolo ECRI. Baterías agotadas, por lo cual se recomienda su uso conectado a la red eléctrica. Operativo. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-06-27 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-27 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 1 | 2018-06-27
1612 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM-9000 EXPRESS | BX-77101213 | 10-44299 | 2018-06-26 | 11814 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-26 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1915 | Mantención preventiva. | 2018-06-26 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protocolo ECRI. Baterías agotadas, se debe usar conectado a red elect. Operativo. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-06-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO |  | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0 | 2018-06-26
1614 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS | ARUL-0013 | 10-32883 | 2018-07-05 | 3373 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-05 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1613 | Reparar fuga flujometro auxiliar de oxigeno. | 2018-07-05 | [7 empty] | NO | Finalizada en base al termino de OT 12025 con fecha 14-09. | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-05 |  |  | JULIO | JULIO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 0 | 2018-07-05
1615 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | ECOGRAFO PORTATIL | TERASON | T3000CV | B2866 | 10-38203 | 2018-07-04 | 10560 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-04 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1615 | Abrir la bandeja de controles envía error. | 2018-07-04 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN COMPLETA DE COMPUTADOR Y MODULO, REVISIÓN Y RESTAURACIÓN DE SOFTWARE, ESCANEO DEL SISTEMA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA | 2018-07-31 | 4074 | 12.0 | 48888 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2018-07-31 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-31 | 27 | 2018-07-31
1616 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | CUFOMETRO | VBM | TRACOE | 1624269 | SN | 2018-07-05 | 11550 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-05 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1616 | No funciona. | 2018-07-05 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, DESCALIBRADO, CON CARCASA ROTA, SE REALIZA REPARACIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | INSTRUMENTO AFECTADO POR CAIDA | 2018-07-05 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-07-05 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 0 | 2018-07-05
1617 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED |  | 10-44761 | 2018-07-05 | 12216 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-05 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1617 | Gomas sueltas en cupula de incubadora, se juntan hongos. Riesgo para pacientes. | 2018-07-05 | MANTENCION CORRECTIVA | se desarma cúpula para limpieza por hongos luego se arma |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-05 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-07-05 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 0 | 2018-07-05
1618 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | VN 500 | ASKL-0114 | SN | 2018-07-05 | 12215 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-05 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1618 | Evaluacion, no marca PEEP. | 2018-07-05 | MANTENCION CORRECTIVA | se prueba con circuito completo y pulmon de prueba equipo funcion bien y responde a los valores solicitados ... |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-05 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-07-05 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 0 | 2018-07-05
1619 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | GE | M1024251 | 14C80593 | SN | 2018-06-20 | 5737 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-05 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1619 | Solicito reparación. | 2018-07-05 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisa sonda esofaguica de temperatura vía medición de impedancia esta dentro de valores se intenta probar en servicio pero no es posible por estar el equipo en uso si vuelve a fallar se debe dar de baja y reponer |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-06 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-07-06 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 1 | 2018-07-06
1620 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | MULTISITIO | SN | SN | 2018-06-27 | 12204 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-05 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1620 | Evaluación. | 2018-07-05 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | se da de baja insumo medico | [5 empty] | NO |  | 2018-07-06 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-07-06 | SI | 221/18 | JUNIO | JULIO | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 1 | 2018-07-06
1621 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP PRO 100 | 032MO179003 | 10-31764 | 2018-06-15 | 10538 | MCC | T2 | UEM | 2018-07-05 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1621 | Mango roto. | 2018-07-05 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE MONITOR QUEBRADO POR CAÍDA FABRICACIÓN DE PIEZA | NO |  |  | NO | NO | SI |  | 2018-08-17 | 4074 | 9.0 | 36666 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-08-17 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-07-05 | 2018-08-17 | 43 | 2018-08-17
1622 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | SN | SN | 2018-07-05 | 10074 | MCC | T4 | STE | 2018-07-05 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1622 | Reparar. | 2018-07-05 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADOS ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº14/2018 | [5 empty] | NO |  | 2018-08-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-21 |  |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-08-21 | 47 | 2018-08-21
1623 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941629 | 10-37013 | 2018-06-27 | 10028 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-06 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1623 | Falla 0,24. | 2018-07-06 | MANTENCION CORRECTIVA | TESTEO GENERAL DE TODOS LOS PARÁMETROS A DIFERENTES VOLÚMENES DE INFUSIÓN. BOMBA RESPONDE SIN PROBLEMAS, CARGA DE BATERÍA NORMAL BOMBA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-10 | 3300 | 4.0 | 13200 | ALCOHOL ISOPROPILICO | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-07-10 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 4 | 2018-07-10
1624 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69054 | 10-40692 | 2018-06-27 | 11014 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-06 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1624 | No funciona constantemente. | 2018-07-06 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA CON PROBLEMAS MECÁNICOS, PIEZAS DE CABEZAL SUELTA. DESARME COMPLETO DE ESTA PARA AJUSTAR MECANISMO, REPARACIÓN POR FALLA REITERADA ALARMA DE SENSOR ÓPTICO. TESTEO DE FUNCIONES. BOMBA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-10 | 3300 | 8.0 | 26400 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 1 | 1000 | 1000 | ALCOHOL ISOPROPILICO | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 13982897-6 | 2018-07-10 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 4 | 2018-07-10
1625 | TRABAJO TERMINADO |  | LACTARIO | EXTRACTOR LECHE | SPECTRA | SPECTRA 3 | HH290046 | SN | 2018-07-05 | 10304 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1625 | Extractor absorbe por silicona y ejerce poca fuerza de succión. | 2018-07-06 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza limpieza de válvulas, bomba y mangueras internas. Mediciones de presión y pruebas de funcionamiento. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-12 | 1865 | 5.0 | 9325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894776-K | 2018-07-12 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-12 | 6 | 2018-07-12
1626 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM-9000 EXPRESS | bx6b-4780ILO | SN | 2018-07-06 | 8884 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-06 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1626 | Ekg del equipo no marca. | 2018-07-06 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA EQUIPO CON CABLE DE ECG NUEVO (EQUIPO NO TRAE CABLE) NO SE ENCUENTRAN FALLAS | [5 empty] | NO |  | 2018-07-09 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA GONZALEZ | 15065350-9 | 2018-07-09 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 3 | 2018-07-09
1627 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | CRITIKON | ADULTO GRANDE 1 VIA | SN | SN | 2018-07-06 | 8885 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-06 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1627 | Reparación. | 2018-07-06 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | MANGO SE FUGA LEVEMENTE BAJO EL MAXIMO SE DA DE BAJA CON REPOSICION | [5 empty] | NO |  | 2018-07-09 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-07-09 | SI | 222/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 3 | 2018-07-09
1628 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 | 7 | 10-39443 | 2018-07-06 | 14657 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-06 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1628 | Cama bloqueada. | 2018-07-06 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA CONTROL REMOTO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SE DEBE RECONSTRUIR CARCASA Y RESOLDAR PCB DE CONTROL | 2018-07-11 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-11 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-11 | 5 | 2018-07-11
1629 | TRABAJO TERMINADO |  | FARMACIA | EQUIPO DE DOSIS UNITARIA | GRIFOLS | BLISPACK-1 | 906057-1 | 10-41836 | 2018-07-06 | 9662 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-06 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3212 | Presenta ruido molesto al envasar. | 2018-07-06 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo emite ruido al realizar el envasado, se detecta ruido en sector de corte de envasado. Se apretó y lubrico mecanismos. Se realizo pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-06 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA CABELLO | 8761452-2 | 2018-07-06 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 0 | 2018-07-06
1630 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | CAPNOGRAFO | DRAGER | OXI PLUS | ARXM-0149 | SN | 2018-06-01 | 10157 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-06 | OSVALDO JARA | 17089850-8 | NO | 1630 | sd. | 2018-07-06 | OTROS | Equipo probado por STE en terreno, no encontrando errores en su funcionamiento. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-09 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-07-09 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 3 | 2018-07-09
1631 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ECOTOMOGRAFO MULTIPROPOSITO | PHILLIPS | HD7XE | CI51100398 | 10-37301 | 2017-11-07 | 5066 | MCC | T3 | UEM | 2017-11-07 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1183 | Se encuentra descalibrado. | 2017-11-07 | OTROS | se realiza reparación y pruebas de servicio | [5 empty] | NO |  | 2018-06-29 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-06-29 | SI |  | 2017 | JUNIO | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2018-06-29 | 234 | 2018-06-29
1632 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689261 | 10-33652 | 2018-07-05 | 14653 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3213 | Recorrido émbolo esta malo y no deja ver total infundido. | 2018-07-09 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo sufrió golpe o caída, trabando mecánicamente el recorrido del embolo. Se ensamblo completamente, se hacen pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-07-09 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | ILEGIBLE | 2018-07-09 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 0 | 2018-07-09
1633 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19741619 | 10-34568 | 2018-07-05 | 14654 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3214 | Abrazadera no baja. | 2018-07-09 | MANTENCION CORRECTIVA | Se reparo mecanismo. se hacen pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-07-09 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818605-7 | 2018-07-09 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 0 | 2018-07-09
1634 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | KA WE | 0 | 12 | SN | 2018-07-09 | 10306 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1634 | No enciende. | 2018-07-09 | MANTENCION CORRECTIVA | Se instala ampolleta. Hoja operativa. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-10 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894776-K | 2018-07-10 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-10
1635 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | PEDIATRIA | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO DELGADO | SN | SN | 2018-06-19 | 24150 | MCC | T3 | UEM | 2018-06-19 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1635 | No marca el valor. | 2018-06-19 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos. Se da de baja | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-10 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MABEL CARVAJAL | 13829576-1 | 2018-07-10 | SI | 233/18 | JUNIO | JULIO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-07-10 | 21 | 2018-07-10
1636 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UEA | ACCESORIOS | ZOLL | 2027263-001 | SN | SN | 2018-07-04 | 10073 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1636 | No marca saturometria. | 2018-07-09 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-10 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-07-10 | SI | 232/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-10
1637 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | MULTISITIO | SN | SN | 2018-07-06 | 14655 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1637 | No censa. | 2018-07-09 | OTROS | Insumo sin cortes internos. Nivel de señales optimos. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-10 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-10
1638 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119821 | 10-44728 | 2018-07-09 | 11018 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1638 | Conector diamond roto. | 2018-07-09 | MANTENCION CORRECTIVA | CONECTOR CON FUGA SE REAPRIETA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-09 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | XIMENA TOLEDO | 8694785-4 | 2018-07-09 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 0 | 2018-07-09
1639 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | MAQUET | SERVO-I | 81337 | 10-42901 | 2018-07-09 | 11017 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1639 | Diamond 02 roto. | 2018-07-09 | MANTENCION CORRECTIVA | CONECTOR DIAMOND DE O2 DETERIORADO SE REEMPLAZA | [5 empty] | NO |  | 2018-07-09 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | XIMENA TOLEDO | 8694785-4 | 2018-07-09 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 0 | 2018-07-09
1640 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | MULTISITIO | SN | SN | 2018-07-06 | 14656 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1640 | No censa. | 2018-07-09 | OTROS | Insumo sin cortes internos. Nivel de señales optimos. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-10 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-10
1641 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | CIRUGIA | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO DELGADO | SN | SN | 2018-07-04 | 8882 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1641 | Solicito arreglo. | 2018-07-09 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz con cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-10 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-07-10 | SI | 231/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-10
1642 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-06-29 | 10032 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-29 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1642 | Malo, revisar. | 2018-06-29 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-10 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-10 | SI | 230/18 | JUNIO | JULIO | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-10 | 11 | 2018-07-10
1643 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UAPQ | ACCESORIOS | BBRAUN | 5203414 | SN | SN | 2018-06-26 | 10970 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1643 | Malo el conector. | 2018-07-09 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-10 |  | 229/18 |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-10
1644 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UEA | ACCESORIOS | MASIMO | LN-10-GE | SN | SN | 2018-06-20 | 10064 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1644 | Cable cortado. | 2018-07-09 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz con cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-09 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-07-09 | SI | 228/18 | JUNIO | JULIO | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 0 | 2018-07-09
1645 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-07-09 | 10034 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1645 | Malo debido a suciedad que no es posible retirar. | 2018-07-09 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Insumo con heces. Imposible intervenir. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-07-09 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-09 | SI | 226/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 0 | 2018-07-09
1646 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MEDIPLEX | 0 | SN | SN | 2018-07-03 | 10302 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1646 | Ampolleta rota. | 2018-07-09 | MANTENCION CORRECTIVA | Se instala ampolleta. Hoja operativa. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | Ampolleta original rota. | 2018-07-09 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894776-K | 2018-07-09 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 0 | 2018-07-09
1647 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UEA | ACCESORIOS | EDAN | 3 DERIVADAS | SN | SN | 2018-07-04 | 10072 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-04 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1647 | Cable EKG defectuoso. | 2018-07-04 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja, | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-09 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-07-09 | SI | 225/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-09 | 5 | 2018-07-09
1648 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | 5 DERIVADAS | SN | SN | 2018-07-04 | 10039 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1648 | Dañado. | 2018-07-09 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cable dañado, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-09 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-09 | SI | 224/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 0 | 2018-07-09
1649 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | EQUIP | MILL 00 | SN | SN | 2018-07-06 | 12219 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1649 | Solicito evaluar. | 2018-07-09 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se detecta quiebre entre la hoja y el soquete, lo que produce esquirlas, haciendolo un peligro para pacientes. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-09 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  | 223/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 0 | 2018-07-09
1650 | TRABAJO TERMINADO |  | SAMU | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020428 | 10-40027 | 2018-07-09 | 13805 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3215 | Interferencia en la pantalla. | 2018-07-09 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo se detecta ruido en señal debido a conector de grid de pala (Interno) suelto. Se apretó y chequeó funcionando normalmente. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-09 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-09 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 0 | 2018-07-09
1651 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | SN | SN | 2018-07-09 | 10078 | MCC | T4 | STE | 2018-07-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1651 | Solicito reparación. | 2018-07-09 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADOS ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº14/2018 | [5 empty] | NO |  | 2018-08-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-21 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-08-21 | 43 | 2018-08-21
1652 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | SN | SN | 2018-07-09 | 10079 | MCC | T4 | STE | 2018-07-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 15097265-5 | NO | 1652 | Reparar. | 2018-07-09 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADOS ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº14/2018 | [5 empty] | NO |  | 2018-08-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-21 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-08-21 | 43 | 2018-08-21
1653 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | EDAN | MULTISITIO | 2014082079 | SN | 2018-07-09 | 11435 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1653 | No da curva. | 2018-07-09 | OTROS | No se detectan cortes internos. Valores de señal óptimos. Sensor operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-07-10 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-10
1654 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | EDAN | MULTISITIO | SN | SN | 2018-07-09 | 11434 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1654 | No da curva. | 2018-07-09 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-10 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-07-10 | SI | 235/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-10
1655 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | EDAN | NA | SN | SN | 2018-07-09 | 11433 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1655 | No da curva. | 2018-07-09 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-07-10 | SI | 234/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-10
1656 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | CAE | MICROSCOPIO OTORRINO |  | M-90 |  | 10-21599 | 2018-07-09 | 10254 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1656 | Brazo no queda fijo. | 2018-07-09 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1657 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | OTOSCOPIO | WELCH ALLYN | 13010 | SN | 10-33408 | 2018-07-09 | 14705 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3216 | Encendido intermitente. | 2018-07-09 | MANTENCION CORRECTIVA | Conección a pilas con sulfato que impide una nueva conexión a energía. Se pulió. Se hacen pruebas de funcionamiento. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-10 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-07-10 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-10
1658 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | VN 500 | ASKL-0114 | SN | 2018-07-09 | 12221 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-09 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1658 | Solicito evaluación. | 2018-07-09 | GESTION DE GARANTIAS EQUIPOS NUEVOS | concurre especialista en ventilación mecánica de drager |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-10 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-07-10 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-10
1659 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL |  | NA |  |  | 2018-07-09 | 8184 | MCC | T2 | UEM | 2018-07-09 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1659 | Eyector tapado. Equipo fisurados. | 2018-07-09 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO GENERAL ,LIMPIEZA TRAMPA DE SÓLIDOS, EYECTOR FUNCIONANDO NORMALMENTE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-10 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-08-10 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-08-10 | 32 | 2018-08-10
1660 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU03070230 | 10-32435 | 2018-07-10 | 14658 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-10 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3217 | No pasa prueba de fuga. | 2018-07-10 | MANTENCION CORRECTIVA | Ventilador no pasa prueba de fuga. Se detectó fuga de aire en conector de entrada a ventilador, conector suelto. Se hacen pruebas de ventilación. Equipo operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-10 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-07-10 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 0 | 2018-07-10
1661 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250008-01 | 10-39720 | 2018-07-10 | 8886 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-10 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3218 | Arreglar toma presión. | 2018-07-10 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo no toma PANI. Se chequea detectando problema en valvula y motor de PANI. Se chequea calibración y funcionamiento. Equipo operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-11 | 4074 | 7.0 | 28518 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA GONZALEZ | 15065350-9 | 2018-07-11 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 1 | 2018-07-11
1662 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | 5 DERIVADAS | SN | SN | 2018-07-10 | 10570 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-10 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3219 | Reparación. | 2018-07-10 | MANTENCION CORRECTIVA | Se chequea cable ECG de 5 derivadas. No prosenta fallas. Operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-11 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2018-07-11 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 1 | 2018-07-11
1663 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ELECTROCARDIOGRAFO | SCHILLER | AT 101 | 8024250 | 10-40679 | 2018-07-10 | 14660 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-10 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1663 | Cable EKG no sensa. | 2018-07-10 | MANTENCION CORRECTIVA | CABLE ECG EN MAL ESTADO SE DA DE BAJA CON REPOSICION |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-11 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-07-11 | SI | 236/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 1 | 2018-07-11
1665 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941682 | 10-36993 | 2018-07-09 | 14704 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-10 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1665 | Error sensor de fuerza. | 2018-07-10 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA MANIFIESTA PROBLEMA CON SENSOR DE EMBOLO. REEMPLAZADO KIT CHARIOT INJECTOMAT. TESTEO DE PARÁMETROS, SETEO DE NUEVA FECHA DE MANTENIMIENTO, CARGA DE BATERÍA COMPLETA. BOMBA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-11 | 3300 | 4.0 | 13200 | KIT CHARIOT INJECTOMAT | 1 | 114700 | 114700 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-07-11 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 1 | 2018-07-11
1666 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 22984193 | 10-44906 | 2018-07-09 | 11019 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-10 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1666 | No infunde. | 2018-07-10 | MANTENCION CORRECTIVA | ALARMA CIRCUITO DE CARGA, REEMPLAZO DE BATERÍA ,TESTEO GENERAL A DIFERENTES VOLÚMENES. BOMBA FUNCIONANDO NORMALMENTE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-11 | 3300 | 4.0 | 13200 | BATERIA FRESENIUS | 1 | 17000 | 17000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-07-11 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 1 | 2018-07-11
1667 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 |  | 10-37340 | 2018-07-11 | 14710 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-11 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1667 | Falla FiO2 | 2018-07-11 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisa con circuito proporcionado por UPC encontrándose equipo en perfectas condiciones se prueba FIO2 en 30, 40, 50, 60, 80, 100 dando valores de +-1 lo que se considera dentro del rango de error admisible. se probo con circuito nuevo por lo que el error se pudo deber al circuito descartado. | [5 empty] | NO |  | 2018-07-11 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-11 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 0 | 2018-07-11
1668 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | Z151057 | 10-33401 | 2018-07-10 | 14659 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-11 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1668 | Se desarma y no logra cargar. | 2018-07-11 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO QUEBRADO EN LA PARTE INFERIOR SE REPARA |  | NO | NO |  |  | NO | EQUIPO SE CAYO EN ALGUNA OPORTUNIDAD POR LO QUE SE QUEBRÓ EN LA BASE. | 2018-07-12 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-12 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 1 | 2018-07-12
1669 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260001-01 | 10-39704 | 2018-07-12 | 11436 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-12 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3220 | Presenta una lectura erronea de sensor de saturometría y frecuencia cardiaca. | 2018-07-12 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo mide SPO2 solo con un sensor. Se reparó y reconfiguró equipo. Se limpia internamente. Se chequea PANI sin problemas. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-12 | 4074 | 4.5 | 18333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA GARCA | 17995307-2 | 2018-07-12 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 0 | 2018-07-12
1670 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472526SA | 10-41923 | 2018-07-12 | 8890 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-12 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1670 | Insufla manguito 3 veces y no logra tomar presión. | 2018-07-12 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SE DA DE BAJA MANGOCON REPOSICION ACTA 185/2018 | SI | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-13 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALENTINA PEREIRA | 18202033-8 | 2018-07-13 | SI | 237/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 1 | 2018-07-13
1671 | TRABAJO TERMINADO | AGUJA DE VERES INFANTIL | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | 305-120 | HGF12360-11 | SN | 2018-07-11 | 12907 | MCC | T4 | STE | 2018-07-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1671 | Quebrado. | 2018-07-12 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO, ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº13 /2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO, ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº13 /2018 | 2018-08-30 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-30 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-08-30 | 49 | 2018-08-30
1672 | TRABAJO TERMINADO | AGUJA DE VERES | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 20120 JK |  | HGF025 | 2018-07-11 | 12908 | MCC | T4 | STE | 2018-07-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1672 | Quebrada. | 2018-07-12 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-09-04 | 54 | 2018-09-04
1673 | TRABAJO TERMINADO | PINZA DE AGARRE | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | RU 7894-01 | SN | SN | 2018-07-11 | 12909 | MCC | T4 | STE | 2018-07-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1673 | No cierra. | 2018-07-12 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-09-04 | 54 | 2018-09-04
1674 | TRABAJO TERMINADO | RETRACTOR | UAPQ | INSTRUMENTAL | GEISTER | 29-0320 | 107 | HGF04101 | 2018-07-12 | 12911 | MCC | T4 | STE | 2018-07-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1674 | Retractor abdominal. | 2018-07-12 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO, ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº13/2018 | [5 empty] | NO |  | 2018-08-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-21 |  |  |  |  | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-08-21 | 40 | 2018-08-21
1675 | TRABAJO TERMINADO | PINZA KELLY RECTA | UAPQ | INSTRUMENTAL | TUT INSTRUMENTS | 03.1030.14 | SN | SN | 2018-07-12 | 12912 | MCC | T4 | STE | 2018-07-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1675 | Rota. | 2018-07-12 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-09-04 | 54 | 2018-09-04
1676 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA INFANTIL (SQP) | OXIMETRO DE PULSO | EDAN INSTRUMENTS | H100B | 316012-M12201390023 | 10-39896 | 2018-06-25 | 4969 | MCC | T2 | UEM | 2018-06-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1676 | No carga. | 2018-06-25 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE CAMBIA TARJETA DE CIRCUITO DE UNIDAD DE CARGA, SE REEMPLAZA SENSOR DE OXIMETRIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIA | SI | NO | NO | NO | NO | NO | FALLA POR CORROSION | 2018-07-13 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PINO | 17480265-3 | 2018-07-13 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-07-13 | 18 | 2018-07-13
1677 | TRABAJO TERMINADO | TRONCAL | UAPQ | ACCESORIOS | DRAGER | NA | SN | SN | 2018-07-12 | 12910 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-12 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1677 | Evaluar. | 2018-07-12 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, DERIVADAS EN BUEN ESTADO, SE REEMPLAZA TRONCAL. | SI | NO | NO | SI | NO | NO | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN UAPQ | 2018-07-17 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-07-17 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-17 | 5 | 2018-07-17
1678 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | TORRE LAPAROSCOPICA | STORZ | NA | SN | SN | 2018-07-12 | 12914 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-12 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1678 | Torre con cable quemado. | 2018-07-12 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA CABLE AFECTADO POR CORTO CIRCUITO, PROTECTOR DE CABLE REARMADO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | POSIBLEMENTE EL CABLE ESTABA ENCHUFADO AL MOVER TORRE | 2018-07-17 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-07-17 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-17 | 5 | 2018-07-17
1679 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICA | MEDILAND | P-2000 | SN | SN | 2018-07-12 | 12913 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-12 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1679 | Evaluación y reparación. | 2018-07-12 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA CONECTOR DE CHASIS DE MESA SUELTO, SE REVISA CONTROL REMOTO, AJUSTES MECÁNICOS Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-17 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-07-17 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-17 | 5 | 2018-07-17
1680 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UAPQ | ACCESORIOS | DRAGER | 33 68 433 | SN | SN | 2018-07-09 | 12902 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-13 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1680 | Revisar y reparar. | 2018-07-13 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, REPUESTO POR SENSOR COMPLETO POR URGENCIA | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-07-17 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-07-17 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 4 | 2018-07-17
1681 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | 3081 | 10-35129 | 2018-07-13 | 14662 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-13 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1681 | Se bloquea durante la terapia. | 2018-07-13 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión completa de equipo sin encontrar falla en parámetros u calibraciones. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Término en base a finalización de OT 16059 con fecha 27-08-2018. oj. | 2018-07-27 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-27 |  |  | JULIO | JULIO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-27 | 14 | 2018-07-27
1682 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | UNIDAD DE HIPER HIPOTERMIA | CINCINATTI SUB ZERO | BLANKETROL III | 244-3-03841 |  | 2018-07-12 | 14713 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-12 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3221 | Alarma mantención preventiva. | 2018-07-12 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo marca "MP" Mantención preventiva. Se chequeo funcionamiento completo y se borro el pedido de servicio. Equipo operativo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-13 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-07-13 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 1 | 2018-07-13
1683 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | HUNTLEIGH | ENTERPRICE 8000 | PO11097 | SN | 2018-07-13 | 14663 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-13 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1683 | Barandas malas | 2018-07-13 | MANTENCION CORRECTIVA | DESARME COMPLETO DE LA BARANDA PARA TENER ACCESO AL SISTEMA MECÁNICO DE ESTA, SE RETIRA PIEZA QUEBRADA, HAY DOS PIEZAS IGUALES DE ENCLAVAMIENTO PUEDE FUNCIONAR CON UNO DE ELLOS.REARMADO COMPLETO LUBRICACIÓN. CAMA OPERATIVA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-13 | 3300 | 4.0 | 13200 | WD-40 | 1 | 2500 | 2500 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-07-13 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 0 | 2018-07-13
1684 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHK 51237 | 10-33098 | 2018-07-12 | 12222 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-12 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1684 | Sonido de motor. | 2018-07-12 | MANTENCION CORRECTIVA | SE AJUSTA MOTOR ESTABA MAL ARMADO LUEGO DE LIMPIEZA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-13 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-07-13 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 1 | 2018-07-13
1685 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69499 | 10-39499 | 2018-07-13 | 12224 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-13 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1685 | No carga batería. | 2018-07-13 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE BOMBA POR NO CARGA DE BATERÍA,REPARACIÓN FUENTE, CAMBIO CABLE DE ALIMENTACIÓN. BOMBA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-13 | 3300 | 4.0 | 13200 | AMARRA PLASTICA | 1 | 300 | 300 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-07-13 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 0 | 2018-07-13
1686 | TRABAJO TERMINADO | TOCO TRANSDUCTOR | UEGO | OTRO | COROMETRICS | NAUTILUS | SN | SN | 2018-07-13 | 3380 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-13 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1686 | Instalar soporte de banda. | 2018-07-13 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. se instala soporte de banda | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-07-13 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | RENATO LATORRE | 6911660-4 | 2018-07-13 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 0 | 2018-07-13
1687 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC PEDIATRICA | MONITOR ECG MULTIPARAMETROS | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484737WA | SN | 2018-05-19 | 11731 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1885 | Mantención preventiva. | 2018-05-19 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-05-19 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-05-19 | SI |  | MAYO | JULIO | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 0 | 2018-05-19
1688 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | B20 | SGF14385762WA | 10-42103 | 2018-05-19 | 11730 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1884 | Mantención preventiva. | 2018-05-19 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. Mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-05-19 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-05-19 | SI |  | MAYO | JULIO | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 0 | 2018-05-19
1689 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DRAGER | INFINITY DELTA XL | 6000428372 | 10-36585 | 2018-05-19 | 11735 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1872 | Mantención preventiva. | 2018-05-19 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-05-19 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-05-19 | SI |  | MAYO | JULIO | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 0 | 2018-05-19
1690 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | Dr | DELTA | 6002783465 | 10-39869 | 2018-05-04 | 11720 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-04 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1986 | Mantención preventiva. | 2018-05-04 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-05-04 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-05-04 | SI |  | MAYO | JULIO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 0 | 2018-05-04
1691 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DRAGER | INFINITY VISTA | 6000507581 | 10-36583 | 2018-05-19 | 11733 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1886 | Mantención preventiva. | 2018-05-19 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. Mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-05-19 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-05-19 | SI |  | MAYO | JULIO | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 0 | 2018-05-19
1692 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DRAGER | INFINITY DELTA XL | 6000455084 | 10-36581 | 2018-05-19 | 11734 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1888 | Mantención preventiva. | 2018-05-19 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. Mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-05-19 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-05-19 | SI |  | MAYO | JULIO | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 0 | 2018-05-19
1693 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DRAGER | INFINITY DELTA XL | 6001654580 | 10-36615 | 2018-05-19 | 11732 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1887 | Mantención preventiva. | 2018-05-19 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. Mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-05-19 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-05-19 | SI |  | MAYO | JULIO | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 0 | 2018-05-19
1694 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS | ARUL-0013 | 10-32883 | 2018-06-28 | 11818 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-28 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1919 | Mantención preventiva. | 2018-06-28 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-28 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-06-28 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 0 | 2018-06-28
1695 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASCN-0050 | 10-39870 | 2018-06-26 | 11828 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1928 | Mantención preventiva. | 2018-06-26 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-26 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0 | 2018-06-26
1696 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASCF-0247 | 10-44610 | 2018-06-25 | 11826 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-25 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1926 | Mantención preventiva. | 2018-06-25 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-06-25 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-06-25 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0 | 2018-06-25
1697 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS PLUS | ASBF-0269 | 10-37420 | 2018-06-28 | 11822 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-28 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1923 | Mantención preventiva. | 2018-06-28 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-28 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-06-28 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 0 | 2018-06-28
1698 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS | ARXN-0140 | 10-33724 | 2018-06-25 | 11824 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-25 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1925 | Mantención preventiva. | 2018-06-25 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-25 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-06-25 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0 | 2018-06-25
1699 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASFD-0084 | SN | 2018-06-28 | 11820 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-28 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1921 | Mantención preventiva. | 2018-06-28 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-06-28 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-06-28 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 0 | 2018-06-28
1700 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS | ARXN-0151 | 10-33723 | 2018-06-26 | 11825 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1935 | Mantención preventiva. | 2018-06-26 | MANTENCION PREVENTIVA | Contraparte técnica. | NO | SI | SI | NO |  | NO |  | 2018-06-26 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0 | 2018-06-26
1701 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASCM-0280 | 10-38706 | 2018-06-26 | 11827 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1927 | Mantención preventiva. | 2018-06-26 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-26 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0 | 2018-06-26
1702 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ARSN-0067 | 10-31799 | 2018-06-26 | 11823 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1924 | Mantención preventiva. | 2018-06-26 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técncia. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-26 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0 | 2018-06-26
1703 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ASBK-0018 | SN | 2018-06-27 | 11821 | MCC | T1 | UEM | 2018-06-27 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1922 | Mantención preventiva. | 2018-06-27 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-27 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-06-27 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 0 | 2018-06-27
1704 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MEC | MAQUET | SERVO-I | 81338 | 10-42900 | 2018-03-06 | 2662 | MPP | T1 | UEM | 2018-03-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1724 | Mantención preventiva. | 2018-03-06 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo. Se realiza contraparte técnica de mantención realizada por Andover. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-03-06 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA ALBERTINI | 13441490-1 | 2018-03-06 | SI |  | MARZO | JULIO | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 0 | 2018-03-06
1705 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM-9000 EXPRESS | BX6B-4780ILO | 10-44237 | 2018-06-18 | 11837 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-18 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1936 | Mantención preventiva. | 2018-06-18 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-06-18 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA GONZALEZ B | 15065350-9 | 2018-06-18 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 0 | 2018-06-18
1706 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETRO DE ALTA COMPLEJIDAD | PHILIPS | INTELLIVUE MX700 | DE12512900 | SN | 2018-02-21 | 2665 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1726 | Mantención prevenvita. | 2018-02-21 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo. Se realiza contraparte técnica de mantención preventiva efectuada por empresa representante. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-02-21 | 1865 | 2.5 | 4663 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 155573600-7 | 2018-02-21 | SI |  | FEBRERO | JULIO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 0 | 2018-02-21
1707 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR DE TRANSPORTE | DRAGER | OXYLOG 3000 | ASBH-0007 | 10-37328 | 2018-07-02 | 11819 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-27 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1920 | Mantención preventiva. | 2018-06-27 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-06-27 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 15784937-4 | 2018-06-27 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 0 | 2018-06-27
1708 | TRABAJO TERMINADO |  | SAMU | VENTILADOR DE TRANSPORTE | DRAGER | OXYLOG 2000 | SRWN-0037 | 10-36269 | 2018-06-26 | 11830 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1930 | Mantención preventiva. | 2018-06-26 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-26 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALFONSO ESPINOZA | 10306674-3 | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0 | 2018-06-26
1709 | TRABAJO TERMINADO |  | SAMU | VENTILADOR DE TRANSPORTE | DRAGER | OXYLOG 2000 | SRYN-0026 | 10-35304 | 2018-06-26 | 11831 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1931 | Mantención preventiva. | 2018-06-26 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-26 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALFONSO ESPINOZA | 10306674-3 | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0 | 2018-06-26
1710 | TRABAJO TERMINADO |  | SAMU | VENTILADOR DE TRANSPORTE | DRAGER | OXYLOG 2000 | SRWN-0031 | 10-36270 | 2018-06-26 | 11829 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1929 | Mantención preventiva. | 2018-06-26 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-06-26 | 4074 | 3.5 | 14259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALFONSO ESPINOZA | 10306674-3 | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0 | 2018-06-26
1711 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260006-01 | 10-39732 | 2018-07-04 | 11836 | MPP | T1 | UEM | 2018-07-04 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3211 | Mantención preventiva. | 2018-07-04 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva según protocolo ECRI. Equipo operativo. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-07-04 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-07-04 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 0 | 2018-07-04
1712 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472524SA | 10-41758 | 2018-04-16 | 11729 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-16 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1883 | Mantención preventiva. | 2018-04-16 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. Mantención preventiva. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-16 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GEORGINA AGUILAR | ILEGIBLE | 2018-04-16 | SI |  | ABRIL | JULIO | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 0 | 2018-04-16
1713 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472522SA | 10-41759 | 2018-04-13 | 11728 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-13 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1882 | Mantención preventiva. | 2018-04-13 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. Mantención preventiva. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-04-13 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GEORGINA AGUILAR | 9224185-5 | 2018-04-13 | SI |  | ABRIL | JULIO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 0 | 2018-04-13
1714 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119821 | SN | 2018-07-13 | 11020 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-13 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1714 | Conector diamond roto. | 2018-07-13 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REEMPLAZA CONECTOR DIAMOND DE OXIGENO DAÑADO, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | CONECTOR VENCIDO | 2018-07-17 | 4074 | 4.0 | 16296 | CONECTOR DIAMOND OXIGENO | 1 | 40000 | 40000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-07-17 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 4 | 2018-07-17
1715 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | LARINGOSCOPIO | HERENZ | HH0003213-01 | SN | 10-41900 | 2018-07-13 | 15222 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-13 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1715 | Conexión ampolleta. | 2018-07-13 | MANTENCION CORRECTIVA | se instala ampolleta equipo operativo se prueban todas las cabezas | [5 empty] | NO |  | 2018-07-17 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-07-17 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 4 | 2018-07-17
1716 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO CON CAPNOGRAFIA | TECME | GRAPHNET ADVANCE | 111210311081A1V | 10-44768 | 2018-07-17 | 14721 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-17 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3222 | No pasa prueba de fuga en el armado. | 2018-07-17 | MANTENCION CORRECTIVA | Ventilador no pasa pruebas de fuga. Se detecta membrana (exalatoria) mal instalada. Se hace pruebas de fuga y se chequea calibración y funcionamiento. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-17 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15774761-8 | 2018-07-17 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 0 | 2018-07-17
1717 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MED CHOICE | MMED 6000DP | 851099019 | 10-36168 | 2018-07-17 | 9192 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-17 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1717 | SD. | 2018-07-17 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | Equipo afectado por reiteradas caidas, conectores internos quebrados y sin posibiilidad de reparacion. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-11-16 | 1865 | 4.5 | 8393 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-11-16 | SI | 61/18 | JULIO | NOVIEMBRE | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-11-16 | 122 | 2018-11-16
1718 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MED CHOICE | MMED 6000DP | 851099182 | 10-36171 | 2018-07-17 | 9193 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-17 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1718 | SD. | 2018-07-17 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | NO OPERATIVO, EQUIPO AFECTADO POR CAÍDA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-15 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-11-15 | SI |  | JULIO | NOVIEMBRE | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-11-15 | 121 | 2018-11-15
1719 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | OXIMETRO DE PULSO | CRITICARE | 504 DX | 207303822 | 10-33711 | 2018-07-13 | 15221 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-17 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1719 | No enciende, con sensor adulto y cable de poder. | 2018-07-17 | MANTENCION CORRECTIVA | se agrega pulsador de encendido y bateria |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-04 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-09-04 | SI |  | JULIO | SEPTIEMBRE | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 2018-09-04 | 49 | 2018-09-04
1720 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE NANEAS PEDIATRICO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | VS-800 | BY-83105185 | 10-44982 | 2018-07-17 | 10264 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-17 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3223 | Presenta problemas de funcionamiento al comprimir boton de encendido y para marcar P/A. Además de arrojar valores erroneos de P/A en niños. | 2018-07-17 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo con botones dañados, se procedió a reemplazar botones malos. Se chequea calibración y se reconfigura parámetros infantiles. Equipo operativo. | SI | NO | NO | NO |  | NO | Batería con vida útil cumplida. | 2018-07-17 | 4074 | 5.0 | 20370 | SWITCH PULSADOR A PCB | 4 | 750 | 3000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PIA BUSTOS |  | 2018-07-17 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 0 | 2018-07-17
1721 | TRABAJO TERMINADO | TOCO TRANSDUCTOR | UEGO | ACCESORIOS | COROMETRICS | NAUTILUS | SN | SN | 2018-07-17 | 3386 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-17 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1721 | Falta tornillo de sujeción a banda elástica. | 2018-07-17 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza nueva sujeción. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-07-24 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALENTINA PAZ TOLEDO | 18299760-2 | 2018-07-24 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-24 | 7 | 2018-07-24
1722 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | SIERRA OSCILANTE | BSN medical | Delta-Cast | SN | SN | 2018-07-17 | 10092 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-17 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1722 | Conector de fuente de poder a equipo cortado. | 2018-07-17 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE RECONSTRUYE CABLE INTERFAZ DE FUENTE DE PODER DE SIERRA OSCILANTE, SE AJUSTA FUENTE DE PODER, REEMPLAZA CABLE AC, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | SI | NO | SI |  | 2018-07-19 | 4074 | 12.0 | 48888 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO |  | 2018-07-19 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 2 | 2018-07-19
1723 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UEA | ACCESORIOS | EDAN | 3 DERIVADAS | SN | SN | 2018-07-17 | 10089 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-17 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1723 | Reparar. | 2018-07-17 | OTROS | Revisión de accesorio. No presenta ruido ni intermitencia en su señal. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-17 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-07-17 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 0 | 2018-07-17
1724 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UEA | ACCESORIOS | EDAN | 5 DERIVADAS | SN | SN | 2018-07-17 | 10090 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-17 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1724 | Reparar. | 2018-07-17 | OTROS | Revisión de accesorio. No presenta ruido ni intermitencia en su señal. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-17 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-07-17 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 0 | 2018-07-17
1725 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL MESA | UAPQ | OTRO | NA | NA | SN | SN | 2018-07-17 | 12922 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-17 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1725 | Brazal roto, se gira. | 2018-07-17 | MANTENCION CORRECTIVA | PIESA DESATORNILLADA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-18 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-07-18 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 1 | 2018-07-18
1726 | TRABAJO TERMINADO | PINZA BIPOLAR | UAPQ | ACCESORIOS | AESCULAP | GK940R | SN | SN | 2018-07-17 | 12920 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-17 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1726 | Descuadrada. | 2018-07-17 | MANTENCION CORRECTIVA | CORRECCIÓN DE PINZA BLOBLADA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-18 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-07-18 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 1 | 2018-07-18
1727 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119821 | SN | 2018-07-17 | 11021 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-17 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1727 | Fallo sensor O2 | 2018-07-17 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REEMPLAZA SENSOR DE OXIGENO, SE REALIZAN CALIBRACIONES, PRUEBAS DE FUGA, Y VENTILACIÓN MECANICA | SI | NO | NO | NO | NO | NO | PRUEBAS DE EQUIPO CON OXIMETRO AMBIENTAL MAXTEC | 2018-07-24 | 4074 | 4.0 | 16296 | CELDA DE O2 | 1 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-07-24 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-24 | 7 | 2018-07-24
1728 | TRABAJO TERMINADO | PANTALLA | UAPQ | TORRE LAPAROSCOPICA | WOLF | KT-E24BFEE | 14E540FC045 | SN | 2017-10-24 | 22897 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-24 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2486 | No funciona pantalla. | 2018-07-24 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | OPERATIVO, SE REALIZA ENVIÓ DE EQUIPO A STE PARA CAMBIO DE PCB PRINCIPAL, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-17 | 4074 | 6.0 | 24444 | PCB PRINCIPAL DE PANTALLA | 1 | 1200000 | 1200000 | CABLE HDMI | 1 | 6300 | 6300 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-07-24 | SI |  | 2017 | JULIO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 0 | 2018-07-24
1729 | TRABAJO TERMINADO | TONSILOTOMO | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP | 0M768R | SN | SN | 2018-07-17 | 12919 | MCC | T4 | STE | 2018-07-18 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1729 | Roto. | 2018-07-18 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | JULIO | SEPTIEMBRE | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-09-21 | 65 | 2018-09-21
1730 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 3.9MM | UAPQ | OPTICA | AESCULAP | PE 508A | B018789 | SN | 2018-07-17 | 12921 | MCC | T4 | STE | 2018-07-18 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1730 | Visión borrosa. Con adaptador. | 2018-07-18 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-08-31 | 4074 | 0.0 | 0 | [10 empty] | 608-9717-SE18 | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-08-31 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-08-31 | 44 | 2018-08-31
1731 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | SN | SN | 2018-07-18 | 10097 | MCC | T4 | STE | 2018-08-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1731 | Hilo rodado de porta aguja. | 2018-07-18 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL EN MAL ESTADO. SE HACE ENTREGA DE INFORME DE BAJA Nº 33/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL EN MAL ESTADO. SE HACE ENTREGA DE INFORME DE BAJA Nº 33/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 33 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-08-17 | 2018-09-04 | 18 | 2018-09-04
1732 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020438 | 10-40770 | 2018-07-18 | 10096 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-18 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1732 | Error 76. Acc: cable EKG y c.poder. | 2018-07-18 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | EQUIPO MARCA ERROR 76 Y DEJA BLOQUEADO EL DESFIBRILADOR PARA DISPAROS. SE ENVIO A STE, INDICANDO QUE LA FALLA SE ENCUENTRA EN EL CIRCUITO CARGA DEL DESFIBRILADOR, REQUIEREN SER REEMPLAZADOS. (COTIZACION Nº 73.189) EQUIPO OPERATIVO. | SI | SI | NO | NO | NO | NO | ENVIO A STE PVEQUIP. | 2018-10-11 | 4074 | 4.0 | 16296 | PD ENGINE, CAP, ROHS EX MANT. C. ZOLL | 1 | 4013426 | 4013426 | [7 empty] | 00-00-0000 | 1001 | 2018-07-26 | PV EQUIP | EFECTUAR MANTENCION CORRECTIVA | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-10-11 | SI |  | JULIO | OCTUBRE | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-10-11 | 85 | 2018-10-11
1733 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU03070230 | 10-32435 | 2018-07-18 | 14664 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-18 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1733 | No pasa prueba de fuga. | 2018-07-18 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea equipo la falla se produce por mala calidad de circuito paciente, exactamente en la linea proximal ya que la manguera es muy rígida. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-18 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA RAMIREZ | 16200922-2 | 2018-07-18 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 0 | 2018-07-18
1734 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | CMP171123-011201712060012 | SN | 2018-07-17 | 14719 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-18 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1734 | Conexión doblada. | 2018-07-18 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambia terminal lemo |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-18 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAMILA RUIZ | 18412449-1 | 2018-07-18 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 0 | 2018-07-18
1735 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | DRAGER | ISOLETTE C 450 | LW07873 | 10-32511 | 2018-07-18 | 12223 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-18 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1735 | Marca fallo de sonda. | 2018-07-18 | MANTENCION CORRECTIVA | se extrae cuerpo extraño desde el interior del sistema el cual generaba la falla | [5 empty] | NO |  | 2018-07-18 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-07-18 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 0 | 2018-07-18
1736 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UCI-PEDIATRICA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69339 | 10-39387 | 2018-07-10 | 12365 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-18 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1736 | Alarma acusa émbolo. | 2018-07-18 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1737 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69588 | 10-39496 | 2018-07-17 | 8550 | MCC | T4 | STE | 2018-07-18 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1737 | Boton para colocar jeringa roto. | 2018-07-18 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de sujeción de émbolo externa e interna. Pruebas de funcionamiento |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-30 | 1865 | 6.0 | 11190 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-07-30 | SI |  | JULIO | SEPTIEMBRE | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-30 | 12 | 2018-07-30
1738 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69374 | 10-40314 | 2018-07-17 | 10309 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-18 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1738 | Se desprenden piezas de agarre de jeringa. | 2018-07-18 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza instalación de pinzas de sujeción, corrección dirección de embolo. Pruebas de funcionamiento. | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-07-24 | 1865 | 6.0 | 11190 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894776-K | 2018-07-24 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | 6 | 2018-07-24
1739 | TRABAJO TERMINADO |  | LABORATORIO CLINICO | MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA (MICROSCOPIO TRINOCULAR DE EPIFLUORESCENCIA) | OLYMPUS | BX53TF | OJ44286 | 10-38979 | 2018-07-18 | 10456 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1739 | Cambio de lampara, para los dias 25 o 26 de julio. | 2018-07-18 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REEMPLAZA BULBO DE FLUORESCENCIA DE MICROSCOPIO, AJUSTE Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LAMPARA FLUORESCENTE | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE RESETEA CUENTA HORAS | 2018-07-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | AMPOLLETA FLUORESCENCIA | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRO JOYAS |  | 2018-07-26 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | 8 | 2018-07-26
1740 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | ELECTROCARDIOGRAFO | HEART SCREEN | HS80G-L | 6132061 | 10-34458 | 2018-07-18 | 12706 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1740 | Se bloquea en varias ocasiones y se apaga 3 veces al iniciar impresión. | 2018-07-18 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REEMPLAZA FUENTE DE PODER, SE REALIZA PRUEBA DE EQUIPO SIN BATERIAS | SI | NO | NO | SI | NO | NO | EQUIPO DEBE PERMANECER ENCHUFADO PREVIO A SU USO, EL FUNCIONAMIENTO ES OPTIMO CON BATERÍA. | 2018-07-25 | 4074 | 8.0 | 32592 | FUENTE DE PODER | 1 | 12000 | 12000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-07-25 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-25 | 7 | 2018-07-25
1745 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR DESFIBRILADOR CON ECG | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-4C012441 | 10-42105 | 2018-07-19 | 14666 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-19 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1745 | Pantalla se queda pegada. | 2018-07-19 | MANTENCION CORRECTIVA | S SE REEMPLAZA TARJETA DE MEMORIA POR ESTAR DAÑADA SE INSTALA UNA REUTILIZADA . EQUIPO OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-19 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-19 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 0 | 2018-07-19
1746 | TRABAJO TERMINADO |  | OFTALMOLOGIA | PROYECTOR DE OPTOTIPOS | NIKON | NP-3 | 3934 | 10-20982 | 2018-07-18 | 10266 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-18 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1746 | Equipo no proyecta. | 2018-07-18 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de ampolleta. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-19 | 1865 | 3.5 | 6528 | Ampolleta 6v 20w | 1 | 5000 | 5000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA RUIZ | 17893164-4 | 2018-07-19 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 1 | 2018-07-19
1747 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | CALEFACTOR DE PACIENTES | BAIR HUGGER | 750 | 55981 | 10-41284 | 2018-07-18 | 12924 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-19 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1747 | Enchufe hace corto al conectarse a red eléctrica. | 2018-07-19 | RETIRO DE EQUIPOS ELECTROMEDIOS DE SERVICIOS | REPARACIÓN DE CALEFACTOR. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-24 | 4074 | 7.0 | 28518 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA LAZO | 16459152-2 | 2018-07-24 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-24 | 5 | 2018-07-24
1748 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MESA QUIRURGICA GINECOLOGICA | AMSCO | 110 EB | 432583032 | 10-23752 | 2018-06-11 | 10178 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-19 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1748 | Reparar o baja. | 2018-07-19 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | MESA SE DA DE BAJA, PRESENTA DESGASTE POR LOS AÑOS EN EL SERVICIO, NO CUENTA CON REPUESTOS EN EL MERCADO, OBSOLETA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-24 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-08-24 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-07-19 | 2018-08-24 | 36 | 2018-08-24
1749 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR DESFIBRILADOR CON ECG | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-4C012441 | 10-42105 | 2018-07-19 | 1749 | MPP | T1 | UEM | 2018-07-19 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1749 | MANTENCION PREVENTIVA | 2018-07-19 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA LIMPIEZA DE EQUIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-07-19 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-07-19 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 0 | 2018-07-19
1750 | TRABAJO TERMINADO | PUENTE DE CITOSCOPIO | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 27025 G | PY 03 | sn | 2018-07-18 | 12923 | MCC | T4 | STE | 2018-07-20 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1750 | No pasa óptica. | 2018-07-20 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | JULIO | SEPTIEMBRE | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 2018-09-21 | 63 | 2018-09-21
1751 | TRABAJO TERMINADO |  | LABORATORIO CLINICO | CENTRIFUGA SOBREMESA | HETTICH | ROTOFIX 32 A | 1206 | 10-33443 | 2018-07-19 | 10457 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-20 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1751 | Reparación de tapa de centrifuga ubicada en virología. | 2018-07-20 | [7 empty] | NO | Término en base al cierre de OT 4040 con fecha 23-08-2018. oj | 2018-09-03 | 3300 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 |  |  | JULIO | JULIO | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-09-03 | 45 | 2018-09-03
1752 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | MINDRAY | A.S.X.0125CO | sn | sn | 2018-07-19 | 10045 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-20 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1752 | Cable cortado. | 2018-07-20 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 39M/2018 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 3300 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 | SI |  | JULIO | OCTUBRE | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-10-18 | 90 | 2018-10-18
1753 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | CUFOMETRO | VBM | na | 1315795 | sn | 2018-07-19 | 9194 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-20 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1753 | Revisión y/o reparación. | 2018-07-20 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REPARACIÓN Y AJUSTE MECÁNICO DE CUFFOMETRO, PRUEBA DE PRESIÓN | NO | NO | NO | NO | NO | SI | PRUEBA DE PRESIÓN Y FUGA CON ANALIZADOR DE PRESIÓN BIOTEK | 2018-07-20 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-07-20 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 0 | 2018-07-20
1754 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO E INTERFAZ | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | MULTISITIO | sn | sn | 2018-07-19 | 9195 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-20 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1754 | Revisión y/o reparación. | 2018-07-20 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1755 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | sn | sn | 2018-07-18 | 12227 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-20 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1755 | Evaluación. | 2018-07-20 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEAN DOS CABLES ENCONTRÁNDOSE AMBOS OPERATIVOS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-20 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-07-20 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 0 | 2018-07-20
1757 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CV | MODULO | GE | 2016793-003 | SA312049381GA |  | 2018-07-20 | 11624 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-20 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1756 | PANI suelta, no insufla de manera efectiva. | 2018-07-20 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE INSPECCIONA FUNCIONAMIENTO DE MODULO, INSPECCIÓN INTERNA, AJUSTE DE CONECTORES, LIMPIEZA DE CONTACTOS Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PANI, EKG, Y SATUROMETRO, CON MONITOR GE TRANSPORT PRO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PRUEBAS CONTINUAS DE PANI CON ANALIZADOR FLUKE BP PUMP 2 | 2018-07-23 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-07-23 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 3 | 2018-07-23
1758 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | SN | sn | 2018-07-20 | 10046 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-20 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1758 | No censa. | 2018-07-20 | MANTENCION CORRECTIVA | Pines de conector a monitor doblados. Se repara. Accesorio operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-07-20 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-20 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 0 | 2018-07-20
1759 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | CAREFUSION | AVEA |  | 10-44771 | 2018-07-23 | 15403 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1759 | No pasa calibración. | 2018-07-23 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REEMPLAZA CELDA DE OXIGENO, PRUEBAS DE FUGA, CALIBRACIÓN, Y VENTILACIÓN MECÁNICA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-25 | 4074 | 4.0 | 16296 | CELDA DE O2 | 1 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-25 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2 | 2018-07-25
1760 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 |  | 10-37340 | 2018-07-23 | 15402 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1760 | Falla sensor O2. | 2018-07-23 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, AJUSTE DE FUGA DE PUERTO INSPIRATORIO, REVISIÓN DE FUGA, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE VENTILACIÓN MECÁNICA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-25 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-25 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2 | 2018-07-25
1761 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6397 | 10-37413 | 2018-07-23 | 15401 | MCC | T2 | UEM | 2018-07-23 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1761 | No pasa pruebas de auto diagnostico, no lee el filtro. | 2018-07-23 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de lector, pruebas de carga de set, cebado y funcionamiento completo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Término en base a finalización de OT 16061 con fecha 29-08-2018. oj | 2018-08-08 | 1865 | 8.0 | 14920 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-08 |  |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-08 | 16 | 2018-08-08
1762 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | TORRE LAPAROSCOPICA | FUJINON |  |  |  | 2018-07-20 | 12926 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1762 | Reparar. | 2018-07-23 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE FUENTE DE PODER DE TORRE Y DE PROCESADOR DE VIDEO AL CONECTAR EQUIPOS DE 110V A 220V | NO | NO | NO | NO |  | SI |  | 2018-07-23 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 16390747-8 | 2018-07-23 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 0 | 2018-07-23
1763 | TRABAJO TERMINADO |  | OFTALMOLOGIA | PROYECTOR DE OPTOTIPOS | NIKON | NP-3 | 3934 | 10-20982 | 2018-07-20 | 10268 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3226 | No enciende. | 2018-07-23 | MANTENCION CORRECTIVA | Ampolleta no compatible en potencia, produce sobreconsumo y se apaga (Puente rectificador se sobrecalienta). Se reemplazo por ampolleta que corresponde. Equipo operativo. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-23 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCHESCA VASQUEZ | 15740235-8 | 2018-07-23 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 0 | 2018-07-23
1764 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CAE | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-07-23 | 28542 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3225 | Roto en la parte donde va el dedo. | 2018-07-23 | OTROS | ESTABA OPERATIVO SIN FALLA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-23 | 4074 | 1.5 | 6111 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TITA AGUILERA | 9477618-K | 2018-07-23 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 0 | 2018-07-23
1765 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CALENTADOR DE PACIENTE | BLANKITROL |  |  | 10-38407 | 2018-07-20 | 12234 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1765 | Indica [mantención preventiva" y luego se apaga. | 2018-07-23 | MANTENCION CORRECTIVA | se realiza mantencion protocolo de fabrica segun manual de servicio se resetea contador de horas...... |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-07-25 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA | 17634900-K | 2018-07-25 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2 | 2018-07-25
1766 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | GE | M10224251 | 14C80593 | sn | 2018-07-23 | 12236 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1766 | Evaluación. | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | se da de baja con reemplazo |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-24 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA | 17634900-K | 2018-07-24 | SI | 258/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1767 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM-9000 EXPRESS | BX-77101213 | 10-44299 | 2018-07-23 | 10099 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1767 | Problema en toma presión y saturometro. | 2018-07-23 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Pruebas de funcionamiento de saturación, pruebas de PANI con simulador, sin encontrar errores en medición o accesorios |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-25 | 1865 | 7.0 | 13055 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARJORIE MARCHANT |  | 2018-07-25 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2 | 2018-07-25
1768 | TRABAJO TERMINADO | CARRUSEL | FARMACIA | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | HANEL | ROTOMAT | 143270 |  | 2018-07-18 | 1768 | MPP | T1 | UEM | 2018-07-18 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1768 | MANTENCIÓN PREVENTIVA, CONTRAPARTE TÉCNICA TECNIGEN | 2018-07-18 | CONTRAPARTE TECNICA | SE CHEQUEA FUNCIONAMIENTO DE CARRUSEL, NO PRESENTA FALLAS NI DETALLES |  | SI | NO |  |  | NO | SIN OBSERVACIONES | 2018-07-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-07-18 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 0 | 2018-07-18
1769 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM-9000 EXPRESS | BX6B-4779ILO | 10-44298 | 2018-07-23 | 8501 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1769 | No toma presión arterial. Panel de conexión hundido. | 2018-07-23 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE MONITOR GOLPEADO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE MAQNGUITO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | EQUIPO CON CAIDA | 2018-07-26 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO |  | 2018-07-26 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-26 | 3 | 2018-07-26
1770 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UEA | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | SN | SN | 2018-06-20 | 10063 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-23 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1770 | Revisión. | 2018-07-23 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 37M/2018 de fecha 14/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | JUNIO | OCTUBRE | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-07-23 | 2018-10-18 | 87 | 2018-10-18
1771 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | CUFOMETRO | TRACOE | 721 | 1624269 | SN | 2018-07-17 | 14724 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1771 | Roto. Sin manecilla. | 2018-07-23 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA CARCASA DE INSTRUMENTO E INSTALA AGUJA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-07-25 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-25 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2 | 2018-07-25
1772 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | MASIMO | LOBULO | sn | sn | 2018-07-19 | 11475 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1772 | Reparar. | 2018-07-19 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REPARACION DE SENSOR DEFECTUOSO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PRUEBAS CON SENSITEST Y OXITEST DATREND | 2018-07-24 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17600742-3 | 2018-07-24 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-24 | 5 | 2018-07-24
1774 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | NELLCOR | RSY002DN | 140145954 | SN | 2018-06-19 | 11429 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1774 | Da luz de manera intermitente. | 2018-07-23 | OTROS | Se analiza el insumo entregado, no encontrando cortes de cables internos que generen inestabilidad en el sensado de la señal de paciente. Valores de emisión y recepción de señal optimos. Accesorio operativo | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Accesorio entregado al servicio previamente por necesidad. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-07-24 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1775 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | NELLCOR | CLIP PEDIATRICO | SN | SN | 2018-07-12 | 11437 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1775 | Roto. | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio roto. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-07-24 | SI | 238/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1776 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | PEDIATRIA | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO DELGADO | SN | SN | 2018-07-19 | 12370 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1776 | No marca los valores indicados. | 2018-07-23 | OTROS | Se analiza el insumo entregado, no encontrando cortes de cables internos que generen inestabilidad en el sensado de la señal de paciente. Valores de emisión y recepción de señal óptimos. Accesorio operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Accesorio devuelto al servicio por necesidad. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MABEL CARVAJAL | 13829576-1 | 2018-07-24 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1777 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | B BRAUN | GE | SN | SN | 2018-07-17 | 14718 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1777 | No da lectura. | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Término según acta de entrega de accesorios 39M/2018 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  | 243/18 | JULIO | OCTUBRE | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1778 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE P1 | UAPQ | ACCESORIOS | BBRAUN | DATEX-OHMEDA | SN | SN | 2018-07-10 | 12904 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1778 | No entrega parametros. | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. |  | NO | NO |  |  |  |  | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  | 242/18 |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-23 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1779 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | CRITIKON | ADULTO GRANDE 1 VIA | SN | SN | 2018-07-10 | 8888 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1779 | Reparación. | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se repone accesorio al momento de recepción de OT. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-07-24 | SI | 241/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1780 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | MEDICINA | ACCESORIOS | CRITIKON | 1 VIA | SN | SN | 2018-07-10 | 10568 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1780 | Reparar. | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se repone accesorio al momento de recepción de OT. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MACARENA ARANDA | 16484276-2 | 2018-07-24 | SI | 240/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1781 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | MEDICINA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2 VIAS | SN | SN | 2018-07-10 | 10576 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1781 | reparar | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja |  | NO | NO |  |  | NO | Accesorio respuesto a la recepción de OT. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MACARENA ARANDA | 16484276-2 | 2018-07-24 | SI | 239/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1782 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UEA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-07-11 | 10085 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1782 | reparar | 2018-07-23 | OTROS | Se analiza el insumo entregado, no encontrando cortes de cables internos que generen inestabilidad en el sensado de la señal de paciente. Valores de emisión y recepción de señal optimos. Accesorio operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Accesorio devuelto a enfermera coordinadora por necesidad. Término según acta de entrega de accesorios 37M/2018 de fecha 14/09. 18/10/2018 oj. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-24 |  |  | JULIO | OCTUBRE | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1783 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | MEDICINA | ACCESORIOS | CRITIKON | 1 VIA | SN | SN | 2018-07-13 | 9187 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1783 | reparar. | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se hace reposición de accesorio al momento de recepción de OT. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MACARENA ARANDA | 16484276-2 | 2018-07-24 | SI | 244/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1784 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | MEDICINA | ACCESORIOS | CRITIKON | 1 VIA | SN | SN | 2018-07-11 | 10577 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1784 | reparar | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro no cumple función. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se repone accesorio al momento de recepción de OT. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MACARENA ARANDA | 16484276-2 | 2018-07-24 | SI | 246/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1785 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | MEDICINA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2 VIAS | SN | SN | 2018-07-10 | 10575 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1785 | reparar | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido, se da de baja. | NO |  |  | NO | NO | NO | Se repone accesorio al momento de recepción de OT. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MACARENA ARANDA | 16484276-2 | 2018-07-24 | SI | 245/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1786 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | MULTISITIO | SN | SN | 2018-07-13 | 9188 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1786 | reparar | 2018-07-23 | OTROS | Se analiza el insumo entregado, no encontrando cortes de cables internos que generen inestabilidad en el sensado de la señal de paciente. Valores de emisión y recepción de señal optimos. Accesorio operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Accesorio devuelto al auxiliar al momento de recepción de la orden. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MACARENA ARANDA | 16484276-2 | 2018-07-24 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1787 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | 3 DERIVADAS | SN | SN | 2018-07-13 | 8893 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1787 | reparar | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Corte en el sector de electrodos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Repuesto entregado al momento de recepción de la OT. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-07-24 | SI | 247/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1788 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2 VIAS | SN | SN | 2018-07-17 | 8895 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1788 | reparar | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro no cumple función. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-07-24 | SI | 248/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1789 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | CRITIKON | 2 VIAS | SN | SN | 2018-07-17 | 8896 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1789 | reparar | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro no cumple función. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-07-24 | SI | 249/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1790 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | NELLCOR | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-07-20 | 10050 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1790 | reparar | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-24 | SI | 250/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1791 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC CV | ACCESORIOS | GE | 5 DERIVADAS | SN | SN | 2018-07-23 | 11022 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1791 | cable roto | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | Cables pelados en las terminales, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo al momento de recepción de esta OT. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-07-24 | SI | 251/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1792 | TRABAJO TERMINADO | LATIGUILLO EKG | UPC CV | ACCESORIOS | GE | 5 DERIVADAS | SN | SN | 2018-07-23 | 11023 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1792 | cable roto | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Latiguillo con corte, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo al momento de recepción de OT. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-07-24 | SI | 252/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1793 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | EQUIP | MILL 0 | SN | SN | 2018-07-23 | 11483 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1793 | da luz tenue. | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Pieza interna faltante, provoca corte interno y el no funcionamiento de su ampolleta. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Término según acta 33M/18. oj | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2018-07-24 | SI | 253/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1794 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EQUIP | MAC 1 | SN | SN | 2018-07-23 | 14668 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1794 | luz tenue | 2018-07-23 | MANTENCION CORRECTIVA | Se instala nueva ampolleta. Hoja operativa. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Accesorio devuelto al momento de recepción de la orden. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 8000 | 8000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-24 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1795 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | PEDIATRIA | ACCESORIOS | GE | 2781 | SN | SN | 2018-07-23 | 12372 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1795 | filtra | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Mango con perdidad de aire. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Insumo repuesto al momento de recibir la orden de trabajo. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MABEL CARVAJAL | 13829576-1 | 2018-07-24 | SI | 255/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1796 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | PEDIATRIA | ACCESORIOS | GE | 2781 | SN | SN | 2018-07-23 | 12371 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1796 | filtra aire | 2018-07-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Fuga de aire en el acceosrio. Se da de bja. | [5 empty] | NO | Insumo repuesto al momento de recibir la orden de trabajo. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MABEL CARVAJAL | 13829576-1 | 2018-07-24 | SI | 254/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1797 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | EQUIP | NA | SN | SN | 2018-07-23 | 11482 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-23 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1797 | no da luz | 2018-07-23 | MANTENCION CORRECTIVA | Se reemplaza ampolleta. Hoja operativa. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Accesorio devuelto al auxiliar al momento de recepción de la orden. | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 8000 | 8000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-07-24 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24
1798 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NELLCOR | MULTISITIO | SN | SN | 2018-07-23 | 12238 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-24 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1798 | reparar. | 2018-07-24 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | baja con reposicion | [5 empty] | NO |  | 2018-07-25 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA | 17634900-K | 2018-07-25 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 1 | 2018-07-25
1799 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NELLCOR | MULTISITIO | SN | SN | 2018-07-23 | 12235 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-24 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1799 | reparar | 2018-07-24 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | baja con repocicon |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-25 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA | 17634900-K | 2018-07-25 | SI | 256/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 1 | 2018-07-25
1800 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ELECTROCARDIOGRAFO | SCHILLER | AT 101 | 8024250 | 10-40679 | 2018-07-24 | 15404 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-24 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1800 | No realiza trazado. | 2018-07-24 | OTROS | Papel de impresión es alimentado en dirección errada. Se reposicióna. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-07-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-24 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 0 | 2018-07-24
1801 | TRABAJO TERMINADO | PINZA KELLY RECTA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 38600 | SN | SN | 2018-07-24 | 12938 | MCC | T4 | STE | 2018-07-25 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1801 | Falta tornillo. | 2018-07-25 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-09-04 | 41 | 2018-09-04
1802 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | GE | 5 DERIVADAS | SN | SN | 2018-07-05 | 14651 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-25 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1802 | No censa adecuadamente. | 2018-07-25 | MANTENCION CORRECTIVA | CABLE TRONCAL ECG, CON RUIDO Y PIERDE CONECCION, SE CHEQUEA DETECTANDO RESTOS DE FLUIDOS EN CONECTORES Y TERMINALES. SE PROCEDIO A LA LIMPIEZA COMPLEA Y SE CHEQUEO EN EQUIPO DE SERVICIO. OPERATIVO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-26 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-26 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 1 | 2018-07-26
1803 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | MAQUETTE | CLIP ADULTO | sn | sn | 2018-07-23 | 14726 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-25 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1803 | Sensor defectuoso. | 2018-07-25 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CABLE INTERFACE DE SP02 EN CORTO, NO FUNCIONA SE DEBE DAR DE BAJA. | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE ENTREGA INSUMO NUEVO A SERVICIO. | 2018-07-26 | 4074 | 2.5 | 10185 | SENSOR SP02 GE. | 1 | 70000 | 70000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-07-26 | SI | 259/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 1 | 2018-07-26
1804 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | MOTOR ANTIESCARAS | na | GM80 | AGM817011139 | SN | 2018-07-10 | 14661 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-25 | FELIPE ACOSTA | 15097265-5 | NO | 1804 | Falla. | 2018-07-25 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO SUFRIO GOLPE O CAIDA, RAZON POR EL CUAL SUFRIO DAÑOS LA CARCAZA (REPARADA) Y EL POTENCIOMETRO DE CONTROL DE POTENCIA EL CUAL SE DEBE ADQUIRIR Y REEMPLAZAR. | SI | NO | NO | NO |  | NO |  | 00-00-0000 | 4074 | 3.0 | 12222 | POTENCIOMETRO 1M B | 1 | 1600 | 1600 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-07-25 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 0 | 2018-07-25
1805 | ESPERA ENTREGA REPUESTO STE |  | UEA | SILLON DENTAL | AOL | FOSHAN ANLE |  |  | 2018-07-23 | 10100 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-25 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1805 | Reparación. Box 9. | 25-07-0201 | MANTENCION CORRECTIVA | [8 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1806 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC CV | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-07-23 | 11024 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-25 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1806 | no sensa | 2018-07-25 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 45M/2018. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | JULIO | OCTUBRE | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2018-10-18 | 85 | 2018-10-18
1807 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689261 | 10-33652 | 2018-07-11 | 10043 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-25 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1807 | Marca error y se apaga | 2018-07-25 | MANTENCION CORRECTIVA | SE ENVIA A SERVICIO TECNICO EXTERNO | [5 empty] | NO |  | 2018-08-22 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1002 | 2018-08-02 |  | EFECTUAR MANTENCION CORRECTIVA | LEYLA CATALDO |  | 2018-08-22 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-25 | 2018-08-22 | 28 | 2018-08-22
1808 | ESPERA SALIDA STE | TIJERA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | STRYKER | 250-080-233 | SN | SN | 2018-07-25 | 12490 | MCC | T4 | STE | 2018-07-25 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1808 | Evaluar. | 2018-07-25 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1809 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | 3 DERIVADAS | SN | SN | 2018-07-20 | 10047 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1809 | No funcional. | 2018-07-26 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-30 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA NUÑEZ |  | 2018-07-30 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 2018-07-30 | 4 | 2018-07-30
1810 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-07-19 | 14665 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-26 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1810 | No censa. | 2018-07-26 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-30 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA NUÑEZ |  | 2018-07-30 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-26 | 2018-07-30 | 4 | 2018-07-30
1811 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA CARDIOVASCULAR (CCV) | ECOCARDIOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VIVID E9 | VE99063 | sn | 2018-07-25 | 5686 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-26 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1811 | Revisión de equipo y consola. Sufrio caída durante traslado. Consola SENTEY. | 2018-07-26 | OTROS | SE REALIZA CHEQUEO DE FUNCIONAMIENTO COMPLETO Y OBSERVACION DE DETERIORO DE EQUIPO MEDICO QUE SUFRIO CAIDA. ESTADO DE TRANSDCUTORES Y ECOCARDIOGRAFO OK, COMPUTADOR ASOCIADO A EQUIPO SUFRIO GOLPE QUEDANDO LA CARCASA DEL TOWER DAÑADA ESTETICAMENTE, SU FUNCIONABILIDAD ESTA OK. EQUIPO OPERATIVO,SE DEBE ENVIAR TOWER A COMPUTACION PARA SU RE ARMADO. |  | NO | NO |  |  | NO | TOWER NECESITA SER RENSEMBLADO. | 2018-07-26 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CYNTHIA PEREZ | 13125398-2 | 2018-07-26 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 0 | 2018-07-26
1812 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CV | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO | SIGMA |  | 10-43466 | 2017-05-22 | 28808 | MCC | T4 | STE | 2017-05-22 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 497 | Baranda cabecera vencida | 2018-07-22 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Equipo reparado por STE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-06-11 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-06-11 | SI |  | 2017 | JULIO | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2018-06-11 | 385 | 2018-06-11
1813 | TRABAJO TERMINADO |  | LABORATORIO CLINICO | MICROSCOPIO UNIVERSAL | OLYMPUS | CHA | 445220 | 10-18975 | 2018-07-26 | 10460 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1813 | Reparación de interruptor. | 2018-07-26 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA INTERRUPTOR SUELTO POR FATIGA DE TORILLOS, SE INSTALAN TORNILLOS METÁLICOS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | TORNILLOS | 2 | 200 | 400 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARICELA DELGADO | 2830 | 2018-07-26 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 0 | 2018-07-26
1814 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | MAESTRO | 86369 | 10-44371 | 2017-02-16 | 25542 | MCC | T3 | UEM | 2017-02-16 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 3456 | Teclado con letras borradas | 2017-02-16 | MANTENCION CORRECTIVA | Teclado alfanumerico de Omnicell malo. Se reemplaza. Operativo. | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-07-23 | 4074 | 3.0 | 12222 | Teclado Orvelay Omnicell | 1 | 41358 | 41358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-07-23 | SI |  | 2017 | JULIO | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2018-07-23 | 522 | 2018-07-23
1815 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | SHIMADZU | MOBILE ART EVOLUTION | 41000334B007 | SN | 2018-06-22 | 11811 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-22 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1913 | MPP | 2018-06-22 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva. Contraparte técnica. | NO | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-06-22 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-06-22 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 0 | 2018-06-22
1816 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASFD-0084 |  | 2018-01-10 | 11778 | MPP | T1 | UEM | 2018-01-10 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1900 | mantencion preventiva contraparte tecnica drager | 2018-01-10 | CONTRAPARTE TECNICA | mantencion preventiva drager equipo operativo maquina en garantia |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-01-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-10 |  |  | ENERO | ENERO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 0 | 2018-01-10
1817 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASFD-0084 |  | 2018-01-10 | 11778 | MPP | T1 | UEM | 2018-01-10 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 1817 | mantencion preventiva contraparte tecnica | 2018-01-10 | [7 empty] | NO |  | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-10 |  |  | ENERO | ENERO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 0 | 2018-01-10
1818 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | FUENTE DE LUZ | AESCULAP | AXEL 300 | 3772 | 10-42237 | 2018-07-25 | 12939 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-25 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1818 | SD | 2018-07-25 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN MECANISMO DE ACCIÓN DEL OBTURADOR. RECTIFICACIÓN DE BUJE CONDUCIDO PARA LOGRAR EL MOVIMIENTO DE ARRASTRE. FUENTE OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | TRABAJO DE TORNERIA | 2018-07-30 | 3300 | 5.0 | 16500 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA |  | 2018-07-30 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-30 | 5 | 2018-07-30
1819 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UAPQ | ACCESORIOS | MINDRAY | 5 DERIVADAS | SN | SN | 2018-07-24 | 12937 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-27 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1819 | Cable cortado | 2018-07-27 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CABLE CON DERIVACIÓN CORTADA, NO REPARABLE, LA UNIDAD RECOMIENDA SU BAJA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE ENTREGA CABLE NUEVO EN ACTA N° 203/18 | 2018-07-30 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-07-30 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 3 | 2018-07-30
1820 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | PABELLONES (UAPQ) | LAMPARA QUIRURGICA SATELITE | DRAGER | STELLA | ASAN-0046 | SN | 2018-07-26 | 12944 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-27 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1820 | Titila. | 2018-07-27 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1821 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS | MARTIN | CROMO PHARE C-450 |  |  | 2018-07-23 | 15226 | MCC | T2 | UEM | 2018-07-27 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1821 | Box 7 . Ampolleta. | 2018-07-27 | MANTENCION CORRECTIVA | LAMPARA NO ENCIENDE. REPARACIÓN LINEA DE 24 VOLTS, REEMPLAZO DE CABLES SILICONADOS CAMBIO DE TERMINALES Y AMPOLLETAS. SE HA REEMPLAZADO LA CAJA DE FUENTE DE PODER POR UNA PLÁSTICA, INSTALACIÓN DE PILOTO DE ENCENDIDO, RE INSTALACIÓN DE TODOS SUS COMPONENTES. LAMPARA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-10 | 3300 | 9.0 | 29700 | CAJA PLÁSTICA | 1 | 4736 | 4736 | TERMINALES + PILOTO + CABLE SILICONADO | 1 | 8500 | 8500 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-08-10 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 2018-08-10 | 14 | 2018-08-10
1822 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS | DAIICHI SHOMEI | HOSPILITE |  | 10-18602 | 2018-07-23 | 15227 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-27 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1822 | Box 7 . Ampolleta. | 2018-07-27 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO GENERAL DE TODA LA LINEA DE 24 VOLTS, LIMPIEZA DE PARÁBOLAS REFLECTORAS, CAMBIO DE AMPOLLETAS. LAMPARA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-30 | 3300 | 3.0 | 9900 | AMPOLLETAS 24 VOLTS 50W | 6 | 17850 | 107100 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-07-30 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 3 | 2018-07-30
1823 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UAPQ | ACCESORIOS | MINDRAY | T8 | SN | SN | 2018-07-26 | 12943 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-27 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1823 | Falla | 2018-07-27 | OTROS | Interfaz probada en equipo. Funcionando con normalidad. Operativa. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Devolución de accesorio al servicio al finalizar las pruebas. | 2018-07-27 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA DAZA | 16117659-1 | 2018-07-27 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 0 | 2018-07-27
1824 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MUKA | AHC1100 | 34350 | 10-40808 | 2018-07-30 | 15412 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-30 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1824 | Respaldo no sube completamente. | 2018-07-30 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CONTROL CABLES CORTADOS |  | NO | NO |  |  | NO | INTALACION DE CONTROL PENDIENTE POR AISLAMIENTO DE CAMA | 2018-08-01 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-08-01 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 2 | 2018-08-01
1825 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941633 | 10-37022 | 2018-07-17 | 14723 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-30 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1825 | Soporte roto. | 2018-07-30 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO PRESENTA SOPORTE DE MONTAJE ROTO, SE ARMO Y REPARO. SE HICIERON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 00-00-0000 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FERNANDA ROSALES | 17552951-9 | 2018-07-30 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 0 | 2018-07-30
1826 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69186 | SN | 2018-07-23 | 12237 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-30 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1826 | Quebrada | 2018-07-30 | MANTENCION CORRECTIVA | DESARME COMPLETO PARA CAMBIO DE CARCASA QUEBRADA, TESTEO A DIFERENTES VOLÚMENES DE INFUSIÓN. BOMBA OPERATIVA | NO |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-08-01 | 3300 | 4.0 | 13200 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-08-01 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 2 | 2018-08-01
1827 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MOTOR QUIRURGICO DENTAL | NSK | SURGIC AP | B9200961 | 10-37658 | 2018-07-30 | 8505 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-30 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1827 | Evaluar y reparar. Pedal pierde conexión. | 2018-07-30 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO GENERAL CONECTOR PEDAL Y CONECTOR MICRO MOTOR, EQUIPO FUNCIONANDO SIN PROBLEMA. | NO | NO |  | NO | NO | NO | SE ENTREGA CON MICROMOTOR | 2018-08-03 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-03 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 4 | 2018-08-03
1828 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | AUDIOMETRO | MADSEN | MIDIMATE 622 | 3244 | 10-32274 | 2018-07-30 | 28543 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-30 | OSVALDO JARA | 17089850-8 | NO | 1828 | Tecla 3 sin funcionamiento. | 2018-07-30 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Reparación boton 3 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-09 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 1007 | 2018-08-02 | AUDIOMEDICAL | AJUSTE DE GARANTÍA | TITA AGUILERA | 9477618-K | 2018-08-09 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-09 | 10 | 2018-08-09
1829 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | na | na | sn | sn | 2018-07-30 | 8507 | MCC | T4 | STE | 2018-07-30 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1829 | Defectuosa. | 2018-07-30 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº16 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | JULIO | SEPTIEMBRE | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-09-21 | 53 | 2018-09-21
1830 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED | HDGU60184 | 10-44759 | 2018-06-19 | 11846 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-19 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1945 | mpp | 2018-06-19 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva realizada por representante de la marca. Se adjuntan resultados. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 4.5 | 18333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-06-19 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 0 | 2018-06-19
1831 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED | HDGU60181 |  | 2018-05-07 | 11848 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-07 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1947 | mpp | 2018-05-07 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantencion realizada por PV EQUIP. Representante de GE. Se adjuntan protocolos. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-05-07 | 4074 | 4.5 | 18333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-05-07 | SI |  | MAYO | JULIO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 0 | 2018-05-07
1832 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED | HDGU60182 |  | 2018-06-19 | 11845 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-19 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1944 | mpp | 2018-06-19 | CONTRAPARTE TECNICA | Mantención preventiva realizada por PV EQUIP. Se adjuntan resultados. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-06-19 | SI |  | JUNIO | JULIO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 0 | 2018-06-19
1833 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472512SA | 10-42122 | 2018-07-30 | 14861 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-30 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1833 | SD. Mencionan problema de carga de batería. | 2018-07-30 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se inspecciona monitor encontrando falla en transformador. Se realiza cambio y adaptación para monitor. Pruebas de parámetros. No se realiza prueba de batería por urgencia de servicio |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-06 | 1865 | 7.0 | 13055 | Transformador | 1 | 10000 | 10000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-08-06 | SI |  | JULIO | NOVIEMBRE | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 7 | 2018-08-06
1834 | TRABAJO TERMINADO | SISTEMA DE AMPLIFICACION | BIBLIOTECA | OTRO | na | na | sn | sn | 2018-07-30 | 4176 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-30 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1834 | Solicito manejo equipo de amplificación para jueves 2 de agosto a las 1000 hrs en auditorio kaplan. Consejo técnico ampliado. | 2018-07-30 | OTROS | AMPLIFICACION EN AUDITORIO DR. KAPLAN , CONSEJO TECNICO AMPLIADO. | [5 empty] | NO | EVENTO REALIZADO. | 2018-08-02 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JOSE LARA |  | 2018-08-02 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-02 | 3 | 2018-08-02
1835 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 10MM | UAPQ | OPTICA | R.WOLF | 8934432 | 5000311281 | sn | 2018-07-30 | 14401 | MCC | T4 | STE | 2018-07-30 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1835 | Visión borrosa. | 2018-07-30 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2018-08-31 | 4074 | 0.0 | 0 | [10 empty] | 608-9717-SE18 | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-08-31 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-31 | 32 | 2018-08-31
1836 | TRABAJO TERMINADO | UPS | RADIOLOGIA | ACCESORIOS | NA | NA | 070808-566110011 |  | 2018-07-30 | 14632 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-30 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1836 | Solicito reparación. | 2018-07-30 | MANTENCION CORRECTIVA | UPS (DE ECOTOMOGRAFO) NO ENTREGA PROTECCION (MODO BYPASS) SE DETECTO FALLA EN BATERIAS, ESTAS NO CARGAN Y UN VENTILADOR QUEMADO / OTRO PEGADO. SE REEMPLAZARON LAS BATERIAS Y EL VENTILADOR, EQUIPO OPERATIVO. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO OPERATIVO | 2018-07-31 | 4074 | 7.0 | 28518 | BATERIA 12V 7AH | 8 | 12000 | 96000 | VENTILADOR 12V 230MA | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA VERA | 16975494-2 | 2018-07-31 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 1 | 2018-07-31
1837 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | PENSIONADO | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-07-30 | 9235 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-30 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1837 | Solicito reparación. | 2018-07-30 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor termina su vida util. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-31 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JUBITZA CURIQUEO | 15951116-2 | 2018-07-31 | SI | 261/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 1 | 2018-07-31
1838 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | PENSIONADO | ACCESORIOS | MASIMO | LN-10-GE | SN | SN | 2018-07-30 | 9236 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-30 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1838 | Solicito reparación de saturometro. | 2018-07-30 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz tiene cortes internos, se produce perdida de señal. Se da de baja. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-31 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JUBITZA CURIQUEO | 1595116-2 | 2018-07-31 | SI | 262/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 1 | 2018-07-31
1839 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | MEDICINA | ACCESORIOS | CRITIKON | ADULTO GRANDE 2 VIAS | SN | SN | 2018-07-30 | 14862 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-30 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1839 | Solicto cambio. | 2018-07-30 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-07-31 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-07-31 | SI | 263/18 | JULIO | JULIO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 1 | 2018-07-31
1840 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MICROSCOPIO QUIRURGICO ORL | TOPCON | OMS-60 | 700167 | 10-17538 | 2018-06-11 | 10184 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-31 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1840 | Evaluar. Reparar o baja. | 2018-07-31 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BAJA DE EQUIPO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-27 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-11-27 |  | 64/18 | JUNIO | NOVIEMBRE | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-07-31 | 2018-11-27 | 119 | 2018-11-27
1841 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO | TOPCON | OMS-320 | 10238 | 10-17537 | 2018-06-11 | 10185 | MCC | T3 | UEM | 2018-07-31 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1841 | Evaluar. Reparar o baja. | 2018-07-31 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BAJA DE EQUIPO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-27 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-11-27 | NO | 63/18 | JUNIO | NOVIEMBRE | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-07-31 | 2018-11-27 | 119 | 2018-11-27
1842 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR PURITAN BENETT | NPB 295 | G05880812 | 10-32805 | 2018-07-31 | 14403 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-31 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1842 | Al enchufar equipo y prenderlo aparece el mensaje "LOW BATTERY", acompañado con una alarma muy fuerte (que no se puede silenciar al apretar el botón de apagar alarma). Al apretar el botón de apagado (para que se cargue sin ruido), el equipo se vuelve a prender y sonar. | 2018-07-31 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE BATERIA | SI |  |  |  |  | NO |  | 2018-08-03 | 4074 | 4.5 | 18333 | sensor nellcor adulto | 1 | 60000 | 60000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-08-03 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-03 | 3 | 2018-08-03
1843 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | ECOGRAFO PORTATIL | GENERAL ELECTRIC | VIVID I | 55838VI |  | 2018-07-31 | 14404 | MCC | T2 | UEM | 2018-07-31 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1843 | Bloqueado | 2018-07-31 | GESTION DE GARANTIAS EQUIPOS NUEVOS | SE CAMBIA SONDA ESOFÁGICA POR GARANTÍA | [5 empty] | NO |  | 2018-08-15 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-08-15 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-15 | 15 | 2018-08-15
1844 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | UAPQ | ACCESORIOS | GE | M1024247 | 12A51395 | SN | 2018-07-31 | 14405 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-31 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1844 | No entrega parámetros. | 2018-07-31 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA SENSOR EN BUENAS CONDICIONES |  | NO |  |  |  | NO |  | 2018-08-01 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-08-01 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 1 | 2018-08-01
1845 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | UAPQ | ACCESORIOS | NA | ADULTO 2 VIA | sn | sn | 2018-07-31 | 14407 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-31 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1845 | Fuga por el lado de la manguera. | 2018-07-31 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA 264/18 | [5 empty] | NO |  | 2018-08-01 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-08-01 | SI | 264/18 | JULIO | AGOSTO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 1 | 2018-08-01
1846 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UAPQ | ACCESORIOS | B BRAUN | 5203414 | 13D04009 | SN | 2018-07-31 | 14406 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-31 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1846 | No entrega parámetros. | 2018-07-31 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA 265/18 | [5 empty] | NO |  | 2018-08-01 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-08-01 | SI | 265/18 | JULIO | AGOSTO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 1 | 2018-08-01
1847 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOPANENDOSCOPIO | FUJINON | EG-530FP | 3G374A906 | 10-40011 | 2018-07-31 | 17337 | MCC | T4 | STE | 2018-07-31 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1847 | Tubo presenta irregularidades en el trayecto (DISTAL) | 2018-07-31 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Equipo reparado en STE. Operativo. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-10-30 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1003 | 2018-08-02 | ZEPEDA | EFECTUAR PRESUPUESTO | PATRICIA DIAZ | 7326054-9 | 2018-10-30 | SI |  | JULIO | OCTUBRE | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-10-30 | 91 | 2018-10-30
1848 | ANALISIS DE FALLA STE |  | PABELLONES (UAPQ) | DERMATOMO | ZIMMER | 00-8821-001-00 | 205877 | 10-42113 | 2018-07-31 | 14402 | MCC | T4 | STE | 2018-07-31 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1848 | No funciona. | 2018-07-31 |  | No funciona. | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1004 | 2018-08-02 | PROMEDON | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1849 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | DERMATOMO | PADGET | B | 2-11432 | SN | 2018-07-31 | 12942 | MCC | T4 | STE | 2018-07-31 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1849 | Descalibrado. | 2018-07-31 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO CALIBRADO | [5 empty] | NO |  | 2018-08-27 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 2018-08-27 | 1005 | 2018-08-02 | PROMEDON | EFECTUAR PRESUPUESTO | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-08-27 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-27 | 27 | 2018-08-27
1850 | TRABAJO TERMINADO | HOSPITAL DIURNO | UEM | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL | EURO MEDICA | PG-800B | 140237579 | sn | 2018-07-31 | 9520 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-31 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1850 | Marca codigo E-1 y no insufla. | 2018-07-31 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE MANGUITO CON FUGA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-31 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAOLA CATALAN |  | 2018-07-31 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 0 | 2018-07-31
1851 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | HUNTLEIGH | ENTERPRICE 8000 | PO66790 | SN | 2018-07-31 | 14670 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-31 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1851 | Revisar. | 2018-07-31 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, AJUSTE DE CONTROLES LATERALES, LUBRICACION Y ENGRASADO DE PARTES MÓVILES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, AJUSTE DE CABLE DE PODER. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-02 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-08-02 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | 2 | 2018-08-02
1852 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG9620L | 20369 | 10-35941 | 2018-08-01 | 8508 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-01 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1852 | No marca de manera constante el V2. | 2018-08-31 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO NO ENTREGA VISUALIZACION DE DERIVADA V2, SE CHEQUEA DETECTANDO CORTE EN TRONCAL QUE CONECTA AL EQUIPO. SE REEMPLAZA CABLE TRONCAL DE 10 DERIVADAS. EQUIPO OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO | S / O | 00-00-0000 | 4074 | 4.0 | 16296 | CABLE TRONCAL 10 DER. NIHON KOHDEN | 1 | 80000 | 80000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-31 | SI | 266 | JULIO | AGOSTO | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 30 | 2018-08-31
1853 | TRABAJO TERMINADO | CLINICA 13 | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | na | na | sn | sn | 2018-08-01 | 8195 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-01 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1853 | Fuga de aire | 2018-08-01 | MANTENCION CORRECTIVA | DESARME PARTE DE LA UNIDAD PARA RE CONECTAR MANGUERA ROTA. FUGA DE AIRE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-07-31 | 3300 | 3.0 | 9900 | MANGUERA 3 MM | 1 | 2500 | 2500 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-08-01 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 0 | 2018-08-01
1854 | TRABAJO TERMINADO | COMPRESOR CLINICA 12 | ODONTOLOGIA | OTRO | na | na | sn | sn | 2018-08-01 | 8194 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-01 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1854 | No arranca | 2018-08-01 | MANTENCION CORRECTIVA | COMPRESOR NO FUNCIONA POR QUE TIENE DESACTIVADO EL TÉRMICO. FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-31 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-08-31 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 30 | 2018-08-31
1855 | TRABAJO TERMINADO | PUENTE DE CITOSCOPIO DOBLE | UAPQ | INSTRUMENTAL | GIMMI | T.0032.14 | 28311 | sn | 2018-08-01 | 14409 | MCC | T4 | STE | 2018-08-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1855 | revisar conexiones y reparar. Acc: AESCULAP SK330C lot 22939 | 2018-08-01 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-04 | 34 | 2018-09-04
1856 | TRABAJO TERMINADO | PINZA UTRATA | UAPQ | INSTRUMENTAL | GEUDEN | 31307 | SN | SN | 2018-08-01 | 14410 | MCC | T4 | STE | 2018-08-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1856 | SD. | 2018-08-01 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-21 | 51 | 2018-09-21
1857 | TRABAJO TERMINADO | PINZA UTRATA | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUMEX | 4-0311T | SN | SN | 2018-08-01 | 14411 | MCC | T4 | STE | 2018-08-01 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1857 | SD. | 2018-08-01 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-21 | 51 | 2018-09-21
1858 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NELLCOR | RSY002DN | 140145956 | SN | 2018-08-01 | 15452 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-01 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1858 | No marca saturometría o signos vitales en monitor, se cambia interfaz y sigue con mismo problema. | 2018-08-01 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Accesorio presenta cortes internos. Se da de baja. |  | NO | NO |  |  | NO | Accesorio nuevo entregado al momento de recepción de OT. | 2018-08-01 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA | 17634900-K | 2018-08-01 | SI | 267/18 | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 0 | 2018-08-01
1859 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UEA | ACCESORIOS | EDAN | NA | sn | sn | 2018-07-30 | 8506 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-01 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1859 | No sensa. | 2018-08-01 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Accesorio repuesto a la entrega de OT | 2018-08-02 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-08-02 | SI | 268/18 | JULIO | AGOSTO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 2018-08-02
1860 | CERRAR OT |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED | HDGU60184 | 10-44759 | 2018-08-02 | 12243 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-02 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1860 | Enchufada genera corto circuito. | 2018-08-02 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE INCUBADORA SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-02 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-02 |  |  |  |  | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 0 | 2018-08-02
1861 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616329 | 10-37342 | 2018-08-02 | 14736 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-02 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1861 | Ventilador arroja alarma sensor O2 | 2018-08-02 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA CONECTOR DE SENSOR, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA, CALIBRACIÓN DE CELDA DE OXIGENO, LIMPIEZA DEL FILTRO DE VENTILADOR DE ASPA, VERIFICACIÓN DE CONCENTRACIONES DE OXIGENO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE CALIBRA VÁLVULA EXHALATORIA, PRUEBAS DE CONCENTRACIÓN DE OXIGENO AL 21% - 40% - 60% - 100% CON DESVIACIÓN DENTRO DEL RANGO (-+ 3 CIFRAS) | 2018-08-06 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-7 | 2018-08-06 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 4 | 2018-08-06
1862 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | 3081 | 10-35129 | 2018-08-02 | 14734 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1862 | No pasa prueba de senado. | 2018-08-02 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión completa de maquina de hemodialisis sin encontrar errores en calibraciones referentes a falla, pruebas de funcionamiento. |  | NO | NO |  |  | NO | Término en base a finalización de OT 16059 con fecha 27-08-2018. oj. | 2018-08-06 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-06 |  |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 4 | 2018-08-06
1863 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | SN | SN | 2018-08-02 | 14733 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1863 | Revisar. | 2018-08-02 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 39M/2018 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-10-18 | 77 | 2018-10-18
1864 | TRABAJO TERMINADO | TONSILOTOMO | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP | OM768R | SN | 701 | 2018-08-02 | 14414 | MCC | T4 | STE | 2018-08-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1864 | Armar, revisar y reparar. | 2018-08-02 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 34 |  |  | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-09-04 | 33 | 2018-09-04
1865 | TRABAJO TERMINADO | MANGUERA MOTOR TRAUMA | UAPQ | ACCESORIOS | DE SOUTTER MEDICAL | HP4 1HL | 07/07177 | SN | 2018-08-02 | 14416 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1865 | Revisar. Desconexion interna. | 2018-08-02 | MANTENCION CORRECTIVA | MANGUERA REPARADA , FUNCIONANDO | [5 empty] | NO |  | 2018-10-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [10 empty] | 608-11855-SE18 | 2018-10-16 | 1009 | 2018-08-23 | CORIMED | EFECTUAR PRESUPUESTO | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-26 | SI |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-10-26 | 85 | 2018-10-26
1866 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472526SA | 10-41923 | 2018-08-02 | 11261 | MCC | T2 | UEM | 2018-08-02 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1866 | No funciona PANI | 2018-08-02 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MONITOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-17 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA SALAZAR | 17356671-9 | 2018-08-17 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 15 | 2018-08-17
1867 | TRABAJO TERMINADO |  | FARMACIA | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | Hanhel | Rotomat | 143580 |  | 2018-08-02 | 1867 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-02 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1867 | Mantención preventiva, contraparte tecnica tecnigen | 2018-08-02 | CONTRAPARTE TECNICA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO, REALIZADA POR TECNIGEN. EQUIPO OPERATIVO |  | SI | NO |  |  | NO | EQUIPO PARA PROXIMA MANTENCION REQUIERE EL CAMBIO DE CONTRACTOR Nª 6 | 2018-08-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 7593263-4 | 2018-08-02 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 0 | 2018-08-02
1868 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA TRANSPORTE | DRAGER | GLOBE TROTTER | TT500 | 10-30138 | 2018-08-03 | 12247 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-03 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1868 | Compresa hace pausas durante su uso. Pantalla de datos no enciende simulador, no se encuentra enchufada (uso de batería). | 2018-08-03 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea encontrándose en buenas condiciones... se solicita llenar cilindros de O2 |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-08 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-08-08 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-08 | 5 | 2018-08-08
1869 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | UAPQ | ACCESORIOS | ge | M1024247 | 14K85580 | SN | 2018-08-03 | 14417 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-03 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1869 | No marca temperatura. | 2018-08-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA 270 | [5 empty] | NO |  | 2018-08-06 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-08-06 | SI | 270/18 | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-06 | 3 | 2018-08-06
1870 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA INFANTIL (SQP) | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900011 | 10-39144 | 2018-08-03 | 4989 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-03 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1870 | PANI suelto | 2018-08-03 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO SUFRIO GOLPE, RAZON POR EL CUAL EL CONECTOR DE PANI DEL EQUIPO QUEDO SUELTO CON PIEZAS TRIZADAS, SE DETECTO ABTERIA DE MEMORIA AGOTADA SE REEMPLAZO. EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO | 2018-08-03 | 4074 | 4.0 | 16296 | BATERIA MAXELL CR1220 3V | 1 | 1800 | 1800 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIVIANA RIQUELME | 15492443-4 | 2018-08-03 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 0 | 2018-08-03
1871 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | MEDILAND | C600 | 063200905V0 | 10-40282 | 2018-07-24 | 14418 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-24 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1871 | No responden los comandos | 2018-07-24 | MANTENCION CORRECTIVA | MESA QUIRÚRGICA SE ENCUENTRA SOLO CON MOVIMIENTOS EN FORMA MANUAL NO RESPONDIENDO EL TECLADO. EN EL DIAGNOSTICO SE ENCUENTRA LA FALLA DE BATERIAS, SE PROCEDE AL CAMBIO DE ESTAS, CALIBRACIÓN. MESA OPERATIVA | SI | NO |  | NO | NO | NO |  | 00-00-0000 | 3300 | 4.0 | 13200 | BATERIAS 12V 7.2A | 4 | 16000 | 64000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-07-24 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 0 | 2018-07-24
1872 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | INSUFLADOR LAPAROSCOPIA | OLYMPUS | na | na | 10-40202 | 2018-07-23 | 14419 | MCC | T4 | STE | 2018-07-23 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1872 | Revisión y reparación | 2018-07-23 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO GENERAL DEL INSUFLADOR POR SUPUESTA FALLA. TESTEADO CON ALTA PRESIÓN, CHEQUEO DE ALARMAS DE SOBRE PRESIÓN, CHEQUEO DE SETEO DE PANEL. FUNCIONANDO NORMALMENTE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-23 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-08-23 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-23 | 31 | 2018-08-23
1873 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | JOSON CARE | JA-ES-96HD | 1402052750 |  | 2017-09-20 | 28896 | MCC | T3 | UEM | 2017-09-20 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2220 | Control box defectuoso | 2017-09-20 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | CAMBIO DE CONTROL BOX PENDIENTE POR NO DISPONIBILIDAD DE CAMA ESTA EN EDIFICIO NUEVO SE CREARÁ UNA NUEVA OT EN CUANTO ESTE DISPONIBLE.... |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-03 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-08-03 | SI |  | 2017 | AGOSTO | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2018-08-03 | 317 | 2018-08-03
1874 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS | DATEX OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6627952 | 10-37028 | 2017-12-22 | 23628 | MCC | T4 | STE | 2017-12-22 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2918 | Se va a negro | 2017-12-22 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | SE ENVIA A SERVICIO TECNICO EXTERNO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-01 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 938 | 2017-12-28 | pcequip |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-08-01 | SI |  | 2017 | AGOSTO | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-08-01 | 222 | 2018-08-01
1875 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA INFANTIL (SQP) | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900011 | 10-39144 | 2018-08-06 | 1875 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-06 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1875 | Mantención preventiva | 2018-08-06 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | EQUIPO SE ENTREGA OPERATIVO. | 2018-08-06 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 15492443-4 | 2018-08-06 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 0 | 2018-08-06
1876 | TRABAJO TERMINADO | SISTEMA DE AMPLIFICACION | RRPP | OTRO | na | na | sn | sn | 2018-08-06 | 2209 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-06 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1876 | Martes 07 de agosto, 1130 hrs. Auditorio Kaplan. | 2018-08-06 | OTROS | SE REALIZA MANEJO DE LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACION DE AUDIO PARA CEREMONIA DE FINALIZACION DE LA "SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA" REALIZADO EN DOS OPORTUNIDADES EN EL AUDITORIO KAPLAN. | [5 empty] | NO |  | 2018-08-07 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-07 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 1 | 2018-08-07
1877 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SDT10220531SA | 10-37256 | 2018-08-06 | 14865 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-06 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1877 | No marca parametros. | 2018-08-06 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CAMBIA BATERIA SE CAMBIA SENSOR OXIMETRIA SE CAMBIAN RUEDAS CARRO DE TRANSPORTE SE CAMBIA MANGUERA DE PANI | SI |  |  |  |  | NO |  | 2018-08-13 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-08-13 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 7 | 2018-08-13
1878 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-07-30 | 14863 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-06 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1878 | Revisar. | 2018-08-06 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA 269/18 | [5 empty] | NO |  | 2018-08-06 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2018-08-06 | SI | BAJA 269/18 | JULIO | AGOSTO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 0 | 2018-08-06
1879 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | HOLTER | SPACELABS HEALTHCARE | EVO | Evo-004044 | 10- 40419 | 2018-08-03 | 10285 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-06 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1879 | Mantención por no uso. | 2018-08-06 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE HOLTER Y CARGADOR, PRUEBAS DE CARGA, LIMPIEZA DE PCB, PRUEBAS DE SINCRONIZACION, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DATOS. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO SE DEBEN ADHERIR ELEMENTOS AL HOLTER, AFECTAN FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS CON SIMULADOR DE ECG METRON FS-420 | 2018-08-10 | 4074 | 9.0 | 36666 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LUISA HENRIQUEZ | 8880467-8 | 2018-08-10 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 4 | 2018-08-10
1880 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | CCV | MOTOR ANTIESCARAS | na | AGM80 | AGM817011268 | SN | 2018-08-06 | 5691 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1880 | Solicito reparación. | 2018-08-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1881 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689267 | 10-33658 | 2018-07-11 | 10042 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-06 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1881 | Marca error de sensor de fuerza. | 2018-08-06 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN CONEXIÓN CLAMP, CALIBRACION, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-06 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-08-06 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 0 | 2018-08-06
1882 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | MINDRAY | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-08-06 | 14739 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-06 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1882 | Revisión. | 2018-08-06 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO SE SENSOR, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-06 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-08-06 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 0 | 2018-08-06
1884 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | CAE | HOLTER | SPACELABS HEALTHCARE | EVO | Evo-007362 | 42096 | 2018-08-06 | 10288 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-06 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1883 | Mantención por no uso. | 2018-08-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1885 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF-83100984 | 10-44535 | 2018-08-06 | 14741 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-06 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1885 | No reconoce saturometro. | 2018-08-06 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE MONITOR SIN ENCONTRAR PROBLEMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-06 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-08-06 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 0 | 2018-08-06
1886 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6399 | SN | 2018-08-07 | 14742 | MCC | T2 | UEM | 2018-08-07 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1886 | Alarma de aire en linea de retorno | 2018-08-07 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de retorno de aire, parametros dentro de rango establecidos por manual de servicio. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | Término en base a finalización de OT 16060 con fecha 29-08-2018. oj. | 2018-08-23 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-23 |  |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-23 | 16 | 2018-08-23
1887 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS | ARUL-0013 | 10-32883 | 2018-08-07 | 3312 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-07 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1887 | Arroja fuga | 2018-08-07 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE CORRIGE FUGA, SE CAMBIA FILTRO DE SENSOR DE PRESIÓN, CALIBRACIONES, PRUEBA DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-09 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA FAUNDEZ |  | 2018-08-09 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 2 | 2018-08-09
1888 | TRABAJO TERMINADO | PINZA KELLY RECTA | UAPQ | INSTRUMENTAL | TUT INSTRUMENTS | 03.1030.14 | sn | sn | 2018-08-06 | 14423 | MCC | T4 | STE | 2018-08-08 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1888 | No agarra | 2018-08-08 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL NO SE PUEDE REPARARA , POR LO QUE SE REALIZA INFORME DE BAJA Nº34/2018 | 2018-09-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  |  |  |  | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 2018-09-04 | 27 | 2018-09-04
1889 | TRABAJO TERMINADO | PINZA DE COLAGENO | UAPQ | INSTRUMENTAL | GIMMI | S.0600.05 | 644135 | SN | 2018-08-07 | 14425 | MCC | T4 | STE | 2018-08-08 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1889 | Trancada | 2018-08-08 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-09-21 | 44 | 2018-09-21
1890 | TRABAJO TERMINADO | SEPARADOR BALFOUR | UAPQ | INSTRUMENTAL | na | sn | sn | sn | 2018-08-07 | 14426 | MCC | T4 | STE | 2018-08-08 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1890 | Fracturado | 2018-08-08 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-09-21 | 44 | 2018-09-21
1891 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | CALENTADOR DE PACIENTE | BLANKITROL | na | sn | 10-42919 | 2018-08-07 | 15417 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-08 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1891 | No tempera | 2018-08-08 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO |  | 2018-08-09 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-08-09 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 1 | 2018-08-09
1892 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | HOLTER | SPACELABS HEALTHCARE | EVO | Evo-007363 | 10-42097 | 2018-08-08 | 10292 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-08 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1892 | Solo enciende cuando se esta cargando en la base, y no al encender para el paciente. | 2018-08-08 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA INTERNA, AJUSTE, CAMBIO DE BATERÍA, SIMULACIÓN, SINCRONIZACION Y ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DATOS | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO DEBEN ADHERIR ELEMENTOS AL HOLTER, AFECTAN FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS CON SIMULADOR DE ECG METRON FS-420 | 2018-08-10 | 4074 | 12.0 | 48888 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LUISA HENRIQUEZ | 8880467-8 | 2018-08-10 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 2 | 2018-08-10
1893 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | ECOTOMOGRAFO MULTIPROPOSITO | SIEMENS | ACUSON X 300 | 320037 | 10-36021 | 2018-08-08 | 11445 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-08 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1893 | Solicito revisar y reparar. No enciende, eco doppler no funciona, no da color. | 2018-08-08 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE SELECTOR DIGITAL PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-10 | 4074 | 9.0 | 36666 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-08-10 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 2 | 2018-08-10
1894 | ANALISIS DE FALLA STE |  | UAPQ | FIBROSCOPIO | KARL STORZ | 11302BD2 | 2188920 | 10-43125 | 2018-08-08 | 14428 | MCC | T4 | STE | 2018-08-08 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1894 | Fracturado | 2018-08-08 |  | FRACTURA | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1008 | 2018-08-09 | REICH | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1895 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | Z151057 | 10-33401 | 2018-08-09 | 1895 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-09 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1895 | MANTENCION PREVENTIVA | 2018-08-09 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO ECRI. EQUIPO OPERATIVO. |  | SI | SI |  |  | NO | REQUIERE CAMBIO DE PILA DE INTERNA 4.5V (VERDE) | 2018-08-09 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-08-09 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 0 | 2018-08-09
1896 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | NA | NA | NA | 2018-08-09 | 8520 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-09 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1896 | Presenta problemas en barra en que se marca insumo en 5° cuerpo | 2018-08-09 | MANTENCION CORRECTIVA | MODULO DESMONTADO COMPLETAMENTE, SE REINSTALO Y AJUSTO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONFORME. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-09 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-08-09 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 0 | 2018-08-09
1897 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616344 | 10-37341 | 2018-07-24 | 11849 | MCC | T1 | UEM | 2018-07-24 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1948 | Mantención preventiva, contraparte técnica. OT 6766 22/01/2018. Orden de salida 954 | 2018-07-24 | CONTRAPARTE TECNICA | Ventilador sometido a mantención preventiva por empresa ARQUIMED, contraparte por equipos médicos, incluye análisis de seguridad eléctrica. Ventilador operativo |  | SI | SI |  |  | NO | Cable de poder, manguera aire oxigeno | 2018-07-24 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 954 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-07-24 | SI |  | JULIO | JULIO | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 0 | 2018-07-24
1898 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | FOTOTERAPIA | BLUEBEAM | MH200 |  | 10-39712 | 2017-10-12 | 4318 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-12 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2502 | Fototerapia con luces que pestañean y no encienden. | 2018-10-12 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN FOTOTERAPIA POR CAÍDA, REPARACIÓN Y AJUSTES MECÁNICOS DEL CABEZAL, REEMPLAZO DE AMBOS ENCODER MÁS SUS RESPECTIVAS PERILLAS, RECONSTRUCCIÓN DE TARJETA DE CONTROL. FOTOTERAPIA OPERATIVA | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-08-07 | 3300 | 8.0 | 26400 | SWITCH ROTARY PC-4 | 2 | 15330 | 30660 | PERILLAS SERIE ROCKER | 2 | 6147 | 12294 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-10-12 | SI |  | 2017 | AGOSTO | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 0 | 2018-10-12
1899 | TRABAJO TERMINADO |  | HEMODINAMIA | INYECTOR DE MEDIOS DE CONTRASTE | MEDRAD | PPD | 100063 | 10-32955 | 2018-05-09 | 3442 | MCC | T4 | STE | 2018-08-10 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1899 | Dar de baja por no uso | 2018-08-10 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | EQUIPO NO ENCIENDE, EL REPRESENTANTE NO DISPONE DE INSUMOS, REPUESTOS Y PIEZAS, LA TECNOLOGIA Y TECNICAS Q UTILIZA ESTE EQUIPO ESTAN OBSOLETAS, POR LO CUAL NO SE UTILIZA EN PROCEDIMIENTOS CLINICOS. INGRESO AL SERVICIO EN EL 2005 Y A LA FECHA LLEVA 13 AÑOS EN EL SERVICIO, SIENDO QUE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO ES DE 10 AÑOS. SE ADJUNTA INFORME BAJE Nº39/18 SE RECOMIENDA SU BAJA DEL SERVICIO. |  | NO | NO |  |  | NO | SE RECOMEINDA SU BAJA | 2018-09-05 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TERESITA CUADRA | 10207324-K | 2018-09-05 | SI |  | MAYO | SEPTIEMBRE | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-08-10 | 2018-09-05 | 26 | 2018-09-05
1900 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | FACOEMULSIFICADOR | ALCON | LEGACY EVEREST 2000 | 0502115002X | SN | 2018-06-11 | 10182 | MCC | T2 | UEM | 2018-08-10 | FELIPE ACOSTA | 15097265-5 | NO | 1900 | Evaluar para dar de baja | 2018-06-11 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | EQUIPO CON TECNOLOGIA OBSOLETA, NO OPERATIVO. SE RECOMIENDA SU BAJA DEL SERVICIO. INFORME DE BAJA EQUIPO Nº 037/18 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO PARA BAJA. | 2018-09-20 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-09-20 | SI | 1937-01-01 | JUNIO | SEPTIEMBRE | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 41 | 2018-09-20
1901 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL MESA | UAPQ | ACCESORIOS | MAQUET | D-7550 | sn | sn | 2018-08-06 | 14422 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-10 | FELIPE ACOSTA | 15097265-5 | NO | 1901 | Tornillo apretado. | 2018-08-10 | MANTENCION CORRECTIVA | BRAZAL SE ENCUENTRA CON PERNO APRISIONADO, SE SOLTO CON LUBRICANTES. OPERATIVO | [5 empty] | NO |  | 2018-08-10 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-08-10 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 0 | 2018-08-10
1902 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | HUNTLEIGH | ENTERPRICE 8000 | na | 10-37334 | 2018-08-09 | 15420 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-10 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1902 | Se bloquea intermitentemente. | 2018-08-10 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1903 | TRABAJO TERMINADO | CLINICA 13 | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K020359 | 10-39310 | 2018-08-09 | 8199 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-10 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1903 | No funciona tubería a jeringa triple | 2018-08-10 | MANTENCION CORRECTIVA | RECONEXION MANGUERA LINEA DE AIRE, EL REGULADOR DEL EQUIPO MANIFIESTA FUGA POR LO QUE SE DEJA LA ALIMENTACIÓN DE AIRE DIRECTA. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-10 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-08-10 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 0 | 2018-08-10
1904 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | REVELADORA AUTOMATICA PLACAS DENTALES | DURR | PERIOMAT PLUS | 1307-300-00 | 10-37687 | 2018-08-08 | 8198 | MCC | T4 | STE | 2018-08-10 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1904 | Solicito informe de baja. Prestamo de UEA | 2018-08-10 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | REVELADORA NO REPARABLE, EL COSTO DEL CARRO ES PRÁCTICAMENTE EL VALOR DE UNA REVELADORA NUEVA, LA UNIDAD RECOMIENDA SU BAJA. NO OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-26 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA ANGELICA RIVERA | 9745731-K | 2018-10-26 | SI |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 2018-10-26 | 77 | 2018-10-26
1905 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6397 | 10-37413 | 2018-08-10 | 15422 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-10 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1905 | Mal funcionamiento toma de presión. | 2018-08-10 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de parámetros sin encontrar anomalidad en parámetros de tomas de presión, pruebas de funcionamiento. Se realiza calibración de tomas de presión por solicitud de servicio clínico. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | Término en base a finalización de OT 16061 con fecha 29-08-2018. oj. | 2018-08-23 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-23 |  |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-23 | 13 | 2018-08-23
1906 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | UNIDAD DE HIPER HIPOTERMIA | CINCINATTI SUB ZERO | BLANKETROL III | sn | 10-42918 | 2018-08-10 | 15421 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-10 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1906 | No sube temperatura. | 2018-08-10 | OTROS | OPERATIVO, SE REVISA FUNCIONAMIENTO, TEMPERATURA, SIN INDICAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-01 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-10-01 | SI |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-10-01 | 52 | 2018-10-01
1907 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | HOLTER | SPACELABS HEALTHCARE | EVO | Evo-004042 | 40354 | 2018-08-10 | 10298 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-10 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1907 | Retiro de placa de inventario | 2018-08-10 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, LIMPIEZA COMPLETA DE HOLTER, INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE DEBE REALIZAR ETIQUETA DAÑADA POR PLACA DE INVENTARIO, NO SE DEBE PEGAR NINGÚN ELEMENTO EN EL HOLTER, YA QUE AFECTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 2018-08-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ISABEL AGUIRRE |  | 2018-08-22 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-22 | 12 | 2018-08-22
1908 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ECOTOMOGRAFO MULTIPROPOSITO | SONOSITE | TITAN | 0373R1 | 10-33696 | 2018-08-08 | 15419 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1908 | Se cae pantalla | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | PANTALLA DE MONITOR ECOTOMOGRAFO, SE ENCUENTRA DESMONTADA DE SU POSISION. SE DETECTO SOPORTE QUEBRADO Y PERNOS DESCABEZADOS. SE REINSTALO Y REPARO SOPORTE. EQUIPO OERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO | EQUIPO OPERATIVO | 2018-08-13 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-08-13 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 0 | 2018-08-13
1909 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | DINAMAP V100 | na | 10-41922 | 2018-08-10 | 11271 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1909 | Solicito arreglar | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN CABLE TRONCAL MALO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-14 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA GONZALEZ BURGOS | 15065350-9 | 2018-08-14 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 1 | 2018-08-14
1910 | TRABAJO TERMINADO |  | SQP | BALANZA ELECTRONICA | na | EBST-20L | na | 10-44378 | 2018-08-09 | 4992 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1910 | Cargador roto. | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA CABLE DE CONEXION ELECTRICA | [5 empty] | NO |  | 2018-08-14 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIVIANA RIQUELME | 15492443-1 | 2018-08-14 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 1 | 2018-08-14
1911 | CERRAR OT |  | PENSIONADO | OXIMETRO DE PULSO | EDAN | H100B | 316012-M12201390022 | 10-39758 | 2018-08-09 | 9239 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1911 | Arreglo. *Pin roto en base de carga | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza reparación de base de carga. Sensor sin posibilidad de reparacion, se sugiere su baja. |  | NO | NO |  |  |  |  | 2018-08-27 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-27 |  | 284 |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-13 | 2018-08-27 | 14 | 2018-08-27
1912 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616344 | 10-37341 | 2018-08-13 | 15423 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1912 | Fuga de conexión de oxigeno. | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | VENTILADOR PRESENTA FUGA EN CONECTOR A MANGUERA DE O2. SE DESMONTO Y SE PROCEDIO A SELLAR E INSTALAR BIEN EL CONECTOR. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-08-13 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-08-13 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 0 | 2018-08-13
1913 | CERRAR OT |  | UEA | SIERRA OSCILANTE | BSN medical | 73481-13 | sn | na | 2018-08-10 | 8521 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1913 | Al momento de enchufarlo produce corte electrico, luego de eso no vuelve a funcionar. | 2018-08-13 | OTROS | NO OPERATIVO, EQUIPO ES INSPECCIONADO Y REQUIERE REEMPLAZO DE FUENTE AC/DC, PERO NO SE REALIZA REPARACION | NO | NO |  | SI | NO | SI | EQUIPO ES DEVUELTO A EMPRESA REPRESENTANTE | 2018-11-26 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1016 | 2018-10-08 |  | AJUSTE DE GARANTÍA |  |  | 2018-11-26 |  |  |  |  | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2018-11-26 | 105 | 2018-11-26
1914 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CV | CUFOMETRO | PULMODYNE | 313-8199 | sn | sn | 2018-08-06 | 11027 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1914 | Solicito evaluar reparación. | 2018-08-13 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | NO OPERATIVO, INSTRUMENTO AFECTADO POR CAÍDA, SIN POSIBILIDAD DE REPARACIÓN POR MÚLTIPLES DAÑOS, TUBO DE BOURDON DESCALIBRADO, CARCAZA Y CONECTOR ROTO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SE ENTREGA CUFFOMETRO RE-ACONDICIONADO, SE COMPRUEBA SU CALIBRACIÓN (MARCA: VMB SERIE: 1315674) | 2018-08-23 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA BASCUÑAN | 13889529-7 | 2018-08-23 | SI | 9_18 | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-23 | 10 | 2018-08-23
1915 | TRABAJO TERMINADO | ABREBOCA | UAPQ | INSTRUMENTAL | HEKA | na | sn | sn | 2018-08-13 | 14434 | MCC | T4 | STE | 2018-08-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1915 | Pendiente tornillo | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-09-21 | 39 | 2018-09-21
1916 | TRABAJO TERMINADO | ABREBOCA | UAPQ | INSTRUMENTAL | HEKA | na | sn | sn | 2018-08-13 | 14435 | MCC | T4 | STE | 2018-08-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1916 | Tornillo perdido | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-09-21 | 39 | 2018-09-21
1917 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA METZENBAUN | UAPQ | INSTRUMENTAL | na | sn | sn | sn | 2018-08-13 | 14437 | MCC | T4 | STE | 2018-08-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1917 | Sin filo | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-09-21 | 39 | 2018-09-21
1918 | TRABAJO TERMINADO | SEPARADOR BALFOUR | UAPQ | INSTRUMENTAL | na | sn | sn | sn | 2018-08-13 | 14438 | MCC | T4 | STE | 2018-08-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1918 | trabado | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-09-21 | 39 | 2018-09-21
1919 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MEC | PHILIPS RESPIRONICS | V60 | 21013653 | 10-42981 | 2018-07-05 | 13857 | MPP | T1 | UEM | 2018-07-05 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 3257 | mpp | 2018-07-05 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-07-05 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 14523192-2 | 2018-07-05 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 0 | 2018-07-05
1920 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR DESFIBRILADOR CON ECG | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-4C012441 | 10-42105 | 2018-06-22 | 13858 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-22 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 3258 | Mantención preventiva | 2018-06-22 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-06-22 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-06-22 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 0 | 2018-06-22
1921 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250008-01 | 10-39720 | 2018-07-05 | 13852 | MPP | T1 | UEM | 2018-07-05 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 3252 | mpp | 2018-07-05 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-07-05 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-07-05 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 0 | 2018-07-05
1922 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250007-01 | 10-39718 | 2018-06-26 | 13851 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-26 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 3251 | mpp | 2018-06-26 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-26 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0 | 2018-06-26
1923 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | M8A30310C3496LA | 10-39717 | 2018-06-26 | 13853 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-26 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 3253 | mpp | 2018-06-26 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-26 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0 | 2018-06-26
1924 | ANALISIS DE FALLA STE |  | UAPQ | CAMARA LAPAROSCOPICA | R.WOLF | 85525922 | 1100186771 | SN | 2018-08-13 | 14439 | MCC | T4 | STE | 2018-08-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 1924 | Interferencia. | 2018-08-13 |  | interferencia | [7 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1011 | 2018-12-27 | ATM | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1925 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | Dash 4000 | SD011174764GA | SN | 2018-08-13 | 8527 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1925 | Reparar PANI ya que presenta problemas para marcar. | 2018-08-13 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1926 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UEA | ACCESORIOS | MASIMO | ZOLL | sn | sn | 2018-08-13 | 8525 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-13 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 1926 | No marca | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO. Se realiza revisión de sensor sin encontrar fallas. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Término según acta de entrega de accesorios 37M/2018 de fecha 14/09. 18/10/2018 oj. | 2018-08-27 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-27 |  |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-27 | 14 | 2018-08-27
1927 | ESPERA ENTREGA REPUESTO STE |  | UPC/INTERMEDIO | CAMA ELECTRICA | JOSON CARE | ES-96HD-ICU | 1402052753 | na | 2018-08-13 | 15427 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | JORGE GONZALEZ | 15071930-5 | NO | 1927 | Falla respaldo. Llamada emergencia 11 agosto | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | cambio de piston levante cabezera | SI | [6 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1928 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472514SA | 10-41928 | 2018-08-13 | 8526 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1928 | Problemas para tomar PA y Sat. | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | MANGO CON VELCRO GASTADO POR USO | [5 empty] | NO | Corregido numero de OT, ingresada originalmente como OT 8506. oj | 2018-08-13 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-08-13 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 0 | 2018-08-13
1929 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN | 3M | 302019-M12201900004 | 10-39231 | 2018-08-13 | 10300 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-16 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1929 | Botones no responden. | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE BOTONERA, PRUEBA DE FUNCINAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-20 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 13020958-0 | 2018-08-20 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-20 | 4 | 2018-08-20
1930 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-08-13 | 15426 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-13 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1930 | Malo | 2018-08-13 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 39M/2018 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-10-18 | 66 | 2018-10-18
1931 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | SN | SN | 2018-08-13 | 15424 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-13 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1931 | Malo, favor revisar. | 2018-08-13 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 39M/2018 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-10-18 | 66 | 2018-10-18
1932 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO | UAPQ | ACCESORIOS | NELLCOR | CLIP ADULTO | sn | sn | 2018-08-13 | 14436 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1932 | Roto por paciente | 2018-08-13 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1933 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE P1 | UAPQ | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | 5203414 | sn | sn | 2018-08-13 | 14440 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1933 | No entrega parametros. | 2018-08-13 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1934 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE EKG | UAPQ | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | 3 DERIVADAS | SN | SN | 2018-08-13 | 14441 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1934 | Terminales rotos | 2018-08-13 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1935 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE | U410-121 | 2.13e+18 | SN | 2018-08-13 | 15425 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1935 | Saturometro malo | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara | [5 empty] | NO |  | 2018-08-14 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-08-14 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 1 | 2018-08-14
1936 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE | U410-121 | 2.13e+18 | SN | 2018-08-03 | 14737 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1936 | Saturometro malo | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara | [5 empty] | NO |  | 2018-08-14 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-08-14 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 1 | 2018-08-14
1937 | TRABAJO TERMINADO |  | UEM | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF6B-0076 | 10-44302 | 2018-06-14 | 13865 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-14 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 3265 | Mantención preventiva | 2018-06-14 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. Mantención preventiva. No cuenta con modulo propio, por lo tanto no es posible utilizarlo , pruebas son realizadas con modulo de otro monitor. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-14 | 1865 | 2.5 | 4663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | IRINA DAROCH | 16513289-0 | 2018-06-14 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 0 | 2018-06-14
1938 | TRABAJO TERMINADO | TRONCAL ECG | UPC CV | ACCESORIOS | GE | 2017003-001 | 261115F | SN | 2018-07-20 | 11623 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1938 | No sensa | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | CABLE TRONCAL ECG SE CHEQUEA, NO PRESENTA FALLA DE MEDICION ECG. OPERATIVO | NO | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-13 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA BASCUÑAN | 13889529-7 | 2018-08-13 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 0 | 2018-08-13
1939 | TRABAJO TERMINADO | TRONCAL ECG | UPC CV | ACCESORIOS | GE | 2017003-001 | 130511 | SN | 2018-07-20 | 11622 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1939 | No sensa- | 2018-08-13 | MANTENCION CORRECTIVA | CABLE TRONCAL ECG SE CHEQUEA, NO PRESENTA FALLA DE MEDICION ECG. OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-13 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA BASCUÑAN | 13889529-7 | 2018-08-13 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 0 | 2018-08-13
1940 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MEC | PHILIPS RESPIRONICS | TRILOGY 202 | TV01502250A | 10-42902 | 2018-07-17 | 13855 | MPP | T1 | UEM | 2018-07-17 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 3255 | Mantención preventiva | 2018-07-17 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-07-17 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-07-17 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 0 | 2018-07-17
1941 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC PEDIATRICA | VENTILADOR NO INVASIVO | PHILIPS | TRILOGY 202 | TV14110407A | 10-42905 | 2018-07-17 | 13854 | MPP | T1 | UEM | 2018-07-17 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 3254 | Mantención preventiva | 2018-07-17 | MANTENCION PREVENTIVA | Se realiza mantención preventiva |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-07-17 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-07-17 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 0 | 2018-07-17
1942 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | HAMILTON | RAPHAEL XTC | 10445 | 10-35277 | 2018-06-15 | 13856 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-15 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 3256 | Mantención preventiva | 2018-06-15 | CONTRAPARTE TECNICA | Se realiza contraparte de mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-15 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MONICA PINO | 18782069-3 | 2018-06-15 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 0 | 2018-06-15
1943 | TRABAJO TERMINADO |  | UEM | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF-83100984 | 10-44535 | 2018-08-02 | 13866 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 3264 | Mantención preventiva | 2018-08-02 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. Mantención preventiva. No cuenta con modulo propio, por lo tanto no es posible utilizarlo , pruebas son realizadas con modulo de otro monitor. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-02 | 1865 | 2.5 | 4663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | IRINA DAROCH | 16513289-0 | 2018-08-02 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 0 | 2018-08-02
1945 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DATEX OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWG01291 | 10-32387 | 2018-08-19 | 1944 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1944 | MANTENCION PREVENTIVA | 2018-08-19 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-31 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELAUNOY | 13.458.596-K | 2018-08-31 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 2018-08-31 | 12 | 2018-08-31
1946 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF-83100988 | 10-44536 | 2018-08-18 | 1946 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1946 | MANTENCION PREVENTIVA | 2018-08-19 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-20 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELAUNOY | 13.458.596-K | 2018-08-20 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-08-20 | 2 | 2018-08-20
1947 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF-83100989 |  | 2018-08-18 | 1947 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1947 | MANTENCION PREVENTIVA | 2018-08-19 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-20 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELAUNOY | 13.458.596-K | 2018-08-20 | SI |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-08-20 | 2 | 2018-08-20
1948 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF6B-0078 | 10-44538 | 2018-08-18 | 1948 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1948 | MANTENCION PREVENTIVA | 2018-08-19 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-20 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELAUNOY | 13.458.596-K | 2018-08-20 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-08-20 | 2 | 2018-08-20
1949 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD CON GASTO CARDIACO | GENERAL ELECTRIC | B650 | SEW11507827HA | 10-40271 | 2018-08-19 | 1949 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1949 | MANTENCION PREVENTIVA | 2018-08-19 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-31 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELAUNOY | 13.458.596-K | 2018-08-31 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 2018-08-31 | 12 | 2018-08-31
1950 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD CON GASTO CARDIACO | GENERAL ELECTRIC | B650 | SEW12357482HA | 10-39905 | 2018-08-18 | 1950 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1950 | MANTENCION PREVENTIVAS | 2018-08-19 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-20 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELAUNOY | 13.458.596-K | 2018-08-20 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-08-20 | 2 | 2018-08-20
1951 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DRAGER | INFINITY DELTA | 5398018357 | 10-40259 | 2018-05-04 | 11721 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-04 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1871 | Mantención preventiva. | 2018-05-04 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-05-04 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-05-04 | SI |  | MAYO | AGOSTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 0 | 2018-05-04
1952 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA INFANTIL (SQP) | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900017 | 10-39143 | 2018-06-25 | 11816 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1917 | Mantención preventiva | 2018-06-25 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-25 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 15492443-4 | 2018-06-25 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0 | 2018-06-25
1953 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA INFANTIL (SQP) | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900018 | 10-39147 | 2018-06-25 | 11817 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1918 | Mantención preventiva. | 2018-06-25 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. | SI | SI | SI | SI |  | NO |  | 2018-06-25 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 15492443-4 | 2018-06-25 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0 | 2018-06-25
1954 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | AESPIRE 7900 | ANCR00287 | 10-39903 | 2018-06-28 | 11834 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-28 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1934 | Mantención preventiva. | 2018-06-28 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-28 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-28 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 0 | 2018-06-28
1955 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | AESPIRE 7900 | ANCR00286 | 10-30904 | 2018-06-28 | 11833 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-28 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1933 | Mantención preventiva. | 2018-06-28 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-28 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-28 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 0 | 2018-06-28
1956 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | GE DATEX OHMEDA | AESPIRE 7900 | ANCR00284 | 10-39906 | 2018-06-28 | 11832 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-28 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1932 | Mantención preventiva. | 2018-06-28 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-28 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-06-28 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 0 | 2018-06-28
1958 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR DE ALTA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484741WA |  | 2018-05-04 | 11723 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-04 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1869 | Mantención preventiva. | 2018-05-04 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-05-04 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-05-04 | SI |  | MAYO | AGOSTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 0 | 2018-05-04
1959 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DRAGER | INFINITY DELTA | 5397992946 | 10-40272 | 2018-05-04 | 11722 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-04 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1870 | Mantención preventiva. | 2018-05-04 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI |  |  |  | NO |  | 2018-05-04 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-05-04 | SI |  | MAYO | AGOSTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 0 | 2018-05-04
1960 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | CAREFUSION | AVEA | BBV03477 | SN | 2018-06-26 | 11840 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1941 | Mantención preventiva. | 2018-06-26 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0 | 2018-06-26
1961 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | CAREFUSION | AVEA | BBV03447 | SN | 2018-06-27 | 11839 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-27 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1942 | Mantención preventiva. | 2018-06-27 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-27 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-06-27 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 0 | 2018-06-27
1962 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02222 | SN | 2018-06-26 | 13863 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1939 | Mantención preventiva. | 2018-06-26 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0 | 2018-06-26
1963 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02391 | SN | 2018-02-02 | 11844 | MPP | T1 | UEM | 2018-02-02 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1943 | Mantención preventiva. | 2018-02-02 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-02-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-02-02 | SI |  | FEBRERO | AGOSTO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 0 | 2018-02-02
1964 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02391 | SN | 2018-06-26 | 11841 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1940 | Mantención preventiva. | 2018-06-26 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-06-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0 | 2018-06-26
1965 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | CAREFUSION | AVEA | BBV03458 | SN | 2018-06-26 | 11843 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-26 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1938 | Mantención preventiva. | 2018-06-26 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15616665-9 | 2018-06-26 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0 | 2018-06-26
1966 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | BIOLIGHT | V6 | V026E000573 | 10-40109 | 2018-07-10 | 13861 | MPP | T1 | UEM | 2018-07-10 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 3261 | Mantención preventiva. | 2018-07-10 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-07-10 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GEORGINA AGUILAR |  | 2018-07-10 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 0 | 2018-07-10
1967 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT10130266SP | sn | 2018-04-11 | 11782 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-11 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1987 | Mantención preventiva. | 2018-04-11 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-04-11 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GEORGINA AGUILAR |  | 2018-04-11 | SI |  | ABRIL | AGOSTO | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 0 | 2018-04-11
1968 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT10130256SP | 10-41762 | 2018-04-11 | 11783 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-11 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1988 | Mantención preventiva. | 2018-04-11 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-04-11 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GEORGINA AGUILAR | ILEGIBLE | 2018-04-11 | SI |  | ABRIL | AGOSTO | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 0 | 2018-04-11
1969 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | na | 759249 | 2018-08-13 | 11952 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-13 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1969 | Mango de presión en mal estado- | 2018-08-13 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Fuga de aire en el mango, se da de baja. | [5 empty] | NO | Reposición inmediata. | 2018-08-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2018-08-20 | SI | 281/18 | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 7 | 2018-08-20
1970 | TRABAJO TERMINADO | CABLE DE PODER | ALIMENTACION | ACCESORIOS | na | na | sn | sn | 2018-08-01 | 14611 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1970 | Revisión y arreglo de cable eléctrico. | 2018-08-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos. Se da de baja | [5 empty] | NO | Reposición inmediata. | 2018-08-20 | 4074 | 0.0 | 0 | Cable de poder | 1 | 1800 | 1800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 15639402-5 | 2018-08-20 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-14 | 2018-08-20 | 6 | 2018-08-20
1971 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | MULTISITIO | sn | sn | 2018-08-03 | 14738 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-03 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1971 | Revision | 2018-08-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos. Se da de baja | [5 empty] | NO | Reposición inmediata. Término según acta de entrega de accesorios 39M/2018 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj. | 2018-08-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-20 |  |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 17 | 2018-08-20
1972 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UEI | ACCESORIOS | EDAN | MULTISITIO | SN | SN | 2018-08-09 | 15235 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1972 | Solicito cambio. | 2018-08-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos. Se da de baja | [5 empty] | NO | Reposición inmediata | 2018-08-20 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-08-20 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-14 | 2018-08-20 | 6 | 2018-08-20
1973 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UEI | ACCESORIOS | EDAN | MULTISITIO | sn | sn | 2018-08-09 | 15236 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1973 | cambio saturometro | 2018-08-14 | MANTENCION CORRECTIVA | Cortes internos. Se da de baja |  | NO | NO |  |  | NO | Reposición inmediata. | 2018-08-17 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-08-17 | SI | 277/18 | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-17 | 8 | 2018-08-17
1974 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UEI | ACCESORIOS | EDAN | na | sn | sn | 2018-08-09 | 15237 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1974 | Cambio saturometro | 2018-08-14 | MANTENCION CORRECTIVA | Cortes internos. Se da de baja | [5 empty] | NO | Reposición inmediata. | 2018-08-17 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-08-17 | SI | 276/18 | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-14 | 2018-08-17 | 3 | 2018-08-17
1975 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UMA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | sn | sn | 2018-08-09 | 2114 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-09 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1975 | saturometro con tela en zona de conexión cortada, interfiere con medida | 2018-08-14 | MANTENCION CORRECTIVA | Se da de baja. | [5 empty] | NO | Reposición inmediata. | 2018-08-17 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA M. | 16034387-7 | 2018-08-17 | SI | 275/18 | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-17 | 8 | 2018-08-17
1976 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | J3EH5169G | 10-32486 | 2018-08-14 | 13554 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-14 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1976 | No marca presiones. | 2018-08-14 | MANTENCION CORRECTIVA | MONITOR NO MARCA PRESIONES NEONATALES, SE RECONFIGURA EQUIPO. SE HACEN MEDICIONES CON EQUIPO PATRON FLUKE, PRESENTANDO UN 2% DE FRUCTUACION DE EXACTITUD EN LA MEDICION. EQUIPO OPERATIVO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-16 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-08-16 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-16 | 2 | 2018-08-16
1977 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | MULTISITIO | sn | sn | 2018-08-07 | 15453 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-07 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1977 | No marca | 2018-08-07 | MANTENCION CORRECTIVA | Se da de baja. |  | NO | NO |  |  | NO | Reposición inmediata. | 2018-08-07 | 4074 | 0.0 | 0 | SENSOR MASIMO MULTISITIO | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA | 17634900-K | 2018-08-07 | SI | 274/18 | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 0 | 2018-08-07
1978 | TRABAJO TERMINADO | CABLE DE PODER | UROLOGIA | ACCESORIOS | na | TIPO 8 | sn | sn | 2018-08-14 | 8366 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1978 | Reparación y cambio del cable de poder. | 2018-08-14 | MANTENCION CORRECTIVA | Se repone cable de poder. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Entregado a la recepción de OT. | 2018-08-14 | 4074 | 0.0 | 0 | CABLE DE PODER TIPO 8 | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 16302092-0 | 2018-08-14 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 0 | 2018-08-14
1979 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | MULTISITIO | SN | SN | 2018-08-14 | 13555 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1979 | Evaluación. | 2018-08-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos. Se da de baja |  | NO | NO |  |  | NO | Reposición inmediata. | 2018-08-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-08-20 | SI | 273/18 | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-20 | 6 | 2018-08-20
1980 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UAPQ | ACCESORIOS | MINDRAY | CLIP ADULTO | sn | sn | 2018-08-14 | 14442 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-14 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 1980 | Revisar. | 2018-08-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos. Se da de baja | [5 empty] | NO |  | 2018-08-20 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2018-08-20 | SI | 280/18 | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-20 | 6 | 2018-08-20
1981 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | na | na | na | 2018-08-14 | 15432 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-14 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1981 | Bloqueado. | 2018-08-14 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO BLOQUEADO, DEBIDO A ALZA DE TEMPERATURA, VENTILADOR NO OPERATIVO, SE REPARO. SE INSTALAN 2 SOPORTES DE BANDEJAS Y UNA BOTONERA COMPLETA NUEVA. EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-08-14 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-08-14 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 0 | 2018-08-14
1982 | TRABAJO TERMINADO | UCI-B | UPC ADULTO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | na | na | na | 2018-08-16 | 15431 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-16 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1982 | Se encuentra bloqueado. | 2018-08-16 | MANTENCION CORRECTIVA | GAVETA 4 DE MEDICAMENTOS BLOQUEADA, AMPOLLA REVENTADA Y LIQUIDO SOBRE LA ASSY PCB, SE LIMPIO, RESETEO Y CHEQEO SU FUNCIONAMIENTO. ASSY PCB QUEDO DAÑADA, PERO OPERATIVA. EQUIPO FUNCIONANDO SIN PROBLEMAS. | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-08-16 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-08-16 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 0 | 2018-08-16
1983 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE BIPOLAR | UAPQ | ACCESORIOS | KARL STORZ | 26176 LV | ZV01 | sn | 2018-08-14 | 14443 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-14 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1983 | No funciona, probado en distintos electrobisturíes. | 2018-08-14 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1984 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE BIPOLAR | UAPQ | ACCESORIOS | KARL STORZ | 26176 LV | TY01 | sn | 2018-08-14 | 14444 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-14 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1984 | No funciona , probado en distintos electrobisturíes. | 2018-08-14 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
1985 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | NIHON KOHDEN | MULTISITIO | sn | sn | 2018-08-07 | 11442 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-07 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1985 | No da curva. | 2018-08-07 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR DE SATURACIÓN EXTREMADAMENTE DAÑADO IRREPARABLE. LA UNIDAD RECOMIENDA SU BAJA |  | NO | NO |  |  | NO | SE ADJUNTA INFORME DE BAJA N° 271/18 Y ACTA DE ENTREGA ACCESORIOS N° 217/18 JUNTO A UNA INTERFAZ SPO2 NUEVA | 2018-08-21 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2018-08-21 | SI | 271/18 | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-21 | 14 | 2018-08-21
1986 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | NELLCOR | MULTISITIO | 2.1301e+18 | sn | 2018-08-07 | 11443 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-07 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1986 | Luz intermitente. | 2018-08-07 | MANTENCION CORRECTIVA | SENSOR DE SATURACIÓN EN BUEN ESTADO NO MANIFIESTA PROBLEMA ALGUNO. TESTEADO CON ANALIZADOR SENSITES. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 33M/18. oj | 2018-08-29 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-29 |  |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-29 | 22 | 2018-08-29
1987 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | NIHON KOHDEN | na | sn | sn | 2018-06-19 | 11430 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-16 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 1987 | Revisar. | 2018-08-16 | MANTENCION CORRECTIVA | SENSOR DE TEMPERATURA FUNCIONANDO NORMALMENTE, NO MANIFIESTA PROBLEMA ALGUNO. TESTEADO CON MULTÍMETRO FLUKE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-29 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2018-08-29 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-08-16 | 2018-08-29 | 13 | 2018-08-29
1988 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | CRITIKON | ADULTO 2 VIAS | sn | sn | 2018-08-06 | 11263 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-16 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1988 | Reparar. | 2018-08-16 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 38M/2018 de fecha 14/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-16 | 2018-10-18 | 63 | 2018-10-18
1989 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CIRUGIA | ACCESORIOS | GE | U410-121 | sn | sn | 2018-08-16 | 11264 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-16 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 1989 | Solicito arreglar. | 2018-08-16 | [7 empty] | NO | Término en base al acta 38M/18 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-10-18 | 63 | 2018-10-18
1990 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | CRITIKON | ADULTO 1 VIA | sn | sn | 2018-08-14 | 11273 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-16 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1990 | Reparar. | 2018-08-16 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | MANGUITO CON FUGA, SE RECOMINDA SU BAJA. INFORME BAJA Nº 282/18 | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-08-17 | 4074 | 1.5 | 6111 | MANGUITO ADULTO 2 VIAS | 1 | 40000 | 40000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-08-17 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 1 | 2018-08-17
1991 | TRABAJO TERMINADO | LATIGUILLO EKG | CIRUGIA | ACCESORIOS | NIHON KOHDEN | BR-906P | 401302703 | sn | 2018-08-14 | 11272 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-16 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 1991 | Revisión. | 2018-08-16 | OTROS | SE CHEQUEA TRONCAL ECG, SE ENCUENTRA OPERATIVO. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-17 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-08-17 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 1 | 2018-08-17
1992 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DRAGER | INFINITY DELTA XL | 6000409776 | 10-36584 | 2018-05-11 | 11725 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-11 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1877 | Mantención preventiva. | 2018-05-11 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-05-11 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-05-11 | SI |  | MAYO | AGOSTO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 0 | 2018-05-11
1993 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO INVASIVO | MAQUET | SERVO-i | 76068 |  | 2018-06-06 | 13862 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-06 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 3262 | Mantención preventiva. | 2018-06-06 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 1557300-7 | 2018-06-06 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 0 | 2018-06-06
1994 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | B650 | SK416031044HA | 10-43473 | 2018-06-19 | 11847 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-19 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1946 | Mantención preventiva. | 2018-06-19 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-19 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-06-19 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 0 | 2018-06-19
1995 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | GE | SOLAR 8000M | M2G43075G | SN | 2018-06-01 | 11788 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-01 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1992 | Mantención preventiva. | 2018-06-01 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-01 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-06-01 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 0 | 2018-06-01
1996 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | GE | SOLAR 8000I | SE411141030GA | SN | 2018-06-01 | 11786 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-01 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1994 | Mantención preventiva. | 2018-06-01 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-01 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-06-01 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 0 | 2018-06-01
1997 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | GE | SOLAR 8000I | SE411141030GA | SN | 2018-06-01 | 11787 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-01 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1993 | Mantención preventiva. | 2018-06-01 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantención preventiva, equipo operativo. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-01 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-06-01 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 0 | 2018-06-01
1998 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | B650 | SK416031043HA | 10-43472 | 2018-06-01 | 11789 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-01 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1991 | Mantención preventiva | 2018-06-01 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-06-01 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-06-01 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 0 | 2018-06-01
1999 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MEC | MAQUET | SERVO-I | 81337 | 10-42901 | 2018-06-06 | 11792 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-06 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1998 | Mantención preventiva. | 2018-06-06 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-06-06 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 0 | 2018-06-06
2000 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MEC | MAQUET | SERVO-I | 81338 | 10-42900 | 2018-06-06 | 11793 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-06 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1997 | Mantención preventiva. | 2018-06-06 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-06-06 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-06-06 | SI |  | JUNIO | AGOSTO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 0 | 2018-06-06
2001 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE | 1458 | SN | 2018-05-11 | 11724 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-11 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1875 | Mantención preventiva. | 2018-05-11 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-05-11 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 1557300-7 | 2018-05-11 | SI |  | MAYO | AGOSTO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 0 | 2018-05-11
2002 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DRAGER | INFINITY DELTA XL | 6000425277 | 10-36586 | 2018-05-11 | 11727 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-11 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1878 | Mantención preventiva. | 2018-05-11 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-05-11 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 1557300-7 | 2018-05-11 | SI |  | MAYO | AGOSTO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 0 | 2018-05-11
2003 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DRAGER | INFINITY VISTA | 6000513975 | 10-36582 | 2018-05-11 | 11726 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-11 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 1876 | Mantención preventiva. | 2018-05-11 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo, mantención preventiva. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-05-11 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 1557300-7 | 2018-05-11 | SI |  | MAYO | AGOSTO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 0 | 2018-05-11
2004 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-A/UPC | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | na | 86369 | 10-44371 | 2018-08-16 | 15434 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-16 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2004 | Se solicita reponer soportes "R" de bandeja. | 2018-08-16 | MANTENCION CORRECTIVA | SE INSTALAN 5 SOPORTES DE BANDEJA DE MEDICAMENTOS QUE RESTABAN. EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-16 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA IBECECHE | 16813668-4 | 2018-08-16 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 0 | 2018-08-16
2005 | TRABAJO TERMINADO |  | OFTALMOLOGIA | PROYECTOR DE OPTOTIPOS | NIKON | NP-3 | 3934 | 10-20982 | 2018-08-16 | 15102 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-17 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2005 | Solicito revisar ampolleta. | 2018-08-17 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO NO ENCIENDE. AMPOLLETA QUEMADA. SE REEMPLAZA. EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Término en base a finalización de OT con fecha 12-09-2018. oj 26-12-2018 | 2018-08-17 | 4074 | 2.0 | 8148 | AMPOLLETA BIPIN 6V 20W | 1 | 12000 | 12000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-17 |  |  | AGOSTO | DICIEMBRE | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 0 | 2018-08-17
2006 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA INFANTIL (SQP) | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900011 | 10-39144 | 2018-08-16 | 4990 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-17 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2006 | Saturometro no funciona. | 2018-08-17 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN TARJETA DE SATURACIÓN POR NO CAPTURA DE SEÑAL. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-17 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 15492443-4 | 2018-08-17 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 0 | 2018-08-17
2007 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | STRYKER | 250-080-233 | 6401420 | sn | 2018-08-17 | 12940 | MCC | T4 | STE | 2018-08-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2007 | Rota | 2018-08-17 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-09-21 | 35 | 2018-09-21
2008 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | S/5 AESPIRE | AMXF 00113 | 10-32153 | 2018-08-17 | 13702 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-17 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2008 | Fuga sistema y cilindros malos. | 2018-08-17 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE VENTILADOR CON POSIBLE FUGA, SE AJUSTAN JUNTAS DE VAPORIZADORES, VAPORIZADOR SIN CIERRE DE ANCLAJE, PRUEBA DE CALIBRACIÓN, Y FUGA SATISFACTORIAS, PRUEBA DE VENTILACIÓN MECÁNICA | NO | NO | NO | NO | NO | SI | FUGA POR MAL ANCLAJE DE VAPORIZADOR | 2018-08-21 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-08-21 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 4 | 2018-08-21
2009 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | GE DATEX OHMEDA | AESPIRE 7900 | ANCR00284 | 10-39906 | 2018-08-17 | 13703 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-17 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2009 | Sensor de flujo | 2018-08-17 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE INDICA FUGA, PERO SE ENCUENTRA SENSOR DE FLUJO DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE AMBOS SENSORES, CILINDROS AUXILIARES VACÍOS, SE SUGIERE CAMBIO.- | SI | NO | NO | SI | NO | NO | PRUEBAS DE FUGA, CALIBRACIÓN DE SENSORES, Y PRUEBA DE VENTILACIÓN MECÁNICA | 2018-08-21 | 4074 | 6.0 | 24444 | SENSOR DE FLUJO | 2 | 120000 | 240000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-08-21 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 4 | 2018-08-21
2010 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS PLUS | ASBF-0269 | 10-37420 | 2018-08-17 | 13704 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-17 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2010 | Revisar | 2018-08-17 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO, SE DETECTA ERROR DE BATERÍA. PRUEBAS DE FUGA Y VENTILACIÓN OPTIMAS | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SE SUGIERE CARGAR EQUIPO POR TIEMPO MÍNIMO (8 HRS) PARA GARANTIZAR FUNCIONAMIENTO | 2018-08-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-08-21 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 4 | 2018-08-21
2011 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | ATOM | INCU i | 2541007 |  | 2018-08-17 | 13705 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-17 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2011 | Mantención | 2018-08-17 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2012 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 495 NCS | OZ 01 | sn | 2018-08-17 | 13706 | MCC | T4 | STE | 2018-08-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2012 | Revisar | 2018-08-17 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-09-21 | 35 | 2018-09-21
2013 | ANALISIS DE FALLA STE | TRANSDUCTOR ESOFAGICO | UAPQ | ACCESORIOS | GE | KN100106 | 100243 | sn | 2018-08-17 | 14449 | MCC | T4 | STE | 2018-08-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2013 | No funciona | 2018-08-17 |  | No funciona | [7 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1010 | 2018-08-21 | HOSER INGENIERIA | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2014 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UAPQ | CRIOCOAGULADOR DE CO2 | KEELER | 2509-P-1010 | K0909356 | sn | 2018-08-17 | 14447 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2014 | No congela | 2018-08-17 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2015 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF6B-0079 | 10-44249 | 2018-08-17 | 14445 | MCC | T2 | UEM | 2018-08-17 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2015 | Caída de monitor. | 2018-08-17 | OTROS | SE ENTREGA MONITOR SERIE CF6B-0077, YA QUE EQUIPO SE ENCUENTRA INOPERATIVO. | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-09-24 | 4074 | 12.0 | 48888 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2018-09-24 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-09-24 | 38 | 2018-09-24
2016 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | DERMATOMO | PADGET | B | 2-11442 | SN | 2018-08-17 | 14450 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2016 | Revisar y reparar. 3 galletas, 1 destornillador y fuente de poder PN DP-0004 SN 2-11442 | 2018-08-17 | MANTENCION CORRECTIVA | Equipo operativo | [5 empty] | NO |  | 2018-08-27 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1013 | 2018-08-23 | PROMEDON | EFECTUAR PRESUPUESTO | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-08-27 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-27 | 10 | 2018-08-27
2017 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | SIERRA CORTA YESO | ZIMMER | 8909-01 | 4305 | 10-27516 | 2018-08-20 | 9240 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-20 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2017 | Se solicita arreglo de motor. | 2018-08-20 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE ENCUENTRA AUTO-TRANSFORMADOR AFECTADO POR CAIDA. SE REEMPLAZA POR TRANSFORMADOR DE 220/110 VAC, SE CAMBIA ENCHUFE DE SIERRA DAÑADO, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | SI | NO | SI |  | 2018-08-21 | 4074 | 6.0 | 24444 | TRANSFORMADOR 220/110 VAC 300 WATTS | 1 | 30000 | 30000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 8695879-1 | 2018-08-21 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 1 | 2018-08-21
2018 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616329 | 10-37342 | 2018-08-16 | 15436 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-16 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2018 | Error calibración | 2018-08-16 | MANTENCION CORRECTIVA | se calibra celda de O2 | [5 empty] | NO |  | 2018-08-16 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-08-16 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 0 | 2018-08-16
2019 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 | 7 | 10-39443 | 2018-05-31 | 11580 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-20 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2019 | Baranda derecha superior no queda fija arriba. | 2018-08-20 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO SE ENCUENTRA CON BARANDAS DESAJUSTADAS. SE PROCEDIO A REARMADO DE LOS SOPORTES Y LUBRICACION DE PIEZAS MECANICAS. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | En espera de disponibilidad desde la cración de la OT. oj | 2018-08-20 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-08-20 | SI |  | MAYO | AGOSTO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 0 | 2018-08-20
2020 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO | na | na | 10-43508 | 2018-08-16 | 15433 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-16 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2020 | Respaldo malo. | 2018-08-16 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE MOTOR LEVANTE CABECERA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-25 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-25 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-09-25 | 40 | 2018-09-25
2021 | TRABAJO TERMINADO | PABELLON 2 | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS | na |  | na | na | 2018-08-16 | 3323 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-20 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2021 | No queda fija. | 2018-08-20 | MANTENCION CORRECTIVA | LAMPARA CON PROBLEMAS DE FIJACIÓN EN EL SENTIDO DE ROTACIÓN DEL CABEZAL. INSTALACIÓN DE SELLOS PLÁSTICOS COMO ELEMENTOS DE FRICCIÓN, CHEQUEO GENERAL. EL CABEZAL SE PUEDE FIJAR EN LA POSICIÓN DESEADA, OPERATIVA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-05 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GEORGINA AGUILAR |  | 2018-09-05 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-20 | 2018-09-05 | 16 | 2018-09-05
2022 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/ UCI - B | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | na | 86367 | 10-44374 | 2018-08-20 | 15443 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-20 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2022 | Cajetines bloqueados, | 2018-08-20 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO BLOQUEADO, DEBIDO A QUE SE ENCONTRO CON LIQUIDO POR DEBAJO DE LA ASSY PCB (AMPOLLA QUEBRADA). SE LIMPIO Y SECO EL SECTOR, SE RESETEO EL EQUIPO Y SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-20 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-08-20 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 0 | 2018-08-20
2023 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616329 | 10-37342 | 2018-08-20 | 15440 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-20 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2023 | Falla al prender | 2018-08-20 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE FUGA, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y VENTILACIÓN MECÁNICA, PRUEBA DE PANTALLA TÁCTIL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE PRUEBAN AMBAS PANTALLAS Y PRUEBAS DE CONCENTRACIÓN DE FIO2 | 2018-08-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-08-21 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 1 | 2018-08-21
2024 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU09060935 | 10-36543 | 2018-08-20 | 15439 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-20 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2024 | Alerta apagado, pantalla no prende. | 2018-08-20 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE INSPECCIONA PANTALLA TÁCTIL, SE AJUSTA CONECTOR DE COMUNICACIONES INTERNO DE MODULO DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | CONECTOR SIN ANCLAJE, SE ASEGURA CON SOLDADURA PLASTICA | 2018-08-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-08-22 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 2 | 2018-08-22
2025 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | UNIDAD DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021104 | SN | 2018-08-10 | 14201 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-20 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2025 | Fuga de aire | 2018-08-20 | MANTENCION CORRECTIVA | RE INSTALACIÓN DE CONECTOR Y MANGUERAS POR FUGAS DE AIRE. EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-10 | 3300 | 2.0 | 6600 | ABRAZADERAS | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-08-20 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 0 | 2018-08-20
2026 | TRABAJO TERMINADO | CABLE BIPOLAR | UAPQ | ACCESORIOS | COVIDIEN | E00215 | sn | sn | 2018-08-20 | 13707 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-20 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2026 | No conecta. | 2018-08-20 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CABLE BIPOLAR TOTALMENTE SELLADO NO ES POSIBLE SU REPARACIÓN Y AL TRABAJAR CON RADIOFRECUENCIA NO SE RECOMIENDA SU REPARACIÓN POR RIESGO DE FUGA ELÉCTRICA. POR LO ANTERIOR LA UNIDAD RECOMIENDA SU BAJA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE ADJUNTA INFORME DE BAJA N° 272/18 Y ACTA DE ENTREGA Y ACCESORIO N° 218/18 CON SU CORRESPONDIENTE CABLE BIPOLAR NUEVO | 2018-08-21 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-08-21 | SI | 272/18 | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 1 | 2018-08-21
2027 | TRABAJO TERMINADO | CLINICA 13 | ODONTOLOGIA | MOTOR COLGANTE | FOREDAN |  | K000425 | sn | 2017-07-03 | 26042 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-20 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2027 | No funciona. Clínica 13 | 2018-08-20 | MANTENCION CORRECTIVA | PIEZA DE MANO CON DEMASIADA OSCILACIÓN AL TOMAR LA FREZA, SE PROCEDE A CENTRAR EJE CONDUCTOR MAS CAMBIO DE RODAMIENTOS. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-20 | 3300 | 3.0 | 9900 | RODAMIENTOS | 2 | 2000 | 4000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-08-20 | SI |  | JULIO | AGOSTO | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 0 | 2018-08-20
2028 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | BOMBA DE INFUSION JERINGA | NIKKISO | PSK-01 | N4A02-09 | 10-26654 | 2017-05-09 | 21004 | MCC | T3 | UEM | 2017-05-09 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 447 | Se apaga | 2017-05-09 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | EQUIPO PRESENTA FALLA EN TARJETA ELECTRONICA IRREPARABLE. STE YA NO CUENTA CON SOPORTE TECNICO DE REPUESTOS. RAZON POR EL CUAL SE RECOMIENDA SU BAJA DEL SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE BAJA Nº 31/18 |  | NO | NO |  |  | NO | EQUIPO PARA BAJA | 2018-08-16 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PRISCILA VALENCIA | 13544753-6 | 2018-08-16 | SI |  | 2017 | AGOSTO | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2018-08-16 | 464 | 2018-08-16
2029 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 | 11 | 10-39450 | 2017-07-13 | 28466 | MCC | T3 | UEM | 2017-07-13 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 1677 | Soporte sujeción roto. | 2017-07-13 | MANTENCION CORRECTIVA | llega repuesto y se repara | SI |  |  |  |  | NO |  | 2018-08-09 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-08-09 |  |  | 2017 | AGOSTO | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2018-08-09 | 392 | 2018-08-09
2030 | ANALISIS DE FALLA STE |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19741619 | 10-34568 | 2018-08-07 | 15418 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-21 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2030 | alarma émbolo | 2018-08-21 |  | FALLA 24 Y REMPLAZAR DISPLAY | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1014 | 2018-08-28 |  | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2031 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | 5 DERIVADAS | SN | SN | 2018-08-20 | 15444 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-21 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2031 | no funciona | 2018-08-21 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA | [5 empty] | NO | Acta de entrega 220/2018 | 2018-08-22 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-08-22 | SI | 283/18 | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 1 | 2018-08-22
2032 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689264 | 10-33659 | 2018-08-07 | 15416 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-07 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2032 | Presenta fallo | 2018-08-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2033 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | MINDRAY | BENEVIEW T8 | sn | sn | 2018-08-17 | 15437 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-21 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2033 | no sensa adecuadamente. | 2018-08-21 | MANTENCION CORRECTIVA | SENSOR NO MIDE BIEN SP02, SE REALIZO LIMPIEZA Y MANTENCION A CONTACTOS. SE PRUEBA EN SERVICIO. OPERATIVO. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-07 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-09-07 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 2018-09-07 | 17 | 2018-09-07
2034 | CERRAR OT |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941630 | 10-37015 | 2018-08-20 | 15442 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2034 | Pantalla queda pegada | 2018-08-21 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativa. Limpieza conector interno de pantalla, pruebas de funcionamiento y encendido. |  | NO | NO |  |  |  |  | 2018-08-22 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-22 |  |  |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 1 | 2018-08-22
2035 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | ACCESORIOS | EDAN | MULTISITIO | SN | SN | 2018-08-17 | 3325 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-21 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2035 | Evaluar | 2018-08-21 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2036 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 68119 | 10-39390 | 2018-08-16 | 13556 | MCC | T4 | STE | 2018-08-21 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2036 | Solicito reparación. | 2018-08-21 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE SOPORTE QUEBRADO | [5 empty] | NO | Originalmente SN:69119. | 2018-09-03 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-03 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-09-03 | 13 | 2018-09-03
2037 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS | OHMEDA | Halux 50 SX | 6600-0832-804 | sn | 2018-08-16 | 13557 | MCC | T2 | UEM | 2018-08-21 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2037 | Evaluación y reparación. | 2018-08-21 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE LAMPARA QUEBRADA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-03 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-03 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-09-03 | 13 | 2018-09-03
2038 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | GE | PROCARE 300 DPC300N-SP | AAW06060075SA | 10-33091 | 2018-08-21 | 2038 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-21 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2038 | MANTENCION PREVENTIVA SEGÚN PROTOCOLO | 2018-08-21 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. NO SE REALIZA TEST DE SEG. ELECTRICA DEBIDO A QUE EL EQUIPO UTILIZA FUENTE DE PODER EXTERNA. EQUIPO OPERATIVO. | NO | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-08-21 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JUBITZA CURIQUEO | 15951116-2 | 2018-08-21 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 0 | 2018-08-21
2039 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | MONITOR DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC 7100K | 24730 | 10-25543 | 2018-08-21 | 2039 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-21 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2039 | MANTENCION PREVENTIVA SEGÚN PROTOCOLO | 2018-08-21 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCO ECRI. BATERIA CON SU VIDA UTIL CUMPLIDA, POR LO CUAL QUEDA LIMITADO AL USO CONECTADO A LA RED ELECTRICA. OPERATIVO CON RESTRICCION. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-29 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PATRICIA PEREZ | 8695879-1 | 2018-08-29 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | 8 | 2018-08-29
2040 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | B20 | SGF12363609WA | 10-39815 | 2018-08-21 | 2040 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-21 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2040 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-21 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. SE REPARAN BUJES DE SOPORTE A CARRO. EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-23 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-08-23 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-23 | 2 | 2018-08-23
2041 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | DESFIBRILADOR | ZOLL | AED PLUS | X06C083088 | 10-34570 | 2018-08-21 | 2041 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-21 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2041 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-21 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-22 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PATRICIA PEREZ | 8695879-1 | 2018-08-22 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 1 | 2018-08-22
2042 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3A | 302019-M12201900013 | 10-39703 | 2018-08-21 | 2042 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-21 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2042 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-21 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. SE DETECTA PILA DE BACKUP AGOTADA, SE REMPLAZO Y SE INSTALO SENSOR SP02 NUEVO. EQUIPO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-08-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | PILA CR1220 3V | 1 | 1500 | 1500 | SENSOR SP02 EDAN ADULTO | 1 | 65000 | 65000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 8695879-1 | 2018-08-22 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 1 | 2018-08-22
2043 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | BIONET | BM1 | DBL1200011 | 10-39881 | 2018-08-21 | 2043 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-21 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2043 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-21 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. CARCASA TRIZADA (REPARADA). NO SE REALIZA TEST DE SGURIDAD ELECTRICA DEBIDO A QUE EQUIPO TIENE LA FUENTE DE PODER EXTERNA (CLASS II) EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-08-21 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JUBITZA CURIQUEO | 1595116-2 | 2018-08-21 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 0 | 2018-08-21
2044 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DATEX OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6100102 | 10-40270 | 2018-08-18 | 2044 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2044 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-18 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-31 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELAUNOY | 13.458.596-K | 2018-08-31 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-08-31 | 13 | 2018-08-31
2045 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DATEX OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6100099 | SN | 2018-08-18 | 2045 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2045 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-18 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-31 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELAUNOY | 13.458.596-K | 2018-08-31 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-08-31 | 13 | 2018-08-31
2046 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DATEX OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWG01845 | 10 -32498 | 2018-08-18 | 2046 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2046 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-18 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-31 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELAUNOY | 13.458.596-K | 2018-08-31 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-08-31 | 13 | 2018-08-31
2047 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS GE | VIVO 40 | E010211 | 10-38500 | 2018-07-04 | 11466 | MCC | T3 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2047 | Solicito reparar base calefactora VMNI Vivo 40 | 2018-07-04 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REEMPLAZO DE BASE CALEFACTORA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-04 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-6 | 2019-01-04 | SI |  | JULIO | DICIEMBRE | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-12-04 | 2019-01-04 | 31 | 2019-01-04
2048 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC PEDIATRICA | LARINGOSCOPIO | INOX | AN 491 | sn |  | 2018-08-21 | 11446 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-22 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2048 | Solicito reparar, no enciende. | 2018-08-22 | MANTENCION CORRECTIVA | HOLA LARINGO NO ILUMINA, SE CHEQUEA DETECTANDO FALLO EN LA AMPOLLETA ATORNILLADA. SE REEMPLAZA. EQUIPO OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-22 | 4074 | 1.5 | 6111 | AMPOLLOTA LARINGO | 1 | 12000 | 12000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 17995307-2 | 2018-08-22 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 0 | 2018-08-22
2049 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | LARINGOSCOPIO | ADC | MAC 4 | sn | sn | 2018-08-21 | 8545 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-22 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2049 | Revisión y reparación | 2018-08-23 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE AMPOLLETA DE LARINGO LIMPIEZA DE CONTACTO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-06 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-12-06 | SI |  | AGOSTO | DICIEMBRE | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-12-06 | 106 | 2018-12-06
2050 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UEA | ACCESORIOS | EDAN | 5 DERIVADAS | sn | sn | 2018-08-20 | 8543 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-22 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2050 | No marca curva. | 2018-08-22 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 37M/2018 de fecha 14/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 2018-10-18 | 57 | 2018-10-18
2051 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | sn | sn | 2018-08-21 | 15450 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-22 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2051 | Favor revisar. | 2018-08-22 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 39M/2018 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-10-18 | 57 | 2018-10-18
2052 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | NEONATOLOGIA | LARINGOSCOPIO | KA WE | 0 | sn | sn | 2018-08-20 | 10312 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-22 | OSVALDO JARA | 17089850-8 | NO | 2052 | Luz debil de hoja 00, se prueba con diferentes mangos, corroborando con otras hojas y pilas. | 2018-08-22 | MANTENCION CORRECTIVA | Cambio de ampolleta |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894776-K | 2018-08-24 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 2018-08-24 | 2 | 2018-08-24
2053 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260018-01 | 10-39901 | 2018-08-21 | 2053 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-21 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2053 | MANTENCIÓN PREVENTIVA SEGÚN PROTOCOLO | 2018-08-21 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CALIBRADORES LIMPIEZA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15.818.665-9 | 2018-08-21 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 0 | 2018-08-21
2054 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 | 7 | 10-39443 | 2018-08-20 | 15441 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-20 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2054 | Falla respaldo. | 2018-08-20 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMA NO FUNCIONA, SE DESARMA PARA CHEQUEO, DETECTANDO FALLO EN CONTROL REMOTO. SE REPARA Y LIMPIO EQUIPO. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-22 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-08-22 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 2 | 2018-08-22
2055 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260009-01 | 10-39730 | 2018-08-21 | 2055 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-21 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2055 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-21 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CALIBRADORES LIMPIEZA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15.818.665-9 | 2018-08-21 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 0 | 2018-08-21
2056 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260021-01 | 10-39736 | 2018-08-21 | 2056 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-21 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | 0 | 2056 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-21 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CALIBRADORES LIMPIEZA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15.818.665-9 | 2018-08-21 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 0 | 2018-08-21
2057 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260002-01 | 10-39729 | 2018-08-21 | 2057 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-21 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2057 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-21 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CALIBRADORES LIMPIEZA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15.818.665-9 | 2018-08-21 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 0 | 2018-08-21
2058 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260008-01 | 10-39731 | 2018-08-22 | 2058 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-22 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2058 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-22 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CALIBRADORES LIMPIEZA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15.818.665-9 | 2018-08-22 |  |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 0 | 2018-08-22
2059 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260011-01 | 1039737 | 2018-08-22 | 2059 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-22 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2059 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-22 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CALIBRADORES LIMPIEZA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15.818.665-9 | 2018-08-22 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 0 | 2018-08-22
2060 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | B650 | SEW11202305HA | SN | 2018-08-22 | 2060 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-22 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2060 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-22 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CALIBRADORES LIMPIEZA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15.818.665-9 | 2018-08-22 |  |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 0 | 2018-08-22
2061 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT08470005SP | 10-35929 | 2018-08-23 | 2061 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-23 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2061 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-23 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTICA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. EQUIPO OPERATIVO. | NO | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ HENRY | 13027897-3 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-28 | 5 | 2018-08-28
2062 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | CRITIKON | DINAMAP PLUS | L9196 | 10-30129 | 2018-08-23 | 2062 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-23 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2062 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-23 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO ECRI. EQUIPO OPERATIVO CON RESTRICCION DE USO CONECTADO A LA RED ELECTRICA. | NO | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ HENRY | 13.027.897-3 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-28 | 5 | 2018-08-28
2063 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250011-01 | 10-39741 | 2018-08-23 | 2063 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-23 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2063 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-23 | MANTENCION PREVENTIVA | EQUIPO SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO ECRI. SE REEMPLAZA PILA DE MEMORIA, SE DESTRABAN RUEDAS DE CARRO. EQUIPO OPERATIVO. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-24 | 4074 | 4.0 | 16296 | PILA CR1220 3V | 1 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ HENRY | 13027897-3 | 2018-08-24 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 1 | 2018-08-24
2064 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | MONITOR DE TRANSPORTE | WELCH ALLYN | 1500 | 79102121 | 10-39453 | 2018-08-23 | 12386 | MCC | T2 | UEM | 2018-08-23 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2064 | Rueda selectora rota, no funciona, y al controlar presion arterial no marca en todas las ocaciones o entrega un valor erróneo. No funciona si no está conectado a la corriente. | 2018-08-23 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión completa de monitor, equipo calibrado, se realiza cambio de batería, ya que estaba agotada. Carga completa y pruebas de funcionamiento | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-06 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SIHOMARA HERNANDEZ | 16700949-2 | 2018-09-06 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-09-06 | 14 | 2018-09-06
2065 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | ELECTROBISTURI ALTA POTENCIA | VALLEYLAB | FORCE FX | F1F68215AX | 10-38196 | 2018-08-23 | 13709 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-23 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2065 | Revisar bipolar | 2018-08-23 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO EN PABELLÓN, ENCONTRÁNDOSE OPERATIVO, PROBLEMAS CON CABLE BIPOLAR | NO | NO | NO | SI | NO | SI |  | 2018-10-01 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-10-01 | SI |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-10-01 | 39 | 2018-10-01
2066 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900003 | 10-39739 | 2018-08-23 | 2066 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-23 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2066 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-23 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. SE REPARAN BUJES DE CERRADO DE CARCASA. EQUIPO OPERATIVO |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-23 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ HENRY | 13.027.897-3 | 2018-08-23 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 0 | 2018-08-23
2067 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250015-01 | 10-39738 | 2018-08-23 | 2067 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-23 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2067 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-23 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO ECRI. SE REEMPLAZA PILA DE CR1220 3V POR DESGASTE , SE LIMPIAN RUEDAS DE CARRO. EQUIPO OPERATIVO | SI | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-27 | 4074 | 4.0 | 16296 | PILA CR1220 3V | 1 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ HENRY | 13.027.897-3 | 2018-08-27 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 4 | 2018-08-27
2068 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | MONITOR DE TRANSPORTE | WELCH ALLYN | 1500 | 79102116 | 10-39437 | 2018-08-23 | 2068 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-23 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2068 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-23 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. SE REEMPLAZA CABLO PODER DAÑADO. EQUIPO OPERATIVO. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-27 | 4074 | 4.0 | 16296 | CABLE DE PODER | 1 | 4000 | 4000 | INTERFACE SP02 NELLCOR | 1 | 70000 | 70000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ HENRY | 13.027.897-3 | 2018-08-27 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 4 | 2018-08-27
2069 | TRABAJO TERMINADO |  | UEM | VENTILADOR DE TRANSPORTE | FLIGHT | FLIGHT-60 | 11080115 | 10-44723 | 2018-08-23 | 2069 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-23 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2069 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PREVENTIVA | 2018-08-23 | CONTRAPARTE TECNICA | SE REALIZA CONTRA PARTE TECNICA DE MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO ECRI. EQUIPO OPERTIVO |  | SI | SI |  |  | NO | EQUIPO CLASS II | 2018-08-31 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | IRINA DAROCH | 16513289-0 | 2018-08-31 | SI |  | agosto | AGOSTO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-31 | 8 | 2018-08-31
2070 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO | SIGMA | 20009562 |  | 2018-08-13 | 2070 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-13 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2070 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-13 | CONTRAPARTE TECNICA | contraparte técnica mantención preventiva camas malvestio ejecutada por Blue medical representante de la marca se adjunta acta de atencion a terreno | SI | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-08-13 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-08-13 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 0 | 2018-08-13
2071 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO | SIGMA | 20009563 |  | 2018-08-13 | 2071 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-13 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2071 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-13 | CONTRAPARTE TECNICA | contraparte técnica mantención preventiva camas malvestio ejecutada por Blue medical representante de la marca se adjunta acta de atencion a terreno |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-08-13 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-08-13 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 0 | 2018-08-13
2072 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CALEFACTOR RADIANTE | AIR SHIELDS | MIW78 | HZ 01485 | 10-14787 | 2018-08-24 | 13560 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-24 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2072 | Solicito evaluación, no enciende. | 2018-08-24 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO NO ENCIENDE, SE DETECTA CORTO CIRCUITO EN CONECCIONADO INTERNO. SE REPARA Y LIMPIA INTERNAMENTE. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-30 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-08-30 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 6 | 2018-08-30
2073 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO | SIGMA | 20009566 |  | 2018-08-13 | 2073 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-13 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2073 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-13 | CONTRAPARTE TECNICA | contraparte técnica mantención preventiva camas malvestio ejecutada por Blue medical representante de la marca se adjunta acta de atencion a terreno | SI | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-08-13 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-08-13 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 0 | 2018-08-13
2074 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO | SIGMA | 20009560 |  | 2018-08-13 | 2074 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-13 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2074 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-13 | CONTRAPARTE TECNICA | contraparte técnica mantención preventiva camas malvestio ejecutada por Blue medical representante de la marca se adjunta acta de atencion a terreno | NO | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-08-13 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-08-13 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 0 | 2018-08-13
2075 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CV | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO | SIGMA | 20009558 |  | 2018-08-14 | 2075 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-14 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2075 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-14 | CONTRAPARTE TECNICA | contraparte técnica mantención preventiva camas malvestio ejecutada por Blue medical representante de la marca se adjunta acta de atencion a terreno |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-08-14 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA BASCUÑAN | 13.889.529-7 | 2018-08-14 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 0 | 2018-08-14
2076 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO | SIGMA | 20009564 |  | 2018-08-14 | 2076 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-14 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2076 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-14 | CONTRAPARTE TECNICA | contraparte técnica mantención preventiva camas malvestio ejecutada por Blue medical representante de la marca se adjunta acta de atencion a terreno | SI | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-08-14 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-08-14 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 0 | 2018-08-14
2077 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO | SIGMA | 20009559 |  | 2018-08-13 | 2077 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-13 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2077 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-13 | CONTRAPARTE TECNICA | contraparte técnica mantención preventiva camas malvestio ejecutada por Blue medical representante de la marca se adjunta acta de atencion a terreno | SI | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-08-14 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-08-14 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 1 | 2018-08-14
2078 | TRABAJO TERMINADO | CLINICA 10 | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | na | na | na | na | 2018-08-23 | 14202 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-27 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 2078 | cambio de ampolleta en equipo dental clinica 10 (lampara) | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | UNIDAD DENTAL CON LAMPARA INOPERATIVA, REEMPLAZO DE AMPOLLETA, AJUSTE DEL PUNTO FOCAL. LAMPARA OPERATIVA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-24 | 3300 | 2.0 | 6600 | AMPOLLETA H3 | 1 | 7000 | 7000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-08-27 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 0 | 2018-08-27
2079 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 10MM | UAPQ | OPTICA | KARL STORZ | HOPKINS II | 26003 BA | sn | 2018-08-20 | 13708 | MCC | T4 | STE | 2018-08-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2079 | Quebrada | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-21 | 25 | 2018-09-21
2080 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616329 | 10-37342 | 2018-08-27 | 16056 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-27 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2080 | Error sensor O1 y FiO2 | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REEMPLAZA CELDA DE OXIGENO, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | PRUEBAS DE CONCENTRACIONES DE OXIGENO DE 21%, 50%, 80% Y 100% | 2018-08-31 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-08-31 | SI |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | 4 | 2018-08-31
2081 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | CAREFUSION | AVEA | na | 10-44789 | 2018-08-27 | 16057 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-27 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2081 | No pasa pruebas de fuga. | 2018-08-27 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE BLOQUE EXHALATORIO, PRUEBAS DE FUGA, SENSORES Y VENTILACIÓN MECÁNICA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO PRESENTO FALLA ALGUNA | 2018-08-31 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-08-31 | SI |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | 4 | 2018-08-31
2082 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ECOTOMOGRAFO MULTIPROPOSITO | PHILLIPS | HD7XE | CI51100398 | 10-37301 | 2018-08-27 | 16058 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-27 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2082 | Malo, revisar. | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO NO ENCIENDE, SUFRIO GOLPE EN FUENTE DE PODER, SE DESCONECTO INTERNAMENTE. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-27 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-08-27 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 0 | 2018-08-27
2083 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | 3081 | 10-35129 | 2018-08-27 | 16059 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-27 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 2083 | Mala, revisar. | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO GENERAL POR MENSAJE EN PANTALLA "PRESIÓN DE ENTRADA EXTREMADAMENTE ALTA", CHEQUEO DE TODAS LAS BOMBAS EN ESPECIAL LA DE SANGRE, TESTEO DE SENSORES Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS. MAQUINA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-27 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15779761-8 | 2018-08-27 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 0 | 2018-08-27
2084 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6399 | SN | 2018-08-27 | 16060 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-27 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2084 | Mala, favor revisar. | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO GENERAL DE TODOS SUS PARÁMETROS, BORRADO DE INFORMACIÓN EMERGENTE, CALIBRACIÓN DE BASCULAS. MAQUINA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-27 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-08-27 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 0 | 2018-08-27
2085 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6397 | 10-37413 | 2018-08-27 | 16061 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-27 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2085 | Mala, favor revisar. | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | MÁQUINA CON MENSAJE EN PANTALLA "ERROR BATERÍA RESPALDO DE INFORMACIÓN" .REEMPLAZO DE BATERÍA CALIBRACIÓN DE BASCULAS, CHEQUEO GENERAL DE TODOS SUS PARAMETROS. MAQUINA OPERATIVA. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-29 | 3300 | 4.0 | 13200 | BATERIA 1.2A | 1 | 16660 | 16660 | BATERIA 1632 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-08-29 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-29 | 2 | 2018-08-29
2086 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE CONTROL TERMICO | CINCINNATI SUB-ZERO | BLANKETROL III 233 | 102-3-01432 | SN | 2018-08-27 | 16062 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-27 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2086 | Malo, no calienta. | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA EQUIPO MAL ARMADO SE ARMA CORRECTAMENTE Y SE RELLENA CON AGUA BIDESTILADA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 1 | 2018-08-28
2087 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689261 | 10-33652 | 2018-08-27 | 16063 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-27 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2087 | Mala, favor revisar. | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA NO PRESENTANDO FALLA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 19042599-9 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 1 | 2018-08-28
2088 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA | NEONATOLOGIA | INSTRUMENTAL | ORTOPEDIAS mas vida | 310-041 | sn | sn | 2018-08-27 | 16305 | MCC | T4 | STE | 2018-08-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2088 | Solicito evaluación y reparación de tijera, pérdida de filo y tornillo suelto. | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-9 | 2018-09-21 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-09-21 | 25 | 2018-09-21
2089 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ECOTOMOGRAFO MULTIPROPOSITO | SONOSITE | TITAN | 0373R1 | 10-33696 | 2018-08-24 | 16052 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-27 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2089 | No prende pantalla. | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CONECTOR DE PANTALLA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-05 | 4074 | 9.0 | 36666 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA NUÑEZ |  | 2018-09-05 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 2018-09-05 | 9 | 2018-09-05
2090 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | SLE LIMITED | SLE 5000 | 55087 | 10-38385 | 2018-08-27 | 16302 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-27 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2090 | Evaluación, marca fallo fuga de gas de red. | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO MAL ARMADO | [5 empty] | SI |  | 2018-08-27 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-08-27 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 0 | 2018-08-27
2091 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ASBK-0017 | 10-37343 | 2018-08-27 | 16303 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-27 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2091 | Marca fuga, no da ajustes y gomas estan [chuecas[, no ajusta la válvula exhalatoria. | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO CON MANTENCION PENDIENTE REPARA STE |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-30 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-08-30 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-30 | 3 | 2018-08-30
2092 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | CARESCAPE B650 | SEW12059548HA | 10-39471 | 2018-08-25 | 2092 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2092 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-25 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-27 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA BASCUÑAN | 13.889.529-7 | 2018-08-27 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 2018-08-27 | 2 | 2018-08-27
2093 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | CARESCAPE B650 | SEW12059550HA | 10-39470 | 2018-08-25 | 2093 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2093 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-25 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-31 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ MORALES | 13.982.897-6 | 2018-08-31 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 2018-08-31 | 6 | 2018-08-31
2094 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | CARESCAPE B650 | SEW12059554HA | 10-39469 | 2018-08-25 | 2094 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2094 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-25 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-27 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA BASCUÑAN | 13.889.529-7 | 2018-08-27 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 2018-08-27 | 2 | 2018-08-27
2095 | CERRAR OT |  | LABORATORIO CLINICO | MICROSCOPIO UNIVERSAL | LABOMED | na | na | 10-39233 | 2018-08-27 | 10474 | MCC | T2 | UEM | 2018-08-27 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2095 | Cambio de ampolleta microscopio de bacteriología. | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de ampolleta | SI |  |  | NO | NO | NO |  | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | Ampolleta 6v 30w | 1 | 30000 | 30000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2096 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | na | na | na | 2018-08-27 | 16064 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-27 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2096 | Cajetín aguja 19, clipera, ???? no funciona. | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | DISPENSADOR DE MEDICAMENTOS, PRESENTA FALLA EN 2 BOTONES DEL MISMO CAJETIN, LOS CUALES SE REPROGRAMO BOTONERA. SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 1 | 2018-08-28
2097 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | CARESCAPE B650 | SEW12059555HA | 10-39467 | 2018-08-25 | 2097 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2097 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-25 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-31 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ MORALES | 13.982.897-6 | 2018-08-31 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 2018-08-31 | 6 | 2018-08-31
2098 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL MESA | UAPQ | OTRO | MAQUET | 10016000 | 31646 | sn | 2018-08-28 | 13714 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-28 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2098 | No funcional- | 2018-08-28 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE SEGURO DE BRAZAL |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-04 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-04 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-09-04 | 7 | 2018-09-04
2099 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | DRAGER | ISOLETTE C 450 | LW07873 | 10-32511 | 2018-08-27 | 16306 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-27 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2099 | Bandeja queda en posición de tren de émbolo. | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CAMBIA PEDESTAL DE LADO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 1 | 2018-08-28
2100 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | CARESCAPE B650 | SEW12059556HA | 10-39465 | 2018-09-01 | 2100 | MPP | T1 | UEM | 2018-09-01 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2100 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-09-01 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-09-03 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA BASCUÑAN | 13.889.529-7 | 2018-09-03 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-09-03 | 2 | 2018-09-03
2101 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | CARESCAPE B650 | SEW12059565HA | 10-39468 | 2018-08-25 | 2101 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2101 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-25 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-31 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ MORALES | 13.982.897-6 | 2018-08-31 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 2018-08-31 | 6 | 2018-08-31
2102 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DATEX OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6100102 | 10-40270 | 2018-08-28 | 13720 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-28 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2102 | Perilla mala | 2018-08-28 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE PERILLA QUEBRADA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-30 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-08-30 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 2 | 2018-08-30
2104 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | RX ARCO C | INTERMEDICAL | RADIUS R-9 DFG | 84 | 10-39874 | 2018-08-28 | 13721 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-28 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2103 | Rx roto y disparador (cable) de poder de arco roto. | 2018-08-28 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO NO DISPONIBLE EN REITERADAS OCACIONES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-31 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-08-31 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-31 | 3 | 2018-08-31
2105 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | HUNTLEIGH | ENTERPRICE 8000 | PO11102 | SN | 2018-08-28 | 15951 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-28 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2105 | Revisar respaldo. | 2018-08-28 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA CAMA ELECTRICA, SUFRIO UN DESCUADRE DE LA ESTRUCTURA (POSIBLE EXCESO DE PESO) SE REPARO LA PIEZA DAÑADA. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-29 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-08-29 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 1 | 2018-08-29
2106 | TRABAJO TERMINADO | MESA MEZCLADORA | BIBLIOTECA | OTRO | BEHRINGER | na | na | na | 2018-08-27 | 4178 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-29 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2106 | Chequeo de funcionamiento de mesa mezcladora behringer | 2018-08-29 | OTROS | SE CHEQUEA LA CONECTIVIDAD Y ESTADO DE LA CONSOLA DE SONIDO. SE DETECTA QUE EL LA SALIDA MAIN OUTPUT R SE ENCUENTRA QUEMADA, RAZON POR EL CUAL, NO FUNCIONA, PRODUCIENDO PROBLEMAS EN LA CALIDAD DEL SONIDO. EQUIPO FUNCIONA SOLO SALIENDO POR LA MAIN OUTPUT L. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-30 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JOSE LARA |  | 2018-08-30 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 1 | 2018-08-30
2107 | CERRAR OT |  | PABELLONES (UAPQ) | ELECTROBISTURI ALTA POTENCIA | VALLEYLAB | FORCE FX | F1E68021AX | 10-38164 | 2018-08-28 | 13713 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-29 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2107 | Comenzó a funcionar solo, sin necesidad de estar presionado. | 2018-08-29 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISON DE ELECTRO SIN PROBLEMAS |  | NO | NO |  |  |  |  | 2018-08-30 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-30 |  |  |  |  | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 1 | 2018-08-30
2108 | TRABAJO TERMINADO | CC7 | NEONATOLOGIA | CUNA RADIANTE | na | na | na | na | 2018-08-29 | 10316 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-29 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2108 | Se suelta baranda de cuna radiante, solicito pegar pieza quebrada. | 2018-08-29 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA PIEZA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-08-29 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | ILEGIBLE | 2018-08-29 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 0 | 2018-08-29
2109 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616340 | 10-37340 | 2018-08-29 | 15952 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-29 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2109 | Error sensor O2 | 2018-08-29 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REEMPLAZA CELDA DE OXIGENO DEFECTUOSA, SE REALIZA CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, FUGAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE PRUEBAS CONCENTRACIONES AL 21%,, 50%,, 80% Y 100% | 2018-08-31 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-08-31 | SI |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 2 | 2018-08-31
2110 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | FOTOTERAPIA | BLUEBEAM | na | sn | 10-39711 | 2018-08-28 | 16307 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-29 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2110 | Se apaga. | 2018-08-29 | MANTENCION CORRECTIVA | FOTOTERAPIA CON PROBLEMAS, SE APAGA. REEMPLAZO DE ENCODER MÁS PERILLAS DE CONTROL, REPARACIÓN CONECTOR DE ALIMENTACIÓN SE REEMPLAZA INTERRUPTOR DE ENCENDIDO VOLVIENDO EL EQUIPO A SU CONDICIÓN ORIGINAL. FOTOTERAPIA OPERATIVA. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-03 | 3300 | 6.0 | 19800 | ENCODER | 2 | 7735 | 15470 | PERILLAS | 2 | 2500 | 5000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-09-03 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-09-03 | 5 | 2018-09-03
2111 | ESPERA ENTREGA REPUESTO STE |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA TRANSPORTE | AIR SHIELDS | TI 500 | PD3707 | 10-31726 | 2018-08-29 | 10317 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-29 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2111 | Batería se agota muy rápido. | 2018-08-29 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO RPESENTA VARIAS FALLAS, BATERIA, Y MODULOS DE CIERRE DE CUPULA |  | NO | NO |  |  |  |  | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2112 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | DATEX OHMEDA | SYSTEM 5 | 6638758 | 10-37309 | 2018-08-28 | 2112 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2112 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-29 | MANTENCION PREVENTIVA | se realiza mantención preventiva test de seguridad eléctrica pruebas con calibradores limpieza interior cambio de baterías internas |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15.771.761-8 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2113 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | GE | F-CU8-11 VG1 | 6354074 | SN | 2018-08-27 | 2113 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-27 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2113 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-29 | MANTENCION PREVENTIVA | se realiza mantención preventiva test de seguridad eléctrica pruebas con calibradores limpieza interior cambio de baterías internas |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-27 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15.771.761-8 | 2018-08-27 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 0 | 2018-08-27
2114 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | GE | F-CU8-10 VG1 | 6223403 | 10-33864 | 2018-08-28 | 2114 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2114 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-29 | MANTENCION PREVENTIVA | se realiza mantención preventiva test de seguridad eléctrica pruebas con calibradores limpieza interior cambio de baterías internas |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15.771.761-8 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2115 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | na | na | sn | sn | 2018-08-21 | 8544 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2115 | Solicito reparación. | 2018-08-29 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº16 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-29 |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 0 | 2018-08-29
2116 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | na | na | sn | sn | 2018-08-29 | 8550 | MCC | T4 | STE | 2018-08-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2116 | Revisar. | 2018-08-29 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BAJA DE INSTRUMENTAL | [5 empty] | NO | BAJA DE INSTRUMENTAL | 2018-10-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-24 |  | 57 |  |  | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-10-24 | 56 | 2018-10-24
2117 | TRABAJO TERMINADO | NASOFIBROSCOPIO | CAE | OTRO | KARL STORZ | 11101SK2 | 2843108 | sn | 2018-08-28 | 15114 | MCC | T4 | STE | 2018-08-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2117 | Falla prueba de hermeticidad. Sale liquido por parte distal. | 2018-08-29 | MANTENCION CORRECTIVA | Falla Prueba de hermeticidad EQUIPO OPERATIVO, REPARACIÓN EN FABRICA SE ADJUNTA INFORME DE SERVICIO TÉCNICO | [5 empty] | NO |  | 2018-11-05 | 4074 | 0.0 | 0 | [8 empty] | 152 |  |  | 00-00-0000 | 1015 | 2018-08-30 | REICH | EFECTUAR PRESUPUESTO | ILEGIBLE |  | 2018-11-05 | SI |  | AGOSTO | NOVIEMBRE | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-11-05 | 68 | 2018-11-05
2118 | TRABAJO TERMINADO | PINZA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33123 CLICK LINE | 33300 | sn | 2018-08-28 | 13719 | MCC | T4 | STE | 2018-08-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2118 | Rota | 2018-08-29 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-09-21 | 23 | 2018-09-21
2119 | TRABAJO TERMINADO | PINZA LAPAROSCOPICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | AESCULAP | PO959R | sn | sn | 2018-08-28 | 13718 | MCC | T4 | STE | 2018-08-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2119 | Revisar y reparar. | 2018-08-29 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-09-21 | 23 | 2018-09-21
2120 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA | UAPQ | INSTRUMENTAL | na | na | sn | sn | 2018-08-29 | 13724 | MCC | T4 | STE | 2018-08-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2120 | Sin tornillo | 2018-08-29 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-09-21 | 23 | 2018-09-21
2121 | TRABAJO TERMINADO | CISTOSCOPIO | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 27026 B | sn | sn | 2018-08-29 | 13725 | MCC | T4 | STE | 2018-08-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2121 | Revisar | 2018-08-29 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BAJA DE INSTRUMENTAL | [5 empty] | NO | BAJA DE INSTRUMENTAL | 2018-10-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-24 |  | 55 |  |  | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-10-24 | 56 | 2018-10-24
2122 | ESPERA SALIDA STE | PUENTE DE CITOSCOPIO | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 27025 GF | ZY 05 | sn | 2018-08-29 | 13726 | MCC | T4 | STE | 2018-08-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2122 | Quebrado, pieza faltante. | 2018-08-29 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2123 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02394 | SN | 2018-08-24 | 2123 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-24 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2123 | MANTENCION PREVENTIVA - CONTRAPARTE TECNICA EMPRESA HEMISUR | 2018-08-24 | CONTRAPARTE TECNICA | SE REALIZA CONTRAPARTE TECNICA DE VENTILADOR MECANICO. EQUIPO OPERATIVO. | SI | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-24 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA | 15.779.761-8 | 2018-08-24 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 0 | 2018-08-24
2124 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NELLCOR | P0319C | 201310252220306 | sn | 2018-08-30 | 15472 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-30 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2124 | No funciona, se prueba con dos sensores nuevos y sigue igual. | 2018-08-30 | MANTENCION CORRECTIVA | SE PRUEBA ESTA EN BUENAS CONDICIONES... |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-04 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA | ILEGIBLE | 2018-09-04 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | 5 | 2018-09-04
2125 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | BLT | MULTISITIO | sn | sn | 2018-08-30 | 15471 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-30 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2125 | No marca parametros, luz parpadea. | 2018-08-30 | MANTENCION CORRECTIVA | BAJA |  | NO | NO |  | SI | SI | SENSOR SE DAÑA INTENCIONALMENTE POR DESCONOCIMIENTO | 2018-09-03 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA | 17634900-K | 2018-09-03 | SI | 291/18 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 4 | 2018-09-03
2126 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | BIOLIGHT | V6 | V026E000556 | 10-40110 | 2018-08-30 | 15470 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-30 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2126 | Tiene problemas para marcar saturometría. | 2018-08-30 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO SIN PROBLEMAS EL PROBLEMA LO PRESENTAN LOS SATUROMETROS. SENSOR SE DA DE BAJA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-03 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE ARRIAGADA | 17350950-K | 2018-09-03 | SI | 290/18 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 4 | 2018-09-03
2127 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ASBK-0017 | 10-37343 | 2018-08-28 | 2127 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2127 | MANTENCIÓN PREVENTIVA - CONTRAPARTE TÉCNICA DRAGER | 2018-08-29 | CONTRAPARTE TECNICA | CONTRAPARTE TÉCNICA A MANTENCIÓN REALIZADA POR LA EMPRESA REPRESENTANTE DE LA MARCA |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA ESPERANZA CASTRO | 19.007.465.K | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2128 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ASBK-0016 | SN | 2018-08-28 | 2128 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2128 | MANTENCION PREVENTIVA - CONTRAPARTE TECNICA DRAGER | 2018-08-29 | CONTRAPARTE TECNICA | CONTRAPARTE TÉCNICA A MANTENCIÓN REALIZADA POR LA EMPRESA REPRESENTANTE DE LA MARCA |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA ESPERANZA CASTRO | 19.007.465.K | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2129 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS | ARZM-0123 | 10-36864 | 2018-08-28 | 2129 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2129 | MANTENCION PREVENTIVA - CONTRAPARTE TECNICA DRAGER | 2018-08-29 | CONTRAPARTE TECNICA | CONTRAPARTE TÉCNICA A MANTENCIÓN REALIZADA POR LA EMPRESA REPRESENTANTE DE LA MARCA |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2130 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO | SIGMA | 20009561 |  | 2018-08-24 | 2130 | MPP | T1 | STE | 2018-08-24 | CARLOS LOBOS | 10246500-8 | NO | 2130 | MANTENCION PREVENTIVA - CONTRAPARTE TECNICA | 2018-08-24 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2131 | TRABAJO TERMINADO | SISTEMA DE AMPLIFICACION | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | OTRO | na | na | sn | sn | 2018-08-30 | 3346 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-30 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2127 | Amplificación para 31/8/18 | 2018-08-30 | OTROS | SE REALIZA AMPLIFICACION EN EVENTO REALIZADO EN AUDITORIO KAPLAN. | [5 empty] | NO | Término en base a finalización y cumplimiento del trabajo asignado. oj 26/12/2018 | 2018-08-31 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-31 |  |  | AGOSTO | DICIEMBRE | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 1 | 2018-08-31
2132 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | UNIDAD ESTERILIZADORA DE OXIDO DE ETILENO | 3M | STERI-VAC 5XL | 720685 | SN | 2018-08-22 | 2132 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-22 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2132 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-22 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCIÓN PREVENTIVA EFECTUADA POR FULL TECHNOLOGY, NO SE REALIZÓ CAMBIO DE REPUESTO ALGUNO. SOLO FUE CHEQUEADO SEGÚN LO INDICADO EN ORDEN DE SERVICIO N° 15594 DE LA EMPRESA FULL TECHNOLOGY. EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-22 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANA MARIA CASTRO | 10.702.678-9 | 2018-08-22 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 0 | 2018-08-22
2133 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | UNIDAD ESTERILIZADORA DE OXIDO DE ETILENO | 3M | STERI-VAC 5XL | 720755 | SN | 2018-08-22 | 2133 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-22 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2133 | MANTENCION PREVENTIVA - SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-22 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCIÓN PREVENTIVA EFECTUADA POR FULL TECHNOLOGY, NO SE REALIZÓ CAMBIO DE REPUESTO ALGUNO, SOLO FUE CHEQUEADO SEGÚN LO INDICADO EN ORDEN DE SERVICIO N° 15592 DE LA EMPRESA FULL TECHNOLOGY. EQUIPO OPERATIVO. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-22 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANA MARIA CASTRO | 10.702.678-9 | 2018-08-22 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 0 | 2018-08-22
2134 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | UNIDAD ESTERILIZADORA DE OXIDO DE ETILENO | 3M | STERI-VAC 5XL | 720687 | SN | 2018-08-22 | 2134 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-22 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2134 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-22 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCIÓN PREVENTIVA EFECTUADA POR LA EMPRESA FULL TECHNOLOGY, NO SE REALIZÓ CAMBIO DE REPUESTO ALGUNO SOLO FUE CHEQUEADO SEGÚN LO INDICADO EN ORDEN DE SERVICIO N° 15593 DE LA EMPRESA FULL TECHNOLOGY. EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-22 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANA MARIA CASTRO | 10.702.678-9 | 2018-08-22 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 0 | 2018-08-22
2135 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECÁNICO | PHILIPS RESPIRONICS | V60 |  | 10-42834 | 2018-08-30 | 11034 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-30 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2135 | Solicito cambiar conector diamond por falla de material. | 2018-08-30 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REEMPLAZO DE CONECTOR DE OXIGENO DAÑADO, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE REALIZA REPARACIÓN EN SERVICIO CLÍNICO | 2018-08-31 | 4074 | 3.0 | 12222 | CONECTOR DIAMOND OXIGENO | 1 | 40000 | 40000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-08-31 | SI |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 1 | 2018-08-31
2136 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | na | na | sn | sn | 2018-08-31 | 13655 | MCC | T4 | STE | 2018-08-31 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2136 | Solicito reparar. | 2018-08-31 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BAJA DE INSTRUMENTAL | [5 empty] | NO | BAJA DE INSTRUMENTAL | 2018-10-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-24 |  | 57 |  |  | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-10-24 | 54 | 2018-10-24
2137 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | na | na | sn | sn | 2018-08-31 | 13656 | MCC | T4 | STE | 2018-08-31 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2137 | SD. | 2018-08-31 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº16 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO , SE ENTREGA A UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº15 | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 |  |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-09-21 | 21 | 2018-09-21
2138 | TRABAJO TERMINADO | LAVADORA ULTRASONICA | ESTERILIZACION | OTRO | STEELCO | VS80 | 1709210A3001 | sn | 2018-08-22 | 14468 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2138 | Solicito revisar/reparar. | 2018-09-03 | MANTENCION CORRECTIVA | LAVADORA ULTRASÓNICA CON SUPUESTA FALLA DE ULTRASONIDO, CHEQUEO DE UN CICLO DE LAVADO COMPLETO, LA LAVADORA NO MANIFIESTA PROBLEMAS, ES POSIBLE QUE LOS ERRORES MOSTRADOS EN PANTALLA SE DEBAN A LA LLEGADA DE AGUA FRÍA A LA LAVADORA. LAVADORA ULTRASÓNICA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-22 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANA MARIA CASTRO | 10702678-9 | 2018-09-03 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | 2018-09-03
2139 | TRABAJO TERMINADO | LAVADORA B | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHI | M5-ISO | 60314002 | 10-39821 | 2018-08-31 | 14469 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2139 | Reviar y/o reparar. | 2018-09-03 | MANTENCION CORRECTIVA | LAVADORA CON UN FUERTE OLOR A QUEMADO. ESTO SE MANIFIESTA EN LA ETAPA DE SECADO, REEMPLAZO DE TURBINAS. LAVADORA DE INSTRUMENTAL OPERATIVA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-31 | 3300 | 2.0 | 6600 | TURBINAS | 3 | 382772 | 1148316 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANA MARIA CASTRO | 10702678-9 | 2018-09-03 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | 2018-09-03
2140 | TRABAJO TERMINADO | N° 1 | ESTERILIZACION | UNIDAD ESTERILIZADORA DE OXIDO DE ETILENO | 3M | STERI-VAC 5XL | 720685 | SN | 2018-08-27 | 14471 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-27 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2140 | Revisar. | 2018-08-27 | MANTENCION CORRECTIVA | RE INSTALACIÓN DE ANILLO FIJADOR DEL SELLO PORTA FILTRO. LUEGO QUE FULLTECHNOLOGY REALIZÓ MANTENIMIENTO APARECE ESTE DETALLE. EQUIPO OPERATIVO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-27 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANA MARIA CASTRO | 10702678-9 | 2018-08-27 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 0 | 2018-08-27
2141 | TRABAJO TERMINADO | CARRO LAVADORA | ESTERILIZACION | OTRO | na | na | na | na | 2018-08-29 | 14466 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2141 | Solicito reparar carro de carga y descarga. | 2018-09-03 | MANTENCION CORRECTIVA | CARRO CON MECANISMO DE ANCLAJE A LA LAVADORA ROTO, POR OTRA PARTE PRESENTA PERDIDAS DE ALGUNAS PIEZA DEL ANCLAJE AL CARRO DE LAS RUEDAS. REPOSICIÓN DE PIEZAS, CAMBIO DE DE PIOLA DE ACERO MÁS FIJACIONES. CONSTRUCCIÓN EN TECHNYL POLEA GUÍA. CARRO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-11 | 3300 | 4.0 | 13200 | PIEZAS ANCLAJE RUEDAS | 8 | 2380 | 19040 | PIOLA DE ACERO + FIJACIONES | 3 | 2500 | 7500 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANA MARIA CASTRO | 10702678-9 | 2018-09-11 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-09-03 | 2018-09-11 | 8 | 2018-09-11
2142 | TRABAJO TERMINADO |  | CLINICA DEL FUNCIONARIO | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021186 | na | 2018-09-03 | 14254 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2142 | Fuga de agua en el bracket. | 2018-09-03 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN FUGA DE AGUA POR CUERPO DE VALVULA DE CONTROL, DESARME LIMPIEZA Y REARMADO, SELLADO FINAL. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-31 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CECILIA HERRERA | 6577951-K | 2018-09-03 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | 2018-09-03
2143 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | GE | F-CU8-11 VG1 | 6354034 | SN | 2018-08-31 | 2143 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-31 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2143 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-31 | MANTENCION PREVENTIVA | se realiza mantención preventiva test de seguridad eléctrica pruebas con calibradores limpieza interior cambio de baterías internas |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-31 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15.771.761-8 | 2018-08-31 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 0 | 2018-08-31
2144 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | GE | F-CU8-10 VG1 | 6223305 | 10-33865 | 2018-08-31 | 2144 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-31 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2144 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-31 | MANTENCION CORRECTIVA | se realiza mantención preventiva test de seguridad eléctrica pruebas con calibradores limpieza interior cambio de baterías internas |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-31 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15.771.761-8 | 2018-08-31 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 0 | 2018-08-31
2145 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | GE | F-CU8-10 VG1 | 6223405 | 10-33862 | 2018-08-30 | 2145 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-30 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2145 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-30 | MANTENCION CORRECTIVA | se realiza mantención preventiva test de seguridad eléctrica pruebas con calibradores limpieza interior cambio de baterías internas |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-30 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15.771.761-8 | 2018-08-30 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 0 | 2018-08-30
2146 | ANALISIS DE FALLA STE |  | ENDOSCOPIA | VIDEOENDOSCOPIO GASTROINTESTINAL | OLYMPUS | GIF | 2501563 | 10-42162 | 2018-09-03 | 17338 | MCC | T4 | STE | 2018-09-03 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2146 | Problemas en la angulación. | 2018-09-03 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2147 | TRABAJO TERMINADO | SISTEMA DE AMPLIFICACION | BIBLIOTECA | OTRO | na | na | na | na | 2018-09-03 | 4182 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2147 | Manejo de sistema de amplificación. Jueves 06 de septiembre a las 10:00 hrs. en auditorio kaplan. Consejo técnico ampliado. | 2018-09-03 | OTROS | AMPLIFICACION DE CONCEJO TECNICO AMPLIADO MES DE SEPTIEMBRE EN AUDITORIO KAPLAN. | [5 empty] | NO |  | 2018-09-06 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JOSE LARA |  | 2018-09-06 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-06 | 3 | 2018-09-06
2149 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | LAMPARA QUIRURGICA | TYPE | YDO1-5 | HF201502122 |  | 2017-01-25 | 19278 | MCC | T1 | UEM | 2017-01-25 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 3265 | Ruedas sueltas | 2017-01-25 | MANTENCION CORRECTIVA | REAPRETE DE RUEDAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2017-02-03 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2017-02-03 | SI |  | 2017 | AGOSTO | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-02-03 | 9 | 2017-02-03
2150 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM 9000 EXPRESS | BX6B-4782ILO | 10-44297 | 2018-08-06 | 2149 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-06 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2149 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-06 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTANCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10.740.255-1 | 2018-08-22 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-22 | 16 | 2018-08-22
2153 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM 9000 EXPRESS | BX6B-4784ILO | 10-44294 | 2018-08-06 | 2151 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-06 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2151 | MANTENCION PREVENTIVA SEGÚN PROTOCOLO | 2018-08-06 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10.740.255-1 | 2018-08-22 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-22 | 16 | 2018-08-22
2154 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR ECG MULTIPARAMETROS | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484743WA | 10-41925 | 2018-08-06 | 2154 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-06 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2154 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-06 | MANTENCION PREVENTIVA |  | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-24 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10.740.255-1 | 2018-08-24 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-24 | 18 | 2018-08-24
2155 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250012-01 | 10-39705 | 2018-08-06 | 2155 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-06 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2155 | MANTENCION PREVENTIVA SEGÚN PROTOCOLO | 2018-08-06 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-29 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-08-29 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-29 | 23 | 2018-08-29
2156 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | MEDICINA | ACCESORIOS | na | ADULTO 1 VIA | sn | sn | 2018-09-03 | 14891 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2156 | Cambio de manguito toma presión. Defectuoso. | 2018-09-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CUFF UNA VIA CON FUGA MASIVA, SE RECOMIENDA SU BAJA. INFORME DE BAJA Nº 287/18 SE REPONE INSUMO NUEVO. | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-09-03 | 4074 | 1.5 | 6111 | CUFF EDAN | 1 | 40000 | 40000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-09-03 | SI | 287/18 | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | 2018-09-03
2157 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | MULTISITIO | sn | sn | 2018-08-31 | 14888 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2157 | Solicito revisión y/o reparación. | 2018-09-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR SP02 EN FALLO, SE RECOMINDA SU BAJA. INFORME BAJA Nº 288/18 SE ENTREGA INSUMO NUEVO. | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-09-03 | 4074 | 1.5 | 6111 | SENSOR SP02 EDAN MULTISITIO | 1 | 60000 | 60000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097903-5 | 2018-09-03 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | 2018-09-03
2158 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | MEDICINA | ACCESORIOS | MASIMO | NA | sn | sn | 2018-08-30 | 14887 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2158 | Solicito reparación urgente. | 2018-09-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR SP02 EN FALLO, SE RECOMIENDA SU BAJA. INFORME DE BAJA Nº289/18 SE ENTREGA INSUMO NUEVO. | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-09-03 | 4074 | 1.5 | 6111 | SENSOR & INTERFACE SP02 MASIMO | 1 | 90000 | 90000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-09-03 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | 2018-09-03
2159 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | MEDICINA | ACCESORIOS | na | ADULTO 2 VIAS | sn | sn | 2018-08-22 | 14875 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2159 | Solicito cambio o revisión. | 2018-09-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CUFF DOBLE VIA CON FUGA MASIVA, SE RECOMIENDA SU BAJA. INFORME DE BAJA Nº 286/18 SE REPONE INSUMO NUEVO. | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-09-03 | 4074 | 1.5 | 6111 | CUFF 2 VIAS | 1 | 40000 | 40000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-09-03 | SI | 286/18 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | 2018-09-03
2160 | TRABAJO TERMINADO |  | KINESIOLOGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900016 | SN | 2018-08-06 | 2160 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-06 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2160 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-06 | MANTENCION PREVENTIVA |  | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 10.895.177-K | 2018-08-28 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-28 | 22 | 2018-08-28
2161 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250001-01 | SN | 2018-08-06 | 2161 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-06 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2161 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-06 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-30 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13.097.902-5 | 2018-08-30 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-30 | 24 | 2018-08-30
2162 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 2500 | SCG10172871WA | 10-37179 | 2018-08-06 | 2162 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-06 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2162 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-08-06 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-29 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13.097.902-5 | 2018-08-29 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-29 | 23 | 2018-08-29
2164 | TRABAJO TERMINADO |  | RADIOLOGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900009 | SN | 2018-08-06 | 2164 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-06 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2164 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCO | 2018-08-06 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-27 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CRISTOBAL VILLARROEL | 16968530-4 | 2018-08-27 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-27 | 21 | 2018-08-27
2165 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | na | na | 10-44372 | 2018-09-03 | 15963 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2164 | Solicito revisión. No marca agujas #25-21 y 19. | 2018-09-03 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO FALLA ALEATORIAMENTE AL MARCAR AGUJAS EN CAJETIN. SE DETECTO CABLE PLANO DE BUS DE DATOS DAÑADO, SE REEMPLAZO. EQUIPO OPERATIVO. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-04 | 4074 | 5.0 | 20370 | CABLE 10 PINES DE BUS DE DATOS | 1 | 10000 | 10000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-09-04 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 1 | 2018-09-04
2166 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | 5 DERIVADAS | sn | sn | 2018-08-30 | 11293 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-03 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2166 | Revisión y reparación. | 2018-09-03 | [7 empty] | NO | Término en base al acta 38M/18 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 2018-10-18 | 45 | 2018-10-18
2167 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | 5 DERIVADAS | sn | sn | 2018-08-30 | 11294 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-03 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2167 | Solicito reparación. | 2018-09-03 | [7 empty] | NO | Término en base al acta 38M/18 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 2018-10-18 | 45 | 2018-10-18
2168 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | sn | sn | 2018-08-30 | 11295 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-03 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2168 | Revisión y/o reparación. | 2018-09-03 | [7 empty] | NO | Término en base al acta 38M/18 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 2018-10-18 | 45 | 2018-10-18
2169 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | 3 DERIVADAS | sn | sn | 2018-08-06 | 11262 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-03 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2169 | Solicito arreglar. | 2018-09-03 | [7 empty] | NO | Término en base al acta 38M/18 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-18 | 45 | 2018-10-18
2170 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | sn | sn | 2018-08-29 | 15953 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-03 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2170 | Cable malo. | 2018-09-03 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 39M/2018 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-09-03 | 2018-10-18 | 45 | 2018-10-18
2171 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | sn | sn | 2018-09-03 | 14744 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-03 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2171 | Solicito revisión. | 2018-09-03 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 39M/2018 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-10-18 | 45 | 2018-10-18
2172 | TRABAJO TERMINADO | CABLE PI | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | BRAUN | GE | sn | sn | 2018-09-03 | 14745 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-03 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2172 | Revisión. | 2018-09-03 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 39M/2018. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-10-18 | 45 | 2018-10-18
2173 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | sn | sn | 2018-09-03 | 15962 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2173 | Malo. | 2018-09-03 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza corrección de pines doblados en conector de saturometro | NO | NO | NO | NO | SI | SI | Término según acta de entrega de accesorios 39M/2018 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj. | 2018-09-13 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-13 |  |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-13 | 10 | 2018-09-13
2175 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | S/5 AESPIRE | AMXG 00496 | 10-32389 | 2018-08-24 | 4173 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-24 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 4173 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TÉCNICA PVEQUIP | 2018-08-24 | CONTRAPARTE TECNICA | MÁQUINA DE ANESTESIA SOMETIDA A MANTENIMIENTO POR LA EMPRESA PVEQUIP S.A. SEGÚN GUÍA N° 9110, SE ADJUNTA PROTOCOLO NO HAY REPUESTOS REEMPLAZADOS, MAQUINA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-24 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANA VALDIVIA | 14.594.299-3 | 2018-08-24 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 0 | 2018-08-24
2176 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | S/5 AESPIRE | AMXF 00113 | 10-32153 | 2018-08-24 | 4175 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-24 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 4175 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-08-24 | CONTRAPARTE TECNICA | MAQUINA DE ANESTESIA SOMETIDA A MANTENIMIENTO POR LA EMPRESA PVEQUIP S.A. SEGÚN GUÍA N° 9109, SE ADJUNTA PROTOCOLO. NO HAY REPUESTOS REEMPLAZADOS. MAQUINA FUNCIONANDO NORMALMENTE | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-08-24 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANA VALDIVIA | 145974299-3 | 2018-08-24 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 0 | 2018-08-24
2177 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | MEDILAND | na | na | na | 2018-08-21 | 13732 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | GUIDO VICENCIO | 18117081-6 | NO | 2177 | No funciona control remoto. | 2018-09-03 | MANTENCION CORRECTIVA | MESA QUIRÚRGICA CON CONTROL REMOTO BLOQUEADO, DESBLOQUEO Y CORRECCIÓN DE LOS PINES DOBLADOS DEL CONECTOR MACHO SUB PANEL DE LA MESA. MESA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-08-21 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-09-03 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | 2018-09-03
2178 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DATEX OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWG01291 | 10-32387 | 2018-08-24 | 13731 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | GUIDO VICENCIO | 18117081-6 | NO | 2178 | No hay captura de señal. | 2018-09-03 | MANTENCION CORRECTIVA | MONITOR CON PROBLEMAS EN LA CAPTURA DE ECG, TESTEADO CON SIMULADOR DE ECG NO MANIFESTANDO PROBLEMAS. SE APROVECHA LA OPORTUNIDAD Y SE CALIBRA LA PRESIÓN INVASIVA. TESTEO DE TODOS LOS PARÁMETROS DEL MONITOR. FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-08-24 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14599299-3 | 2018-09-03 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | 2018-09-03
2179 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MONITOR DE TRANSPORTE | GE | TRANSPORT PRO | SCS11436860GA | 10-39472 | 2018-09-01 | 4178 | MPP | T1 | UEM | 2018-09-01 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 4178 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-09-01 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-09-03 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA BASCUÑAN | 13.889.529-7 | 2018-09-03 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-09-03 | 2 | 2018-09-03
2180 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | HUNTLEIGH | ENTERPRICE 8000 | na | 10-37334 | 2018-09-03 | 15956 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2180 | Cama con panel de control malo. | 2018-09-04 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMA ELÉCTRICA FUNCIONANDO NO SE MANIFIESTA PROBLEMA. OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-03 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-09-03 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | 2018-09-03
2181 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 | 2 | 10-39448 | 2018-09-03 | 15957 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2181 | Ruedas pegadas, dificultan translado de paciente. | 2018-09-03 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTAN RUEDAS ATASCADAS, REVISIÓN DE FRENOS Y MOVILIDAD DE LA CAMA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-13 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-09-13 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-13 | 10 | 2018-09-13
2182 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO | SIGMA | na | 10-43470 | 2018-09-03 | 15955 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2182 | Baranda superior derecha suelta (se cae). | 2018-09-03 | OTROS | OPERATIVO, SE DA AVISO POR BARANDA QUE NO AJUSTA, PERO SE VE QUE EL COLCHÓN ES DEMASIADO GRANDE PARA LA CAMA. SE INDICA DESPUÉS RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-09-13 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-09-13 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-13 | 10 | 2018-09-13
2183 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | HUNTLEIGH | ENTERPRICE 8000 | PO11102 | 10-45853 | 2018-09-03 | 15958 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-03 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2183 | Soporte de baranda y respaldo izquierdo quebrado. | 2018-09-03 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE DEBE REPARAR ARTICULACIÓN DE MOVIMIENTO DE ESPALDA, SE LLEVA CAMA A TALLER PARA REALIZAR PERFORACIONES, PARA REINSTALAR ARTICULACIONES REPARADAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MANDOS ELECTRÓNICOS | SI | NO | NO | NO | NO | NO | PIEZA DAÑADA SE ENVIAR A TORNEAR, CAMA REPARADA EN TALLER DE SOLDADURA | 2018-09-13 | 4074 | 10.0 | 40740 | TUERCAS Y PERNOS | 4 | 1000 | 4000 | REPARACIÓN DE ARTICULACIÓN | 1 | 20000 | 20000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-09-13 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-13 | 10 | 2018-09-13
2184 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | RX ARCO C | INTERMEDICAL | RADIUS R-9 DFG | 84 | 10-39874 | 2018-09-03 | 13730 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-05 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2184 | Mantención. | 2018-09-05 | MANTENCION CORRECTIVA | se ajustan posicionadores se limpian ruedas |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-12 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-12 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 2018-09-12 | 7 | 2018-09-12
2185 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PICKEL | MR 850 ALU | 50714010904 | 10-40252 | 2018-09-05 | 16317 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2185 | Solicito reparación. | 2018-09-05 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BASE CALEFACTORA. NO PRESENTA FALLA, FUNCIONAMIENTO OK. OPERATIVO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-05 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-05 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 2018-09-05
2186 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC PEDIATRICA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | AGILIA |  | 10-44917 | 2018-08-29 | 11447 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-05 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2186 | Bomba con soporte trasero roto. | 2018-09-05 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA SUFRE CAÍDA, RECONSTRUCCIÓN DE CARCASA FRACTURADA, CAMBIO TAPA POSTERIOR, TESTEO DE FUNCIONAMIENTO,BATERÍA SOMETIDA A CARGA DE 12 HORAS. BOMBA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-06 | 3300 | 3.0 | 9900 | MONOESTIRENO | 1 | 1000 | 1000 | ACRILICO AUTOPOLIMERIZANTE | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-09-06 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 1 | 2018-09-06
2187 | TRABAJO TERMINADO |  | LACTARIO | EXTRACTOR LECHE | SPECTRA | SPECTRA 3 | HH290046 | sn | 2018-09-05 | 9829 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-05 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2187 | Succión debil | 2018-09-05 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION Y LIMPIEZA DE EXTRACTOR DE LECHE |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-10 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-09-10 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 5 | 2018-09-10
2188 | TRABAJO TERMINADO |  | LACTARIO | EXTRACTOR LECHE | AMEDA | EMELL | 227412 | 10-24919 | 2018-09-05 | 9828 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-05 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2188 | Elimina aceite durante su uso. Succión débil. | 2018-09-05 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza limpieza interna completa de extractor de leche. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-06 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894776-K | 2018-09-06 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 1 | 2018-09-06
2189 | TRABAJO TERMINADO |  | LACTARIO | EXTRACTOR LECHE | MEDELA | SWING | na | 10-43447 | 2018-09-04 | 10320 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-04 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2189 | No succiona. | 2018-09-04 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARAN CONEXIONES INTERNAS Y SE AÑADE PIEZA A CARCASA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | EQUIPO AFECTADO POR CAIDA | 2018-09-07 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894776-K | 2018-09-07 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-07 | 3 | 2018-09-07
2190 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 7V5A8896 | SN | 2018-08-28 | 4189 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 4189 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE EMPRESA FRESENIUS | 2018-08-28 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2191 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 7V5A8895 | SN | 2018-08-28 | 4190 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 4190 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA FRESENIUS | 2018-08-28 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2192 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 8SXAXU81 | SN | 2018-08-28 | 4191 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | NO | 4191 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-08-28 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2193 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 8SXAYG20 | SN | 2018-08-28 | 4192 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 4192 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA FRESENIUS | 2018-08-28 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2194 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 8SXAYG19 | SN | 2018-08-28 | 4193 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 4193 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA FRESENIUS | 2018-08-28 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2195 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 8SXAYG18 | SN | 2018-08-28 | 4194 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 4194 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA FRESENIUS | 2018-08-28 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2196 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 8SXAXU83 | SN | 2018-08-28 | 4195 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 4195 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA FRESENIUS | 2018-08-28 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2197 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 8SXAYG22 | SN | 2018-08-28 | 4196 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 4196 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA FRESENIUS | 2018-08-28 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-08-28 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2198 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 8SXAXU80 | SN | 2018-08-28 | 4197 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | NO | 4197 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-08-28 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2199 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 8SXAXY84 | SN | 2018-08-28 | 4198 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-24 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 4198 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA FRESENIUS | 2018-08-24 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-08-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-24 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 0 | 2018-08-24
2200 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 8SXAXU77 | SN | 2018-08-24 | 4199 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-24 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 4199 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA FRESENIUS | 2018-08-24 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-08-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-24 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 0 | 2018-08-24
2201 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 8SXAXY79 | SN | 2018-08-24 | 4200 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-24 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 4200 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-08-24 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-24 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 0 | 2018-08-24
2202 | TRABAJO TERMINADO | VALVULA EXHALATORIA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | VIASYS | BEARCUB 750 | sn | sn | 2018-09-05 | 16319 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-05 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2200 | Evaluación de válcula exhalatoria. Enviada por error a esterilizar. Válvula + membrana. | 2018-09-05 | MANTENCION CORRECTIVA | VALVULA SIN PROBLEMAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-01 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-10-01 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-10-01 | 26 | 2018-10-01
2203 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | EDAN | na | sn | sn | 2018-08-29 | 11448 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-05 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | SI | 2203 | Interfaz rota. | 2018-09-05 | MANTENCION CORRECTIVA | CABLE INTERFACE CON EL CONECTOR DESTRUIDO, RECONSTRUCCIÓN Y RE CONEXIÓN DE TODOS SUS PINES, ARMADO Y SELLADO FINAL. INTERFACE OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-06 | 3300 | 3.0 | 9900 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 1 | 1000 | 1000 | POXIPOL | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-09-06 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 1 | 2018-09-06
2204 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PICKEL | MR 850 ALU | 60302003920 | SN | 2018-09-05 | 2204 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2204 | Servicio solicita revisión de equipo. Incluye interfaz de temperatura de 1 salida. | 2018-09-05 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BASE CALEFACTORA. NO PRESENTA FALLA, FUNCIONAMIENTO OK. OPERATIVO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-05 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-05 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 2018-09-05
2205 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ TEMPERATURA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FISHER & PAYKEL | 900MR805 | na | na | 2018-09-05 | 2205 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-05 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2205 | Cortes internos. | 2018-09-05 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | INTERFAZ DE TEMPERATURA GENERA FALLOS EN BASE CALEFACTORA, RAZON POR EL CUAL SE DEBE ADQUIRIR OTRA. INFORME DE BAJA INSUMO Nº 292/18 SE RECOMIENDA SU BAJA. |  | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-09-05 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-05 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 2018-09-05
2207 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 8SXAXU78 | SN | 2018-08-24 | 4201 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-24 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 4201 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA FRESENIUS | 2018-08-24 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI |  | NO |  | 2018-08-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-24 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 0 | 2018-08-24
2208 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 8SAXAYG21 | SN | 2018-08-24 | 4207 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-24 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 4207 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA FRESENIUS | 2018-08-24 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-08-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-24 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 0 | 2018-08-24
2209 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 8SXAYG17 | SN | 2018-08-24 | 4208 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-24 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 4208 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-08-24 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-24 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 0 | 2018-08-24
2210 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 8SXAXU82 | SN | 2018-08-24 | 4209 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-24 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 4209 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA FRESENIUS | 2018-08-24 | MANTENCION CORRECTIVA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-08-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-24 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 0 | 2018-08-24
2211 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 8SXAYG23 | SN | 2018-08-24 | 4210 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-24 | IRINA DAROCH | 16513289-0 | SI | 4210 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA FRESENIUS | 2018-08-24 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 2T REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-08-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-08-24 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 0 | 2018-08-24
2212 | TRABAJO TERMINADO | FUENTE DE PODER | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | D-LCC-15..03 | 15 PN 07370421 | 10-35291 | 2017-10-03 | 3834 | MCC | T3 | UEM | 2017-10-03 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2330 | sd | 2017-10-03 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE MONITOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-03 | 4074 | 6.0 | 24444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15779761-8 | 2018-09-03 | SI |  | 2017 | SEPTIEMBRE | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2018-09-03 | 335 | 2018-09-03
2213 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | Monitor Cardio Fetal | GE | Corometric 170 | 5A513411278SA | 10-41099 | 2018-09-06 | 12010 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-06 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2213 | Tocotransductor no registra DV. Cable de entrada de detector LCF en mal estado. Acc: fuente de poder. | 2018-09-06 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE RE-ACONDICIONA CABLE TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO, SE REVISA Y AJUSTA TOCO TRANSDUCTOR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA COMPLETA DE TRANSDUCTORES |  | NO | NO |  |  | NO | SE DEBIÓ REALIZAR CABLEADO INTERNO DE TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO | 2018-09-07 | 4074 | 12.0 | 48888 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GEORGINA AGUILAR |  | 2018-09-07 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 1 | 2018-09-07
2214 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE NANEAS PEDIATRICO | BOMBA DE INFUSION ENTERAL | FRESENIUS KABI | APPLIX | 21187747 | na | 2018-09-06 | 15130 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-06 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2214 | Evaluación. | 2018-09-06 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO PRESENTA ERROR "E16", SE PROCEDIO A REALIZAR UN CHEQUEO A LA ELECTRONICA, Y LIMPIEZA, SIN LOGRAR QUE FUNCIONE EL EQUIPO. SEGUN MANUAL TECNICO DEL EQUIPO, SE DEBE REEMPLAZAR LA "CPU BOARD" LA FALLA NO SE PUEDE REPARAR EN U.E.M. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-06 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA AUAD | 10376974-4 | 2018-09-06 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 2018-09-06
2215 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | GE | F-CU8-11 VG1 | 6354030 | 10-35292 | 2018-08-28 | 4214 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 4214 | MANTENCION PREVENTIVA | 2018-08-28 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA APROBADO LIMPIEZA INTERIOR TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA APROBADO |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15.771.761-8 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2216 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | GE | F-CU8-10 VG1 | 6223317 | 10-33867 | 2018-08-29 | 4215 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-29 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 4215 | MANTENCION PREVENTIVA | 2018-08-29 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA APROBADO LIMPIEZA INTERIOR TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA APROBADO |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-29 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15.771.761-8 | 2018-08-29 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 0 | 2018-08-29
2217 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | GE | F-CU8-10 VG1 | 6223330 | 10-33866 | 2018-08-28 | 4216 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 4216 | MANTENCION PREVENTIVA | 2018-08-28 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA APROBADO LIMPIEZA INTERIOR TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA APROBADO |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15.771.761-8 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2218 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | GE | F-CU8-10 VG1 | 6223407 | 10-33689 | 2018-08-29 | 4217 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-29 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 4217 | MANTENCION PREVENTIVA | 2018-08-29 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA APROBADO LIMPIEZA INTERIOR TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA APROBADO |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-29 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15.771.761-8 | 2018-08-29 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 0 | 2018-08-29
2219 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | GE | F-CU8-10 VG1 | 6213408 | 10-33868 | 2018-08-29 | 4218 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-29 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 4218 | MANTENCION PREVENTIVA | 2018-08-29 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA APROBADO LIMPIEZA INTERIOR TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA APROBADO |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15.771.761-8 | 2018-08-29 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 0 | 2018-08-29
2220 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UEA | ACCESORIOS | GE | CLIP ADULTO | sn | sn | 2018-08-27 | 8548 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-07 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2220 | Revisión y reparación. | 2018-09-07 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 37M/2018 de fecha 14/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-09-07 | 2018-10-18 | 41 | 2018-10-18
2221 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UEA | ACCESORIOS | EDAN | 3 DERIVADAS | sn | sn | 2018-09-07 | 13657 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-07 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2221 | Revisar. No sensa. | 2018-09-07 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 37M/2018 de fecha 14/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 1865 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-10-18 | 41 | 2018-10-18
2222 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | ALARIS | ASENA GH MKIII | 800247168 | 10-33106 | 2018-09-05 | 16316 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-07 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2222 | Solicito reparación. | 2018-09-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2223 | TRABAJO TERMINADO |  | TRAUMATOLOGIA | BOMBA DF ASPIRACION | AEROS | TOTEL-L-VAC |  | 10-36292 | 2018-09-03 | 13505 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-07 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2223 | Aspira poco, enchufada de forma permanente. | 2018-09-07 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE BATERIA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TERESA CORTES | 15766646-0 | 2018-09-12 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 2018-09-12 | 5 | 2018-09-12
2224 | TRABAJO TERMINADO | LAMPARA INCUBADORA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | GIRAFFE EXAM LAMP | 413 | sn | 2018-09-07 | 16313 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-07 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2224 | Quebrada en unión de cabezal. | 2018-09-07 | MANTENCION CORRECTIVA | LAMPARA CON SOPORTE DE CABEZAL DAÑADO. SE REPARO EL SOPORTE COMPLETO Y SE REALIZO MANTENCION. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-07 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-07 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 0 | 2018-09-07
2225 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | OHMEDA | sn | sn | sn | 2018-08-27 | 16301 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-07 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2225 | No marca. | 2018-09-07 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA SENSOR |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-10 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-10 | SI | 304/18 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 3 | 2018-09-10
2226 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF6B-0092 | 10-44537 | 2018-08-28 | 2226 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-28 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2226 | Mantención preventiva. | 2018-08-28 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA APROBADO LIMPIEZA INTERIOR TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA APROBADO EQUIPO NO ADECUADO PARA HIPOTENSOS SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA DONACIÓN CON FECHA 02/2018 |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-28 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17.350.958-2 | 2018-08-28 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0 | 2018-08-28
2227 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC CV | ACCESORIOS | GE | U410-21 | sn | sn | 2018-09-07 | 11629 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-07 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 2227 | cable no sensa | 2018-09-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos, se da de baja. |  | NO | NO |  |  | NO | Término según acta de entrega de accesorios 45M/2018. 18/10/2018 oj. | 2018-09-11 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-11 |  | 293/18 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-11 | 4 | 2018-09-11
2228 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC CV | ACCESORIOS | GE | U410-21 | sn | sn | 2018-09-06 | 11634 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-07 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 2228 | Cable roto. | 2018-09-07 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cable con cortes en su sector de conexión al equipo, se da de baja. | [5 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 45M/2018. 18/10/2018 oj. | 2018-09-11 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-11 |  | 294/18 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-11 | 4 | 2018-09-11
2229 | TRABAJO TERMINADO | TRONCAL ECG | UPC CV | ACCESORIOS | GE | 2017003-002 REV E | sn | sn | 2018-09-06 | 11633 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 2229 | Cable roto. | 2018-09-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Corte y desgaste. Se da de baja | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Término según acta de entrega de accesorios 45M/2018. 18/10/2018 oj. | 2018-09-11 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-11 |  | 295/18 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11
2230 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UPC PEDIATRICA | ACCESORIOS | B BRAUN | 5203252 | 14F300009 | sn | 2018-09-05 | 11489 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 2230 | Solicito reparar. | 2018-09-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja |  | NO | NO |  |  | NO | Se entrega insumo nuevo | 2018-09-11 | 4074 | 0.0 | 0 | Cable interfaz PI BBraun 5203406 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-11 |  | 296/18 |  |  | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11
2231 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UEA | ACCESORIOS | na | ADULTO 2 VIAS | sn | sn | 2018-08-27 | 13651 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 2231 | Velcro vencido. | 2018-09-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido, se da de baja. |  | NO | NO |  |  | NO | Término según acta de entrega de accesorios 37M/2018 de fecha 14/09. 18/10/2018 oj. | 2018-09-11 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-11 |  | 297/18 | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11
2232 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC CV | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | sn | sn | 2018-08-30 | 11033 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 2232 | Solicito reparar. | 2018-09-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cortes internos, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Término según acta de entrega de accesorios 45M/2018. 18/10/2018 oj. | 2018-09-11 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-11 |  | 298/18 | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11
2233 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UPC CV | ACCESORIOS | B BRAUN | 5211468 | sn | sn | 2018-08-28 | 11032 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 2233 | No da curva. | 2018-09-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja |  | NO | NO |  |  | NO | Término según acta de entrega de accesorios 45M/2018. 18/10/2018 oj. | 2018-09-11 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-11 |  | 299/18 | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11
2234 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | ACCESORIOS | na | ADULTO 2 VIAS | sn | sn | 2018-09-05 | 12008 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 2234 | Velcro vencido. | 2018-09-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido, se da de baja. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-11 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELYN MARIN | 1290063-5 | 2018-09-11 | SI | 300/18 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11
2235 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | ACCESORIOS | na | ADULTO 2 VIAS | sn | sn | 2018-09-05 | 12007 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 2235 | Fuga de aire | 2018-09-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Fuga. Se da de baja |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-11 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELYN MARIN | 12900063-5 | 2018-09-11 | SI | 301/18 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11
2236 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UCI-A/UPC | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | sn | sn | 2018-09-05 | 14746 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 2236 | Solicito revisión | 2018-09-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Corte en el cable principal. Se da de baja. |  | NO | NO |  |  | NO | Término según acta de entrega de accesorios 39M/2018. 18/10/2018 oj. | 2018-09-11 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-11 |  | 302/18 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11
2237 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ TEMPERATURA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FISHER & PAYKEL | 900MR806 | 100324 | sn | 2018-09-06 | 16321 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 2237 | Suena todo el tiempo. | 2018-09-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Interfaz con cortes internos. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-10 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-10 | SI | 303/18 | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 0 | 2018-09-10
2238 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UPC/INTERMEDIO | LARINGOSCOPIO | na | MAC 3 | sn | sn | 2018-08-24 | 16053 | MCC | T3 | UEM | 2018-08-24 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 2238 | Luz parpadea. | 2018-08-24 | MANTENCION CORRECTIVA | Se cambia ampolleta. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-10 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-09-10 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-09-10 | 17 | 2018-09-10
2239 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UCI-A/UPC | LARINGOSCOPIO | STANDARD | MAC 3 | sn | sn | 2018-09-04 | 15965 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 2239 | Noi funciona | 2018-09-10 | MANTENCION CORRECTIVA | Hoja no hace contacto electrico, no funcionando su luz. Se reemplaza hoja por otra MAC 3 marca ARMSTRONG MEDICAL. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-10 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-09-10 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 0 | 2018-09-10
2240 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UAPQ | LARINGOSCOPIO | PENLON | na | sn | sn | 2018-09-07 | 13736 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | OSVALDO JARA | 17089580-8 | NO | 2240 | Cambio de ampolleta. | 2018-09-10 | MANTENCION CORRECTIVA | Se reemplaza ampolleta. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-10 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-09-10 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 0 | 2018-09-10
2241 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941631 | 10-37020 | 2018-09-06 | 15966 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2241 | Mala. | 2018-09-10 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE BOMBA DE INFUSIÓN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-13 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-09-13 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-10 | 2018-09-13 | 3 | 2018-09-13
2242 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | OFTALMOLOGIA | LAMPARA DE HENDIDURA | INAMI & CO | K-143 | 210549 | SN | 2018-08-30 | 15120 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | GUIDO VICENCIO | 18117081-6 | SI | 2242 | Solicito evaluación y certificación para dar de baja si corresponde. | 2018-09-10 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-09-10 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2243 | TRABAJO TERMINADO |  | UEGO | ECOGRAFO LINEAL OBSTETRICO | ALOKA | SSD 1400 | M 00797 | 10-29972 | 2018-08-27 | 3343 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2243 | Evaluación para baja. | 2018-09-10 | OTROS | EQUIPO NO FUNCIONAL (MAQUINA OPERATIVA), TRANSDUCTORES EN MAL ESTADOS, CON CRISTALES ROTOS, MALA VISUALIZACIÓN Y FALTA DE AISLACION. NO OPERATIVOS | NO | NO | NO | SI | NO | SI | TRANSDUCTORES DAÑADOS MODELO: UST-990-5 SERIE:M00812 MODELO: UST-9112-5 SERIE:M01547 | 2018-09-13 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GEORGINA AGUILAR | 9229185-5 | 2018-09-13 | SI |  | AGOSTO | OCTUBRE | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-09-10 | 2018-09-13 | 3 | 2018-09-13
2244 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69105 | SN | 2018-09-03 | 16314 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2244 | No reconoce jeringa. | 2018-09-10 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Bomba reconoce jeringas, posible uso de jeringas no compatibles con equipo. Pruebas de funcionamiento. |  | NO | NO |  |  | SI |  | 2018-09-21 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-21 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-21 | 11 | 2018-09-21
2245 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | BALANZA ELECTRONICA | SECA | 354 | 3541317009 | SN | 2018-09-05 | 12395 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2245 | No enciende. | 2018-09-10 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | SE DA DE BAJA EQUIPO ES IRREPARABLE | [5 empty] | NO |  | 2018-09-11 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JAVIERA AGUSTO | 17356111-3 | 2018-09-11 | SI | 41/18 | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11
2246 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | PEDIATRIA | ACCESORIOS | ge | LN-10-GE | sn | sn | 2018-08-27 | 12389 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2246 | Se prueba con diferentes cables saturometros y no marca. | 2018-09-10 | MANTENCION CORRECTIVA | SE LIMPIA QUEDANDO OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-11 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JAVIERA AGUSTO | 17356111-3 | 2018-09-11 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11
2247 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL MESA | UAPQ | OTRO | MAQUET | 10016000 | 31646 | sn | 2018-09-10 | 13737 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2247 | Brazal soporte roto, falta perno de sujeción. | 2018-09-10 | MANTENCION CORRECTIVA | BRAZAL DESAJUSTADO, SE AJUSTO Y REALIZO MANTENCION A MECANISMOS. EQUIPO OPERATIVO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-10 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-09-10 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 0 | 2018-09-10
2248 | ESPERA SALIDA STE | PINZA MOSQUITO | UAPQ | INSTRUMENTAL | na | na | sn | sn | 2018-09-10 | 13739 | MCC | T4 | STE | 2018-09-10 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2248 | Fatiga de material | 2018-09-10 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2249 | TRABAJO TERMINADO | PINZA DE AGARRE | UAPQ | INSTRUMENTAL | PMS | 13491-19 | sn | sn | 2018-09-10 | 13741 | MCC | T4 | STE | 2018-09-10 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2249 | Fatiga de material. | 2018-09-10 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BAJA DE INSTRUMENTAL | [5 empty] | NO | BAJA DE INSTRUMENTAL | 2018-10-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-24 |  | 55 |  |  | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-10-24 | 44 | 2018-10-24
2250 | TRABAJO TERMINADO | PORTA AGUJA | UAPQ | INSTRUMENTAL | GEISTER | 24-0129 | sn | HGF04101 | 2018-09-10 | 13742 | MCC | T4 | STE | 2018-09-10 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2250 | Fatiga de material. | 2018-09-10 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BAJA DE INSTRUMENTAL | [5 empty] | NO | BAJA DE INSTRUMENTAL | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-10 |  | 55 |  |  | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-11-10 | 61 | 2018-11-10
2251 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | Fuente de Luz | Karl Storz | XENON 300 | UX0682099 | 10-40913 | 2018-09-10 | 13740 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2251 | No da intensidad de luz | 2018-09-10 | MANTENCION CORRECTIVA | FUENTE DE LUZ NO ILUMINA LO NECESARIO PARA TRABAJO DE PABELLON. LAMPARA XENON SE ENCUENTRA CON MAS DE 400 HRS DE USO, RAZON POR EL CUAL REQUIERE EL CAMBIO. SE INSTALA LAMPARA XENON NUEVA. SE REALIZA MANTENCION Y LIMPIEZA. EQUIPO OPERATIVO |  | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-11 | 4074 | 4.0 | 16296 | LAMPARA XENON 300W 15V RD300W | 1 | 487664 | 487664 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-11 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11
2252 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UAPQ | ACCESORIOS | G.E. | 5211468 | sn | sn | 2018-09-10 | 13738 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2252 | No sensa | 2018-09-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CABLE INTERFACE PRESION INVASIVA DAÑADO DE FORMA IRREPARABLE. SE RECOMIENDA SU BAJA. SE ADJUNTA INFORMA DE BAJA INSUMO Nº305 SE ENTREGA INSUMO NUEVO. | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-09-10 | 4074 | 2.0 | 8148 | INTERFACE PRESION INVASIVA BBRAUN | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CATALINA AMESTICO | 18585419-1 | 2018-09-10 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 0 | 2018-09-10
2253 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC/INTERMEDIO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | na | na | na | 2018-09-10 | 15973 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | FELIPE ACOSTA | 12822727-K | NO | 2253 | Solicito revisión de botón de marcaje de mascarilla N° 95 | 2018-09-10 | MANTENCION CORRECTIVA | BOTONERA PRESENTA PROBLEMAS, SE CONFIGURA Y SE INSTALA UNA NUEVA. EQUIOP OPERATIVO. | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-09-10 | 4074 | 2.5 | 10185 | BOTONERA OMNICELL | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-09-10 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 0 | 2018-09-10
2259 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 | 11 | 10-39450 | 2018-09-10 | 15974 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2259 | JUNTO CON SALUDAR SOLICITO REVISIÓN DE CAMA PORQUE SE BLOQUEA RESPALDO | 2018-09-10 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REVISA CAMA Y SE DEJA OOPERATIVA CAMA ESTA EN UCI B |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-11 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-09-11 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11
2262 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | ge | U410-121 | SN | SN | 2018-09-10 | 14747 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-10 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2260 | Revisión. | 2018-09-10 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 39M/2018 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-10-18 | 38 | 2018-10-18
2263 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689261 | 10-33652 | 2018-09-10 | 15959 | MCC | T2 | STE | 2018-09-10 | OSVALDO JARA | 170898508 | NO | 2263 | FALLA TECLADO GARANTIA | 2018-09-10 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Equipo reparado en STE. Adjunto informe de mantención preventiva entregado por empresa. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-25 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 1017 | 2018-09-13 | FRESENIUS | EFECTUAR PRESUPUESTO | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-09-25 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-25 | 15 | 2018-09-25
2264 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | na | 10-44727 | 2018-09-10 | 11037 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-10 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 2264 | Error de sensor de flujo. | 2018-09-10 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO EXHALADO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-11 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EILEEN PINO | 15805378-0 | 2018-09-11 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11
2265 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA | VIASYS ELECTRIC | SENSOR MEDICS 3100A | BAW02022 | 10-40218 | 2018-09-11 | 16323 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-11 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2265 | Reparación de sensor medics, no da mas de 9 PAW. | 2018-09-11 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE DISPLAY NO ENTREGABA INFORMACION CORRECTA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-12 | 4074 | 7.0 | 28518 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-9 | 2018-09-12 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 1 | 2018-09-12
2266 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA EST | DRAGER | C2HS-1C (C-2000) | YP14368 | 10-40353 | 2018-09-11 | 16322 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-11 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2266 | Pieza trabada. | 2018-09-11 | OTROS | EQUIPO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE CON PACIENTE QUEDA PENDIENTE LA REPARACIÓN. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-11 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA |  | 2018-09-11 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 0 | 2018-09-11
2267 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR DE ECG MULTIPARAMETROS | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484744WA | 10-42062 | 2018-09-11 | 16324 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-11 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2267 | No toma presión no invasiva. | 2018-09-11 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realizan pruebas con simulador de presión en modo neonatal sin encontrar problemas en las mediciones . Equipo al llegar se encuentra en configuración modo Adulto. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-09-12 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-9 | 2018-09-12 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 1 | 2018-09-12
2269 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | DATEX OHMEDA | SYSTEM 5 | 6638754 | 10-37308 | 2018-08-29 | 4268 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-29 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4268 | MANTENCION PREVENTIVA | 2018-09-11 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA APROBADO LIMPIEZA INTERIOR TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA APROBADO |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-29 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15.771.761-8 | 2018-08-29 | SI |  | AGOSTO | AGOSTO | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 0 | 2018-08-29
2270 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | DATEX OHMEDA | SYSTEM 5 | 6638742 | 10-37306 | 2018-08-30 | 4269 | MPP | T1 | UEM | 2018-08-30 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4269 | MANTENCION PREVENTIVA SEGÚN PROTOCOLO | 2018-09-11 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA APROBADO LIMPIEZA INTERIOR TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA APROBADO |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-08-30 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15.771.761-8 | 2018-08-30 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 0 | 2018-08-30
2272 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA WESTCOTT | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUMEX | 11-046S |  |  | 2018-09-11 | 12760 | MCC | T4 | STE | 2018-09-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2271 | Reparar. | 2018-09-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-10-22 | 41 | 2018-10-22
2273 | TRABAJO TERMINADO | PINZA OFTALMOLOGICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUMEX | 4-0311T |  |  | 2018-09-11 | 12759 | MCC | T4 | STE | 2018-09-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2273 | Evaluar. | 2018-09-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-10-22 | 41 | 2018-10-22
2274 | TRABAJO TERMINADO | PINZA OFTALMOLOGICA | UAPQ | INSTRUMENTAL | TEUFEL | 2471-05 |  |  | 2018-09-11 | 12752 | MCC | T4 | STE | 2018-09-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2274 | Evaluar. | 2018-09-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-10-22 | 41 | 2018-10-22
2275 | TRABAJO TERMINADO | CINCEL | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | 5341-60 |  |  | 2018-09-11 | 12753 | MCC | T4 | STE | 2018-09-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2275 | Sin filo | 2018-09-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-10-22 | 41 | 2018-10-22
2276 | TRABAJO TERMINADO | PINZA OTORRINO | UAPQ | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 221100 |  |  | 2018-09-11 | 12754 | MCC | T4 | STE | 2018-09-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2276 | Evaluar-reparar. | 2018-09-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-10-22 | 41 | 2018-10-22
2277 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 3.9MM | UAPQ | OPTICA | KARL STORZ | HOPKINS II | 27005 BA | y | 2018-09-11 | 12756 | MCC | T4 | STE | 2018-09-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2277 | No se ve. Acc: 01 adaptador. | 2018-09-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-10-22 | 41 | 2018-10-22
2278 | TRABAJO TERMINADO | CINCEL | UAPQ | INSTRUMENTAL | na | na |  |  | 2018-09-11 | 12757 | MCC | T4 | STE | 2018-09-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2278 | Afilar punta irregular. | 2018-09-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-10-22 | 41 | 2018-10-22
2279 | TRABAJO TERMINADO | KOCHER | UAPQ | INSTRUMENTAL | JUMST | na |  |  | 2018-09-11 | 12758 | MCC | T4 | STE | 2018-09-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2279 | Cierre irregular. | 2018-09-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-10-22 | 41 | 2018-10-22
2280 | TRABAJO TERMINADO | PINZA OTORRINO | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | RU 7890-2 |  |  | 2018-09-11 | 12751 | MCC | T4 | STE | 2018-09-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2280 | Reparar. | 2018-09-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-10-22 | 41 | 2018-10-22
2281 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA POTS | UAPQ | INSTRUMENTAL | CODMAN | 54-8019 |  |  | 2018-09-11 | 13749 | MCC | T4 | STE | 2018-09-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2281 | Sin filo. | 2018-09-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-10-22 | 41 | 2018-10-22
2282 | TRABAJO TERMINADO | OPTICA 30° 10MM | UAPQ | OPTICA | R.WOLF | 8934432 | 5000311280 | y | 2018-09-11 | 13743 | MCC | T4 | STE | 2018-09-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2282 | Caja transporte + adaptador. | 2018-09-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-10-22 | 41 | 2018-10-22
2283 | TRABAJO TERMINADO | PINZA KOCHER | UAPQ | INSTRUMENTAL | na | na |  |  | 2018-09-11 | 13745 | MCC | T4 | STE | 2018-09-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2283 | Cierre irregular. | 2018-09-11 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BAJA DE INSTRUMENTAL | [5 empty] | NO | BAJA DE INSTRUMENTAL | 2018-10-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-24 |  | 55 |  |  | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-10-24 | 43 | 2018-10-24
2284 | TRABAJO TERMINADO | AGUJA DE VERES | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | LP305-120 |  |  | 2018-09-11 | 13746 | MCC | T4 | STE | 2018-09-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2284 | No retrae vaina. | 2018-09-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-10-22 | 41 | 2018-10-22
2285 | TRABAJO TERMINADO | GUBIA | UAPQ | INSTRUMENTAL | na | na |  |  | 2018-09-11 | 13748 | MCC | T4 | STE | 2018-09-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2285 | Mango suelto. | 2018-09-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-10-22 | 41 | 2018-10-22
2286 | TRABAJO TERMINADO | PINZA MOSQUITO | UAPQ | INSTRUMENTAL | RUDOLF | RU 6090-14 |  |  | 2018-09-11 | 13750 | MCC | T4 | STE | 2018-09-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2286 | Reparar. | 2018-09-11 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-10-22 | 41 | 2018-10-22
2287 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC PEDIATRICA | CAMA PEDIATRICA ELECTRICA | CGM |  | CLME09048003 |  | 2017-11-16 | 13177 | MCC | T3 | UEM | 2017-11-16 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2693 | No sube | 2017-11-16 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE PISTONES | [5 empty] | NO |  | 2018-09-11 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2018-09-11 | SI |  | 2017 | SEPTIEMBRE | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2018-09-11 | 299 | 2018-09-11
2288 | ANALISIS DE FALLA UEM | HOJA LARINGO | UEA | LARINGOSCOPIO | na | MAC 2 |  |  | 2018-09-12 | 13661 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-12 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2288 | Reparación. | 2018-09-12 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2289 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | BALANZA | na | na |  |  | 2018-09-12 | 12716 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-12 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2289 | Solicito arreglo. | 2018-09-12 | MANTENCION CORRECTIVA | cambiar celdas de carga cambiar tarjeta electronica | [5 empty] | NO |  | 2018-09-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-13 |  |  |  |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 1 | 2018-09-13
2290 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 108517 | 10-40759 | 2018-09-12 | 17339 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-12 | PABLO SILVA | PATRICIA DIAZ | NO | 2290 | Falla trazado electrocardiograma. | 2018-09-12 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE MONITOR SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-09-13 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PATRI | 7326094-9 | 2018-09-13 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 1 | 2018-09-13
2291 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CV | VENTILADOR MECANICO | HAMILTON | RAPHAEL XTC | 10444 | 10-35276 | 2018-06-15 | 4290 | MPP | T1 | UEM | 2018-06-15 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4290 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-06-15 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCION PREVENTIVA POR STE | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-06-15 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-06-15 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 0 | 2018-06-15
2292 | TRABAJO TERMINADO |  | OFTALMOLOGIA | PROYECTOR DE OPTOTIPOS | NIKON | NP-3 | 3934 | 10-20982 | 2018-09-12 | 15134 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-12 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2292 | revisar y cambiar ampolleta. | 2018-09-12 | MANTENCION CORRECTIVA | se aprietan terminales se cambia ampolleta queda en observación para cambio de tarjeta |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCHESCA VASQUEZ | 15740235-8 | 2018-09-12 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 0 | 2018-09-12
2293 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | SBG060881GA | 10-33101 | 2018-09-12 | 5195 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-12 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2910 | sd | 2018-09-12 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | MONITOR IRREPARABLE POR FALTA DE REPUESTO EQUIPO DESCONTINUADO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-10 | 4074 | 9.0 | 36666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-12 | SI | 38/18 | 2017 | SEPTIEMBRE | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 0 | 2018-09-12
2294 | TRABAJO TERMINADO |  | UAPQ | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | PRIMEA | 23347905 | sn | 2018-09-13 | 13723 | MCC | T2 | STE | 2018-09-13 | OSVALDO JARA | 17089850-8 | NO | 2294 | Quebrado , tornillo visible. | 2018-09-13 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Equipo reparado en STE. |  | SI | NO |  |  | SI |  | 2018-09-26 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 1018 | 2018-09-13 | FRESENIUS KABI | EFECTUAR PRESUPUESTO | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-09-26 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-26 | 13 | 2018-09-26
2295 | TRABAJO TERMINADO | DISECTOR RECTO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33121 CLICK LINE | 33300 |  | 2018-09-13 | 12762 | MCC | T4 | STE | 2018-09-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2295 | Vaina rota | 2018-09-13 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-10-22 | 39 | 2018-10-22
2296 | TRABAJO TERMINADO | PINZA LAPAROSCOPICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | STRYKER | 250080234 | 6405940 |  | 2018-09-13 | 12761 | MCC | T4 | STE | 2018-09-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2296 | Vaina rota. | 2018-09-13 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-10-22 | 39 | 2018-10-22
2297 | TRABAJO TERMINADO | DISECTOR RECTO |  | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33121 | 33300 |  | 2018-09-13 | 12764 | MCC | T4 | STE | 2018-09-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2297 | Camisa en mal estado. | 2018-09-13 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-10-22 | 39 | 2018-10-22
2298 | CERRAR OT |  | NEONATOLOGIA | RX BASICO PORTATIL | PHILLIPS | PRACTIX 33 PLUS | P5-262 | 10-31762 | 2018-09-13 | 13564 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-13 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2298 | Malo seguro de brazo y cable electrico mas largo- | 2018-09-13 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE CABLE DE PODER | [7 empty] | 2018-09-25 | 4074 | 7.0 | 28518 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-25 |  |  |  |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-25 | 12 | 2018-09-25
2299 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 4000 | SD010169185GA | 10-37410 | 2018-09-13 | 16326 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-13 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2299 | No suena alarmas. Acc: cable de poder, interfaz PANI e interfaz y sensor spo2. | 2018-09-13 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CAMBIA SENSOR DE OXÍGENO SE AJUSTAN LAS ALARMAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-13 | 4074 | 4.5 | 18333 | SENSOR DE OXIMETRIA | 1 | 60000 | 60000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-13 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 0 | 2018-09-13
2300 | TRABAJO TERMINADO | PINZA COBRA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | STRYKER | 250-080-230 | 0643864D | sn | 2018-09-13 | 12765 | MCC | T4 | STE | 2018-09-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2300 | Rota | 2018-09-13 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-10-22 | 39 | 2018-10-22
2301 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 4000 | SD010169185GA | SN | 2018-09-13 | 4300 | MPP | T1 | UEM | 2018-09-13 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4300 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-09-13 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCION PREVENTIVA APROBADO TEST DE SEGURIDAD ELECTRICA APROBADO LIMPIEZA INTERIOR PRUEBAS DE PARAMETROS |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-09-13 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17.350.958-2 | 2018-09-13 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 0 | 2018-09-13
2302 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED | HDGU60184 | 10-44759 | 2018-09-13 | 13565 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-13 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2302 | Solicito reparación de puerta de incubadora, pieza quebrada. | 2018-09-13 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CAMBIA PUERTA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-13 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-13 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 0 | 2018-09-13
2303 | TRABAJO TERMINADO | CABLE MONOPOLAR | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | KARL STORZ | 277 | XV01 |  | 2018-09-13 | 12763 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-13 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2303 | Reparar por corte. | 2018-09-13 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CABLE MONOPOLAR DAÑADO DE FORMA IRREPARABLE, SE RECOMIENDA SU BAJA. SE ADJUNTA INFORME DE BAJA Nº 306/18 |  | NO | NO |  |  | NO | BAJA POR FALLA. | 2018-09-20 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 1459299-3 | 2018-09-20 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-20 | 7 | 2018-09-20
2304 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | na |  | 10-44371 | 2018-09-13 | 14748 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-13 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2304 | Reparación de botón de ???? jeringas 60. | 2018-09-13 | MANTENCION CORRECTIVA | BOTON DE RETORNO DE INSUMO DAÑADA, SE REEMPLAZO BOTONERA COMPLETA Y SE RECONFIGURO. EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-09-14 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-14 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 1 | 2018-09-14
2305 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS | ARUL-0013 | 10-32883 | 2018-09-13 | 12025 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-13 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2305 | Calibrar maquina y revisar fuga. | 2018-09-13 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA DE ANESTECIA, PRESENTA FUGA SE REPARA Y SE CALIBRAN SENSORES Y SE HACEN PRUEBAS DE CICLADO. EQUIPO OPEARTIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-14 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GEORGINA AGUILAR | 9229185-5 | 2018-09-14 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 1 | 2018-09-14
2306 | TRABAJO TERMINADO | CARRUSEL N°2 | FARMACIA | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | HANEL | ROTOMAT | na | na | 2018-09-13 | 9679 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-13 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2306 | Falla. | 2018-09-13 | MANTENCION CORRECTIVA | SE DIAGNOSTICA FALLA DE CARRUSEL, CONTRACTOR 6 SE QUEDA PEGADO. SE INFORMA A STE TECNIGEN, SE COORDINA LA REPARACION. EQUIPO OPERATIVO. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-14 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CRISTIAN ORTEGA | 16488332-9 | 2018-09-14 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 1 | 2018-09-14
2307 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | DRAGER | 5204651 | 189954 | sn | 2018-09-13 | 13747 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-13 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2307 | No sensa. | 2018-09-13 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CABLE SENOR DE TEMPERATURA DAÑADO, NO MIDE DEBIDO A DAÑO EN EL SENSOR. SE ADJUNTA INFORME DE BAJA DE INSUMO Nº 307/18 |  | NO | NO |  |  | NO | BAJA POR FALLA. | 2018-09-20 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-09-20 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-20 | 7 | 2018-09-20
2308 | ANALISIS DE FALLA UEM | PESA INCUBADORA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | na | na | na | 2018-09-13 | 13567 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-13 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2308 | Solicito reparación. | 2018-09-13 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2309 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | ge | U410-121 | sn | sn | 2018-09-13 | 15980 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-14 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2309 | Favor revisar. | 2018-09-14 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 39M/2018 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 34 | 2018-10-18
2310 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO |  |  | 2018-09-12 | 15978 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-14 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2310 | Favor reparar. | 2018-09-14 | [7 empty] | NO | Término según acta de entrega de accesorios 39M/2018 de fecha 21/09. 18/10/2018 oj. | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 34 | 2018-10-18
2311 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG-1350K | 9681 | 10-41837 | 2018-09-20 | 15351 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-20 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2311 | Equipo no ???? en la toma del trazado. | 2018-09-20 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de electrocardiógrafo con simulador de paciente sin encontrar fallo en la lectura, visualización de curvas e impresión de informe, cable sin cortes. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-09-20 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-09-20 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 0 | 2018-09-20
2312 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | HUNTLEIGH | ENTERPRICE 8000 | PO66790 | sn | 2018-09-20 | 15359 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-20 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2312 | Todos los controles pegados. | 2018-09-20 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMA BLOQUEADA POR SOFT. SE REALIZO EL PROCEDIMIENTO POR TECLADO DE DESBLOQUEO. SE LE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. OPERATIVO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-20 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-09-20 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 0 | 2018-09-20
2313 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | CAMA ELECTRICA | HOSKINS | PATENTCARE P 60 | 59 |  | 2018-09-20 | 11638 | MCC | T2 | UEM | 2018-09-20 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2313 | Cama no sube- Control no funciona. | 2018-09-20 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CAMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-05 | 4074 | 7.0 | 28518 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-10-05 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-10-05 | 15 | 2018-10-05
2314 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 | 13 | 10-39451 | 2018-09-20 | 11639 | MCC | T2 | UEM | 2018-09-20 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2314 | Control malo, se caen barandas. | 2018-09-20 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CAMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-18 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-10-18 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-10-18 | 28 | 2018-10-18
2315 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 4000 | SD010169185GA | 10-37410 | 2018-09-14 | 13569 | MCC | T2 | UEM | 2018-09-14 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2315 | No suenan alarmas. | 2018-09-20 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambia tarjeta electrónica madre |  | NO | NO |  |  | NO | se ocupa tarjeta de equipo dado de baja por pantalla | 2018-09-28 | 4074 | 12.0 | 48888 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-28 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-28 | 14 | 2018-09-28
2316 | TRABAJO TERMINADO | VALVULA EXHALATORIA | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | MAQUET | SERVO I | na | na | 2018-09-20 | 11046 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-20 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2316 | Solicito reparar pieza de sensor que se encuentra quebrada. | 2018-09-20 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA PUERTO DE CASSETTE EXPIRATORIO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-10-23 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-10-23 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-10-23 | 33 | 2018-10-23
2317 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | PABELLONES (UAPQ) | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | MEDILAND | C600 | 063200902V0 | 10-40281 | 2018-09-20 | 10175 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-20 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2317 | Revisar | 2018-09-20 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2318 | TRABAJO TERMINADO | SISTEMA DE AMPLIFICACION | BIBLIOTECA | OTRO | na | na | na | na | 2018-09-21 | 4185 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-21 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2318 | Manejo de equipo de amplificación para lunes 24/9 a las 0930 hrs en auditorio kaplan por consejo técnico. | 2018-09-24 | OTROS | SE COORDINO EVENTO, PERO ESTE NO SE REALIZO. | [5 empty] | NO |  | 2018-09-27 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JOSE LARA |  | 2018-09-27 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-27 | 6 | 2018-09-27
2319 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | DETECTOR LATIDO CARDIOFETAL | COROMETRICS | 147 | PD4321 | 10-29990 | 2018-09-21 | 12020 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2319 | Audio deficiente. | 2018-09-21 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2320 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 40 | A330561 | SN | 2018-09-21 | 15364 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-21 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2320 | Revisar botón de encendido. | 2018-09-21 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE BOTONERA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-26 | 4074 | 11.0 | 44814 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 15067725-4 | 2018-09-26 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 5 | 2018-09-26
2321 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CUNA RADIANTE | DRAGER | RESUCITAIRE | SN | 10-32806 | 2018-09-21 | 9833 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-21 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2321 | Baranda se suelta de su lugar, se rompe pieza. | 2018-09-21 | MANTENCION CORRECTIVA | cambio corner |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894776-K | 2018-09-24 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 3 | 2018-09-24
2322 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CALENTADOR DE PACIENTE | Cincinnati Sub-Zero | BLANKETROL III | na | 10-45861 | 2018-09-21 | 15355 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-21 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2322 | Solicito revisión. | 2018-09-21 | GESTION DE GARANTIAS DE INSUMOS O REPUESTOS | [6 empty] | NO |  | 2018-09-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-25 |  |  |  |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 4 | 2018-09-25
2323 | CERRAR OT |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHK 51239 | 10-33110 | 2018-09-21 | 13572 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-21 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2323 | Ruedas trizadas. | 2018-09-21 | MANTENCION CORRECTIVA | mantención pendiente equipo en uso | [7 empty] | 2018-09-24 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-24 |  |  |  |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 3 | 2018-09-24
2324 | TRABAJO TERMINADO | PINZA BIPOLAR | UCAM | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26296 HR | EA 2/07 | sn | 2018-09-20 | 12768 | MCC | T4 | STE | 2018-09-21 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2324 | Ceramica rota. Acc:vaina KARL STORZ 26276 A. | 2018-09-21 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BAJA DE INSTRUMENTAL | [5 empty] | NO | BAJA DE INSTRUMENTAL | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-05 |  | 56 |  |  | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-10-05 | 14 | 2018-10-05
2325 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MODULO | ge | E-PRESTN-00 | 6339186 | sn | 2018-09-21 | 15365 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-21 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2325 | No censa ningun parámetro. | 2018-09-21 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | MODULO SE ENVIA A STE.DETECTANDOSE MULTIPLES FALLAS DE FUNCIONAMIENTO Y PLASTICOS DAÑADOS. VUELVE REPARADO DE STE. OPERATIVO.- | SI | NO | NO | SI | NO | NO | OPERATIVO.- | 2019-01-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | REPUESTOY M.O DE STE | 1 | 2388893 | 2388893 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2019-01-02 | SI |  | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2019-01-02 | 103 | 2019-01-02
2335 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE / MAMOGRAFIA | DICTAFONO | PHILIPS | na | na | na | 2018-09-21 | 14354 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-21 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2335 | No enciende. | 2018-09-21 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA INTERNA DE EQUIPO, CARGA COMPLETA CON CARGADOR COMPATIBLE DE CARGA RÁPIDA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE DEBE EVITAR DEJAR APARATO EN LUGARES HÚMEDOS, SE SUGIERE ENVIAR CABLE DE CARGA Y CARGADOR, PARA SU REVISIÓN EN EEMM | 2018-09-24 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-24 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 3 | 2018-09-24
2336 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | G.E. | M1024251 | 12856984 | S / N | 2018-09-24 | 13571 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-24 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2336 | Solicito evaluación | 2018-09-24 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR DE TEMPERATURA DAÑADO INTERNAMENTE, RAZON POR EL CUAL SE RECOMIENDA SU BAJA. SE ADJUNTA INFORME DE BAJA INSUMO Nº 308/18 SE ENTREGA INSUMO NUEVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-09-27 | 4074 | 2.0 | 8148 | SENSOR DE TEMPERATURA ESOFAGICO G.E. | 1 | 45000 | 45000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-27 | SI | 308/18 | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-27 | 3 | 2018-09-27
2337 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 450 | PD06966 | 10-31760 | 2018-09-24 | 13575 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-24 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2337 | Evaluación y reparación. | 2018-09-24 | MANTENCION CORRECTIVA | INCUBADORA PRESENTA ERROR "E006" CORRESPONDIENTE A AGOTAMIENTO DE BATERIA DE BACKUP DE 9V. SE INSTALO UNA NUEVA Y SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-09-27 | 4074 | 2.5 | 10185 | BATERIA 9V DURACELL | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-27 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-27 | 3 | 2018-09-27
2338 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69260 | 10-40720 | 2018-09-24 | 15474 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-24 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2338 | Sujetador de embolo suelto. | 2018-09-24 | MANTENCION CORRECTIVA | MECANISMO DE FUERZA DAÑADO, CON PIEZAS Y SOPORTES QUEBRADOS, SE REEMPLAZO MODULO (DE EQUIPO DONANTE) Y SE REALIZO AJUSTE DE MECANISMOS. SE HICIERON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-26 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-26 | 2 | 2018-09-26
2339 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | ATK03030036 | SN | 2018-09-24 | 15370 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-24 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2339 | No pasa pruebas de calibración de sensores de O1. | 2018-09-24 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CAMBIA CELDA DE OXIGENO Y SE CALIBRA QUEDANDO OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-24 | 4074 | 3.5 | 14259 | celda de oxigeno | 1 | 60000 | 60000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-09-24 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 0 | 2018-09-24
2340 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU04050208 | 10-32436 | 2018-09-21 | 15369 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-21 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2340 | No pasa pruebas de fuga. | 2018-09-24 | MANTENCION CORRECTIVA | equipo con problemas en el circuito de armado se deja con prueba de fuga superada. se entrega a enfermera de turno. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-21 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-09-21 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 0 | 2018-09-21
2341 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAPNOGRAFO | NIHON KOHDEN | OLG-2800K | 593 | 10-42202 | 2018-09-24 | 15367 | MCC | T4 | STE | 2018-09-24 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2341 | Descalibrado. | 2018-09-24 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | SE ENVIA A STE | [5 empty] | NO |  | 2018-10-25 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1022 | 2018-09-27 | ARQUIMED | EFECTUAR PRESUPUESTO | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-10-25 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-10-25 | 31 | 2018-10-25
2342 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA |  | 10-44906 | 2018-09-24 | 15371 | MCC | T4 | STE | 2018-09-24 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2342 | Error de embolo | 2018-09-24 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CONECCION DE EMBOLO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-10-18 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-10-18 | 24 | 2018-10-18
2343 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689263 | 10-33657 | 2018-09-24 | 14749 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-24 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2343 | Error de fuerza | 2018-09-24 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2344 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR DE TRANSPORTE | NEWPORT | HT-70 | N11HT701212804 | na | 2018-09-24 | 15368 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-24 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2344 | Marca presiones elevadas de vía aerea y no censa FiO2, se cambia corrugado sin resultados. | 2018-09-24 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REEMPLAZO DE CELDA DE OXIGENO, PRUEBAS DE FUGA, COMPLIANCE, VENTILACIÓN MECÁNICA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE CELDA DE OXIGENO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN DE PRUEBA | 2018-09-25 | 4074 | 6.0 | 24444 | CELDA DE 02 | 1 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-09-25 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 1 | 2018-09-25
2345 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941636 | 10-37019 | 2018-09-24 | 15360 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-24 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2345 | Revisión | 2018-09-24 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Error de motor es debido a fragmentos incrustados en rodamientos de motor, se realiza retiro para luego realizar pruebas de funcionamiento. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-27 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-09-27 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-27 | 3 | 2018-09-27
2346 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO E INTERFAZ | MEDICINA | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP PEDIATRICO | sn | na | 2018-09-24 | 14892 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-24 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2346 | Escribe aquí tus comentariosRevisión y/o reparación | 2018-09-24 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2347 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941628 | 10-37018 | 2018-09-24 | 15372 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-24 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2347 | Revisar botón de encendido y apagado. | 2018-09-24 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA CON PROBLEMAS DE CARGA DE BATERÍA, LO INDICADO COMO FALLA ERA MANIFESTACIÓN DE BATERÍA AGOTADA. CHEQUEO GENERAL DE TODOS SUS PARÁMETROS. REEMPLAZO DE BATERÍA. BOMBA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-25 | 3300 | 4.0 | 13200 | BATERÍA AGILIA | 1 | 20000 | 20000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-09-25 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 1 | 2018-09-25
2348 | TRABAJO TERMINADO | BOX E | PEDIATRIA | CAMA ELECTRICA | LEADER MEDICAL | KY2019126 | na | na | 2018-09-21 | 24053 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-24 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2348 | Al levantar se salen las ruedas. | 2018-09-24 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMA ELÉCTRICA. REPARACIÓN ANCLAJE DE RUEDAS MÁS REPARACIÓN MECANISMOS DE ANCLAJE BARANDAS. REEMPLAZO DE PIEZAS QUEBRADAS. CAMA OPERATIVA | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-10-18 | 3300 | 6.0 | 19800 | PERNOS MÉTRICOS | 4 | 2000 | 8000 | PIEZAS FAB. EN TECHNYL | 2 | 19631 | 39262 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JAVIERA AGUSTO | 17356111-3 | 2018-10-18 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 2018-10-18 | 24 | 2018-10-18
2349 | TRABAJO TERMINADO | LINK | UPC-ADULTO | OTRO | FRESENIUS KABI | LINK 4 AGILIA | 21546445 | sn | 2018-08-20 | 15448 | MCC | T4 | STE | 2018-08-20 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2349 | Pieza suelta. | 2018-08-20 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Reparado en STE. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-09-24 | SI |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-09-24 | 35 | 2018-09-24
2350 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHK 51253 | 10-33112 | 2018-09-24 | 13566 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-24 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2350 | Pesa mala. Cajón quebrado. | 2018-09-24 | MANTENCION CORRECTIVA | equipo en uso mantencion pendiente... | [5 empty] | NO |  | 2018-09-24 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-24 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 0 | 2018-09-24
2351 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260009-01 | 10-39730 | 2018-09-24 | 15375 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-24 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2351 | No reconoce PAI. | 2018-09-24 | OTROS | OPERATIVO, SE PRUEBAN LOS DOS PUERTOS DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA, ESTOS CALIBRAN E INDICAN PARÁMETRO EN PANTALLA SIN PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-09-24 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-09-24 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 0 | 2018-09-24
2360 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260021-01 | 10-39736 | 2018-09-24 | 15373 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-24 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2352 | Solicito revisión. | 2018-09-24 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | EQUIPO SUFRE CAIDA A DESNIVEL PRESENTÁNDOSE FALLA EN EL BACK LIGTH EQUIPO SIN REPUESTOS EN EL MERCADO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-27 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-09-27 | SI | 27/18 | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-27 | 3 | 2018-09-27
2361 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08100887 | 10-35939 | 2018-09-24 | 11492 | MCC | T4 | STE | 2018-09-24 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2361 | No sensa volumen y se mantiene sensando FR de 33 | 2018-09-24 | OTROS | OPERATIVO, INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE FUGA, COMPLAINCE Y VENTILACIÓN MECÁNICA, VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS, ALARMAS Y CALIBRACIÓN | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-19 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA |  | 2018-10-19 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 25 | 2018-10-19
2362 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | GE | TRUSAT | FCC06060017SA | 10-33128 | 2018-09-25 | 15466 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2362 | Evaluación de funcionamiento. | 2018-09-25 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión completa. Necesita cambio de batería y transformador. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-02 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-10-02 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 7 | 2018-10-02
2363 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | GE | TRUSAT | FCC06060014SA | 10-33133 | 2018-09-25 | 15456 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2363 | Evaluación de funcionamiento | 2018-09-25 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión completa. Necesitan cambio de batería |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-02 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-10-02 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 7 | 2018-10-02
2364 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | GE | TRUSAT | FCC06060012SA | 10-33139 | 2018-09-25 | 15458 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2364 | Evaluación de funcionamiento | 2018-09-25 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión completa. Necesitan cambio de batería |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-02 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-10-02 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 7 | 2018-10-02
2365 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | GE | TRUSAT | FCC06060029SA | 10-33131 | 2018-09-25 | 15462 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2365 | Evaluación de funcionamiento | 2018-09-25 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión completa. Necesitan cambio de batería y transformador. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-02 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-10-02 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 7 | 2018-10-02
2366 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | GE | TRUSAT | FCC06060019SA | 10-33134 | 2018-09-25 | 15461 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2366 | Evaluación de funcionamiento | 2018-09-25 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión completa. Necesitan cambio de batería |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-02 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-10-02 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 7 | 2018-10-02
2367 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | GE | TRUSAT | FCC06020122SA | 10-33353 | 2018-09-25 | 15457 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2367 | Evaluación de funcionamiento | 2018-09-25 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión completa. Necesitan cambio de batería y transformador |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-02 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-10-02 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 7 | 2018-10-02
2368 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | GE | TRUSAT | FCC06060018SA | 10-33130 | 2018-09-25 | 15463 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2368 | Evaluación de funcionamiento | 2018-09-25 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión completa. Necesitan cambio de batería y transformador. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-02 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-10-02 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 7 | 2018-10-02
2369 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | GE | TRUSAT | FCC06060030SA | 10-33129 | 2018-09-25 | 15465 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2369 | Evaluación de funcionamiento | 2018-09-25 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión completa, pantalla golpeada. Necesita cambio de batería y transformador. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-02 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-10-02 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 7 | 2018-10-02
2370 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | GE | TRUSAT | FCC06060016SA | 10-33137 | 2018-09-25 | 15460 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2370 | Evaluación de funcionamiento | 2018-09-25 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión completa. Necesita cambio de batería y transformador. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-02 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-10-02 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 7 | 2018-10-02
2371 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | GE | TRUSAT | FCC06060015SA | 10-33138 | 2018-09-25 | 15459 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2371 | Evaluación de funcionamiento | 2018-09-25 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión completa. Necesita cambio de batería |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-02 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-10-02 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 7 | 2018-10-02
2372 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | GE | TRUSAT | FCC06060013SA | 10-33135 | 2018-09-25 | 15464 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2372 | Evaluación de funcionamiento | 2018-09-25 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión completa. Necesita cambio de batería y transformador. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-02 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-10-02 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 7 | 2018-10-02
2373 | TRABAJO TERMINADO | CLINICA 13 | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K020359 | 10-39310 | 2018-09-14 | 14207 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-14 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2373 | Filtración de aire. | 2018-09-25 | MANTENCION CORRECTIVA | FALLA REPORTADA FUGA DE AIRE. FUGA DE AIRE EN LA PARTE INTERNA BAJA DEL EQUIPO, PARA REEMPLAZAR MANGUERA HA SIDO NECESARIO RETIRAR TODAS LAS LINEAS DE AIRE Y AGUA QUE LLEGAN AL SALIVERO. REARMADO COMPLETO. EQUIPO OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-14 | 3300 | 4.0 | 13200 | MANGUERA POLIURETANO 4X2 | 1 | 3690 | 3690 | MANGUERA POLIURETANO 10X6.5 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA ANGELICA RIVERA | 9745731-K | 2018-09-14 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 0 | 2018-09-14
2374 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC/INTERMEDIO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | sn | sn | 2018-09-25 | 15374 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-25 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2374 | Revisar. | 2018-09-25 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara | [5 empty] | NO |  | 2018-09-28 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-09-28 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-28 | 3 | 2018-09-28
2381 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | na | na | na | 2018-09-25 | 13668 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-25 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2381 | No marca los insumos que se retiran. | 2018-09-25 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO EN FALLO ALEATORIO DE BOTONES, ESTO DEBIDO A EXCESO DE TEMPERATURA DE CPU, CAUSADO POR ACUMULACION DE POLVO EN FILTROS DE VENTILADORES, SE PROCEDIO A LIMPIAR, SE RESETEO Y SE CHEQUEO SU FUNCIONAMIENTO. OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-25 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | ILEGIBLE | 2018-09-25 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 0 | 2018-09-25
2382 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260020-01 | 10-39783 | 2018-09-26 | 12777 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-26 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2382 | No insufla | 2018-09-26 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE MONITOR SIN ENCONTRAR PROBLEMAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2018-09-26 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0 | 2018-09-26
2383 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | CARESCAPE B650 | SEW12059566HA | 10-39466 | 2018-09-01 | 4382 | MPP | T1 | UEM | 2018-09-01 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4382 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-09-01 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-09-03 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-09-03 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-09-03 | 2 | 2018-09-03
2385 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | ge | 3 DERIVADAS | sn | sn | 2018-09-26 | 11048 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-26 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2385 | Cable cortado. | 2018-09-26 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BAJA 309/18 |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-04 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CONSTANZA PEREZ | 17354022-1 | 2018-10-04 | SI | 309/18 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-10-04 | 8 | 2018-10-04
2386 | ANALISIS DE FALLA UEM | MANGO PANI | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | na | INFANTE | sn | sn | 2018-10-12 | 11494 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-12 | IGNACIO VALDIVIA | 18117081-6 | NO | 2386 | reparar, no marca. | 2018-10-12 | [9 empty] | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2387 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | CAREFUSION | AVEA | BBV03458 | 10-44789 | 2018-09-26 | 15379 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-26 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2387 | Reparar rueda. | 2018-09-26 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARAN RUEDAS DE CARRO DE VENTILADOR | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-10-08 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA HERRADA | 15771761-8 | 2018-10-08 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-10-08 | 12 | 2018-10-08
2388 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | A330561 | SN | 2018-09-26 | 4385 | MPP | T1 | UEM | 2018-09-26 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4385 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-09-26 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2389 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | ge | U410-121 | na | na | 2018-09-26 | 15377 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-26 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2388 | Revisar. | 2018-09-26 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2390 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | BOMBA DE INFUSION ENTERAL | FRESENIUS KABI | APPLIX | 22687855 | na | 2018-09-26 | 12380 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-26 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2390 | Reparar | 2018-09-26 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Equipo en comodato, reparado en STE. Se entrega en recambio bomba SN:21669236. |  | SI | NO |  |  | NO | Se entrega en recambio bomba SN:21669236 | 2018-09-26 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JAVIERA AGUSTO | 17356111-3 | 2018-09-26 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0 | 2018-09-26
2392 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU09060935 | 10-36543 | 2018-09-25 | 4391 | MPP | T1 | UEM | 2018-09-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4391 | MANTENCIÓN PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA ARQUIMED | 2018-09-25 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo. Se realiza contraparte técnica de mantencion preventiva realizada por empresa Arquimed. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-09-25 | 1865 | 2.0 | 3730 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17.272.282-2 | 2018-09-25 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 0 | 2018-09-25
2393 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | B221033 | SN | 2018-09-26 | 4392 | MPP | T1 | UEM | 2018-09-26 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4392 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-09-26 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-12-19 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SIN | 2018-09-26 | 2018-12-19 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-12-19 | 84 | 2018-12-19
2394 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 40 | B230271 | 10-37313 | 2018-09-26 | 4393 | MPP | T1 | UEM | 2018-09-26 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4393 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-09-26 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2396 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM 9000 SUPER | W-77100654 | 10-44301 | 2018-09-26 | 4395 | MPP | T1 | UEM | 2018-09-26 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4395 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-09-26 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-09-28 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ELIZABETH TORO | 17.270.004-7 | 2018-09-28 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 2 | 2018-09-28
2398 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM 9000 EXPRESS | BX-77101209 | 10-44240 | 2018-09-26 | 4396 | MPP | T1 | UEM | 2018-09-26 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4396 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-09-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA se solicitan 2 baterias para cambio por falla en las baterías existentes |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-09-26 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-26 |  |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0 | 2018-09-26
2399 | MPP ASIGNADA |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | NIHON KOHDEN | BSM-5105K | 1459 | 10-35254 | 2018-09-26 | 4398 | MPP | T1 | UEM | 2018-09-26 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 4398 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-09-26 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2400 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260015-01 | 10-39781 | 2018-09-26 | 4399 | MPP | T1 | UEM | 2018-09-26 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 4399 | MANTENCION PREVENTIVA SEGÚN PROTOCOLO EQUIPO EN SALA DE SALUD MENTAL (TERCER PISO MEDICINA) | 2018-09-26 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO ECRI. EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | OPERATIVO | 2018-09-28 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA EUGENIA CÀRCAMO | 7.634.113-3 | 2018-09-28 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 2 | 2018-09-28
2401 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | PABELLONES (UAPQ) | OPTICA | na | na | na | na | 2018-09-26 | 12787 | MCC | T4 | STE | 2018-09-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2401 | Adaptador roto. | 2018-09-27 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | [5 empty] | NO | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | 2018-12-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-13 |  |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-12-13 | 77 | 2018-12-13
2402 | TRABAJO TERMINADO | CAMISA RESECTOSCOPIO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 27050 XA | ZV 05 | sn | 2018-09-27 | 12800 | MCC | T4 | STE | 2018-09-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2402 | Roto | 2018-09-27 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BAJA DE INSTRUMENTAL | [5 empty] | NO | BAJA DE INSTRUMENTAL | 2018-10-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-24 |  | 55 |  |  | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-10-24 | 27 | 2018-10-24
2403 | ANALISIS DE FALLA STE | IMPACTOR | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | AESCULAP | KT1 42R | sn | sn | 2018-09-27 | 12799 | MCC | T4 | STE | 2018-09-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2403 | Impactor gastado | 2018-09-27 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1024 | 2018-09-28 | B BRAUN | EFECTUAR MANTENCION CORRECTIVA |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2404 | TRABAJO TERMINADO | PINZA MAYO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | AESCULAP | BM236R | sn | na | 2018-09-27 | 12798 | MCC | T4 | STE | 2018-09-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2404 | Trabada | 2018-09-27 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-10-22 | 25 | 2018-10-22
2405 | TRABAJO TERMINADO | PINZA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | MEDICON | na | na | na | 2018-09-27 | 12797 | MCC | T4 | STE | 2018-09-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2405 | Pinza descuadrada | 2018-09-27 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BAJA DE INSTRUMENTAL | [5 empty] | NO |  | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-28 |  | 55 |  |  | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-10-28 | 31 | 2018-10-28
2406 | TRABAJO TERMINADO | PINZA BAYONETA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | CHIRON | na | na | na | 2018-09-27 | 12795 | MCC | T4 | STE | 2018-09-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2406 | Descuadrada | 2018-09-27 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-10-22 | 25 | 2018-10-22
2407 | TRABAJO TERMINADO | Pinza mayo | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | PILLING | 18-2120 | sn | sn | 2018-09-27 | 12794 | MCC | T4 | STE | 2018-09-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2407 | Trabada | 2018-09-27 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-27 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-10-27 | 30 | 2018-10-27
2408 | TRABAJO TERMINADO | Tijera iris | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | AWAN NOX | na | na | na | 2018-09-27 | 12793 | MCC | T4 | STE | 2018-09-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2408 | Sin filo | 2018-09-27 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-28 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-10-28 | 31 | 2018-10-28
2409 | TRABAJO TERMINADO | Tijera iris | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | AWAN NOX | na | na | na | 2018-09-27 | 12792 | MCC | T4 | STE | 2018-09-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2409 | Sin filo | 2018-09-27 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-10-22 | 25 | 2018-10-22
2410 | TRABAJO TERMINADO | Tijera iris | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | AWAN NOX | na | na | na | 2018-09-27 | 12791 | MCC | T4 | STE | 2018-09-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2410 | Sin filo | 2018-09-27 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-10-22 | 25 | 2018-10-22
2411 | TRABAJO TERMINADO | Pinza kocher | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | MEDIS INOX | na | na | na | 2018-09-27 | 12790 | MCC | T4 | STE | 2018-09-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2411 | Trabada | 2018-09-27 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-10-22 | 25 | 2018-10-22
2412 | TRABAJO TERMINADO | ASPIRADOR LAPAROSCOPICO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26173 BN | na | sn | 2018-09-27 | 12789 | MCC | T4 | STE | 2018-09-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2412 | Reparar | 2018-09-27 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BAJA DE INSTRUMENTAL | [5 empty] | NO | BAJA DE INSTRUMENTAL | 2018-10-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-24 |  | 55 |  |  | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-10-24 | 27 | 2018-10-24
2413 | TRABAJO TERMINADO | RUGINA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | AESCULAP | FK391R | sn | sn | 2018-09-27 | 14106 | MCC | T4 | STE | 2018-09-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2413 | Sacar filo | 2018-09-27 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-28 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-10-28 | 31 | 2018-10-28
2414 | ANALISIS DE FALLA UEM | INTERFAZ P1 | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | DRAGER | 5731281 D1 | sn | sn | 2018-09-28 | 14107 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-28 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2414 | Ambos conectores no sensan | 2018-09-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2415 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | NELLCOR | MULTISITIO | sn | sn | 2018-09-28 | 12786 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-28 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2415 | Cable cortado. | 2018-09-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2416 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | FUENTE DE LUZ ENDOSCOPICA | KARL STORZ | 201123 20 | AL 1523 | na | 2018-09-28 | 14108 | MCC | T4 | STE | 2018-09-28 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2416 | Falta perilla de regulación de luz. | 2018-09-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTALACIÓN DE PERILLA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-26 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-26 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-26 | 28 | 2018-10-26
2417 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | INSUFLADOR LAPAROSCOPIA | STRYKER | 40L CORE HIGH FLOW | 0504CE196 | 10-33009 | 2018-09-28 | 14109 | MCC | T4 | STE | 2018-09-28 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2417 | Sin conector a tubo. *Falta adaptador. Evidencia de caída. | 2018-09-28 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | EQUIPO CON PIEZA FALTANTE REVISADO EN STE SE ENCUENTRA DESCONTINUADO SIN REPUESTO NO SE PUEDE HACER REPARACIÓN ES DADO DE BAJA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO DADO DE BAJA | 2018-11-12 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1026 | 2018-10-04 | STRYKER | EFECTUAR PRESUPUESTO | ROMINA CARDENAS | 16573673-9 | 2018-11-12 | SI | 59/18 | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-11-12 | 45 | 2018-11-12
2418 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | mind | BENEVIEW T8 |  | 10-44716 | 2018-09-28 | 14110 | MCC | T2 | UEM | 2018-09-28 | PABLO SILVA | PAULA DEL PINO | NO | 2418 | No llega energía al monitor | 2018-09-28 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE MONITOR DETECTANDO PROBLEMA DE SOFTWARE CAMBIO DE TARJETA PCB, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-11 | 4074 | 11.0 | 44814 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2018-10-11 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-11 | 13 | 2018-10-11
2419 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOPANENDOSCOPIO DE DOBLE CANAL | FUJINON | EG-450D5 | 3G244A042 | 10-40009 | 2018-09-28 | 17340 | MCC | T4 | STE | 2018-09-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2419 | Equipo filtrado. | 2018-09-28 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO REPARADO | [5 empty] | NO |  | 2018-11-07 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1025 | 2018-10-04 | ZEPEDA | EFECTUAR MANTENCION CORRECTIVA | ILEGIBLE | 7326094-9 | 2018-11-07 | SI |  | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-11-07 | 40 | 2018-11-07
2420 | TRABAJO TERMINADO | FISURADOS | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | na | na | 2018-09-28 | 14208 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-28 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2420 | Jeringa triple no tira agua | 2018-09-28 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO PRESIÓN DE AIRE; FRASCO AGUA DESTILADA; LINEA DE PRESURIZACIÓN; DESTAPE CÁNULA JERINGA TRIPLE. EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-28 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-09-28 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0 | 2018-09-28
2421 | TRABAJO TERMINADO |  | CLINICA DEL FUNCIONARIO | SILLON DENTAL | na | na | K021186 | na | 2018-09-25 | 14255 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-25 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2421 | Ruido fuerte en sillón dental. | 2018-09-28 | MANTENCION CORRECTIVA | SE RETIRAN TODAS LAS TAPAS PLÁSTICAS DEL EQUIPO INCLUYENDO LA CUBIERTA DEL SILLÍN PARA TENER ACCESO A LAS ARTICULACIONES MECÁNICAS DEL EQUIPO, LUBRICACIÓN. REINSTALACIÓN DE PIEZAS SUELTAS. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-26 | 3300 | 3.0 | 9900 | WD-40 | 1 | 2000 | 2000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CECILIA HERRERA | 6577951-K | 2018-09-26 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 1 | 2018-09-26
2422 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | HOLTER | SPACELABS HEALTHCARE | EVO | Evo-007365 | sn | 2018-09-28 | 15143 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-28 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2422 | Mantención. Acc: base de carga sn:001494 | 2018-09-28 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Holter funciona sin problemas, es testeado con simulador de paciente y cables nuevos. Base de carga son suciedad que impedía a equipo encajar en base de carga. Se entrega con set de latiguillos nuevos. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-28 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LUISA HENRIQUEZ | 8880467-8 | 2018-09-28 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0 | 2018-09-28
2423 | TRABAJO TERMINADO | SISTEMA DE AMPLIFICACION | RRHH | OTRO | na | na | na | na | 2018-09-26 | 23360 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-28 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2423 | Apoyo de amplificación dia 26-09. Frontis de establecimiento a las 16:30 hrs- | 2018-09-28 | OTROS | AMPLIFICACION EN FRONTIS DEL HOSPITAL, PARA LAS ALIANZAS. | [5 empty] | NO |  | 2018-09-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-28 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0 | 2018-09-28
2424 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR SIGNO VITAL | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472526SA | 10-41923 | 2018-09-28 | 11210 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-28 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2424 | Reparar toma presión | 2018-09-28 | MANTENCION CORRECTIVA | MONITOR SIGNO VITAL PRESENTA ERROR "E00" CORRESPONDIENTE A FALLA DE MEMORIA POR FALTA DE ENERGIA. SE CHEQUEO INTERNAMENTE DETECANDO BORNE SUELTO, SE REINSTALO Y SE CHEQUEO FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA CARGA DE BATERIA, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-09-28 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-09-28 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0 | 2018-09-28
2425 | TRABAJO TERMINADO |  | KINESIOLOGIA | ELECTROESTIMULADOR | ENRAF NONIUS | 1427980 | 142798 08 122 | 10-43619 | 2018-09-28 | 28547 | MCC | T4 | STE | 2018-09-28 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2425 | Batería no funciona, pese a que indica que esta cargada. | 2018-09-28 | MANTENCION CORRECTIVA | DESBLOQUEO, REEMPLAZO DE BATERÍA CHEQUEO GENERAL BAJO CARGA . EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE ENTREGA EN SU MALETA RESPECTIVA CON TODOS SUS ACCESORIOS | 2018-11-13 | 3300 | 2.0 | 6600 | PACK BATERÍA | 1 | 26200 | 26200 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TITA AGUILERA | 9477618-K | 2018-11-13 | SI |  | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-11-13 | 46 | 2018-11-13
2426 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ASBK-0017 | 10-37343 | 2018-09-28 | 13590 | MCC | T4 | STE | 2018-09-28 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2426 | Se salio tapa plastica que recubre perillas de VM. Solicito reinstalación. | 2019-01-02 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO TAPA | [5 empty] | NO |  | 2019-01-02 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | ILEGIBLE | 2019-01-02 | SI |  | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2019-01-02 | 96 | 2019-01-02
2427 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ASBK-0018 | SN | 2018-09-28 | 13592 | MCC | T4 | STE | 2018-09-28 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2427 | Reparación de tapa que cubre perillas de control de VM. | 2018-09-28 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO TAPA | [5 empty] | NO |  | 2019-01-02 | 4074 | 4.5 | 18333 | TAPA | 1 |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | ILEGIBLE | 2019-01-02 | SI |  | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2019-01-02 | 96 | 2019-01-02
2429 | TRABAJO TERMINADO |  | FARMACIA | EQUIPO DE DOSIS UNITARIA | GRIFOLS | BLISPACK-1 | 906057-1 | 10-41836 | 2018-09-28 | 9684 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-28 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2428 | Presenta problema electrico. | 2018-09-28 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | SE CHEQUEO EQUIPO EN CONJUNTO CON S.T.E. EQUIPO PRESENTA FALLO DE CONTROL DE MOTOR SERVO. (MICROSW DAÑADOS) REEMPLAZADOS POR S.T.E. EQUIPO OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO | OPERATIVO Término en base a finalización de OT 9687 con fecha 17/10/2018. | 2018-10-08 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-08 | SI |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 10 | 2018-10-08
2430 | TRABAJO TERMINADO | TROCAR | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 31103 H1 | YY 02 | sn | 2018-09-28 | 14113 | MCC | T4 | STE | 2018-09-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2430 | Sin perilla | 2018-09-28 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BAJA DE INSTRUMENTAL | [5 empty] | NO | BAJA DE INSTRUMENTAL | 2018-10-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-24 |  | 55 |  |  | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-24 | 26 | 2018-10-24
2431 | TRABAJO TERMINADO | TROCAR | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 30103 H2 | XV 15 | HGF025 | 2018-09-28 | 14114 | MCC | T4 | STE | 2018-09-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2431 | Sin perilla | 2018-09-28 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BAJA DE INSTRUMENTAL | [5 empty] | NO | BAJA DE INSTRUMENTAL | 2018-10-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-24 |  | 55 |  |  | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-24 | 26 | 2018-10-24
2432 | TRABAJO TERMINADO | PUNZON | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 31103 P | YY 02 | sn | 2018-09-28 | 14115 | MCC | T4 | STE | 2018-09-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2432 | Sacar filo | 2018-09-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-22 | 24 | 2018-10-22
2433 | TRABAJO TERMINADO | PUNZON | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 30103 P | XV 15 | sn | 2018-09-28 | 14116 | MCC | T4 | STE | 2018-09-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2433 | Sacar filo | 2018-09-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO EN LA EMRPESA FAIQ, BAJO EL CONVENIO DE INSTRUMENTAL, ENTREGADO AL SERVICIO DE UAPQ CON ACTA DE CONSTANCIA Nº18 EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 | 2018-10-22 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-22 | 24 | 2018-10-22
2434 | ESPERA SALIDA STE | ANOSCOPIO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | na | na | na | na | 2018-09-28 | 14111 | MCC | T4 | STE | 2018-09-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2434 | Reparar | 2018-09-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2435 | ESPERA SALIDA STE | CARCAZA BATERÍA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | SYNTHES | SWISS 532.132 | 7802 | sn | 2018-09-28 | 14112 | MCC | T4 | STE | 2018-09-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2435 | No cierra | 2018-09-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2436 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | DRAGER | ISOLETTE C 450 | LW07873 | 10-32511 | 2018-10-01 | 15479 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-01 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2436 | Solicito evaluación | 2018-10-01 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO BATERIA Y LIMPIEZA CARLOS LOBOS | [5 empty] | NO |  | 2018-10-02 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-10-02 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 1 | 2018-10-02
2437 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | na | 10-44727 | 2018-10-01 | 11050 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-01 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2437 | Desperfecto | 2018-10-01 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, FUGA, Y VENTILACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE ALARMAS, VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE SENSOR DE FLUJO Y CELDA DE OXIGENO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE REEMPLAZA CABLE AC DAÑADO, SE CALIBRA VÁLVULA EXHALATORIA | 2018-10-03 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 12450401-5 | 2018-10-03 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 2 | 2018-10-03
2438 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689267 | 10-33658 | 2018-10-01 | 15381 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-01 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2438 | No carga al enchufarla | 2018-10-01 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de batería, carga completa y pruebas de funcionamiento. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-02 | 1865 | 6.0 | 11190 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-10-02 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 1 | 2018-10-02
2439 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CAPNOGRAFO | SENTEC | SDMS | 304273 | 10-41671 | 2018-09-26 | 13580 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-26 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2439 | malo | 2018-09-26 | MANTENCION CORRECTIVA | Membrana de sensor dañada. Se capacita a coordinadoras de UTI y UCI para realizar el cambio. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-27 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-09-27 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 1 | 2018-09-27
2440 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | na | na | na | 2018-10-01 | 13672 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-01 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2440 | Lector no marca. | 2018-10-01 | MANTENCION CORRECTIVA | BOTONERA NO FUNCIONA, DEBIDO A QUE SE ENCONTRO DESCONECTADO, DEBIDO A LA FALTA DE UN A PIEZA MECANICA QUE SOPORTA LA BOTONERA. EQUIPO OPERATIVO. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-01 | 4074 | 2.0 | 8148 | SOPORTE BOTONERA OMNICELL | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-10-01 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 2018-10-01
2441 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472526SA | 10-41923 | 2018-10-01 | 11214 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-01 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2441 | Arreglar toma presión. | 2018-10-01 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA BOTONERA SUCIA. OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-01 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA GONZALEZ B | 15065350-9 | 2018-10-01 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 2018-10-01
2442 | ANALISIS DE FALLA UEM | SET | UPC CARDIOVASCULAR | LARINGOSCOPIO | na | na | na | na | 2018-10-01 | 9051 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-01 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2442 | No funciona de manera adecuada. | 2018-10-01 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2443 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS | INJECTOMAT SP. | 22328525 | 10-41679 | 2018-10-01 | 13598 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-01 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2443 | Marca falla sensor de fuerza. | 2018-10-01 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN EN EL SENSOR DE FUERZA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO |  | 2018-10-18 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-18 | 17 | 2018-10-18
2444 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CUNA RADIANTE | DRAGER | RESUCITAIRE | SN | 10-32964 | 2018-10-01 | 10321 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-01 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2444 | Luz no enciende y baranda se encuentra suelta. | 2018-10-01 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR DE LAMPARA DE PROCEDIMIENTO, REPARACION DE ESQUINERO QUEBRADO, CAMBIO DE PERNO DE ANCLAJE SUELTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-19 | 4074 | 12.0 | 48888 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO |  | 2018-10-19 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-19 | 18 | 2018-10-19
2445 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PICKEL | MR 850 ALU | 100408081504 | 10-40246 | 2018-10-01 | 13595 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-01 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2445 | Reparación de acrílico suelto. | 2018-10-01 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION CONECTORES | [5 empty] | NO |  | 2018-10-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-10-02 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 1 | 2018-10-02
2447 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS | ARXN-0151 | 10-33723 | 2018-10-01 | 14120 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-01 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2447 | Reparación | 2018-10-01 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, FALLA DE DISPLAY FRONT PANEL, REEMPLAZA PARTE COMPLETA, TAMBIÉN SE INSTALA FUENTE DE PODER USADA PARA REPARAR OTRA MAQUINA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN CONTRA-PARTE CON STE | NO | NO | NO | SI | NO | NO | DISPLAY PANEL COMPLETO REEMPLAZADO, Y FUENTE DE PODER +28 VOLTS, REVISADA E INSTALADA | 2018-12-03 | 4074 | 8.0 | 32592 | DISPLAY FRONT PANEL | 1 | 1400000 | 1400000 | POWER SUPPLY SECONDARY | 1 | 280000 | 280000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA ANGELICA RIVERA |  | 2018-12-03 | SI |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-12-03 | 63 | 2018-12-03
2448 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | FOTOTERAPIA | DRAGER | PHOTO-THERAPY 4000 | ARWL0003 | 10-33080 | 2018-10-01 | 13597 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-01 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2448 | No encienden focos azules | 2018-10-01 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, REEMPLAZO DE TUBOS DE LUZ AZUL, SE EFECTÚA LIMPIEZA INTERNA, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-02 | 4074 | 6.0 | 24444 | TUBOS DE LUZ AZUL | 2 | 100000 | 200000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-10-02 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 1 | 2018-10-02
2449 | TRABAJO TERMINADO | FUENTE DE PODER | SQP | ACCESORIOS | na | na | 66801558 | na | 2018-10-01 | 20709 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-01 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2449 | Cargador de equipo VAC no funciona. | 2018-10-01 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-10-02 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-10-02 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 1 | 2018-10-02
2450 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VIVID I | 55838VI | 10-42169 | 2018-10-01 | 14121 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-01 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2450 | Revisar y reparar. | 2018-10-01 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO NO PRENDE, SE LE DIO VUELTA LIQUIDO, DAÑANDO LA TARJETA MADRE DEL ECOGRAFO, EQUIPO SE FUE A STE (HOSER) PARA SU CHEQUEO Y REPARACION, REEMPLAZARON 2 TARJETAS Y UN FLEX. EQUIPO QUEDO OPERATIVO. | SI | NO | NO | NO | NO | SI | EQUIPO OPERATIVO.- | 2018-11-27 | 4074 | 4.0 | 16296 | PRESUPUESTO REPARACION NºSHT 3512/18 | 1 | 10745700 | 10745700 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FERNANDO ARANDA | 11341519 | 2018-11-27 | NO |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-11-27 | 57 | 2018-11-27
2451 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ E | 401995WX6 |  | 2018-10-01 | 14122 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-01 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2451 | Revisar y reparar. | 2018-10-01 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | SE CHEQUEA EQUIPO, YA QUE PRESENTA FALLA DE SOFT. STE REALIZO VISITA TECNICA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL S.O. DEL ECOGRAFO. EQUIPO OPERATIVO. |  | SI | NO |  |  | NO | ORDEN DE COMPRA Nº 608-8187-SE18 | 2018-10-03 | 4074 | 4.0 | 16296 | VISITA TECNICA ECOGRAFO PORTATIL | 1 | 440300 | 440300 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-03 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 2 | 2018-10-03
2452 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | LAMPARA FOTOCURADO | FLUE LUXER | M835 | 10K1334 | 10-37683 | 2017-11-16 | 5901 | MCC | T3 | UEM | 2017-11-16 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2690 | No enciende | 2017-11-16 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | EQUIPO NO ENCIENDE CON FALLAS EN LA TARJETA PRINCIPAL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL MERCADO PARA SU REEMPLAZO. EQUIPO DE PROCEDENCIA CHINA, NO EXISTEN PIEZAS DE REPUESTO A LA VENTA POR SU PROVEEDOR. EQUIPO DE BAJA TECNOLOGÍA CON SIETE AÑOS DE USO. DADA SU ANTIGÜEDAD Y FALTA DE REPUESTOS EN EL MERCADO NO ES POSIBLE MANTENER EN FUNCIONAMIENTO. | [5 empty] | NO |  | 2018-09-10 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-09-10 | SI | 40/18 | 2017 | SEPTIEMBRE | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2018-09-10 | 298 | 2018-09-10
2453 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | DASH 4000 | SD010117051GA | SN | 2018-10-02 | 4452 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4452 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-02 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2454 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 4000 | SD010117052GA | SN | 2018-10-02 | 4453 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4453 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-02 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2455 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | Dash 4000 | SD011174791GA | 10-40225 | 2018-10-02 | 4454 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4454 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-02 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2456 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | 62DJ6734G | 10-31437 | 2018-10-02 | 4455 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4455 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-02 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. Se realiza mantencion preventiva, limpieza interna y externa, revisión de parámetros, calibración PANI y test de seguridad eléctrica. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-11-22 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13.756.745-8 | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-11-22 | 51 | 2018-11-22
2457 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | J3EH5169G | 10-32486 | 2018-10-22 | 4456 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-22 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4456 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-25 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA SE ADJUNTA PROTOCOLO TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA APROBADO LIMPIEZA INTERIOR |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-10-25 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | ILEGIBLE | 2018-10-25 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-25 | 3 | 2018-10-25
2458 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | SBG06088019GA | 10-33116 | 2018-10-02 | 4457 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4457 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-02 | MANTENCION PREVENTIVA | Mantencion Preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-10-12 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRA |  | 2018-10-12 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-12 | 10 | 2018-10-12
2459 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | LARINGOSCOPIO | na | na | na | na | 2018-10-02 | 13600 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2459 | Mal contacto. | 2018-10-02 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza ajuste de ampolleta y contactos internos. |  | NO | NO |  |  | SI |  | 2018-10-02 | 1865 | 2.0 | 3730 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-10-02 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 0 | 2018-10-02
2460 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | SBG060881GA | 10-33101 | 2018-10-02 | 4458 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4458 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-02 | [9 empty] | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2461 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | SBG06088133GA | 10-33100 | 2018-10-02 | 4460 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4460 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-02 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. En proceso de revisión de encuentra que bomba interna de PANI se encuentra defectuosa por lo cual se realiza cambio por una nueva. Se realiza calibración de bomba PANI, revisión de parámetros, limpieza interna, externa y test de seguridad eléctrica. | SI | SI | SI | NO | NO | SI |  | 2018-11-22 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13.756.745-8 | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-11-22 | 51 | 2018-11-22
2468 | MPP ASIGNADA |  | UPC CARDIOVASCULAR | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | SBG06336489GA | SN | 2018-10-02 | 4467 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-02 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4467 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-02 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2469 | MPP ASIGNADA |  | CIRUGIA CARDIOVASCULAR (CCV) | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900008 | 10-39760 | 2018-10-02 | 4468 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-02 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4468 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-02 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2470 | MPP ASIGNADA |  | CIRUGIA CARDIOVASCULAR (CCV) | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900021 | 10-39759 | 2018-10-02 | 4469 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-02 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4469 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-02 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2471 | TRABAJO TERMINADO |  | UEM | MONITOR DE ECG SIGNOS VITALES | EDAN INSTRUMENTS | M8 | 301203-M12502980001-01 | 10-39802 | 2018-10-22 | 4470 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-22 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4470 | MANTENCION PREVENTIVA SEGÚN PROTOCOLO | 2018-10-31 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCION PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-31 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-10-31 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-31 | 9 | 2018-10-31
2475 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250012-01 | 10-39705 | 2018-10-22 | 4472 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-22 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4472 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-22 | MANTENCION PREVENTIVA | mantención preventiva |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-11-05 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-11-05 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-11-05 | 14 | 2018-11-05
2478 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | Dash 4000 | SD011154539GA | 10-40226 | 2018-10-09 | 4477 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-09 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4477 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-09 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. Se realiza mantencion preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-10-09 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRA | 13.756.745-8 | 2018-10-09 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 0 | 2018-10-09
2482 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR DESFIBRILADOR CON ECG | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-4C012444 |  | 2018-10-22 | 4481 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-22 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4481 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-25 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE ADJUNTAN RESULTADOS |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-10-25 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | ILEGIBLE | 2018-10-25 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-25 | 3 | 2018-10-25
2483 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF15131164WA |  | 2018-10-22 | 4482 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-22 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4482 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-25 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA SE ADJUNTA PROTOCOLO TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA APROBADO LIMPIEZA INTERIOR |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-10-25 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | ILEGIBLE | 2018-10-25 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-25 | 3 | 2018-10-25
2484 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF15131165WA | 10-43160 | 2018-10-22 | 4483 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-22 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4483 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-25 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA SE ADJUNTA PROTOCOLO TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA APROBADO LIMPIEZA INTERIOR |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-10-25 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | ILEGIBLE | 2018-10-25 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-25 | 3 | 2018-10-25
2486 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR DE ECG SIGNOS VITALES | GE | V100 | SDT10210177SA | 10-44762 | 2018-10-22 | 4485 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-22 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4485 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-31 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-10-31 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17.350.950-2 | 2018-10-31 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-31 | 9 | 2018-10-31
2487 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | FUENTE DE LUZ ENDOSCOPICA | FUJINON | XL 4400 | 4S081A025 | 10-33303 | 2018-10-02 | 2487 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-02 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2487 | Falla ampolleta de fuente de luz | 2018-10-02 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE AMPOLLETA 14 V 300 WATT PARA FUENTE DE LUZ FUJINON XL4400 |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-04 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PATRICIA DIAZ | 7326094-9 | 2018-10-04 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-04 | 2 | 2018-10-04
2488 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | CAMA ELECTRICA | HOSKINS | HOSKINS | 784895 | na | 2018-10-02 | 11642 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-02 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2488 | Baranda mala, no sube, control malo. | 2018-10-02 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CAMA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-19 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-10-19 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-19 | 17 | 2018-10-19
2489 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | CAMA ELECTRICA | HOSKINS MEDICAL EQUIPMENT | PATIENT CARE P 60 | 839398 | SN | 2018-10-02 | 11641 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-02 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2489 | Barandaws malas (sueltas) Control no funciona | 2018-10-02 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE TRANSFORMADOR DE CONTROLBOX REPARACIÓN DE BARANDA (BOBINADO DE TOROIDAL) | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-04 | 4074 | 22.0 | 89628 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | SI |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-12-04 | 63 | 2018-12-04
2490 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | CAMA ELECTRICA | HOSKINS | na | 10061905033 | na | 2018-10-02 | 11640 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-02 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2490 | No funciona control, no sube bien. Se pega. | 2018-10-02 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CAMA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-18 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-10-18 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-18 | 16 | 2018-10-18
2491 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 100/200 2E | YG 22671 | 10-20493 | 2018-10-02 | 16328 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-02 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2491 | Fabración de pieza faltante metálica. | 2018-10-02 | MANTENCION CORRECTIVA | FABRICACION DE PIESA FALTANTE DE BANDEJA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-19 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO |  | 2018-10-19 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-19 | 17 | 2018-10-19
2492 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472498SA | 10-42123 | 2018-10-03 | 15148 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-03 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2492 | Entrega valores de presión sumamente altos, con una diferencia de 60 mmHg respecto a otro dinamap del servicio. | 2018-10-03 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO MIDE MAL LA PRESION NO INVASIVA, SE CHEQUEA DETECTANDO EL MANGUITO CON DAÑO. EQUIPO OPERATIVO. | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-10-03 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-10-03 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 0 | 2018-10-03
2493 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | NEONATOLOGIA | OTRO | KA WE | MAC 0 | na | na | 2018-10-03 | 9834 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-03 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2493 | Ampolleta no enciende | 2018-10-03 | MANTENCION CORRECTIVA | Se cambia ampolleta | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-03 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894776-K | 2018-10-03 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 0 | 2018-10-03
2494 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | NEONATOLOGIA | OFTALMOSCOPIO DIRECTO | FOREGGER | MAC 0 | na | na | 2018-09-21 | 9831 | MCC | T1 | UEM | 2018-09-21 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2494 | No enciende | 2018-09-21 | MANTENCION CORRECTIVA | Cambio ampolleta |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-09-21 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894976-K | 2018-09-21 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 0 | 2018-09-21
2495 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | HILL ROM | ISOLETTE 450 | RN04628 | 10-30086 | 2018-11-05 | 4494 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | SI | 4494 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | [9 empty] | 00-00-0000 | 3300 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2496 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHK 51237 | 10-33098 | 2018-10-22 | 4495 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-22 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | SI | 4495 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-22 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO | PRUEBAS DE TEMPERATURA, PESA, SENSOR DE HUMEDAD, SEGURIDAD ELÉCTRICA | 2018-10-23 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | ILEGIBLE | 2018-10-23 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 1 | 2018-10-23
2497 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHP50531 | SN | 2018-11-05 | 4496 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | SI | 4496 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-22 | MANTENCION PREVENTIVA | mantención preventiva test de seguridad eléctrica se adjuntan resultados |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-11-22 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13.756.745-8 | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-22 | 17 | 2018-11-22
2498 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | HILL ROM | C 450H-1C | PD06965 | 10-31725 | 2018-11-05 | 4497 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | SI | 4497 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-21 | MANTENCION PREVENTIVA | se realiza mantención preventiva test de seguridad eléctrica se adjuntan resultados |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-11-21 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13.756.745-8 | 2018-11-21 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-21 | 16 | 2018-11-21
2499 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC - OHMEDA MEDICAL | GIRAFFE INCUBATOR | HDHR50201 | SN | 2018-10-02 | 4498 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-02 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 4498 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-02 | MANTENCION PREVENTIVA | INCUBADORA SOMETIDA A MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO, FUNCIONANDO NORMALMENTE. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-10-11 | 3300 | 3.0 | 9900 | ALCOHOL ISOPROPILICO | 1 | 1000 | 1000 | LIMPIA CONTACTO | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-10-11 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-11 | 9 | 2018-10-11
2500 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC - OHMEDA MEDICAL | GIRAFFE INCUBATOR | HDHR50202 | 10-40242 | 2018-10-02 | 4499 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-02 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 4499 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-19 | MANTENCION PREVENTIVA | EQUIPO SOMETIDO A MANTENCIÓN PREVENTIVA SEGÚN PROTOCOLO, INCLUYE ANÁLISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE |  | SI | SI | SI |  | NO |  | 2018-10-19 | 3300 | 3.0 | 9900 | LIMPIA CONTACTO | 1 | 1000 | 1000 | BATERIA 9V RECARGABLE | 1 | 4800 | 4800 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13.756.745-8 | 2018-10-19 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-19 | 17 | 2018-10-19
2504 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | PABELLONES (UAPQ) | CALENTADOR DE PACIENTE | BAIR HUGGER | 775 | 121025 | NA | 2018-08-31 | 14134 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-31 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2501 | Tubo corrugado roto. | 2018-08-31 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2505 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | PABELLONES (UAPQ) | CALENTADOR DE PACIENTE | BAIR HUGGER | 775 | 121025 | NA | 2018-08-31 | 14134 | MCC | T1 | UEM | 2018-08-31 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2501 | Tubo corrugado roto. | 2018-08-31 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2507 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED | HDGU60183 | 10-44760 | 2018-11-05 | 4506 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | SI | 4506 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-28 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA SEGÚN PROTOCOLO TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE ADJUNTAN RESULTADOS |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-11-28 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | ILEGIBLE | 2018-11-28 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-28 | 23 | 2018-11-28
2508 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED | HDGU60185 |  | 2018-10-22 | 4507 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-22 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | SI | 4507 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-22 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO | PRUEBAS DE TEMPERATURA, PESA, SENSOR DE HUMEDAD, SEGURIDAD ELÉCTRICA | 2018-10-23 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | ILEGIBLE | 2018-10-23 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 1 | 2018-10-23
2509 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHK 51240 | 10-33111 | 2018-10-02 | 4508 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-02 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 4508 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-24 | MANTENCION PREVENTIVA | INCUBADORA SOMETIDA A MANTENCIÓN PREVENTIVA SEGÚN PROTOCOLO, INCLUYE ANÁLISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. INCUBADORA OPERATIVA | SI | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-10-24 | 3300 | 3.0 | 9900 | ALCOHOL ISOPROPILICO | 1 | 1000 | 1000 | LIMPIA CONTACTO | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13.756.745-8 | 2018-10-24 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-24 | 22 | 2018-10-24
2515 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 1958 | 10-37346 | 2018-10-02 | 4509 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-02 | FELIPE ACOSTA | 12.882.727-K | SI | 4509 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROCOTOLO | 2018-10-02 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. SE REALIZA TEST DE SEGURIDAD ELECTRICA , CHEQUEO DE 8 DESCARGAS A MAXIMA POTENCIA. EQUIPO NO PRESENTA FALLA. OPERATIVO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-11-23 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16.677.706-2 | 2018-11-23 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-11-23 | 52 | 2018-11-23
2517 | TRABAJO TERMINADO | FUENTE DE PODER | PEDIATRIA | ACCESORIOS | getemed AG | na | 74030275 | na | 2018-10-03 | 12384 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-03 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2517 | No enciende luz de fuente de poder, ni entrega energía. | 2018-10-03 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REVISA LIMPIA Y DEJA OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-04 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JAVIERA AGUSTO | 17356111-3 | 2018-10-04 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 1 | 2018-10-04
2518 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO | na | na | 2018-10-03 | 11049 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-03 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2518 | Reparar. | 2018-10-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-04 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CONSTANZA PEREZ | 17354022-1 | 2018-10-04 | SI | 310/18 | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 1 | 2018-10-04
2519 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR DESFIBRILADOR | PHYSIO CONTROL | LIFE PACK 9B | 11544 | 10-26657 | 2018-10-02 | 4515 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-02 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 4515 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-02 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | SI | SI | NO | NO | NO | EQUIPO OPERATIVO.- | 2018-11-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA | DEL PINO | 2018-11-26 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-11-26 | 55 | 2018-11-26
2520 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6399 | SN | 2018-10-03 | 1234 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-03 | ESTEBAN OYARZUN | 17.751.601-5 | SI | 2520 | 1232435435 | 2018-10-03 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2521 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | na | na | 2018-10-03 | 14895 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-03 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2521 | Revisión | 2018-10-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Saturometro con corte interno, sin posibilidad de reparación. Se sugiere su baja. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-08 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-10-08 | SI | 311 | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-08 | 5 | 2018-10-08
2522 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | na | na | 2018-10-03 | 14899 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-03 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2522 | Reparación | 2018-10-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Saturometro con pines de conector doblados. Sin posibilidad de reparación, se sugiere su baja |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-08 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-10-08 | SI | 312 | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-08 | 5 | 2018-10-08
2523 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | na | na | 2018-10-03 | 14898 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-03 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2523 | Reparación | 2018-10-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Saturometo con corte interno y con problema en foto-emisor. Sin posibilidad de reparación, se sugiere su baja. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-08 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-10-08 | SI | 313 | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-08 | 5 | 2018-10-08
2524 | TRABAJO TERMINADO | SISTEMA DE AMPLIFICACION | BIBLIOTECA | OTRO | na | na | na | na | 2018-10-03 | 4186 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-03 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2524 | Jueves 04 de octubre. A las 1000 hrs en auditorio kaplan. | 2018-10-03 | OTROS | SE REALIZA AMPLIFICACION EN AUDITORIO KAPLAN PARA CONSEJO TECNICO. | [5 empty] | NO |  | 2018-10-04 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JOSE LARA |  | 2018-10-04 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 1 | 2018-10-04
2525 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689261 | 10-33652 | 2018-10-03 | 15385 | MCC | T4 | STE | 2018-10-03 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2525 | Error 0001 | 2018-10-03 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Error 0001, equipo reparado en septiembre 2018.Se reenvía a STE. Vuelve reparado. | [5 empty] | NO |  | 2018-10-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1027 | 2018-10-04 | FRESENIUS KABI | EFECTUAR PRESUPUESTO | ILEGIBLE |  | 2018-10-22 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-22 | 19 | 2018-10-22
2526 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | SCHILLER | CLIP ADULTO | PM18081712 | na | 2018-10-03 | 15383 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-03 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2526 | Se abre envase de cable nuevo y no marca saturación. | 2018-10-03 | MANTENCION CORRECTIVA | SERVICIO INDICA QUE SATUROMETRO NO FUNCIONA. SE CHEQUEO EN EQUIPO SIN PRESENTAR PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO. INSUMO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-10-03 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-10-03 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 0 | 2018-10-03
2527 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941629 | 10-37013 | 2018-10-03 | 15384 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-03 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2527 | Solicito revisión | 2018-10-03 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2528 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE P1 | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | BBRAUN | EDAN | na | na | 2018-10-03 | 15382 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-03 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2528 | Revisión, no marca. | 2018-10-03 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2529 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | FUENTE DE LUZ ENDOSCOPICA | STRYKER | L9000 | 10F054004 | SN | 2018-10-04 | 2529 | MCC | T4 | STE | 2018-10-04 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2529 | Entrega luz amarilla con poca intensidad | 2018-10-04 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Equipo reparado en STE. | SI |  |  | NO | NO | SI |  | 2018-12-14 | 3300 | 6.0 | 19800 | MANTENCION CORRECTIVA | 1 | 639810 | 639810 |  |  |  | 0 | 166/2018 |  |  | 00-00-0000 | 1028 | 2018-10-04 | STRYKER | EFECTUAR PRESUPUESTO | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-12-14 | SI |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-12-14 | 71 | 2018-12-14
2530 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | PABELLONES (UAPQ) | OPTICA | na | na | na | na | 2018-10-04 | 14135 | MCC | T4 | STE | 2018-10-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2530 | Visión nublada | 2018-10-04 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | [5 empty] | NO | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | 2018-12-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-13 |  | 55 | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-12-13 | 70 | 2018-12-13
2531 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | PABELLONES (UAPQ) | OPTICA | KARL STORZ | 495 NE | VZ 03 | na | 2018-10-04 | 14136 | MCC | T4 | STE | 2018-10-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2531 | Revisión | 2018-10-04 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | [5 empty] | NO | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | 2018-12-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-13 |  | 55 |  |  | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-12-13 | 70 | 2018-12-13
2532 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | PABELLONES (UAPQ) | OPTICA | na | na | WA | WA03210A | 2018-10-04 | 14137 | MCC | T4 | STE | 2018-10-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2532 | Revisión | 2018-10-04 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | [5 empty] | NO | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | 2018-12-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-13 |  | 55 | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-12-13 | 70 | 2018-12-13
2533 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | PABELLONES (UAPQ) | OPTICA | RUDOLF | IM220-020 | na | na | 2018-10-04 | 14138 | MCC | T4 | STE | 2018-10-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2533 | Revisión | 2018-10-04 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | [5 empty] | NO | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | 2018-12-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-13 |  | 55 | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-12-13 | 70 | 2018-12-13
2534 | ESPERA SALIDA STE | PINZA LAPAROSCOPICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | RUDOLF | RS110-000 | na | na | 2018-10-04 | 14140 | MCC | T4 | STE | 2018-10-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2534 | Revisar y reparar | 2018-10-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2535 | ESPERA SALIDA STE | PINZA LAPAROSCOPICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | RUDOLF | na | na | na | 2018-10-04 | 14141 | MCC | T4 | STE | 2018-10-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2535 | Rota. | 2018-10-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2541 | TRABAJO TERMINADO | CONTROL MESA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | MEDILAND | na | na | na | 2018-10-04 | 14144 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2536 | Control bloqueado | 2018-10-04 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA SOLDADURA FRIA DE CONTROL, RESETEO DE MEMORIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | CONTROL AFECTADO POR CAIDA | 2018-10-19 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-19 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-19 | 15 | 2018-10-19
2542 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL | RIESTER | RI-CHAMPION | 11000946 | na | 2018-10-04 | 13683 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-04 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2542 | No insufla | 2018-10-04 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO CON FUNCIONAMIENTO NORMAL, FALLA EN CUFF CON FUGA, EL CUAL SE DEBE REEMPLAZAR. SE SUGIERE BAJA DE INSUMO Nº 314/18 SE ENTREGA INSUMO NUEVO. EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE ENTREGA INSUMO NUEVO | 2018-10-08 | 4074 | 3.0 | 12222 | CUFF BLADDER ADULTO | 1 | 20000 | 20000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-10-08 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-08 | 4 | 2018-10-08
2543 | ESPERA SALIDA STE | ASPIRADOR OTORRINO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | na | na | 5 | na | 2018-10-04 | 14142 | MCC | T4 | STE | 2018-10-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2543 | Quebrada. Evaluar.. Reparar o dar de baja | 2018-10-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2546 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | RX ARCO C | INTERMEDICAL | RADIUS R-9 DFG | 84 | 10-39874 | 2018-10-04 | 12771 | MCC | T2 | UEM | 2018-10-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2546 | Mantención | 2018-10-04 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, SE REALIZAN AJUSTES MECÁNICOS INDICADOS POR OPERADOR. AJUSTE SISTEMA DE MOVIMIENTO DEL ARCO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-19 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-19 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-19 | 15 | 2018-10-19
2554 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | CAMA ELECTRICA | na | na | na (609) | na | 2018-10-04 | 13955 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2554 | Solicito reparación | 2018-10-08 | MANTENCION CORRECTIVA | CONTROL REMOTO CON TODOS LOS CABLES CORTADOS Y PROBLEMA EN LA ELECTONICA. SE REPARO COMPLETAMENTE. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | OPERATIVO | 2018-10-12 | 4074 | 9.0 | 36666 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JUBITZA CURIQUEO | 15951116-2 | 2018-10-12 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 4 | 2018-10-12
2561 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE EKG | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | MC013-3AS-S5 | 20130204-018 | NA | 2018-10-08 | 14148 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-08 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2561 | Cable cortado | 2018-10-08 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2562 | ANALISIS DE FALLA UEM | TROCAL MULTILINK | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | DRAGER | MC049 | 20140220-001 | NA | 2018-10-04 | 14146 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-08 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2562 | No llega corriente a pines | 2018-10-08 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2563 | TRABAJO TERMINADO | CABLE BIPOLAR | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | KARL STORZ | 26176 LV | ZV01 | na | 2018-10-08 | 14139 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-08 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2563 | Revisar | 2018-10-08 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | DADO QUE ES UN CABLE CONDUCTOR DE RADIOFRECUENCIA NO ES RECOMENDABLE SU REPARACIÓN POR TANTO LA UNIDAD SUGIERE LA BAJA DE ESTE ACCESORIO. CABLE CORTADO. NO REPARADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-09 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-09 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 1 | 2018-10-09
2564 | TRABAJO TERMINADO | CABLE DE PODER | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | NA | 16 AMPERES | NA | NA | 2018-10-04 | 14143 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-08 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2564 | Adaptador quebrado | 2018-10-08 | MANTENCION CORRECTIVA | REEMPLAZO DE ENCHUFE HEMBRA PODER VOLANTE, RE CONEXIÓN CON TERMINALES TIPO B4 13032. CABLE OPERATIVO, FUNCIONANDO NORMALMENTE | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SIN OBSERVACIONES | 2018-10-08 | 3300 | 2.0 | 6600 | ENCHUFE PODER HEMBRA VOLANTE 10 AMP | 1 | 3690 | 3690 | TERMINALES B4 | 3 | 360 | 1080 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-10-08 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 0 | 2018-10-08
2565 | TRABAJO TERMINADO |  | CLINICA DEL FUNCIONARIO | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021186 | NA | 2018-10-04 | 14258 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-08 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2565 | No sube | 2018-10-08 | MANTENCION CORRECTIVA | SILLÓN QUEDA BLOQUEADO Y NO SE PUEDE SUBIR. DESARME DE LA UNIDAD PARA TENER ACCESO A LOS CONTROLES FINALES DE CARRERA. REEMPLAZOS DE MICRO SWITCH. AJUSTES EQUIPO FUNCIONANDO SIN PROBLEMAS | SI |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-10-03 | 3300 | 5.0 | 16500 | MICRO SWITCH | 4 | 1426 | 5704 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CECILIA HERRERA | 6577951-K | 2018-10-08 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 0 | 2018-10-08
2566 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM-9000 EXPRESS | BX6B-4782ILO | 10-44297 | 2018-10-04 | 11217 | MCC | T2 | UEM | 2018-10-08 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2566 | Solicito arreglar equipo con EKG malo. Sin cable de poder. | 2018-10-08 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE EKG PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-26 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA GONZALEZ | 15065350-9 | 2018-10-26 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-08 | 2018-10-26 | 18 | 2018-10-26
2567 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | 5 DERIVADAS | NA | NA | 2018-10-04 | 11218 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-08 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2567 | Solicito cambio | 2018-10-08 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE CABLE | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-27 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA GONZALEZ |  | 2018-12-27 | SI |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-08 | 2018-12-27 | 80 | 2018-12-27
2568 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | CALENTADOR DE COMPRESAS | ENTHERMICS | EC 340L | 1664375-000 | na | 2018-10-04 | 14147 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-08 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2568 | Reparar | 2018-10-08 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, EQUIPO PRESENTA ERROR 99, FALLA DE MOTOR DEL VENTILADOR, SE DETECTA FALLA DE RODAMIENTO, SE REALIZA DESARME Y REEMPLAZA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | EQUIPO DEBE ESTAR A 30 CMS DE LA PARED, CON ENCHUFE INDEPENDIENTE, PRUEBAS DE TEMPERATURA SATISFACTORIAS | 2018-10-15 | 4074 | 10.0 | 40740 | RODAMIENTO | 1 | 4000 | 4000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-15 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 7 | 2018-10-15
2569 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | BIOLIGHT | V6 | V026E000556 | 10-40110 | 2018-10-08 | 15482 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-08 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2569 | No registra saturación a pesar de cambio de sensor. Acc: cable poder, interfaz y sensor saturación, interfaz PANI. | 2018-10-08 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de monitor con accesorios entregados por servicio, monitor entrega saturacion correcta en pruebas de funcionamiento. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-08 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-10-08 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 0 | 2018-10-08
2570 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR PURITAN BENETT | NPB 295 | G02849181 | 10-31516 | 2018-10-08 | 15483 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2570 | No lee sensor. Acc: cable de poder, interfaz y sensor saturación. | 2018-10-08 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | EQUIPO NO MIDE SP02, SE CHEQUE , DETECTANDO FALLO DE FUNCIONAMIENTO EN ACCESORIO (SENSOR SP02 CON CABLE CORTADO) SE REEEMPLAZO ACCESORIO. INFORME DE BAJA ACCESORIO Nº 315/18 EQUIPO OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-08 | 4074 | 3.0 | 12222 | AENSOR SP02 NELLCOR | 1 | 40000 | 40000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINTHYA MONTOYA | 13766598-0 | 2018-10-08 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 0 | 2018-10-08
2571 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2587 | 10-40277 | 2018-10-08 | 4570 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 4570 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-08 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. EQUIPO SOLO REALIZA UNA DESCARGA A MAXIMA POTENCIA (270J) CON BATEIRAS, RAZON POR EL CUAL REQUIERE SER REEMPLAZADA. SE REALIZA TEST DE SEGURIDAD ELECTRICA. EQUIPO OPERATIVO CON RESTRICCION DE USO CONECTADO A LA RED ELECTRICA.- | NO | SI | SI | NO | NO | NO | EQUIPO OPERATIVO CON RESTRICCION DE USO CONECTADO A LA RED ELECTRICA.- | 2018-11-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-11-26 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-11-26 | 49 | 2018-11-26
2572 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5521E | 1391 | 10-37031 | 2018-10-08 | 4571 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 4571 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-08 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. EQUIPO OPERATIVO. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-10-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 15.761.698-6 | 2018-10-26 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-26 | 18 | 2018-10-26
2574 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA CARDIOVASCULAR | MONITOR DESFIBRILADOR | PHYSIO CONTROL | LIFE PACK 20 | 35226168 | 10-33860 | 2018-10-08 | 4573 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 4573 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-08 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. BATERIAS AGOTADAS, POR LO CUAL EL EQUIPO QUEDA LIMITADO A SU USO CONECTADO A LA RED ELECTRICA. OPERATIVO CON RESTRICCION. | NO | SI | SI | NO | NO | NO | OPERATIVO CON RESTRICCION DE USO CONECTADO A LA RED ELECTRICA. | 2018-10-25 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-10-25 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-25 | 17 | 2018-10-25
2575 | TRABAJO TERMINADO |  | UROLOGIA | MONITOR DESFIBRILADOR | PHYSIO CONTROL | LIFE PACK 20 | 35239852 | 10-33877 | 2018-10-08 | 4574 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 4574 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-08 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. BATERIA DE BACK UP AGOTADA, RAZON POR EL CUAL EL EQUIPO TIENE RESTRICCION DE USO CONECTADO A LA RED ELECTRICA. | NO | SI | SI | NO | NO | NO | OPERATIVO CON RESTRICCION DE USO CONECTADO A LA RED ELECTRICA. | 2018-10-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-10-26 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-26 | 18 | 2018-10-26
2576 | MPP ASIGNADA |  | DIALISIS | DESFIBRILADOR AUTOMATICO | SCHILLER MEDICAL | FRED EASY | 58990044140 | SN | 2018-10-08 | 4575 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 4575 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-08 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2577 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | DESFIBRILADOR AUTOMATICO | PARAMEDIC | CU-ER1 | A1F33E054 | SN | 2018-10-08 | 4576 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 4576 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-08 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO ECRI. EQUIPO OPERATIVO. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-25 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17.272.282-2 | 2018-10-25 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-25 | 17 | 2018-10-25
2578 | ESPERA SALIDA STE | SEPARADOR BALFOUR | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | na | na | 121 | na | 2018-10-08 | 15302 | MCC | T4 | STE | 2018-10-08 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2578 | Revisar | 2018-10-08 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2579 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | STANDARD | MAC 3 | NA | NA | 2018-10-08 | 15301 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-08 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2579 | Falta ampolleta | 2018-10-08 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE AMPOLLETA NUEVA | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-10-18 | 4074 | 1.0 | 4074 | AMPOLLETA 2,2V | 1 | 10000 | 10000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-18 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-18 | 10 | 2018-10-18
2580 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC - OHMEDA MEDICAL | GIRAFFE INCUBATOR | HDHR50201 | SN | 2018-10-08 | 16332 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-08 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 2580 | Temperatura alta, aumenta abruptamente sobre 32°C y no baja. | 2018-10-08 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO GENERAL DE INCUBADORA POR SUPUESTA FALLA DE TEMPERATURA, MAQUINA SETEADA A 29° Y NO SOBREPASA LOS 29,2 ° C, INCUBADORA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-10 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO |  | 2018-10-10 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 2 | 2018-10-10
2581 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | DRAGER | C2HS-1C (C-2000) | YP14368 | 10-40353 | 2018-10-08 | 16334 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2581 | t° aumenta rapidamente, no logra t° objetivo | 2018-10-08 | MANTENCION CORRECTIVA | INCUBADORA NO MIDE CORRECTAMENTE LA TEMPERATURA. SE LIMPIAN TERMINALES DEL MODULO DE Tº . SE HACEN VARIAS PRUEBAS DE TEMPERATURA. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-10-16 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO |  | 2018-10-16 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-16 | 8 | 2018-10-16
2582 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART DG | DG-4C012438 | 10-42108 | 2018-10-08 | 4577 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 4577 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-08 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO ECRI. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-10-25 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15.818.665-9 | 2018-10-25 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-25 | 17 | 2018-10-25
2583 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS | INJECTOMAT SP. | 22328530 | 10-41694 | 2018-10-08 | 16333 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-08 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2582 | Solicito revisión | 2018-10-08 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2584 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021089 | 10-39317 | 2018-10-08 | 14211 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-08 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2584 | Fuga en linea de aire que presuriza la botella de agua destilada. | 2018-10-08 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO CON FUGA DE AIRE RE CONEXIÓN DE MANGUERA POR PERFORACIÓN DE ESTA,LINEA DE AIRE QUE PRESURIZA LA BOTELLA DE AIRE DE AGUA DESTILADA. UNIDAD DENTAL OPERATIVA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-08 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 9745731-K | 2018-10-08 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 0 | 2018-10-08
2585 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASCN-0050 | 10-39870 | 2018-10-09 | 15307 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-09 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2585 | Fuga | 2018-10-09 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO GENERAL POR FALLAS MÚLTIPLES, DESARME COMPLETO DE LA MÁQUINA POR EXCESIVA CONDENSACIÓN , TESTEO DE FUGAS. MAQUINA FUNCIONANDO NORMALMENTE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-01 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-09 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 0 | 2018-10-09
2586 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASFD-0084 | na | 2018-10-09 | 15305 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-09 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2586 | Fuga | 2018-10-09 | MANTENCION CORRECTIVA | MAQUINA DE ANESTESIA NO PASA TEST DE FUGA. CHEQUEO GENERAL DE TODAS SUS CONEXIONES Y MANGUERAS, FUGA DETECTADA EN CIRCUITO PACIENTE. MAQUINA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-02 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-09 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 0 | 2018-10-09
2587 | TRABAJO TERMINADO | TORRE ENDOSCOPICA | PABELLONES (UAPQ) | OTRO | FUJINON | NA | NA | 10-42126 | 2018-10-09 | 15308 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-09 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2587 | Revisar. Se apaga | 2018-10-09 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REPARACIÓN DE ENCHUFE EN MAL ESTADO DE TORRE, SE REVISA FUENTE DE LUZ INSUFLADORA, POR ERROR DE LAMPARA DE EMERGENCIA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE SOLICITA REPUESTO, EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO CON SU LAMPARA PRINCIPAL CASI AL INICIO DE SU VIDA ÚTIL | 2018-10-23 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-10-23 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-23 | 14 | 2018-10-23
2588 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | MAESTRO | UCI-A | na | 2018-10-09 | 15985 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-09 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2588 | 4° cajetin malo, favor revisar. | 2018-10-09 | MANTENCION CORRECTIVA | OMNICELL PRESENTA FALLO DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDO A QUE LOS CAJETINES 3 Y 4 DE MEDICAMENTOS PRESENTABAN HUMEDAD, OCASIONADO POR LA RUPTURA DE AMPOLLAS. SE DESARMO TODO EL CAJETIN LIMPIANDO LA ZONA, RECONECTANDO Y CHEQUEANDO SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-10-10 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-10-10 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 1 | 2018-10-10
2589 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021089 | 10-39317 | 2018-10-09 | 14213 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-09 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2589 | No funciona ejector. Fuga de aire | 2018-10-09 | MANTENCION CORRECTIVA | EYECTOR Y HEMOSUCTOR DEJAN DE FUNCIONAR POR FUGA DE AIRE. PARA REEMPLAZAR MANGUERA ROTA DEBE SER NECESARIO TODA LA ALIMENTACIÓN DEL SALIVERO, REEMPLAZO DE CONECTORES Y MANGUERAS INVOLUCRADAS EN LA FUGA. UNIDAD OPERATIVA | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-10-09 | 3300 | 3.0 | 9900 | MANGUERA POLIURETANO 4X2 | 1 | 2500 | 2500 | MANGUERA POLIURETANO 10X6.5 | 1 | 4390 | 4390 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 9745731-K | 2018-10-09 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 0 | 2018-10-09
2590 | TRABAJO TERMINADO | MOLINILLO | FARMACIA | OTRO | SINDELEN | MOL-165 | 70601562 | na | 2018-10-09 | 9685 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-09 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2590 | No funciona | 2018-10-09 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO NUEVO NO FUNCIONA, ROTURA DE SELLOS PLÁSTICOS PARA PODER RETIRAR TAPA INFERIOR, CONEXIÓN DE INTERRUPTOR NO EFECTUADA EN FABRICA ( SE APLICA SOLDADURA DE ESTAÑO) | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-09 | 3300 | 2.0 | 6600 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA TRUJILLO | 8502317-9 | 2018-10-09 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 0 | 2018-10-09
2591 | TRABAJO TERMINADO | MOLINILLO | FARMACIA | OTRO | SINDELEN | MOL-165 | NA | NA | 2018-10-09 | 9686 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-09 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2591 | No funciona | 2018-10-09 | MANTENCION CORRECTIVA | DESARME DEL MOLINILLO PARA EL REEMPLAZO DE CABLE CORTADO, TESTEO DE FUNCIONAMIENTO. MOLINILLO FUNCIONANDO NORMALMENTE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-09 | 3300 | 1.0 | 3300 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA TRUJILLO | 8502317-9 | 2018-10-09 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 0 | 2018-10-09
2592 | TRABAJO TERMINADO | NA | KINESIOLOGIA | ELECTROESTIMULADOR | ENRAF NONIUS | TENSMED S84 | 1427980 09.021 | na | 2018-10-09 | 28548 | MCC | T4 | STE | 2018-10-09 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2592 | Al cargarlo no enciende. Sobrecalentamiento. | 2018-10-09 | MANTENCION CORRECTIVA | DESBLOQUEO, REEMPLAZO DE BATERÍA CHEQUEO GENERAL. EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-13 | 3300 | 2.0 | 6600 | PACK BATERÍA | 1 | 26200 | 26200 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TITA AGUILERA | 9477618-K | 2018-11-13 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-11-13 | 35 | 2018-11-13
2593 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | 2.11e+18 | na | 2018-10-09 | 16336 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-09 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2593 | Revisar | 2018-10-09 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de cables sin encontrar cortes visibles e internos y errores de medición. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-09 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13756745-8 | 2018-10-09 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 0 | 2018-10-09
2594 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | 40311 | na | 2018-10-09 | 16335 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-09 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2594 | Revisar | 2018-10-09 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revision de cables sin encontrar fallas o cortes. | NO | NO |  | NO | NO | NO |  | 2018-10-09 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13756745-8 | 2018-10-09 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 0 | 2018-10-09
2595 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | CLIP ADULTO | LA201403030250027 | na | 2018-10-09 | 15310 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-09 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2595 | Evaluar | 2018-10-09 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2596 | TRABAJO TERMINADO | CONTROL MESA | PABELLONES (UAPQ) | OTRO | TRUMPF | 4544122 | 101274696 | na | 2018-10-09 | 15311 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-09 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2596 | Arreglar | 2018-10-09 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA CONTROL AFECTADO POR CAÍDA, SOLDADURA, SE REALIZA CAMBIO DE BATERÍA, CARGA COMPLETA CON DOCKING DE CARGA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SU MESA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-16 | 4074 | 6.0 | 24444 | BATERIA 9 VOLTS | 1 | 5000 | 5000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-16 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-16 | 7 | 2018-10-16
2597 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE DE PODER | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | NA | 16 AMPERES | NA | NA | 2018-10-09 | 15309 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-09 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2597 | En mal estado | 2018-10-09 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2598 | TRABAJO TERMINADO | SISTEMA DE AMPLIFICACION | BIBLIOTECA | OTRO | na | na | na | na | 2018-10-09 | 4187 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-09 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2598 | Jueves 11/10 @ 1000 hrs en auditorio Kaplan por consejo técnico ampliado extraordinario. | 2018-10-09 | OTROS | AMPLIFICACION DE CONSEJO TECNICO AMPLIADO EXTRAORDINARIO EN AUDITORIO KAPLAN. | [5 empty] | NO |  | 2018-10-11 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JOSE LARA |  | 2018-10-11 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-11 | 2 | 2018-10-11
2599 | TRABAJO TERMINADO |  | FARMACIA | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | GRIFOLS | BLISPACK-1 | 906057-1 | 10-41836 | 2018-10-09 | 9687 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-09 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2599 | FALLA NUEVAMENTE CON ALARMA ROJA, Y SE DETIENE. | 2018-10-09 | MANTENCION CORRECTIVA | SE PRESENTA S.T.E. GRIFFOLS, SE DETECTA FALLO EN MODULO RIBBON DE IMPRESORA TERMICA. SE REEMPLAZO. EQUIPO OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO | OPERATIVO | 2018-10-17 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. EUGENIA TRUJILLO |  | 2018-10-17 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-17 | 8 | 2018-10-17
2600 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | V100 | SDT10220531SA | 10-37256 | 2018-10-10 | 14901 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-10 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2600 | No toma PA y saturación ????. | 2018-10-10 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de dos parámetros en el monitor sin encontrar errores en mediciones. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-10-10 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-10-10 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 0 | 2018-10-10
2601 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | INCUBADORA DE CULTIVO BIOLÓGICO | 3M | 290 | 220161 | 10-45801 | 2018-10-08 | 14479 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-08 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2601 | Revisión. | 2018-10-08 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO GENERAL POR SUPUESTA FACHA. INCUBADORA SE ENCUENTRA CONECTADA A LA RED ELÉCTRICA CUMPLIENDO ASÍ LOS TREINTA MINUTOS DE PRE CALENTAMIENTO ANTES DE SER USADA, SE HA CHEQUEADO TEMPERATURA DE TRABAJO 60° C +/- 2 FUNCIONANDO DENTRO DEL RANGO, LA UNIDAD SE ENCUENTRA OPERATIVA CON SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS NORMALES. LA INCUBADORA NO HA ENTREGADO CÓDIGO DE ERROR ALGUNO. INCUBADORA FUNCIONANDO NORMALMENTE. |  | NO | NO |  |  | NO | INCUBADORA SOMETIDA A MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LA EMPRESA FULL TECHNOLOGY CON FECHA 23/05/18. | 2018-10-08 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA GONZALEZ | 11892351-0 | 2018-10-08 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 0 | 2018-10-08
2602 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ELECTROCARDIOGRAFO | SCHILLER | AT 101 | 8024250 | 10-40679 | 2018-10-10 | 15386 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-10 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2602 | No imprime registro. Arroja error. | 2018-10-10 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Error originado al intentar imprimir es causado por bateria baja. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-10-10 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-10-10 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 0 | 2018-10-10
2603 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | SBG06088019GA | 10-33116 | 2018-10-10 | 16338 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-10 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2603 | Revisar. En modo ADULTO. No logra dar curva PAI ni EKG. Acc: EKG, Interfaz PANI, saturometro, schuko. | 2018-10-10 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de modo adulto a neonatal, pruebas de PNI,Spo2, PANI y ECG completas sin fallas. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-11 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO |  | 2018-10-11 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 1 | 2018-10-11
2604 | TRABAJO TERMINADO |  | SAMU | VENTILADOR DE TRANSPORTE | NEWPORT | HT-70 | N11HT700611686 | 10-40438 | 2018-10-10 | 21564 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-10 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2604 | Frecuencia ventilatoria a 30 por minuto, independiente de la programación. | 2018-10-10 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE PROGRAMAN PARÁMETROS DE PRUEBA Y REALIZAN PRUEBA DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-11 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-10-11 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 1 | 2018-10-11
2605 | TRABAJO TERMINADO |  | SAMU | VENTILADOR DE TRANSPORTE | NEWPORT | HT-70 | N11HT700611684 | 10-40439 | 2018-10-10 | 21563 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-10 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2605 | Frecuencia ventilatoria a 30 por minuto, independiente de la programación. | 2018-10-10 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE PROGRAMAN PARÁMETROS DE PRUEBA Y REALIZAN PRUEBA DE FUGA Y VENTILACIÓN MECÁNICA.- |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-10 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-10-10 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 0 | 2018-10-10
2607 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472537SA | 10-41901 | 2018-10-10 | 14214 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-10 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2606 | Error en pantalla | 2018-10-10 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO GENERAL POR SUPUESTA FALLA, NO SE MANIFIESTA PROBLEMA ALGUNO, NO MUESTRA NINGÚN CÓDIGO DE ERROR EN PANTALLA. EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE TESTEADO EN FORMA REITERADA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-11 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-10-11 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 1 | 2018-10-11
2608 | TRABAJO TERMINADO | CONTROL MESA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | MEDILAND | C600 | 0006704-0 | NA | 2018-10-10 | 15316 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-10 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2608 | Se bloquea | 2018-10-10 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA CONTROL AFECTADO POR CAÍDA, SOLDADURA Y RESET, SE REALIZA PRUEBA COMPLETA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO |  | NO | NO | SI | SE ENVÍA CONTROL SUCIO, SE SOLICITA SU LIMPIEZA | 2018-10-15 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-15 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-15 | 5 | 2018-10-15
2609 | ESPERA SALIDA STE | PUENTE DE CITOSCOPIO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 27025 G | PY 03 | na | 2018-10-10 | 15313 | MCC | T4 | STE | 2018-10-10 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2609 | No pasa óptica. | 2018-10-10 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2610 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | 3081 | 10-35129 | 2018-10-11 | 15052 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-11 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2610 | MARCA ERROR DE COMUNICACIÓN | 2018-10-11 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión completa de maquina de hemodialisis, revisión de presiones, calibraciones y prueba de inicio de tratamiento. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-12 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-12 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 1 | 2018-10-12
2611 | TRABAJO TERMINADO | NA | UPC CARDIOVASCULAR | ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE | ABOTT | I-STAT 1 | 379887 | 10-43136 | 2018-10-11 | 9052 | MCC | T4 | STE | 2018-10-11 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2611 | No lee codigo de barra. | 2018-10-11 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Equipo revisado por servicio técnico externo, sin detectarse anormalidades. Se notifica que el fallo en lector de código de barra puede deberse a baja carga de batería, se recomienda carga constante. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-06 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 1029 | 2018-10-11 | ALATHEIA | EFECTUAR PRESUPUESTO | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-11-06 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-11-06 | 26 | 2018-11-06
2612 | TRABAJO TERMINADO |  | UMA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260004-01 | SN | 2018-10-11 | 4611 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-11 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4611 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-11 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-10-30 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-10-30 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-30 | 19 | 2018-10-30
2615 | TRABAJO TERMINADO |  | UMA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900022 | SN | 2018-10-11 | 4614 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-11 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4614 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-11 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO OPERATIVO |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-10-30 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-10-30 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-30 | 19 | 2018-10-30
2616 | ANALISIS DE FALLA UEM | LATIGUILLO EKG | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | PHILIPS | ED040C3A | NA | NA | 2018-10-12 | 11495 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-12 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2616 | Solicito reparar. | 2018-10-12 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2617 | CERRAR OT |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS | Hessen | Hanaulux | 9212020 | 10-32847 | 2018-10-12 | 10223 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-12 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2617 | No enciende. | 2018-10-12 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de ampolleta y ajuste de lampara. | SI | NO |  | NO | NO | NO |  | 2018-11-15 | 1865 | 5.0 | 9325 | Ampolleta 22.8V 40W | 1 | 15000 | 15000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-15 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-11-15 | 34 | 2018-11-15
2618 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | HEMODINAMIA | ACCESORIOS | NA | 1 VIA ADULTO | NA | NA | 2018-10-12 | 12508 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-12 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2618 | Roto el botón interno. | 2018-10-12 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CUFF PRESENTA FUGA, IMPOSIBLE DE REARAR. RAZON POR EL CUAL SE RECOMIENDA SU BAJA DEL SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE BAJA Nº 323/18 SE ENTREGA INSUMO NUEVO. | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE ENTREGA INSUMO NUEVO AL SERVICIO. | 2018-11-06 | 4074 | 2.0 | 8148 | CUFF NIBP 1 VIA | 1 | 25000 | 25000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TERESITA CUADRA | 10207324-K | 2018-11-06 | SI | 323/18 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-11-06 | 25 | 2018-11-06
2619 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | HEMODINAMIA | ACCESORIOS | MASIMO | ZOLL | NA | NA | 2018-10-12 | 12507 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-12 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2619 | No prende luz | 2018-10-12 | MANTENCION CORRECTIVA | SATUROMETRO NO ENCIENDE, SE DETECTA PINS DE CONECTOR DAÑADO, SE REPARO. SP02 OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-11-05 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TERESITA CUADRA | 10207324-K | 2018-11-05 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-11-05 | 24 | 2018-11-05
2620 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS | provita | 207597 | 1502002 | na | 2018-10-12 | 13690 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-12 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2620 | No enciende. | 2018-10-12 | MANTENCION CORRECTIVA | LAMPARA NO ENCIENDE, SE DETECTO AMPOLLETA ALOGENA DAÑADA, SE REEMPLAZO POR UNA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS CON ELECTRONICA LED. SE REPARO CABLEADO DAÑADO , SOPORTES Y SE REALIZO LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-10-12 | 4074 | 4.5 | 18333 | AMPOLLETA 12V 35W BIPIN LED | 1 | 5000 | 5000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELYN SALINAS | 13983386-4 | 2018-10-12 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 0 | 2018-10-12
2622 | CERRAR OT |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU04050208 | 10-32436 | 2018-10-12 | 15051 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-12 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2622 | No pasa pruebas de fuga. | 2018-10-12 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE VENTILADOR CALIBRACION DE VALVULA DE AIRE Y O2 CALIBRACION DE VALVULA PEEP PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-12 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 0 | 2018-10-12
2623 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6397 | 10-37413 | 2018-05-18 | 4622 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-12 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4622 | CONTRAPARTE TECNICA DE MANTENCION PREVENTIVA, EMPRESA BAXTER | 2018-10-12 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica de actualizacion y mantencion. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-10-18 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-10-18 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-10-12 | 2018-10-18 | 6 | 2018-10-18
2624 | CERRAR OT |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | SCHILLER | TRUSCOPE ELITE A5 | A004E001813 | 10-40680 | 2018-10-12 | 15903 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-12 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2624 | No marca saturación. | 2018-10-12 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza apertura de modulo, repaso a soldaduras de conectores. Pruebas de funcionamiento. |  | NO | NO |  |  |  |  | 2018-10-12 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-12 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 0 | 2018-10-12
2625 | CERRAR OT |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA3081 | 10-35129 | 2018-10-01 | 4623 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-01 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4623 | CONTRAPARTE TECNICA, MANTENCION PREVENTIVA, BAXTER | 2018-10-01 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica de actualización y mantención. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-10-18 | 1865 | 2.0 | 3730 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-18 | 17 | 2018-10-18
2626 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA5292 | 10-36863 | 2018-10-03 | 4625 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-03 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4625 | CONTRAPARTE TECNICA, MANTENCION PREVENTIVA, BAXTER | 2018-10-03 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica de actualización y mantencion. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-18 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13.982.897-6 | 2018-10-18 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-18 | 15 | 2018-10-18
2627 | CERRAR OT |  | UCI-PEDIATRICA | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA3714 | 10-35931 | 2018-10-05 | 4626 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-05 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4626 | CONTRAPARTE TECNICA, MANTENCION PREVENTIVA, BAXTER | 2018-10-05 | CONTRAPARTE TECNICA | Contraparte técnica de actualización y mantencion. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-10-18 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  |  |  | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 2018-10-18 | 13 | 2018-10-18
2629 | MPP ASIGNADA |  | BANCO DE SANGRE | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | VS-800 | BY-83105195 | 10-44984 | 2018-10-12 | 4628 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-12 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4628 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-12 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2630 | MPP ASIGNADA |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | BIOLIGHT | V6 | V026E000554 | 10-40106 | 2018-10-12 | 4629 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-12 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4629 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-12 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2631 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | V410095 | 10-33402 | 2018-10-12 | 4630 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-12 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4630 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-12 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2632 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12502980002-01 | 10-39729 | 2018-10-12 | 4631 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-12 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4631 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-12 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2635 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | SISTEMA DE MONITOREO MULTIPARAMETRO | GE | F-CU8-11 VG1 | 6354070 | SN | 2018-09-02 | 4634 | MPP | T1 | UEM | 2018-09-02 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4634 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-09-28 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-09-28 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 17.272.282-2 | 2018-09-28 | SI |  | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 2018-09-28 | 26 | 2018-09-28
2636 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR REMOTO DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472531SA | 10-41760 | 2018-10-12 | 4635 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-12 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4635 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-12 | [7 empty] | NO |  | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-10-12 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 0 | 2018-10-12
2637 | MPP ASIGNADA |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT10130251SP | 10-37026 | 2018-10-12 | 4636 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-12 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4636 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-12 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2638 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT10130278SP | SN | 2018-10-12 | 4637 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-12 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4637 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-12 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-25 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15.557.300-7 | 2018-10-25 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-25 | 13 | 2018-10-25
2639 | TRABAJO TERMINADO |  | INGRESO-EGRESO | MONITOR REMOTO DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472543SA | SN | 2018-10-22 | 4638 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-22 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4638 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-22 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA NO CORRESPONDE | SI |  |  |  |  | NO | SE REEMPLAZAN INSUMOS EN MAL ESTADO | 2018-11-09 | 4074 | 4.5 | 18333 | MANGO ADULTO | 1 | 45000 | 45000 | MANGO INFANTIL | 1 | 40000 | 40000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAMILA TRUJILLO | 18.136.914-0 | 2018-11-09 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-11-09 | 18 | 2018-11-09
2641 | TRABAJO TERMINADO |  | POLICARDIO | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SH612030290SA | SN | 2018-10-22 | 4640 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-22 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4640 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-31 | MANTENCION PREVENTIVA | mantención preventiva |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-10-31 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MONICA PROVIDEL | 18.783.412-0 | 2018-10-31 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-31 | 9 | 2018-10-31
2642 | TRABAJO TERMINADO |  | CLINICA DEL FUNCIONARIO | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | DINAMAP | PRO 400 | 020M0229083 | 10-31321 | 2018-10-22 | 4641 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-22 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4641 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-30 | MANTENCION PREVENTIVA | mantención preventiva test de seguridad eléctrica clase 2 |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-10-30 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CECILIA HERRERA | 6.577.951-K | 2018-10-30 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-30 | 8 | 2018-10-30
2643 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE BIPOLAR | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | KARL STORZ | 26176 LV | ZV01 | na | 2018-10-10 | 15314 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-16 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2643 | No cumple función | 2018-10-16 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-16 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2644 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS | ARXN-0140 | 10-33724 | 2018-10-16 | 15318 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-16 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2644 | Se apaga repentinamente. | 2018-10-16 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE DETECTA FALLA DE FUENTE DE PODER SECUNDARIA, SE REALIZA REEMPLAZO, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | PRUEBAS DE FUGA, Y VENTILACIÓN MECÁNICA SATISFACTORIAS | 2018-10-18 | 4074 | 8.0 | 32592 | FUENTE DE PODER | 1 | 129000 | 129000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-18 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-18 | 2 | 2018-10-18
2645 | TRABAJO TERMINADO |  | OFTALMOLOGIA | PROYECTOR DE OPTOTIPOS | NIKON | NP-3 | 3934 | 10-20982 | 2018-10-11 | 16107 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-16 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2645 | Solicito revisar ampolleta. | 2018-10-23 | MANTENCION CORRECTIVA | DESARME Y AJUSTES DE TRANSFORMADOR PARA AJUSTE DE VOLTAJE DE SALIDA POR FALLAS REITERADAS (AMPOLLETA QUEMADA). VOLTAJE OBTENIDO BAJO CARGA 6.2 VOLTS. PROYECTOR FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-24 | 3300 | 8.0 | 26400 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 1 | 1000 | 1000 | CINTA AUTOADHESIVA | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCHESCA VASQUEZ | 15740235-8 | 2018-10-24 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-16 | 2018-10-24 | 8 | 2018-10-24
2646 | ANALISIS DE FALLA UEM | SENSOR T° | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | GE | M1024247 | 12A51395 | na | 2018-10-16 | 15320 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-16 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2646 | No mide correctamente la temperatura. | 2018-10-16 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2647 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 | 10 | 10-39442 | 2018-10-16 | 15906 | MCC | T2 | UEM | 2018-10-16 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2647 | No avanza, aparentemente son las ruedas. | 2018-10-16 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE INSPECCIONA Y DETECTA MAL ESTADO DE RUEDA DE DIRECCIÓN, SE REALIZA REEMPLAZO DE RUEDA, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO |  | NO | NO |  |  | NO | SE ENCUENTRAN ELEMENTOS PLÁSTICOS ATASCADOS EN RUEDA DAÑADA | 2018-11-26 | 4074 | 6.0 | 24444 | RUEDAS | 1 | 200000 | 200000 | SEGUROS | 4 | 600 | 2400 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | ILEGIBLE | 2018-11-26 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-11-26 | 41 | 2018-11-26
2648 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 | NA | 10-39409 | 2018-10-16 | 15389 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-16 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2648 | Baranda superior derecha no baja. | 2018-10-16 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMA CON PROBLEMAS EN UNA DE SUS BARANDAS POR PIEZA QUEBRADA. REEMPLAZO, CAMA OPERATIVA. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-22 | 3300 | 2.0 | 6600 | SIDERAIL ARM RELEASE LEVER | 2 | 1190 | 2380 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2018-10-22 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 6 | 2018-10-22
2649 | ANALISIS DE FALLA STE |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 40 | A330561 | SN | 2018-10-16 | 15905 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-16 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2649 | Se prende y apaga solo. | 2018-10-16 |  | FUNCTION FAILURE INTERFACE COMM ERROR SE PRESENTA EN FORMA ALEATORIA | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1030 | 2018-10-25 |  | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2650 | ANALISIS DE FALLA UEM | UPS | RADIOLOGIA | OTRO | NA | TITAN 2K | 070808-56610023 | NA | 2018-10-04 | 14644 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-16 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2650 | Solicito reparación | 2018-10-16 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-16 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2651 | ANALISIS DE FALLA UEM | HOJA LARINGO | PABELLONES (UAPQ) | OTRO | ARMSTRONG MEDICAL | MIL 1 | NA | NA | 2018-10-10 | 15319 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-16 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2651 | Ampolleta quemada | 2018-10-16 | [9 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-16 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2652 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | S0036B-L | LA201403030250047 | NA | 2018-10-12 | 15322 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-16 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2652 | Reparar | 2018-10-16 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-16 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2653 | TRABAJO TERMINADO | PIÑA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | MEDILAND | NA | NA | NA | 2018-10-12 | 15325 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-16 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2653 | No cumple función. | 2018-10-16 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA TORNILLO DE PIÑA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO |  | NO | NO | NO | SE APLICA TRABA QUIMICA EN TORNILLO SUELTO | 2018-10-23 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-10-23 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-16 | 2018-10-23 | 7 | 2018-10-23
2654 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-10-16 | 15390 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-16 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2654 | No sensa. | 2018-10-16 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2655 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6397 | 10-37413 | 2018-10-16 | 15912 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-16 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2655 | Arroja fallo en fin de semana. | 2018-10-16 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Revisión de sucesos sin fallas relacionadas a equipo. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-10-17 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-17 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 1 | 2018-10-17
2656 | TRABAJO TERMINADO |  | PENSIONADO | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020506 | 10-40408 | 2018-10-16 | 13959 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-16 | GUIDO VICENCIO | JUBITZA CURIQUEO | SI | 2656 | No encendió al momento de PCR | 2018-10-16 | MANTENCION CORRECTIVA | FALLA REPORTADA NO ENCIENDE, NO INDICA CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA, EQUIPO BLOQUEADO. DESARME COMPLETO DEL DESFIBRILADOR PARA CHEQUEO Y LIMPIEZA DE TODOS LOS CONECTORES ELÉCTRICOS, TESTEO Y PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-16 | 3300 | 5.0 | 16500 | LIMPIA CONTACTO | 1 | 2500 | 2500 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JUBITZA CURIQUEO | 15951116-2 | 2018-10-16 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 0 | 2018-10-16
2657 | TRABAJO TERMINADO |  | LABORATORIO CLINICO | CENTRIFUGA SOBREMESA | THERMO SCIENTIFIC LINEA HERAEUS | MEGAFUGE 16R ROTOR TX-400 | 41323172 | SN | 2018-10-12 | 4656 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-12 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 4656 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-12 | MANTENCION PREVENTIVA | EQUIPO SOMETIDO A MANTENCIÓN PREVENTIVA SEGÚN PROTOCOLO. FUNCIONANDO NORMALMENTE | NO | NO | SI | NO | NO | NO |  | 2018-10-12 | 3300 | 4.0 | 13200 | ALCOHOL ISOPROPILICO | 1 | 1000 | 1000 | DESENGRASANTE | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-10-12 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 0 | 2018-10-12
2658 | CERRAR OT |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | SCHILLER | TRUSCOPE ELITE A5 | A004E001813 | 10-40680 | 2018-10-17 | 15910 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-17 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2658 | No sensa saturometro | 2018-10-17 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo, se reafirma placa soporte conector saturometro. Pruebas de funcionamiento. |  | NO | NO |  |  |  | Al forzar conector a extremo superior o inferior pierde tendencia. | 2018-10-17 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-17 |  |  |  |  | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 0 | 2018-10-17
2659 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | LAMPARA FOTOCURADO | ELITEDENT | Q-4 | E00539 | na | 2018-10-17 | 14215 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-17 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2659 | No funciona | 2018-10-17 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN CARCASA QUEBRADA, REPARACIÓN CARGADOR, REPOSICIÓN DE TORNILLO FALTANTE CHEQUEO CARGA DE BATERÍA. EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-17 | 3300 | 4.0 | 13200 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-10-17 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 0 | 2018-10-17
2660 | ANALISIS DE FALLA UEM | SEPARADOR COLLING | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | REDA | 19816-00 | SN | SN | 2018-10-17 | 15328 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2660 | Fatiga de material | 2018-10-17 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2661 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | OPTICA | OLYMPUS | WA03210A | sn | sn | 2018-10-17 | 15327 | MCC | T4 | STE | 2018-10-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2661 | Reparar | 2018-10-17 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | [5 empty] | NO | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | 2018-12-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-13 |  |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-12-13 | 57 | 2018-12-13
2662 | TRABAJO TERMINADO | SISTEMA DE AMPLIFICACION | BIBLIOTECA | OTRO | NA | NA | NA | NA | 2018-10-17 | 4188 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-17 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2662 | Amplificación viernes 19/10 a las 1100 hrs en auditorio Dr. Kaplan. | 2018-10-19 | OTROS | AMPLIFICACION DE SONIDO EN AUDITORIO KAPLAN. | [5 empty] | NO |  | 2018-10-19 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JOSE LARA |  | 2018-10-19 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-19 | 2 | 2018-10-19
2663 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA TRANSPORTE | HILL ROM | TI 500 | PD03708 | 10-31759 | 2018-10-17 | 15485 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-17 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2663 | Seguro de tapa de incubadora de transporte se quiebra en translado. Acc: pieza de seguro negra. | 2018-10-17 | MANTENCION CORRECTIVA | SE FABRICO PIEZA EXTRAVIADA DE INCUBADORA DE TRANSPORTE. SE HACEN PRUEBAS Y SE INSTALA. EQUIPO OPERATIVO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO | 2018-10-18 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO |  | 2018-10-18 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 1 | 2018-10-18
2664 | TRABAJO TERMINADO | CONTROL MESA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | MEDILAND | C600 | 0006704-0 | NA | 2018-10-17 | 15329 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-17 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2664 | Revisar y reparar- | 2018-10-17 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEO CONTROL REMOTO, SIN PROBLEMAS, EL FALLO ESTABA EN LA MESA QUIRURGICA, ESPECIFICAMENTE EN EL SELECTOR DE POSISION, ESTE SE ENCONTRABA DESAJUSTADO,POR LO CUAL NO SELECCIONABA LA POSISION. SE PROCEDIO A AJUSTAR Y CALIBRAR EL MECANISMO. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-10-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-10-18 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 1 | 2018-10-18
2665 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | INCUBADORA DE LECTURA | 3M | 290 | 220161 | 10-45801 | 2018-10-17 | 14489 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-17 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2665 | Solicito evaluación de incubadora de autoclave a vapor. | 2018-10-17 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REVISA INCUBADORA SIN ENCONTRAR PROBLEMAS TEMPERATURAS ESTABLES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-17 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | RICARDO BADILLA | 12692870-K | 2018-10-17 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 0 | 2018-10-17
2666 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | MEDICINA | CAMA ELECTRICA | LINET | ELEGANZA | 20080095148 | 10-35972 | 2018-10-17 | 14911 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-17 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2666 | (305-6) Cama se encuentra sin funcionamiento eléctrico para subirla. | 2018-10-17 |  | motor moviemiento superior tipo columna no funciona, se comprueba funcionamiento de control remoto | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2667 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | MEDICINA | CAMA ELECTRICA | LINET | ELEGANZA | 20080095158 | 10-35979 | 2018-10-17 | 14912 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-17 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2667 | (305-4) No funciona el control de la cama. | 2018-10-17 |  | motor movimiento superior tipo columna no funciona, se comprueba funcionamiento de control remoto | [7 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2668 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | CALENTADOR DE COMPRESAS | STERIS | WARMING CABINETS | 403912023 | 10-40273 | 2018-10-17 | 15330 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-17 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2668 | Reparar | 2018-10-17 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, EQUIPO CON SOBRECALENTAMIENTO POR BLOQUEO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN, CONTENEDOR DE SUEROS SOBRECARGADO, SE CORRIGE AMBOS PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | SI | SI | EQUIPO DEBE ESTAR A 30 CENTÍMETROS DE LA PARED, EN ENCHUFE INDEPENDIENTE, SIN SOBREPASAR EL MÁXIMO ESTABLECIDO | 2018-10-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-18 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 1 | 2018-10-18
2669 | TRABAJO TERMINADO |  | LABORATORIO CLINICO | MICROSCOPIO UNIVERSAL | OLYMPUS | CHA | 445220 | 10-18975 | 2018-10-17 | 10490 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-17 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2669 | Cambio de ampolleta, sección hematología. | 2018-10-17 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de ampolleta 6v 20w | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-18 | 1865 | 3.0 | 5595 | Ampolleta 6v 20w | 1 | 8000 | 8000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | HECTOR VALENZUELA |  | 2018-10-18 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 1 | 2018-10-18
2670 | CERRAR OT |  | LABORATORIO CLINICO | MICROSCOPIO UNIVERSAL | OLYMPUS | BX53TF | 0H23463 | SN | 2018-10-17 | 10491 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-17 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2670 | Cambio ampolleta inmunofluorescencia en microbiología. | 2018-10-17 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de ampolleta de mercurio. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-18 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  |  |  | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 1 | 2018-10-18
2671 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT10130251SP | 10-37026 | 2018-10-18 | 10227 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-18 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2671 | Agradeceré realizar mantención a aparato, P/A, multiparametro. Batería se descarga rapidamente. Acc: pani, interfaz pani, sensor de saturometría e interfaz, cable de poder. | 2018-10-18 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE EQUIPO CAMBIO DE BATERIA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-26 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GEORGINA AGUILAR | 9229185-5 | 2018-10-26 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-26 | 8 | 2018-10-26
2672 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FOREGGER | MILL 0 | NA | NA | 2018-10-18 | 10323 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-18 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2672 | Luz debil, luego no enciende. | 2018-10-18 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CONECCION DE AMPOLLETA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-19 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO |  | 2018-10-19 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 1 | 2018-10-19
2673 | TRABAJO TERMINADO |  | LABORATORIO CLINICO | EQUIPO AUTOMATIZADO DE INMUNOLOGIA | BECKMAN COULTER | IMMAGE | 20027 | SN | 2018-04-18 | 4672 | MPP | T1 | UEM | 2018-04-18 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 4672 | CONTRAPARTE TECNICA MANTENCION PREVENTIVA GALENICA | 2018-04-18 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REAIZA LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA DE MÓDULOS REACTIVOS, LIMPIEZA EXTERIOR DE PUNTAS DE ASPIRACION Y PALETA AGITADORA, LIMPIEZA DE MODULO DE MUESTRAS. CHEQUEO DE VALVULAS Y BOMBAS DE LAVADO Y DRENADO, CHEQUEO DE HIDRONEUMATICA, OK. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PASO DE CONTROLES OK RECUENTO DE CICLOS 19.938. | NO | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-04-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 0 | 2018-04-18
2674 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS | EDAN INSTRUMENTS | H100B | M8A30309B1899LA | 10-39786 | 2018-10-18 | 15341 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-18 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2674 | Pani mala, resultados erroneos. Acc: EKG, saturometro e interfaz, pani e interfaz, cable de poder. | 2018-10-18 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | EQY¡UIPO PRESENTA AGUA EN ELECTRONICA, NO SE PUEDE REPARAR DEBIDO A QUE NO EXISTEN REPUESTOS PARA EL MODELO. RAZON POR EL CUAL SE RECOMIENDA SU BAJA. SE ADJUNTA INFORME BAJA Nº 52/18 EQUIPO NO OPERAIVO. |  | NO | NO |  |  | NO | EQUIPO PARA BAJA. | 2018-10-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-22 | SI |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-22 | 4 | 2018-10-22
2675 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | AESPIRE 7900 | ANCR00287 | 10-39903 | 2018-10-18 | 15342 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-18 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2675 | Canister suelta | 2018-10-18 | MANTENCION CORRECTIVA | MAQUINA DE ANESTESIA SUFRE CAÍDA DE CANISTER POR MALA INSTALACIÓN DE ESTE ÚLTIMO, RE INSTALACIÓN Y CHEQUEO DE LA MÁQUINA, SE EFECTÚA TEST DE FUGA. MAQUINA DE ANESTESIA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-19 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA |  | 2018-10-19 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 1 | 2018-10-19
2676 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO 1118.06K0 | 10083 | 10-39268 | 2018-10-18 | 15343 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-18 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2676 | Baterías malas | 2018-10-18 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO GENERAL POR FALLA DE MESA QUIRÚRGICA, FALLA DETECTADA, MESA NO CARGA BATERÍA S, REEMPLAZO. ARMADO Y TESTEO GENERAL, MESA OPERATIVA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-18 | 3300 | 4.0 | 13200 | BATERIAS | 2 | 53550 | 107100 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA |  | 2018-10-18 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0 | 2018-10-18
2677 | TRABAJO TERMINADO | EQUIPO AUTOMATIZADO DE INMUNOLOGIA | LABORATORIO CLINICO | OTRO | BECKMAN COULTER | IMMAGE 800 | 20027 | SN | 2018-10-18 | 4673 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-18 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 4673 | CONTRAPARTE TECNICA, MANTENCION PREVENTIVA, GALENICA | 2018-10-18 | CONTRAPARTE TECNICA | SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL, REEMPLAZO DE CHECK VALVE. VERIFICACIÓN DE RPM PARA PALETAS DE AGITACIÓN, CHEQUEO DE MOVIMIENTOS, LIMPIEZA EN PUNTAS DE ASPIRACIÓN. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PASO DE CONTROLES Y MUESTRAS DE RUTINA, OK. | NO | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-10-18 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0 | 2018-10-18
2678 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC - OHMEDA MEDICAL | GIRAFFE INCUBATOR | HDHR50202 | 10-40242 | 2018-10-19 | 16344 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-19 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2678 | Fallo sistema 25 | 2018-10-19 | MANTENCION CORRECTIVA | FALLA PRODUCIDA POR MALA INSTALACIÓN DEL ASPA DEL VENTILADOR, CORRECCIÓN DEL SELLO Y RE INSTALACIÓN DEL ASPA. ARMADO FINAL, INCUBADORA FUNCIONANDO NORMALMENTE. STATUS OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-19 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13756745-8 | 2018-10-19 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 0 | 2018-10-19
2679 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOPANENDOSCOPIO | OLYMPUS | GIF-Q150 | 2103686 | SN | 2018-10-19 | 17342 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-19 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2679 | Conector EVIS en mal estado | 2018-10-19 | MANTENCION CORRECTIVA | REEMPLAZO DE GOMA DE SECCIÓN DE ANGULACION REPOSICION DE PIN CONECTOR ELECTRÓNICO AJUSTE DE ANGULACIONES | [5 empty] | NO |  | 2018-11-05 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | SURMEDICAL |  | ILEGIBLE |  | 2018-11-05 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-11-05 | 17 | 2018-11-05
2680 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472526SA | 10-41923 | 2018-10-19 | 11235 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-19 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2680 | Revisión y reparación. | 2018-10-19 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revision de monitor con simulador de paciente PANI, ajuste de mangueras. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-24 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA GONZALEZ | 15065350-9 | 2018-10-24 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-24 | 5 | 2018-10-24
2681 | TRABAJO TERMINADO | 30° 3.9mm | PABELLONES (UAPQ) | OPTICA | KARL STORZ | 27005 BA | NA | NA | 2018-10-19 | 15345 | MCC | T4 | STE | 2018-10-19 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2681 | No se vé | 2018-10-19 | MANTENCION CORRECTIVA | Optica reparada | [5 empty] | NO |  | 2018-11-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-11-19 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-11-19 | 31 | 2018-11-19
2682 | TRABAJO TERMINADO | ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA (SEDIMENTO URINARIO AUTOMATIZADO) | LABORATORIO CLINICO | OTRO | 77ELEKTRONIKA | LABUMAT | UPA01000362 | SN | 2018-01-04 | 4681 | MPP | T1 | UEM | 2018-01-04 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 4681 | CONTRAPARTE TECNICA, MANTENCION PREVENTIVA ARQUIMED | 2018-01-04 | CONTRAPARTE TECNICA | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA SENSORES, ETC, CHEQUEO DE FUNCIONAMIENTO, CHEQUEO CON CONTROLES, EQUIPO OPERTATIVO. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-01-04 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 0 | 2018-01-04
2683 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FISHER & PAYKEL | 900MR869 | 81016 | NA | 2018-10-19 | 13562 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-19 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2683 | Solicito reparar | 2018-10-19 | [7 empty] | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 55M/2018 con fecha 23-11-2018. oj | 2018-10-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-19 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 0 | 2018-10-19
2684 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PICKEL | MR 850 ALU | 50714010904 | 10-40252 | 2018-10-18 | 16343 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-19 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2684 | No reconoce cable calentador (entrada amarilla)m se envía cable bueno para prueba. | 2018-10-19 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2685 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PAYKEL | MR850ALU | 110826118547 | 10-40250 | 2018-10-18 | 16342 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-19 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2685 | Marca error en base, se cambian ambos cables, no logra temperatura objetivo. | 2018-10-19 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2686 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | DERMATOMO | PADGET | B | 2-11442 | SN | 2018-10-22 | 15346 | MCC | T4 | STE | 2018-10-22 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2686 | Descalibrado | 2018-10-22 | MANTENCION CORRECTIVA | equipo calibrado | [5 empty] | NO |  | 2018-11-23 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1031 | 2018-10-25 | PROMEDON | AJUSTE DE GARANTÍA | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-11-23 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-11-23 | 32 | 2018-11-23
2687 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | PABELLONES (UAPQ) | OPTICA | KARL STORZ | 495 NE | KB 04 | NA | 2018-10-23 | 2687 | MCC | T4 | STE | 2018-10-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | NO | 2687 | revisar | 2018-10-23 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | [5 empty] | NO | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | 2018-12-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-13 |  |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-12-13 | 51 | 2018-12-13
2688 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 495 NCS | NA | NA | 2018-10-23 | 2688 | MCC | T4 | STE | 2018-10-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2688 | Revisar | 2018-10-23 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | [5 empty] | NO | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | 2018-12-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-13 |  |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-12-13 | 51 | 2018-12-13
2689 | TRABAJO TERMINADO |  | INFECTOLOGIA | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL | BOKANG | BK6022 | 17010900178 | NA | 2018-10-08 | 8411 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-23 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2689 | No cumple su función y al parecer presenta filtración | 2018-10-23 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE MANGUIITO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-25 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 12953854-6 | 2018-10-25 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 2 | 2018-10-25
2690 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | GE | U410-121 | 2.13e+18 | NA | 2018-10-23 | 14906 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-23 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2690 | Solicito reparación | 2018-10-23 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE SENSOR SPO2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-06 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-12-06 | SI |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-12-06 | 44 | 2018-12-06
2691 | TRABAJO TERMINADO |  | SEDILE | BALANZA ELECTRONICA | PESAMATIC | 3S/NEW Su- | 1308120047 | 10-40768 | 2018-10-22 | 15563 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-23 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2691 | revisar | 2018-10-23 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA EQUIPO SIN PRESENTAR FALLA. HACE TARA Y SE CHEQUEO LA CALIBRACION. SE REPARO TECLADO Y SE RECUBRIO EL TECLADO COMPLETAMENTE. EQUIPO OPERATIVO.- |  | NO | NO |  |  | NO | OPERATIVO | 2018-10-23 | 4074 | 5.0 | 20370 | VINILO TRANPARENTE ADHESIVO | 1 | 2000 | 2000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA ZUÑIGA | 17079127-4 | 2018-10-23 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 0 | 2018-10-23
2692 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | CRITIKON | CHILD 2201 | NA | NA | 2018-10-17 | 11500 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-23 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2692 | Entrega presiones erroneas | 2018-10-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CUFF PRESENTA FUGA, IMPOSIBLE DE REARAR. RAZON POR EL CUAL SE RECOMIENDA SU BAJA DEL SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE BAJA Nº 324/18 SE ENTREGA INSUMO NUEVO. | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE ENTREGA INSUMO NUEVO AL SERVICIO. | 2018-11-06 | 4074 | 2.0 | 8148 | CUFF NIBP 2 VIAS | 1 | 30000 | 30000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-11-06 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-23 | 2018-11-06 | 14 | 2018-11-06
2693 | TRABAJO TERMINADO | LAMPARA INCUBADORA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | GE DATEX OHMEDA | Halux 50 SX | 6600-2522-102 | NA | 2018-10-12 | 16339 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-23 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2693 | Lampara rota. | 2018-10-23 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-23 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13756745-8 | 2018-10-23 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 0 | 2018-10-23
2694 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ SATUROMETRIA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NELLCOR | DOC-10 | NA | NA | 2018-10-23 | 15490 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-23 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2694 | Quebrado cerca de conexión al monitor. | 2018-10-23 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-10-23 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-10-23 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 0 | 2018-10-23
2695 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | NELLCOR | RSY002DN | 140145894 | NA | 2018-10-22 | 15492 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-23 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2695 | Cables pelados | 2018-10-23 | [7 empty] | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 55M/2018 con fecha 23-11-2018. oj | 2018-10-23 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-23 |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 0 | 2018-10-23
2696 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR | N600X | G11814553 | 10-38161 | 2018-10-22 | 15491 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-23 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2696 | No se apaga. Baja con cable de poder. | 2018-10-23 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2697 | ANALISIS DE FALLA STE |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | SCHILLER | TRUSCOPE ELITE A5 | A004E001813 | 10-40680 | 2018-10-19 | 15393 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-23 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2697 | Revisión de punto de conexión de saturometro. No enciende ni marca curva. | 2018-10-23 |  | Monitor con falla interna en conector spo2 de modulo. | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1034 | 2018-10-30 | Cardiomedics | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2698 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | ALARIS | ASENA GH MKIII | 800247177 | 10-33140 | 2017-09-25 | 2162 | MCC | T3 | UEM | 2017-09-25 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2256 | Desprogramada | 2017-09-25 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | CLAMP DESCALIBRADO REPARACIÓN INVIABLE VIDA UTIL DE EQUIPO CUMPLIDA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-23 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 907 | 00-00-0000 | TECNIGEN |  | NATALIA GUERRERO |  | 2018-10-23 | SI |  | 2017 | OCTUBRE | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2018-10-23 | 393 | 2018-10-23
2699 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2018-10-24 | 13696 | MCC | T4 | STE | 2018-10-24 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2699 | Reparar. | 2018-10-24 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº30/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº30/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-12-19 | 56 | 2018-12-19
2700 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020434 | 10-40048 | 2018-10-24 | 12551 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-24 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2700 | Reparar. Todos los dias se debe realizar descarga para que quede con carga. | 2018-10-24 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REEMPLAZA BATERIA DE BACKUP, SE APRIETAN TERMINALES DE CONTACTO INTERNO DE LAS PALAS, DEBIDO A QUE FIBRILABA.- EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-10-24 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2018-10-24 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 0 | 2018-10-24
2701 | ANALISIS DE FALLA STE | OXIMETRO CEREBRAL NO INVASIVO | PABELLONES (UAPQ) | OTRO | SOMANETICS | INVOS | 16G10716X | NA | 2018-10-24 | 12155 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-24 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2701 | Pantalla quebrada, hundida. | 2018-10-24 |  | Pantalla quebrada, hundida. Preamplificadores con falla no descritas. | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1032 | 2018-10-25 | MEDTRONIC | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2702 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PAYKEL | MR850 ALV | 11082648551 | 10-40251 | 2017-09-04 | 2745 | MCC | T4 | STE | 2017-09-04 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2063 | Descalibrada | 2017-09-04 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | BASE CALEFACTORA DESCALIBRADA REPARADA EN STE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-23 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 914 | 2017-10-12 | MEDIPLEX |  | NATALIA GUERRERO |  | 2018-10-23 | SI |  | 2017 | OCTUBRE | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2018-10-23 | 414 | 2018-10-23
2703 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19741618 | 10-34564 | 2017-11-10 | 5074 | MCC | T4 | STE | 2017-11-10 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2656 | Motor | 2017-11-10 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE MOTOR | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-24 | 4074 | 10.0 | 40740 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TANIA CARRASCO | 18236394-4 | 2018-10-24 | SI |  | 2017 | OCTUBRE | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2018-10-24 | 348 | 2018-10-24
2704 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | J3EH5169G | 10-32486 | 2018-10-24 | 16346 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-25 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2704 | Reparar monitor | 2018-10-25 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA TARJETA ELECTRÓNICA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-25 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO |  | 2018-10-25 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 0 | 2018-10-25
2705 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS PLUS | ASBF-0269 | 10-37420 | 2018-10-24 | 12156 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-24 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2705 | Revisión | 2018-10-24 | OTROS | OPERATIVO, INSPECCIÓN, PRUEBAS DE FUGA Y CALIBRACIONES, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA. NO PRESENTA FALLAS EN EL HISTORIAL DE ERRORES |  | NO | NO |  |  | NO | SOLO INDICA PERDIDA Y RESTAURACIÓN DE LA ENERGÍA, BATERÍA DE RESPALDO OPERATIVA | 2018-10-25 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-10-25 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 1 | 2018-10-25
2706 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL MESA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | MAQUET | NA | NA | NA | 2018-10-25 | 15347 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-25 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2706 | Ajustar. | 2018-10-25 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA, LUBRICA MECANISMO DE BRAZAL | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-26 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE VILLAROEL |  | 2018-10-26 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 1 | 2018-10-26
2707 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | GE DATEX OHMEDA | AESPIRE 7900 | AMCR00287 | 10-38706 | 2018-10-24 | 12153 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-24 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2707 | Reparar, de pabellón 3. | 2018-10-24 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE EQUIPO, NO DETECTANDO PROBLEMAS DE FUGA, SE REALIZA CAMBIO DE SENSORES DE FLUJO, PRUEBAS DE FUGA, CALIBRACIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA SATISFACTORIAS |  | NO | NO |  |  | NO | SE REALIZA INSTRUCCIÓN A PERSONAL DE SERVICIO | 2018-10-26 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-10-26 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-26 | 2 | 2018-10-26
2708 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASCM-0280 | 10-38706 | 2018-10-24 | 12152 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-24 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2708 | Error celda de oxigeno, pabellón 9. | 2018-10-24 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE FUGA, CELDA DE OXIGENO DEFECTUOSA, SE REEMPLAZA Y REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-10-25 | 4074 | 3.5 | 14259 | CELDA DE O2 | 1 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-10-25 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 1 | 2018-10-25
2709 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE BIPOLAR | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | AESCULAP | E0021S | NA | NA | 2018-10-25 | 12151 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-25 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2709 | Revisar | 2018-10-25 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2710 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | AESCULAP | AN492R | G04 | NA | 2018-10-25 | 15350 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-25 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2710 | Laringo P11. Luz tenue. | 2018-10-25 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA LIMPIEZA DE SULFATO EN CONTACTO DE AMPOLLETA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-27 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458896-K | 2018-11-27 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-11-27 | 33 | 2018-11-27
2711 | TRABAJO TERMINADO | CABLE BNC | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | OLYMPUS | NA | NA | NA | 2018-10-23 | 15349 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-23 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2711 | Roto | 2018-10-23 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REEMPLAZA CABLE BNC DE COMPUTADOR DE TORRE ENDOSCOPIA OLYMPUS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | SI | NO | SI |  | 2018-10-25 | 4074 | 3.0 | 12222 | CABLE BNC | 1 | 20000 | 20000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-10-25 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 2 | 2018-10-25
2712 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | SILLON DENTAL | DATES | AL-398AA | 1405142 | 10-41834 | 2018-10-24 | 13699 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-25 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2712 | Emite sonido molesto al subir asiento. | 2018-10-25 | MANTENCION CORRECTIVA | LUBRICACIÓN DE SILLÓN DENTAL |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-26 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 1 | 2018-10-26
2713 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | MEZCLADOR DE OXIGENO/AIRE (BLENDER) | DRAGER | 03800R | BCF01497 | NA | 2018-10-25 | 15493 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-25 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2713 | Blender filtra agua. Acc: manguera de O2, aire y flujometro de 1 lt. | 2018-10-25 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2714 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | SILLON DENTAL | BELMONT | CREDIA G1 | FU14D0061 | 10-41835 | 2018-10-24 | 13698 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-25 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2714 | Revisar y reparar aspiración de sillón dental. | 2018-10-25 | MANTENCION CORRECTIVA | COMPRESOR FUERA DE SERVICIO SE DEBE GENERAR ORDEN DE TRABAJO A SSGG |  | NO |  |  |  | NO |  | 2018-10-25 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-10-25 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 0 | 2018-10-25
2715 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69350 | 10-39406 | 2018-10-24 | 13007 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-25 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2715 | No funciona | 2018-10-25 | MANTENCION CORRECTIVA | BATERÍA DESCARGADA SE PPRUEBA EQUIPO Y SE CARGA BATERIA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-26 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 8447058-6 | 2018-10-26 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 1 | 2018-10-26
2716 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MARCAPASOS EXTERNO INVASIVO | MEDTRONIC | 5348 | PEP008151P | NA | 2018-10-25 | 13004 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-25 | FELIPE ACOSTA | CINDY MARTINEZ | NO | 2716 | Solicito revisar perilla mala. | 2018-10-25 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO PRESENTA PROBLEMAS DE SELECCION DE PPM, SE REPARO PERILLA Y SE REEMPLAZO BATERIA DE 9V AGOTADA. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | SI |  | NO |  | 2018-11-05 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-11-05 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-11-05 | 11 | 2018-11-05
2717 | TRABAJO TERMINADO | CABLE BNC MACHO-MACHO | MEDICINA NUCLEAR | ACCESORIOS | NA | NA | NA | NA | 2018-10-25 | 22693 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-25 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 2717 | Solicito arreglar cable que comunica gatillos con gamma-camara | 2018-10-25 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA CABLE BNC-BNC | NO | NO | NO |  |  | NO | AFECTADO POR TIRÓN | 2018-10-29 | 4074 | 2.0 | 8148 | CONECTOR BNC | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIO OPAZO | 7137989-2 | 2018-10-29 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 4 | 2018-10-29
2718 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | MAESTRO | UCI-B | NA | 2018-10-26 | 15396 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-26 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2718 | Cambio o reposición de 3 tapas de omnicell disfuncionales. | 2018-10-26 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA FUNCIONAMIENTO, CONFIGURACION Y SE INSTALAN 3 SOPORTES DE BOTONERA QUE RESTABAN EN EL OMNICELL. EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-26 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-10-26 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 0 | 2018-10-26
2719 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | MEDICINA | CAMA ELECTRICA | LINET | ELEGANZA | 20080095150 | 10-35984 | 2018-10-25 | 14914 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-25 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2719 | Sala sector hombres 315-1. No sube. | 2018-10-25 |  | motor tipo columna sin accion | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2720 | TRABAJO TERMINADO | DOSIMETRO PERSONAL | MEDICINA NUCLEAR | OTRO | RADOS | RAD-60R | 318363 | 10-40776 | 2018-10-26 | 2720 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-26 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2720 | Calibración | 2018-10-26 | OTROS | Calibración de equipo. Se adjunta certificado original: LMRI(Chile) N° 6172-2018. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-26 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 | CCHEN |  | MAURICIO TRONCOSO | 10159521-8 | 2018-10-26 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 0 | 2018-10-26
2721 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | MEDIANA | YM1000NST | 101013070003 | 10-41891 | 2018-10-26 | 10233 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-26 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2721 | Evaluar. Aparentemente hipertenso. | 2018-10-26 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA EQUIPO DENTRO DE PARÁMETROS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-10-26 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 0 | 2018-10-26
2722 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | RX BASICO PORTATIL | PHILLIPS | PRACTIX 33 PLUS | P5-262 | 10-31762 | 2018-10-26 | 15604 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-26 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2722 | Disparo dificultoso. | 2018-10-26 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE DISPAROS EQUIPO RX SIN ENCONTRAR PROBLEMA | NO |  |  | NO | NO | NO |  | 2018-10-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13756745-8 | 2018-10-26 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 0 | 2018-10-26
2723 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | 53023284 | 10-32106 | 2018-10-26 | 15603 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-26 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2722 | No marca P/M | 2018-10-26 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REVISA VENTILADOR SIN PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-06 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13756745-8 | 2018-11-06 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-11-06 | 11 | 2018-11-06
2724 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | MEDIANA | YM1000 | 101013070003 | 10-41891 | 2018-10-26 | 4723 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-26 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4723 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-26 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE ADJUNTAN RESULTADOS. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-10-26 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-10-26 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 0 | 2018-10-26
2725 | TRABAJO TERMINADO |  | LABORATORIO CLINICO | ANALIZADOR QUIMICO | SIEMENS | ADVIA CENTAUR XP | IRL19731750 | SN | 2018-10-25 | 4724 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-25 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 4724 | CONTRAPARTE TECNICA, EMPRESA SIEMENS MANTENCION PREVENTIVA | 2018-10-25 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO, CALIBRACION Y CONTROLES DE CALIDAD OK, SE PROCESAN MUESTRAS. EQUIPO OPERATIVO |  | SI | NO | SI | NO | NO |  | 2018-10-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-25 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 0 | 2018-10-25
2726 | TRABAJO TERMINADO |  | LABORATORIO CLINICO | ANALIZADOR QUIMICO | SIEMENS | ADVIA 1800 | CA1291012811281 | SN | 2018-10-24 | 4725 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-24 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 4725 | CONTRAPARTE TECNICA, EMPRESA SIEMENS, MANTENCION PREVENTIVA | 2018-10-24 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO, CALIBRACION Y CONTROLES DE CALIDAD OK, SE PROCESAN MUESTRAS. EQUIPO OPERATIVO | NO |  |  | SI | NO | NO |  | 2018-10-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-24 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 0 | 2018-10-24
2727 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO | SIGMA | NA | 10-43470 | 2018-10-26 | 16502 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-26 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2724 | Reparación baranda superior, queda funcionando con ???? | 2018-10-22 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMA ELÉCTRICA CON PROBLEMAS EN UNA DE SUS BARANDAS POR PERDIDA DE UNO DE SUS PERNOS GUÍAS MAS BUJE PLÁSTICO. CONSTRUCCIÓN DE AMBAS PIEZAS (TRABAJO DE TORNERÍA) CAMA OPERATIVA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-26 | 3300 | 7.0 | 23100 | PERNOS | 2 | 1000 | 2000 | TECHNYL | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-10-26 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 0 | 2018-10-26
2728 | MPP ASIGNADA |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | PHILIPS | INTELLIVUE MX700 | DE12512900 | SN | 2018-10-26 | 4727 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-26 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4727 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-26 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2729 | MPP ASIGNADA |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | PHILIPS | INTELLIVUE MX700 | DE12512917 | SN | 2018-10-26 | 4728 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-26 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4728 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-26 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2730 | ESPERA SALIDA STE | PINZA LAPAROSCOPICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | AESCULAP | PO959R | NA | NA | 2018-10-26 | 12160 | MCC | T4 | STE | 2018-10-26 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2728 | Revisar y arreglar. | 2018-10-26 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2731 | TRABAJO TERMINADO | TONSILOTOMO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | AESCULAP | OM768R | E809X | NA | 2018-10-26 | 12159 | MCC | T4 | STE | 2018-10-26 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2731 | Quebrado. | 2018-10-26 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO |  | 2018-11-26 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-26 |  |  |  |  | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-11-26 | 31 | 2018-11-26
2732 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | DERMATOMO | PADGETT | B | 2-11432 | 10-37330 | 2018-10-26 | 12158 | MCC | T4 | STE | 2018-10-26 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2732 | Descalibrado. Acc: 3 galletas, destornillador, fuente de poder sn:2-14442. | 2018-10-26 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO CALIBRADO | [5 empty] | NO |  | 2018-11-16 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1033 | 2018-10-30 | CORIMED | EFECTUAR PRESUPUESTO | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-11-16 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-11-16 | 21 | 2018-11-16
2733 | CERRAR OT | SATUROMETRO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-10-25 | 16002 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-29 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2733 | No sensa | 2018-10-29 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor de saturometria sin posibilidad de reparación. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-19 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-19 |  | 340 |  |  | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 2018-11-19 | 21 | 2018-11-19
2734 | CERRAR OT | SATUROMETRO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | GE | U410-121 | NA | NA | 2018-10-25 | 15394 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-29 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2734 | Revisión | 2018-10-29 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cable cortado, sin posibilidad de reparación. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-19 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-19 |  | 341 |  |  | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 2018-11-19 | 21 | 2018-11-19
2735 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941618 | 10-37001 | 2018-10-25 | 15395 | MCC | T2 | UEM | 2018-10-29 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2735 | Revisión | 2018-10-29 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de bomba no encontrando problemas en infusión pero si en el poco tiempo de duración de la batería, esta es reemplazada por una nueva. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-12 | 1865 | 6.0 | 11190 | Bateria 6V | 1 | 12000 | 12000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-11-12 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 14 | 2018-11-12
2736 | ANALISIS DE FALLA UEM | LATIGUILLO EKG | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | NA | NA | 2018-10-26 | 11650 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-29 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2736 | En malas condiciones. | 2018-10-29 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2737 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-10-26 | 11649 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-29 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2737 | Con cable en mal estado. | 2018-10-29 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2738 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC CARDIOVASCULAR | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAC AGILIA MC | 22984240 | 10-44856 | 2018-10-26 | 13006 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-29 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2738 | Mala. | 2018-10-29 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2739 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941630 | 10-37015 | 2018-10-26 | 15998 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-29 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2739 | Rota, reparar pantalla. No deja modificación | 2018-10-29 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE BOMBA SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-31 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION |  | 2018-10-31 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 2 | 2018-10-31
2740 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | GE | U410-121 | NA | NA | 2018-10-26 | 15999 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-29 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2740 | Malo, reparar. | 2018-10-29 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE SENSOR SIN ENCONTRAR PROBLEMAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-05 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAMILA RUIZ |  | 2018-12-05 | SI |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-12-05 | 37 | 2018-12-05
2741 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | GE | U410-121 | NA | NA | 2018-10-26 | 15915 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-29 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2741 | Solicito revisar. | 2018-10-29 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE SENSOR SIN PROBLEMAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-05 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAMILA RUIZ |  | 2018-12-05 | SI |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-12-05 | 37 | 2018-12-05
2742 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69547 | 10-39495 | 2018-10-26 | 16345 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-29 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2742 | No infunde. | 2018-10-29 | MANTENCION CORRECTIVA | se carga bateria estaba con poca carga |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-29 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13756745-8 | 2018-10-29 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 0 | 2018-10-29
2743 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-10-26 | 15916 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-29 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2743 | Revisión. | 2018-10-29 | MANTENCION CORRECTIVA | se limpia |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-29 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15618665-9 | 2018-10-29 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 0 | 2018-10-29
2744 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 100/200 2E | YG 22671 | 10-20493 | 2018-10-26 | 15602 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-29 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2744 | Falla de poder. | 2018-10-29 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2745 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CUNA RADIANTE | DRAGER | RESUCITAIRE | SN | 10-32806 | 2018-10-26 | 10324 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-29 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2745 | Fallo de sistema y suena alerta. | 2018-10-29 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisa esta funcionando |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-29 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CATALINA BECERRA | 18731566-2 | 2018-10-29 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 0 | 2018-10-29
2746 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484744WA | 10-42062 | 2018-10-26 | 15601 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-29 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2746 | No funciona saturometria | 2018-10-29 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE INSPECCIONA SATUROMETRIA DE EQUIPO, REVISIÓN DE INTERFAZ Y SENSOR, SE REALIZA REINICIO DE MAQUINA, Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO |  | NO | SE ENCUENTRA SENSOR NO COMPATIBLE EN LOS ACCESORIOS | 2018-10-30 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13756745-8 | 2018-10-30 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 1 | 2018-10-30
2747 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 100/200 2E | TM 24507 | 10-20993 | 2018-10-25 | 16348 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-29 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2747 | Motor con ruido fuerte. | 2018-10-29 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | INCUBADORA CON FALLA DE MOTOR IRREPARABLE SE ENCUENTRA DESCONTINUADO SIN REPUESTO EN EL MERCADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO DE BAJA | 2018-11-21 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13756745-8 | 2018-11-21 | SI | 62/18 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 2018-11-21 | 23 | 2018-11-21
2748 | ANALISIS DE FALLA UEM | AGUJA DE VERESS | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2018-10-29 | 12164 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2748 | Revisar y reparar. | 2018-10-29 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2749 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 495 NCS | WV 04 | HGF025 | 2018-10-29 | 12163 | MCC | T4 | STE | 2018-10-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2749 | Revisar y reparar. | 2018-10-29 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | [5 empty] | NO | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | 2018-12-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-13 |  |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-12-13 | 45 | 2018-12-13
2750 | ANALISIS DE FALLA STE |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DATEX OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6627952 | 10-37028 | 2018-10-29 | 12162 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-29 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2750 | Pantalla funciona parcialmente | 2018-10-29 |  | Referente a OC 608-2855-SE18, equipo reparado anteriormente por problema en pantalla. Actualmente presenta problema en el sector izquierdo de la pantalla del monitor. Favor efectuar garantía. | [7 empty] | 00-00-0000 | 3300 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1035 | 2018-10-30 | PVEQUIP | AJUSTE DE GARANTÍA MANTENCIÓN |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2751 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU04050208 | 10-32436 | 2018-10-29 | 15397 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-29 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2751 | Revisión | 2018-10-29 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN COMPLETA OPERACIONAL, VERIFICADOR DE CELDA DE OXIGENO (SE CAMBIA CELDA), CALIBRACIÓN DE VÁLVULA EXHALATORIA, PRUEBA DE FUGAS, ALARMAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-10 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2018-12-10 | SI |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-12-10 | 42 | 2018-12-10
2752 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616344 | 10-37341 | 2018-10-29 | 15398 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-29 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2752 | Revisión de puerto de conexión de O2. | 2018-10-29 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REEMPLAZO DE CONECTOR DE OXIGENO DIAMOND, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | CONECTOR DIAMOND OXIGENO | 1 | 40000 | 40000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17172282-2 | 2018-11-02 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 4 | 2018-11-02
2753 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FOREGGER | MILLER 0 | NA | NA | 2018-10-29 | 9839 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-29 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2753 | No enciende. | 2018-10-29 | MANTENCION CORRECTIVA | cambio ampolleta |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-29 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CATALINA BECERRA | 18731566-2 | 2018-10-29 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 0 | 2018-10-29
2754 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2018-10-30 | 12168 | MCC | T4 | STE | 2018-10-30 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2754 | No se ve. Con 2 adaptadores. | 2018-10-30 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | [5 empty] | NO | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | 2018-12-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-13 |  |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-12-13 | 44 | 2018-12-13
2755 | TRABAJO TERMINADO | CABLE DE PODER | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | ACCESORIOS | NA | NA | P1 | NA | 2018-10-30 | 10236 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-30 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2755 | Cable de poder de mesa quirúrgica de pabellón 1, se suelta al movilizar la camilla. | 2018-10-30 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA CONECTOR HEMBRA DE MESA QUIRÚRGICA, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-30 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA FAUNDEZ | 8097850-2 | 2018-10-30 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 0 | 2018-10-30
2756 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | 2 VIAS | NA | NA | 2018-10-30 | 11209 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-30 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2756 | Reparación. | 2018-10-30 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | De baja |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-30 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740295-1 | 2018-10-30 | NO | 318/18 | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 0 | 2018-10-30
2757 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | 2 VIAS | NA | NA | 2018-10-30 | 11211 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-30 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2757 | Reparar | 2018-10-30 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | De baja | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-10-30 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-10-30 | SI | 319/18 | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 0 | 2018-10-30
2758 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | 2 VIAS | NA | NA | 2018-10-30 | 11227 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-30 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2758 | Reparar | 2018-10-30 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | De baja |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-30 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-10-30 | SI | 320/18 | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 0 | 2018-10-30
2759 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | 2 VIAS | NA | NA | 2018-10-30 | 11213 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-30 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2759 | Reparar | 2018-10-30 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | de baja |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-30 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-10-30 | SI | 321/18 | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 0 | 2018-10-30
2760 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | NA | 2 VIAS | NA | NA | 2018-10-30 | 11045 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-30 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2760 | Reparar | 2018-10-30 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | De baja | [5 empty] | NO |  | 2018-11-23 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango 2 vias 27.5-36.5cm | 1 | 5500 | 5500 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-11-23 | SI | 322/18 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-23 | 24 | 2018-11-23
2761 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 100/200 2E | YG 22671 | 10-20493 | 2018-10-26 | 4760 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-30 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4760 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-30 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2762 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC - OHMEDA MEDICAL | GIRAFFE INCUBATOR | HDHR50203 | SN | 2018-11-05 | 4500 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | SI | 4500 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | [9 empty] | 00-00-0000 | 3300 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2763 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | SPACE LABS | ELANCE 93300 | 3300-001736 | 10-37030 | 2018-10-30 | 15917 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-30 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2762 | Sufre caída en pabellón. Favor revisar. | 2018-10-30 |  | touch screen con golpe | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2764 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC - OHMEDA MEDICAL | GIRAFFE INCUBATOR | HDHR50203 | 10-40241 | 2018-10-27 | 16347 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-24 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2764 | Tornillo de cajón de incubadora suelto. | 2018-10-24 | OTROS | Se ajusta tornillo. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-24 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13756745-8 | 2018-10-24 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 0 | 2018-10-24
2765 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | TORRE LAPAROSCOPICA | STRYKER | NO DETERMINADO | SN | 10-33440 | 2018-10-12 | 15323 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-12 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2765 | Solicitud de baja. | 2018-10-12 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | Se genera informe de baja 50/18. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-12 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-10-12 | SI | 50/18 | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 0 | 2018-10-12
2766 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | TORRE LAPAROSCOPICA | STRYKER | NO DETERMINADO | SN | 10-33011 | 2018-09-26 | 12781 | MCC | T3 | UEM | 2018-09-26 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2766 | Solicitud de baja. | 2018-09-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se genera informe de baja 47/18. | [5 empty] | NO |  | 2018-10-12 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-k | 2018-10-12 | SI | 47/18 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-10-12 | 16 | 2018-10-12
2767 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHK 51239 | 10-33110 | 2018-11-05 | 4766 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4766 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-07 | MANTENCION PREVENTIVA | MANTENCIÓN PREVENTIVA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-11-07 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17.350.950-2 | 2018-11-07 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | 2 | 2018-11-07
2768 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHK 51253 | 10-33112 | 2018-11-05 | 4767 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4767 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-07 | MANTENCION PREVENTIVA | mantencion preventiva test de seguridad eléctrica se adjuntan resultados |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-12-07 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCISCA HERRERA | 16.121.214-8 | 2018-12-07 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-12-07 | 32 | 2018-12-07
2769 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHP50530 | SN | 2018-11-05 | 4768 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4768 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2770 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 450 | PD06966 | 10-31760 | 2018-11-05 | 4769 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4769 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-21 | MANTENCION PREVENTIVA | se realiza mantención preventiva test de seguridad eléctrica se adjuntan resultados |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-11-21 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13.756.745-8 | 2018-11-21 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-21 | 16 | 2018-11-21
2771 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-10-31 | 11241 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-31 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2771 | Reparar | 2018-11-05 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | baja 326 |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-06 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-11-06 | SI | 326 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-06 | 6 | 2018-11-06
2772 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UEA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-10-29 | 10106 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-31 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2772 | Reparar | 2018-11-05 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | baja 325 |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-06 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-11-06 | SI | 325/18 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 2018-11-06 | 6 | 2018-11-06
2773 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM-9000 EXPRESS | BX6B-4782ILO | 10-44297 | 2018-10-30 | 11240 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-31 | JORGE GONZALEZ | 10246500-8 | NO | 2773 | Reparar | 2018-10-31 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA CONEXIÓN NEUMÁTICA SE PRUEBA CON EQUIPO TESTING FLUKE |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-10-31 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-10-31 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 0 | 2018-10-31
2774 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | ELECTROCARDIOGRAFO | GE | MAC 400 | SCT08281216WA | 10-36135 | 2018-10-30 | 10108 | MCC | T3 | UEM | 2018-10-31 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2774 | No marca V3 | 2018-10-31 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, CABLE EN MAL ESTADO, SE REALIZA REEMPLAZO DE CABLE DE 10 LATIGOS, Y REALIZAN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | PRUEBAS CON METRON PS-420 | 2018-11-27 | 4074 | 4.0 | 16296 | CABLE 10 LATIGOS | 1 | 50000 | 50000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CESIA ROMAN | 15915704-0 | 2018-11-27 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-27 | 27 | 2018-11-27
2775 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO E INTERFAZ | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | MINDRAY | MXC014 | NA | NA | 2018-10-29 | 12165 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-31 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2775 | Revisar/reparar | 2018-10-31 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2776 | ANALISIS DE FALLA STE |  | PABELLONES (UAPQ) | CAMARA LAPAROSCOPICA | STRYKER | 1288-210-105 | 10F036974 | NA | 2018-10-29 | 12166 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-31 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2776 | Cable roto | 2018-10-31 |  | ENE L EXTREMO DEL CABLE SE ENCUENTRA ROTO | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1039 | 2018-11-15 | STRYKER | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2777 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472537SA | 10-41901 | 2018-10-31 | 14219 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-31 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2777 | Equipo arroja error en la medición. Error 89. | 2018-10-31 | MANTENCION CORRECTIVA | CHEQUEO GENERAL POR SUPUESTA FALLA DEL EQUIPO ÉSTE INDICA ERROR 89 POR EL USO DE BRAZALETE ESTÁNDAR NO ADECUADO AL TAMAÑO DEL BRAZO DEL PACIENTE, SE ENTREGA BRAZALETE CÓDIGO 2204 TAMAÑO ADULTO GRANDE DOS VÍAS CON CONECTORES EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE | NO | NO | NO | SI | NO | NO | EQUIPO CHEQUEADO EN EL SERVICIO | 2018-10-31 | 3300 | 2.0 | 6600 | BRAZALETE | 1 | 20000 | 20000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-10-31 | SI |  | OCTUBRE | OCTUBRE | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 0 | 2018-10-31
2778 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | NA | WA03210A | NA | NA | 2018-10-31 | 12169 | MCC | T4 | STE | 2018-10-31 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2778 | Quemada | 2018-10-31 | MANTENCION CORRECTIVA | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | [5 empty] | NO | ÓPTICA REPARADA , SE ENTREGA CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 28 INSTRUMENTAL REPARADO | 2018-12-13 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-13 |  |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-12-13 | 43 | 2018-12-13
2779 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL MESA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | MAQUET | M1001.6000 | 17886 | NA | 2018-10-31 | 12171 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-31 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2779 | Revisar y reparar | 2018-10-31 | MANTENCION CORRECTIVA | AJUSTES DE LA TENSIÓN DE SOPORTE, LUBRICACIÓN. BRAZAL REPARADO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-31 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 18118951-9 | 2018-10-31 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 0 | 2018-10-31
2780 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | MAQUET | BETASTAR | 4935 | NA | 2018-10-31 | 12170 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-31 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2780 | Bloqueada. Choque contra faldón. | 2018-10-31 | MANTENCION CORRECTIVA | MESA BLOQUEADA, NO FUNCIONA CON CONTROL REMOTO Y TAMPOCO MANUALMENTE. REPARACIÓN DE FALDÓN DOBLADO POR ARCO EN C. MESA OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-31 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17118951-9 | 2018-10-31 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 0 | 2018-10-31
2781 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | SLE LIMITED | SLE 5000 | 55086 | 10-38384 | 2018-10-31 | 15611 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-31 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2781 | Marca fuga, no cicla. Se cambia cable sensor, set, s.flujo. No logra funcionar. | 2018-10-31 | OTROS | SE SOLICITA INSPECCIÓN POR STE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | DE ACUERDO A INDICACIÓN, SE DEBEN REEMPLAZAR 2 CABLES DE SENSOR DE FLUJO. | 2018-11-08 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13754745-3 | 2018-11-08 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-08 | 8 | 2018-11-08
2782 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | MAQUET | SERVO-I | 81338 | 10-42900 | 2018-10-31 | 13012 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-31 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2782 | Con desperfecto. | 2018-10-31 | MANTENCION CORRECTIVA | WATERLOCK (PUERTO ESPIRATORIO) se reemplaza |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-05 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA BASCUÑAN |  | 2018-11-05 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 5 | 2018-11-05
2783 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 2500 | SCG10172878WA | 10-37179 | 2018-10-27 | 4782 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-27 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4782 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-27 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-10-29 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13.097.902-5 | 2018-10-29 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-29 | 2 | 2018-10-29
2784 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484726WA | SN | 2018-10-27 | 4783 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-27 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4783 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-27 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-10-29 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13.097.902-5 | 2018-10-29 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-29 | 2 | 2018-10-29
2785 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484735WA | SN | 2018-10-27 | 4784 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-27 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4784 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-27 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-10-29 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13.097.902-5 | 2018-10-29 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-29 | 2 | 2018-10-29
2786 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484739WA | SN | 2018-10-27 | 4785 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-27 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4785 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-27 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-10-29 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SIHOMARA HERNANDEZ | 16.700.949-2 | 2018-10-29 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-29 | 2 | 2018-10-29
2787 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484740WA | sn | 2018-10-27 | 4786 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-27 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4786 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-27 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-10-29 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SIHOMARA HERNANDEZ | 16.700.949-2 | 2018-10-29 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-29 | 2 | 2018-10-29
2788 | MPP ASIGNADA |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484745WA | SN | 2018-10-27 | 4787 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-27 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4787 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-27 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2789 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR DE APNEA | GRASEBY | MR-10 | 90822 2004 | 10-32481 | 2018-10-30 | 15495 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-05 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2789 | Plastico quebrado en su base. Acc: sensor y correa. | 2018-11-05 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-06 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-11-06 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 1 | 2018-11-06
2790 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT10090278 | 10-37024 | 2018-10-31 | 10240 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-05 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2790 | A pesar de cargar batería, marca error E-13. Al parecer batería defectuosa. Favor revisar. | 2018-11-05 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO MARCA ERROR "E13" CAUSADO POR UNA FALLA EN EL CONECTOR DE POWER DEL EQUIPO. SE REPARO, SE CHEQUEARON LOS PARAMETROS DE MEDICION. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO | 2018-11-05 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELYN MARIN | 12900063-5 | 2018-11-05 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 0 | 2018-11-05
2791 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | PEDIATRIA | BALANZA ELECTRONICA | SECA | SECA 354 | 3541317009 | 10-43159 | 2018-10-31 | 24070 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-05 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2791 | Rota al caer al suelo. Se desprendió la tapa. | 2018-11-05 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2792 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250007-01 | 10-39718 | 2018-11-05 | 11245 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-05 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2792 | No mide presión arterial y saturometría. | 2018-11-05 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SISTEMA DE PANI DAÑADO, AFECTADO POR HUMEDAD, SE DEBEN REEMPLAZAR VÁLVULAS, BOMBA DEL SISTEMA, LIMPIEZA INTERNA COMPLETA, REPARACIÓN DE CONECTOR INTERNO DE SATUROMETRO, | SI | NO | NO | SI | NO | SI | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA CON INTERFAZ Y SATUROMETRO MULTISITIO | 2018-11-14 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-11-14 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-14 | 9 | 2018-11-14
2793 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472526SA | 10-41923 | 2018-11-05 | 11244 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-05 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2793 | No mide presión arterial ni saturometría. | 2018-11-05 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Operativo. Se realiza reparación interna de bomba PANI, pruebas de presion. Sugerencia de baja de interfaz de saturometria por corte interno. | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-11-08 | 1865 | 6.5 | 12123 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA GONZALEZ | 16065350-9 | 2018-11-08 | SI | 328 | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-08 | 3 | 2018-11-08
2794 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT08460215SP | 10-36087 | 2018-11-05 | 11246 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-05 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2794 | No carga batería, y no marca presión. | 2018-11-05 | MANTENCION CORRECTIVA | se carga bateria |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-07 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-11-07 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | 2 | 2018-11-07
2795 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301203-M12201260010-01 | 10-39704 | 2018-11-05 | 4794 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4794 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-11-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15.557.300-7 | 2018-11-26 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-26 | 21 | 2018-11-26
2797 | MPP ASIGNADA |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301203-M12201260010-01 | 10-39707 | 2018-11-05 | 4796 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4796 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2798 | TRABAJO TERMINADO |  | SQP | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900001 | SN | 2018-11-05 | 4797 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4797 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-11-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-11-12 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 7 | 2018-11-12
2799 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA NUCLEAR | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900006 | SN | 2018-11-05 | 4798 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4798 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO OPERATIVO |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-11-23 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MAURICIO TRONCOSO | 10.159.521-8 | 2018-11-23 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-23 | 18 | 2018-11-23
2801 | TRABAJO TERMINADO |  | UCAM | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900010 | 10-44821 | 2018-11-05 | 4800 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4800 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO OPERATIVO |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-11-28 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-11-28 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-28 | 23 | 2018-11-28
2803 | TRABAJO TERMINADO |  | SQP | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900017 | SN | 2018-11-05 | 4802 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4802 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-11-09 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-11-09 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 4 | 2018-11-09
2805 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900025 | 10-39804 | 2018-11-05 | 4804 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4804 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-11-08 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | ILEGIBLE | 2018-11-08 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-08 | 3 | 2018-11-08
2806 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900026 | 10-39766 | 2018-11-05 | 4805 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4805 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO OPERATIVO | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-11-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-22 | 17 | 2018-11-22
2807 | MPP ASIGNADA |  | SQP | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT08470003SP | SN | 2018-11-05 | 4806 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4806 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2808 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 4000 | SD011174789GA | 10-39170 | 2018-11-05 | 4807 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 4807 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. SE REPARA SENSOR SP02 DAÑADO, Y SE REEMPLAZA CUFF POR FUGA. EQUIPO OPERATIVO.- | SI | SI | SI |  |  | NO | OPERATIVO.- | 2018-11-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | CUFF DOBLE VIA | 1 | 55000 | 55000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO URBINA | 15.637.418-0 | 2018-11-21 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-21 | 16 | 2018-11-21
2809 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHT | M5-ISO | 60314002 | 10-39821 | 2018-11-05 | 14497 | MCC | T3 | UEM | 2018-11-05 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2795 | Desprogramación. Desinfectadora B | 2018-12-11 | MANTENCION CORRECTIVA | repara STE se adjunta formulario mantención P&E |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-11 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | RICARDO BADILLA | 12692870-K | 2018-12-11 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-12-11 | 36 | 2018-12-11
2810 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DATEX OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWG01296 | 10-40264 | 2018-11-05 | 4808 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4808 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2811 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF-83100990 | 10-44714 | 2018-11-05 | 4810 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4810 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2812 | MPP ASIGNADA |  | UEM | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF-83100986 | 10-44663 | 2018-11-05 | 4811 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4811 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2813 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF-83100991 | 10-44664 | 2018-11-05 | 4812 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 4812 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2815 | TRABAJO TERMINADO |  | TRAUMATOLOGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | MINDRAY | PM-8000 EXPRESS | AA74C5688 | 10-45061 | 2018-11-05 | 4814 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 4814 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. SE REPARA CONECTOR SP02. BATERIA DAÑADA, NO CARGA (EMITE ACIDO DE LOS BORNES) X LO CUAL SE RETIRO. PRUEBA DE SEUGIRDAD ELECTRICA CLASE 1 APROBADA. EQUIPO CON LIMITACION DE USO CONECTADA A LA RED ELECTRICA. | NO | SI | SI | NO | NO | NO | OPERATIVO CON USO CONECTADO A LA RED ELECTRICA. | 2018-11-19 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VANIA GALVEZ | 12849760-9 | 2018-11-19 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 14 | 2018-11-19
2816 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02394 | 10-44767 | 2018-11-05 | 15926 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-05 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2816 | Fuga | 2018-11-05 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE FUGA DE VENTILADOR Y CALIBRACIÓN DE CELDA OXIGENO, PRUEBA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y ALARMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE UTILIZA CIRCUITO Y PULMÓN DE PRUEBAS | 2018-11-08 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-11-08 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-08 | 3 | 2018-11-08
2817 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | STEELCO | US80 | 1709210A3001 | NA | 2018-10-25 | 14494 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-05 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2817 | Solicito revisar lavadora. | 2018-11-05 | OTROS | Servicio indica residuos de detergente en el ciclo de lavado. Se coordina a que el servicio de Esterilización para avisar cuando se haga una carga en el equipo. Con fecha 5/11 no hubo reportes, pues se detecta que el problema es ocasionado por la temperatura del agua al momento del funcionamiento del equipo, siendo esta templada, y sin la suficiente temperatura para su funcionamiento optimo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Trabajo correspondiente a SSGG/Eq. industriales. | 2018-11-05 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | RICARDO BADILLA | 12692870-K | 2018-11-05 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 0 | 2018-11-05
2818 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MEDIPLEX | MILL 00 | NA | NA | 2018-11-05 | 9842 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-05 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2818 | Ampolleta no enciende, revisar. | 2018-11-05 | MANTENCION CORRECTIVA | Ampolleta quemada. Se cambia por ampolleta nueva. Operativa. | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-11-05 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GORETTI REYES | 18894776-K | 2018-11-05 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 0 | 2018-11-05
2819 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT10090278SP | 10-37024 | 2018-10-31 | 10237 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-05 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2819 | Cable de poder defectuoso. | 2018-11-05 | MANTENCION CORRECTIVA | Cable de poder en mal estado. Se entrega cable de poder nuevo. |  | NO | NO |  |  | NO | Reposición inmediata. | 2018-11-05 | 4074 | 0.0 | 0 | Cable de poder | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-05 |  |  |  |  | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 0 | 2018-11-05
2820 | TRABAJO TERMINADO | SOPORTE PLASTICO | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | NEWPORT | E 500 | NA | NA | 2018-10-22 | 12403 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-05 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2820 | Solicito reparar pieza plástica de soporte para circuito de ventilador. | 2018-11-05 | MANTENCION CORRECTIVA | Pieza irreparable. Se repone la pieza completa. | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2018-11-05 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2018-11-05 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 0 | 2018-11-05
2821 | TRABAJO TERMINADO | DISECTOR CURVO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33121 | 30310 MLS | NA | 2018-11-05 | 12176 | MCC | T4 | STE | 2018-11-05 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2821 | Reparar | 2018-11-05 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-12-19 | 44 | 2018-12-19
2822 | ESPERA SALIDA STE | SEPARADOR FARABEUF | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2018-11-05 | 12177 | MCC | T4 | STE | 2018-11-05 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2822 | Revisar/dar de baja. | 2018-11-05 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2823 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | LABORATORIO CLINICO | CENTRIFUGA SOBREMESA | THERMO SCIENTIFIC LINEA HERAEUS | MEGAFUGE 16R ROTOR TX-400 | 41323172 | 10-39164 | 2018-10-30 | 10497 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-06 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2823 | Arreglo de tapa de centrifuga. | 2018-11-06 |  | SE SOLICITA PISTÓN SOPORTE DE TAPA YA QUE ESTA REVENTADO | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2824 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE EKG | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | SCHILLER | PM18081896 | NA | NA | 2018-11-05 | 15923 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2824 | Revisión. No marca trazado. | 2018-11-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2825 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CUFOMETRO | VBM | TRACOE | 1624322 | NA | 2018-11-05 | 18652 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-06 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2825 | Sufre caída y no funciona. | 2018-11-06 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA CARCASA, AJUSTA AGUJA Y VERIFICA CALIBRACIÓN | NO | NO |  | NO | NO | SI | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO CON MEDIDOR DE PRESIÓN DE LABORATORIO | 2018-11-07 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-11-07 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 1 | 2018-11-07
2826 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR CARDIOFETAL ANTEPARTO | COROMETRICS | 171 | SAS1 2479635PA | NA | 2018-11-05 | 10243 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-06 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2826 | No marca frecuencia fetal, o éste queda impreso en forma muy clara. Revisar sistema de impresión. | 2018-11-06 | OTROS | SE REALIZA INSPECCION Y CHEQUEO DE FUNCIONAMIENTO COMPLETO DEL EQUIPO, SIN DETECTARSE FALLA ALGUNA. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | EQUIPO SIN FALLA. OPERATIVO.- | 2018-11-06 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | INGRIG SAAVEDRA | 18298365-9 | 2018-11-06 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 0 | 2018-11-06
2827 | CERRAR OT | AUTOLOG | PABELLONES (UAPQ) | OTRO | NA | NA | ATLG015 313 | NA | 2018-11-05 | 12175 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-06 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2827 | Ruido en campana. | 2018-11-06 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | REVISADO STE POR CONVENIO |  | NO | NO |  |  |  |  | 2018-12-27 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-27 |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-12-27 | 51 | 2018-12-27
2828 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | NA | 10-44536 | 2018-11-05 | 12172 | MCC | T1 | UEM | 2018-10-31 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2828 | Bomba PANI sin fuerza. | 2018-10-31 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN MODULO: TESTEO DE FUGAS VÁLVULAS DE ALIVIO, CHEQUEO PRESIÓN DE TRABAJO MOTOR, LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, REPASO DE SOLDADURAS, REEMPLAZO DE MANGUERAS SILICONADAS . TESTEO CONTINUO DE PRESIÓN ARTERIAL A DIFERENTES VALORES. EQUIPO OPERATIVO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-10-31 | 3300 | 6.0 | 19800 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 1 | 1000 | 1000 | LIMPIA CONTACTO | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2018-10-31 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 0 | 2018-10-31
2829 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | NA | 10-44538 | 2018-11-05 | 12173 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-06 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2829 | Falla módulo | 2018-11-05 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN MODULO: EQUIPO NO LOGRA LEVANTAR PRESIÓN, EN PRIMERA INSTANCIA SE REEMPLAZA TARJETA NIBP MAS MANGUERAS INTERNAS. EN SEGUNDA INSTANCIA ES REEMPLAZADO EL CUERPO DE VÁLVULAS, REPASO DE SOLDADURAS Y LIMPIEZA DE CONECTORES. TESTEO CONTINUO DURANTE UN DÍA COMPLETO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | CTA 830 0 995 | 2018-11-06 | 3300 | 10.0 | 33000 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 1 | 1000 | 1000 | ALCOHOL ISOPROPILICO | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2018-11-06 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 0 | 2018-11-06
2830 | ANALISIS DE FALLA STE | NASOFIBROSCOPIO | CAE | NASOFIBROSCOPIO | KARL STORZ | 11101SK2 | 2843108 | NA | 2018-11-06 | 16124 | MCC | T4 | STE | 2018-11-06 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2830 | No pasa prueba de hermeticidad. | 2018-11-06 |  | nuevamente el equipo no pas ala prueba de hermeticidad | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1036 | 2018-11-08 | REICH | AJUSTE DE GARANTÍA |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2831 | ESPERA SALIDA STE |  | ENDOSCOPIA | PANENDOSCOPIO | OLYMPUS | GIF-Q180 | 2500314 | NA | 2018-11-06 | 17343 | MCC | T4 | STE | 2018-11-06 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2831 | Válvula roja no se puede sacar. | 2018-11-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2832 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF-83100982 | 10-44534 | 2018-11-06 | 4830 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-06 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4830 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-09 | MANTENCION PREVENTIVA | mantención preventiva |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-11-09 | 4074 | 4.5 | 18333 | cable ECG 5 LEAD | 1 | 60000 | 60000 | SENSOR SPO2 MULTICITIO | 1 | 40000 | 40000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17.350.950-2 | 2018-11-09 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-09 | 3 | 2018-11-09
2833 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DF ASPIRACION | AEROS | TOTEL-L-VAC | TTJ0032 | 10-36271 | 2018-11-06 | 15499 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-07 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2833 | No aspira. Servicio menciona falla de batería. | 2018-11-07 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA DE ASPIRACION NO FUNCIONA, ESTO DEBIDO A QUE LA BATERIA SE ENCONTRABA EN CORTO CIRUITO. SE REEMPLAZO POR BATERIA NUEVA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS. EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO | 2018-11-07 | 4074 | 3.0 | 12222 | BATERIA 12V 5Ah | 1 | 12500 | 12500 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ |  | 2018-11-07 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 0 | 2018-11-07
2834 | TRABAJO TERMINADO |  | TRAUMATOLOGIA | BOMBA DF ASPIRACION | AEROS | TOTE-L-VAC 4900 | NA | 10-36292 | 2018-11-07 | 13512 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-07 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2834 | Maquina enciende y funciona por 30 segs 1 min, luego pierde fuerza de aspiración. | 2018-11-07 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRESION MUY BAJA. SE DETECTA BATERIA AGOTADA Y ADEMAS SE REPARA CABLE DE PODER DE LA FUENTE. SE REEMPLAZA LA BATERIA . EQUIPO OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO | OPERATIVO. | 2018-11-07 | 4074 | 3.5 | 14259 | BATERIA 12V 5Ah | 1 | 12500 | 12500 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VANIA GALVEZ | 12849760-9 | 2018-11-07 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 0 | 2018-11-07
2835 | TRABAJO TERMINADO | FRAZADA TERMICA | UCI-PEDIATRICA | OTRO | IMETEC | GRANDE | NA | NA | 2018-11-06 | 12405 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-07 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2835 | No calienta. | 2018-11-07 | OTROS | DE ACUERDO A ANÁLISIS DE FALLA, NO ES RECOMENDABLE LA REPARACIÓN DE ESTE TIPO DE ARTEFACTOS, FALLA DE FUSIBLE TÉRMICO POR DESPERFECTO EN MANTA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ESTE TIPO DE ARTEFACTO SOLO PUEDE SER USADO UN PAR DE HORAS, NO ES RECOMENDABLE EL USO EN MENORES DE 3 - 5 AÑOS, DEBE ESTAR LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALPICADURAS | 2018-11-08 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2018-11-08 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 1 | 2018-11-08
2836 | TRABAJO TERMINADO | FRAZADA TERMICA | UCI-PEDIATRICA | OTRO | IMETEC | PEQUEÑO | XST13017 | NA | 2018-11-07 | 12404 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-07 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2836 | No calienta. | 2018-11-07 | OTROS | DE ACUERDO A ANÁLISIS DE FALLA, NO ES RECOMENDABLE LA REPARACIÓN DE ESTE TIPO DE ARTEFACTOS. FALLA DE FUSIBLE TÉRMICO POR DESPERFECTO DE MANTA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ESTE TIPO DE ARTEFACTO SOLO PUEDE SER USADO UN PAR DE HORAS, NO ES RECOMENDABLE EL USO EN MENORES 3 - 5 AÑOS, DEBE ESTAR LIBRE DE HUMEDAD Y/O SALPICADURAS | 2018-11-08 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2018-11-08 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 1 | 2018-11-08
2837 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | MASIMO | RADICAL-7 | 1000125720 | 10-46020 | 2018-11-06 | 15500 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-07 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2837 | No marca señal. | 2018-11-07 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Operativo. Sensor de saturometria cortado. Se sugiere su baja. | SI | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-11-08 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA CUADRA | 1715521-5 | 2018-11-08 | SI | 327 | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 1 | 2018-11-08
2838 | TRABAJO TERMINADO | TONOMETRO | OFTALMOLOGIA | TONOMETRO | PERKINS | MK2 | 20529 | 10-41833 | 2018-11-06 | 16125 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-07 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2838 | Revisar "contacto". Las ampolletas encienden con menos intensidad, y otras veces enciende sin problemas. | 2018-11-07 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO AMPOLLETAS Y AJUSTE | SI | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-13 | 4074 | 4.5 | 18333 | AMPOLLETA | 2 | 35000 | 70000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCHESCA VASQUEZ | 15740235-8 | 2018-11-13 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 6 | 2018-11-13
2839 | TRABAJO TERMINADO | CABLE DE PODER | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | NA | 16 AMPERES | NA | NA | 2018-11-07 | 12178 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-07 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2839 | Conector hmebra roto. | 2018-11-07 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE CONECTOR HEMBRA VOLANTE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-09 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-11-09 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 2 | 2018-11-09
2840 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | HUNTLEIGH | ENTERPRICE 8000 | PO11097 | 10-45851 | 2018-11-07 | 15930 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-07 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2840 | Se bloquea respaldo. | 2018-11-07 | MANTENCION CORRECTIVA | CANA BLOQUEADA, SE RESETEO Y ELIMINARON LOS BLOQUEOS DE FUNCIONES. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. OPERATIVA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-07 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-11-07 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 0 | 2018-11-07
2841 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHK 51239 | 10-33110 | 2018-11-07 | 15613 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-07 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2841 | Reparación manilla para abrir incubadora lado izquierdo. | 2018-11-07 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA MANILLA SE HACE PIEZA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-07 | 4074 | 4.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2018-11-07 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 0 | 2018-11-07
2842 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | MOTOR COLGANTE | FOREDOM | SR | H080400 | 10-35572 | 2018-11-07 | 14220 | MCC | T3 | UEM | 2018-11-07 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2842 | Sale olor a quemado. Clinica 10. | 2018-11-07 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | MOTOR COLGANTE NO REPARABLE EL BOBINADO DEL INDUCIDO ESTÁ QUEMADO. SU REPRESENTANTE NO VENDE ESTE REPUESTO, POR TANTO LA UNIDAD RECOMIENDA SU BAJA. MOTOR NO REPARADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-04 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALFREDO ESCOBAR | 7021490-3 | 2018-12-04 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-12-04 | 27 | 2018-12-04
2843 | ANALISIS DE FALLA STE |  | OFTALMOLOGIA | LASER FOTOCOAGULADOR | LUMENIS | NOVUS SPECTRA | 10943 | 10-38139 | 2018-11-07 | 16127 | MCC | T4 | STE | 2018-11-07 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2843 | Durante procedimiento "explota" y genera corte de electricidad, humo y olor a quemado. | 2018-11-07 |  | Se observa chispazo desde la parte lateral del equipo, saliendo humo y olor a quemado. Equipo no prende. | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1038 | 2018-11-08 | IMV INGENIERIA | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2844 | TRABAJO TERMINADO | ELECTRODOS | LABORATORIO CLINICO | ACCESORIOS | NA | NA | NA | NA | 2018-11-07 | 10498 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-08 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2844 | Funcionamiento iterado. | 2018-11-08 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA CONEXIÓN DE ELECTRODO NEGRO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-11-09 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-11-09 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 1 | 2018-11-09
2845 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR DE FLUJO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | SLE LIMITED | SLE 5000 | NA | NA | 2018-11-07 | 15616 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-08 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2844 | Revisar | 2018-11-08 | MANTENCION CORRECTIVA | [6 empty] | NO | Término en base a acta de entrega de accesorios 55M/2018 con fecha 23-11-2018. oj | 2018-11-08 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-08 |  |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 0 | 2018-11-08
2846 | CERRAR OT | SATUROMETRO | CCV | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-11-08 | 5697 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-08 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2846 | Cable cortado. | 2018-11-08 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor saturometria sin posibilidad de reparación. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-19 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-19 |  | 339 |  |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-19 | 11 | 2018-11-19
2847 | CERRAR OT | SATUROMETRO | CCV | ACCESORIOS | NIHON KODHEN | CLIP | NA | NA | 2018-11-06 | 5698 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-08 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2847 | Pinza enciende luz pero no da curva en monitor. No sensa. | 2018-11-08 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor cortado internamente, sin posibilidad de reparación. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-19 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-19 |  | 342 |  |  | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-08 | 2018-11-19 | 11 | 2018-11-19
2848 | CERRAR OT | SATUROMETRO | CCV | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-11-05 | 5696 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-08 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2848 | No marca curva. | 2018-11-08 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor de saturpmetria sin posibilidad de reparación, se sugiere su baja | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-19 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-19 |  | 338 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-08 | 2018-11-19 | 11 | 2018-11-19
2849 | ANALISIS DE FALLA UEM | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2018-11-08 | 10116 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-08 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2849 | Reparar | 2018-11-08 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2850 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR GASTO CARDIACO | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | GE | 9446-909 | 2025248-002 | NA | 2018-10-29 | 13009 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2850 | Reparar | 2018-11-08 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR GASTO CARDIACO NO MIDE, RAZON POR EL CUAL SE RECOMIENDA SU BAJA. SE ADJUNTA INFORME DE BAJA INSUMO Nº 333/18 SE ENTREGA INSUMO NUEVO.- | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE ENTREGA SENSOR NUEVO.- | 2018-11-13 | 4074 | 2.0 | 8148 | SENSOR GASTO CARDIACO | 1 | 70000 | 70000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-11-13 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | 5 | 2018-11-13
2851 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | YSI | 04J15494 | NA | NA | 2018-10-31 | 13013 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2851 | Revisar. Con desperfecto. | 2018-11-08 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | INTERFACE GASTO CARDIACO,NO CONECTA, RAZON POR EL CUAL SE RECOMIENDA SU BAJA. SE ADJUNTA INFORME DE BAJA INSUMO Nº 332/18 SE ENTERGA INSUMO NUEVO.- | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE ENTREGA INTERFACE NUEVA.- | 2018-11-13 | 4074 | 2.0 | 8148 | INTERFACE CASTOC ARDIACO G.E. | 1 | 80000 | 80000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-11-13 | SI | 332/18 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | 5 | 2018-11-13
2852 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ GASTO CARDIACO | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | GE | 2025248-002 | 020611C | NA | 2018-10-31 | 13011 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2852 | Con desperfecto. Favor reparar. | 2018-11-08 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR DE TEMPERATURA NO MIDE. SE RECOMIENDA SU BAJA. SE AJUNTA INFORME DE BAJA Nº 331 /18 SE ENTERGA INSUMO NUEVO. | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE ENTREGA INSUMO NUEVO. | 2018-11-09 | 4074 | 2.0 | 8148 | SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | 20000 | 20000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-11-09 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 1 | 2018-11-09
2853 | ANALISIS DE FALLA UEM | INTERFAZ GASTO CARDIACO | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | GE | 2025248-002 | 250811 C | NA | 2018-10-31 | 13014 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2853 | Con desperfecto. | 2018-11-08 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2854 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | MULTISITIO | NA | NA | 2018-11-07 | 15615 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-08 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2854 | Revisión. | 2018-11-08 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | baja |  | NO |  |  |  | NO |  | 2018-11-09 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-11-09 | SI | 330/18 | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 1 | 2018-11-09
2855 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | LARINGOSCOPIO | MEDIPLEX | DELGADO | NA | NA | 2018-11-07 | 10326 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-08 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2855 | Lugar de contacto con hoja se encuentra defectuoso, no permite acople correcto. | 2018-11-08 | MANTENCION CORRECTIVA | SE AJUSTA POSICIÓN |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-08 | 4074 | 3.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TANIA ROJAS | 18254333-0 | 2018-11-08 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 0 | 2018-11-08
2856 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | MULTISITIO | NA | NA | 2018-10-29 | 15608 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-08 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2856 | No da curva. | 2018-11-08 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | baja |  | NO |  |  |  | NO |  | 2018-11-09 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-11-09 | SI | 329 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 1 | 2018-11-09
2857 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA ENDOSCOPICA | CHOYANG | CYW-501 | NA | SN | 2018-11-08 | 14498 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2857 | Filtra agua por parte inferior. Lavadora distal desde el acceso. | 2018-11-08 | MANTENCION CORRECTIVA | LAVADORA COLONOSCOPIA CON FILTRACION DE LIQUIDO. AL CHEQUEAR SE DETECTA UNA FUGA MASIVA DE AGUA CREANDO UNA POSA. SE DESARMO Y CHEQUEO COMPLETAMENTE POR POSIBLES FUGAS, DETECTANDOSE UN EXCESO DE OPA EN EL RECIPIENTE, AL TERMINAR EL TRABAJO ESTE SE REVALSABA , LIBERANDO EL EXESO. SE RETIRO MAS DE 1LITRO DE OPA DEL RECIPIENTE. SE REALIZARON 8 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SIN VOLVER A FILTRAR LIQUIDO. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | SI | EQUIPO OPERATIVO. | 2018-11-08 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | RICARDO BADILLA |  | 2018-11-08 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 0 | 2018-11-08
2858 | TRABAJO TERMINADO | TORNIQUETE ELÉCTRICO | PABELLONES (UAPQ) | OTRO | VBM | TORNIQUET 9000 | 1206-09910 | 10-36355 | 2018-11-08 | 12180 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-08 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2858 | No funciona correctamente. | 2018-11-08 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE EQUIPO SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-09 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-11-09 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 1 | 2018-11-09
2859 | CERRAR OT |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119821 | 10-44728 | 2018-11-08 | 13018 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-08 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2859 | Falla pantalla táctil y enciende alarma roja. Cicla sin poder programar las distintas funciones. | 2018-11-08 | OTROS | OPERATIVO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO COMPLETAS DE EQUIPO, PRUEBAS DE FUGA, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y VENTILACIÓN MECÁNICA. (CON DETALLE) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO SE DEBE REALIZAR GUARDADO (USO DE PENDRIVE), YA QUE LA VERSIÓN DE SOFTWARE DEBE SER RESTITUIDA POR EL REPRESENTANTE DE STE. | 2019-01-03 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1041 | 2018-11-15 | ARQUIMED | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 2019-01-03 |  |  |  |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-01-03 | 56 | 2019-01-03
2861 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | MAESTRO | 86369 | 10-44371 | 2018-11-09 | 15936 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-09 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2861 | Se bloquea omnicell cuando se esta reponiendo medicamentos desde farmacia. | 2018-11-09 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO BLOQUEADO, DEBIDO A LA PRESENCIA DE LIQUIDO (AMPOLLA QUEBRADA) EN EL CAJETIN, EL CUAL GENERO UN CORTO CAUSANDO LA FALLA. SE DESBLOQUEO Y SE PROCEDIO A LA REMOCION DEL LIQUIDO DEL CAJETIN. SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | SI | OPERATIVO.- | 2018-11-09 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-11-09 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 0 | 2018-11-09
2862 | ESPERA SALIDA STE | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2018-11-09 | 10118 | MCC | T4 | STE | 2018-11-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2862 | Reparar | 2018-11-09 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2864 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | AESCULAP | SL118R | NA | NA | 2018-11-09 | 10119 | MCC | T4 | STE | 2018-11-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2864 | Reparar | 2018-11-09 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº30/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº30/2018 | 2019-01-07 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-07 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2019-01-07 | 59 | 2019-01-07
2865 | ESPERA SALIDA STE | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2018-11-09 | 10120 | MCC | T4 | STE | 2018-11-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2865 | Reparar | 2018-11-09 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2866 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2018-11-09 | 10121 | MCC | T4 | STE | 2018-11-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2866 | Reparar | 2018-11-09 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº30/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº30/2018 | 2019-01-07 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-07 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2019-01-07 | 59 | 2019-01-07
2867 | MPP ASIGNADA |  | UEM | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900028 | 10-39902 | 2018-11-09 | 4866 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-09 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4866 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-09 | [9 empty] | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2868 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE EKG | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | 3 DERIVADAS | 2140320002 | NA | 2018-11-09 | 12181 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-09 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2867 | Reparar o dar de baja. | 2018-11-09 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2869 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA LAPAROSCOPICA CURVA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33121 CLICK LINE | 33300 | NA | 2018-11-09 | 12182 | MCC | T4 | STE | 2018-11-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2869 | Sin filo | 2018-11-09 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-12-19 | 40 | 2018-12-19
2870 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2018-11-09 | 12183 | MCC | T4 | STE | 2018-11-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2870 | No se ve | 2018-11-09 | MANTENCION CORRECTIVA | CABLE DE FIBRA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2019-01-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2019-01-03 | SI |  | NOVIEMBRE | ENERO | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2019-01-03 | 55 | 2019-01-03
2871 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | OPTICA | R.WOLF | 8934432 | 5000311281 | NA | 2018-11-09 | 12184 | MCC | T4 | STE | 2018-11-09 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2871 | Visión borrosa. | 2018-11-09 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2019-01-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2019-01-03 | SI |  | NOVIEMBRE | ENERO | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2019-01-03 | 55 | 2019-01-03
2872 | TRABAJO TERMINADO |  | RADIOLOGIA | RX OSTEOPULMONAR DIGITAL | SIEMENS | MULTIX PRO | 1543 | 10-33417 | 2018-11-09 | 16360 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-12 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2872 | solicito reparación de perilla de colimador. | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | SE AJUSTA VENTANA DE GUIA COLIMADOR |  | NO | NO |  |  | NO | TRABAJO NO SE REALIZA ANTES POR ESTA EN USO..... | 2018-11-23 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA VERA | 16975494-2 | 2018-11-23 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 2018-11-23 | 11 | 2018-11-23
2873 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | RX BASICO PORTATIL | PHILLIPS | PRACTIX 33 PLUS | P5-262 | 10-31762 | 2018-11-07 | 15614 | MCC | T4 | STE | 2018-11-12 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2873 | Nuevamente revisión . Problemas con disparador. | 2018-11-12 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE PULSADOR CAMBIO DE CABLE DE PODER | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-05 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | KAREN LEIVA | 16778142-K | 2018-12-05 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-12 | 2018-12-05 | 23 | 2018-12-05
2874 | TRABAJO TERMINADO | SISTEMA DE AMPLIFICACION | BIBLIOTECA | OTRO | NA | NA | NA | NA | 2018-11-12 | 4191 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-12 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2874 | Manejo de amplificación para jueves 15/11. 10 hrs en auditorio Kaplan. | 2018-11-12 | OTROS | AMPLIFICACION DE CONCEJO TECNICO AMPLIADO EXTRAORDINARIO, REALIZADO EN AUDITORIO KAPLAN. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-15 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JOSE LARA |  | 2018-11-15 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-15 | 3 | 2018-11-15
2875 | CERRAR OT | HOJA LARINGO | UCI-PEDIATRICA | OTRO | MEDIPLEX | MILLER 2 | NA | NA | 2018-11-08 | 12408 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-12 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2875 | Revisión, luz no enciende. | 2018-11-12 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se realiza sugerencia de baja debido a quiebre en hoja de laringo, el cual no es reparable. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-11-19 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-19 |  | 335 |  |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 7 | 2018-11-19
2876 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | SQP | MOTOR ANTIESCARAS | NA | NA | NA | NA | 2018-10-10 | 20710 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-12 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2876 | Cable eléctrico pelado. | 2018-11-12 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-11-12 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2877 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MOTOR ANTIESCARAS | APEX | 9P-047580 | 202140500539 | NA | 2018-11-12 | 18658 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-12 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2877 | Revisar. Falla en insuflado. | 2018-11-12 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO SUFRIO GOLPE O CAIDA, DETECTANDOSE CARCASA QUEBRADA , DENTRO TODO FUERA DE SU SITIO Y UNA GOMA DE LA BOMBA DESTRUIDA. SE REPARO TODAS LAS FALLAS Y SE REENSAMBLO PARCHANDO LAS PIEZAS QUEBRADAS, SE INSTLA GOMA NUEVA. EQUIPO OPERATIVO. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-11-12 | 4074 | 5.5 | 22407 | GOMA DE BOMBA | 1 | 6000 | 6000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2018-11-12 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 0 | 2018-11-12
2878 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | NA | NA | 2018-11-12 | 18659 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-12 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2878 | No censa. | 2018-11-12 | MANTENCION CORRECTIVA | CABLE ECG NO MIDE, DEBIDO A EXESO DE RESIDUOS EN TERMINALES ELETRICOS. SE LIMPIAN Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | OPERATIVO | 2018-11-12 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2018-11-12 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 0 | 2018-11-12
2879 | ESPERA SALIDA STE | TIJERA LAPAROSCOPICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | RUDOLF | RS110-000 | 297 | NA | 2018-11-12 | 12186 | MCC | T4 | STE | 2018-11-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2879 | Quebrada, se abre sola. | 2018-11-12 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2880 | TRABAJO TERMINADO | PINZA BIPOLAR | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26296 HR | NA | NA | 2018-11-12 | 12187 | MCC | T4 | STE | 2018-11-12 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2880 | Revisar- | 2018-11-12 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-12-19 | 37 | 2018-12-19
2881 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ARSN-0067 | 10-31799 | 2018-11-12 | 15617 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-12 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2881 | Falla de mando. | 2018-11-12 | MANTENCION CORRECTIVA | VENTILADOR PRESENTA FALLO EN COMANDO (PERILLA) SE HABIA QUEDADO BLOQUEADO EL MANDO DE CONTROL DE O2. SE HICIERON VARIAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-11-13 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINTHYA MONTOYA |  | 2018-11-13 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 1 | 2018-11-13
2882 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | HUNTLEIGH | ENTERPRICE 8000 | PO11097 | 10-45851 | 2018-11-13 | 15937 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-13 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2882 | Genera corte de luz en toda la unidad. Eléctricos de turno no pudieron arreglar. | 2018-11-13 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE CABLE DE PODER FABRICACION DE CONECTOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-13 | 4074 | 7.0 | 28518 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | AYLIN RODRIGUEZ |  | 2018-11-13 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 2018-11-13
2883 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA ENDOSCOPICA | CHOYANG | CYW-501 | 12C6006 | NA | 2018-11-09 | 14500 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-09 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2883 | Filtrando | 2018-11-09 | MANTENCION CORRECTIVA | LAVADORA CON FILTRACIÓN DE DETERGENTE. SE REEMPLAZAN LAS PIEZAS INVOLUCRADAS EN LA CARGA Y DESCARGA. TESTEO CON CICLO MANUAL Y AUTOMÁTICO, LAVADORA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | LOS TIEMPOS INDICADOS INCLUYEN LA BÚSQUEDA Y COMPRA DE LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS | 2018-11-09 | 3300 | 10.0 | 33000 | TERMINAL MANGUERA BRONCE | 2 | 3000 | 6000 | TERMINAL HE HE BRONCE | 2 | 2100 | 4200 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA CISTERNAS | 8476718-2 | 2018-11-09 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 0 | 2018-11-09
2884 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA ENDOSCOPICA | CHOYANG | CYW-501 | 12C6006 | NA | 2018-11-13 | 8603 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-13 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2884 | Se rebalsa y sigue emitiendo alarma | 2018-11-13 | MANTENCION CORRECTIVA | LAVADORA NUEVAMENTE PRESENTA PROBLEMAS DE SOBRE NIVEL. SE PROCEDE A UN DESARME DE LA LAVADORA DETECTANDO UN SENSOR DE NIVEL OBSTRUIDO POR SEDIMENTOS. ARMADO Y TESTEO CON PROGRAMA AUTOMÁTICO (CINCO EN TOTAL). LAVADORA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-13 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA CISTERNAS | 8476718-2 | 2018-11-13 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 2018-11-13
2885 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA ENDOSCOPICA | CHOYANG | CYW-501 | 12C6006 | NA | 2018-11-12 | 8601 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-12 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2885 | Alarma de sobrellenado | 2018-11-12 | MANTENCION CORRECTIVA | LAVADORA CON ALARMA POR SOBRE LLENADO EN EL LAVADO, CHEQUEO Y LIMPIEZA DE LOS CANALES IRRIGADORES, SECADO INFERIOR Y TESTEO DE LA DESCARGA. SE EFECTÚAN VARIAS PRUEBAS NO MANIFESTANDO EL PROBLEMA.OPERATIVA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-12 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA CISTERNAS | 8470718-2 | 2018-11-12 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 0 | 2018-11-12
2886 | TRABAJO TERMINADO |  | KINESIOLOGIA | ELECTROESTIMULADOR | ENRAF NONIUS | S84 | 142798 09.050 | NA | 2018-11-14 | 28549 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-14 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2886 | No enciende | 2018-11-14 | MANTENCION CORRECTIVA | REEMPLAZO DE BATERÍAS RECARGABLES ARMADO DE PACK, SE DEJAN BAJO CARGA,TESTEO DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-19 | 3300 | 3.0 | 9900 | PACK DE BATERIAS | 1 | 26200 | 26200 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MELISSA SALAZAR | 15751847-K | 2018-11-19 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-19 | 5 | 2018-11-19
2887 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF6B-0078 | 10-44538 | 2018-11-13 | 12188 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-14 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2887 | Caída desde altura | 2018-11-14 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | equipo se da de baja |  | NO | NO |  |  | SI |  | 2018-11-14 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PATRICIA ROJAS | 16117659-1 | 2018-11-14 | SI | 60/18 | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 0 | 2018-11-14
2888 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | S0036B-L | LA201403030250079 | NA | 2018-11-13 | 12189 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-14 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2888 | No entrega parámetros. | 2018-11-14 | MANTENCION CORRECTIVA | se limpia y se prueba |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-14 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-11-14 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 0 | 2018-11-14
2889 | TRABAJO TERMINADO | TRONCAL | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | DRAGER | NA | NA | NA | 2018-11-14 | 12190 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-14 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2889 | No marca ECG. Acc: no marca EKG | 2018-11-14 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea no encontrándose problemas se prueba por si estuviese cortado y se encuentra en buenas condiciones |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-14 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-11-14 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 0 | 2018-11-14
2890 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | EXTRACTOR LECHE | SPECTRA | SPECTRA 3 | HH290038 | NA | 2018-11-14 | 9843 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-14 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2890 | Succiona debil e intermitentemente. | 2018-11-14 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO CON POCA POTENCIA, SE LUBRICO Y LIMPIO MECANISMOS. SE APRETO EL CIRCUITO DE VACIO. SE HACEN PRUEBAS DE SUCCION. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-14 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TANIA ROJAS | 18254333-0 | 2018-11-14 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 0 | 2018-11-14
2891 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UEA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-11-14 | 10123 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-14 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2891 | No marca saturometría. | 2018-11-14 | OTROS | SE CHEQUEA FUNCIONAMIENTO DE SENSOR SP02, SIN DETECTARSE FALLA. SE DEVUELVE A SERVICIO PARA SU USO NORMAL. OPERATIVO.- | NO |  | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-11-14 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-11-14 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 0 | 2018-11-14
2892 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UEA | ACCESORIOS | EDAN | 3 DERIVADAS | NA | NA | 2018-10-31 | 10111 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-14 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2892 | No sensa | 2018-11-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CABLE TRONCAL ECG DE 3 DERIVADAS DAÑADO DE FORMA IRREPARABLE, SE RECOMIENDA SU BAJA, SE ADJUNTA INFORME DE BAJA DE INSUMO Nº 334/18. SE ENTERGA INSUMO NUEVO.- | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE ENTEGA CABLE ECG NUEVO.- | 2018-11-14 | 4074 | 2.0 | 8148 | TRONCAL ECG 5 DERIVADAS | 1 | 80000 | 80000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-11-14 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 0 | 2018-11-14
2895 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | MEC1200 | CC-7A101509 | 10-35600 | 2018-11-13 | 14925 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-14 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2894 | No funciona sin estar enchufado. | 2018-11-14 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de bateria por una nueva. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-16 | 1865 | 3.5 | 6528 | Bateria | 1 | 20000 | 20000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-11-16 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-16 | 2 | 2018-11-16
2896 | CERRAR OT | SATUROMETRO | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-11-14 | 9261 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-14 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2896 | Marca ambiental 88%, con paciente mismo resultado. | 2018-11-14 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor de saturometria cortado interiormente. Sin posibilidad de reparacion | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-19 | 1865 | 3.5 | 6528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-19 |  | 336 |  |  | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-19 | 5 | 2018-11-19
2897 | TRABAJO TERMINADO | FUENTE DE PODER | MEDICINA | ACCESORIOS | MICROLAB | MCL-6530 | NA | NA | 2018-11-14 | 14926 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-14 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2897 | Solicito reparación | 2018-11-14 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza reparación de transformador | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-11-15 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-11-15 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 1 | 2018-11-15
2898 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02394 | SN | 2018-11-13 | 2898 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-13 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2898 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-13 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-11-23 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15.193.713-6 | 2018-11-23 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-23 | 10 | 2018-11-23
2899 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | CAREFUSION | AVEA | BBV03458 | SN | 2018-11-13 | 2899 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-13 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2899 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-13 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-11-14 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15.193.713-6 | 2018-11-14 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 1 | 2018-11-14
2900 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02222 | SN | 2018-11-14 | 2900 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-14 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2900 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-14 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-11-23 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15.193.713-6 | 2018-11-23 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-23 | 9 | 2018-11-23
2901 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | CAREFUSION | AVEA | BBV03447 | SN | 2018-11-13 | 2901 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-13 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2901 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-13 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-11-23 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15.193.713-6 | 2018-11-23 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-23 | 10 | 2018-11-23
2902 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | VIASYS | VELA | ADT02391 | SN | 2018-11-13 | 2902 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-13 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2902 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-13 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCION PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-11-23 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15.193.713-6 | 2018-11-23 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-23 | 10 | 2018-11-23
2903 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | MAC 1 | NA | NA | 2018-11-14 | 9256 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-14 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2898 | Luz mala. | 2018-11-14 | MANTENCION CORRECTIVA | REEMPLAZO DE AMPOLLETA LARINGO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | HOJA 3BA | 2018-11-14 | 3300 | 1.0 | 3300 | AMPOLLETA LARINGO | 1 | 8000 | 8000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA GONZALEZ | ILEGIBLE | 2018-11-14 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 0 | 2018-11-14
2904 | CERRAR OT |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ARSN-0067 | 10-31799 | 2018-11-15 | 15623 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-15 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2904 | Marca falla de mando. Acc: cable de poder, O2, base, cable 3 entradas y set. | 2018-11-16 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | FALLA DE MANDO DE OXIGENO EN SU VALOR MINIMO, Y FALTA LA TAPA PROTECTORA DE CONTROLES. SE ENVIA A STE PARA SU REPARACION. EQUIPO OPERATIVO.- | SI | SI | NO | NO | NO | NO | EQUIPO REGRESA DE STE. OPERATIVO.- | 2019-01-11 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1047 | 2018-11-22 | DRAGER | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 2019-01-11 |  |  |  |  | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2019-01-11 | 57 | 2019-01-11
2905 | TRABAJO TERMINADO |  | RADIOLOGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900009 | 10-39765 | 2018-11-14 | 16362 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-16 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2905 | Solicito reparación de botones. | 2018-11-16 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO PRESENTA DIFICULTAD AL ENCENDER EL EQUIPO, RAZON POR EL CUAL SE REEMPLAZO EL BOTON DE ON/OFF Y CONFIGURACION. SE CHEQUEO COMPLETAMENTE EQUIPO. PANIO Y SPO2 OK. EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-11-16 | 4074 | 3.5 | 14259 | PULSADOR N/A A PCB | 2 | 1000 | 2000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA VERA |  | 2018-11-16 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 0 | 2018-11-16
2906 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | MEDICINA | CAMA ELECTRICA | LINET | ELEGANZA | 20080095147 | 10-35953 | 2018-11-15 | 14927 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-15 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2906 | No sube | 2018-11-15 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2907 | TRABAJO TERMINADO | SISTEMA DE AMPLIFICACION | NEONATOLOGIA | OTRO | NA | NA | NA | NA | 2018-11-16 | 15618 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-16 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2907 | Operación de amplificación de sonido. Auditorio Kaplan 22/10/18 de 10 a 12 hrs. | 2018-11-22 | OTROS | AMPLIFICACION DE EVENTO ENAUDITORIO KAPLAN. | [5 empty] | NO |  | 2018-11-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA URRUTIA | 8088359-9 | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-22 | 6 | 2018-11-22
2908 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | STANDARD | MAC 1 | NA | NA | 2018-11-16 | 15941 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-16 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2908 | Cambio ampolleta. | 2018-11-16 | MANTENCION CORRECTIVA | Ampolleta quemada. Se realiza cambio. Operativa | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-16 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA JOSE GOMEZ | 17559209- | 2018-11-16 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 0 | 2018-11-16
2909 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69119 | 10-39390 | 2018-10-29 | 15610 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-19 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2909 | Revisar. No reconoce jeringas. | 2018-11-19 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE BOMBA DE JERINGA CON DISTINTAS MEDIDAS SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13756745-8 | 2018-11-22 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-11-19 | 2018-11-22 | 3 | 2018-11-22
2910 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP PEDIATRICO | NA | NA | 2018-11-13 | 9257 | MCC | T3 | UEM | 2018-11-19 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2910 | Reparar | 2018-11-19 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE SENSOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-27 | 4074 | 2.0 | 8148 | Sensor SPO2 | 1 | 47600 | 47600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA GONZALEZ |  | 2018-12-27 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-19 | 2018-12-27 | 38 | 2018-12-27
2911 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | CIRUGIA | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP PEDIATRICO | NA | NA | 2018-11-06 | 11248 | MCC | T3 | UEM | 2018-11-19 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2911 | Revisar. | 2018-11-19 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE CABLE TRONCAL |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-07 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-12-07 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-19 | 2018-12-07 | 18 | 2018-12-07
2912 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | MAQUET | SERVO-i | 76068 | SN | 2018-11-13 | 4911 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-13 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4911 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-13 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo. Contraparte técnica de mantencion preventiva realizada por empresa representante. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-19 | 1865 | 2.0 | 3730 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ OLIVARES | 15.557.300-7 | 2018-11-19 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-19 | 6 | 2018-11-19
2913 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | MAQUET | SERVO-I | 81337 | 10-42901 | 2018-11-13 | 4912 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-13 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4912 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-13 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo. Se realiza contraparte técnica de mantencion preventiva realizada por empresa representante. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-19 | 1865 | 2.0 | 3730 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-19 |  |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-19 | 6 | 2018-11-19
2914 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | MAQUET | SERVO-I | 81338 | 10-42900 | 2018-11-13 | 4913 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-13 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4913 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-13 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo. Se realiza contraparte técnica de mantencion preventiva realizada por empresa representante. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-19 | 1865 | 2.0 | 3730 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-19 |  |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-19 | 6 | 2018-11-19
2917 | CERRAR OT | CABLE EKG | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | NA | NA | NA | 2018-11-13 | 9259 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-19 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2917 | Revisar | 2018-11-19 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor de saturometria sin posibilidad de reparación. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-19 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-19 |  | 337 |  |  | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 0 | 2018-11-19
2918 | ANALISIS DE FALLA STE |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689261 | 10-33652 | 2018-10-30 | 15399 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-19 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2918 | Error de teclado 28. | 2018-11-19 |  | Equipo se bloquea al presionar las teclas de MENÚ o botón a su lado. Revisado el 03/12, enviado por la misma falla. | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1054 | 2018-12-27 | FRESENIUS KABI | AJUSTE DE GARANTÍA MANTENCIÓN |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-19 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2919 | ANALISIS DE FALLA UEM | MANGO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | ADULTO GRANDE 1 VIA | NA | NA | 2018-10-31 | 11243 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-19 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2919 | Reparar | 2018-11-19 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-19 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2920 | ANALISIS DE FALLA UEM | MANGO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | ADULTO 2 VIAS | NA | NA | 2018-11-13 | 9260 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-19 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2920 | Reparación | 2018-11-19 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-19 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2921 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | JOSON CARE | JA-ES-96HD | 1402052749 | NA | 2018-11-19 | 15942 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-19 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2921 | Ruedas bloqueadas | 2018-11-19 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisa encontrándose en buenas condiciones |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-19 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-11-19 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 0 | 2018-11-19
2922 | MPP ASIGNADA |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250010-01 | SN | 2018-11-19 | 4921 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-19 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 4921 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-19 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2923 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR SIGNO VITAL | GE | DINAMAP V100 | SDT01220532SA | 10-37258 | 2018-11-19 | 4922 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-19 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 4922 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-19 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SE REEMPLAZO MANGUITO DE PRESION POR OTRO NUEVO, SE LIMPIA COMPLETAMENTE EL CARRO DE TRANSPORTE. EQUIPO CLASE III CON FUENTE EXTERNA RAZON POR EL CUAL NO SE LE REALIZA TEST DE SEG. ELECTRICA. EQUIPO OPERATIVO.- |  | SI | NO |  |  | NO | OPERATIVO.- | 2018-12-05 | 4074 | 3.0 | 12222 | MAGUITO PRESION ADULTO UNIMED | 1 | 40000 | 40000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16.677.706-2 | 2018-12-05 |  |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-12-05 | 16 | 2018-12-05
2924 | ESPERA SALIDA STE | PINZA DE AGARRE | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | AESCULAP | PO959R | SN | SN | 2018-11-19 | 12198 | MCC | T4 | STE | 2018-11-19 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2924 | Reparar | 2018-11-19 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2925 | TRABAJO TERMINADO | FIBRA OPTICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | NA | NA | SN | SN | 2018-11-19 | 12192 | MCC | T4 | STE | 2018-11-19 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2925 | Visión borrosa | 2018-11-19 | MANTENCION CORRECTIVA | CABLE DE FIBRA REPARADO | [5 empty] | NO |  | 2019-01-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2019-01-03 | SI |  | NOVIEMBRE | ENERO | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2019-01-03 | 45 | 2019-01-03
2926 | TRABAJO TERMINADO | PIEZA DHS | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | AESCULAP | KT132R | SN | SN | 2018-11-19 | 12194 | MCC | T4 | STE | 2018-11-19 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2926 | No permite anclar y guiar aguja. | 2018-11-19 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REALIZA REVISION , DESARME Y AJUSTE DE CONTRATUERCA, TRATAMIENTO SUPERFICIE, LAVADO ULTRASONIDO, LUBRICACION, POR PARTE DE LA EMRPESA BB BRAUN. | [5 empty] | NO |  | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1042 | 2018-11-19 | BBRAUN | EFECTUAR PRESUPUESTO | MARIA PAZ DELANOY |  | 2018-12-19 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-12-19 | 30 | 2018-12-19
2927 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | PENLON | SEWARD 1 | SN | SN | 2018-11-19 | 12197 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-19 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2927 | SD | 2018-11-19 | MANTENCION CORRECTIVA | AMPOLLETA QUEMADA, SE REEMPLAZO POR UNA NUEVA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS. EQUIPO OPERATIVO. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-19 | 4074 | 1.0 | 4074 | AMPOLLETA LARINGO ADULTO | 1 | 12000 | 12000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA |  | 2018-11-19 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 0 | 2018-11-19
2928 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | NA | MAC 1 | SN | SN | 2018-11-19 | 12196 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-19 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2928 | SD | 2018-11-19 | MANTENCION CORRECTIVA | HOJA LARINGO NO ENCIENDE, SE CHEQUEA AMPOLLETA QUEMADA. SE REEMPLAZA. OPERATIVO.- | SI | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-11-28 | 4074 | 1.5 | 6111 | AMPOLLETA HOJA LARINGO ADULTO | 1 | 9000 | 9000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-11-28 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 9 | 2018-11-28
2929 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | NA | MAC 3 | SN | SN | 2018-11-19 | 12195 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-19 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2929 | SD | 2018-11-19 | MANTENCION CORRECTIVA | HOJA LARINGO NO ENCIENDE, DAÑADA LA AMPOLLETA, SE REEMPLAZO. OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-11-28 | 4074 | 1.5 | 6111 | AMPOLLETA HOJA LARINGO ADULTO | 1 | 9000 | 9000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-11-28 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 9 | 2018-11-28
2930 | MPP ASIGNADA |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260001-01 | SN | 2018-11-19 | 4929 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-19 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4929 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-19 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2931 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | B650 | SEW11202311HA | SN | 2018-11-05 | 4930 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-05 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4930 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-05 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. Se realiza mantencion preventiva, chequeo de parámetros y test de seguridad eléctrica. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-11-14 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17.272.282-2 | 2018-11-14 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-14 | 9 | 2018-11-14
2932 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689267 | 10-33658 | 2018-11-05 | 15924 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-19 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2930 | Error 22. Sensor de presión | 2018-11-19 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA CON CÓDIGO DE ERROR EN PANTALLA, CHEQUEO GENERAL, DESARME COMPLETO PARA REEMPLAZAR SENSOR DE PRESIÓN, BATERÍA EN BUEN ESTADO, VOLUMEN DE INFUSIÓN NORMAL. SETEO DE FECHA Y HORA. .BOMBA OPERATIVA. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-21 | 3300 | 3.0 | 9900 | SENSOR DE PRESIÓN | 1 | 236810 | 236810 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2018-11-21 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 2 | 2018-11-21
2933 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE EKG | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | SN | SN | 2018-11-19 | 13023 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-19 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2933 | Revisar por desperfecto. | 2018-11-19 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2934 | CERRAR OT | SENSOR SPO2 | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | MASIMO | MULTISITIO | SN | SN | 2018-11-09 | 18524 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-19 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2934 | Revisar | 2018-11-19 | MANTENCION CORRECTIVA | SENSOR NO MANIFIESTA PROBLEMA ALGUNO, TESTEADO CON SENSITEST TODOS SUS VALORES ESTÁN OK, TAMPOCO MANIFIESTA AGOTAMIENTO EN AMBOS ESPECTROS DE LUZ. SENSOR FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE DEBE TESTEAR INTERFACE TAL VEZ ÉSTA TIENE EL PROBLEMA. | 2018-11-28 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-28 |  |  |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 9 | 2018-11-28
2935 | TRABAJO TERMINADO |  | CLINICA DEL FUNCIONARIO | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021186 | 10-39325 | 2018-11-19 | 14261 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-19 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2935 | Oclusión de salivero y fuga de agua. | 2018-11-19 | MANTENCION CORRECTIVA | FALLA EN LA DESCARGA DE AGUA DEL SALIVERO, LIMPIEZA TRAMPA DE SÓLIDOS, PRESURIZACIÓN DE LA LINEA DE DESCARGA, DESARME DE LA UNIDAD PARA RE UBICAR LINEA DE DESCARGA. BLOQUEO SALIDA DE AGUA SCALER POR NO USO. EQUIPO OPERATIVO. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-19 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CARLA RAMO | 15095728-5 | 2018-11-19 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 0 | 2018-11-19
2936 | TRABAJO TERMINADO |  | UEM | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF6B-0077 | 10-44716 | 2018-11-19 | 4935 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-19 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4935 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-19 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. Se realiza mantencion preventiva exceptuando test de seguridad eléctrica debido a que monitor no cuenta con modulo multiparametros. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-19 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | 2018-11-19 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 0 | 2018-11-19
2937 | TRABAJO TERMINADO |  | UEM | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF-83100987 | 10-44715 | 2018-11-19 | 4936 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-19 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4936 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-19 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. Se realiza mantencion preventiva exceptuando test de seguridad eléctrica debido a que monitor no cuenta con modulo multiparametros. | NO | SI | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-19 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | 2018-11-19 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 0 | 2018-11-19
2938 | TRABAJO TERMINADO |  | UEM | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF6B-0090 | 10-44719 | 2018-11-19 | 4937 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-19 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4937 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-19 | MANTENCION PREVENTIVA | Operativo. Se realiza mantencion preventiva exceptuando test de seguridad eléctrica debido a que monitor no cuenta con modulo multiparametros. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-11-19 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | 2018-11-19 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 0 | 2018-11-19
2939 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | SLE LIMITED | SLE 5000 | 55088 | 10-38386 | 2018-11-06 | 4938 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4938 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-06 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo. Se realiza contraparte técnica de mantencion preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-11-06 | 1865 | 2.0 | 3730 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13.756.745-8 | 2018-11-06 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 0 | 2018-11-06
2940 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | SLE LIMITED | SLE 5000 | 55086 | 10-38384 | 2018-11-06 | 4939 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4939 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-06 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo. Se realiza contraparte técnica de mantencion preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-11-06 | 1865 | 2.0 | 3730 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13.756.745-8 | 2018-11-06 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 0 | 2018-11-06
2941 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | SLE LIMITED | SLE 5000 | 55087 | 10-38385 | 2018-11-06 | 4940 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4940 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-06 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo. Se realiza contraparte técnica de mantencion preventiva. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-11-06 | 1865 | 2.0 | 3730 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13.756.745-8 | 2018-11-06 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 0 | 2018-11-06
2942 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | ATOM | INCU i | 2541007 | 10-43455 | 2018-10-24 | 4941 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-24 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4941 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2016-10-24 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo. Se realiza contraparte técnica de mantencion preventiva realizada por convenio. |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-10-24 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13.756.745-8 | 2018-10-24 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 0 | 2018-10-24
2943 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | ATOM | INCU i | 2541009 | 10-43456 | 2018-10-24 | 4942 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-24 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4942 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-10-24 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo. Se realiza contraparte técnica de mantencion preventiva realizada por convenio. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-10-24 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13.756.745-8 | 2018-10-24 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 0 | 2018-10-24
2944 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | ATOM | INCU i | 2541008 | 10-43454 | 2018-10-24 | 4943 | MPP | T1 | UEM | 2018-10-24 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 4943 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-10-24 | CONTRAPARTE TECNICA | Operativo. Se realiza contraparte técnica de mantencion preventiva realizada por convenio. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-10-24 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | 13.756.745-8 | 2018-10-24 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 0 | 2018-10-24
2945 | ANALISIS DE FALLA UEM | AUTOLOG | PABELLONES (UAPQ) | OTRO | NA | NA | ATLG015 313 | NA | 2018-11-19 | 12199 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-19 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2936 | Ruido de campana. Nuevamente. | 2018-11-19 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2946 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | UNIDAD ESTERILIZADORA DE OXIDO DE ETILENO | 3M | STERI-VAC 5XL | 720755 | SN | 2018-11-20 | 4945 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-20 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 4945 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-20 | CONTRAPARTE TECNICA | EQUIPO SOMETIDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LA EMPRESA FULL TECHNOLOGY SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 15815,. EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE | SI | SI | NO | NO | NO | NO | MANTENCIÓN EFECTUADA POR PABLO FLORES | 2018-11-20 | 3300 | 1.0 | 3300 | PLUNGER DE AGUA | 1 |  | 0 | KIT ELEMENTOS FILTRANTES | 3 |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-11-20 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 0 | 2018-11-20
2947 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | UNIDAD ESTERILIZADORA DE OXIDO DE ETILENO | 3M | STERI-VAC 5XL | 720687 | SN | 2018-11-20 | 4946 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-20 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 4946 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-20 | CONTRAPARTE TECNICA | EQUIPO SOMETIDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LA EMPRESA FULL TECHNOLOGY SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 15816. EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE | SI | SI | NO | NO | NO | NO | MANTENCIÓN EFECTUADA POR PABLO FLORES | 2018-11-20 | 3300 | 1.0 | 3300 | PLUNGER DE AGUA | 1 |  | 0 | KIT ELEMENTOS FILTRANTES | 3 |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-11-20 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 0 | 2018-11-20
2948 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | UNIDAD ESTERILIZADORA DE OXIDO DE ETILENO | 3M | STERI-VAC 5XL | 720685 | SN | 2018-11-20 | 4947 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-20 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 4947 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-20 | CONTRAPARTE TECNICA | EQUIPO SOMETIDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LA EMPRESA FULL TECHNOLOGY SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 15814. EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE | SI | SI | NO | NO | NO | NO | MANTENCIÓN EFECTUADA POR PABLO FLORES | 2018-11-20 | 3300 | 1.0 | 3300 | PLUNGER DE AGUA | 1 |  | 0 | KIT ELEMENTOS FILTRANTES | 3 |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-11-20 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 0 | 2018-11-20
2949 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | INCUBADORA DE LECTURA | 3M | 290 | 220161 | SN | 2018-11-20 | 4948 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-20 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 4948 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-20 | CONTRAPARTE TECNICA | EQUIPO SOMETIDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LA EMPRESA FULL TECHNOLOGY SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 15813 | NO | SI | NO | NO | NO | NO | MANTENCIÓN EFECTUADA POR JEDEON M. | 2018-11-20 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-11-20 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 0 | 2018-11-20
2950 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | INCUBADORA DE LECTURA | 3M | 290-G | 305125 | SN | 2018-11-20 | 4949 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-20 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 4949 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-20 | CONTRAPARTE TECNICA | EQUIPO SOMETIDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LA EMPRESA FULL TECHNOLOGY SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 15812. EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE | NO | SI | NO | NO | NO | NO | MANTENCIÓN EFECTUADA POR JEDEON M. | 2018-11-20 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-11-20 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 0 | 2018-11-20
2951 | TRABAJO TERMINADO | PINZA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | RUMEX | 8-071T | SN | HGF04205 | 2018-11-20 | 18403 | MCC | T4 | STE | 2018-11-20 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2951 | Revisar | 2018-11-20 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-12-19 | 29 | 2018-12-19
2952 | TRABAJO TERMINADO |  | ANATOMIA PATOLOGICA | MICROSCOPIO BINOCULAR | MOTIC | BA410T | 1200000620 | 10-40491 | 2018-11-20 | 3959 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-20 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2952 | Revisión | 2018-11-20 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA AJUSTE DE PORTA MUESTRA, Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR DE LUZ, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LAMPARA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO PROBADO POR PERSONAL DE SERVICIO | 2018-11-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SANDRA TAPIA | ILEGIBLE | 2018-11-26 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-26 | 6 | 2018-11-26
2953 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | PABELLONES (UAPQ) | RX ARCO C | GENERAL ELECTRIC | OEC 9900 ELITE | E2-4611 | NA | 2018-11-20 | 12200 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-20 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2953 | Se desconfigura | 2018-11-20 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2954 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO | LEICA | LEICA F19 | 80109002 | 10-40207 | 2018-11-20 | 18401 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-20 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2954 | Revisión de ampolleta. | 2018-11-20 | MANTENCION CORRECTIVA | MICROSCOPIO OFTALMOLOGICO LEICA 10384643, PRESENTA FALLA EN AMPOLLETA 50 WATTS 12 VOLTS BIPIN EN SOQUET LEICA DAÑADA. SE UTILIZO LA AMPOLLETA DE BACKUP EQUIPO OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO | OPERATIVO | 2018-11-20 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-11-20 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 0 | 2018-11-20
2955 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | GE | M1024247 | NA | NA | 2018-11-20 | 18402 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-20 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2955 | No toma temperatura. | 2018-11-20 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | SENSOR DE TEMPERATURA NO MIDE, FALLA IRRECUPERABLE, RAZON POR EL CUAL SE REEMPLAZA. SE ENTERGA INSUMO NUEVO OPERATIVO.- | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE ENTERGA INSUMO NUEVO. | 2018-11-21 | 4074 | 1.5 | 6111 | SENSOR TEMPERATURA GE | 1 | 50000 | 50000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2018-11-21 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 1 | 2018-11-21
2956 | TRABAJO TERMINADO | SONDA GAMMA NUCLEAR | MEDICINA NUCLEAR | SONDA GAMMA NUCLEAR | NUCLEARLAB | DGC II | 1201556 | 10-39160 | 2018-11-20 | 22694 | MCC | T4 | STE | 2018-11-20 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2956 | Revisar. | 2018-11-20 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | Cambio de cable de interconexión de sonda. | NO | SI | SI | SI | NO | NO | Se adjunta copia de guia de servicio de ARAYA & CIA N°12666. | 2018-12-27 | 4074 | 0.0 | 0 | MANTENCION CORRECTIVA | 1 | 725900 | 725900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 1044 | 2018-11-22 | ARAYA Y CIA LTDA | EFECTUAR PRESUPUESTO | MAURICIO TRONCOSO | 10159521-8 | 2018-12-27 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-12-27 | 37 | 2018-12-27
2957 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119823 | 10-44734 | 2018-11-20 | 13024 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-20 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2957 | Fuga interna | 2018-11-20 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA CAMBIO DE FILTRO INTERNO DE AIRE, SE REALIZA LAVADO DEL BLOQUE DE VÁLVULA EXHALATORIA. PRUEBAS DE CALIBRACIÓN, FUGA Y FUNCIONAMIENTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SE DEBE REVISAR VÁLVULA Y UTILIZAR FILTRO EN PUERTO EXHALATORIO, YA QUE SE ENCONTRABA MUY CONTAMINADA | 2018-11-22 | 4074 | 9.0 | 36666 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA BASCUÑAN | 13889529-7 | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-22 | 2 | 2018-11-22
2958 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | EDAN | 3 DERIVADAS | NA | NA | 2018-11-19 | 15946 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-21 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2958 | Revisar | 2018-11-21 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara | [5 empty] | NO |  | 2018-11-23 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | AYLIN RODRIGUEZ |  | 2018-11-23 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 2018-11-23 | 2 | 2018-11-23
2959 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-11-19 | 15945 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-21 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2959 | No sensa. | 2018-11-21 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara | [5 empty] | NO |  | 2018-11-23 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | AYLIN RODRIGUEZ |  | 2018-11-23 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 2018-11-23 | 2 | 2018-11-23
2960 | ANALISIS DE FALLA STE |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941632 | 10-37010 | 2018-11-05 | 18653 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-21 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 2960 | Error 16 | 2018-11-21 |  | falla 16 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1046 | 2018-11-22 |  | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2961 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | OXIMETRO DE PULSO | NELLCOR | N600X-1 | G14802060 | 10-43233 | 2018-11-20 | 15626 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-21 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2961 | Marca alarma constante, valores dentro de rangos programados. | 2018-11-21 | MANTENCION CORRECTIVA | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO SIN ENCONTRAR PROBLEMA, SE CAMBIA TRONCAL DE SPO2 POR CONECTOR QUEBRADO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO |  | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22
2962 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689259 | 10-33650 | 2018-11-08 | 15935 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2962 | Error 17 | 2018-11-21 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de bateria por una nueva, carga completa, prueba de funcionamiento. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-22 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22
2963 | ANALISIS DE FALLA UEM | MANGO PANI | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | NA | ADULTO 1 VIA | SN | SN | 2018-11-08 | 15935 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2963 | Revisión. | 2018-11-21 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2964 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | LABORATORIO CLINICO | MICROSCOPIO BINOCULAR | NIKON | YS2-H | 149652 | 10-21005 | 2018-11-19 | 9001 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-19 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2964 | Cambio de ampolleta | 2018-11-21 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2965 | ESPERA SALIDA STE | TONSILOTOMO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | AESCULAP | OM768R | NA | HGF00703 | 2018-11-21 | 18404 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-21 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 2965 | Reparar, pieza quebrada. | 2018-11-21 | [9 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2966 | ANALISIS DE FALLA STE | TRANSDUCTOR TRANSESOFAGICO | PABELLONES (UAPQ) | OTRO | GE | 6Tc-RS | 100733 | NA | 2018-11-21 | 18405 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-21 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2966 | Problema de angulación. | 2018-11-21 |  | Equipo revisado con registro de servicio TIK11602. Falla multiples veces la calibración de rotación. Luego esta deja de funcionar. Temperatura entre 26 y 27.5°. Entregado por Alejandro Henriquez SSO 502689996 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1043 | 2018-11-22 | HOSER INGENIERIA | AJUSTE GARANTÍA EQUIPO NUEVO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2967 | ANALISIS DE FALLA STE |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484726WA | NA | 2018-11-15 | 14928 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-21 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2967 | Pantalla y mica rotas. | 2018-11-21 |  | Pantalla y mica de protección quebradas. | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1045 | 2018-11-22 | PVEQUIP | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2018-11-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2968 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | NA | 10-41924 | 2018-11-21 | 9264 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2968 | No insufla a mas de 20. | 2018-11-21 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Problema de monitor al insuflar es debido a que su batería no se encontraba cargada. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | MANTENER MONITOR ENCHUFADO CUANDO NO ESTA EN USO PARA EVITAR REITERAR LA FALLA. | 2018-11-22 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22
2969 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | MULTISITIO | NA | NA | 2018-11-21 | 15628 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-21 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2969 | Reparación | 2018-11-21 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se entrega inicialmente a UEM un sensor masimo multisitio. Luego de revisión se encuentra que este está en optimas condiciones. Error generado por cable interfaz de saturometría, el cual es repuesta de manera inmediata. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega acesorio nuevo a servicio. | 2018-11-21 | 4074 | 0.0 | 0 | INTERFAZ SPO2 GE-MASIMO | 1 | 30000 | 30000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO |  | 2018-11-21 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 0 | 2018-11-21
2970 | TRABAJO TERMINADO | CONTROL GAMMA CAMARA | MEDICINA NUCLEAR | ACCESORIOS | GE | MILLENIUM MG 50877 | SN | SN | 2018-11-21 | 22695 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-21 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2970 | Arreglo control remoto de gamma camara | 2018-11-21 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA CARCASA DE CONTROL REMOTO, SE RE-CONECTA CABLE DE CONEXIÓN A GAMA CÁMARA, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | ACCESORIO AFECTADO POR CAÍDA | 2018-11-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MAURICIO TRONCOSO | 10159521-8 | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 1 | 2018-11-22
2971 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | LAVANDERIA | BALANZA ELECTRONICA | PESATRONIC | E04-EC0-8080 | 3009 | NA | 2018-11-20 | 26439 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-21 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2971 | Ver factibilidad tecnica de poner báscula de ropería a raz de suelo. | 2018-11-21 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2972 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | LAVANDERIA | BALANZA ELECTRONICA | PESATRONIC | E04-EC0-8080 | 3009 | NA | 2018-11-20 | 26440 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-21 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2972 | Calibrar báscula de ropería una vez que esté a raz de suelo. | 2018-11-21 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2973 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | CUFOMETRO | VBM | NA | 1315674 | NA | 2018-11-22 | 13028 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-22 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2973 | Reparar | 2018-11-22 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA CARCASA AFECTADA POR CAÍDA, SE REALIZAN AJUSTES, Y PRUEBAS DE CALIBRACIÓN Y FUGA. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-12-04 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-12-04 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-12-04 | 12 | 2018-12-04
2974 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | CUFOMETRO | VBM | NA | 1615304 | NA | 2018-11-22 | 13026 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-22 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2974 | Falla en aguja | 2018-11-22 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, PLÁSTICO PROTECTOR ROTO, SE CONSTRUYE TAPA PARA CUFFOMETRO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-11-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA BASCUÑAN | 13889529-7 | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 0 | 2018-11-22
2975 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO E INTERFAZ | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-11-22 | 13027 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-22 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 2975 | Quebrado, revisar. | 2018-11-22 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2976 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG-1350K | 9681 | 10-41837 | 2018-11-21 | 16066 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-22 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2976 | No marca desviación I ni V5 | 2018-11-22 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CONECCION DE EKG | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-22 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 0 | 2018-11-22
2977 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | CIRUGIA | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-11-22 | 9267 | MCC | T3 | UEM | 2018-11-22 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2977 | Reparación. | 2018-11-22 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REALIZA REVISION DE SENSOR SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | [5 empty] | NO |  | 2018-12-07 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-12-07 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-12-07 | 15 | 2018-12-07
2978 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | ADULTO 2 VIAS | NA | NA | 2018-11-22 | 9267 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-22 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2978 | Reparar | 2018-11-22 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE MANGUITO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-22 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA SALAZAR | 17356671-9 | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 0 | 2018-11-22
2979 | ANALISIS DE FALLA UEM | BAÑO DE PARAFINA | KINESIOLOGIA | OTRO | Enraf-Nonius | PARAFFIN BATH | 69334 | 10-38968 | 2018-11-22 | 7759 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-22 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2979 | Regulador de temperatura con dificultades, se solidifica facilmente la parafina. | 2018-11-22 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2980 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-11-21 | 14932 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-22 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2980 | Reparación | 2018-11-22 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2981 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO E INTERFAZ | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | MULTISITIO | NA | NA | 2018-11-21 | 14935 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-22 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 2981 | Reparar | 2018-11-22 | [9 empty] | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2982 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GE DATEX OHMEDA | GIRAFFE | HDHG60205 | 10-32157 | 2018-11-22 | 4981 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-22 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 4981 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-11-22 | MANTENCION PREVENTIVA | se realiza mantención preventiva test de seguridad eléctrica se adjuntan resultados |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-11-22 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA GUERRERO | ILEGIBLE | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 0 | 2018-11-22
2983 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | KA WO | MILLER 00 | NA | NA | 2018-11-12 | 10327 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-12 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2982 | No enciende luz | 2018-11-12 | MANTENCION CORRECTIVA | Se cambia ampolleta. Hoja operativa | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Equipo reparado a la recepción de OT. Se devuelve a servicio de manera inmediata. | 2018-11-12 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TANIA ROJAS | 18254333-0 | 2018-11-12 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 0 | 2018-11-12
2984 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | NA | 12-19 cm | NA | NA | 2018-11-09 | 12409 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-22 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2984 | Mango explota | 2018-11-22 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Goma rota genera fuga. Irreparable. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo. | 2018-11-22 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango 2 vias 12-19cm | 1 | 5200 | 5200 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 0 | 2018-11-22
2985 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | CIRUGIA | ACCESORIOS | GE | 5 DERIVADAS | NA | NA | 2018-11-06 | 11247 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-22 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2985 | Revisar | 2018-11-22 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cable dañado, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo a servicio al recibir OT. | 2018-11-22 | 4074 | 0.0 | 0 | CABLE EKG 5 DERIVADAS | 1 | 28000 | 28000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 0 | 2018-11-22
2986 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | NA | 12-19 cm | NA | NA | 2018-11-19 | 12410 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-22 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2986 | Mango roto. *2 vias sin conectores | 2018-11-22 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Mango roto, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo. | 2018-11-22 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango 2 vias 12-19cm | 1 | 5200 | 5200 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557 | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 0 | 2018-11-22
2987 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PAYKEL | MR850ALU | 180201347391 | NA | 2018-09-24 | 13578 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-22 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2987 | Error E2D | 2018-11-22 | GESTION DE GARANTIAS EQUIPOS NUEVOS | Empresa hace cambio de equipo, reemplazando equipo por uno nuevo de serie: 180226349215 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Término en base a entrega de nueva base calefactora mediante ACTA DE CONSTANCIA 17/18 del 03/10/2018. | 2018-11-22 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-22 |  |  | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 0 | 2018-11-22
2988 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL | GE | DINAMAP PRO SERIES 100 | 032M0179003 | NA | 2018-10-22 | 14913 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-22 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2988 | Revisión. *Equipo totalmente destruído. | 2018-11-22 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | Equipo destruido. Reparación no es factible. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | SI | SI |  | 2018-11-22 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-11-22 | SI | 53/18 | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 0 | 2018-11-22
2989 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | EDAN | 3 DERIVADAS | NA | NA | 2018-11-21 | 16065 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-22 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2989 | Revision | 2018-11-22 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cables pelados, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo. | 2018-11-22 | 4074 | 0.0 | 0 | CABLE EKG 5 DERIVADAS | 1 | 21000 | 21000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2018-11-22 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 0 | 2018-11-22
2990 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR REMOTO DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472522SA | 10-41759 | 2018-11-20 | 15257 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-23 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2990 | No funciona saturometro con cable operativo y no operativo. | 2018-11-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se revisa equipo detectando falla en cable interfaz. Se repone un nuevo cable LNC-10-Ge. Equipo operativo es devuelto a servicio. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo. | 2018-11-23 | 4074 | 0.0 | 0 | INTERFAZ SPO2 GE-MASIMO | 1 | 30000 | 30000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-23 |  |  |  |  | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 0 | 2018-11-23
2991 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | NEONATOLOGIA | LASER FOTOCOAGULADOR | IRIDEX | oculight slx 810 | 1723 | SN | 2018-11-23 | 15629 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-23 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2991 | Roto en fibra óptica | 2018-11-23 |  | FIBRA OPTICA CORTADA | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
2992 | TRABAJO TERMINADO | PANTALLA | UPC CARDIOVASCULAR | OTRO | NA | NA | DS1517MEY5044185 | NA | 2018-10-30 | 18501 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-23 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2992 | No funciona | 2018-11-23 | OTROS | No corresponde a equipo médico, sugerencia de baja de equipo innecesaria. |  | NO | NO |  |  | NO | Enviar a bodega de excluidos en horario hábil. Lu-Mier 1400-1630hrs. Vier 1400-1530hrs. | 2018-11-23 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-11-23 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 0 | 2018-11-23
2993 | TRABAJO TERMINADO | PANTALLA | UPC CARDIOVASCULAR | OTRO | LG | NA | 0051NNA6N449 | NA | 2018-10-30 | 18520 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-23 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2993 | No funciona | 2018-11-23 | OTROS | No corresponde a equipo médico, no le corresponde sugerencia de baja de equipo médico. |  | NO | NO |  |  | NO | Enviar a bodega de excluidos en horario hábil. Lu-Mier 1400-1630hrs. Vier 1400-1530hrs. | 2018-11-23 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-11-23 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 0 | 2018-11-23
2994 | TRABAJO TERMINADO | PANTALLA | UPC CARDIOVASCULAR | OTRO | LG | NA | QC6070972257 | NA | 2018-10-30 | 18519 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-23 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2994 | No funciona | 2018-11-23 | OTROS | No corresponde a equipo médico, sugerencia de baja de equipo médico innecesaria. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Enviar a bodega de excluidos en horario hábil. Lu-Mier 1400-1630hrs. Vier 1400-1530hrs. | 2018-11-23 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-11-23 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 0 | 2018-11-23
2995 | TRABAJO TERMINADO | RASURADORA | UPC CARDIOVASCULAR | OTRO | 3M | NA | 504 | NA | 2018-10-30 | 18512 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-23 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 2995 | No carga | 2018-11-23 | OTROS | No corresponde a equipo médico, sugerencia de baja de equipo médico innecesaria. |  | NO | NO |  |  | NO | Enviar a bodega de excluidos en horario hábil. Lu-Mier 1400-1630hrs. Vier 1400-1530hrs. | 2018-11-23 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-11-23 | SI |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 0 | 2018-11-23
2996 | TRABAJO TERMINADO |  | TRAUMATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM- 8000 EXPRESS | AA74C5688 | 10-45061 | 2018-11-23 | 2996 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-23 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2996 | Batería en mal estado | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | EN LA MANTENCION PREVENTIVA SE DETECTO FALLA EN LA BATERIA (BOTA ACIDO) RAZON POR EL CUAL SE ADQUIRIO UNA BATERIA NUEVA. SE DEJA INSTALADA EN EQUIPO CARGANDO. EQUIPO OPERATIVO.- | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE ENTERGA BATERIA NUEVA | 2018-11-23 | 4074 | 2.0 | 8148 | BATERIA12V 2.3Ah | 1 | 30000 | 30000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VANIA GALVEZ | 12849760-9 | 2018-11-23 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 0 | 2018-11-23
2997 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | DESFIBRILADOR | PHYSIO CONTROL | LIFE PACK 20 | 35678394 | 10-34459 | 2018-11-23 | 4996 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-23 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 4996 | MANTENCION PREVENTIVA EXTRA | 2018-11-23 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. SE REALIZAN 8 DESCARGAS CONTINUAS A MAXIMA POTENCIA (360J) CON LA BATERIA DE BACK UP. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | SI | SI | NO | NO | NO | EQUIPO OPERATIVO.- | 2018-11-23 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCISCA PATRONE | 16.301.199-9 | 2018-11-23 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 0 | 2018-11-23
2998 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | RX ARCO C | INTERMEDICAL | RADIUS R-9 DFG | 84 | 10-39874 | 2018-11-23 | 18428 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-23 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2997 | Fractura de la protección del cable de poder. | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | ARCO C PRESENTA UN CORTE EN COBERTURA PLASTICA DE CABLES, SE REPARO RECUBRIENDO LA SUPERFICIE CON SILICONA Y LUEGO REALIZANDO UNA COBERTURA PLASTICA. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-12-06 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-12-06 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 13 | 2018-12-06
2999 | TRABAJO TERMINADO | CABLE BIPOLAR | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | KARL STORZ | 27176LEB | NA | NA | 2018-11-23 | 18410 | MCC | T3 | UEM | 2018-11-23 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2999 | Revisar | 2018-11-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CABLE BIPOLAR CORTADO INTERNAMENTE, SE RECOMIENDA SU BAJA DEL SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE BAJA Nº345/18. SE ENTREGA INSUMO NUEVO. | SI | NO | NO | SI | NO | NO | BAJA INSUMO, CON REPOSISION. | 2018-12-12 | 4074 | 2.0 | 8148 | CLABLE BIPOLAR STORZ | 1 | 45000 | 45000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE VILLAROEL |  | 2018-12-12 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-12 | 19 | 2018-12-12
3000 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | BOMBA CENTRIFUGA PARA PERFUSIONES | MEDTRONIC | BIO CONSOLE 560 | 560B100364 | 10-36174 | 2018-11-23 | 18408 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-23 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3000 | Brazo roto | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | SOPORTE QUEBRADO, SE REPARO PEGANDOLO CON UNA SOLUCION EPOXICA. OPERATIVO.- | NO | NO | NO | SI | NO | SI | OPERATIVO | 2018-11-26 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE VILLAROEL |  | 2018-11-26 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 3 | 2018-11-26
3001 | TRABAJO TERMINADO | 30° 10mm | PABELLONES (UAPQ) | OPTICA | KARL STORZ | 8934432 | 5000311280 | NA | 2018-11-23 | 18409 | MCC | T4 | STE | 2018-11-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3001 | Revisar | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA | [5 empty] | NO |  | 2019-01-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2019-01-03 | SI |  | NOVIEMBRE | ENERO | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2019-01-03 | 41 | 2019-01-03
3002 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | MARTIN | 11-102-14 | NA | NA | 2018-11-23 | 18411 | MCC | T4 | STE | 2018-11-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3002 | Afilar | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-19 | 26 | 2018-12-19
3003 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | MEDIS INOX | NA | NA | NA | 2018-11-23 | 18412 | MCC | T4 | STE | 2018-11-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3003 | Afilar | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-19 | 26 | 2018-12-19
3004 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | MARTIN | 11-170-14 | NA | NA | 2018-11-23 | 18413 | MCC | T4 | STE | 2018-11-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3004 | Afilar | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-19 | 26 | 2018-12-19
3005 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | AESCULAP | BC544R | 22492 | NA | 2018-11-23 | 18414 | MCC | T4 | STE | 2018-11-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3005 | Afilar | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-19 | 26 | 2018-12-19
3006 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | LAWTON | 05-0450 | NA | NA | 2018-11-23 | 18415 | MCC | T4 | STE | 2018-11-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3006 | Afilar | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-19 | 26 | 2018-12-19
3007 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | HERENZ | HH0011170-15 | NA | NA | 2018-11-23 | 18416 | MCC | T4 | STE | 2018-11-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3007 | Afilar | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-19 | 26 | 2018-12-19
3008 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | LAWTON | 05-0450 | NA | NA | 2018-11-23 | 18417 | MCC | T4 | STE | 2018-11-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3008 | Afilar | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-19 | 26 | 2018-12-19
3009 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | HA WERKE | HA-1110214 | NA | NA | 2018-11-23 | 18418 | MCC | T4 | STE | 2018-11-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3009 | Afilar | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-19 | 26 | 2018-12-19
3010 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | MEDIS INOX | NA | NA | NA | 2018-11-23 | 18419 | MCC | T4 | STE | 2018-11-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3010 | Afilar | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-19 | 26 | 2018-12-19
3011 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | HA WERKE | HA-1117015 | NA | NA | 2018-11-23 | 18420 | MCC | T4 | STE | 2018-11-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3011 | Afilar | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2019-01-07 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-07 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2019-01-07 | 45 | 2019-01-07
3012 | TRABAJO TERMINADO | PINZA ANATOMICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | VOCK | NA | NA | NA | 2018-11-23 | 18421 | MCC | T4 | STE | 2018-11-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3012 | SD | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-19 | 26 | 2018-12-19
3013 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | UMS | NA | NA | NA | 2018-11-23 | 18422 | MCC | T4 | STE | 2018-11-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3013 | Afilar | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO |  | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-19 | 26 | 2018-12-19
3014 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | LAWTON | 05-0450 | NA | NA | 2018-11-23 | 18423 | MCC | T4 | STE | 2018-11-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3014 | Afilar | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-19 | 26 | 2018-12-19
3015 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | MEDIS INOX | NA | NA | NA | 2018-11-23 | 18424 | MCC | T4 | STE | 2018-11-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3015 | Afilar | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-19 | 26 | 2018-12-19
3016 | TRABAJO TERMINADO | PORTA AGUJA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | MARTIN | 20-390-18 | NA | NA | 2018-11-23 | 18425 | MCC | T4 | STE | 2018-11-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3016 | Revisar | 2018-11-23 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-19 | 26 | 2018-12-19
3017 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | SLE LIMITED | SLE 5000 | 55086 | 10-38384 | 2018-05-24 | 5016 | MPP | T1 | UEM | 2018-05-25 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5016 | CONTRAPARTE TECNICA | 2018-05-25 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA EQUIPO OPERATIVO |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-05-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-05-25 | SI |  | MAYO | MAYO | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | 2018-05-25
3018 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MICROSCOPIO OTORRINO | VASCONCELLOS | MC-1232 | 2789 | NA | 2018-11-26 | 3018 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-26 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3018 | Fibra cortada | 2018-11-26 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE FIBRA OPTICA BAJA 343/18 |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-26 | 4074 | 3.5 | 14259 | FIBRA OPTICA | 1 | 580000 | 580000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-11-26 | SI | 343/18 | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 0 | 2018-11-26
3019 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | RX ARCO C | INTERMEDICAL | RADIUS R-9 DFG | 127/12/00083 | NA | 2018-11-26 | 18406 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-21 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3019 | Imagen con ruido. | 2018-11-26 | GESTION DE GARANTIAS DE MANTENCION | Equipo reparado por empresa OTAROLA ING. Reemplazo de conector coaxial. Ajuste de laser indicador. Ajuste de frenos y manilla de dirección. | SI | NO | NO | SI | NO | NO | Se adjunta copia de orden de servicio N°9483. | 2018-11-26 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-11-26 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-21 | 2018-11-26 | 5 | 2018-11-26
3020 | TRABAJO TERMINADO |  | SQP | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900011 | 10-39144 | 2018-11-05 | 4801 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-05 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 4801 | mpp | 2018-11-05 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO OPERATIVO |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-11-19 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-11-19 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 14 | 2018-11-19
3021 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 7V5A8896 | SN | 2018-11-21 | 5020 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-21 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5020 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-21 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 3T, REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN ESTE INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-11-21 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-21 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 0 | 2018-11-21
3022 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 8SXAXU84 | SN | 2018-11-20 | 5021 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-20 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5021 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-20 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 3T, REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN ESTE INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-11-20 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-20 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 0 | 2018-11-20
3023 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 8SXAXU80 | SN | 2018-11-20 | 5022 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-20 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5022 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-20 |  |  | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-11-20 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-20 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 0 | 2018-11-20
3024 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUNS KRABI | 4008S | 8SXAYG19 | SN | 2018-11-20 | 5023 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-20 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5023 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-20 |  |  | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-11-20 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-20 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 0 | 2018-11-20
3025 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 8SXAYG20 | SN | 2018-11-20 | 5024 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-20 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5024 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-20 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 3T, REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN ESTE INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE. | NO | SI | SI | SI |  | NO |  | 2018-11-20 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-20 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 0 | 2018-11-20
3026 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 8SXAYG22 | SN | 2018-11-21 | 5025 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-21 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5025 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-21 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 3T, REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN ESTE INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE. | NO | SI | SI | SI |  | NO |  | 2018-11-21 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-21 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 0 | 2018-11-21
3027 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 8SXAYG21 | SN | 2018-11-21 | 5026 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-21 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5026 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-21 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 3T, REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN ESTE INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE. | NO | SI | SI | SI |  | NO |  | 2018-11-21 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-21 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 0 | 2018-11-21
3028 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 8SXAYG23 | SN | 2018-11-21 | 5027 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-21 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5027 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-21 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 3T, REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN ESTE INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE. | NO | SI | SI | NO |  | NO |  | 2018-11-21 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-21 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 0 | 2018-11-21
3029 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 8SXAYG18 | SN | 2018-11-20 | 5028 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-20 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5028 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-20 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 3T, REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN ESTE INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE. | NO | SI | SI | SI |  | NO |  | 2018-11-20 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-20 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 0 | 2018-11-20
3030 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 8SXAYG17 | SN | 2018-11-21 | 5029 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-21 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5029 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-21 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 3T, REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN ESTE INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-11-21 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-21 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 0 | 2018-11-21
3031 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 8SXAXU82 | SN | 2018-11-21 | 5030 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-21 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5030 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-21 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 3T, REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN ESTE INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE. | NO | SI | SI | SI |  | NO |  | 2018-11-21 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-21 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 0 | 2018-11-21
3032 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS CARE MEDICAL | 4008S | 8SXAXU79 | SN | 2018-11-21 | 5031 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-21 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5031 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-21 | CAPACITACION TECNICA ENTREGADA A SERVICIOS CLINICOS-ADMINISTRATIVOS | MANTENCION PREVENTIVA 3T, REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN ESTE INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE. | NO | SI | SI | SI |  | NO |  | 2018-11-21 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-21 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 0 | 2018-11-21
3033 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 8SXAXU78 | SN | 2018-11-21 | 5032 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-21 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5032 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-21 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 3T, REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN ESTE INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE. | NO | SI | SI | SI |  | NO |  | 2018-11-21 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-21 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 0 | 2018-11-21
3034 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 8SXAXU77 | SN | 2018-11-20 | 5033 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-20 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5033 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-20 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 3T, REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN ESTE INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-11-20 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-20 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 0 | 2018-11-20
3035 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 8SXAXU81 | SN | 2018-11-20 | 5034 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-20 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5034 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-20 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 3T, REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN ESTE INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE. | NO | SI | SI | SI |  | NO |  | 2018-11-20 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-20 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 0 | 2018-11-20
3036 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008S | 8SXAXU83 | SN | 2018-11-20 | 5035 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-20 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5035 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-20 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 3T, REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN ESTE INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE. | NO | SI | SI | SI | NO | NO |  | 2018-11-20 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-20 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 0 | 2018-11-20
3037 | TRABAJO TERMINADO | TROTADORA | CAE | OTRO | GE | CASE | SHS12100644SA | SN | 2018-11-27 | 13058 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-27 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3037 | Revisar trotadora, ruido raro al dejar de correr. | 2018-11-27 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE TREADMILL SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-30 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 16332548-9 | 2018-11-30 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-30 | 3 | 2018-11-30
3038 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | ANATOMIA PATOLOGICA | PROCESADOR DE TEJIDOS | THERMO | CITADEL 1000 | CL305301V | 10-26522 | 2018-11-26 | 3960 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-27 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3038 | Revisar | 2018-11-27 |  | SE SOLICITA UPS CARACTERÍSTICAS CONSULTAR CON PROVEEDOR YA QUE TIENE UNA ALTERNATIVA.... | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3039 | ANALISIS DE FALLA STE |  | PABELLONES (UAPQ) | ELECTROBISTURI ALTA POTENCIA | VALLEYLAB | FORCE 2 | F4J44336T | 10-32705 | 2018-11-27 | 18429 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-27 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3039 | Equipo se desconfigura al utilizarse. Acc: cable de poder | 2018-11-27 |  | ALEATORIAMENTE VUELVE A STANDBY | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1048 | 00-00-0000 |  | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3040 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM-9000 SUPER | W-77100654 | 10-44301 | 2018-11-27 | 14937 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-27 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3040 | No insufla mango de presión. Acc: cable poder, interfaz y mango PANI | 2018-11-30 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | BAJA MANGUITO . |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-04 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-12-04 | SI | 344/18 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-12-04 | 7 | 2018-12-04
3041 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PAYKEL | MR850AEK | 130617183101 | NA | 2018-11-27 | 15632 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-27 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3041 | T° llega a 39° y no baja. | 2018-11-27 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA FUNCIONAMIENTO DE BASE CALEFACTORA. OSCILACION DE TEMPERATURA NORMAL. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-12-10 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | KAREN LEIVA | 17778142-K | 2018-12-10 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-12-10 | 13 | 2018-12-10
3042 | ANALISIS DE FALLA UEM | PIÑA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | MQUET | 100322 | 4657 | na | 2018-11-27 | 18431 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-28 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3042 | Trabada, pusieron una pieza que no corresponde. | 2018-11-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3043 | ANALISIS DE FALLA UEM | PIÑA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | MAQUET | na | na | na | 2018-11-27 | 18430 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-28 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3043 | Falta apretador | 2018-11-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3044 | TRABAJO TERMINADO | INTERFAZ TEMPERATURA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FISHER & PAYKEL | 900MR805 | na | na | 2018-11-28 | 15633 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-28 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3044 | Reparar | 2018-11-28 | MANTENCION CORRECTIVA | Conector desenroscado. Se enrosca, Operativo | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-28 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-11-28 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 0 | 2018-11-28
3045 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | TECME | GRAPHNET ADVANCE | 111210311081A1V | SN | 2018-11-27 | 5044 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-27 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5044 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-27 | CONTRAPARTE TECNICA | SE REALIZA CONTRA PARTE TECNICA, A VENTILADOR MECANICO. EQUIPO OPERATIVO.- | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SE REALIZA EN REEMPLAZO DE KIT DE MANTENCION, PROVISTO POR STE. OPERATIVO.- | 2018-12-05 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15.193.713-6 | 2018-12-05 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-12-05 | 8 | 2018-12-05
3046 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | CAE | ACCESORIOS | CRITIKON | ADULTO 2 VIAS | na | na | 2018-11-28 | 13065 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-28 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3045 | Mango adulto 2 vias sin conectores. | 2018-11-28 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo. Recibido sin conectores | 2018-11-28 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango 2 vias 27.5-36.5cm | 1 | 5500 | 5500 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MONICA PROVIDEL | 18783412-0 | 2018-11-28 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 0 | 2018-11-28
3047 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | CAE | ACCESORIOS | ABM MEDICAL | ADULTO 2 VIAS | na | na | 2018-11-27 | 13064 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-28 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3047 | Reparacion | 2018-11-28 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sugerencia de baja | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo. | 2018-11-28 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MONICA PROVIDEL | ILEGIBLE | 2018-11-28 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 0 | 2018-11-28
3048 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MAQUINA DE HEMODIALISIS | FRESENIUS MEDICAL CARE | 4008B | 7V5A8895 | SN | 2018-11-21 | 5047 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-21 | IRINA DAROCH | 16.513.289-0 | SI | 5047 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-21 | CONTRAPARTE TECNICA | MANTENCION PREVENTIVA 3T, REVISION DE MAQUINA CON TODOS LOS PARAMETROS INDICADOS EN ESTE INFORME ADJUNTO, EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL FABRICANTE. | NO | SI | SI | NO |  | NO |  | 2018-11-21 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15.489.275-3 | 2018-11-21 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 0 | 2018-11-21
3049 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | STANDARD | MAC 2 | na | na | 2018-11-27 | 16071 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-28 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3048 | Luz mala | 2018-11-28 | MANTENCION CORRECTIVA | Se cambia ampolleta. Hoja operativa. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-28 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2018-11-28 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 0 | 2018-11-28
3050 | ESPERA SALIDA STE | PORTA AGUJA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | AESCULAP | BM044R | NA | NA | 2018-11-28 | 18433 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3050 | Rota | 2018-11-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3051 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA CURVA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | TUT INSTRUMENTS | 02.2027.18 | na | na | 2018-11-28 | 18434 | MCC | T4 | STE | 2018-11-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3051 | Afilar | 2018-11-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-12 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-12 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-12 | 14 | 2018-12-12
3052 | TRABAJO TERMINADO | PINZA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | RUDOLF | RU 7890-2 | na | na | 2018-11-28 | 18435 | MCC | T4 | STE | 2018-11-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3052 | revisar | 2018-11-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-19 | 21 | 2018-12-19
3053 | TRABAJO TERMINADO | PORTA AGUJA CASTROVIEJO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | RUDOLF | RU 5953-14 | na | HGF11501 | 2018-11-28 | 18436 | MCC | T4 | STE | 2018-11-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3053 | Revisar | 2018-11-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-19 | 21 | 2018-12-19
3054 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | na | na | na | na | 2018-11-28 | 18437 | MCC | T4 | STE | 2018-11-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3054 | afilar | 2018-11-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-19 | 21 | 2018-12-19
3055 | ESPERA SALIDA STE | TIJERA CORTA YESO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | na | na | na | na | 2018-11-28 | 18438 | MCC | T4 | STE | 2018-11-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3055 | Rota, piezas faltantes | 2018-11-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3056 | TRABAJO TERMINADO | TIJERA CORTA YESO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | RUDOLF | RU 2840-26 | na | na | 2018-11-28 | 18439 | MCC | T4 | STE | 2018-11-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3056 | Quebrada. | 2018-11-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-19 | 21 | 2018-12-19
3057 | ESPERA SALIDA STE | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | na | na | na | na | 2018-11-28 | 10146 | MCC | T4 | STE | 2018-11-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3057 | Reparar | 2018-11-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3058 | TRABAJO TERMINADO | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | na | na | na | na | 2018-11-28 | 10147 | MCC | T4 | STE | 2018-11-28 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3058 | reparar | 2018-11-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº30/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº30/2018 | 2019-01-07 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-07 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2019-01-07 | 40 | 2019-01-07
3059 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM-9000 | BX6B-4784ILO | 10-44294 | 2018-11-28 | 9274 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-28 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3059 | Instalación de batería y saturometro. | 2018-11-28 | OTROS | SERVICIO SOLICITA LA INSTALACION DE SATUROMETRO Y BATERIA PARA EQUIPO MINDRAY, LOS CUALES NO HAY STOCK HASTA NUEVO AVISO, RAZON POR EL CUAL SE DEVUELVE EQUIPO AL SERVICIO. | [5 empty] | NO | SE DEVUELVE A SERVICIO EL MONITOR POR NO TENER ACCESORIOS NI REPUESTOS REQUERIDOS.- | 2018-12-11 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA GONZALEZ | 13065350-9 | 2018-12-11 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-11 | 13 | 2018-12-11
3060 | CERRAR OT |  | CAE | HOLTER | SPACELABS HEALTHCARE | EVO | Evo-007365 | na | 2018-11-28 | 13059 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-28 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3060 | revisar y ajustar | 2018-11-28 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de holter, verificación de datos, descarga y pruebas de funcionamiento sin encontrar fallas o errores que puedan afectar el correcto funcionamiento. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-30 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-30 |  |  |  |  | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 2 | 2018-11-30
3061 | CERRAR OT |  | CAE | HOLTER | SPACELABS HEALTHCARE | EVO | Evo-004040 | na | 2018-11-28 | 15037 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-28 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3061 | revisar y ajustar | 2018-11-28 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de holter, verificación de datos, descarga y pruebas de funcionamiento sin encontrar fallas o errores que puedan afectar el correcto funcionamiento. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-30 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-30 |  |  |  |  | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 2 | 2018-11-30
3062 | CERRAR OT | SISTEMA DE AMPLIFICACION | RRPP | OTRO | na | na | na | na | 2018-11-28 | 2214 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-28 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3062 | 4 de diciembre desde las 1430 hrs- Ceremonia de reacreditación | 2018-12-04 | OTROS | SE REALIZA INSTALACION Y MANEJO DE AMPLIFICACION EN EVENTO EN AUDITORIO KAPLAN, "CEREMONIA RE-ACREDITACION" | [7 empty] | 2018-12-04 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 |  |  |  |  | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-04 | 6 | 2018-12-04
3063 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | Datex-Ohmeda | Cardio Cap 5 | FBWF00353 | 10-32388 | 2018-11-28 | 15263 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-28 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3063 | Reparar coneccion electrocardiograma. *Entrada ekg hundida | 2018-11-28 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REPARACIÓN DE CONECTOR DE EKG EN MAL ESTADO, AFECTADO POR SOBREPRESION EN APARATO. PRUEBAS COMPLETAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | REVISION DE ANALIZADOR DE GASES, PANI, EKG, SPO2 | 2018-12-10 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE VILLAROEL |  | 2018-12-10 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-10 | 12 | 2018-12-10
3064 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE EKG | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | 5 DERIVADAS | na | na | 2018-11-28 | 18441 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-28 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3064 | Revisar | 2018-11-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3065 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | TECME | GRAPHNET ADVANCE | 111210341081A1V | 10 - 44769 | 2018-11-28 | 5064 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-28 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5064 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-28 | CONTRAPARTE TECNICA | SE REALIZA CONTRA PARTE TECNICA, A VENTILADOR MECANICO. EQUIPO OPERATIVO.- | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SE REEMPLAZA EL KIT DE MANTENCION, PROVISTA POR STE. OPERATIVO.- | 2018-12-05 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15.193.713-6 | 2018-12-05 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-05 | 7 | 2018-12-05
3066 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR DE TRANSPORTE | FLIGHT | FLIGHT-50 | 120110487 | SN | 2018-11-28 | 5056 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-28 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5065 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-28 | CONTRAPARTE TECNICA | SE REALIZA CONTRAPARTE TECNICA, A VENTILADOR DE TRANSPORTE. OPERATIVO.- | SI | SI | SI |  |  | NO | SE REEMPLAZA EL KIT DE MANTENCION PROVISTA POR STE. OPERATIVO.- | 2018-12-05 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13.982.897-6 | 2018-12-05 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-05 | 7 | 2018-12-05
3067 | CERRAR OT |  | UEA | VENTILADOR DE TRANSPORTE | FLIGHT | FLIGHT-50 | 120110483 | SN | 2018-11-28 | 5066 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-28 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5066 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-28 | CONTRAPARTE TECNICA | SE REALIZO CONTRAPARTE TECNICA A VENTILADOR DE TRANSPORTE. OPERATIVO.- | SI | SI | SI | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-12-04 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 |  |  |  |  | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-04 | 6 | 2018-12-04
3068 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR DE TRANSPORTE | FLIGHT | FLIGHT-50 | 120110486 | SN | 2018-11-28 | 5067 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-28 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5067 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-28 | CONTRAPARTE TECNICA | SE REALIZA CONTRAPARTE TECNICA A VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE. OPERATIVO.- |  | SI | SI |  |  | NO | OPERATIVO.- | 2018-12-03 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15.193.713-6 | 2018-12-03 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-03 | 5 | 2018-12-03
3069 | TRABAJO TERMINADO |  | UEM | VENTILADOR DE TRANSPORTE | FLIGHT | FLIGHT-60 | 11080115 | 10-44723 | 2018-11-28 | 5068 | MPP | T1 | UEM | 2018-11-28 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5068 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-11-28 | CONTRAPARTE TECNICA | SE REALIZA CONTRA PARTE TECNICA A VENTILADOR DE TRANSPORTE. OPERATIVO.- | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SE REEMPLAZA , KIT DE MANTENCION PROVISTA POR STE. OPERATIVO.- | 2018-12-05 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-12-05 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-05 | 7 | 2018-12-05
3070 | TRABAJO TERMINADO |  | LABORATORIO CLINICO | MICROSCOPIO UNIVERSAL | OLYMPUS | CHA | 445220 | 10-18975 | 2018-11-29 | 9004 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-29 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3070 | Cambio de ampolleta | 2018-11-29 | MANTENCION CORRECTIVA | cambio ampolleta se suministra otra de respaldo | SI | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-11-29 | 4074 | 4.5 | 18333 | ampolleta 20w 6 v | 2 | 10000 | 20000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | RENE VEGA | 8715010-5 | 2018-11-29 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 0 | 2018-11-29
3071 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | NELLCOR | N-560 | 11510030092 | 10-41587 | 2018-11-29 | 16405 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-29 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3071 | Malo. Acc: cable de poder, interfaz y saturometro | 2018-11-29 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de monitor no encontrando falla en la medición de su parámetro, pruebas de funcionamiento, revisión de cables con probador de saturometros. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-30 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA DURAN | 18170680-5 | 2018-11-30 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 1 | 2018-11-30
3072 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08010804 | 10-35250 | 2018-11-29 | 16077 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-29 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3072 | Revisión de ruedas de ventilador | 2018-11-29 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE RUEDAS | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-29 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2018-11-29 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 0 | 2018-11-29
3073 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU05030217 | 10-33404 | 2018-11-29 | 16076 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-29 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3073 | Fuga sensor O2 | 2018-11-29 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE VENTILADOR SIN ENCONTRAR PROBLEMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-30 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2018-11-30 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 1 | 2018-11-30
3074 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | CAREFUSION | AVEA | BBV03447 | 10-44771 | 2018-11-29 | 16078 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-29 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3074 | No pasa prueba de fuga | 2018-11-29 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE VENTILADOR SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-11-30 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2018-11-30 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 1 | 2018-11-30
3075 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU09060944 | 10-36542 | 2018-11-29 | 16075 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-29 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3075 | Revisar cable | 2018-11-29 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3076 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | na | ADULTO 2 VIAS | na | na | 2018-11-29 | 9276 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-29 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3076 | Reparar | 2018-11-29 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo. Accesorio se recibe sin conectores. | 2018-11-29 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango 2 vias 27.5-36.5cm | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CAROLINA SALAZAR | 17356671-9 | 2018-11-29 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 0 | 2018-11-29
3077 | TRABAJO TERMINADO | LENTES FREZNEL | CAE | OTRO | DEHAG | 503 | NA | NA | 2018-11-29 | 13051 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-29 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3077 | Reparación de luz quemada. | 2018-11-29 | MANTENCION CORRECTIVA | Ampolleta quemada. Se reemplaza. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se instala en servicio. | 2018-11-29 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta LTP | 1 | 25000 | 25000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA GOMEZ | 16971263-8 | 2018-11-29 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 0 | 2018-11-29
3078 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG9620L | 20369 | 10-35941 | 2018-11-30 | 18552 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-30 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3078 | Solicito revisar y reparar ekg | 2018-11-30 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE EQUIPO POR PROBLEMA DE RUIDO EN SEÑALES, PRODUCTO DE ELECTRODOS DE SUCCIÓN Y PALETAS SIN FIJACIÓN A CONECTOR DE CABLE EKG. SE ENTREGA SET DE ELECTRODOS DE SUCCIÓN Y PALAS NUEVOS | SI |  |  | SI | NO | SI | SE ENTREGAN 6 ELECTRODOS DE SUCCIÓN Y 4 PALAS | 2018-12-04 | 4074 | 4.0 | 16296 | ELECTRODOS DE SUCCION | 6 | 6000 | 36000 | PALAS ELECTRODO | 4 | 10000 | 40000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-12-04 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-04 | 4 | 2018-12-04
3079 | TRABAJO TERMINADO | TRANSDUCTOR TRANSTORACICO | PABELLONES (UAPQ) | OTRO | GE | 3Sc-RS | 47237516 | NA | 2018-11-30 | 3079 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-30 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3079 | SD | 2018-11-30 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | Equipo revisado en STE HOSER, donde indican que no es reparable. Se da de baja mediante informe de sugerencia de baja N° 65/18 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se devuelve transductor NO operativo a servicio. | 2018-11-30 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | ILEGIBLE | 2018-11-30 | SI | 65/18 | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 0 | 2018-11-30
3080 | CERRAR OT | SATUROMETRO E INTERFAZ | HEMATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO | na | na | 2018-12-03 | 12560 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-03 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3080 | REVISAR SENSOR DE MONITOR DINAMAP, SENSOR CON INTERFAZ | 2018-12-03 | MANTENCION CORRECTIVA | Se realiza cambio de sensor e interfaz por uno nuevo. | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2018-12-03 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-03 |  |  |  |  | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 0 | 2018-12-03
3081 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM-9000 EXPRESS | BX-77101213 | 10-44299 | 2018-12-03 | 11814 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-03 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3081 | REEMPLAZO DE BATERÍA | 2018-12-03 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO CON LA BATERIA AGOTADA, RAZON POR EL CUAL SE ADQUIRIO UNA NUEVA. SE DEJA INSTALADA EN EL EQUIPO. OPERATIVO.- | SI | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-12-03 | 4074 | 2.5 | 10185 | BATERIA MINDRAY LI23S001A 11V 4,4Ah | 1 | 130000 | 130000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-12-03 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 0 | 2018-12-03
3082 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS PLUS | ASBF-0269 | 10-37420 | 2018-12-03 | 5081 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-03 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5081 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-20 | MANTENCION PREVENTIVA | mantención preventiva realizada por empresa representante. se adjunta protocolo se adjunta hoja servicio scio four serie ASHB-0022 y ARXN-149 |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-12-20 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-12-20 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-20 | 17 | 2018-12-20
3083 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASCF-0247 | SN | 2018-12-03 | 5082 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-03 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5082 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-20 | CONTRAPARTE TECNICA | contraparte técnica a mantención realizada por empresa extern |  | SI |  |  |  | NO |  | 2018-12-20 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | DANIELA BERROETA | 17.118.951-9 | 2018-12-20 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-20 | 17 | 2018-12-20
3084 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASCM-0280 | 10-38706 | 2018-12-03 | 5083 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-03 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5083 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-20 | MANTENCION PREVENTIVA | mantención preventiva realizada por empresa representante. se adjunta protocolo se adjunta hoja servicio scio four serie ASCN-0054 |  | SI | NO |  |  | NO |  | 2018-12-20 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-12-20 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-20 | 17 | 2018-12-20
3085 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHK 51239 | 10-33110 | 2018-12-03 | 15634 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-03 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3085 | SOLICITO REVISAR Y REPARAR BANDEJA DE INCUBADORA. NO CONTIENE NI FIJA POSICIÓN DE PACIENTE | 2018-12-04 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA FRENO EN TRENDELEMBURG |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-04 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCISCA HERRERA | 16121214-8 | 2018-12-04 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 1 | 2018-12-04
3086 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 2000 | PD 10362 | 10-31724 | 2018-12-03 | 15635 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-03 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3086 | FAVOR REPARAR PLACA ACRÍLICA DE DOBLE PARED DE INCUBADORA. SE QUIEBRA SOPORTE ACCIDENTALMENTE | 2018-12-03 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA SOPORTE DE ACRILICO, QUE SE DETECTO QUEBRADO. SE INSTALA Y SE CHEQUEA SU FUNCIONAMIENTO. OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | SI | OPERATIVO.- | 2018-12-04 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCISCO HERRERA PONCE | 16121214-8 | 2018-12-04 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 1 | 2018-12-04
3087 | TRABAJO TERMINADO | PINZA DE AGARRE | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33212 | SN | SN | 2018-12-04 | 18444 | MCC | T4 | STE | 2018-12-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3087 | REVISAR Y REPARA PINZA DE AGARRE SUELTA | 2018-12-04 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-19 | 15 | 2018-12-19
3088 | TRABAJO TERMINADO | DISERTOR | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33121 | NA | NA | 2018-12-04 | 18443 | MCC | T4 | STE | 2018-12-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3088 | CAMBIAR, QUEBRADO | 2018-12-04 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº29/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-19 | 15 | 2018-12-19
3089 | TRABAJO TERMINADO | PINZA ROBYKELLY | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 10350HF | LOT GAZ | NA | 2018-12-04 | 18442 | MCC | T4 | STE | 2018-12-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3089 | JUNTO CON SALUDAR SOLICITO A USTED REPARAR , NO QUEMA NO COAGULA | 2018-12-04 | MANTENCION CORRECTIVA | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº 29/2018 | [5 empty] | NO | INSTRUMENTAL REPARADO Y ENTREGADO CON ACTA DE CONSTANCIA Nº30/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-19 | 15 | 2018-12-19
3090 | ESPERA SALIDA STE | PINZA DE AGARRE | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | ROBI 38151 | NA | HGF 11901 | 2018-12-04 | 18445 | MCC | T4 | STE | 2018-12-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3090 | SOLICTO A USTED REPARA PINZA DE AGARRE | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3091 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | DERMATOMO | PADGET | B | 2-11432 | 10-37329 | 2018-12-04 | 18446 | MCC | T4 | STE | 2018-12-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3091 | DERMATOMO DESCALIBRADO, INCLUYE : CONTENEDOR + 4 GALLETAS + 1 DESTORNILLADOR + FUENTE DE PODER | 2018-12-04 | MANTENCION CORRECTIVA | equipo calibrado incluye: 01 fuente de poder 10-37329 01 destornillador 04 galletas | [5 empty] | NO |  | 2018-12-27 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1049 | 2018-12-06 | PROMEDON | AJUSTE DE GARANTÍA | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-12-27 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-27 | 23 | 2018-12-27
3092 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | BALANZA ELECTRONICA DE PRESICION | BERNAR | NA | SN | SN | 2018-11-30 | 15501 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-04 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3092 | SOLICITO REPARACIÓN DE PESA PAÑAL LA QUE SE ENCUENTRA DESCALIBRADA | 2018-12-04 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CAMBIAN PILAS SE CHEQUEA Y SE PRUEBA CON PESOS PATRONES |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-04 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SIHOMARA HERNANDEZ | 16700949-2 | 2018-12-04 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 0 | 2018-12-04
3093 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | NA | NA | NA | 2018-12-04 | 15703 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-04 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3093 | MONITOR SE APAGA, AL PARECER SON LOS CABLES QUE VAN A LA PANTALLA. | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3094 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS | ARUL-0013 | 10-32883 | 2018-12-04 | 5093 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5093 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3095 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS | ARXN-0140 | 10-33724 | 2018-12-04 | 5094 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5094 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-20 | CONTRAPARTE TECNICA | contraparte técnica a mantención realizada por empresa externa |  | SI |  |  |  | NO |  | 2018-12-20 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-12-20 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-20 | 16 | 2018-12-20
3096 | TRABAJO TERMINADO | PINZA DE AGARRE | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | AESCULAP | NA | PO128R | NA | 2018-12-04 | 18447 | MCC | T4 | STE | 2018-12-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3095 | REPARAR PINZA DE AGARRE SUELTA | 2018-12-04 | MANTENCION CORRECTIVA | NO SE PUEDE ULTILZAR, CAMISA DAÑADA, SE REALIZA MANTENCION CORRECTIVA LAVADO Y LUBRICACION | [5 empty] | NO |  | 2019-01-03 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1052 | 2018-12-18 | B BRAUN | EFECTUAR MANTENCION CORRECTIVA | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2019-01-03 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2019-01-03 | 30 | 2019-01-03
3097 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS | ARXN-0151 | 10-33723 | 2018-12-04 | 5095 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5095 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3098 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS | ARZM-0123 | 10-36864 | 2018-12-04 | 5097 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5097 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3099 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ARSN-0067 | 10-31799 | 2018-12-04 | 5098 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5098 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3100 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI + MANGUERA | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | GE | NA | NA | NA | 2018-12-04 | 16079 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-04 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3097 | JUNTO CON SALUDAR SOLITO REVISION DE CABLE PANI | 2018-12-04 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA, DETECTANDO FALLO EN MANGUITO PANI (CUFF) CON FUGA. SE REEMPLAZA MANGUITO ADULTO.- OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO | SE ENTERGA INSUMO NUEVO. OPERATIVO.- | 2018-12-05 | 4074 | 1.0 | 4074 | MANGUITO CUFF ADULTO 2 VIAS UNIMED | 1 | 40000 | 40000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-12-05 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 1 | 2018-12-05
3101 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ASBK-0016 | SN | 2018-12-04 | 5099 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5099 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3102 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ASBK-0017 | 10-37343 | 2018-12-04 | 5101 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5101 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3103 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ASBK-0018 | SN | 2018-12-04 | 5102 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5102 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3104 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR DE TRANSPORTE | DRAGER | OXYLOG 3000 | ASBH-0007 | 10-37328 | 2018-12-04 | 5103 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5103 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3105 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASCN-0050 | SN | 2018-12-04 | 5104 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5104 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3106 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | S/5 AESPIRE | AMXF00113 | 10-32153 | 2018-12-04 | 5105 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5105 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3107 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | S/5 AESPIRE | AMXG 00496 | 10-32389 | 2018-12-04 | 5106 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5106 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3108 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | GE DATEX OHMEDA | AESPIRE 7900 | ANCR00284 | 10-39906 | 2018-12-04 | 5107 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5107 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3109 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | AESPIRE 7900 | ANCR00286 | 10-30904 | 2018-12-04 | 5108 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5108 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3110 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | AESPIRE 7900 | ANCR00286 | 10-30904 | 2018-12-04 | 5109 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5109 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3111 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | AESPIRE 7900 | ANCR00287 | 10-39903 | 2018-12-04 | 5110 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5110 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3112 | MPP ASIGNADA |  | UCI-A/UPC | VENTILADOR DE TRANSPORTE | NEWPORT | HT-70 | N11HT7001212804 | 10-38703 | 2018-12-04 | 5111 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5111 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3113 | MPP ASIGNADA |  | UEI | VENTILADOR DE TRANSPORTE | NEWPORT | HT-70 | N11HT7001212798 | SN | 2018-12-04 | 5112 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5112 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3114 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR DE TRANSPORTE | NEWPORT | HT-70 | N11HT7001212805 | 10-38694 | 2018-12-18 | 5113 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-18 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5113 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-18 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCIÓN PREVENTIVA |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-12-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15.557.300-7 | 2018-12-18 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 0 | 2018-12-18
3115 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR DE TRANSPORTE | NEWPORT | HT-50 | 6127892 | 10-33840 | 2018-12-18 | 5114 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-18 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5114 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-18 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCIÓN PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-12-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15.557.300-7 | 2018-12-18 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 0 | 2018-12-18
3116 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR DE TRANSPORTE | NEWPORT | HT-50 | N08HT501012328 | 10-35932 | 2018-12-18 | 5115 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-18 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5115 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-18 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCIÓN PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-12-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15.557.300-7 | 2018-12-18 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 0 | 2018-12-18
3117 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119820 | SN | 2018-12-12 | 5116 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-12 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5116 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-12 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCIÓN PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-12-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13.982.897-6 | 2018-12-12 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | 2018-12-12
3118 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119821 | SN | 2018-12-12 | 5517 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-12 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5117 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-12 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCIÓN PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-12-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13.982.897-6 | 2018-12-12 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | 2018-12-12
3119 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119822 | SN | 2018-12-12 | 5118 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-12 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5118 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-12 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCIÓN PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-12-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13.982.897-6 | 2018-12-12 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | 2018-12-12
3120 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119823 | SN | 2018-12-12 | 5519 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-12 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5119 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-12 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCIÓN PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-12-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13.982.897-6 | 2018-12-12 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | 2018-12-12
3121 | MPP ASIGNADA |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU01120030 | 10-32437 | 2018-12-04 | 5120 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5120 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3122 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU03070230 | 10-32435 | 2018-12-04 | 5121 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5121 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3123 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU04050208 | 10-32436 | 2018-12-04 | 5122 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5122 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3124 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU05030217 | 10-33404 | 2018-12-04 | 5123 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5123 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3125 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08010802 | 10-35251 | 2018-12-04 | 5124 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5124 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3126 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08010804 | 10-35250 | 2018-12-18 | 5125 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-18 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5125 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-18 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCIÓN PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-12-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15.557.300-7 | 2018-12-18 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 0 | 2018-12-18
3127 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08010805 | 10-35252 | 2018-12-18 | 5126 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-18 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5126 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-18 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCIÓN PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2019-12-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15.557.300-7 | 2018-12-18 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 0 | 2018-12-18
3128 | MPP ASIGNADA |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08040838 | 10-35526 | 2018-12-04 | 5127 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5127 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3129 | MPP ASIGNADA |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08100882 | 10-35937 | 2018-12-04 | 5128 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5128 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3130 | MPP ASIGNADA |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08100883 | 10-35934 | 2018-12-04 | 5129 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5129 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3131 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08100885 | 10-35935 | 2018-12-18 | 5130 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-18 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5130 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-18 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCIÓN PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-12-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15.557.300-7 | 2018-12-18 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 0 | 2018-12-18
3132 | MPP ASIGNADA |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08100887 | 10-35939 | 2018-12-04 | 5131 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5131 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3133 | MPP ASIGNADA |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08100888 | 10-35938 | 2018-12-04 | 5132 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5132 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3134 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU09060934 | 10-36541 | 2018-12-12 | 5133 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-12 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5133 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-12 | MANTENCION PREVENTIVA | OPERATIVO, MANTENCIÓN PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-12-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13.982.897-6 | 2018-12-12 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | 2018-12-12
3135 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU09060935 | 10-36543 | 2018-12-04 | 5134 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5134 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3136 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU09060944 | 10-36542 | 2018-12-04 | 5135 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5135 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3137 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616329 | 10-37342 | 2018-12-04 | 5136 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5136 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3138 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616339 | SN | 2018-12-04 | 5137 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5137 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3139 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616340 | SN | 2018-12-04 | 5138 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5138 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3140 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616342 | 10-37339 | 2018-12-04 | 5139 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5139 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3141 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616344 | 10-37341 | 2018-12-04 | 5140 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5140 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3142 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 360 | N10360616345 | SN | 2018-12-04 | 5141 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-04 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5141 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3143 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | 53023284 | 10-32106 | 2018-12-05 | 5142 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-05 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5142 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-20 | MANTENCION PREVENTIVA | mantención preventiva test de seguridad eléctrica | [5 empty] | NO |  | 2018-12-20 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-12-20 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-20 | 15 | 2018-12-20
3144 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | EXTRACTOR LECHE | MEDELA | SWING | N/A | N/A | 2018-12-05 | 9846 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-05 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3144 | SOLICITO REVISIÓN DE EXTRACTOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE LECHE MATERNA. NO SUCCIONA Y SE APAG CONSTANTEMENTE | 2018-12-05 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO NO SUCCIONA, ESTO DEBIDO AL INGRESO DE LECHE AL CIRCUITO INTERNO DE SUCCION. SE INTENTO REPARAR SIN LOGRAR UNA EXTRACCION DE LECHE COMO REQUIERE EL USUARIO. RAZON POR EL CUAL SE RECOMIENDA LA BAJA DEL SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE BAJA Nº 66/18 |  | NO | NO |  |  | NO | NO OPERATIVO. SE RECOMEINDA LA BAJA. | 2018-12-11 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JOCELYN MEDINA | 18383421- | 2018-12-11 | SI | 66/18 | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-11 | 6 | 2018-12-11
3145 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA TRANSPORTE | AIR SHIELDS | TI 500 | PD3707 | 10-31726 | 2018-12-05 | 9845 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-05 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3145 | SOLICITO MANTENCIÓN, CAMBIO DE FILTRO, REPARACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO Y SI ES POSIBLE CAMBIO DE BATERÍA | 2018-12-05 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3146 | TRABAJO TERMINADO | SISTEMA DE AMPLIFICACION | BIBLIOTECA | OTRO | OTRO | OTRO | OTRO | OTRO | 2018-12-05 | 4193 | OTROS | T1 | UEM | 2018-12-05 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3146 | SOLICITO MANEJO DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN PARA LUNES 10.12.18 A LAS 10:00 HRS EN AUDITORIO DR JORGE KAPLAN CONSEJO TÉCNICO AMPLIADO | 2018-12-05 | OTROS | SE REALIZA MANEJO DE LOS EQUIPOS DE SONIDO DEL HOSPITAL EN EN CONCEJO TECNICO AMPLIADO, REALIZADO EN EL AUDITORIO KAPLAN. | [5 empty] | NO |  | 2018-12-10 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JOSE LARA |  | 2018-12-10 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-10 | 5 | 2018-12-10
3147 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | BENEVIEW | T8 | 6800B-05171-08 | 10-44536 | 2018-12-05 | 18449 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-05 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3147 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MONITOR DE RECUPERACIÓN. INCLUYE ACCESORIOS SEGÚN GUÍA 18449 | 2018-12-05 | MANTENCION CORRECTIVA | SE ENCUENTRA DESCONFIGURADO EL EQUIPO..... SIEMPRE QUE SOLO USE TRES DERIVADAS DE 5 DEBE SELECCIONAR 3 DERIVADAS Y DEBE REAPRENDER ECG .... |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-05 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2018-12-05 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 0 | 2018-12-05
3148 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | UNIDAD DENTAL | DEVI ATLANTE | CROMA | K021082 | 10-39293 | 2018-12-05 | 14227 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-03 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 3148 | CLÍNICA 10 FILTRACIÓN DE AIRE DE LA UNIDAD DENTAL | 2018-12-03 | MANTENCION CORRECTIVA | DESARME COMPLETO DE LA UNIDAD, REEMPLAZO DE DOS LINEAS DE AIRE POR ROTURA Y FILTRACIÓN. REARMADO Y TESTEO DE FUGAS. EQUIPO OPERATIVO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-03 | 3300 | 2.0 | 6600 | MANGUERA 3 MM | 2 |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2018-12-03 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 0 | 2018-12-03
3149 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | CAREFUSION | AVEA | BBV03477 | SN | 2018-12-05 | 5148 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-05 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5148 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-05 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3150 | ANALISIS DE FALLA STE |  | ENDOSCOPIA | VIDEOCOLONOSCOPIO | FUJINON | EC201WL | 1C323A480 | n/a | 2018-12-05 | 17344 | MCC | T4 | STE | 2018-12-05 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3150 | equipo presenta filtracion en el comando | 2018-12-05 |  | presenta filtración a nivel de comando | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1050 | 2018-12-06 | ZEPEDA | EFECTUAR MANTENCION CORRECTIVA |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3151 | TRABAJO TERMINADO |  | SEDILE | BALANZA ELECTRONICA | PESAMATIC | 3S/NEW Su- | 1308120047 | 10-40768 | 2018-12-05 | 6211 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-06 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3151 | Se desconfigura "tarar". Debe apagarse y prenderse parar realizar la función. | 2018-12-06 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO NO REALIZABA LA TARA, POR LO CUAL SE PROCEDIO A REEMPLAZAR LOS 4 PULSADORES. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-12-11 | 4074 | 4.0 | 16296 | PULSADORES A PCB DE 4 PINES | 4 | 750 | 3000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-12-11 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-11 | 5 | 2018-12-11
3152 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021104 | SN | 2018-12-06 | 14228 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-06 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3152 | Luz quemada | 2018-12-06 | MANTENCION CORRECTIVA | equipo con problemas eléctricos lo soluciona departamento eléctrico |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-07 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | KATHERINE CABRERA | 18554358-7 | 2018-12-07 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 1 | 2018-12-07
3153 | TRABAJO TERMINADO |  | ANATOMIA PATOLOGICA | PROCESADOR DE TEJIDOS | THERMO | CITADEL 1000 | CL305301V | 10-26522 | 2018-11-28 | 3961 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-28 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3153 | Reparación | 2018-11-28 | MANTENCION CORRECTIVA | Suministrador de energía averiado, tratándose su arreglo en según OT 3961. Se entregan insumos para conectar los equipos directamente a red eléctrica. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se menciona a servicio el peligro que conlleva conectar el equipo directamente a red, pues las comunes bajas de voltaje pueden detener o incluso averiar irreparablemente el equipo siendo utilizado. | 2018-12-06 | 4074 | 0.0 | 0 | Cable de poder | 1 | 3990 | 3990 | Adaptador Schuko | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 |  |  |  |  | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-06 | 8 | 2018-12-06
3154 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR DE ALTA RESOLUCION | GE | DINAMAP V100 | na | 10-41922 | 2018-11-29 | 9277 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-29 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3154 | Reparar enchufe | 2018-11-29 | MANTENCION CORRECTIVA | Se inspecciona enchufe, encontrando cables sueltos en su interior. Se re-hacen las conexiones. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | El equipo es entregado y retirado de UEM al momento de la recepción de la OT. | 2018-11-29 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA GONZALEZ | 15065350-9 | 2018-11-29 | SI |  | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 0 | 2018-11-29
3155 | TRABAJO TERMINADO |  | DIALISIS | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | MINDRAY | VS-800 | BY-83105201 | 10-44983 | 2018-12-06 | 5154 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5154 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. BATERIA AGOTADA. EQUIPO OPERATIVO CON RESTRICCION DE USO CONECTADO A LA RED ELECTRICA. | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-12-20 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-12-20 |  |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-20 | 14 | 2018-12-20
3156 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UEA | ACCESORIOS | NA | NA | NA | NA | 2018-11-29 | 10148 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-29 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3155 | Revisar | 2018-11-29 | MANTENCION CORRECTIVA | Se revisa hoja, encontrado su ampolleta operativa y luminosidad sin problemas. Hoja operativa. |  | NO | NO |  |  | NO | Se recomienda revisar pilas del mango, bajo brillo puede deberse a pilas gastadas. | 2018-12-06 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-12-06 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-06 | 7 | 2018-12-06
3157 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | MINDRAY | VS-800 | BY-83105185 | 10-44982 | 2018-12-06 | 5155 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5155 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA A MONITOR, SE RECONFIGURO EQUIPO, SE REPARO ENTRADA DE CABLE SP02, BATERIA AGOTADA, Y SE CHEQUEA PROBLEMA EN DISPLAY DE 6 SEGMENTOS QUE SE APAGABA. EQUIPO OPERATIVO CON RESTRICCION DE USO CONECTADO A LA RED ELECTRICA.- | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-12-20 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-12-20 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-20 | 14 | 2018-12-20
3158 | MPP ASIGNADA |  | MEDICINA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | MINDRAY | VS800 | BY-2B142656 | 10-40779 | 2018-12-06 | 5157 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 5157 | MANTENCION PREVENTIVA CONTRAPARTE TECNICA | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3159 | MPP ASIGNADA |  | CIRUGIA ADULTO | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | MINDRAY | VS800 | BY-2B142665 | 10-40778 | 2018-12-06 | 5158 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 5158 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3161 | MPP ASIGNADA |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS GENERAL ELECTRIC | VIVO 50 | G500053 | 10-39871 | 2018-12-06 | 5160 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5160 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3163 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | SCHILLER | TRUSCOPE ELITE A5 | A004E001813 | 10-40680 | 2018-12-06 | 5161 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 5161 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3164 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | SCHILLER | TRUSCOPE ELITE A5 | A004E001812 | 10-40586 | 2018-12-06 | 5163 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 5163 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3165 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260013-01 | 10-39734 | 2018-12-06 | 16080 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-06 | CARLOS LOBOS | 15097265-5. | NO | 3157 | Pantalla parpadea | 2018-12-06 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA TARJETA DEL ILUMINADOR DE PANTALLA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-07 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA TAPIA |  | 2018-12-07 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 1 | 2018-12-07
3166 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GENERAL ELECTRIC | B20 | SGF14484740WA | 10-42118 | 2018-12-06 | 24081 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-06 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 3166 | Dificultad para tomar presión, no enciende ni funciona sin enchufar. | 2018-12-06 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CARRO DE TRANSPORTE CAMBIO DE NAGITO NIBP PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO |  | NO | NO |  |  | NO | BATERÍA Y MICA DE PANTALLA PENDIENTE POR FALTA DE REPUESTO SE DEJA AVISADO | 2018-12-12 | 4074 | 7.0 | 28518 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | SIHOMARA HERNANDEZ | 16700949-2 | 2018-12-12 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 6 | 2018-12-12
3167 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA TRANSPORTE | HILL ROM | TI 500 | PD03708 | 10-31759 | 2018-12-06 | 5166 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5166 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-18 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE ADJUNTAN RESULTADOS |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-12-18 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA MARIN | 175809643 | 2018-12-18 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-18 | 12 | 2018-12-18
3168 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA TRANSPORTE | AIR SHIELDS | TI 500 | PD3707 | 10-31726 | 2018-12-06 | 5167 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5167 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-19 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE ADJUNTAN RESULTADOS |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-12-19 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-12-19 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-19 | 13 | 2018-12-19
3169 | MPP ASIGNADA |  | TRAUMATOLOGIA ADULTO | MONITOR DE ECG SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 108515 | 10-40760 | 2018-12-06 | 5168 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 5168 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3170 | MPP ASIGNADA |  | ENDOSCOPIA | MONITOR DE ECG SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 108517 | 10-40759 | 2018-12-06 | 5169 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 5169 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3171 | MPP ASIGNADA |  | CIRUGIA | MONITOR DE ECG SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 108539 | 10-40764 | 2018-12-06 | 5170 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 5170 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3172 | MPP ASIGNADA |  | CCV | MONITOR DE ECG SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 108590 | 10-40765 | 2018-12-06 | 5171 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 5171 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3173 | MPP ASIGNADA |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MED CHOICE | MMED 6000DP | 851099169 | 10-36169 | 2018-12-06 | 5172 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5172 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3174 | MPP ASIGNADA |  | MEDICINA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MED CHOICE | MMED 6000DP | 851099182 | 10-36171 | 2018-12-06 | 5173 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | ESTEBAN OYARZUN | 17.751.601-5 | SI | 5173 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3175 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | Mindray | Mec-1200 | CC-7A101542 | SN | 2018-12-06 | 5174 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 5174 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3176 | MPP ASIGNADA |  | UEA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250013-01 | 10-39778 | 2018-12-06 | 5175 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 5175 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3177 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260013-01 | 10-39734 | 2018-12-06 | 5176 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5176 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCION PREVENTIVA, SEGUN PROTOCOLO ECRI. EQUIPO NO PRESENTA FALLA. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | SI | SI | NO |  | NO | OPERATIVO.- | 2018-12-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-12-21 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-21 | 15 | 2018-12-21
3178 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260014-01 | 10-39785 | 2018-12-06 | 5177 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 5177 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3179 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | LIGHT | 6225152 | SN | 2018-12-06 | 5178 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 5178 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3180 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | DRAGER | ISOLETTE C 450 | LW07873 | 10-32511 | 2018-12-06 | 5179 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5179 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3181 | MPP ASIGNADA |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | PHILIPS | INTELLIVUE MX700 | DE12512917 | SN | 2018-12-06 | 5180 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5180 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3182 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA TRANSPORTE | DRAGER | GLOBE TROTTER | TT500 | 10-30138 | 2018-12-06 | 5181 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5181 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-18 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE ADJUNTAN RESULTADOS |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-12-18 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA MARIN | 17.580.964-3 | 2018-12-18 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-18 | 12 | 2018-12-18
3183 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHP50532 | SN | 2018-12-06 | 5182 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5182 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3184 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASFD-0084 | SN | 2018-12-06 | 5183 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5183 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3185 | MPP ASIGNADA |  | UCI-PEDIATRICA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | C1DJ8209G | 10-30779 | 2018-12-06 | 5184 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5184 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3186 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | J3EH6184G | 10-32162 | 2018-12-06 | 5185 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5185 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3187 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | SBG06088131GA | 10-33101 | 2018-12-06 | 5186 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5186 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3188 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | GE | DASH 3000 | SBG06088139GA | 10-33117 | 2018-12-06 | 5187 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-06 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5187 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-06 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3190 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DATEX OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6100100 | SN | 2018-12-07 | 5188 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 5188 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3191 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DATEX OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 627952 | 10-37028 | 2018-12-07 | 5190 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 5190 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3192 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | OFTALMOLOGIA | LASER FOTOCOAGULADOR | LUMENIS | AURA PT | YA27-0021 | 10-38193 | 2018-12-07 | 13079 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-06 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3192 | Potencia "mala". No se pueden realizar iridotomías. | 2018-12-07 |  | EQUIPO FUNCIONA SE DEBE MEDIR POSIBLE DEGRADACIÓN DEL LÁSER O DE LA FIBRA ÓPTICA SE SOLICITA SERVICIO TÉCNICO REPRESENTANTE DE LA MARCA | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-06 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3193 | MPP ASIGNADA |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DATEX OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 643457 | SN | 2018-12-07 | 5191 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 5191 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3194 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | DRAGER | C2HS-1C (C-2000) | YP14368 | 10-40353 | 2018-12-07 | 5193 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5193 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCLO | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3195 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 2000 | PD 10362 | 10-31724 | 2018-12-07 | 5194 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5194 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3196 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE EKG | UEA | ACCESORIOS | EDAN | 5 DERIVADAS | NA | NA | 2018-12-07 | 18556 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-07 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3193 | Queda suelto | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3197 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO | UEA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-12-07 | 18557 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-07 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3197 | No marca | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3198 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | MONITOR DESFIBRILADOR | ZOLL MEDICAL | SERIE R | AF12A020438 | 10-40770 | 2018-12-07 | 18558 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-07 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3198 | Marca problemas de batería y no se puede realizar prueba de usuario | 2018-12-07 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Monitor desfibrilador descargado, se realiza carga de bateria, pruebas de 30J OK. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-12-07 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-12-07 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 0 | 2018-12-07
3199 | MPP ASIGNADA |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 100/200 2E | YG 22671 | 10-20493 | 2018-12-07 | 5195 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5195 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3201 | CERRAR OT |  | UCI-PEDIATRICA | CAMA ELECTRICA | CGM | CLME | CLME 09028001 | 10-36477 | 2018-12-07 | 12417 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-07 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3199 | No sube baranda | 2018-12-07 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REEMPLAZAN PISTONES DE ELEVACIÓN DE BARANDA DEFECTUOSOS, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | AGOTAMIENTO POR USO | 2019-01-09 | 4074 | 3.0 | 12222 | PISTON | 2 | 80000 | 160000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2019-01-09 | 33 | 2019-01-09
3202 | TRABAJO TERMINADO | CONTROL REMOTO | MEDICINA NUCLEAR | ACCESORIOS | GE | MILLENIUM MG 50877 | H3000ZL | 10-32331 | 2018-12-05 | 22698 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-07 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3202 | Arreglo de control remoto | 2018-12-07 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REPARA ROTURA DE CABLE DE CONTROL REMOTO GAMMA CÁMARA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-10 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MAURICIO TRONCOSO | 10159521-8 | 2018-12-10 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 3 | 2018-12-10
3203 | CERRAR OT |  | NEONATOLOGIA | CAPNOGRAFO | SENTEC | SDMS | 304273 | 10-41671 | 2018-12-04 | 15636 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-07 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3203 | Cambio membrana. | 2018-12-04 | MANTENCION CORRECTIVA | Se realiza cambio de membrana y gas de calibración día 4/12/2018. Calibración y test de sensibilidad realizados correctamente. | SI | NO | NO |  |  |  |  | 2018-12-04 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-04 |  |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 2018-12-04 | -3 | 2018-12-04
3204 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | ADC01548 | 10-32158 | 2018-12-07 | 5200 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5200 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-20 | MANTENCION PREVENTIVA | mantención preventiva test de seguridad eléctrica | [5 empty] | NO |  | 2018-12-20 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-12-20 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-20 | 13 | 2018-12-20
3205 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | AFC01552 | 10-33113 | 2018-12-07 | 5204 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5204 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-17 | MANTENCION PREVENTIVA | mantención preventiva test de seguridad aprobada |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-12-17 | 4074 | 4.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-12-17 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-17 | 10 | 2018-12-17
3206 | MPP ASIGNADA |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS GE | VIVO 40 | E010211 | 10-38500 | 2018-12-07 | 5205 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5205 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3208 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | V380171 | 10-33400 | 2018-12-07 | 5206 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5206 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3209 | MPP ASIGNADA |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | PHILIPS RESPIRONICS | V60 | 21013653 | 10-42981 | 2018-12-07 | 5208 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 5208 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3210 | MPP ASIGNADA |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | PHILLIPS RESPIRONICS | TRILOGY 202 | TV14110407 | 10-42905 | 2018-12-07 | 5209 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5209 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3211 | MPP ASIGNADA |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR MECANICO | PHILLIPS RESPIRONICS | TROLOGY | TV1502250A | 10-42902 | 2018-12-07 | 5210 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5210 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3212 | MPP ASIGNADA |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR DE TRANSPORTE | VIASYS ELECTRIC | SENSOR MEDICS 3100B | BBW01017 | SN | 2018-12-07 | 5211 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 5211 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3213 | MPP ASIGNADA |  | UCI-PEDIATRICA | VENTILADOR DE TRANSPORTE | VIASYS ELECTRIC | SENSOR MEDICS 3100A | AJW01038 | 10-35936 | 2018-12-07 | 5212 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5212 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3214 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR DE TRANSPORTE | VIASYS ELECTRIC | SENSOR MEDICS 3100A | BAW02022 | SN | 2018-12-07 | 5213 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 5213 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-17 | MANTENCION PREVENTIVA | mantención preventiva test de seguridad aprobada |  | SI | SI |  |  | NO |  | 2018-12-17 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-12-17 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-17 | 10 | 2018-12-17
3215 | MPP ASIGNADA |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | HAMILTON | RAPHAEL XTC | 10444 | 10-35276 | 2018-12-07 | 5214 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5214 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3216 | MPP ASIGNADA |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | HAMILTON | RAPHAEL XTC | 10445 | 10-35277 | 2018-12-07 | 5215 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-07 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 5215 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3217 | CERRAR OT |  | PABELLONES (UAPQ) | RX ARCO C | INTERMEDICAL | RADIUS R-9 DFG | 84 | 10-39874 | 2018-12-07 | 9407 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-07 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3204 | Rueda trabada, pantalla se apaga. | 2018-12-07 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | EQUIPO REPARADO POR STE |  | NO | NO |  |  |  |  | 2018-12-27 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-27 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-27 | 20 | 2018-12-27
3218 | ANALISIS DE FALLA STE | CAMARA LAPAROSCOPICA | PABELLONES (UAPQ) | OTRO | KARL STORZ | 22220061 | RTT875467-H | na | 2018-12-07 | 18450 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-07 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3218 | Sin señal | 2018-12-07 |  | CÁMARA NO RECONOCIDA POR PROCESADOR DE VIDEO | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1051 | 2018-12-13 | REICH | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3219 | ANALISIS DE FALLA UEM | PINZA BIPOLAR | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26296 HR | CA 3/07 | NA | 2018-12-07 | 9401 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-07 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3219 | Reparar. No cierra | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3220 | ANALISIS DE FALLA UEM | SENSOR T° | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | GE | M1024247 | NA | NA | 2018-12-07 | 9402 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-07 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3220 | No entrega parámetros | 2018-12-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3221 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | 3 DERIVADAS | NA | NA | 2018-12-07 | 9406 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-07 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3221 | Se corta distribución | 2018-12-07 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE CABLE DESGASTADO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-13 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-12-13 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-13 | 6 | 2018-12-13
3222 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG-1350K | 9681 | 10-418897 | 2018-12-10 | 16082 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-10 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3222 | Error 3 | 2018-12-10 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión completa de electrocardiógrafo y cable a paciente.Equipo no arrojar error. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-12-10 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-12-10 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 0 | 2018-12-10
3223 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260016-01 | 10-39733 | 2018-12-10 | 16087 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-10 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3223 | Se apaga de manera intermitente. | 2018-12-10 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DURANTE 6 HORAS CON OTRA BATERIA,, SE RESPALDO, EQUIPO NO PRESENTA FALLA DURANTE LAS PRUEBAS |  | NO | NO |  |  | NO | SE REEMPLAZA BATERÍA DEFECTUOSA | 2018-12-10 | 4074 | 6.0 | 24444 | BATERIA EDAN | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-10 |  |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 0 | 2018-12-10
3224 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | RX BASICO PORTATIL | SHIMADZU | MOBILE ART EVOLUTION | EMCJE C60601 | NA | 2018-12-07 | 12419 | MCC | T3 | UEM | 2018-12-10 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3224 | Colimador malo | 2018-12-10 | OTROS | OPERATIVO, SE REVISA COLIMADOR, AJUSTE POSICIÓN DE AMPOLLETA, ESTA CORRESPONDE A LA QUE INDICA FABRICANTE, SU VOLTAJE ES CORRECTO, E ILUMINACIÓN TAMBIÉN. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2019-01-04 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2019-01-04 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 2019-01-04 | 25 | 2019-01-04
3225 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ECOTOMOGRAFO MULTIPROPOSITO | SONOSITE | TITAN | 0373R1 | 10-33696 | 2018-12-07 | 16081 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-10 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3225 | Equipo parpadea, y posteriormente se apaga pantalla. | 2018-12-10 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN CABLE DE VIDEO DE ECOGRAFO REPARACION DE BISAGRA DE PANTALLA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-12 | 4074 | 15.0 | 61110 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO | 15818665-9 | 2018-12-12 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 2 | 2018-12-12
3226 | ANALISIS DE FALLA UEM | PLACA FRIA | ANATOMIA PATOLOGICA | OTRO | LEICA | EG 1150C | 8372 | 10-40051 | 2018-12-07 | 3962 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-10 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3226 | Revisión | 2018-12-10 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3227 | TRABAJO TERMINADO | CABLE BIPOLAR | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | ALCON | 8065128402 | NA | NA | 2018-10-12 | 15321 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-10 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3227 | Cable cortado. | 2018-12-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cable cortado con objeto corto punzante, se da de baja. | NO | NO | NO | SI | NO | SI | Se entregan 04 accesorios en base a solicitud de memo N° 4 de UAPQ mediante acta de entrega de accesorio 56M/18. | 2018-12-10 | 4074 | 0.0 | 0 | CABLE BIPOLAR 8065128402 | 1 | 42249 | 42249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-12-10 | SI |  | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 0 | 2018-12-10
3228 | TRABAJO TERMINADO | CABLE P1 | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | BBRAUN | 5203406 | NA | NA | 2018-09-24 | 11493 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-10 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3228 | No entrega valores | 2018-12-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo | 2018-12-10 | 4074 | 0.0 | 0 | Cable interfaz PI BBraun 5203406 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-10 |  |  |  |  | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 0 | 2018-12-10
3229 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 | 2 | 10-39448 | 2018-12-10 | 16088 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-11 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3229 | Problema en ruedas | 2018-12-11 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3230 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 2000 | PD 10362 | 10-31724 | 2018-12-06 | 15639 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-11 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3230 | Recientemente reparada mediante OT 15635. Se vuelve a quebrar. | 2018-12-11 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-11 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3231 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | NA | 10-41924 | 2018-12-11 | 9292 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-11 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3231 | Reparar pantalla. | 2018-12-11 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REINSTALA TAPA DE DISPLAY, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-12-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-12-26 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-26 | 15 | 2018-12-26
3232 | ANALISIS DE FALLA UEM | APOYADORES LATERALES | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | NA | NA | NA | NA | 2018-12-11 | 9410 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-11 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3232 | Se desarman | 2018-12-11 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3233 | ESPERA SALIDA STE | FIBRA OPTICA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | RUDOLF | IM220-020 | NA | NA | 2018-12-11 | 9409 | MCC | T4 | STE | 2018-12-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3233 | No emite luz | 2018-12-11 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3234 | ESPERA SALIDA STE | AGUJA DE VERES | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | NA | NA | HGF025 | NA | 2018-12-11 | 9408 | MCC | T4 | STE | 2018-12-11 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3234 | No se retrae | 2018-12-11 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3235 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG9620L | 20369 | 10-35941 | 2018-12-11 | 18561 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-12 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3235 | Presenta dificultades con cable de derivadas. | 2018-12-12 | MANTENCION CORRECTIVA | ELECTROCARDIOGRAFO OPERATIVO, EL FALLO SE DETECTA EN EL CABLE , DERIVADA V2 CORTADA, SE DEBE REEMPLAZAR EL CABLE. SE ENTREGA CABLE NUEVO DE ECG DE 10 DERIVADAS. OPERATIVO.- | SI | NO | NO | SI | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-12-13 | 4074 | 3.0 | 12222 | CABLE ECG 10 DERIVADAS | 1 | 45000 | 45000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CESIA ROMAN |  | 2018-12-13 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 1 | 2018-12-13
3236 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR CARDIOFETAL ANTEPARTO | GE | Corometric 170 | 5A513411278SA | 10-41099 | 2018-12-11 | 15284 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-12 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3236 | No cuantifica papel trazado. | 2018-12-12 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE MONITOR FETAL SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-12 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-12-12 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0 | 2018-12-12
3237 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC - OHMEDA MEDICAL | GIRAFFE INCUBATOR | HDHR50203 | 10-40241 | 2018-12-12 | 15642 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-12 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3237 | Falla sonda de aire | 2018-12-12 |  | se solicita 01 sensor de temperatura 01 sensor de humedad 01 sal de calibración de humedad | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3238 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHP50530 | 10-37293 | 2018-12-12 | 15643 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-12 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3238 | Falla sonda de aire | 2018-12-12 |  | se solicita 01 sensor de temperatura 01 sensor de humedad | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3239 | ANALISIS DE FALLA STE |  | PEDIATRIA | MONITOR DE APNEA | VITAGUARD | VG2100 | 802136526 | na | 2018-12-11 | 24086 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-13 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3239 | Se mantiene pantalla de inicio en actualización y autotest. | 2018-12-13 |  | Se mantiene pantalla de inicio en actualización y autotest. | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1055 | 2019-01-10 | INDURA | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3240 | ANALISIS DE FALLA UEM | FIBRA OPTICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 495 NCS | na | na | 2018-12-13 | 9412 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3240 | Visión borrosa | 2018-12-13 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3241 | ANALISIS DE FALLA UEM | CAJA ESTERILIZABLE | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | SWISS | 68001255 | 9124334 | NA | 2018-12-13 | 9413 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-13 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3241 | Reparar. Pared lateral suelta, remaches doblados. | 2018-12-13 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3242 | TRABAJO TERMINADO |  | SQP | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900018 | 10-39147 | 2018-12-13 | 20728 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-13 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3242 | No funciona toma presión | 2018-12-13 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA EQUIPO DETECTANDO FUGA EN INTERIOR DE EQUIPO, MANGUERA FUGA POR CONECTOR Y SE REEMPLAZAN LOS CUFF INFANTILES. SE ENTERGAN INSUMOS NUEVOS. EQUIPO OPERATIVO.- | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE ENTERGAN INSUMOS NUEVOS.- OPERATIVO.- | 2018-12-13 | 4074 | 3.0 | 12222 | MAGUITO INFANTE 1201 | 1 | 30000 | 30000 | MAGUITO INFANTE 1202 | 1 | 35000 | 35000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-12-13 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 0 | 2018-12-13
3243 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69081 | SN | 2018-12-13 | 9417 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-13 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3243 | Descalibrada | 2018-12-13 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisa bomba funcionamiento ok se encuentra con baterías descargadas lo que podría dar problemas en traslados no dando confiabilidad de uso desconectada de la red eléctrica |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-17 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2018-12-17 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-17 | 4 | 2018-12-17
3244 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69178 | SN | 2018-12-13 | 9418 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-13 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3244 | Descalibrada | 2018-12-13 | MANTENCION CORRECTIVA | se revisa bomba funcionamiento ok se encuentra con baterías descargadas lo que podría dar problemas en traslados no dando confiabilidad de uso desconectada de la red eléctrica |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-17 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2018-12-17 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-17 | 4 | 2018-12-17
3245 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL | NA | NA | NA | 10-40455 | 2018-12-10 | 18559 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-13 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3245 | Presenta dificultad para tomar presión | 2018-12-13 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | ESFIGMOMANÓMETRO DESCALIBRADO IRREPARABLE, SE SUGIERE BAJA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-17 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARJORIE MARCHANT | 15468811-0 | 2018-12-17 | SI | 68/18 | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-13 | 2018-12-17 | 4 | 2018-12-17
3246 | TRABAJO TERMINADO | PESA INCUBADORA | NEONATOLOGIA | OTRO | OHMEDA | 101 | 368713 | NA | 2018-12-07 | 15641 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-13 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3246 | No reconoce la pesa. | 2018-12-13 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CLABLE CORTADO |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-17 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA SANDOVAL | 17160461-3 | 2018-12-17 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-13 | 2018-12-17 | 4 | 2018-12-17
3247 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | 53023284 | 10-32106 | 2018-12-13 | 15646 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-13 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3247 | Alarmas de presión sin control. No se puede regular. | 2018-12-13 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE VENTILADOR SIN ENCONTRAR PROBLEMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-13 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 17160461-3 | 2018-12-13 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 0 | 2018-12-13
3248 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | OTOSCOPIO | WELCH ALLYN | NA | NA | NA | 2018-12-12 | 18565 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-14 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3248 | Ampolleta | 2018-12-14 | OTROS | Ampolleta quemada. Su reposición no es posible por falta de fondos/capacidad para su adquisición por motivos de fecha. Se entrega a servicio para reducir su deterioro. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega a servicio hasta la posibilidad de adquirir repuesto. | 2018-12-14 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATHALIE PIZARRO | 15948606-0 | 2018-12-14 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 0 | 2018-12-14
3249 | ESPERA SALIDA STE |  | ENDOSCOPIA | VIDEOPANENDOSCOPIO | OLYMPUS | GIF-V2 | 2513829 | SN | 2018-12-14 | 26499 | MCC | T4 | STE | 2018-12-14 | JOSE AHUMADA | 16.302.489-6 | NO | 3249 | FILTRA EN LA PUNTA DEL EQUIPO | 2018-12-14 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3250 | REPARACION STE |  | ENDOSCOPIA | VIDEOPANENDOSCOPIO | OLYMPUS | GIF-Q150 | 2103686 | SN | 2018-12-14 | 14101 | MCC | T4 | STE | 2018-12-14 | JOSE AHUMADA | 16.302.489-6 | NO | 3250 | PRESENTA ROTURA EN EL CAPUCHO DE GOMA QUE SE CONECTA AL PROCESADOR Y FUENTE DE LUZ | 2018-12-14 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3251 | TRABAJO TERMINADO |  | FARMACIA | BALANZA ELECTRONICA | CAS | AD | 98030099 | 10-30420 | 2018-12-07 | 8103 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-14 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3249 | No enciende, revisión de cable. | 2018-12-14 | MANTENCION CORRECTIVA | Se realiza reparación de cable de poder. En la prueba de funcionamiento se detecta dificultad en el accionar de los pulsadores, por lo cual se realiza cambio de los 4 pulsadores. Pruebas de funcionamiento con pesos patrones | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-24 | 1865 | 7.0 | 13055 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CRISTINA ACEVEDO | 16813072-4 | 2018-12-24 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-14 | 2018-12-24 | 10 | 2018-12-24
3252 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UEI | OXIMETRO DE PULSO | CRITICARE | 504 DX | 207303822 | 10-33711 | 2018-12-10 | 20517 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-14 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3252 | Se apaga. | 2018-12-14 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3254 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | OTOSCOPIO | WELCH ALLYN | NA | NA | NA | 2018-12-10 | 20519 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-14 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3254 | Ampolleta | 2018-12-14 | MANTENCION CORRECTIVA | Ampolleta quemada. Se cambia. Equipo operativo | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-14 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta otoscopio | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANGELA SANCHEZ | 13027897-3 | 2018-12-14 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 0 | 2018-12-14
3255 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | NA | 10-40319 | 2018-12-17 | 15647 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-17 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3255 | Marca falla, suena alarma que solo cede al apagarlo. | 2018-12-17 | MANTENCION CORRECTIVA | ajustes fuera de rango |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-17 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 17160861-3 | 2018-12-17 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0 | 2018-12-17
3256 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU05030217 | 10-33404 | 2018-12-17 | 15705 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-17 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3256 | No pasa prueba de fuga. | 2018-12-17 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE VENTILADOR SIN PROBLEMA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-17 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | ILEGIBLE | 2018-12-17 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0 | 2018-12-17
3257 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR CARDIOFETAL ANTEPARTO | GE | Corometric 170 | 5A513411278SA | 10-41099 | 2018-12-17 | 15290 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-17 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3257 | No marca trazado en papel, ni latido cardiofetal ni dinámica uterina. | 2018-12-17 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN E SEGURO DE IMPRESORA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-17 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-12-17 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0 | 2018-12-17
3258 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC ADULTO | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 | 11 | 10-39450 | 2018-12-17 | 15707 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-17 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3258 | Baranda inferior derecha no baja | 2018-12-17 | [9 empty] | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3259 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MEDIPLEX | MILLER 00 | NA | NA | 2018-12-17 | 16407 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-17 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3259 | Ampolleta quemada | 2018-12-17 | MANTENCION CORRECTIVA | Ampolleta quemada, se reemplaza. Hoja operativa. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-17 | 4074 | 0.0 | 0 | Ampolleta laringoscopio | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA SALAS | 18659815-6 | 2018-12-17 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0 | 2018-12-17
3260 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | GE | U410-121 | NA | NA | 2018-12-12 | 16094 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-17 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3260 | Revisar | 2018-12-17 | MANTENCION CORRECTIVA | Sensor de saturometría desarmado. Se arma y hacen pruebas en servicio. Operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-17 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-12-17 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0 | 2018-12-17
3261 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | GE | U410-121 | NA | NA | 2018-11-23 | 16070 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-17 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3261 | Revisión | 2018-12-17 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor con cortes internos generan medidas erradas. Se da de baja | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo | 2018-12-17 | 4074 | 0.0 | 0 | Sensor SPO2 GE | 1 | 36000 | 36000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LEYLA CATALDO |  | 2018-12-17 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0 | 2018-12-17
3262 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UMA | ACCESORIOS | NELLCOR | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-12-18 | 2059 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3262 | Revisar saturometro | 2018-12-19 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-20 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 17804835-K | 2018-12-20 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 2 | 2018-12-20
3263 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UEA | ACCESORIOS | EDAN | MULTISITIO | NA | NA | 2018-11-30 | 10150 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3263 | Revisar | 2018-12-20 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambia sensor multisitio por clip adulto |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-20 | 4074 | 4.5 | 18333 | SENSOR DE OXIMETRIA | 1 | 47600 | 47600 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | ILEGIBLE | 2018-12-20 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 2 | 2018-12-20
3264 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | HEMODINAMIA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-11-29 | 12512 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3264 | Mide de forma intermitente | 2018-12-18 | MANTENCION CORRECTIVA | sensor irreparable se reemplaza por uno nuevo |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-20 | 4074 | 4.5 | 18333 | SENSOR DE OXIMETRIA | 1 | 47600 | 47600 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA GUTIERREZ | 16538530-6 | 2018-12-20 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 2 | 2018-12-20
3265 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | HEMODINAMIA | ACCESORIOS | NONIN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-12-14 | 12513 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3265 | Funciona de manera intermitente. | 2018-12-18 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea y se reemplaza cable interfaz |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-20 | 4074 | 4.5 | 18333 | cable interfas | 1 | 47600 | 47600 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA GUTIERREZ | 16538530-6 | 2018-12-20 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 2 | 2018-12-20
3266 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | NELLCOR | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-11-21 | 14934 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3266 | Revisión | 2018-12-18 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE SENSOR SPO2 | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-12-21 | SI |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 3 | 2018-12-21
3267 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-11-21 | 14933 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3267 | Revisar | 2018-12-18 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE SENSOR SPO2 |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-20 | 4074 | 4.0 | 16296 | SENSOR SPO2 | 1 | 40000 | 40000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2018-12-20 | SI |  | NOVIEMBRE |  | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 2 | 2018-12-20
3268 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-12-13 | 16096 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3268 | Revisar | 2018-12-18 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE PINES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-20 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2018-12-20 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 2 | 2018-12-20
3269 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | UPC CV | ACCESORIOS | GE | 2016998-001 | NA | NA | 2018-12-13 | 13036 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3269 | Revisión | 2018-12-18 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-18 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-12-18 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 0 | 2018-12-18
3270 | ANALISIS DE FALLA UEM | INTERFAZ SATUROMETRIA | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | DRAGER | 3368433D9 | NA | NA | 2018-12-10 | 12420 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3270 | No da curva a pesar de cambiar sensores. | 2018-12-18 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3271 | ANALISIS DE FALLA UEM | MANGO PANI | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | NA | ADULTO 2 VIAS | NA | NA | 2018-11-29 | 12411 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3271 | Revisar | 2018-12-18 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3272 | ANALISIS DE FALLA UEM | MANGO PANI | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | NA | PEDIATRICO 2 VIAS | NA | NA | 2018-11-29 | 12413 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3272 | Revisar | 2018-12-18 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3273 | ANALISIS DE FALLA UEM | MANGO PANI | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | CRITIKON | ADULTO 2 VIAS | NA | NA | 2018-11-29 | 12414 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3273 | Revisar | 2018-12-18 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3274 | ANALISIS DE FALLA UEM | MANGO PANI | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | SPACELABS HEALTHCARE | 12-19 cm | NA | NA | 2018-11-29 | 12415 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3274 | Revisar | 2018-12-18 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3275 | ANALISIS DE FALLA UEM | SIERRA CORTA YESO | SQP | OTRO | MEDICON INSTRUMENT | OSCILLO V | 13586 | 10-39809 | 2018-12-17 | 20730 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3275 | Revisión/reparación. | 2018-12-18 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3276 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | SLE LIMITED | SLE 5000 | 55086 | 10-38384 | 2018-12-18 | 15649 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3276 | Suena alarma de respiración no detectada. | 2018-12-18 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA EQUIPO EN DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS NO PRODUCIÉNDOSE LA FALLA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-18 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA MARIN | 17580964-3 | 2018-12-18 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 0 | 2018-12-18
3277 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | MULTISITIO | NA | NA | 2018-12-17 | 16408 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3277 | Cables cortados. | 2018-12-18 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cable presenta corte , exponiendo su blindaje. Sensor presenta cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Insumo nuevo ya entregado a servicio. | 2018-12-18 | 4074 | 0.0 | 0 | SENSOR MASIMO MULTISITIO | 1 | 22999 | 22999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-18 |  |  |  |  | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 0 | 2018-12-18
3278 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472524SA | 10-41758 | 2018-11-29 | 15264 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-29 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3278 | Insufla pero no marca. | 2018-11-29 | MANTENCION CORRECTIVA | Mango de monitor presenta fugas. Se reemplaza y prueba el equipo, encontrándose operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Equipo es retirado por servicio de manera inmediata. | 2018-11-29 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango 2 vias 27.5-36.5cm | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-11-29 |  |  |  |  | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 0 | 2018-11-29
3279 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC | GIRAFFE OMNIBED | HDGU60184 | SN | 2018-12-14 | 5278 | MPP | T1 | UEM | 2018-12-14 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 5278 | MANTENCION PREVENTIVA SEGUN PROTOCOLO | 2018-12-14 | MANTENCION PREVENTIVA | SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA | NO | SI | SI | NO | NO | NO |  | 2018-12-14 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | ILEGIBLE | 2018-12-14 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 0 | 2018-12-14
3280 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | Z015057 | 10-33401 | 2018-12-18 | 18703 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | CARLOS LOBOS | 15097265-5 | NO | 3280 | No cicla | 2018-12-18 | [9 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3281 | ESPERA SALIDA STE | FIBRA OPTICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 495 NTA | OX 01 | NA | 2018-12-18 | 9423 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3281 | visión borrosa | 2018-12-18 | [9 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3282 | ESPERA SALIDA STE | OPTICA 0° 10MM | PABELLONES (UAPQ) | OPTICA | R.WOLF | 3934431 | 5000171546 | na | 2018-12-18 | 9420 | MCC | T4 | STE | 2018-12-18 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3282 | Quebrada | 2018-12-18 | [9 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3283 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | MULTISITIO | NA | NA | 2018-12-18 | 16409 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-18 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3283 | Sensor de saturación malo | 2018-12-18 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor con cortes internos. Se da de baja | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo al recibir OT | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | SENSOR MASIMO MULTISITIO | 1 | 22999 | 22999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  |  |  | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 1 | 2018-12-19
3284 | TRABAJO TERMINADO | FUENTE DE PODER | OFTALMOLOGIA | ACCESORIOS | HEINE | OMEGA 200 | SN | 10-30695 | 2018-04-24 | 8319 | MCC | T3 | UEM | 2018-04-24 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3284 | Falta transformador. | 2018-04-24 | OTROS | Adquisición de fuente de poder. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | Asociado a entrega mediante acta de acctesorios 57M/2018 | 2018-12-19 | 4074 | 0.0 | 0 | Fuente de poder HEINE X-095.16.316 | 1 | 190433 | 190433 |  |  |  |  | 147/2018 |  | 608-12020-SE18 | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-12-19 | 239 | 2018-12-19
3285 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | B221033 | SN | 2018-12-19 | 3285 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-19 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3285 | Falla turbina | 2018-12-19 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE VENTILADOR CAMBIO DE TURBINA EQUIPO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-19 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-12-19 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 0 | 2018-12-19
3286 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | V380171 | 10-33400 | 2018-12-19 | 16503 | MCC | T3 | UEM | 2018-12-19 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3286 | Llamado de emergencia. | 2018-12-19 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, EQUIPO AFECTADO POR CORROSIÓN POR HUMEDAD EN SU INTERIOR, SE REEMPLAZAN TARJETAS DE CONTROL, Y DE FUENTE DE PODER, LIMPIEZA, AJUSTES, Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | VERIFICACIÓN CON ANALIZADOR DE VENTILACIÓN MECÁNICA FLUKE VT MOBILE | 2019-01-07 | 4074 | 12.0 | 48888 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2019-01-07 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2019-01-07 | 19 | 2019-01-07
3287 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | ELECTROBISTURI ALTA POTENCIA | VALLEYLAB | FORCE 2 | F2I19321T | 10-21758 | 2018-12-18 | 9419 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-19 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3287 | No corta ni coagula. | 2018-12-19 | MANTENCION CORRECTIVA | SERVICIO INDICA QUE ELECTROBISTURI NO CORTA NI COAGULA, AL CHEQUEAR EQUIPO SE REALIZAN LOS TEST DE FUNCIONAMIENTO, SIN PRESENTAR FALLA EN SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-19 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | LOREDANNA VALDIVIA | 14594299-3 | 2018-12-19 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 0 | 2018-12-19
3288 | TRABAJO TERMINADO |  | LACTARIO | EXTRACTOR LECHE | MEDELA | SWING | NA | 10-43447 | 2018-12-17 | 9847 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-20 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3288 | Succión debil | 2018-12-20 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-21 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TANIA ROJAS | 18254333-0 | 2018-12-21 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 1 | 2018-12-21
3289 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC CARDIOVASCULAR | MARCAPASOS EXTERNO INVASIVO | MEDTRONIC | 5388 | PFG152530R | NA | 2018-12-19 | 18532 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-20 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3289 | Disfuncional | 2018-12-20 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3290 | TRABAJO TERMINADO |  | LACTARIO | EXTRACTOR LECHE | SPECTRA | SPECTRA 3 | HH290037 | NA | 2018-12-19 | 9849 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-20 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3290 | Succión debil | 2018-12-20 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REPARACIÓN Y LIMPIEZA INTERNA DE DISPOSITIVO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-04 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TANIA ROJAS | 18254333-0 | 2019-01-04 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 15 | 2019-01-04
3291 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | DIALISIS | ACCESORIOS | NA | ADULTO 1 VIA | NA | NA | 2018-12-17 | 12737 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-20 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3288 | Mango disfuncional. | 2018-12-20 | MANTENCION CORRECTIVA | Mango disfuncional. Se reemplaza. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo. Servicio se queda con insumo antiguo dado de baja pues corresponde a un equipo en comodato. | 2018-12-20 | 4074 | 0.0 | 0 | Manguera PANI | 1 | 29900 | 29900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE CHAMBLAS | 15489275-3 | 2018-12-20 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0 | 2018-12-20
3292 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | UMA | ACCESORIOS | NA | ADULTO 1 VIA | NA | NA | 2018-12-13 | 2058 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-20 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3292 | Mango con velcro roto | 2018-12-20 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro roto. Se da de baja | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo al servicio. | 2018-12-20 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango adulto 1 Via | 1 | 6500 | 6500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | KATIA CARCAMO | 10686447-0 | 2018-12-20 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0 | 2018-12-20
3293 | ESPERA SALIDA STE |  | PABELLONES (UAPQ) | OPTICA | KARL STORZ | 26003 BA | 1803289 | NA | 2018-12-21 | 9427 | MCC | T4 | STE | 2018-12-21 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3293 | Quebrada | 2018-12-21 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3294 | ESPERA SALIDA STE |  | PABELLONES (UAPQ) | OPTICA | KARL STORZ | 26003 BA | 1989179 | NA | 2018-12-21 | 9426 | MCC | T4 | STE | 2018-12-21 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3294 | Quebrada | 2018-12-21 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3295 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | UEA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-12-21 | 18572 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-21 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3295 | Saturometro EDAN clip adulto. No sensa pulso. | 2018-12-21 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE SENSOR SPO2 | SI | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO | 15637418-0 | 2018-12-21 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 0 | 2018-12-21
3296 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-12-19 | 18707 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-21 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3296 | Sensor saturometria EDAN clip adulto. No sensa. | 2018-12-21 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE SENSOR SPO2 | SI | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA NUÑEZ |  | 2018-12-21 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 0 | 2018-12-21
3297 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941682 | 10-36993 | 2018-12-10 | 16089 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-21 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3297 | Revisar. No reconoce jeringas. | 2018-12-21 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE BOMBA SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-21 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA NUÑEZ |  | 2018-12-21 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 0 | 2018-12-21
3298 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941630 | 10-37015 | 2018-12-10 | 16086 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-21 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3298 | Revisar | 2018-12-24 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea encontrandose solo baja de bateria se carga y prueba sin producirse ningun problema. |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-24 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-12-24 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 3 | 2018-12-24
3299 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR DE SATUROMETRIA | MEDICINA | ACCESORIOS | GE | U410-121 | NA | NA | 2018-12-20 | 14948 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-21 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3299 | Sensor de saturometria GE Clip adulto. No marca (es nuevo) | 2018-12-24 | MANTENCION CORRECTIVA | se cambia sensor por incompatibilidad |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-24 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2018-12-24 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 3 | 2018-12-24
3300 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR DE SATUROMETRIA | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-12-20 | 14949 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-21 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3300 | Sensor de saturometria EDAN clip adulto. No sensa | 2018-12-24 | MANTENCION CORRECTIVA | se reemplaza por no ser posible de reparar |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-24 | 4074 | 4.5 | 18333 | SENSOR DE OXIMETRIA | 1 | 47600 | 47600 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2018-12-24 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 3 | 2018-12-24
3301 | CERRAR OT |  | UPC CARDIOVASCULAR | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INJECTOMAT AGILIA SP | 22964210 | NA | 2018-12-20 | 18535 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3301 | No funciona | 2018-12-21 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de tarjeta principal y display de bomba. Pruebas de funcionamiento. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-14 | 1865 | 6.0 | 11190 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-14 |  |  |  |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2019-01-14 | 24 | 2019-01-14
3302 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE EKG | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | NA | NA | 2018-12-19 | 18534 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3302 | Cable EKG malo | 2018-12-21 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3303 | ANALISIS DE FALLA UEM | MANGO PANI | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | NA | ADULTO GRANDE 2 VIAS | NA | NA | 2018-12-19 | 18533 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3303 | Revisar | 2018-12-21 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3304 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | PABELLONES (UAPQ) | FUENTE DE LUZ ENDOSCOPICA | AESCULAP | AXEL 300 | 3772 | 10-42237 | 2018-12-21 | 9428 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-21 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3304 | No enciende | 2018-12-21 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3305 | TRABAJO TERMINADO | CABLE DE PODER | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | CEBEC | NA | H05VVH2-F | NA | 2018-12-21 | 9424 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-21 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3305 | Le falta tierra | 2018-12-21 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REEMPLAZO CABLE DE PODER POR OTRO EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO. | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE ENTREGA CABLE PODER OPERATIVO.- | 2018-12-26 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-12-26 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 5 | 2018-12-26
3306 | TRABAJO TERMINADO | CABLE DE PODER | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | BITICINO | NA | NA | NA | 2018-12-21 | 9425 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-21 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3306 | Cables expuestos. | 2018-12-21 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARA CABLE DE PODER. OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-12-26 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2018-12-26 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 5 | 2018-12-26
3307 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR DE SATUROMETRIA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | MINDRAY | SA30Y-48 | NA | NA | 2018-12-21 | 9429 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-21 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3307 | Sensor de saturometria MINDRAY clip adulto. Luz enciende pero no sensa | 2018-12-21 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR DE SP02 DAÑADO DE FORMA IRREPARABLE, SE ENTREGA INSUMO NUEVO. OPERATIVO.- | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE ENTREGA INSUMO NUEVO.- | 2018-12-26 | 4074 | 1.5 | 6111 | SENSOR SP02 MINDRAY | 1 | 50000 | 50000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULA DEL PINO | 17078718-8 | 2018-12-26 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 5 | 2018-12-26
3308 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR DE SATUROMETRIA E INTERFAZ | UMA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-12-21 | 14010 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-21 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3308 | Revisar | 2018-12-21 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor e interfaz presentan cortes internos. Se da de baja | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo | 2018-12-21 | 4074 | 0.0 | 0 | Sensor de saturometria | 1 | 47600 | 47600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | KATIA CARCAMO | 10686447-0 | 2018-12-21 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 0 | 2018-12-21
3309 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF-83100984 | 10-44535 | 2018-12-24 | 18710 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-24 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3309 | No censa saturometria. | 2018-12-24 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE MODULO CON PINES CORTADOS, CAMBIO DE SENSOR SPO2, INSTALACION DE BATERIAS | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-24 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2018-12-24 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0 | 2018-12-24
3310 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CALENTADOR DE PACIENTE | KANMED | BABY WARMER 50W | 1042 36464 | 10-37598 | 2018-12-24 | 16415 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-24 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3310 | No llega a temperatura requerida. | 2018-12-24 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea trabajando a la perfección... |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-26 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA SALAS | 18659815-6 | 2018-12-26 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 2 | 2018-12-26
3311 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT08460215SP | 10-36087 | 2018-12-26 | 29009 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-26 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3311 | Instalar rueda y reparar pantalla quebrada. | 2018-12-26 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO OPERATIVO , SE REPARA MICA PROTECTORA QUE SE ENCONTRO QUEBRADA, Y SE INSTALO Y PINTO CARRO. OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2018-12-26 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-12-26 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 | 2018-12-26
3312 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | ADULTO 2 VIAS | NA | NA | 2018-12-20 | 9299 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-26 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3312 | Reparar | 2018-12-26 | MANTENCION CORRECTIVA | Se revisa accesorio, sin problemas. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-26 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango adulto 1 Via | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-12-26 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 | 2018-12-26
3313 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | ADULTO 1 VIA | NA | NA | 2018-12-20 | 9297 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-26 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3313 | Reparar | 2018-12-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Mango con fuga, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo | 2018-12-26 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango adulto 1 Via | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-12-26 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 | 2018-12-26
3314 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | NA | ADULTO 1 VIA | NA | NA | 2018-11-29 | 12412 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-26 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3314 | Revisión | 2018-12-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Mango con fuga, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo. | 2019-01-07 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango adulto 1 Via | 1 | 6500 | 6500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-07 |  |  |  |  | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-26 | 2019-01-07 | 12 | 2019-01-07
3315 | ANALISIS DE FALLA UEM | MANGO PANI | UEA | MONITOR DE ECG SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472514SA | 10-41928 | 2018-12-19 | 18570 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-26 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3315 | Problemas toma PA | 2018-12-26 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-26 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3316 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE EKG | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | NA | NA | 2018-12-18 | 12425 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-26 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3316 | EKG no entrega curva | 2018-12-26 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-26 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3317 | ANALISIS DE FALLA UEM | SENSOR SPO2 | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | BALDER | NA | 2.1301e+18 | NA | 2018-12-20 | 16412 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-26 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3317 | Reparación. | 2018-12-26 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-26 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3318 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | ADULTO 2 VIAS | NA | NA | 2018-12-20 | 9298 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-26 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3318 | Reparar | 2018-12-26 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Mango presenta fuga. Se da de baja | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo | 2018-12-26 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango 2 vias 27.5-36.5cm | 1 | 6500 | 6500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-12-26 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 | 2018-12-26
3319 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL MESA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | MAQUET | 1001.44F0 | NA | NA | 2018-12-26 | 9430 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-26 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3319 | Pernos sueltos | 2018-12-26 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA Y REPARA BRAZAL SUELTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-07 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE VILLAROEL |  | 2019-01-07 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2019-01-07 | 12 | 2019-01-07
3320 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS | ARZM-0123 | 10-36864 | 2018-12-26 | 9431 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-26 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3320 | R&R | 2018-12-26 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE DETECTA ERROR DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, SE REALIZA LIMPIEZA DE TAPA DE PISTÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, PRUEBAS DE FUGA Y FUNCIONAMIENTO OPTIMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE LIMPIAN VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE TAPA DE PISTÓN DESMONTABLE | 2019-01-07 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE VILLAROEL |  | 2019-01-07 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2019-01-07 | 12 | 2019-01-07
3321 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | AESPIRE 7900 | ANCR00286 | 10-30904 | 2018-12-26 | 9432 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-26 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3321 | R&R | 2018-12-26 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN COMPLETA DE VENTILADOR, LIMPIEZA DE PARTES Y CAMBIO DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACIÓN, PRUEBAS DE FUGA Y FUNCIONAMIENTO. | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SE ENCUENTRA SENSOR DE FLUJO QUEBRADO | 2019-01-07 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NICOLE VILLAROEL |  | 2019-01-07 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2019-01-07 | 12 | 2019-01-07
3322 | TRABAJO TERMINADO |  | LACTARIO | EXTRACTOR LECHE | MEDELA | SWING | NA | 10-43447 | 2018-12-24 | 9850 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-26 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3322 | Succión debil | 2018-12-26 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | BAJA 69/18 |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-27 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2018-12-27 | SI | 69/18 | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 1 | 2018-12-27
3323 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | M8A30310C3496LA | 10-39717 | 2018-12-26 | 29008 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-26 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3323 | Desperfecto en medición de presión arterial y EKG | 2018-12-26 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE PARAMETROS DE MONITOR SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-26 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-12-26 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0 | 2018-12-26
3325 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | ELECTROCARDIOGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG9620L | 20369 | 10-35941 | 2018-12-27 | 18579 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-27 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3325 | No imprime | 2018-12-27 | MANTENCION CORRECTIVA | EKG CON ROLLO GASTADO DENTRO DE LA IMPRESORA SE SUGIERE SACAR EL ROLLO GASTADO ANTES DE PONER UNO NUEVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-27 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CHRISTIAN FUENZALIDA | 12847946-5 | 2018-12-27 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 0 | 2018-12-27
3326 | ANALISIS DE FALLA UEM | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2018-12-27 | 18584 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3326 | Reparar | 2018-12-27 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3327 | ANALISIS DE FALLA UEM | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2018-12-27 | 18583 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3327 | Reparación | 2018-12-27 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3328 | ANALISIS DE FALLA UEM | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2018-12-27 | 18582 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3328 | reparar | 2018-12-27 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3329 | ANALISIS DE FALLA UEM | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2018-12-27 | 18581 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3329 | Reparar | 2018-12-27 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3330 | ANALISIS DE FALLA UEM | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2018-12-27 | 18580 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3330 | Reparar | 2018-12-27 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3331 | TRABAJO TERMINADO | PINZA ELECTRICA | ANATOMIA PATOLOGICA | pinza | LEICA | EGF | 955 | 10-40054 | 2018-12-27 | 3963 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-27 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3331 | Reparar. | 2018-12-27 | MANTENCION PREVENTIVA | PINZA PRESENTA RUPTURA DE LA TERMOCUPLA QUE CONTROLA LA TEMPERATURA DE LA PUNTA DE LA PINZA. Y A SU VEZ LA PINZA EN ESE MISMO TERMINAL SE ENCUENTRA QUEBRADO. |  | NO |  |  |  | NO | SE SOLICITA COTIZAR LA PINZA BIPOLAR NUEVA. | 2018-12-27 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-27 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 0 | 2018-12-27
3333 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250008-01 | 10-39720 | 2018-12-27 | 29010 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-27 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3332 | No insufla mango. | 2018-12-27 | MANTENCION CORRECTIVA | manguera perforada se reemplaza |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-27 | 4074 | 4.5 | 18333 | manguera | 1 | 30000 | 30000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2018-12-27 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 0 | 2018-12-27
3334 | ANALISIS DE FALLA UEM | PINZA LAPAROSCOPICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33123 CLICK LINE | 33500 | NA | 2018-12-27 | 9434 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-27 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 3334 | Pinza suelta | 2018-12-27 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3335 | CERRAR OT | UPS | CAE | OTRO | NA | NA | N090299 | 10-39237 | 2018-12-27 | 13094 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-27 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3335 | Revisar. Deja de funcionar. | 2018-12-27 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE EPS SIN ENCONTRAR PROBLEMAS |  | NO | NO |  |  |  | Equipo UPS correspondiente al ecografo inv 10-39234 | 2018-12-28 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-28 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 1 | 2018-12-28
3336 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | CAE | ECOGRAFO | HITACHI ALOKA | ALPHA 6 PREMIER CV | 20200247 | 10-39234 | 2018-12-27 | 13093 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-27 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3336 | Revisar transductor. | 2018-12-27 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3337 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MOTOR ANTIESCARAS | NA | AGM80 | AGM817052656 | NA | 2018-12-28 | 14674 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3337 | Reloj rodado | 2018-12-28 | MANTENCION CORRECTIVA | MOTOR ANTIESCARA, LE FALTABA UNA PIEZA DE SOPORTE EN LA VALVULA DE ALIVIO (SE FABRICO UNA), POTENCIOMETRO DAÑADO (REPARADO) , Y UNAS GOMAS QUEMADAS. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2019-01-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-02 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 5 | 2019-01-02
3338 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | DATASCOPE | 5 DERIVADAS | NA | NA | 2018-12-21 | 13037 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3338 | malo | 2018-12-28 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CABKLE KG DAÑADO DE FORMA IRREPARABLE, RAZON POR EL CUAL SE PROCEDE A SU REPOSISION EN EL SERVICIO. SE ENTREGA CABLE NUEVO. INSTALADO Y PROBADO EN EL BALON DE CONTRAPULSACION. | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE INSTALA CABLE EKG NUEVO. | 2018-12-28 | 4074 | 2.0 | 8148 | CABLE EKG 5 DERIVADAS | 1 | 50000 | 50000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-12-28 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 0 | 2018-12-28
3339 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 + TRONCAL | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP PEDIATRICO | NA | NA | 2018-12-21 | 13038 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 3339 | Malo. SAT+INT | 2018-12-28 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SE CHEQUEA SATUROMETRO E INTERFACE, DETECTANDOSE RESIDUOS DE SANGRE DESNTRO DEL CONECTOR DE INTERFACE A SENSOR, RAZON POR EL CUAL NO MIDE. SE REALIZA LA REPOSISION DE AMBOS INSUMOS NUEVOS.- OPERATIVOS | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE ENTERGA SENSOR E INTERFACE SPO2 NUEVOS.- | 2018-12-28 | 4074 | 2.0 | 8148 | SENOR SP02 MASIMO SET | 1 | 45000 | 45000 | INTERFACE SP02 MASIMO SET | 1 | 65000 | 65000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-5 | 2018-12-28 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 0 | 2018-12-28
3340 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | ELECTROCARDIOGRAFO | EDAN INSTRUMENTS | SE-300 | 31873-M12201770007 | 10-39341 | 2018-12-28 | 18585 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3340 | Presenta dificultades para tomar EKG | 2018-12-28 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de electrocardiógrafo sin encontrar fallas en equipo. Pruebas de funcionamiento. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2018-12-28 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA ALTAMIRANO |  | 2018-12-28 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 0 | 2018-12-28
3341 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO E INTERFAZ | UEA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-12-21 | 18573 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3341 | Sensor de saturometría EDAN clip adulto. Reparar | 2018-12-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3342 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MOTOR ANTIESCARAS | MASS | NA | NA | NA | 2018-12-28 | 14675 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3342 | Entrada quebrada | 2018-12-28 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REEMPLAZA CONEXIÓN AIRE |  | NO |  |  |  | NO |  | 2019-01-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-02 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 5 | 2019-01-02
3343 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | GE | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-12-26 | 18713 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3343 | Revisar | 2018-12-28 | MANTENCION CORRECTIVA | SE LIMPIA Y AJUSTA |  | NO |  |  |  | NO |  | 2019-01-02 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FERNANDA ROSALES | 17552951-9 | 2019-01-02 | SI |  | DICIEMBRE | ENERO | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 5 | 2019-01-02
3344 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | NA | NA | 2018-12-21 | 10369 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3344 | Revisar | 2018-12-28 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA Y FUNCIONA BIEN |  | NO |  |  |  | NO |  | 2019-01-02 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FERNANDA ROSALES | 17552951-9 | 2019-01-02 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 5 | 2019-01-02
3345 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | RADIOLOGIA | ESTATIVO | SIEMENS | 3832529 | 4677 | 10-33415 | 2018-12-28 | 16369 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3345 | Reparación estativo equipo B | 2018-12-28 |  | Rejilla (posicionador de placas) con pieza quebrada interna. Reparación no viable. | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3346 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU09060935 | 10-36543 | 2018-12-28 | 18715 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | JORGE GONZALEZ | PAULINA SION | NO | 3346 | No pasa prueba de fuga pese a sacar filtro de circuito. | 2018-12-28 | MANTENCION CORRECTIVA | SE PRUEBA PASA PRUEBA DE FUGAS SIN PROBLEMAS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2018-12-28 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2018-12-28 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 0 | 2018-12-28
3347 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-12-28 | 16506 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3347 | Conexión doblada | 2018-12-28 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE PINES DOBLADOS |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2019-01-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2019-01-02 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 5 | 2019-01-02
3348 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | NA | NA | 2018-12-24 | 10371 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3348 | Revisar | 2018-12-28 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISON DE CABLE SIN ENCONTRAR PROBLEMA |  | NO | NO |  |  | NO |  | 2019-01-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | ILEGIBLE | 2019-01-02 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 5 | 2019-01-02
3349 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MOTOR ANTIESCARAS | NA | NA | NA | NA | 2018-12-17 | 18701 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3349 | Rota zona de presión | 2018-12-28 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE MOTOR ANTIESCARA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-02 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE |  | 2019-01-02 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 5 | 2019-01-02
3350 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO | NA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | KARL STORZ | 277 | YY | NA | 2018-12-27 | 9437 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3350 | Cable cortado | 2018-12-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3351 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | NELLCOR | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-12-27 | 9436 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3351 | Evaluar | 2018-12-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3352 | ANALISIS DE FALLA UEM | SATUROMETRO | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | NIHON KOHDEN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-12-27 | 9435 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3352 | Evaluar falla | 2018-12-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3353 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | PABELLONES (UAPQ) | ELECTROBISTURI ALTA POTENCIA | VALLEYLAB | FORCE 2 | F2I19321T | 10-21758 | 2018-12-28 | 9433 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3353 | Ni corta ni coagula | 2018-12-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3354 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | CAPNOGRAFO | ENTEC | SDMS | 304273 | 10-41671 | 2018-12-28 | 16251 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-28 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3354 | Cambio membrana y gas | 2018-12-28 | OTROS | Cambio de membrana de sensor y cilindro de gas. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-28 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCISCA HERRERA | 16121214-8 | 2018-12-28 | SI |  | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 0 | 2018-12-28
3355 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC-ADULTO | MOTOR ANTIESCARAS | APEX MEDICAL S.L. | 9P-047500 | NA | NA | 2018-12-26 | 18712 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-31 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3355 | Revisar | 2018-12-31 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-31 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3356 | ANALISIS DE FALLA UEM | SENSOR SPO2 | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-12-28 | 16505 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-31 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3356 | Conexión a monitor con filamentos rotos. | 2018-12-31 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-31 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3357 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE DE PODER | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | NA | 10 AMP | NA | NA | 2018-12-31 | 10002 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-31 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3357 | Defectuoso- | 2018-12-31 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UEI | OTOSCOPIO | WELCH ALLYN | 22840 | 727xx | NA | 2018-12-10 | 20518 | MCC | T1 | UEM | 2018-12-31 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 3358 | Encendido malo | 2018-12-31 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | Equipo sin mecanismo de encendido. No es factible su reparación | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-31 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-12-31 |  | 67/18 |  |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT08460215SP | 10-36087 | 2019-01-02 | 29013 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-02 | JORGE GONZALEZ | 110246500-8 | NO | 14 | No carga | 2019-01-02 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara tarjeta electronica |  | NO | NO |  |  | SI | equipo intervenido por operador mueve el conector de alimentación rompiendo placa electronica | 2019-01-03 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2019-01-03 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 1 | 2019-01-03
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | CCV | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | VIVID E9 | VE99063 | NA | 2018-12-27 | 19253 | MCC | T4 | UEM | 2019-01-02 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 15 | Aparece mensaje de limpieza de filtros de aire. | 2019-01-02 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO APARECE MENSAJE : "LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE" SE PROCEDIO A DESARMAR Y LIMPIAR COMPLETAMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO OPERATIVO.- | 2019-01-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE | 12119662-1 | 2019-01-18 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-02 | 2019-01-18 | 16 | 2019-01-18
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | ODONTOLOGIA | ULTRASONIDO | BIOSONIC | US100 | 1068731 | 10-30921 | 2019-01-02 | 14236 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-02 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 16 | Ultrasonido con problema de calentamiento | 2019-01-02 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO CON CALENTAMIENTO EXCESIVO DE LA PIEZA DE MANO. DESARME Y LIMPIEZA DE LLAVE CONTROL DE AGUA. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-03 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2019-01-03 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 1 | 2019-01-03
3358 | TRABAJO TERMINADO | clinica 11 | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | K021083 | 10-39298 | 2019-01-02 | 14235 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-02 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 17 | Calmbio de válvula. | 2019-01-02 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE VÁLVULA PILOTO DE ULTRASONIDO A SOPORTE DE ALTA. EQUIPO FUNCIONANDO SIN PROBLEMAS. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | VÁLVULA PILOTO SERÁ ADQUIRIDA CON ORDEN DE COMPRA | 2019-01-03 | 3300 | 2.0 | 6600 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2019-01-03 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 1 | 2019-01-03
3358 | TRABAJO TERMINADO | clinica 14 | ODONTOLOGIA | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | GROMA | K04089 | 10-39317 | 2019-01-02 | 14234 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-02 | GUIDO VICENCIO | 8380093-3 | NO | 18 | Pérdida de aire clinica 14- | 2019-01-02 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE SOPORTE DE INSTRUMENTAL UNIDAD TECHNO, POR FRACTURA DE PLÁSTICO QUE SOSTIENE VÁLVULA PILOTO DE ALTA. COMO LA VÁLVULA PILOTO ESTABA INCOMPLETA SE RETIRA DE UNIDAD DENTAL CLÍNICA 11. UNIDAD OPERATIVA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-02 | 3300 | 2.0 | 6600 | POXIPOL | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2019-01-02 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 0 | 2019-01-02
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | PEDIATRIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69014 | 10-39378 | 2019-01-02 | 18255 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 19 | Acusa error, alarma y no infunde a pesar de cambiar jeringa. | 2019-01-02 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | PEDIATRIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | B. BRAUN | PERFUSOR COMPACT | 69115 | 10-39381 | 2019-01-02 | 18254 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-02 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 20 | No infunde, marca error y suena alarma | 2019-01-02 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | na | na | na | na | 2019-01-02 | 18586 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-02 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 21 | Reparar | 2019-01-02 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | BALANZA ELECTRONICA | FWE | FEJ-5000 | NA | 10-37666 | 2018-12-26 | 12426 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-03 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 22 | No enciende. | 2019-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara conexion de energia |  | NO | NO |  |  |  |  | 2019-01-04 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | 15557300-7 | 2019-01-04 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 1 | 2019-01-04
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL | CITIZEN | NA | NA | 10-40677 | 2019-01-02 | 18351 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-03 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 23 | Evaluar. No toma presión | 2019-01-03 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | EQUIPO PRESENTA FALLA EN TARJETA DE CONTROL DE VALVULA DE ALIVIO, RAZON POR EL CUAL EQUIPO SE RECOMIENDA SU BAJA DEL SERVICIO. SE ADJUNTA BAJA Nº 001/19 |  | NO | NO |  |  |  | BAJA EQUIPO Nº001/19 | 2019-01-03 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2019-01-03 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 0 | 2019-01-03
3358 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | NA | NA | 2019-01-03 | 16507 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-03 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 24 | Revisar | 2019-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | EKG NO MIDE, SE REALIZA LIMPIEZA DE TERMINALES CON RESTOS DE FLUIDOS. SE CHEQUEA FUNCIONAMIENTO EN SERVICIO. OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | OPERATIVO.- | 2019-01-03 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2019-01-03 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 0 | 2019-01-03
3358 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO E INTERFAZ | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | MINDRAY | CLIP ADULTO | NA | NA | 2019-01-02 | 18661 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-03 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 25 | Paciente rompe, reparar. | 2019-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara |  | NO | NO |  |  |  |  | 2019-01-04 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-04 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 1 | 2019-01-04
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | HEMODINAMIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | DATEX OHMEDA | F-LMP1-03 | 6373583 | 10-44724 | 2019-01-03 | 12515 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-03 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 26 | Prende luz de saturometro pero no se ve curva. | 2019-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de memoria interna que guarda configuración de parámetros. Pruebas de funcionamiento, lecturas correctas de parametros. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-10 | 1865 | 5.0 | 9325 | TIMEKEEPER M4T28-BR12SH1 | 1 | 4500 | 4500 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TERESITA CUADRA | 102017324-4 | 2019-01-10 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-10 | 7 | 2019-01-10
3358 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | ARMSTRONG MEDICAL | MAC 3 | NA | NA | 2019-01-03 | 16508 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-03 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 27 | Prende de forma intermitente, se apga en intubación. | 2019-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza apriete de ampolleta. Pruebas de funcionamiento | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2019-01-03 | 1865 | 3.0 | 5595 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS | 10748918-5 | 2019-01-03 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 0 | 2019-01-03
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU08010804 | 10-35250 | 2019-01-03 | 18722 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-03 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 28 | Falla pantalla touch | 2019-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE TOUCH SCREEN | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-03 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-03 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 0 | 2019-01-03
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | ECOTOMOGRAFO MULTIPROPOSITO | PHILLIPS | HD7XE | CI51100398 | 10-37301 | 2019-01-03 | 18721 | MCC | T3 | UEM | 2019-01-03 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 29 | Revisión | 2019-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE CABLE DE PODER | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-18 | 4074 | 3.0 | 12222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-18 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 15 | 2019-01-18
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHT | M5-ISO | 60314001 | 10-39822 | 2019-01-03 | 8616 | MCC | T2 | UEM | 2019-01-03 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 30 | Desprogramada | 2019-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | CARGA DE SISTEMA OPERATIVO Y PROGRAMA N° 6 REALIZADO POR LA EMPRESA P&H | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EL TIEMPO INDICADO INVOLUCRA LA PRE EVALUACIÓN REALIZADA POR EQUIPOS MÉDICOS. EL VALOR INDICADO CORRESPONDE A COTIZACIÓN N° 14665 P&H | 2019-01-15 | 3300 | 2.0 | 6600 |  | 104832 |  | 0 | [6 empty] | N° 608-14551-se18. | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA CISTERNA | 8476718-2 | 2019-01-15 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-15 | 12 | 2019-01-15
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | UNIDAD ESTERILIZADORA DE OXIDO DE ETILENO | 3M | STERI-VAC 5XL | 720687 | SN | 2019-01-03 | 8617 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-03 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 32 | Codigo C1, problemas con valvula unidireccional | 2019-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO MANIFIESTA EN PANTALLA EN FORMA INTERMITENTE CÓDIGO C1, CHEQUEO GENERAL DEL EQUIPO, SE HACE NOTAR QUE EL CICLO NORMAL DE ESTERILIZACIÓN Y AIREACIÓN NO HA SIDO AFECTADO, DE IGUAL FORMA EL EQUIPO ES REVISADO POR FULLTECHNOLOGY NO MANIFESTÁNDOSE EL PROBLEMA. EQUIPO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-07 | 3300 | 3.0 | 9900 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA CISTERNA | 8476718-2 | 2019-01-07 |  |  | ENERO | ENERO | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 4 | 2019-01-07
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | UNIDAD ESTERILIZADORA DE OXIDO DE ETILENO | 3M | STERI-VAC 5XL | 720685 | SN | 2019-01-03 | 8619 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-03 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 33 | Falla con temperatura programada | 2019-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | LUEGO DE UN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN REALIZADO A 37° C EL EQUIPO SE BLOQUEA MOSTRANDO EN PANTALLA UN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CUANDO EN REALIDAD SE HA PROGRAMADO UNA AIREACIÓN. DESBLOQUEO DEL EQUIPO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2019-01-03 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | RICARDO BADILLA |  | 2019-01-03 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 0 | 2019-01-03
3358 | ANALISIS DE FALLA STE |  | PABELLONES (UAPQ) | ECOGRAFO | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ E | 401995WX6 | 10-42127 | 2019-01-03 | 9953 | MCC | T4 | STE | 2019-01-03 | JOSE AHUMADA | 16.302.489-6 | NO | 28 | Botón de encendido malo. Sin accesorios. | 2019-01-03 |  | BOTON DE ENCENDIDO MALO. Reparado recientemente. | [7 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1054 | 2019-01-23 | HOSER INGENIERIA | AJUSTE DE GARANTÍA |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | NA | NA | NA | 2019-01-03 | 29016 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-03 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 35 | Solicito cambiar luz | 2019-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | Ajuste de ampolleta, limpieza de contactos. Hoja operativa. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2019-01-03 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 0 | 2019-01-03
3358 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | NA | NA | NA | 2019-01-03 | 29014 | MPP | T1 | UEM | 2019-01-03 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 36 | Luz mala | 2019-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | Ajuste de ampolleta, limpieza de contactos. Hoja operativa. |  | NO | NO |  |  |  |  | 2019-01-03 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2019-01-03 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 0 | 2019-01-03
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | TIJERA LAPAROSCOPICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33300 | XV08 | NA | 2019-01-03 | 9952 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-03 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 37 | Quebrada | 2019-01-03 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | TIJERA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | MEDIOOM | 04.33.14 | NA | NA | 2019-01-03 | 9956 | MCC | T4 | STE | 2019-01-03 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 38 | Sin soporte de tornillo | 2019-01-03 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | PINZA PORTA LAD | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | R.WOLF | 8383311 | NA | NA | 2019-01-03 | 9951 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-03 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 39 | Atascada | 2019-01-03 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | PINZA ROBI KELLY | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | RoBi 38151 | NA | HGF11901 | 2019-01-03 | 9955 | MCC | T4 | STE | 2019-01-03 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 40 | Disfuncional al hacer conexión | 2019-01-03 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | AGUJA DE VERES | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | LAWTON | 49-4269 | NA | NA | 2019-01-03 | 9449 | MCC | T4 | STE | 2019-01-03 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 41 | No se retrae | 2019-01-03 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | AGUJA DE VERES | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | RUDOLF | LP305-120 | NA | NA | 2019-01-03 | 9448 | MCC | T4 | STE | 2019-01-03 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 42 | Abolladura profunda | 2019-01-03 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GENERAL ELECTRIC | V100 | SDT10220531SA | 10-37256 | 2019-01-04 | 18352 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-04 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 43 | Batería no funciona cuando esta conectado a electricidad. | 2019-01-04 | MANTENCION CORRECTIVA | FUENTE DE PODER EN CORTO, RAZON POR EL CUAL NO CARGA LA BATERIA DEL EQUIPO. SE REEMPLAZA LA FUENTE DE PODER, Y SE DETECTA MAL CONTACTO EN ENTRADA DE FUENTE DE PODER, SE REPARO TARJETA ELECTRONICA CON CONECTOR DE ENERGIA. CUFF CON FUGA Y SENSOR SP02 NO SENSA. EQUIPO OPERATIVO.- |  | NO | NO |  |  |  | OPERATIVO.- | 2019-01-04 | 4074 | 4.0 | 16296 | FUENTE DE PODER 12V 5 A | 1 | 25000 | 25000 | SENSOR SP02 G.E. | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2019-01-04 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 0 | 2019-01-04
3358 | TRABAJO TERMINADO | SATUROMETRO | MEDICINA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2019-01-03 | 18353 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-03 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 44 | No marca. | 2019-01-03 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR SP02 DAÑADO, SE REEMPLAZA POR OTRO NUEVO. OPERATIVO.- | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE ENTREGA SENSOR NUEVO.- | 2019-01-03 | 4074 | 1.5 | 6111 | SENSOR SP02 EDAN | 1 | 40000 | 40000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ | 13097902-5 | 2019-01-03 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 0 | 2019-01-03
3358 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | CLIP PEDIATRICO | 204082068 | NA | 2019-01-03 | 9447 | MCC | T3 | UEM | 2019-01-04 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 45 | Revisar | 2019-01-04 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE SENSOR EN MAL ESTADO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-15 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2019-01-15 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-15 | 11 | 2019-01-15
3358 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | MINDRAY | CLIP ADULTO | NA | NA | 2019-01-03 | 9446 | MCC | T3 | UEM | 2019-01-04 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 46 | No marca saturación. | 2019-01-04 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE SENSOR EN MAL ESTADO |  | NO | NO |  |  |  |  | 2019-01-15 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2019-01-15 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-15 | 11 | 2019-01-15
3358 | ANALISIS DE FALLA STE |  | ENDOSCOPIA | VIDEOPANENDOSCOPIO | FUJINON | EG-530FP | 4G374A061 | 10-40010 | 2019-01-04 | 14102 | MCC | T4 | STE | 2019-01-04 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 47 | Mordido en extremo distal. | 2019-01-04 |  | Equipo con mordedura en extremo distal. | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1 | 2019-01-04 | ZEPEDA | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ASBK-0016 | 10-40227 | 2019-01-04 | 16254 | MCC | T3 | UEM | 2019-01-04 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 48 | Solicitud tapa cubre perillas de control de parámetros. | 2019-01-04 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | PEDIATRIA | BALANZA ELECTRONICA | NA | SE-400 | NA | NA | 2019-01-04 | 18260 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-04 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 45 | No marca el último numero. | 2019-01-04 | MANTENCION CORRECTIVA | BALANZA NO ENTREGA EL ULTIMO DIGITO EN PANTALLA, SE REPARA LA CONECCION DE LA TARJETA CON DISPLAY. EQUIPO OPERATIVO.- |  | NO | NO |  |  |  | OPERATIVO.- | 2019-01-04 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JAVIERA AGUSTO | 17356111-3 | 2019-01-04 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 0 | 2019-01-04
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | LARINGOSCOPIO | NA | NA | NA | NA | 2019-01-04 | 16258 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-04 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 50 | Evaluación y reparación. | 2019-01-04 | MANTENCION CORRECTIVA | Limpieza de contactos en el mango. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega con dos hojas, N°0 y 00. | 2019-01-04 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | M. ESPERANZA CASTRO | 19007465-K | 2019-01-04 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 0 | 2019-01-04
3358 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MINDRAY | BENEVIEW T8 | 2.1301e+18 | NA | 2019-01-04 | 16412 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-04 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 51 | Reparación | 2019-01-04 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor con cortes internos. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Entrega de insumo nuevo a la recepción de OT | 2019-01-04 | 4074 | 0.0 | 0 | Sensor de saturometria | 1 | 47600 | 47600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2019-01-04 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 0 | 2019-01-04
3358 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | ACCESORIOS | NA | ADULTO 2 VIAS | NA | NA | 2019-01-04 | 16461 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-04 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 52 | Arreglar | 2019-01-04 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Mango con pérdida de aire. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Insumo nuevo entregado a servicio. | 2019-01-04 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango 2 vias 27.5-36.5cm | 1 | 6500 | 6500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GEORGINA AGUILAR | 9229185-5 | 2019-01-04 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 0 | 2019-01-04
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | DERMATOMO | ZIMMER | EL | 205868 | 10-42139 | 2019-01-03 | 9450 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-03 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 53 | Reparar. Con falla de conectividad. | 2019-01-03 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE CONECCION DE FUENTE DE ALIMENTACION | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-07 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2019-01-07 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 4 | 2019-01-07
3358 | ANALISIS DE FALLA STE | BRAZAL MESA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | MEDILAND | NA | NA | NA | 2019-01-04 | 9958 | MCC | T4 | STE | 2019-01-07 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 54 | Desviación en la cabeza articulada. | 2019-01-07 |  | FABRICACIÓN DE FRENO DE CABEZAL RECTIFICACIÓN DE CODO | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 5 | 2019-01-15 |  | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR CARDIOFETAL ANTEPARTO | GE | Corometric 170 | 5A513411278SA | 10-41099 | 2019-01-07 | 16462 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-07 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 55 | Problemas con registro. | 2019-01-07 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea encontrándose que imprime bien |  | NO | NO |  |  |  |  | 2019-01-08 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | A. Yong | 14102541-4 | 2019-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 1 | 2019-01-08
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SH614472512SA | 10-42122 | 2019-01-04 | 18354 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-04 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 56 | No lee saturometría. | 2019-01-07 | MANTENCION CORRECTIVA | SATUROMETRO NO FUNCIONA, SE CHEQUEA EQUIPO FUNCIONANDO OK, INSUMOS DEFECTUOSOS, SE ENTREGA INGTERFACE Y SATUROMETRO NUEVO. OPERATIVO.- | SI | NO | NO | SI | NO |  | SE ENTREGAN INSUMOS NUEVOS.- | 2019-01-07 | 4074 | 3.0 | 12222 | INTERFACE SP02 MASIMO SET | 1 | 70000 | 70000 | SENSOR SP02 MASIMO SET | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ALEJANDRA FERNANDEZ |  | 2019-01-07 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-07 | 3 | 2019-01-07
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | OFTALMOLOGIA | PROYECTOR DE OPTOTIPOS | NIKON | NP-3 | 3934 | 10-20982 | 2019-01-04 | 13095 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-07 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 57 | Revisar ampolleta, al parecer se quemó. | 2019-01-07 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de ampolleta | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-09 | 1865 | 3.5 | 6528 | Ampolleta 6v 30w | 1 | 10000 | 10000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2019-01-09 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-07 | 2019-01-09 | 2 | 2019-01-09
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UEA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GENERAL ELECTRIC | V100 | SH614472514SA | 10-41928 | 2018-12-19 | 18570 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-07 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 58 | Mango con fuga. | 2019-01-07 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Mango con fuga. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo de manera inmediata al recibir OT. | 2019-01-07 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-07 |  |  |  |  | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 0 | 2019-01-07
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE EKG | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | NA | NA | 2019-01-07 | 12425 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-07 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 59 | No entrega curva. | 2019-01-07 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entregó insumo nuevo al momento de recepción de OT. | 2019-01-07 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-07 |  |  |  |  | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 0 | 2019-01-07
3358 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | NA | NA | NA | NA | 2019-01-03 | 18723 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-07 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 60 | Cambio de ampolleta. | 2019-01-07 | MANTENCION CORRECTIVA | Se revisa y limpia hoja. Ampolleta se encuentra operativa. La hoja es devuelta al servicio, operativa. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-07 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-07 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 0 | 2019-01-07
3358 | ESPERA SALIDA STE | OPTICA 30° 2.7MM | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | OPTICA | KARL STORZ | 26105 BA | 1686059 | NA | 2019-01-07 | 16465 | MCC | T4 | STE | 2019-01-07 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 61 | Evaluar. No permite realizar procedimientos confiablemente. | 2019-01-07 | MANTENCION CORRECTIVA | OPTICA REPARADA | [7 empty] | 2019-01-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-25 |  |  | ENERO | ENERO | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-25 | 18 | 2019-01-25
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | 3081 | 10-35129 | 2019-01-07 | 18665 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-07 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 62 | Revisar. Puerta posterior abierta. | 2019-01-07 | MANTENCION CORRECTIVA | se ajustan precisiones |  | NO | NO |  |  |  |  | 2019-01-07 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-07 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 0 | 2019-01-07
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6397 | 10-37413 | 2019-01-07 | 18666 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-07 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 63 | Presenta falla de presiones | 2019-01-07 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequean presiones. |  | NO | NO |  |  |  |  | 2019-01-07 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-07 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 0 | 2019-01-07
3358 | ANALISIS DE FALLA STE |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO | SIGMA | NA | 10-43510 | 2019-01-07 | 18667 | MCC | T4 | STE | 2019-01-07 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 64 | No sube respaldo, está pegado. | 2019-01-07 | [9 empty] | 00-00-0000 | 1865 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2019-01-07 | 18669 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-08 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 65 | Revisar saturometro, no censa. | 2019-01-08 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Puntas de conexión dobladas sin posibilidad de reparación. Se da de baja | NO | NO | NO | NO | SI | SI | Se entrega insumo nuevo a la recepción de OT | 2019-01-08 | 4074 | 0.0 | 0 | Sensor de saturometria | 1 | 47600 | 47600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 | 2019-01-08
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS | GIRAFFE | 6600-0832-804 | 413 | NA | 2018-10-26 | 15606 | MCC | T4 | UEM | 2019-01-08 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 66 | Reparar. Se sale en sijeción terminal externo. | 2019-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | se arma lampara |  | NO | NO |  |  |  |  | 2019-01-08 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCISCA HERRERA | 16121214-8 | 2019-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 | 2019-01-08
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | SQP | ELECTROESTIMULADOR | NA | NA | NA | NA | 2019-01-07 | 20737 | MCC | T4 | UEM | 2019-01-08 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 67 | Solicito reparar cables. | 2019-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. De los dos cables entregados por servicio a uno se le efectúa reparación y cambio de conectores, al segundo par se le realiza cambio por cables nuevos. Prueba de equipo, | SI | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2019-01-25 | 1865 | 4.0 | 7460 | Par de cables con puntas | 1 | 7000 | 7000 | Conectores banana | 4 | 715 | 2860 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIVIANA RIQUELME | 15492443-4 | 2019-01-25 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-25 | 17 | 2019-01-25
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DF ASPIRACION | AEROS | 4900 | TTJ0023 | 10-36292 | 2019-01-08 | 10364 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 69 | No funciona | 2019-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA ASPIRACION NO FUNCIONA, AL CHEQUEAR SE DETECTA LA FUENTE DE PODER 12V 2A Y LA BATERIA EN FALLO, RAZON POR EL CUAL SE REEMPLAZAN POR OTRA NUEVAS. OPERATIVO |  | NO | NO |  |  |  | EQUIPO OPERATIVO.- | 2019-01-18 | 4074 | 4.0 | 16296 | FUENTE PODER 12V 2A | 1 | 4000 | 4000 | BATERIA 12V 5A | 1 | 23800 | 23800 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2019-01-18 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-18 | 10 | 2019-01-18
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC-ADULTO | MOTOR ANTIESCARAS | NA | SL | NA | NA | 2019-12-26 | 18711 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-08 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 70 | No infla | 2019-01-08 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-01-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | TRONCAL | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | DRAGER | NA | 3368391-C8 | NA | 2019-12-26 | 12427 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-08 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 71 | No funciona | 2019-01-08 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-01-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE DE PODER | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | NA | NA | NA | NA | 2018-06-12 | 10003 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-08 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 72 | Defectuoso. | 2019-01-08 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2019-01-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941617 | 10-37008 | 2019-01-02 | 18660 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 73 | Falla de embolo | 2019-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA PRESENTA FALLA EN EMBOLO, SE AJUSTARON PARAMETROS Y SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SIN PRESENTAR FALLA. OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2019-01-08 | 4074 | 3.5 | 14259 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 | 2019-01-08
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19805496 | 10-34566 | 2018-12-31 | 18718 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-08 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 74 | Revisar | 2019-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA BOMBA, SIN PRESENTAR FALLA, SE RECONFIGURA POR SOFT Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO,. | 2019-01-08 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 | 2019-01-08
3358 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | S0036B-L | LA201403030250026 | NA | 2019-01-08 | 9960 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-08 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 75 | No marca. | 2019-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | SENSOR DE SATURACIÓN AGOTADO NO REPARABLE, SE ENTREGA NUEVO SENSOR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE ENTREGA NUEVO SENSOR DE SATURACIÓN DATEX ADULTO FINGER CLIP LOTE N° CMP170930037 S/N CMP170930-037201710270014 | 2019-01-08 | 3300 | 1.0 | 3300 | SENSOR DE SATURACIÓN DATEX | 1 | 42840 | 42840 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2019-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 | 2019-01-08
3358 | CERRAR OT | SATUROMETRO | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | U410-09 | NA | NA | 2019-01-08 | 16467 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-08 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 76 | Arroja error al medir | 2019-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | SENSOR DE SATUROMETRÍA CON EMISOR AGOTADO, NO REPARABLE SE REEMPLAZA POR UNO NUEVO. |  | NO | NO |  |  |  | SE ENTREGA NUEVO SENSOR DATEX ADULTO TIPO FINGER CLIP LOTE N° 170930037 3mts DE LARGO | 2019-01-08 | 3300 | 1.0 | 3300 | SENSOR DE SATURACIÓN DATEX | 1 | 42840 | 42840 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-08 |  |  |  |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 | 2019-01-08
3358 | TRABAJO TERMINADO | CLINICA 13 | ODONTOLOGIA | COMPRESOR DENTAL PORTATIL | DAVI ATLANTE | CROMA | K020359 | 10-39310 | 2019-01-08 | 14240 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-08 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 77 | No funciona | 2019-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | COMPRESOR DE UNIDAD DENTAL CON PROBLEMAS EN LA PARTIDA, SOLUCIONADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-08 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  | 9745731-K | 2019-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 | 2019-01-08
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | MONITOR REMOTO DE SIGNOS VITALES | BIOLIGHT | V6 | V026E000573 | 10-40109 | 2019-01-08 | 16469 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-08 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 78 | No insufla manguito. | 2019-01-08 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Mango presenta fuga. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega e instala insumo nuevo al momento de recepción de la OT. Equipo es devuelto al servicio operativo mediante auxiliar que generó entrega. | 2019-01-08 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango adulto 1 Via | 1 | 6500 | 6500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GEORGINA AGUILAR | 9229185-5 | 2019-01-08 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0 | 2019-01-08
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6397 | 10-37413 | 2019-01-08 | 18729 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-08 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 79 | Marca error en jeringa. | 2019-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de bomba de jeringa, pruebas de funcionamiento e infusión sin encontrar error. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2019-01-09 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-09 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 1 | 2019-01-09
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT08460215SP | 10-36087 | 2019-01-08 | 29020 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-09 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 80 | Revisión de batería. Al ocuparlo se apaga después de haber sido cargado. | 2019-01-09 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA EL ESTADO DE CARGA DE LA BATERIA , PARA OBTENER UNA CARGA COMPLETA, EL EQUIPO DEBE ESTAR CARGANDO 8HRS. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2019-01-09 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2019-01-09 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 0 | 2019-01-09
3358 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | G.E. | ADULTO 2 VIAS | NA | NA | 2019-01-08 | 29021 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-09 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 81 | Velcro malo | 2019-01-09 | MANTENCION CORRECTIVA | MAGUITO DE 2 VIAS CON VELCRO MALO, SE REEMPLAZO POR OTRO NUEVO.- |  | NO | NO |  |  |  | SE ENTREGA ACCESORIO NUEVO.- | 2019-01-09 | 4074 | 2.0 | 8148 | CUFF DOBLE VIA G.E. | 1 | 50000 | 50000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2019-01-09 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 0 | 2019-01-09
3358 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR DE SATUROMETRIA | CIRUGIA | ACCESORIOS | G.E. | CLIP ADULTO | NA | NA | 2019-01-09 | 29019 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-09 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 82 | Saturometro no funciona. | 2019-01-09 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA SATUROMETRO, NO PRESENTA FALLA. OPERATIVO.- |  | NO | NO |  |  |  | OPERATIVO.- | 2019-01-09 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2019-01-09 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 0 | 2019-01-09
3358 | ANALISIS DE FALLA STE |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | B650 | SEW11202305HA | 10-44790 | 2019-01-08 | 18728 | MCC | T4 | STE | 2019-01-08 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 83 | No enciende. | 2019-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | equipo no enciende botonera mala | [7 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1055 | 00-00-0000 |  | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | ENDOSCOPIA | OXIMETRO DE PULSO | DATEX OHMEDA | 3800 | FBFF00642 | 10-32022 | 2019-01-09 | 20245 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-09 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 84 | Solicitud de baja | 2019-01-09 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | ENDOSCOPIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DATEX | CARDIOCAP II | 323140 | 10-28972 | 2019-01-09 | 20242 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-09 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 85 | Monitor no utilizado. Se sugiere baja. | 2019-01-09 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | ENDOSCOPIA | OXIMETRO DE PULSO | CRITICARE | 504 DX | 108013318 | 10-36193 | 2019-01-09 | 20244 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-09 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 86 | No se utiliza. Se sugiere baja | 2019-01-09 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | ENDOSCOPIA | OXIMETRO DE PULSO | CRITICARE | 504 DX | 308500350 | 10-36191 | 2019-01-09 | 20243 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-09 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 87 | No se utiliza. Se sugiere baja. | 2019-01-09 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO | SIMULADOR DE PACIENTE | UPC CARDIOVASCULAR | OTRO | DATASCOPE | System 90 Series IABP trainer | T94612-G7 | 10-28566 | 2019-01-09 | 18523 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-09 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 88 | Revisar equipo. Solicitud baja. | 2019-01-09 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | baja |  | NO | NO |  |  |  |  | 2019-01-09 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2019-01-09 | SI | 2019-02-01 | ENERO | ENERO | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 0 | 2019-01-09
3358 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP PEDIATRICO | NA | NA | 2019-01-09 | 18726 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-08 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 89 | Revisar | 2019-01-09 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea no produciéndose la falla |  | NO | NO |  |  |  |  | 2019-01-09 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-09 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 1 | 2019-01-09
3358 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | MASIMO | CLIP ADULTO | NA | NA | 2019-01-09 | 18727 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-09 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 90 | Revisar | 2019-01-09 | MANTENCION CORRECTIVA | se chequea no produciéndose la falla |  | NO | NO |  |  |  |  | 2019-01-09 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-09 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 0 | 2019-01-09
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | ESFIGMOMANOMETRO | CRITIKON | MILD-8100-A | 8101-H7322 | 10-21483 | 2019-01-09 | 15146 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-09 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 91 | Revisar. Solicitud baja. | 2019-01-09 | OTROS | SE CHEQUEA FUNCIONAMIENTO Y MEDICION DE PRESION SIN PRESENTAR FALLA EN LA MEDICION DE PRESION. RAZON POR EL CUAL NO SE PUEDE DAR DE BAJA DEL SERVICIO. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO OPERATIVO.- | 2019-01-09 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARCELA | 15828028-0 | 2019-01-09 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 0 | 2019-01-09
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | OXIMETRO DE PULSO | OHMEDA | BIOX 3700 E | FMUA00236 | 10-28410 | 2019-01-09 | 20246 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-09 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 92 | No se utiliza. Solicitud baja. | 2019-01-09 | OTROS | SE CHEQUEA FUNCIONAMIENTO DE SENSOR DE SPO2, SIN PRESENTAR FALLA ALGUNA , RAZON POR EL CUAL NO SE PUEDE REALIZAR LA BAJA. OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO OPERATIVO.- | 2019-01-09 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2019-01-09 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 0 | 2019-01-09
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | CALENTADOR DE COMPRESAS | ENTHERMICS | EC 340L | 1664375-000 | 10-43237 | 2019-01-09 | 9968 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-09 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 93 | Baja temperatura. | 2019-01-09 | MANTENCION CORRECTIVA | CALENTADOR CON ERROR EN PANTALLA, DESARME Y REPARACIÓN DE VENTILADOR, SE HA REEMPLAZADO RODAMIENTOS, ARMADO Y CHEQUEO FINAL. CALENTADOR FUNCIONANDO NORMALMENTE. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-10 | 3300 | 5.0 | 16500 | RODAMIENTOS | 2 | 1800 | 3600 | TRABA QUÍMICA | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2019-01-10 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 1 | 2019-01-10
3358 | TRABAJO TERMINADO | ESPIROMETRO | CAE | OTRO | MEDGRAPHICS | 801075-001 | 129597 | 10-32105 | 2019-01-07 | 13099 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-10 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 94 | Espirometro en desuso por falla se solicita evaluar baja. | 2019-01-10 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | EQUIPO OBSOLETO CON VIDA UITL CUMPLIDA HACE 8 AÑOS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-16 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | JESSICA VIDAL |  | 2019-01-16 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-10 | 2019-01-16 | 6 | 2019-01-16
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UCAM | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900010 | 10-44821 | 2019-01-10 | 2060 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-10 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 94 | No es capaz de tomar presión. Emite ruido extraño. | 2019-01-10 | MANTENCION CORRECTIVA | se repara tarjeta electronica |  | NO | NO |  |  |  |  | 2019-01-10 | 4074 | 4.5 | 18333 | manguera pani | 1 | 47600 | 47600 | mango presion | 1 | 40000 | 40000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CRISTIAN | 17804835-K | 2019-01-10 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 0 | 2019-01-10
3358 | ESPERA SALIDA STE | TRABECULOTOMO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2019-01-10 | 9966 | MCC | T4 | STE | 2019-01-10 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 96 | Punta doblada. | 2019-01-10 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2019-01-10 | 18600 | MCC | T4 | STE | 2019-01-10 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 97 | No pueden insertarse ampollas. | 2019-01-10 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | NA | NA | 2019-01-04 | 18724 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-10 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 98 | Revisar | 2019-01-10 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cable con cortes internos no permite medición. Se da de baja | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo. | 2019-01-10 | 4074 | 0.0 | 0 | CABLE EKG 5 DERIVADAS | 1 | 28000 | 28000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-10 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 0 | 2019-01-10
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA5292 | 10-36863 | 2019-01-10 | 13040 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-10 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 99 | No enciende | 2019-01-10 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de maquina de hemodialisis la cual no es posible encender. Falla es relacionada con el deterioro de batería interna, la cual se encuentra en mal estado y sin el voltaje mínimo para realizar el correcto encendido de equipo. Se realiza cambio de batería interna, carga completa y pruebas básicas. | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-11 | 1865 | 7.0 | 13055 | Bateria 12v 1.2Ah | 1 | 14000 | 14000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VIRGINIA BASCUÑAN | 13889529-7 | 2019-01-11 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 1 | 2019-01-11
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | CALENTADOR DE PACIENTE | BAIR HUGGER | 775 | 102261 | HGF77514 | 2019-01-10 | 9969 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-10 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 100 | Se recalienta y apaga. | 2019-01-10 | OTROS | Equipo testeado por 4 horas a su mayor potencia sin provocarse problemas en su funcionamiento. Operativo | NO | NO | NO | NO | NO | SI | La sobre-temperatura puede ocasionarse al tapar la entrada de aire (en la base), o la manguera de salida de aire. | 2019-01-11 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2019-01-11 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 1 | 2019-01-11
3358 | TRABAJO TERMINADO | HOJA LARINGO | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | PROFESSIONAL | MAC 1 | NA | NA | 2019-01-10 | 9971 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-11 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 101 | No prende. | 2019-01-11 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE AMPOLLETA 2.5V 0.28A LARINGOSCOPIO HILO FINO BOEHM | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-15 | 3300 | 1.0 | 3300 | AMPOLLETA LARINGO | 1 | 8500 | 8500 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2019-01-15 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 4 | 2019-01-15
3358 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR T° | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | GE | M10212471 | 11L561566 | NA | 2019-01-10 | 9972 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-11 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 102 | No entrega parámetros. | 2019-01-11 | MANTENCION CORRECTIVA | SENSOR CORTADO EXTREMO DISTAL NO REPARABLE, SE ENTREGA UNO NUEVO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE ENTREGA NUEVO SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO SERIE 400 REF. M1024247 LOT 15D90616 | 2019-01-11 | 3300 | 1.0 | 3300 | SENSOR DE T° SERIE 400 | 1 | 23800 | 23800 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2019-01-11 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 0 | 2019-01-11
3358 | ANALISIS DE FALLA STE |  | ESTERILIZACION | LAVADORA ENDOSCOPICA | CHOYANG | CYW-501 | 12CG006 | SN | 2019-01-11 | 103 | MCC | T4 | STE | 2019-01-11 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 103 | Reparar | 2019-01-11 |  | Mantención correctiva OC 608-80-SE19 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 3 | 2019-01-11 | ARQUIMED | EFECTUAR MANTENCION CORRECTIVA |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | NA | 10-44780 | 2019-01-11 | 18734 | MCC | T2 | UEM | 2019-01-11 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 104 | Revisión en sensor de flujo O2 | 2019-01-11 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REEMPLAZO DE CELDA EN MAL ESTADO, PRUEBAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y CALIBRACIÓN DE CELDA DE OXIGENO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-23 | 4074 | 4.0 | 16296 | CELDA DE O2 | 1 | 70000 | 70000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2019-01-23 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-23 | 12 | 2019-01-23
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | CLINICA DEL FUNCIONARIO | SILLON DENTAL | DAVI ATLANTE | CROMA | NA | 10-39325 | 2019-01-11 | 14263 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-11 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 105 | Pérdida de agua por control turbina. | 2019-01-11 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO CON FUGA DE AGUA POR CONTROL DE TURBINA, DESARME Y LUBRICACIÓN DE LOS SELLOS. CHEQUEO FINAL EQUIPO FUNCIONANDO NORMALMENTE | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-11 | 3300 | 2.0 | 6600 | GRASA SILICONADA | 1 | 2500 | 2500 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CECILIA HERRERA | 6577951-K | 2019-01-11 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 0 | 2019-01-11
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS | OHMEDA | GIRAFFE | 66000832804 | NA | 2019-01-09 | 16261 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-11 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 105 | Foco suelto. | 2019-01-11 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE FOCO TRIZADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-11 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2019-01-11 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 0 | 2019-01-11
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | CARDINAL HEALTH | ALARIS GH | 800258085 | 10-33785 | 2019-01-11 | 16417 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-11 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 107 | Suena alarma constantemente sin causa. | 2019-01-11 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISION DE BOMBA SIN ENCONTRAR PROBLEMA | NO | NO | NO |  | NO | NO |  | 2019-01-14 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCISCA HERRERA | 16121214-8 | 2019-01-14 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 3 | 2019-01-14
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ARSN-0067 | 10-31799 | 2019-01-14 | 16266 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-14 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 108 | Fuga de válvula exhalatoria. | 2019-01-14 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REVISIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, PRUEBAS DE CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN DE FUGA, PRUEBA DE ALARMAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE INSPECCIONA Y AJUSTA VALVULA EXHALATORIA | 2019-01-14 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | FRANCISCA HERRERA | 16121214-8 | 2019-01-14 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 0 | 2019-01-14
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UEA | SIERRA OSCILANTE | ZIMMER | 8909-01 | 4305 | 10-27516 | 2019-01-14 | 18619 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-14 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 109 | No funciona. | 2019-01-14 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO NO FUNCIONA, SE REPARA TRANSFORMADOR CON FALLA DE CONECCION. OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2019-01-14 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CHRISTIAN FUENZALIDA | 12847946-5 | 2019-01-14 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 0 | 2019-01-14
3358 | ANALISIS DE FALLA STE |  | UPC-ADULTO | MODULO | GE | E-PRESTN-00 | 6339184 | NA | 2019-01-14 | 18735 | MCC | T4 | STE | 2019-01-14 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 110 | Modulo suelto (descuadrado). | 2019-01-14 |  | Cable flexible cortado y carcasa quebrada. | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 4 | 2019-01-17 | PVEQUIP | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MUKA | HC-1100 | 11 | 10-39450 | 2019-01-14 | 18738 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-14 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 111 | Revisar baranda y control de cama. | 2019-01-14 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REPARAN BARANDAS QUE SE ENCONTRARON BLOQUEADAS, NO CIERRAN BIEN, CONTROL REMOTO NO FUNCIONA, SE DESARMA EQUIPO AL CHEQUEAR SE DETECTA FALLO EN CABLE DE CONTROL REMOTO, SE REPARO. EQUIPO OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2019-01-15 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2019-01-15 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 1 | 2019-01-15
3358 | CERRAR OT |  | UPC CARDIOVASCULAR | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E360T | N12360119821 | 10-44728 | 2019-01-14 | 13042 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-14 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 112 | Conector O2 malo | 2019-01-14 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR DE OXIGENO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-23 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-23 |  |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-23 | 9 | 2019-01-23
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2019-01-14 | 18610 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-14 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 113 | Reparar | 2019-01-14 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | PUNTA DE ESTERNOTOMO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | STRYKER | 4107-008-000 | 1616604513 | NA | 2019-01-15 | 9975 | MCC | T4 | STE | 2019-01-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 114 | Reparar punta quebrada | 2019-01-15 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | PUNTA DE ESTERNOTOMO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | STRYKER | 4107-008-000 | 1529201043 | NA | 2019-01-15 | 9976 | MCC | T4 | STE | 2019-01-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 115 | Punta doblada | 2019-01-15 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | GANCHO HOOK | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | NA | GK397R | NA | NA | 2019-01-15 | 9977 | MCC | T4 | STE | 2019-01-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 116 | Quebrado | 2019-01-15 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | PINZA AO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | NA | 399.08 | NA | NA | 2019-01-15 | 9978 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 117 | Desarmada | 2019-01-15 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | HEMATOLOGIA | CAMA ELECTRICA | MUKA | NA | 15 | 10-39426 | 2019-01-04 | 12562 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-15 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 118 | No se logra subir ni bajar cabecera. | 2019-01-11 | MANTENCION CORRECTIVA | TARJETA DE CONTROL REMOTO IMPOSIBLE DE REPARAR PESE AL CAMBIO DE TODOS SUS MICRO SWITCH, SE HA UTILIZADO OTRA TARJETA CON EL CABLE DE LA CAMA. RECONSTRUCCIÓN DE CARCASA POR PERDIDA. CAMA FUNCIONANDO CON TODOS SUS MOVIMIENTOS. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-14 | 3300 | 9.0 | 29700 | SOLDADURA DE ESTAÑO | 1 | 1000 | 1000 | ALCOHOL ISOPROPILICO | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ELIZABETH TOSSO | 17270004-7 | 2019-01-15 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 0 | 2019-01-15
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | RX ARCO C | GENERAL ELECTRIC | OEC 9900 ELITE | E2-4611 | NA | 2019-01-15 | 9981 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-15 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 118 | Problemas con ruedas | 2019-01-15 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE RUEDA SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-15 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2019-01-15 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 0 | 2019-01-15
3358 | TRABAJO TERMINADO | BRAZAL MESA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | MAQUET | 1001600 | 17882 | NA | 2019-01-15 | 9979 | MPP | T1 | UEM | 2019-01-15 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 120 | No queda fijo | 2019-01-15 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE SEGURO DE BRAZAL | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-15 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NINOSKA LARA | 16533841-3 | 2019-01-15 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 0 | 2019-01-15
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | SCHAERER | AXIS | 2530 | SN | 2019-01-08 | 9980 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-15 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 119 | No funciona | 2019-01-08 | MANTENCION CORRECTIVA | MESA QUIRÚRGICA CON PROBLEMAS EN EL ANCLAJE DE UNA DE SUS PIERNERAS, REEMPLAZO DE PERNOS Y APLICACIÓN DE TRABA QUÍMICA. MESA FUNCIONANDO NORMALMENTE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE DEJA UN TIEMPO PARA SECAR PRODUCTO LOCTITE, ANTES DE USAR | 2019-01-08 | 3300 | 2.0 | 6600 | TRABA QUÍMICA | 1 | 1000 | 1000 | PERNOS | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2019-01-15 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 0 | 2019-01-15
3358 | ESPERA SALIDA STE | PINZA BIPOLAR | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | AESCULAP | GK616R | B0065 | NA | 2019-01-15 | 9967 | MCC | T4 | STE | 2019-01-15 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16500013-7 | SI | 122 | Se salió el teflón | 2019-01-15 | [9 empty] | 00-00-0000 | 3300 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | NEWPORT | E 500 | GDU05030217 | 10-33404 | 2019-01-16 | 16097 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-16 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 121 | No pasa prueba de fuga. | 2019-01-16 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA CORRECCIÓN DE FUGA, EN VÁLVULA EXHALATORIA, SE REEMPLAZA MEMBRANA, PRUEBAS DE FUGA, VENTILACIÓN MECÁNICA Y CALIBRACIÓN SATISFACTORIAS | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-23 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2019-01-23 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-23 | 7 | 2019-01-23
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA3714 | 10-35931 | 2019-01-16 | 16098 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-16 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 124 | No logra bajar presión PTA. | 2019-01-16 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de error PTMa . Tomas de presion en perfecto estado y calibradas de acuerdo a manual. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-17 | 1865 | 5.0 | 9325 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-17 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 1 | 2019-01-17
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | HILL ROM | ISOLETTE 450 | RN04628 | 10-30086 | 2019-01-16 | 16270 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-16 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 125 | Alza de temperatura. | 2019-01-16 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE INCUBADORA CONSISTIÓ EN PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, SE DEJÓ FUNCIONANDO POR 3 HORAS. EL NIVEL DE TEMPERATURA FUE CONSTANTE UNA VEZ ALCANZADO EL LIMITE CONFIGURADO. VARIABILIDAD DE TEMPERATURA DENTRO DEL LIMITE DE ERROR ACEPTABLE. |  | NO | NO |  |  |  | LEONARDO CHIRINOS. 26.383.923-4 | 2019-01-16 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2019-01-16 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 0 | 2019-01-16
3358 | ESPERA ENTREGA REPUESTO STE |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHG 60205 | 10-32157 | 2019-01-16 | 16269 | MCC | T4 | STE | 2019-01-16 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 126 | Ruido de motor | 2019-01-16 | MANTENCION CORRECTIVA | [8 empty] | 00-00-0000 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | CERRAR OT |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | GENERAL ELECTRIC - OHMEDA MEDICAL | GIRAFFE INCUBATOR | HDHR50201 | SN | 2019-01-16 | 16271 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-16 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 127 | Marca fallo de sistema | 2019-01-28 | MANTENCION CORRECTIVA | se configura equipo y se prueba no presentando fallas en 5 horas, se deja habilitada para servicio y en observación..... |  | NO | NO |  |  |  |  | 2019-01-28 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-28 |  |  |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-28 | 12 | 2019-01-28
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOPANENDOSCOPIO | FUJINON | EG-530FP | 3G374A906 | 10-40011 | 2019-01-14 | 17348 | MCC | T4 | STE | 2019-01-16 | JOSE AHUMADA | 16.302.489-6 | NO | 128 | Filtra | 2019-01-16 | MANTENCION CORRECTIVA | FALLAS: FILTRACION EQUIPO REPARADO | [7 empty] | 2019-01-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 7 | 2019-01-17 | ZEPEDA | EFECTUAR PRESUPUESTO | PATRICIA DIAZ | 7326094-9 | 2019-01-25 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 2019-01-25 | 9 | 2019-01-25
3358 | ANALISIS DE FALLA STE |  | UPC-ADULTO | MODULO | GE | E-PRESTN-00 | 6216909 | na | 2019-01-16 | 129 | MCC | T4 | STE | 2019-01-16 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 129 | Modulo para envío a STE por cotización de reparación. | 2019-01-16 |  | Efectuar cotización de reparación. | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 6 | 2019-01-17 | PVEQUIP | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | SQP | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3A | 302019-M12201900017 | 10-39143 | 2019-01-17 | 20748 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-17 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 130 | No toma pani ni saturometria | 2019-01-17 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA MONITOR DETECTANDO FALLA EN LOS BOTONES ON / PANI / CONFIGURACION, POR LO CUAL SE REEMPLAZARON LOS 3 PULSADORES Y LA PILA DE MEMORIA CR1220 AGOTADA SE REEMPLAZO, SE REALIZO CONFIGURACION Y LIMPIEZA AL EQUIPO. OPERATIVO.- |  | NO | NO |  |  |  | EQUIPO OPERATIVO.- | 2019-01-17 | 4074 | 4.0 | 16296 | PULSADORES | 3 | 900 | 2700 | PILA CR1220 3V | 1 | 900 | 900 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ILEGIBLE |  | 2019-01-17 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0 | 2019-01-17
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | SCHILLER | TRUSCOPE ELITE A5 | A004E001812 | 10-40586 | 2019-01-17 | 10374 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-17 | PABLO SILVA | 15071930-5 | NO | 131 | No marca PI ni curva EKG | 2019-01-17 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE MODULO, CONECTORES CORTADOS PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-17 | 4074 | 7.0 | 28518 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193213-4 | 2019-01-17 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0 | 2019-01-17
3358 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | SCHILLER | 5 DERIVADAS | NA | NA | 2019-01-17 | 18720 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-17 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 132 | Revisar | 2019-01-17 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE CABLE SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-17 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2019-01-17 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0 | 2019-01-17
3358 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MALVESTIO | SIGMA | 1676HN048 | 10-43506 | 2019-01-17 | 10373 | MCC | T3 | UEM | 2019-01-17 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 133 | Baranda izquierda inferior mala | 2019-01-17 |  | SE RETIRÓ DE LA CAMA PISTÓN DE LA BARANDA INFERIOR IZQUIERDA, EL CUAL ESTÁ ROTO. LEONARDO CHIRINOS 26.383.923-4 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2019-01-17 | 16510 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-17 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 134 | Cable roto en extremo | 2019-01-17 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor gastado. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo. | 2019-01-17 | 4074 | 0.0 | 0 | Sensor de saturometria | 1 | 47600 | 47600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VALERIA IBECECHE | 16813668-4 | 2019-01-17 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0 | 2019-01-17
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | 301165-M12201250008-01 | 10-39720 | 2019-01-17 | 29038 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-17 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 135 | Reparar | 2019-01-17 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REPARACIÓN DE MODULO DE NIBP, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADOR FLUKE BP PUMP 2, PRUEBAS DE EKG Y SATUROMETRO SATISFACTORIAS | SI | NO | NO | NO | SI | SI | EQUIPO PRESENTA PIEZAS INTERNAS A SULFATADAS POR HUMEDAD, SE DEBE REEMPLAZAR VALVULA DAÑADA POR SULFATO | 2019-01-22 | 4074 | 8.0 | 32592 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2019-01-22 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-22 | 5 | 2019-01-22
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A | M8A30310C3496LA | 10-39717 | 2019-01-17 | 29037 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-17 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 136 | Reparar | 2019-01-17 | MANTENCION CORRECTIVA | PRUEBAS DE PRESIÓN Y TENDENCIAS REALIZADAS CON ÉXITO. COMPROBACIÓN DE MÓDULOS DE ECG, SP02 EXITOSA. EQUIPO FUNCIONANDO DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESPERADOS. |  |  | NO |  |  |  | REALIZADO POR: LEONARDO CHIRINOS 26.383.923-4 | 2019-01-17 | 4074 | 2.0 | 8148 | BRAZALETE ADULTO -U1880NS | 1 | 6500 | 6500 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2019-01-17 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0 | 2019-01-17
3358 | ESPERA SALIDA STE | TIJERA DE VITRECTOMIA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | ASICO | AE 5606 30442/2 | NA | NA | 2019-01-17 | 9983 | MCC | T4 | STE | 2019-01-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 137 | No cierra | 2019-01-17 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | PINZA DE AGARRE | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 33123 | ZV55 | NA | 2019-01-17 | 9984 | MCC | T4 | STE | 2019-01-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 138 | Se desarma | 2019-01-17 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | PINZA BIPOLAR | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | 26296HM | YV | NA | 2019-01-17 | 9985 | MCC | T4 | STE | 2019-01-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 139 | No cierra Con vaina 26276 A | 2019-01-17 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | TIJERA METZENBAUN | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | STRYKER | 250-080-233 | NA | NA | 2019-01-17 | 9986 | MCC | T4 | STE | 2019-01-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 140 | Trabada | 2019-01-17 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | OPTICA 30° 10MM | PABELLONES (UAPQ) | OPTICA | R.WOLF | 8934432 | 500031181 | NA | 2019-01-17 | 9987 | MCC | T4 | STE | 2019-01-17 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 141 | Visión borrosa. Incluye adaptador y contenedor. | 2019-01-17 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | REPARACION STE | PROCESADOR DE VIDEO | PABELLONES (UAPQ) | OTRO | KARL STORZ | 22201020-110 | UW706118-P | NA | 2019-01-17 | 9982 | MCC | T4 | STE | 2019-01-17 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 142 | No reconoce cámara | 2019-01-17 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHT | M5-ISO | 60314001 | 10-39822 | 2019-01-17 | 8627 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-17 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 143 | Revisión de carro de lavadora A | 2019-01-17 | MANTENCION CORRECTIVA | FALLA REPORTADA CAÍDA DE DIFERENCIAL, REEMPLAZO DE TODAS LAS TURBINAS DE SECADO MÁS LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE SELLO EN FILTRO DE ENTRADA. LAVADORA OPERATIVA | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-17 | 3300 | 3.0 | 9900 | TURBINAS | 3 | 383000 | 1149000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | RICARDO BADILLA | 12692870-K | 2019-01-17 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0 | 2019-01-17
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | BHT | M5-ISO | 60314002 | 10-39821 | 2019-01-17 | 8625 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-17 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 144 | Pieza inferior suelta. | 2019-01-17 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN GUÍA INFERIOR PARA EL ACERCAMIENTO DEL CARRO QUEBRADA, PIEZA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADA CON PROCESO TIG, REEMPLAZO DE PERNOS. RE INSTALACIÓN Y ALINEAMIENTO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SOLDADURAS EFECTUADAS POR FUENTES Y LONCOMIL LTDA | 2019-01-18 | 3300 | 2.0 | 6600 | SOLDADURA TIG | 1 | 23800 | 23800 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | RICARDO BADILLA | 12692870-K | 2019-01-18 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 1 | 2019-01-18
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | ESTERILIZACION | INCUBADORA DE LECTURA | 3M | 290-6 | 305125 | NA | 2019-01-15 | 8624 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-17 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 145 | Se apaga luz indicadora | 2019-01-15 | MANTENCION CORRECTIVA | FALLA REPORTADA SE APAGA LUZ INDICADORA, RESETEO DE INCUBADORA, SE CHEQUEA CON CONTROL Y NO MANIFIESTA NUEVAMENTE EL PROBLEMA, OPERATIVA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-15 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | RICARDO BADILLA | 12692870-K | 2019-01-17 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0 | 2019-01-17
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA INTENSIVO | OHMEDA | GIRAFFE | HDHP50530 | 10-37293 | 2018-12-12 | 15643 | MCC | T3 | UEM | 2018-12-12 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 3238 | Falla sonda de aire | 2018-12-12 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REALIZÓ: INTERCAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA DE LA INCUBADORA HDHG60295. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. SENSOR DE TEMP Y BALANZA - OK EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO. INCUBADORA HDHG60295 EN ESPERA PARA INSTALACIÓN DE MOTOR Y SENSOR DE TEMP. | [6 empty] | LEONARDO CHIRINOS. 26.383.923-4 | 2019-01-17 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2019-01-17 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2019-01-17 | 36 | 2019-01-17
3358 | TRABAJO TERMINADO | CAMARA LAPAROSCOPICA | PABELLONES (UAPQ) | OTRO | KARL STORZ | 22220061 | RTT875467-H | NA | 2018-12-07 | 18450 | MCC | T4 | UEM | 2018-12-07 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 3218 | No reconocida por procesador. | 2018-12-07 | MANTENCION CORRECTIVA | CÁMARA NO RECONOCIDA POR PROCESADOR DE VIDEO SE ENVIA A STE DONDE INDICAN QUE EL PROBLEMA ES EN EL PROCESADOR DE VIDEO | NO | NO | NO | NO |  | NO |  | 2019-01-16 | 4074 | 5.0 | 20370 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 1051 | 2018-12-13 | REICH |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2019-01-16 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2019-01-16 | 40 | 2019-01-16
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | SAMU | BOMBA DE INFUSION JERINGA | BBRAUN | PERFUSOR SPACE | 263980 | NA | 2019-01-18 | 21565 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-18 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 148 | Revisar funcionamiento y posibilidad de cambiar cargador. | 2019-01-18 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE LA TOMA DE CORRIENTE DEL EQUIPO. PRUEBAS FUNCIONALES EXITOSAS. EQUIPO OPERATIVO . | [6 empty] | REALIZADO POR: LEONARDO CHIRINOS 26.383923-4 | 2019-01-18 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VICTOR CACES | 14085613-2 | 2019-01-18 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 0 | 2019-01-18
3358 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | EDAN | 5 DERIVADAS | NA | NA | 2019-01-18 | 15056 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-18 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 149 | No censa trazado | 2019-01-18 | OTROS | SE CHEQUEÓ EL FUNCIONAMIENTO DEL CABLE COMPROBANDO QUE ESTA DAÑADO. SE REALIZA ENTREGA DE CABLE DE REEMPLAZO MODELO : 110052020 5 LEDS | [6 empty] | SE REALIZA ENTRE AL SERVICIO DEL CABLE NUEVO. REALIZADO POR: LEONARDO CHIRINOS 23.383.923-4 | 2019-01-21 | 4074 | 1.0 | 4074 | CABLE ECG 5 LEDS | 1 | 21000 | 21000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-21 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 3 | 2019-01-21
3358 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | GE | 3 DERIVADAS | NA | NA | 2019-01-18 | 18740 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-18 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 150 | No censa parametros. | 2019-01-18 | OTROS | SE REALIZÓ CHEQUEO DE FUNCIONAMIENTO DEL CABLE. EL CABLE ESTA OPERATIVO. | [6 empty] | REALIZADO POR: LEONARDO CHIRINOS. 26.383.923-4 | 2019-01-21 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-21 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 3 | 2019-01-21
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | MANGO PANI | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | NA | ADULTO 2 VIAS | NA | NA | 2019-01-18 | 18736 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-18 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 151 | Revisar | 2019-01-18 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | SENSOR SPO2 | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | GE | CLIP ADULTO | NA | NA | 2019-01-18 | 18730 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-18 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 152 | Pieza defectuosa | 2019-01-18 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | CUFOMETRO | VBM | NA | 1429444 | NA | 2019-01-17 | 10372 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-18 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 153 | Reloj se queda pegado | 2019-01-18 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA CUFFOMETRO DES-CALIBRADO, SE REALIZAN PRUEBAS DE PRESIÓN Y FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2019-01-18 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | ANDREA BUSTOS |  | 2019-01-18 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 0 | 2019-01-18
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOG 8000 | ARSN-0067 | 10-31799 | 2018-11-16 | 15623 | MCC | T1 | UEM | 2018-11-16 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 2904 | FALLA DE MANDO DE OXIGENO | 2018-11-16 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | FALLA DE MANDO DE OXIGENO EN SU VALOR MINIMO, Y FALTA LA TAPA PROTECTORA DE CONTROLES. SE ENVIA A STE PARA SU REPARACION. EQUIPO OPERATIVO.- | SI | SI | NO | NO | NO | NO | EQUIPO REGRESA DE STE. OPERATIVO.- | 2019-01-11 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 1047 | 2018-11-22 | DRAGER |  | KARIN |  | 2019-01-11 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2019-01-11 | 56 | 2019-01-11
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | CAMA ELECTRICA | CGM | CLME | CLME 09028001 | 10-36477 | 2018-12-07 | 12417 | MCC | T3 | UEM | 2018-12-07 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3199 | Baranda no sube | 2018-12-07 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REEMPLAZAN PISTONES DE ELEVACIÓN DE BARANDA DEFECTUOSOS, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | AGOTAMIENTO POR USO | 2019-01-09 | 4074 | 3.0 | 12222 | PISTON | 2 | 80000 | 160000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GIENINNE DIEZ | ILEGIBLE | 2019-01-09 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2019-01-09 | 33 | 2019-01-09
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | FOTOTERAPIA | BLUEBEAM | NA | NA | 38200 | 2019-01-21 | 16278 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-21 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 156 | Conexión de poder suelta. | 2019-01-21 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DE CONEXIÓN DE PODER. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. | [6 empty] | REALIZADO POR: LEONARDO CHIRINOS 23.383.923-4 | 2019-01-21 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2019-01-21 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 0 | 2019-01-21
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | AGILIA | 23047922 | 10-44894 | 2019-01-21 | 18539 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 157 | No infunde | 2019-01-21 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de bomba, pruebas de funcionamiento y revisiones generales. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2019-01-22 | 1865 | 4.5 | 8393 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2019-01-22 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 1 | 2019-01-22
3358 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | ADULTO 1 VIA | NA | NA | 2019-01-21 | 29033 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 158 | Revisar | 2019-01-21 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de accesorios, en buen estado. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2019-01-22 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2019-01-22 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 1 | 2019-01-22
3358 | CERRAR OT | MANGUITO PANI | MEDICINA | ACCESORIOS | NA | ADULTO 1 VIA | NA | NA | 2019-01-21 | 18358 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 159 | No insufla ni toma presión | 2019-01-21 | MANTENCION CORRECTIVA | Se realiza cambio de accesorios. Anteriores se encontraban con fuga. | NO | NO | NO | SI | NO | NO |  | 2019-01-22 | 1865 | 3.5 | 6528 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-22 |  |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 1 | 2019-01-22
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6397 | 10-37413 | 2019-01-21 | 18743 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 160 | Marca 2 alarmas -Falla presión (PTM) -Alarma mal funcionamiento general. | 2019-01-21 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de equipo encontrando descalibracion de basculas. Se realiza calibración de basculas de 3 puntos, revisión de presiones y bombas. Pruebas generales. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-21 | 1865 | 4.0 | 7460 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-21 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 0 | 2019-01-21
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | DISPENSADOR MEDICAMENTOS | OMNICELL | MAESTRO | 86367 | 10-44374 | 2019-01-21 | 18742 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-21 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 161 | Fallo durante fin de semana. | 2019-01-21 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACION DE SENSOR DE CERRADO DE CAJON | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SENSOR DOBLADO POR SOBRESTOCK EN EL CAJON DE ABAJO | 2019-01-21 | 4074 | 5.0 | 20370 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-21 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 0 | 2019-01-21
3358 | TRABAJO TERMINADO | CABLE EKG | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | 5 DERIVADAS | NA | NA | 2019-01-21 | 29042 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-21 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 162 | Revisión y reparación | 2019-01-21 | OTROS | SE REALIZÓ CHEQUEO FUNCIONAL DEL CABLE. EL CABLE ESTÁ OPERATIVO. | [5 empty] | SI | REALIZADO POR: LEONARDO CHIRINOS. 26.383.923-4 | 2019-01-21 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2019-01-21 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 0 | 2019-01-21
3358 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA ESTANDAR | AIR SHIELDS | C 450 | PD06966 | 10-31760 | 2019-01-21 | 16424 | MCC | T3 | UEM | 2019-01-21 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 163 | Ruedas malas | 2019-01-21 |  | se requieren ruedas 4 según muestra | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA STE |  | NEONATOLOGIA | AUDIOSCREENER PORTATIL | GSI | GRASON-STADLER | GS0057780 | 10-40046 | 2019-01-21 | 16281 | MCC | T4 | STE | 2019-01-21 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 164 | Revisión y reparación. | 2019-01-21 |  | Favor efectuar presupuesto para operatividad/calibración del equipo. | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1052 | 2019-01-24 | AUDITRON | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM-9000 EXPRESS | BX6B-4782ILO | 10-44297 | 2019-01-21 | 29032 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-21 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 165 | No sensa curva EKG | 2019-01-21 | OTROS | SE REALIZO LA REVISIÓN TÉCNICA DEL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR. MODULO DE ECG OPERATIVO. | [6 empty] | REALIZADO POR: LEONARDO CHIRINOS 26.383.923-4 | 2019-01-22 | 4074 | 1.0 | 4074 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2019-01-22 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 1 | 2019-01-22
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CF-83100990 | 10-44714 | 2019-01-21 | 9989 | OTROS | T1 | UEM | 2019-01-21 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 166 | Equipo marca taquicardia de forma permanente. Acc: cable poder. | 2019-01-21 | OTROS | Equipo no presenta ruido o alteración a medidas de electrocardiografía estables emitidas mediante simulador de paciente. Equipo operativo. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2019-01-23 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA DAZA | 16117654-1 | 2019-01-23 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 2 | 2019-01-23
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689273 | SN | 2019-01-22 | 167 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-22 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 167 | Revisar | 2019-01-01 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA MANIFIESTA ERROR SENSOR DE FUERZA, SE REEMPLAZA CARRIAGE KIT AGILIA MÁS BATERÍA DE RESPALDO, CALIBRACIÓN PRESIÓN DE OCLUSIÓN.REPARACIÓN SOPORTE BARRA PORTA SUERO. BOMBA OPERATIVA | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE ENTREGA SIN CABLE DE PODER | 2019-01-22 | 3300 | 5.0 | 16500 | CARRIAGE KIT AGILIA | 1 | 114716 | 114716 | BATERIA AGILIA | 1 | 21420 | 21420 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-22 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 0 | 2019-01-22
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689260 | 10-33648 | 2019-01-22 | 168 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-22 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 168 | Revisar | 2019-01-02 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA MANIFIESTA ERROR SENSOR DE FUERZA, SE REEMPLAZA CARRIAGE KIT AGILIA MÁS BATERÍA DE RESPALDO, REPOSICIÓN DE TORNILLOS, CALIBRACIÓN DE LA PRESIÓN DE OCLUSIÓN. BOMBA OPERATIVA. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE ENTREGA SIN CABLE DE PODER | 2019-01-22 | 3300 | 5.0 | 16500 | CARRIAGE KIT AGILIA | 1 | 114716 | 114716 | BATERIA AGILIA | 1 | 21420 | 21420 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-22 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 0 | 2019-01-22
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 19689266 | 10-33660 | 2019-01-22 | 169 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-22 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 169 | Revisar | 2019-01-02 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA MANIFIESTA ERROR SENSOR DE FUERZA, SE REEMPLAZA CARRIAGE KIT AGILIA MÁS BATERIA DE RESPALDO, REEMPLAZO TAPA POSTERIOR, CALIBRACIÓN DE LA PRESIÓN DE OCLUSIÓN. BOMBA OPERATIVA | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE ENTREGA SIN CABLE DE PODER | 2019-01-22 | 3300 | 5.0 | 16500 | CARRIAGE KIT AGILIA | 1 | 114716 | 114716 | BATERIA AGILIA | 1 | 21420 | 21420 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-22 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 0 | 2019-01-22
3358 | CERRAR OT |  | UPC-ADULTO | MAQUINA DE HEMODIALISIS | GAMBRO | PRISMAFLEX | PA6397 | 10-37413 | 2019-01-22 | 18747 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-22 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 170 | Alarma de PTA alta. | 2019-01-22 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN GENERAL POR ALARMA DE PTA. CHEQUEO DE PRESIONES; BASCULAS; BOMBAS; BOMBA DE JERINGA Y ALARMAS. MÁQUINA OPERATIVA NO SE ENCUENTRAN PROBLEMAS EN ELLA. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-22 | 3300 | 1.0 | 3300 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-22 |  |  |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 0 | 2019-01-22
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | ELECTROBISTURI ALTA POTENCIA | VALLEYLAB | FORCE FX | F1F68215AX | 10-38196 | 2019-01-22 | 9997 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-22 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 171 | No corta ni coagula | 2019-01-22 | MANTENCION CORRECTIVA | SE CHEQUEA FUNCIONAMIENTO COMPLETO DE ELECTROBISTURI, SIN PRESENTAR FALLA, SE REALIZO CHEQUE DE POTENCIA DE CORTE Y COAGULACION, SIN PRESENTAR PROBLEMA. SE ENTREGA A SERVIVIO OPERATIVO.- |  | NO | NO |  |  |  | EQUIPO OPERATIVO.- | 2019-01-22 | 4074 | 2.5 | 10185 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2019-01-22 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 0 | 2019-01-22
3358 | ANALISIS DE FALLA STE | TRANSDUCTOR TRANSESOFAGICO | PABELLONES (UAPQ) | OTRO | GE | 6Tc-RS | 100533 | NA | 2019-01-22 | 172 | MCC | T4 | STE | 2019-01-22 | JOSE AHUMADA | 16.302.489-6 | NO | 172 | No hace angulación, | 2019-01-22 |  | Equipo no hace angulación correctamente. | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1053 | 2019-01-23 | HOSER INGENIERIA | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | PABELLONES (UAPQ) | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTRICA | MEDILAND | C600 | 063200905V0 | 10-40282 | 2019-01-22 | 173 | MCC | T3 | UEM | 2019-01-22 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 173 | Control remoto inoperativo | 2019-01-22 |  | SOLICITA CONTROL REMOTO | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | PABELLONES (UAPQ) | INSUFLADOR LAPAROSCOPIA | STRYKER | 40L CORE HIGH FLOW | 0606CE066 | 10-33435 | 2019-01-22 | 9995 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-22 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 174 | Hilo malo. | 2019-01-22 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REALIZO INTERCAMBIO DE CONECTOR DE ENTRADA POR EL INSUFLADOR STRYKER PNEUMOSURE S/N 1003CE029. | NO |  |  | NO | NO | SI | LEONARDO CHIRINOS 26.383.923-4 Sr.FELIPE REALIZÓ REPARACIÓN HILOS DEL CONECTOR DEL EQUIPO. INSTALADO EN SN 1003CE029 SE OBSERVÓ GOLPE EN LA ZONA LATERAL DE LA CARCASA DEL EQUIPO, MAS ROTURA DE LOS HILOS EVIDENCIA MALTRATO DEL EQUIPO. | 2019-01-23 | 4074 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARIA PAZ DELANOY | 13458596-K | 2019-01-23 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 1 | 2019-01-23
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | TRAUMATOLOGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | EDAN INSTRUMENTS | M8A+IBP | 301203-M12201260014-01 | 10-39785 | 2019-01-22 | 13540 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-22 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 175 | "Sin señal" | 2019-01-22 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza revisión de parámetros spo2 y PANI. Pruebas correctas y error aparentemente no es debido a monitor ni accesorios. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2019-01-23 | 1865 | 4.5 | 8393 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | VANIA GALVEZ | 12849760-9 | 2019-01-23 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 1 | 2019-01-23
3358 | CERRAR OT |  | PABELLONES (UAPQ) | BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA PARA PERFUSIONES | SORIN | STOCKERT S5 | 10E06121 | 10-39831 | 2019-01-21 | 9991 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-21 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 177 | Calibrar | 2019-01-21 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA MANDO CALIBRADOR DE RODILLOS DE BOMBA NUMERO 2, SE AJUSTAN FIJACIÓN DE MANGUERA SUELTO. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-23 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-23 |  |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 2 | 2019-01-23
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UEGO | DETECTOR LATIDO CARDIOFETAL | EDAN | SONOTRAX | 560104-M14A05750002 | 10-41656 | 2019-01-21 | 16500 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-23 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 178 | Chicharrea al auscultar | 2019-01-23 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | CERRAR OT | CABLE DE PODER | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | NA | 16 AMPERES | NA | NA | 2019-01-23 | 9993 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-23 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 179 | Cable quemado. | 2019-01-23 | MANTENCION CORRECTIVA | CABLE DE PODER CON CONECTOR MALO, SE COMPRO CONECTOR NUEVO Y SE INSTALO. OPERATIVO.- | SI | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2019-01-25 | 4074 | 1.5 | 6111 | CONECTOR AC EQUIPO | 1 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-25 |  |  |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 2 | 2019-01-25
3358 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR DE SATUROMETRIA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | MINDRAY | CLIP ADULTO | NA | Na | 2019-01-23 | 9992 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-23 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 180 | No marca saturación | 2019-01-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | SENSOR SPO2 NO MIDE, PRESENTA DAÑO EN EL PHOTORECEPTOR, RAZON POR EL CUAL REQUIERE UNO NUEVO. SE ENTREGA UN SENSOR SPO2 NUEVO A SERVICIO. OPERATIVO.- | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SE ENTREGA INSUMO NUEVO A SERVICIO.- | 2019-01-23 | 4074 | 2.0 | 8148 | SENSOR SP02 G.E. | 1 | 45000 | 45000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA DAZA | 16117559-1 | 2019-01-23 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 0 | 2019-01-23
3358 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | NA | ADULTO 2 VIAS | NA | NA | 2019-01-23 | 18538 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-23 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 181 | Filtra | 2019-01-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-23 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango 2 vias 27.5-36.5cm | 1 | 6500 | 6500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2019-01-23 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 0 | 2019-01-23
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC-ADULTO | MOTOR ANTIESCARAS | APEX | DOMUS | NA | NA | 2019-01-14 | 18737 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-14 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 182 | Revisar entrada de colchon | 2019-01-14 | MANTENCION CORRECTIVA | Se extraen restos de manguera de salida de aire. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Equipo devuelto a auxiliar al recibir ot. | 2019-01-23 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-23 |  |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-23 | 9 | 2019-01-23
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE EKG | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | DATEX OHMEDA | 5 DERIVADAS | NA | NA | 2019-01-23 | 9990 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-23 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 183 | En mal estado. | 2019-01-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cables cortados y pelados. Se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Insumo nuevo entregado al momento de recepción de OT. | 2019-01-23 | 4074 | 0.0 | 0 | CABLE EKG 5 DERIVADAS | 1 | 28000 | 28000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-23 |  |  |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 0 | 2019-01-23
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | LATIGUILLO EKG | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | DRAGER | 3 DERIVADAS | NA | NA | 2019-01-23 | 12438 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-23 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 184 | Cables rotos. | 2019-01-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Cables dañados, se da de baja. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Se entrega insumo nuevo. | 2019-01-23 | 4074 | 0.0 | 0 | LATIGUILLO EKG 3 DERIVADAS | 1 | 28000 | 28000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-23 |  |  |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 0 | 2019-01-23
3358 | TRABAJO TERMINADO | PINZA ELECTRICA | ANATOMIA PATOLOGICA | OTRO | LEICA | EGF | 955 | 10-32891 | 2019-01-21 | 3964 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-21 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 185 | No calienta un lado | 2019-01-21 | OTROS | Pinza es retirada por servicio antes de inspección por necesidad. |  | NO | NO |  |  |  |  | 2019-01-23 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARLENE GERMAIN | 16574176-5 | 2019-01-23 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 2 | 2019-01-23
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | SCHILLER | TRUSCOPE ELITE A5 | A004E001812 | 10-40586 | 2019-01-23 | 18746 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-23 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 186 | No lee PAI. | 2019-01-23 | OTROS | Equipo operativo. Parámetros de curva se encuentran en rango erroneo. Se reconfigura. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2019-01-23 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-23 |  |  |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 0 | 2019-01-23
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | ANATOMIA PATOLOGICA | MICROSCOPIO CON CAMARA FOTOGRAFICA | OLYMPUS | VANOX | 204067 | 10-15964 | 2019-01-23 | 3965 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-23 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 187 | No enciende. | 2019-01-23 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE AMPOLLETA DE MICROSCOPIO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-23 | 4074 | 4.0 | 16296 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | MARLENE GERMAIN | 16574176-5 | 2019-01-23 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 0 | 2019-01-23
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | PINZA LAPAROSCOPICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | KARL STORZ | RoBi 38151 | XT09 | NA | 2019-01-23 | 9998 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 188 | Problema en punta proximal. | 2019-01-23 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | FIBRA OPTICA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2019-01-23 | 10000 | MCC | T4 | STE | 2019-01-23 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 189 | Visión borrosa | 2019-01-23 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA STE |  | UPC-ADULTO | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | GE | B650 | SEW11202311HA | SN | 2019-01-23 | 19351 | MCC | T4 | STE | 2019-01-23 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 190 | Sufre caída. | 2019-01-23 |  | pantalla quebrada , selector con pulsador dañados y carcasa dañada | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1055 | 2019-01-24 | PV EQUIP | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA STE |  | PABELLONES (UAPQ) | DERMATOMO | ZIMMER | 06-8821-001-00 | 205868 | NA | 2019-01-23 | 9999 | MCC | T4 | STE | 2019-01-23 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 191 | Descalibrado | 2019-01-23 |  | DESCALIBRADO | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1056 | 2019-01-24 | PROMEDON | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA STE |  | PABELLONES (UAPQ) | INSUFLADOR LAPAROSCOPIA | STRYKER | SURE XL HIGH FLOW | 1003CE029 | 10-40201 | 2019-01-23 | 9994 | MCC | T4 | STE | 2019-01-23 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 192 | Hace ruido al funcionar | 2019-01-23 |  | Fuga en válvula de seguridad. Conector inlet de gas de CO2 de alta presión faltante. | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 1057 | 2019-01-24 | STRYKER | EFECTUAR PRESUPUESTO |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR DE SATUROMETRIA | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2019-01-23 | 18212 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-23 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 193 | Cable pelado | 2019-01-23 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Sensor con cables pelados, goma protectora quemada. Se da de baja. |  | NO | NO |  |  |  | Se entrega insumo nuevo a la recepción de OT. | 2019-01-24 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | GEORGINA AGUILAR | 9229185-5 | 2019-01-24 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 1 | 2019-01-24
3358 | CERRAR OT |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | Z015057 | 10-33401 | 2019-01-24 | 194 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-24 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 194 | SD | 2019-01-24 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA ASISTENCIA DE URGENCIA, Y POSTERIORMENTE REPARA VENTILADOR, CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL Y FUENTE DE PODER. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | SI | NO |  | NO | NO | SI | EQUIPO AFECTADO POR CORROSIÓN | 2019-01-24 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  |  |  |  | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 0 | 2019-01-24
3358 | TRABAJO TERMINADO | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | ADULTO GRANDE 1 VIA | NA | NA | 2019-01-24 | 29050 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-24 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 195 | Velcro en malas condiciones | 2019-01-24 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Velcro vencido. Se da de baja. | [6 empty] | Se entrega insumo nuevo al momento de recepción de OT | 2019-01-24 | 4074 | 0.0 | 0 | Mango adulto 1 Via | 1 | 6500 | 6500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAMELA VERA | 10740255-1 | 2019-01-24 | SI |  | ENERO | ENERO | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 0 | 2019-01-24
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | CAPNOGRAFO | ENTEC | SDMS | 304273 | 10-41671 | 2019-01-24 | 16288 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-24 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 196 | Cambio de membrana y gas. | 2019-01-24 | OTROS | Se instala nueva membrana y canister de gas en equipo. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-24 | 4074 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  |  |  |  | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 0 | 2019-01-24
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UCI-PEDIATRICA | RX BASICO PORTATIL | SHIMADZU | MOBILE ART EVOLUTION | EMCJE C60601 | NA | 2018-03-16 | 3265 | MCC | T3 | UEM | 2018-03-19 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 755 | Luz de colimador con poca intensidad | 2018-03-19 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE AJUSTA SOCALO DE AMPOLLETA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-23 | 4074 | 2.0 | 8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2019-01-23 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2019-01-23 | 310 | 2019-01-23
3358 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC CARDIOVASCULAR | ACCESORIOS | MASIMO | MULTISITIO | SN | SN | 2018-11-09 | 18524 | MCC | T3 | UEM | 2018-11-19 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 2934 | Revisar | 2018-11-19 | MANTENCION CORRECTIVA | SENSOR NO MANIFIESTA PROBLEMA ALGUNO, TESTEADO CON SENSITEST TODOS SUS VALORES ESTÁN OK, TAMPOCO MANIFIESTA AGOTAMIENTO EN AMBOS ESPECTROS DE LUZ. SENSOR FUNCIONANDO NORMALMENTE. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE DEBE TESTEAR INTERFACE TAL VEZ ÉSTA TIENE EL PROBLEMA. | 2018-11-28 | 3300 | 0.0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2018-11-28 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 9 | 2018-11-28
3358 | TRABAJO TERMINADO | CABLE DE PODER | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | NA | 10 AMP | NA | NA | 2018-12-31 | 10002 | MCC | T3 | UEM | 2018-12-31 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3357 | No funciona | 2018-12-31 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de cable de poder. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-16 | 1865 | 3.5 | 6528 | Cable de poder | 1 | 7500 | 7500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-16 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-16 | 16 | 2019-01-16
3358 | TRABAJO TERMINADO | SENSOR SPO2 | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2018-12-28 | 16505 | MCC | T3 | UEM | 2018-12-28 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3356 | No funciona | 2018-12-28 | MANTENCION CORRECTIVA | Se realiza cambio de saturometro dado a que se encontraba defectuoso. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-16 | 1865 | 0.0 | 0 | Sensor SPO2 | 1 | 45000 | 45000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PAULINA SION | 17272282-2 | 2019-01-16 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-16 | 19 | 2019-01-16
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PAYKEL | MR850ALU | 110826118547 | 10-40250 | 2018-10-18 | 16342 | MCC | T4 | UEM | 2018-12-19 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 2685 | SD | 2018-10-19 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REVISA BASE CALEFACTORA SIN ENCONTRAR PROBLEMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-24 | 4074 | 6.0 | 24444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CLAUDIA PEREZ | 17350950-2 | 2019-01-24 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-12-19 | 2019-01-24 | 36 | 2019-01-24
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | V410095 | 10-33402 | 2018-12-18 | 18703 | MCC | T4 | UEM | 2018-12-18 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 3280 | SD | 2018-12-18 | SUGERENCIA DE BAJAS EQUIPOS MEDICOS | NO OPERATIVO, NO ES FACTIBLE SU REPARACIÓN POR MÚLTIPLES FALLAS Y COSTO DE REPARACIÓN | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-31 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2018-12-31 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 13 | 2018-12-31
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR NO INVASIVO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 30 | Z151057 | 10-44772 | 2018-03-16 | 7425 | MCC | T4 | UEM | 2018-03-16 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 752 | SD | 2018-03-16 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | NO OPERATIVO, NO ES FACTIBLE SU REPARACIÓN POR MÚLTIPLES FALLAS Y COSTO DE REPARACIÓN | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2018-12-31 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | EVELIN MONSALVE | 15193713-6 | 2018-12-31 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-12-31 | 290 | 2018-12-31
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | CAE | HOLTER | SPACELABS HEALTHCARE | EVO | Evo-007361 | NA | 2018-03-23 | 7879 | MCC | T3 | STE | 2018-03-23 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 827 | SD2018 | 2018-03-23 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARADO EN STE | [7 empty] | 2019-01-23 | 4074 | 4.0 | 16296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 988 | 2018-04-19 | HEMISUR |  | ILEGIBLE |  | 2019-01-23 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2019-01-23 | 306 | 2019-01-23
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | NEONATOLOGIA | INCUBADORA TRANSPORTE | AIR SHIELDS | TI 500 | PD3707 | 10-31726 | 2018-12-05 | 9845 | MCC | T3 | UEM | 2018-12-05 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3145 | Batería no dura | 2018-12-05 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de filtro de aire, se realiza cotización de batería de respaldo para luego efectuar cambio, ajuste de ruedas, cambio de cable de poder. |  | NO | NO |  |  |  |  | 2019-01-18 | 1865 | 9.0 | 16785 | Batería 12V 24AH | 1 | 71400 | 71400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | TANIA ROJAS | 18254333-0 | 2019-01-18 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2019-01-18 | 44 | 2019-01-18
3358 | CERRAR OT | CONTROL MESA | PABELLONES (UAPQ) | ACCESORIOS | MEDILAND | C600 | NA | NA | 2019-01-25 | 19956 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-25 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 206 | No funciona botón | 2019-01-25 | MANTENCION CORRECTIVA | CONTROL BLOQUEADO, SE DESBLOQUEO POR HRDWARE Y SE PEGARON TROZOS QUEBRADOS. OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2019-01-25 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-25 |  |  |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 0 | 2019-01-25
3358 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | NA | PEDIATRICO 2 VIAS | NA | NA | 2018-11-29 | 12413 | MCC | T3 | UEM | 2018-11-29 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3272 | Fuga | 2018-11-29 | MANTENCION CORRECTIVA | Mango pediátrico de 2 vías clampeado en 1 vía por lo cual fuga. Se realiza cambio de mango por uno de 1 vía | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2019-01-16 | 1865 | 3.5 | 6528 | Mango pediatrico 1 via | 1 | 32000 | 32000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2019-01-16 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2019-01-16 | 48 | 2019-01-16
3358 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | NA | ADULTO 2 VIAS | NA | NA | 2018-11-29 | 12411 | MCC | T3 | UEM | 2018-11-29 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3271 | Fuga | 2018-11-29 | MANTENCION CORRECTIVA | Mango PANI clampeado en una vía. Se realiza cambio por mango de 1 vía para evitar fuga. | NO | NO |  | SI | NO | NO |  | 2019-01-16 | 1865 | 3.5 | 6528 | Mango pani adulto | 1 | 35000 | 35000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2019-01-16 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2019-01-16 | 48 | 2019-01-16
3358 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | CRITIKON | ADULTO 2 VIAS | NA | NA | 2018-11-29 | 12414 | MCC | T3 | UEM | 2018-12-18 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3273 | Fuga | 2018-12-18 | MANTENCION CORRECTIVA | Mango PANI con 1 vía clampeada. Se realiza cambio de mango por uno de 1 vía. | NO | NO | NO | SI | NO | SI |  | 2019-01-16 | 1865 | 3.5 | 6528 | Mango pani adulto | 1 | 35000 | 35000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2019-01-16 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-18 | 2019-01-16 | 29 | 2019-01-16
3358 | TRABAJO TERMINADO | MANGO PANI | UCI-PEDIATRICA | ACCESORIOS | SPACELABS HEALTHCARE | 12-19 cm | NA | NA | 2018-11-29 | 12415 | MCC | T3 | UEM | 2018-12-18 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3274 | Fuga | 2018-12-18 | MANTENCION CORRECTIVA | Se realiza cambio de mango por uno nuevo | SI | NO |  | SI | NO | NO |  | 2019-01-16 | 1865 | 3.5 | 6528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | NATALIA TAPIA | 17680742-3 | 2019-01-16 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-18 | 2019-01-16 | 29 | 2019-01-16
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | MARCAPASOS EXTERNO INVASIVO | MEDTRONIC | 5388 | PFG152530R | NA | 2018-12-19 | 18532 | MCC | T4 | UEM | 2018-12-20 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3289 | Mal funcionamiento | 2018-12-20 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Pilas descargadas, se realiza cambio y pruebas de funcionamiento. | NO | NO | NO | NO | NO | SI |  | 2019-01-22 | 1865 | 4.5 | 8393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2019-01-22 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2019-01-22 | 33 | 2019-01-22
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | UPC CARDIOVASCULAR | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAC AGILIA SP | 22964210 | NA | 2018-12-20 | 18535 | MCC | T4 | UEM | 2018-12-21 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 3301 | Revisar | 2018-12-21 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de tarjeta principal y display de bomba. Pruebas de funcionamiento. |  | NO | NO |  |  |  |  | 2019-01-14 | 1865 | 6.5 | 12123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | CINDY MARTINEZ | 13982897-6 | 2019-01-14 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2019-01-14 | 24 | 2019-01-14
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | MEDICINA | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | GE | DINAMAP V100 | SDT08460210SP | 10-36088 | 2018-05-08 | 10502 | MCC | T2 | UEM | 2018-05-08 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 1158 | No toma saturación | 2018-05-08 | GESTION DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS EN STE | NO TOMA SPO2 EQUIPO REPARADO EN STE | SI | NO | NO | NO | NO | NO | CAMBIO DE TARJETA SPO2 | 2019-01-22 | 4074 | 5.0 | 20370 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 995 | 2018-09-13 | PVEQUIP |  | ROSA RAMIREZ | 16677706-2 | 2019-01-22 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2019-01-22 | 259 | 2019-01-22
3358 | TRABAJO TERMINADO |  | ENDOSCOPIA | VIDEOPANENDOSCOPIO | OLYMPUS | GIF-Q150 | 2103686 | SN | 2018-12-14 | 14101 | MCC | T4 | UEM | 2018-12-14 | JOSE AHUMADA | 16.302.489-6 | NO | 3250 | SD | 2018-12-14 | MANTENCION CORRECTIVA | se reemplazo cono conector , reemplazo de goma de angulacion, reemplazo de irrigador distal, reemplazo de sellos por desarme , reemplazo de placa del conector. | [6 empty] | 608-81-se19 | 2019-01-25 | 4074 | 0.0 | 0 | [10 empty] | 608-81-se19 | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  | PATRICIA DIAZ | 7326094-9 | 2019-01-25 | SI |  | 2018 | ENERO | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2019-01-25 | 42 | 2019-01-25
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2019-01-25 | 18638 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-25 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 215 | Revisar | 2019-01-25 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2019-01-25 | 18639 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-25 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 216 | Revisar | 2019-01-25 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | KINESIOLOGIA | BICICLETA ERGONOMETRICA | SPORTSART | NA | NA | 10-43616 | 2019-01-25 | 7766 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-25 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 217 | Programación pantalla- | 2019-01-25 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | BASE CALEFACTORA | FISHER & PICKEL | MR 730 | 9573ASU17041 | 10-26710 | 2019-01-21 | 16284 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-25 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 218 | Revisión base calefactora | 2019-01-25 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | CERRAR OT | SENSOR SPO2 | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | GE | U410-121 | NA | NA | 2019-01-25 | 19354 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-25 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 219 | Revisar | 2019-01-25 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE SENSOR SPO2 | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-25 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-25 |  |  |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 0 | 2019-01-25
3358 | CERRAR OT | SENSOR SPO2 | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | GE | U410-121 | NA | NA | 2019-01-25 | 19355 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-25 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 220 | Revisar | 2019-01-25 | MANTENCION CORRECTIVA | CAMBIO DE SENSOR | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-25 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-25 |  |  |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 0 | 2019-01-25
3358 | CERRAR OT | SENSOR SPO2 | CIRUGIA | ACCESORIOS | GE | U410-121 | NA | NA | 2019-01-25 | 29049 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-25 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 221 | Monitor marca error. | 2019-01-25 | MANTENCION CORRECTIVA | REVISIÓN DE SENSOR SPO2 SIN ENCONTRAR PROBLEMAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 2019-01-25 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-25 |  |  |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 0 | 2019-01-25
3358 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | PABELLONES (UAPQ) | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | FABIUS GS | ARXN-0151 | 10-33723 | 2019-01-25 | 19957 | MCC | T3 | UEM | 2019-01-25 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 222 | Cilindro filtra gases | 2019-01-25 |  | REGULADOR DE PRESIÓN DE CILINDRO TRASERO DE O2 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | UPC-ADULTO | CALENTADOR DE PACIENTE | CINCINATTI SUB ZERO | BLANKETROL III | NA | 10-45861 | 2019-01-22 | 18745 | MCC | T3 | UEM | 2019-01-22 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 223 | Enciende de manera intermitente | 2019-01-22 |  | Switch encendido cortacircuito R21-2-10.0A-B102IV-V Ue 65V cont 250V~ In 10.0A Ucn 500A | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | NEONATOLOGIA | BALANZA ELECTRONICA | GE | GIRAFFE | HDHG60205 | SIN INFORMACIÓN | 2019-01-28 | 16285 | MCC | T3 | UEM | 2019-01-28 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 224 | Evaluar, no es reconocida en incubadora. | 2019-01-28 |  | SE SOLICITA LA COMPRA DE RODAMIENTOS PARA REPARACIÓN DE MOTOR. MEDIDAS: DIAMETRO INT = 6.30mm DIAMETRO EXTERNO= 12.80mm ESPESOR= 4.80mm SE SUGIERE LLEVAR MUESTRA PARA LA COMPRA. | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | CERRAR OT | SENSOR SPO2 | UPC-ADULTO | ACCESORIOS | EDAN | CLIP ADULTO | NA | NA | 2019-01-28 | 18750 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-28 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 225 | No sensa | 2019-01-28 | MANTENCION CORRECTIVA | REPARACIÓN DEL CONECTOR. | [6 empty] | REALIZADO POR: LEONARDO CHIRINOS 26.383.923-4 | 2019-01-28 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-28 |  |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 0 | 2019-01-28
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | RADIOLOGIA | RX BASICO OSTEOPULMONAR | SIEMENS | MULTIX PRO | 1543 | 10-33417 | 2019-01-28 | 16373 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-28 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 226 | Problemas en perrillas de colimador. | 2019-01-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | SENSOR DE SATUROMETRIA | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | MASIMO | MULTISITIO | NA | NA | 2019-01-28 | 16289 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-28 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 227 | Reparar | 2019-01-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | CERRAR OT |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAC AGILIA | 19689269 | NA | 2019-01-28 | 228 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-28 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 228 | Revisar | 2019-01-28 | MANTENCION CORRECTIVA | BOMBA MANIFIESTA ALARMA SENSOR DE FUERZA, SE REEMPLAZA KIT CARRIER INJECTOMAT, JUNTO A ELLO ES REEMPLAZADA LA BATERÍA DE RESPALDO, TESTEO DE VOLUMEN INFUNDIDO, CALIBRACIÓN ALARMA DE OCLUSIÓN. BOMBA OPERATIVA | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SE ENTREGA SIN ACCESORIOS | 2019-01-28 | 3300 | 5.0 | 16500 | KIT CHARIOT INJECTOMAT | 1 | 114716 | 114716 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-28 |  |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 0 | 2019-01-28
3358 | CERRAR OT |  | PABELLONES (UAPQ) | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | DRAGER | INFINITY DELTA | 5398018357 | 10-40259 | 2019-01-01 | 229 | MPP | T1 | UEM | 2019-01-01 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 229 | Mantención preventiva | 2019-01-25 | CONTRAPARTE TECNICA | mantencion preventiva realizada por servicio externo se adjuntan resultados |  | SI | [5 empty] | 2019-01-25 | 4074 | 4.5 | 18333 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-25 |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-25 | 24 | 2019-01-25
3358 | CERRAR OT |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | 53023284 | 10-32106 | 2019-01-28 | 16296 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-28 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 230 | Evaluar | 2019-01-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSPECCIÓN DEL EQUIPO LIMPIEZA DE VÁLVULA ESPIRATORIA. CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL EQUIPO. EQUIPO FUNCIONANDO. | [6 empty] | PRINCIPAL FALLA DEL EQUIPO: MALA CONFIGURACIÓN. REALIZADO POR: LEONARDO CHIRINOS 26.383.923-4 | 2019-01-28 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-28 |  |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 0 | 2019-01-28
3358 | CERRAR OT |  | NEONATOLOGIA | VENTILADOR NEONATAL | VIASYS BEAR CUB | 750 PSV | AFC01552 | 10-33113 | 2019-01-28 | 16297 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-28 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 231 | Evaluar | 2019-01-28 | MANTENCION CORRECTIVA | INSPECCIÓN DEL EQUIPO LIMPIEZA DE VÁLVULA ESPIRATORIA. CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL EQUIPO. EQUIPO FUNCIONANDO. | [6 empty] | PRINCIPAL FALLA: MALA CONFIGURACIÓN. REALIZADO POR: LEONARDO CHIRINOS. 26.383.923-4 | 2019-01-28 | 4074 | 2.0 | 8148 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-28 |  |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 0 | 2019-01-28
3358 | CERRAR OT |  | CCV | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900021 | 10-39759 | 2019-01-28 | 19256 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-28 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 232 | No controla presión arterial y "no es problema de manguito" | 2019-01-28 | MANTENCION CORRECTIVA | OPERATIVO, SE REALIZA REPARACIÓN DE ACCESORIO (MANGUERA PANI), CAMBIO DE CABLE DE PODER DEFECTUOSO, REPARACIÓN DE RUEDAS. PRUEBAS DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SE REPONE CONECTOR EN MANGUERA | 2019-01-29 | 4074 | 6.0 | 24444 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-29 |  |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 1 | 2019-01-29
3358 | CERRAR OT |  | UPC-ADULTO | VENTILADOR MECANICO | CAREFUSION | AVEA | NA | 10-44788 | 2019-01-28 | 19356 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-28 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 233 | Vaso se encuentra suelto. | 2019-01-28 | OTROS | OPERATIVO, AL EQUIPO LE FALTA CARTRIDGE DE EXHALACIÓN, POR ESA RAZÓN TRAMPA DE CONEXIÓN A VÁLVULA EXHALATORIA SE ENCUENTRA SUELTA. SE DEBE REPORTAR PERDIDA Y SOLICITAR COMPRA DE PARTE DEL VENTILADOR | NO | NO | NO | SI | NO | SI | CARTUCHO DE EXHALACION N/P: 51000-40640 | 2019-01-29 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-29 |  |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 1 | 2019-01-29
3358 | CERRAR OT |  | UPC CARDIOVASCULAR | BOMBA DF ASPIRACION | THOMAS | 1242 | 4208 | NA | 2019-01-28 | 19003 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-28 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 234 | Solicito cambio de enchufe a convencional | 2019-01-28 | MANTENCION CORRECTIVA | SE REALIZA EL CAMBIO DE ENCHUFE TIPO AMERICANO AL STANDARD EN CHILE. EQUIPO OPERATIVO.- | SI | NO | NO | NO | NO | NO | OPERATIVO.- | 2019-01-29 | 4074 | 1.5 | 6111 | ENCHUGE 10 AMP | 1 | 1800 | 1800 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-29 |  |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 1 | 2019-01-29
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS | INJECTOMAT SP. | 22328528 | 10-41678 | 2019-01-28 | 16298 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-28 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 235 | Reparación de enchufe. No hace contacto. | 2019-01-28 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS | INJECTOMAT SP. | 22328523 | 10-41675 | 2019-01-28 | 18672 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-29 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 236 | Marca alarma de fin de infusión | 2019-01-29 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC-ADULTO | BOMBA DE INFUSION JERINGA | FRESENIUS KABI | INYECTOMAT AGILIA | 20941630 | 10-37015 | 2019-01-29 | 18739 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-29 | GUIDO VICENCIO | 8.380.093-3 | SI | 237 | No permite instalar jeringa | 2019-01-29 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | PEDIATRIA | OXIMETRO DE PULSO | NOVAMETRIX | OXYPLETH | 77-18170CCSYYVV | 10-31075 | 2019-01-16 | 15519 | MCC | T3 | UEM | 2019-01-29 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 238 | Evaluar baja | 2019-01-29 |  | se requiere sensor tipo pediatrico, tipo novametrix conector de 7 pines (verificada su existencia) | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | PEDIATRIA | OXIMETRO DE PULSO | TELEDYNE | TED200T | 126452 | 10-20296 | 2019-01-29 | 15520 | MCC | T3 | UEM | 2019-01-29 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 239 | Evaluar baja | 2019-01-29 |  | falla celda de oxigeno | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2019-01-29 | 18640 | MCC | T4 | STE | 2019-01-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 240 | Revisar | 2019-01-29 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2019-01-29 | 18641 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 241 | Revisar | 2019-01-29 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2019-01-29 | 18642 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 242 | Revisar | 2019-01-29 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | PINZA RECTA | UEA | INSTRUMENTAL | TUT INSTRUMENTS | 03.1030.14 | NA | NA | 2019-01-29 | 18644 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-29 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 243 | Revisar. Quebrada | 2019-01-29 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | SOLICITUD Y ESPERA COTIZACION DE REPUESTO/SERVICIO |  | UCI-PEDIATRICA | CAMA ELECTRICA | Chang Gung Medical Technology Co | AEGIS | CLME 09048002 | 10-36479 | 2019-01-29 | 12434 | MCC | T3 | UEM | 2019-01-29 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 244 | Reparación de baranda. | 2019-01-29 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | CERRAR OT |  | ANATOMIA PATOLOGICA | MICROSCOPIO BINOCULAR | OLYMPUS | CX31RBSFA | 2J04735 | 10-32271 | 2019-01-28 | 3966 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-30 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 245 | Revisión de enfoque | 2019-01-30 | MANTENCION CORRECTIVA | MICROSCOPIO PRESENTA DESENFOQUE Y PROBLEMAS DE PRISMA, SE CHEQUEARON LOS LENTES. SE CORRIGIO LA POSISION DE LOS MECANISMOS DE ENFOQUE Y SE REALIZO LIMPIEZA DE LENTES. EQUIPO OPERATIVO.- |  | NO | NO |  |  |  | OPERATIVO.- | 2019-01-30 | 4074 | 3.0 | 12222 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-30 |  |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 0 | 2019-01-30
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | FONENDOSCOPIO | CAE | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2019-01-29 | 8419 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-30 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 246 | Evaluar baja | 2019-01-30 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | 30° 3.9 mm | GINECOLOGIA OBSTETRICIA | OPTICA | KARL STORZ | 26105 BA | 1684282 | NA | 2019-01-30 | 18223 | MCC | T4 | STE | 2019-01-30 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 247 | Evaluar. Acc: 2 adaptadores, vaina, caja. | 2019-01-30 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | PINZA DE COLAGENO | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | GIMMI | S.0600.05 | 644135 | NA | 2019-01-30 | 19951 | MCC | T4 | STE | 2019-01-30 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 248 | Trabada | 2019-01-30 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ESPERA SALIDA STE | GUBIA | PABELLONES (UAPQ) | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2019-01-30 | 19958 | MCC | T4 | STE | 2019-01-30 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 249 | Fatigada. No cierra | 2019-01-30 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | PABELLONES (UAPQ) | LAMPARA QUIRURGICA CON SATELITE | DRAGER | STELLA | ASAN-0045 | 10-36818 | 2019-01-30 | 19960 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-30 | JORGE GONZALEZ | 10.246.500-8 | NO | 250 | No enciende. Ni principal ni satelite | 2019-01-30 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | CABLE INTERFAZ T° | NEONATOLOGIA | ACCESORIOS | FISHER & PAYKEL | 5601 | NA | NA | 2019-01-30 | 19711 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-30 | OSVALDO JARA | 17.089.850-8 | NO | 251 | Solicito reparación de cable, conector amarillo quebrado. | 2019-01-30 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | Conector roto. Por urgencia se entrega insumo nuevo. | NO | NO | NO | NO | NO | SI | Se entrega insumo nuevo a recepción de OT. | 2019-01-30 | 4074 | 0.0 | 0 | Interfaz temperatura base calefactora | 1 | 200000 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-30 |  |  |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 0 | 2019-01-30
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | NEONATOLOGIA | CENTRIFUGA SOBREMESA | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 001233-0100 | 10-33056 | 2019-01-30 | 19707 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-30 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 252 | Suena motor (+++) | 2019-01-30 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | CERRAR OT |  | PEDIATRIA | CAMA ELECTRICA | NEW LEADER MEDICAL | NA | KY2019126 | NA | 2019-01-30 | 253 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-30 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 253 | Control box destrozada | 2019-01-30 | MANTENCION CORRECTIVA | EQUIPO RECIBIO GOLPE Y TIRON, EL CUAL OCACIONO EL DETERIORO DE LA FUENTE DE PODER Y EL CONECTOR DE AC A LA RED ELECTRICA, LOS CULES FUERON REPARADOS, A SU VEZ AL HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE DETECTO LA FALTA DE UN PERNO, EL CUAL GENERABA UNA TORSION DEL MECANISMO DE SUBIDA DE LOS PIES. SE REPARO TODO. EQUIPO OPERATIVO.- | SI | NO | NO | NO | NO | NO | EQUIPO OPERATIVO.- | 2019-01-31 | 4074 | 7.5 | 30555 | ENCHUFE AC MACHO VOLANTE | 1 | 1800 | 1800 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-31 |  |  |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 1 | 2019-01-31
3358 | ESPERA SALIDA STE | JERINGA CARPULE | UEA | INSTRUMENTAL | NA | NA | NA | NA | 2019-01-31 | 19903 | MCC | T4 | STE | 2019-01-31 | CRISTIAN REBOLLEDO | 16.500.013-7 | NO | 254 | REVISAR O REPAR | 2019-01-31 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | CERRAR OT |  | CCV | MONITOR SIGNOS VITALES BASICO | EDAN INSTRUMENTS | M3 | 302019-M12201900021 | 10-39759 | 2019-01-31 | 19257 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-31 | IGNACIO VALDIVIA | 18.117.081-6 | NO | 255 | Falta conector de manguera. Rueda rota. | 2019-01-31 | MANTENCION CORRECTIVA | Operativo. Se realiza cambio de rueda defectuosa y cambio de manguera PANI. | SI | NO | NO | SI | NO | SI |  | 2019-01-31 | 1865 | 3.0 | 5595 | Manguera PANI 1 conector | 1 | 35000 | 35000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-31 |  |  |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 0 | 2019-01-31
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE ALTA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM-9000 EXPRESS | BX6B-4780ILO | 10-44237 | 2019-01-31 | 11158 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-31 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 256 | No toma presión arterial, filtra aire. Acc: cable poder Solicita instalacion de tapa de bateria | 2019-01-31 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | ADULTO GRANDE 1 VIA | NA | NA | 2019-01-31 | 11155 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-31 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 257 | Falla de velcro | 2019-01-31 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | ADULTO 2 VIAS | NA | NA | 2019-01-31 | 11156 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-31 | CARLOS LOBOS | 15.097.265-5 | NO | 258 | Falla de velcro. | 2019-01-31 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
3358 | CERRAR OT |  | CIRUGIA | MONITOR MULTIPARAMETROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | MINDRAY | PM-9000 EXPRESS | BX6B-4782ILO | 10-44297 | 2019-01-31 | 11157 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-31 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 259 | Marca Filtra aire | 2019-01-31 | MANTENCION CORRECTIVA | SERVICIO INDICA FUGA EN EQUIPO, AL CHEQUEAR SE DETECTA FALLO EN ACCESORIOS MANGUITO Y MANGUERA, AMBAS EN FALLO, SE REEMPLAZARON POR NUEVOS. EQUIPO OPERATIVO.- | SI | NO | NO | SI | NO | NO | EQUIPO OPERATIVO.- | 2019-01-31 | 4074 | 3.0 | 12222 | CUFF 1 VIAED | 1 | 40000 | 40000 | MANGUERA 1 VIA EDAN | 1 | 25000 | 25000 |  |  |  | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-31 |  |  |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 0 | 2019-01-31
3358 | CERRAR OT | MANGUITO PANI | CIRUGIA | ACCESORIOS | NA | ADULTO GRANDE 1 VIA | NA | NA | 2019-01-31 | 11154 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-31 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 260 | Falla velcro | 2019-01-31 | SUGERENCIA DE BAJAS DE INSUMOS O REPUESTOS | CUFF PRESENTA FUGA , RAZON POR EL CUAL SE REEMPLAZA. SE ENTREGA INSUMO NUEVO.- | NO | NO | NO | SI | NO | NO | OPERATIVO.- | 2019-01-31 | 4074 | 1.5 | 6111 | CUFF 1 VIA EDAN | 1 | 40000 | 40000 | [7 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-31 |  |  |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 0 | 2019-01-31
3358 | CERRAR OT | CABLE EKG | CIRUGIA | ACCESORIOS | EDAN | 5 DERIVADAS | NA | NA | 2019-01-31 | 11153 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-31 | FELIPE ACOSTA | 12.822.727-K | NO | 261 | Revisar | 2019-01-31 | OTROS | CABLE EKG DE 5 DERIVADAS NO PRESENTA PROBLEMAS , NI RUIDO. OPERATIVO.- | NO | NO | NO | NO | NO | SI | OPERATIVO.- | 2019-01-31 | 4074 | 1.5 | 6111 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-31 |  |  |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 0 | 2019-01-31
3358 | ANALISIS DE FALLA UEM |  | UPC-ADULTO | CAMA ELECTRICA | MUKA | AHC1100 | 34350 | 10-40808 | 2019-01-31 | 19360 | MCC | T1 | UEM | 2019-01-31 | PABLO SILVA | 15.071.930-5 | NO | 262 | No mueve los pies | 2019-01-31 | [9 empty] | 00-00-0000 | 0 | 0.0 | 0 | [11 empty] | 00-00-0000 | 0 | 00-00-0000 |  |  |  |  | 00-00-0000 |  |  |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 00-00-0000 | #VALUE! | 00-00-0000
Formulas:
FECHA DE ENVIO DE ORDEN DE TRABAJO = Tabla1[[#This Row],[Fecha recepcion OT]]
FECHA DE INGRESO DEL EQUIPO A LA UEM = Tabla1[[#This Row],[Fecha recepcion OT]]
FECHA DE ASIGNACION DE OT AL TECNICO2 = Tabla1[[#This Row],[Fecha de asiganación]]
FECHA DE TERMINO = Tabla1[[#This Row],[Fecha Termino6]]
FECHA DE ENTREGA = Tabla1[[#This Row],[Fecha Termino6]]